## Sheet1
实验室设备清单
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 垫料倾倒机 | 1.设备电源：AC220V/50Hz；功率：≤700W。 2.设备外形尺寸≤1100×880×2020mm，工作区域尺寸≥600×1000mm，倾倒口尺寸≥300×290 mm。 3.设备外罩采用304不锈钢材质。 4.设备整体框架采用304不锈钢方管≥25×25×1.5mm，整体焊接，无焊斑、焊渣、毛刺现象。 5.操作台面采用304不锈钢拉丝板整体焊接成型，整体呈喇叭口状大角度倾斜，倾倒口处配有不锈钢撞杆，撞杆外表面包裹软性护套。 6.设备倾倒口下方配备污物收集桶，PP材质，壁厚＞1.5mm，容积≥120L，承重不低于100Kg，无清洁死角。 ▲7.操作区域为负压，平均气流速度≥0.6m/s。 ▲8.在操作区域至少有两个LED照明灯，照度≥200lx。 9.设备两侧有透明视窗，可抽拉拆卸。 ▲10.有粗效、中效、高效三重过滤，高效的过滤精度≥99.995%。 ▲11.粗效过滤器的前端为密布圆孔的可拆卸过滤金属板，圆孔孔径1.5-2.5mm。 ▲12.风机风量≥1000m³/h。 13.采用金属按键，至少有电源、风机、照明三个控制按键。 14.设备的左右侧配有移动扶手。 15.设备底部配有4寸医用静音脚轮，其中两个脚轮为踩踏式刹车。 | 台 | 1 | 89600 | 89600
2 | IVC主机 | IVC独立通气主机技术要求 1.主机规格≤385mm×600mm×1590mm，电源220V/50Hz，最大运行功率≥200W。 2.主机采用304不锈钢材质柜体搭配ABS工程塑料面板。底部带4个静音万向轮，其中2个带刹车。 3.主机要求正面、背面双面进风，进风口总面积≥1800cm2；进风口内侧自带304不锈钢初效滤网。 4.主机同笼架分离，底座无冗余或支托架、各立面均处于同一平面且无降落积尘平台。隐藏式接管。 5.风机采用EC直流电机，大叶轮，风机直径≥28cm；设备可连续安全运行≥50000小时无故障。 6.主机内嵌式触摸显示屏≥7英寸。触摸屏需带有自动息屏模式，时间可自行设定；屏幕可实时显示温湿度 、换气次数、压差数值等。 7.主机的进排风采用可移动式完全密封结构过滤器，进风通道至少提供中效、高效两级过滤，排风通道至少提供初效、中效两级过滤。过滤器在更换过滤芯时可整体移除房间外且不暴露滤芯。 ▲8.过滤器内搭配两层不同效率的滤芯组合行成一定的空腔，高效过滤效率≥99.999% 。 9.过滤器单层过滤芯展开有效过滤面积≥1.0m2。 10.主机正面带过滤器工作状态提示的可三色变换的LED灯，亮度可调。具有提示报警功能。 11.主机采用PLC智能控制，在线实测单个笼盒内数据的压力值和风速流量值。 ▲12. IVC主机须通过DOP测试，高效过滤器检漏（送风）（排风）下游/上游≤0.01% 。 | 台 | 6 | 26000 | 156000
3 | 小鼠IVC笼架笼盒 | 小鼠IVC笼架笼盒，72盒 (一）IVC小鼠笼盒技术要求 ▲1.笼盒采用聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，产品应符合如下性能：耐压力蒸汽试验，在≥134℃、≥205.8kPa，耐高温试验：在≥180℃，≥350次试验后:产品a.壳体应无变色、开裂、变形现象;b.笼盒上盖开启，关闭应正常; c.笼盒与各零部件装配应正常。笼盒耐冲击试验，≥1.5米高度垂直落地笼盒无裂痕或损伤。 2.小鼠笼盒规格380×205×160mm（长×宽×高±5mm，不含水瓶高），底盒高度≥13cm，笼底净面积≥530cm²。 3.笼盒采用上部送风，上部排风方式，进排风阀具备自动关闭功能。进风口与排风口之间有≥14cm长度阻隔板。笼盖排风口安装304不锈钢过滤网装置。 4.笼盒经高温高压灭菌后无变形。 5.金属隔栏网架采用304不锈钢。边框钢丝直径≥3.0mm，框内矩钢丝直径≥2mm，网格间隙≤8mm。 6.笼盒顶部应设有生命窗，生命窗内面积≥220cm²。 7.生命窗滤膜的盖板确保密封性能的同时，可耐受反复高温高压消毒不变形。 8.生命窗滤膜盖板可单手操作。 9.生命窗放置高效滤膜的外框上沿口，须连续等高且无缺口。 ▲10.生命窗覆盖≤0.3µm高效微生物过滤膜，具有BFE细菌过滤率≥99.99999% ，VFE病毒过滤效率≥99.9999%过滤功能；高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 11.笼盒与搭扣一体成型，高温高压时热胀冷缩系数相同搭扣不变形不脱落。 12.外置饮水瓶方式，小鼠饮水瓶容积≥250ml，水瓶有液位刻度，采用PPSU原材料，瓶口、水嘴杆与笼盒连接处均有密封圈密封，无漏水现象。 13.笼盒采取水料同侧；笼盖上悬挂笼盒标牌卡口。 （二）小鼠笼架技术要求 1.笼架采用304（或以上）不锈钢管制造，方管≥20mm×30mm×1.5mm，底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥ 2个带刹车装置。可拆卸、可整体高温高压灭菌。 2.笼架：一拖二160笼位，8列×10层单面架160笼位，规格尺寸≤1780mm×500mm×1990mm（长×宽×高±2mm，高度含脚轮不含顶部可拆卸风管）； ▲3.笼架顶部、底部横向风管直径≥85mm。竖向送风气管和排风气管采用304不锈钢气管。 4.气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管可拆卸。 5.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置。 | 套 | 6 | 44110 | 264660
4 | 大鼠IVC笼架笼盒 | 大鼠IVC笼架笼盒，30盒 （一）大鼠笼盒技术要求 1.大鼠笼盒规格≥390×345×215mm（长×宽×高±5mm，不含水瓶高），底盒高度≥18cm，底面积≥900cm²。 ▲2.笼盒采用聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，产品应符合如下性能：耐压力蒸汽试验，在≥134℃、≥205.8kPa，耐高温试验：在≥180℃，≥350次试验后:产品a.壳体应无变色、开裂、变形现象;b.笼盒上盖开启; c.笼盒与各零部件装配正常。耐冲击，≥1.5米高度垂直落地笼盒无裂痕或损伤。 3.笼盒采用上部送风，上部排风方式，进排风阀具备自动关闭功能。进风口与排风口之间有≥14cm长度阻隔板。笼盖排风口安装304不锈钢过滤网装置。 4.笼盒经高温高压灭菌后无变形。 5.金属隔栏网架采用304不锈钢。边框钢丝直径≥3.0mm，框内矩钢丝直径≥2mm，网格间隙≤8mm。 6.笼盒顶部应设有生命窗，生命窗内面积≥220cm²。 7.生命窗滤膜的盖板确保密封性能，可耐受反复高温高压消毒不变形。 8.生命窗滤膜盖板可单手操作。 9.生命窗放置高效滤膜的外框上沿口，须连续等高且无缺口。 ▲10.生命窗覆盖≤0.3µm高效微生物过滤膜，具有BFE细菌过滤率≥99.99999% ，VFE病毒过滤效率≥99.9999%过滤功能；高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 11.笼盒与搭扣一体成型，高温高压时热胀冷缩系数相同搭扣不变形不脱落。 12.笼盒有≥2个进气口和≥2个排气口，进风、排风阀门能自动关闭。 13.外置饮水瓶方式，大鼠饮水瓶容积≥3000ml，水瓶有液位刻度，采用PPSU原材料，瓶口、水嘴杆与笼盒连接处均有密封圈密封。 14.笼盒采取水料同侧；笼盖上悬挂笼盒标牌卡口。 （二）大鼠笼架技术要求 1.笼架采用304或以上不锈钢管制造，方管≥20mm×30mm×1.5mm，底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥ 2个带刹车装置。可拆卸、整体高温高压灭菌。 2.笼架规格：一拖二70笼位，单面架5列×7层35笼位，规格尺寸≤1840×500×1990mm（长×宽×高，高度含脚轮不含顶部可拆卸风管）。 ▲3.笼架顶部、底部横向风管直径≥88mm。竖向送风气管和排风气管采用304不锈钢气管。 4.气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管可拆卸。 5.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置。 | 套 | 3 | 36600 | 109800
5 | 小鼠备用笼盒 | ▲1.笼盒采用聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，产品应符合如下性能：耐压力蒸汽试验，在≥134℃、≥205.8kPa，耐高温试验：在≥180℃，≥350次试验后:产品a.壳体应无变色、开裂、变形现象;b.笼盒上盖开启，关闭应正常; c.笼盒与各零部件装配应正常。笼盒耐冲击试验，≥1.5米高度垂直落地笼盒无裂痕或损伤。 2.小鼠笼盒规格380×205×160mm（长×宽×高±5mm，不含水瓶高），底盒高度≥13cm，笼底净面积≥530cm²。 3.笼盒采用上部送风，上部排风方式，进排风阀具备自动关闭功能。进风口与排风口之间有≥14cm长度阻隔板。笼盖排风口安装304不锈钢过滤网装置。 4.笼盒经高温高压灭菌后无变形。 5.金属隔栏网架采用304不锈钢。边框钢丝直径≥3.0mm，框内矩钢丝直径≥2mm，网格间隙≤8mm。 6.笼盒顶部应设有生命窗，生命窗内面积≥220cm²。 7.生命窗滤膜的盖板确保密封性能的同时，可耐受反复高温高压消毒不变形。 8.生命窗滤膜盖板可单手操作。 9.生命窗放置高效滤膜的外框上沿口，须连续等高且无缺口。 ▲10.生命窗覆盖≤0.3µm高效微生物过滤膜，具有BFE细菌过滤率≥99.99999% ，VFE病毒过滤效率≥99.9999%过滤功能；高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 11.笼盒与搭扣一体成型，高温高压时热胀冷缩系数相同搭扣不变形不脱落。 12.外置饮水瓶方式，小鼠饮水瓶容积≥250ml，水瓶有液位刻度，采用PPSU原材料，瓶口、水嘴杆与笼盒连接处均有密封圈密封，无漏水现象。 13.笼盒采取水料同侧；笼盖上悬挂笼盒标牌卡口。 | 套 | 108 | 440 | 47520
6 | 大鼠备用笼盒 | 1.大鼠笼盒规格≥390×345×215mm（长×宽×高±5mm，不含水瓶高），底盒高度≥18cm，底面积≥900cm²。 ▲2.笼盒采用聚亚苯基砜树脂（PPSU）材料，产品应符合如下性能：耐压力蒸汽试验，在≥134℃、≥205.8kPa，耐高温试验：在≥180℃，≥350次试验后:产品a.壳体应无变色、开裂、变形现象;b.笼盒上盖开启，关闭应正常; c.笼盒与各零部件装配应正常。笼盒耐冲击试验，≥1.5米高度垂直落地笼盒无裂痕或损伤。 3.笼盒采用上部送风，上部排风方式，进排风阀具备自动关闭功能。进风口与排风口之间有≥14cm长度阻隔板。笼盖排风口安装304不锈钢过滤网装置。 4.笼盒经高温高压灭菌后无变形。 5.金属隔栏网架采用304不锈钢。边框钢丝直径≥3.0mm，框内矩钢丝直径≥2mm，网格间隙≤8mm。 6.笼盒顶部应设有生命窗，生命窗内面积≥220cm²。 7.生命窗滤膜的盖板确保密封性能的同时，可耐受反复高温高压消毒不变形。 8.生命窗滤膜盖板可单手操作。 9.生命窗放置高效滤膜的外框上沿口，须连续等高且无缺口。 ▲10.生命窗覆盖≤0.3µm高效微生物过滤膜，具有BFE细菌过滤率≥99.99999% ，VFE病毒过滤效率≥99.9999%过滤功能；高效过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 11.笼盒与搭扣一体成型，高温高压时热胀冷缩系数相同搭扣不变形不脱落。 12.笼盒有≥2个进气口和≥2个排气口，进风、排风阀门能自动关闭。 13.外置饮水瓶方式，大鼠饮水瓶容积≥3000ml，水瓶有液位刻度，采用PPSU原材料，瓶口、水嘴杆与笼盒连接处均有密封圈密封，无漏水现象。 14.笼盒采取水料同侧；笼盖上悬挂笼盒标牌卡口。 | 套 | 45 | 790 | 35550
7 | 空调机组1（定制） | 1.新风量≥7500m3/h机外余压≥1000pa电预热量≥69kw加热负荷≥48KW冷负荷≥64KW电再热量≥(24+24)kw电加湿量≥64kg/g功率≤7.5KW 2.功能段：初效+电预热+直膨段+电加热+电加湿+风机+中效 3风机变频一用一备 4.机组零部件 1）双进风离心风机 2）风机轴承使用寿命≥7.5万个小时 3）风机和电机底座采用一体式热轧结构钢板厚度≥2.5mm表面进行喷漆防腐处理或热镀锌。机组减震器选用弹簧减震器。风机转速＞800r/min时,机组震动速度≤4mm/s 4）电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55 5）风机出风口与箱体软连接材料具备防水、防腐、防火、韧性好等功能，风机段设检修门 5.箱体及面板要求 ▲1）箱体为无框架结构，密封良好，供应商具有合法的知识产权 2）空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用≥0.5mm彩钢板，内面板采用≥0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度50mm。 ▲3）箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m 6.配套热管热回收：风量7500m3/h,热回收率≥50%，带凝水盘 7.控制系统配套一体机： 处理器：采用最新代次高端型号，核心数≥8核,线程数≥16基础频率≥2.8GHz睿频≥4.8GHz三级缓存≥24MB，具备超线程及虚拟化技术。独立显卡：显存≥8GB GDDR6。内存：容量≥32GB DDR5（可扩展至≥64GB)频率≥4200MHz，支持XMP超频。存储：固态硬盘≥1TB（NVMe PCIe 4.0协议）预留额外M.2插槽用于扩展，提供第二块SSD或HDD。显示器：尺寸适配多媒体讲桌嵌入需求（具体尺寸根据讲桌规格协商），分辨率≥2560×1440（2K）面板类型为IPS/OLED等，刷新率≥120Hz色域覆盖≥100% sRGB支持HDR10接口需含DP 1.4/HDMI 2.1。散热与电源：机箱需采用高效风冷/水冷混合散热，电源功率≥650W。扩展接口：前置：USB 3.2 Gen2≥2个（含Type-C）雷电4≥1个，3.5mm音频接口后置：USB 3.2 Gen2≥4个，DP 2.0≥1，HDMI 2.1≥1，RJ45 2.5Gbps≥1内部：PCIe 5.0 x16插槽≥1，M.2插槽≥2（支持PCIe 5.0） 8.含本体控制系统及配套设施全部内容 | 台 | 1 | 260000 | 260000
8 | 空调机组2（定制） | 1.新风量：≥1200m3/h，机外余压≥400pa,电预热量≥15kw,加热负荷≥10KW,冷负荷≥12KW,功率≤2.2KW 2.功能段：初效+电预热+直膨段 3.风机定频，自带控制器 4.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、风管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容 | 台 | 1 | 98000 | 98000
9 | 排风机组1 | 1.排风量：≥7500m3/h,机外余压≥1000pa,功率≤7.5KW 2.功能段：活性炭+风机段 3.风机变频，一用一备 4.机组零部件 1）采用双进风离心风机。 2）风机轴承设计使用寿命≥7.5万个小时。 3）风机和电机底座应采用一体式热轧结构，钢板厚度≥2.5mm，表面应进行喷漆防腐处理或热镀锌。机组减震器须选用弹簧减震器。风机转速＞800r/min时，机组的震动速度≤4mm/s。4）电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。 5）风机出风口与箱体软连接材料应具备防水、防腐、防火、韧性好等功能，风机段设有检修门。 5.箱体及面板要求 ▲1）箱体须为无框架结构，密封良好，供应商应具有合法的知识产权。 2）空调箱体采用箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，箱体外面板采用≥0.5mm彩钢板，内面板采用≥0.5mm镀锌钢板（或不锈钢板），保温厚度50mm。 ▲3）箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于1mm/m。 6.配有风管部件：防火阀、手动阀、高效送风口、散流器、排风口、防雨百叶。 7.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、风管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容 8.设备符合国家、地方相关规定。 | 台 | 1 | 150000 | 150000
10 | 排风机组2 | 1.参数：排风量：≥1500m3/h,机外余压≥400pa,功率≤1.5KW 2.功能段：活性炭+风机段 3.手动变频控制 4.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、风管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容 | 台 | 1 | 89100 | 89100
11 | 多联机内机 | 1.中档风量：≥800m3/h,制冷量：≥7.1kw,制热量：≥8.0KW,功率≤90W 2.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容 | 台 | 1 | 50100 | 50100
12 | 多联机外机 | 1.制冷量：≥12kw,制热量：≥14KW,功率≤4.0KW 2.包含本体移运、安装，配电，配套的控制系统、配套的水管、保温，支架、减震、调试等全部工作内容 | 台 | 1 | 65000 | 65000
13 | 动物饮水系统 | 1.制水量＞100L/H,外形尺寸≤ 650*500*1300mm，电压220V，功率≤1.1KW，水箱≥100L。 ▲2.设备主要处理工艺采用NSP选择性透过膜处理法净化水质，保留水中的钙、镁、钠、钾等矿物质，有效的过滤铅、镉、汞、砷等重金属。 3.无菌:杀菌方式采用负离子在线杀菌和紫外杀菌方式，不采用加药方式杀菌，杀菌方式≥2种。 4.设备自带压差保护。 5.采用不锈钢水泵，包含高压泵和循环泵。 6.主机外壳采用不锈钢喷塑处理，有压力、流量等显示仪表，触摸屏控制与显示。 7.具备自动清洗功能。 8.设备进水、出水分别有电导率在线检测。 9.设备内部配件耗材有使用周期提醒，并在达到时进行画面提示或声音报警。 10.设备内部具有漏水感应控制功能。 11.设备整体采用PLC控制，设备断电自动启动，水满自动停机，并在设备画面实时显示设备运行状态。 12.设备在PLC的控制下可以实现开机自检功能：开机后机器会自动检查水压、电源等条件，当不具备运行条件时，设备不能开机自动运行。 16.储水箱一套，储水量≥200L。 17.配置≥1台实验动物饮用水专用灭菌器，可以设置灭菌与停止时间。 18.设备内部的连接管道采用304不锈钢管道。 19.无菌监测：出水需符合动物饮水标准，达到实时无菌，并提供≥2个检测点。 | 项 | 1 | 195000 | 195000
14 | 灌瓶机 | 1. 适应电源：220VAC，50Hz，功率≤0.5KW； 2.外形尺寸：750×770×1540mm（L×W×H ±10mm），外装饰罩：≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板。 3. 灌装瓶数：一次可灌装≥35个饮水瓶； 4.灌装程序：触摸屏采用彩色触摸屏控制，可根据饮水瓶的容积大小设置灌装参数，并且可固化至少2个参数。 5.灌装喷头：采用304不锈钢材质； 6.台面：应采用≥2mm厚的304不锈钢板加工而成，有下沉设计，并带有排水口。 7.篮筐移动方式：平台上应设置滑轨。 8.其他材质：整体框架与外罩采用≥1.2mm厚304不锈钢板加工而成。 9. 采用传感器精确控制灌装量。 10. 带自消毒功能。 11.设备带有自动添加混合酸液或其它矿物质的功能。 | 台 | 1 | 126000 | 126000
15 | 传递柜 | 1.材质：304不锈钢传递柜 2.规格：800*800*1600mm，±10mm 3.304不锈钢外箱体抗指纹板。板厚1.2mm、四面杀菌灯、左右上下各2只、波长245、灯罩钢丝格栅、内部不锈钢镜面板、板厚≥1.0mm、延时磁力互锁、4.3寸液晶磁力互锁、底部四角带电源孔 4.包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等 | 台 | 2 | 10885 | 21770
16 | 洗瓶机 | 1.适应电源： 380VAC，50Hz，功率≤30KW； 2.外形尺寸：≤710×760×1930mm（L×W×H，±10mm）；清洗舱≥590×600×980mm（L×W×H）； 3.外装饰罩：≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板； 4.清洗舱：厚度≥1.5mm 316不锈钢镜面板制作，内部至少装有三个旋转喷射臂； 5.清洗量：一次可清洗≥4个饮水瓶篮筐，每个篮筐可装载≥18个饮水瓶； 6.开门方式：下拉式开门； 7.门密封：单门，三层钢化防爆玻璃门； 8.清洗篮筐：需配备4个以上专用清洗篮筐； 9.配有知名品牌循环泵，至少配备1个加清洗液泵，可根据用户实际需求添加清洗液，添加量可调； 10.设备配备预热水箱和换热器； 11.清洗温度：≥55°C（可调），运行周期：3-4分钟（可调）； 12.主控制系统：彩色触摸屏控制，中文操作界面，具有故障自动检测、报警，可实时显示故障与报警情况；可显示清洗过程参数； 13.外罩及清洗架：外罩为304不锈钢拉丝板，清洗篮筐为304不锈钢； | 台 | 1 | 242000 | 242000
17 | 超净工作台 | 1.洁净等级：ISO5级 （100级）； 2.风速≥0.2m/s（可调）； 3.菌落数≤0.5个/皿·时； 4.噪声≤65dB(A)； 5.振动半峰值≤4um； 6.电源：AC,单相220V/50Hz； 7.最大功耗≥0.4kW； 8.外形尺寸1500×740×1620mm；(±10mm) 9.工作区尺寸≥1340×680×550mm； 10.过滤器采用负压固定式结构; 11.设备具有高效过滤器检测采样口； 12.紫外灯与前窗联锁； 13、工作区内配有内部防溅插座； 14、包含设备用电电源接线，设备本体，设备移运，设备安装，设备调试等 | 台 | 1 | 49900 | 49900
合计： | [5 empty] | 2050000