## Sheet1
包头市肿瘤医院非医疗器械卫生材料采购项目 招标参数
分包 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 年采购量 | 预计年使用金额（元） | 产品参数 | 更正说明
1 | 1 | 消毒剂浓度试纸 | 48条/本 | 本 | 5.5 | 80 | 440 | 1-1 适用于含氯消毒剂有效浓度的检测。检测有效氯浓度范围为0-2000mg/L。
| 2 | 成人体重秤 | 身高范围‌：20-200CM ‌体重范围‌：5-200KG | 台 | 740 | 2 | 1480 | 1-2‌ 测量项目‌：身高、体重 ‌身高范围‌：20-200CM ‌体重范围‌：5-200KG ‌精度‌：身高测量精度±0.1CM，体重测量精度±0.1KG‌
| 3 | 冰箱温度计 | / | 支 | 37 | 1 | 37 | 1-3 准确测量冰箱储存温度，测量精度：±2℃ ，温度范围-40℃～+20℃
| 4 | 触酶试剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 11 | 3 | 33 | 1-4 主要用于细菌的过氧化氢酶试验。
| 5 | 二甲苯分析纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 11 | 640 | 7040 | 1-5 用作溶剂、医药、染料中间体、香料等。
| 6 | 吸头 | 10ul/支 | 支 | 0.15 | 5000 | 750 | 1-6 主要供医院检验科、科研机构等，做准确移取样品溶液用。
| 7 | 甲醛溶液分析纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 11 | 140 | 1540 | 1-7 消毒、作为组织固定剂和浸泡生物标本。
| 8 | 刻度离心管（带盖） | 2ml/支 | 支 | 0.38 | 2000 | 760 | 1-8 用于化验室作酶联(PCR)检测分离血清，也可分离其他样品溶液。
| 9 | 手术刀柄 | 4# | 把 | 48 | 2 | 96 | 1-9 有安装手术刀片的插槽头。通常采用不锈钢材料制成。可重复使用；安装手术刀片后用于切割人体软组织。
| 10 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 140 | 23 | 3220 | 1-10 用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测。
| 11 | 无菌手术刀片 | 11# | 个 | 0.5 | 900 | 450 | 1-11 不锈钢材料制成；安装于手术刀柄上，作切割软组织用。
| 12 | 无菌手术刀片 | 22# | 个 | 0.5 | 4500 | 2250 | 1-12 不锈钢材料制成；安装于手术刀柄上，作切割软组织用。
| 13 | 无菌手术刀片 | 23# | 个 | 0.5 | 8400 | 4200 | 1-13 不锈钢材料制成；安装于手术刀柄上，作切割软组织用。
| 14 | 无水乙醇分析纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10.9 | 1060 | 11554 | 1-14 有机合成、消毒以及用作溶剂。
| 15 | 一次性大便杯 | 10ml/支 | 支 | 0.36 | 4100 | 1476 | 1-15 主要供医院检验科采集人体大便样品用。
| 16 | 一次性使用标本杯尿杯 | ≥20ml/支 | 支 | 0.09 | 2000 | 180 | 1-16 尿常规标本容器，一次性医用。
| 17 | 一次性使用采样杯 | ≥30ml/支 | 支 | 0.72 | 2400 | 1728 | 1-17 主要供医院检验科采集人体痰样用。
| 18 | 刻度离心管（带盖） | 1.5ml/支 | 支 | 0.13 | 7000 | 910 | 1-18 医院化验室作酶联(PCR)检测分离血清，也可分离其他样品溶液。
| 19 | 一次性使用吸管（大滴管） | 1ml/支 | 支 | 0.13 | 15000 | 1950 | 1-19 医院检验科、科研机构等，做准确移取样品溶液用。
| 20 | 一次性使用吸管 | 3ml/支 | 支 | 0.14 | 10000 | 1400 | 1-20 医院检验科、科研机构等，做准确移取样品溶液用。
| 21 | 一次性使用吸头 | 0.5ul～200ul/支 | 支 | 0.1 | 5000 | 500 | 1-21 配套于移液器，主要用于各医院、检验科、化验室等单位化验提取样液。
| 22 | 紫外线杀菌灯 | 30W | 根 | 95 | 30 | 2850 | 1-22 直管型杀菌；管径：19cm；长度：894cm；灯管功率：30W；灯电流：405mA；灯电压：110v。
| 23 | 紫外线杀菌灯车 | 双灯管 | 台 | 630 | 2 | 1260 | 1-23 底座带四轮可手推移动；灯臂可折叠收回,并在 0°~180°任意摆动定位；双30W直管型紫外线杀菌灯；定时器能在 0~120 分钟内任意调节；功率170VA
| 24 | 体温计 | 三角形 | 支 | 5 | 200 | 1000 | 1-24 用于临床测量患者体温，通常放置于人体腋下部位测量。
| 25 | 甲基硅油 | 1kg/桶 | 桶 | 115 | 10 | 1150 | 1-25 主要成分为：聚二甲基硅氧烷，含量：100%。
48254
2 | 1 | 润滑防锈剂 | 2.5L/桶 | 桶 | 600 | 18 | 10800 | 2-1 1. 产品应为医用水溶性润滑剂； 2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色； 3. 使用比例：机洗应≥1：300，手洗应≥1：20； 4. 有效期至少为24个月； 5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。 6. 产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg； 7. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味； 8. 产品表面活性剂降解度应≥90%； 9. 产品细菌菌落总数＜100CFU/mL； 10. 多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应，产品对L-929细胞无细胞毒性； 11.参数5-10须提供第三方检测报告。
| 2 | 过氧化氢等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | 5板/盒 | 盒 | 185 | 150 | 27750 | 2-2 1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60% 2.产品pH值应为0.5-3.0 3.产品在54℃14天测试情况下浓度下降率应≤2% 4.产品有效期应≥12个月 5.产品应为卡匣式设计，胶囊数量≥12 6.产品内部单个胶囊净含量应为5.0ml 7.产品应有导入方向标识 8.产品应标配RFID电子智能识别系统 9.在卫生部门进行备案，具有产品卫生安全评价报告 | 参数整体变更
| 3 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋 | 150mm*100m/卷 | 卷 | 780 | 22 | 17160 | 2-3 1.产品检验标准应符合《消毒技术规范》、GB18282及GB/T32309的检验要求；要求产品检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定；须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告。 2.要求产品使用纸，平均克重不低于55(±5%)g/㎡，柔韧性强、耐穿刺、透气性好。
| 4 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋 | 200mm*100m/卷 | 卷 | 920 | 18 | 16560 | 2-4 1.产品检验标准应符合《消毒技术规范》、GB18282及GB/T32309的检验要求；要求产品检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定；须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告。 2.产品用纸平均克重不低于55(±5%)g/㎡，柔韧性强、耐穿刺、透气性好。 | 删除“3.过氧化氢卡匣过氧化氢浓度56%-60%”
| 5 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋 | 250mm*100m/卷 | 卷 | 1300 | 5 | 6500 | 2-5 1.产品检验标准应符合《消毒技术规范》、GB18282及GB/T32309的检验要求；要求产品检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定；须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告。 2.产品用纸平均克重不低于55(±5%)g/㎡，柔韧性强、耐穿刺、透气性好。 | 删除“3.过氧化氢卡匣过氧化氢浓度56%-60%”
| 6 | 过氧化氢等离子体灭菌指示包装袋 | 100mm*100m/卷 | 卷 | 600 | 11 | 6600 | 2-6 1.产品检验标准应符合《消毒技术规范》、GB18282及GB/T32309的检验要求；要求产品检验报告中含有灭菌因子穿透性能鉴定；含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测；含有透气性微生物屏障试验；含有灭菌因子残留量的测定；须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告。 2.产品用纸平均克重不低于55(±5%)g/㎡，柔韧性强、耐穿刺、透气性好。
| 7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示物包内卡 | 250片/盒 | 盒 | 190 | 50 | 9500 | 2-7 1.产品检验标准应符合GB18282（或ISO11140）对四类化学指示物的要求，须提供第三方检验机构出具的检测报告； 2.产品外包装应采用避光式设计。
| 8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 900片/袋 | 片 | 0.4 | 10000 | 4000 | 2-8 1.符合GB18282.1的一类指示物； 2.采用合成纸，不吸附过氧化氢； 3.颜色由蓝色变为红色； 4.六项基本信息； 5.有效期不少于18个月； 6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP， BBP， DEHP， DIBP)等化学物质。
| 9 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | / | 支 | 77.6 | 930 | 72168 | 2-9 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后1h内出具生物监测结果，阳性对照最快15 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥12个月；6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。
| 10 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m(S/E)立体/卷 | 卷 | 514 | 14 | 7196 | 2-10 一、根据WS628，应提供卫生安全评价报告，评价内容如下 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天，（需提供180天自然老化证明）。 2.透气材料和非透气材料的质量测定，其中透气材料部分质量不低于70g/m2。 3.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌因子穿透性能应合格。 4.具有压力蒸汽，环氧乙烷指示物，指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.根据GB/T16886.7方法，环氧乙烷灭菌因子残留量平均值应＜0.4ug/g。 9.包装材料的有效期应不低于32个月。 二、根据GB/T 19633，应满足以下要求，并提供第三方检测报告： 1.包装材料应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性； 2.透气材料的物理和化学特性应符合YY/T0698.3的要求； 3.在包装材料有效期内的不透气材料性能，包装材料结构与设计，指示物面积，灭菌前后的密封强度，标志要求应符合YY/T0698.5的要求。
| 11 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m(S/E)平面/卷 | 卷 | 242.5 | 6 | 1455 | 2-11 一、根据WS628，应提供卫生安全评价报告，评价内容如下 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天（需提供180天自然老化证明）。 2.透气材料和非透气材料的质量测定，其中透气材料部分质量不低于70g/m2。 3.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌因子穿透性能应合格。 4.具有压力蒸汽，环氧乙烷指示物，指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.根据GB/T16886.7方法，环氧乙烷灭菌因子残留量平均值应＜0.4ug/g。 9.包装材料的有效期应不低于32个月。 二、根据GB/T 19633，应满足以下要求，并提供第三方检测报告： 1.包装材料应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性； 2.透气材料的物理和化学特性应符合YY/T0698.3的要求； 3.在包装材料有效期内的不透气材料性能，包装材料结构与设计，指示物面积，灭菌前后的密封强度，标志要求应符合YY/T0698.5的要求。
| 12 | 医疗器械强效多酶清洗剂 | 2.5L/桶 | 桶 | 600 | 52 | 31200 | 2-12 1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、高效润湿剂、表面活性剂、缓蚀剂等，含4种生物酶。 2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。 3.稀释比例：手洗应≥1：200，机洗应≥1：400。 4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定。 5.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求（提供第三方检测报告）： a）对菌血悬液中细菌的去除率大于99.50%；且ATP的下降率为大于99.50%，符合去除要求。 b）对人工模拟污染物的去除率为大于97.00%，符合去除要求。 c）对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大于80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%，符合去除要求。 d）对人工制备生物膜细菌的去除率大于90%，生物膜ATP的减少值大于90%。 6.对不锈钢、碳钢的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铜和铝有轻度腐蚀，符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中对金属安全性的要求。 7.不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<0.05mg/kg，液体无菌落数检出，并提供第三方检测报告。 8. 表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求，提供第三方检测报告。 9.产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次破损皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应并提供第三方检测报告。 10.有效期至少为2年。
| 13 | 医用通用酶洗液 | 1.0L/桶 | 桶 | 235 | 120 | 28200 | 2-13 1.成分：表面活性剂与蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、脂肪酶等多种酶配合而成的中性清洗剂，能迅速有效的分解清除血液和体液等有机物。 2.使用范围：适用于医疗器械的手工清洗及超声清洗机和全自动清洗消毒机的清洗。 3.使用方法：手工1：50-1：200；超声/全自动清洗剂1：200-1：600 4.可去除生物膜（有报告）：标明对生物膜有特效的医用清洗剂，模拟生物膜中的细菌减少值在90%以上，ATP含量减少值在90%以上。 5.急性经口毒性 6.一次完整皮肤刺激性试验 7.皮肤变态反应 8.血液和细菌混合污染物试验：对细菌的去除应≥99%，且ATP含量下降率应≥99%，人工模拟污染物去除率≥95% 9.特效检测内容： 标明对蛋白有特效的或标明含有蛋白酶的医用清洗剂，对蛋白的去除率应≥90% 标明对脂肪有特效的或标明含有脂肪酶的医用清洗剂，对脂肪的去除率应≥50% 标明对淀粉有特效的或标明含有淀粉酶的医用清洗剂，对淀粉的去除率应≥60% 10.有效期≥24个月
| 14 | 探头清洗液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 115 | 25 | 2875 | 2-14 探头清洁液用于定期清洁仪器。探头清洁液应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
241964
3 | 1 | 一次性使用聚乙烯检查手套 | 中号 | 副 | 0.1 | 220000 | 22000 | 3-1 1、手套的规格尺寸允差±10。 2、手套应洁净，薄厚均匀，无污渍，周边热压牢固，不得有破洞，两层薄膜之间不得粘连。 3、手套所用的聚乙烯薄膜的厚度应不少于0.015mm。 4、手套应无漏水现象。 5、手套应无菌。 6、手套经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。
| 2 | 一次性使用帽 | / | 顶 | 0.5 | 24000 | 12000 | 3-2 1、 产品的外表应洁净平整，色泽均匀一致，无异味。 2、 条形帽正常规格长为45cm士5cm，加长规格长为50cm士5cm。圆帽周长≥55cm。手工帽周长≥55cm，宽≥10cm。 3、 机制帽为非织造布热合而成，热合应均匀，牢固、无毛边。手工帽针码均匀平直，无跳线、开线、漏线等缺陷，缝制的针距40mm不少于7针。 4、 非织造布的平方米重量应不少于18g/m2 。非织造布的断裂强力应符合：纵向≥17N，横向≥4N。 5、 松紧带弹性应良好，伸长比应不小于1： 1. 7。 6、 帽经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。
| 3 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 无粉6.5# | 副 | 2.6 | 12000 | 31200 | 3-3 1.尺寸 手套的宽度根据尺寸大小，允差在±4 ~±6mm之内。 2.不透水：要求手套在承受1000mL水柱压力时，需保持不透水性 。 3.拉伸性能扯断力‌：老化前性能要求：最低值≥12.5N（直型手指）或≥9.0N（弯曲手指） ‌、扯断伸长率‌：最低值≥700% ‌ 4.老化后性能要求：扯断力‌：最低值≥9.5N（直型手指）或≥6.0N（弯曲手指） ‌ 5.扯断伸长率‌：最低值≥500% 。 6.无粉手套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于11µg/g。
| 4 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 无粉7# | 副 | 2.6 | 12000 | 31200 | 3-4 1.尺寸 手套的宽度根据尺寸大小，允差在±4 ~±6mm之内。 2.不透水：要求手套在承受1000mL水柱压力时，需保持不透水性 。 3.拉伸性能扯断力‌：老化前性能要求：最低值≥12.5N（直型手指）或≥9.0N（弯曲手指） ‌、扯断伸长率‌：最低值≥700% ‌ 4.老化后性能要求：扯断力‌：最低值≥9.5N（直型手指）或≥6.0N（弯曲手指） ‌ 5.扯断伸长率‌：最低值≥500% 。 6.环氧乙烷残留 无粉手套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于11µg/g。
| 5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 无粉7.5# | 副 | 2.6 | 19000 | 49400 | 3-5 1.尺寸 手套的宽度根据尺寸大小，允差在±4 ~±6mm之内。 2.不透水：要求手套在承受1000mL水柱压力时，需保持不透水性 。 3.拉伸性能扯断力‌：老化前性能要求：最低值≥12.5N（直型手指）或≥9.0N（弯曲手指） ‌、扯断伸长率‌：最低值≥700% ‌ 4.老化后性能要求：扯断力‌：最低值≥9.5N（直型手指）或≥6.0N（弯曲手指） ‌ 5.扯断伸长率‌：最低值≥500% 。 6.环氧乙烷残留 无粉手套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于11µg/g。
| 6 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# | 副 | 2.6 | 1600 | 4160 | 3-6 1.尺寸 手套的宽度根据尺寸大小，允差在±4 ~±6之内。 2.不透水：要求手套在承受1000mL水柱压力时，需保持不透水性 。 3.拉伸性能扯断力‌：老化前性能要求：最低值≥12.5N（直型手指）或≥9.0N（弯曲手指） ‌、扯断伸长率‌：最低值≥700% ‌ 4.老化后性能要求：扯断力‌：最低值≥9.5N（直型手指）或≥6.0N（弯曲手指） ‌ 5.扯断伸长率‌：最低值≥500% 。 6.环氧乙烷残留 无粉手套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于11µg/g。
| 7 | 一次性使用手术衣 | 各型号 | 件 | 12.5 | 650 | 8125 | 3-7 1、 手术衣应洁净平整，色泽均匀一致，不得有污渍、无破损、无异味。 2、 缝制的手术衣针码应均匀平直，无跳线、开线、漏缝等缺陷，针码每40mm不少于7针。热压的手术衣应热压牢固，成型整齐，无开缝、焦糊现象。 3、 手术衣胸前如果有塑料薄膜，薄膜的厚度不得低于0.004mm。 4、 手术衣所用非织造布的规格为不低于18g/m2 5、 手术衣系带长度应不低于20cm，手术衣系带应缝制或热合牢固，每根系带连接点处用15N的拉力持续5s应不断开。 6、 手术衣的阻微生物穿透(干态/湿态)/微粒物质、洁净度、落絮、抗渗水性、性能应符合YY 0506. 2-2009标准性能的规定。 7、 手术衣应无菌。 8、 手术衣经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。
| 8 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号 | 副 | 1.5 | 7000 | 10500 | 3-8 1.尺寸 手套的宽度根据尺寸大小，允差在±4 ~±6mm之内。 2.不透水：要求手套在承受1000mL水柱压力时，需保持不透水性 。 3.拉伸性能扯断力‌：老化前性能要求：最低值≥12.5N（直型手指）或≥9.0N（弯曲手指） ‌、扯断伸长率‌：最低值≥700% ‌ 4.老化后性能要求：扯断力‌：最低值≥9.5N（直型手指）或≥6.0N（弯曲手指） ‌ 5.扯断伸长率‌：最低值≥500% 。
| 9 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 副 | 1.5 | 12000 | 18000 | 3-9 1.尺寸 手套的宽度根据尺寸大小，允差在±4 ~±6mm之内。 2.不透水：要求手套在承受1000mL水柱压力时，需保持不透水性 。 3.拉伸性能扯断力‌：老化前性能要求：最低值≥12.5N（直型手指）或≥9.0N（弯曲手指） ‌、扯断伸长率‌：最低值≥700% ‌ 4.老化后性能要求：扯断力‌：最低值≥9.5N（直型手指）或≥6.0N（弯曲手指） ‌ 5.扯断伸长率‌：最低值≥500% 。
| 10 | 医用瓶口贴 | A型，圆形，直径不少于15mm | 贴 | 0.09 | 160000 | 14400 | 3-10 1.瓶口贴应清洁，无渗胶、无安尔碘渗液。 2.瓶口贴所用的吸水垫为圆形，直径不少于15mm，厚度不少于0.3mm。 3.瓶口贴吸水垫吸收安尔碘的量应不少于10g/g。 4.离型纸与胶带应无剥离，脱落现象。 5.瓶口贴所用的离型纸的规格不低于40g/m? 6.瓶口贴PE 胶带的剥离强度应不少于1.0N。 7.瓶口贴相应尺寸应满足备案需求。 8.瓶口贴经钴60 照射后应无菌
200985
4 | 1 | BD测试包 | 30个/箱 | 箱 | 600 | 20 | 12000 | 4-1 灭菌指示剂对残留空气具有很强的敏感性，能够在一定的温度、湿度和时间的作用下变色。当空气完全排出时、温度达到132~134℃，维持3.5~4分钟，包内B-D测试图的图案可由黄色变为均匀的黑色。 当试验包中存在空气团、温度达不到上述要求或者灭菌器有泄漏时，B-D测试图将不变色或变色不均匀。
| 2 | 蛋白残留测试棒 | 20支/盒 | 盒 | 2360 | 1 | 2360 | 4-2 1.培养温度60度，培养时间10分钟。 2.配套蛋白残留培养阅读器，可量化输出蛋白残留具体数值。 3.高分子强吸附性拭子，方便取样。 4.蛋白检测灵敏度0.3微克。 5.冷藏储存（4℃） 有效期应≥24个月，室温下储存（25℃)有效期应≥6个月。
| 3 | 高温封口性能测试专用袋 | 200片/盒 | 盒 | 3600 | 2 | 7200 | 4-3 1.用于监测医用包装袋封口机在塑封高温包装袋时的封口质量. 2、特为强纸为原料. 3.有效期≥24个月。
| 4 | 低温封口性能测试专用袋 | 200片/盒 | 盒 | 3600 | 2 | 7200 | 4-4 1.用于监测医用包装袋封口机在塑封低温等离子包装袋时的封口质量. 2、特为强纸为原料. 3.有效期≥24个月。
| 5 | 高温封包胶带(棉布专用) | 20mm*50m/卷 | 卷 | 39 | 390 | 15210 | 4-5 1.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌时，灭菌包装物的封包固定。只适用于棉布的打包。 2 .本产品无毒、无刺激性，有良好的透气性，可作灭菌包装物的封包固定，表面可书写。 3.使用时取一定长度的封包胶带直接粘贴于灭菌包裹外，围绕灭菌包裹做十字封包。 4.原料为美纹纸，用于棉布包装。
| 6 | 高温封包胶带(无纺布专用) | 20mm*50m/卷 | 卷 | 39 | 240 | 9360 | 4-6 1.适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌时，灭菌包装物的封包固定。只适用于无纺布的打包。 2 .本产品无毒、无刺激性，有良好的透气性，可作灭菌包装物的封包固定，表面可书写。 3.使用时取一定长度的封包胶带直接粘贴于灭菌包裹外，围绕灭菌包裹做十字封包。 4.原料为美纹纸，用于无纺布包装。
| 7 | 硅胶锐器保护套 | 1.4*3.2*35mm/个 | 个 | 0.2 | 2400 | 480 | 4-7 1.产品内置X光显影线技术； 2.产品应适用于蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体等灭菌方式； 3.产品应耐高温，韧性强，内外凹凸槽设计，方便器械套穿； 4.产品材质应无毒无害无异味，须提供第三方检测报告。
| 8 | 硅胶锐器保护套 | 4.5*7.2*35mm/个 | 个 | 0.47 | 900 | 423 | 4-8 1.产品内置X光显影线技术； 2.产品应适用于蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体等灭菌方式； 3.产品应耐高温，韧性强，内外凹凸槽设计，方便器械套穿； 4.产品材质应无毒无害无异味，须提供第三方检测报告。
| 9 | 硅胶锐器保护套 | 2.4*4.6*35mm/个 | 个 | 0.33 | 100 | 33 | 4-9 1.产品内置X光显影线技术； 2.产品应适用于蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体等灭菌方式； 3.产品应耐高温，韧性强，内外凹凸槽设计，方便器械套穿； 4.产品材质应无毒无害无异味，须提供第三方检测报告。
| 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程化学验证装置 | 30测/盒 | 盒 | 1050 | 22 | 23100 | 4-10 1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程验证，用于评价灭菌过程的有效性。管腔负载装置整体尺寸长140mm±2mm*宽140mm±2mm*高21mm±2mm 2.整个装置符合ISO 11140.1 第8.7项，第10项、 T/FDSA 003-2019《过氧化氢低温等离子体灭菌过程挑战装置的检测方法》，和GB 18282.1-2015的过程验证装置标准，具有高度生物拟合性 3.内含2根1000mm长、内径1mm的聚四氟乙烯管腔装置，可完美模拟最难灭菌的管腔器械 化学指示条为60mm*10mm，颜色变化清晰，从灭菌前紫色变转为灭菌后绿色。指示卡上标有5类卡标识，卡片附背胶，可方便粘贴在记录本上 4.整盒有30次化学指示条和一套聚四氟乙烯管腔装置可供替换 5.产品有效期≥24个月
| 11 | 高温化学指示标签 | 900片/袋 | 袋 | 234 | 5 | 1170 | 4-11 1.适用于 121℃ 20min 和 134℃ 4min 压力蒸汽灭菌的包外监测和灭菌物品的信息追溯 2.在 121℃饱和蒸汽条件下作用 10min 或 134℃饱和蒸汽条件下作用 2min，指示色块颜色由浅黄色变成黑色，3.符合GB 18282.1-2015 标准要求。 4.合成纸材料，耐高温耐湿，不花标、性能优良、粘贴牢固 5.产品有效期≥24个月
| 12 | 高温化学指示胶带 | 20mm*50m/卷 | 卷 | 49 | 60 | 2940 | 4-12 1.主要组成材料：美纹纸胶粘带、灭菌指示剂。 2.用于压力蒸汽灭菌包裹的封口与包外监测，用于指示包裹是否经过压力蒸汽灭菌的过程。 3.经过压力蒸汽灭菌后，其指示标识的颜色应由浅黄色变成黑色，表示物品已经过灭菌处理，不能作菌效果的判断。
| 13 | 清洗效果监测卡 | 50片/盒 | 盒 | 1115 | 15 | 16725 | 4-13 本产品是在医用纸表面涂有人工合成蛋白，在规定的时间温度下，人工合成蛋白完全清洗掉即为合格。
| 14 | 锐器保护套 | / | 个 | 0.33 | 12400 | 4092 | 4-14 本产品采用全木浆制成，用于锐器的保护。
| 15 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 100次/盒 | 盒 | 2700 | 12 | 32400 | 4-15 1.适用于132°C和134°C压力蒸汽灭菌器的过程批量监测，整个装置符合GB18282.1和YY/T1402过程验证装置的标准，具有高度生物拟合性 2.内含1500mm长、内径2mm的聚四氟乙烯管腔装置，可完美模拟最难灭菌的管腔器械 3.▲化学指示条为98mm*6mm，颜色变化的深浅由蒸汽质量、时间和温度决定 4.▲指示卡带有背胶 5.▲整盒有100次化学指示条和三套聚四氟乙烯管腔装置可供替换 6.产品有效期≥24个月
| 16 | 压力蒸汽灭菌化学包内指示卡 | 250片/盒 | 盒 | 82.5 | 180 | 14850 | 4-16 1.当压力蒸汽灭菌参数达到相应的灭菌条件134℃饱和蒸汽条件下作用4min，灭菌指示物由浅黄色变成黑色。 2.适用于134度、4min压力蒸汽灭菌效果的化学监测。 3.符合国标18282.1多变量四类化学指示物标准。 4.表面覆膜 5.产品有效期≥24个月
| 17 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 400片/卷 | 卷 | 152 | 80 | 12160 | 4-17 1.适用于 121℃ 20min 和 134℃ 4min 压力蒸汽灭菌的包外监测和灭菌物品的信息追溯 2.在 121℃饱和蒸汽条件下作用 10min 或 134℃饱和蒸汽条件下作用 2min，指示色块颜色由浅黄色变成黑色，3.符合GB 18282.1-2015 标准要求。 4.合成纸材料，耐高温耐湿，不花标、性能优良、粘贴牢固 5.产品有效期≥24个月
| 18 | 医用吸水纸 | 30mm*25mm，1600张/箱 | 箱 | 1440 | 3 | 4320 | 4-18 1.产品的制造工艺使其有良好的吸水性和快速挥发性能。 2.在压力蒸汽灭菌时可快速地吸收灭菌包中的冷凝水。 3.成分：复合型木浆材料 4.有效期：≥24个月。
| 19 | 医用吸水纸 | 30mm*50mm，800张/箱 | 箱 | 1440 | 10 | 14400 | 4-19 1.产品的制造工艺使其有良好的吸水性和快速挥发性能。 2.在压力蒸汽灭菌时可快速地吸收灭菌包中的冷凝水，有效地保证灭菌包的干 燥性，减少湿包的产生，提高灭菌效率。 3.成分：复合型木浆材料 4.有效期：≥24个月。
| 20 | 纸塑袋 | 100mm*200m/卷 | 卷 | 360 | 6 | 2160 | 4-20 1.提供消毒产品卫生安全评价报告，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，提供佐证材料 2.符合消毒技术检验规范 2.17.2、GB18282.1、 YY/T0698.5中的：压力蒸汽化学指示物检测、环氧乙烷化学指示物检测、压力蒸汽包装材料灭菌因子穿透性能检测、环氧乙烷包装材料灭菌因子穿透性能检测、压力蒸汽化学指示物2年稳定性检测、环氧乙烷化学指示物2年稳定性检测、克重、PH值、包装材料不透气性检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测 3.符合ISO10993-10皮肤刺激检测、皮肤致敏检测 4.符合ISO10993-5细胞毒性检测 5.符合ISO10993-7环氧乙烷灭菌残留量检测 6.符合IEC62321-5、IEC62321-4、AMD1、IEC62321-7-2、IEC62321-6、IEC62321-8 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、领苯二甲酸酯等重金属成份检测 7.▲纸塑包装袋双层叠套使用验证：压力蒸汽、环氧乙烷灭菌因子穿透性能检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测
| 21 | 纸塑袋 | 150mm*200m/卷 | 卷 | 570 | 8 | 4560 | 4-21 1.提供消毒产品卫生安全评价报告，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，提供佐证材料 2.符合消毒技术检验规范 2.17.2、GB18282.1、 YY/T0698.5中的：压力蒸汽化学指示物检测、环氧乙烷化学指示物检测、压力蒸汽包装材料灭菌因子穿透性能检测、环氧乙烷包装材料灭菌因子穿透性能检测、压力蒸汽化学指示物2年稳定性检测、环氧乙烷化学指示物2年稳定性检测、克重、PH值、包装材料不透气性检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测 3.符合ISO10993-10皮肤刺激检测、皮肤致敏检测 4.符合ISO10993-5细胞毒性检测 5.符合ISO10993-7环氧乙烷灭菌残留量检测 6.符合IEC62321-5、IEC62321-4、AMD1、IEC62321-7-2、IEC62321-6、IEC62321-8 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、领苯二甲酸酯等重金属成份检测 7.▲纸塑包装袋双层叠套使用验证：压力蒸汽、环氧乙烷灭菌因子穿透性能检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测
187143
5 | 1 | 打号机包埋盒 | 4000个/套 | 套 | 3980 | 10 | 39800 | 5-1 由POM材质生产而成，100%耐化学腐蚀，前端为45°书写面，适用于各类包埋盒打号机，字迹清晰，标识规范整齐。
| 2 | 打号机载玻片 | 4000片/套 | 套 | 3980 | 11 | 43780 | 5-2 一端有抗腐蚀的油漆涂层，适用于各类载玻片打号机，涂层耐各类化学试剂及染剂，书写清晰使标识在染色过程中不脱落、不模糊，保证安全性。
| 3 | 病理刀片 | 50片/盒 | 盒 | 845 | 37 | 31265 | 5-3 不锈钢材质，一次性使用刀片，适用于常规组织，可满足超薄切片和硬组织。
| 4 | 病理刀片 | 50片/盒 | 盒 | 945 | 35 | 33075 | 5-4 不锈钢材质，一次性使用刀片，用于组织样本的切片和硬组织，刀锋加固耐磨。
| 5 | 封片机胶带 | 1600张/卷 | 张 | 9.5 | 4800 | 45600 | 5-5 适用所有胶带式自动封片机，封片机胶带采用树脂涂层薄膜及微分布粘附技术，无需封片胶即可达到封固目的，胶带表面洁净，无胶污染。封片速度快，具有速干性，封片结束玻片已干，不需要晾干。
| 6 | 盖玻片 | 24*50mm，100片/盒 | 盒 | 14.8 | 300 | 4440 | 5-6 采用超白玻璃材质，经过特殊防霉变工艺处理，避免盖玻片受潮，霉变和粘连等现象的产生。具有持久高透光性，单个铝箔包装，利于阅片清晰度，满足封片和病理诊断的超高要求。
| 7 | 粘附载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 68 | 350 | 23800 | 5-7 具有持久的正负电荷和粘附力，高粘附性和亲水性，用于免疫组化、TCT制片染色、手工白片。
| 8 | 石蜡 | 1kg/包 | 包 | 79 | 200 | 15800 | 5-8 熔点范围为 58-60℃，鳞片状切片石蜡。高纯度、无杂质，不会堵塞脱水管道。由高纯度石蜡和标准分子量的塑料聚合物混合而成.
237560
6 | 1 | 包布 | 100*100cm/块 | 块 | 4.98 | 6000 | 29880 | 6-1 1.纤维紧密，无落絮，减少悬浮颗粒，减少手术室污染与切口感染。 2.疏水性强，干湿态均可阻菌。 3.适合多种灭菌方式：等离子、环氧乙烷（EO）和高温蒸汽灭菌。 4.灭菌后180天无菌有效期。
| 2 | 包布 | 110*110cm/块 | 块 | 5.88 | 1000 | 5880 | 6-2 1.纤维紧密，无落絮，减少悬浮颗粒，减少手术室污染与切口感染。 2.疏水性强，干湿态均可阻菌。 3.适合多种灭菌方式：等离子、环氧乙烷（EO）和高温蒸汽灭菌。 4.灭菌后180天无菌有效期。
| 3 | 包布 | 60*60cm/块 | 块 | 2.6 | 12800 | 33280 | 6-3 1.纤维紧密，无落絮，减少悬浮颗粒，减少手术室污染与切口感染。 2.疏水性强，干湿态均可阻菌。 3.适合多种灭菌方式：等离子、环氧乙烷（EO）和高温蒸汽灭菌。 4.灭菌后180天无菌有效期。
| 4 | 包布 | 80*80cm/块 | 块 | 3.6 | 800 | 2880 | 6-4 1.纤维紧密，无落絮，减少悬浮颗粒，减少手术室污染与切口感染。 2.疏水性强，干湿态均可阻菌。 3.适合多种灭菌方式：等离子、环氧乙烷（EO）和高温蒸汽灭菌。 4.灭菌后180天无菌有效期。
| 5 | 包布 | 90*90cm/块 | 块 | 4.5 | 10800 | 48600 | 6-5 1.纤维紧密，无落絮，减少悬浮颗粒，减少手术室污染与切口感染。 2.疏水性强，干湿态均可阻菌。 3.适合多种灭菌方式：等离子、环氧乙烷（EO）和高温蒸汽灭菌。 4.灭菌后180天无菌有效期。
| 6 | 碘伏棉签 | 50支/桶 | 桶 | 3.6 | 4260 | 15336 | 6-6 1.产品由碘伏消毒液和棉签组成，其中棉签由棉棒和棉球组成。 2.产品用于注射、输液前对完整皮肤消毒。
135856
7 | 1 | TC 膜 | / | 根 | 3390 | 8 | 27120 | 7-1 2支，脱盐率≥98%,单支产水量40L/H
| 2 | 标本袋 | 大号 | 个 | 1.8 | 5000 | 9000 | 7-2 用于保存放置标本，由医用塑料（LDPE)为原材料制作，由可站立式袋体和标签组成
| 3 | 标本袋 | 中号 | 个 | 1.45 | 5000 | 7250 | 7-3 用于保存放置标本，由医用塑料（LDPE)为原材料制作，由可站立式袋体和标签组成
| 4 | 模具树脂 | / | 根 | 725 | 28 | 20300 | 7-4 一体化模块，快速插口，操作方便，根据电阻值来判断，符合要求：电阻大于15，最高18.25
| 5 | 墙式氧气吸入器 | / | 个 | 110 | 40 | 4400 | 7-5 由氧气输出接口，安全阀，氧气压力表，流量管。流量调节器，石化该等组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器。
| 6 | 微孔折叠滤芯 | / | 个 | 320 | 3 | 960 | 7-6 5英寸，材质为聚丙烯，抗耐压，耐压值为10kpa,过滤流量为500L/H
| 7 | 医用标本袋 | 小号 | 个 | 1.2 | 10000 | 12000 | 7-7 用于保存放置标本，由医用塑料（LDPE)为原材料制作，由可站立式袋体和标签组成
| 8 | 预处理滤芯 | 3根/套 | 套 | 232.8 | 15 | 3492 | 7-8 20英寸，由20英寸1um线芯、20英寸5um线芯和10英寸碳棒组成。
| 9 | 湿化瓶 | / | 个 | 16 | 10 | 160 | 7-9 搭配墙壁氧气吸入器使用，PC材质，容量200毫升，耐温105度
| 10 | 预处理滤芯 | 20寸/套 | 套 | 500 | 3 | 1500 | 7-10 材质：pp棉 线绕 活性炭组成，长度20寸
| 11 | 反渗透膜 | / | 根 | 3500 | 4 | 14000 | 7-11 纳米级膜芯，不锈钢壳
| 12 | 精混树脂 | 1L/袋 | 袋 | 200 | 60 | 12000 | 7-12 核级，进行离子交换
| 13 | 分析吸头 | 8*6*84个/箱 | 箱 | 4806 | 56 | 269136 | 7-13 用于化学发光仪检测过程中一次性试剂和样本反应容器
381318
8 | 1 | 反应杯 | 2400个/箱 | 箱 | 2419 | 45 | 108855 | 8-1 用于检测过程中盛装样本与试剂
| 2 | 清洗液A（盐酸） | 500ml/瓶 | 瓶 | 255 | 17 | 4335 | 8-2 用于检测过程中清洗管路
| 3 | 清洗液B（次氯酸钠） | 80ml/瓶 | 瓶 | 200 | 26 | 5200 | 8-3 用于维护保养仪器以及检测过程中清洗管路
| 4 | 样品杯 | 0.5ml/个，1000个/箱 | 箱 | 708 | 1 | 708 | 8-4 用于检测过程中盛装质控，校准和患者血浆
| 5 | 细胞计数板 | 50人份/盒 | 盒 | 250 | 20 | 5000 | 8-5 由玻璃或有机玻璃制成，其上有精确刻度标识。用于临床对血液、体液样本中有形成分进行计数
124098
9 | 1 | 石蜡棉球 | 中号 | 个 | 0.65 | 400 | 260 | 9-1 由脱脂棉球经石蜡溶液浸泡制成，用于润滑医用管体。
| 2 | 脱脂棉球 | 500g/袋 | 袋 | 28 | 30 | 840 | 9-2 由医用脱脂棉加工制成，临床蘸取消毒液，消毒时使用。
| 3 | 一次性使用床罩 | 90cm*230cm/个 | 个 | 5 | 2000 | 10000 | 9-3 普通病房环境中，主要用于病床或检查床上的卫生护理铺垫用，防止交叉感染。一次性使用，用于防止交叉感染。尺寸满足长230cm±5cm，宽90cm±5cm
| 4 | 一次性使用床罩 | 80cm*220cm/个 | 个 | 4.5 | 3600 | 16200 | 9-4 普通病房环境中，主要用于病床或检查床上的卫生护理铺垫用，防止交叉感染。一次性使用，用于防止交叉感染。尺寸满足长220cm±5cm，宽80cm±5cm
| 5 | 医用棉签 | 10000支/包 | 包 | 145 | 90 | 13050 | 9-5 由医用脱脂棉和木（塑、竹、纸）棒为原料制成。产品经环氧乙烷或辐射（电子束）灭菌后以无菌形式提供。用于对皮肤、创面进行清洁处理。
40350
10 | 1 | 反应杯 | 100个/包 | 个 | 1.28 | 8000 | 10240 | 10-1 反应杯，适配全自动免疫分析仪
| 2 | 检验灯泡 | / | 个 | 1363 | 2 | 2726 | 10-2 适配全自动生化分析仪
| 3 | 碱性清洗液 | 2个×500mL/盒 | 盒 | 3279 | 21 | 68859 | 10-3 适配全自动生化分析仪
| 4 | 去污剂A | 2个×500mL/盒 | 盒 | 2684 | 8 | 21472 | 10-4 适配全自动生化分析仪
| 5 | 酸性清洗液 | 2个×500mL/盒 | 盒 | 4785 | 20 | 95700 | 10-5 适配于雅培全自动生化分析仪
198997
11 | 1 | 碱性清洗液 | 2L/瓶 | 瓶 | 466 | 20 | 9320 | 11-1 用于全自动生化分析仪加样针及管路、比色杯的清洗以及关机清洗。通常情况下，生化分析仪均需使用碱性清洗液
| 2 | 参比电极 | / | 个 | 3100 | 1 | 3100 | 11-2 用于全自动生化分析仪的抑菌、导电、除气泡
| 3 | 钾电极 | / | 个 | 3100 | 1 | 3100 | 11-3 用于全自动生化分析仪配套使用，用于对人体血清或尿液样本进行钾离子的定量检测
| 4 | 氯电极 | / | 个 | 4700 | 1 | 4700 | 11-4 用于全自动生化分析仪配套使用，用于对人体血清或尿液样本进行氯离子的定量检测
| 5 | 钠电极 | / | 个 | 3100 | 1 | 3100 | 11-5 用于全自动生化分析仪配套使用，用于对人体血清或尿液样本进行钠离子的定量检测
| 6 | 清洗液 | 500ML/瓶 | 瓶 | 1330 | 10 | 13300 | 11-6 用于反应槽抑菌、清洗槽等各部件的清洗。
| 7 | 全自动生化分析仪用清洗剂ISE洗净液 | 100ML/瓶 | 瓶 | 191 | 1 | 191 | 11-7 用于全自动生化分析仪电解质流路及样品针的清洗
| 8 | 全自动生化分析仪用清洗液(酸性清洗液) | 500ML/瓶 | 瓶 | 1330 | 20 | 26600 | 11-8 用于全自动生化分析仪用反应杯的清洗及防止试剂针和反应杯发生交叉感染
63411
12 | 1 | 高温灭菌指示包装袋和卷 | 250mm*100m/卷 | 卷 | 450 | 2 | 900 | 12-1 1、透明可视包装，利于临床操作 2、安全无毒印刷和涂胶工艺 3、印刷压力蒸汽、环氧乙烷双变色块，变色稳定准确 4、多种颜色的透明膜 5、▲跟据科室需求定制化生产多种尺寸规格。可提供已定制化生产的产品规格表 6、▲可根据科室需求定制化分切卷袋 7、适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌 8、产品有效期≥24个月 检测报告 1、提供消毒产品卫生安全评价报告，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案 2、符合消毒技术检验规范 2.17.2、GB18282.1、YY/T0698.5中的：压力蒸汽化学指示物检测、环氧乙烷化学指示物检测、压力蒸汽包装材料灭菌因子穿透性能检测、环氧乙烷包装材料灭菌因子穿透性能检测、压力蒸汽化学指示物2年稳定性检测、环氧乙烷化学指示物2年稳定性检测、克重、PH值、包装材料不透气性检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测3、符合ISO10993-10皮肤刺激检测、皮肤致敏检测 4、符合ISO10993-5细胞毒性检测 5、▲符合ISO10993-7环氧乙烷灭菌残留量检测 6、▲符合IEC62321-5、IEC62321-4、AMD1、IEC62321-7-2、IEC62321-6、IEC62321-8 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、领苯二甲酸酯等 重金属成份检测 7、▲纸塑包装袋双层叠套使用验证：压力蒸汽、环氧乙烷灭菌因子穿透性能检测、微生物屏障功能检测、180天无菌有效期检测
| 2 | 医用鞋套 | / | 双 | 0.31 | 60000 | 18600 | 12-2 蓝色、塑料膜
19500
13 | 1 | 医用防护服 | 各型号 | 件 | 60 | 200 | 12000 | 13-1 1.适用于医疗机构中接触感染性患者血液、体液、气溶胶等场景的一次性防护服，要求采用连体式结构设计，包含帽子、上衣、裤子和鞋套。‌‌身高满足170cm-200cm各种型号 2.医用防护服符合国家标准为《GB 19082-2023 医用一次性防护服》‌
| 2 | 医用隔离衣 | 各型号 | 件 | 10 | 100 | 1000 | 13-2 褂式隔离衣。袍式由衣身、衣袖、系带组成。满足身高160-190cm穿戴。
| 3 | 医用隔离衣 | 各型号 | 件 | 10 | 100 | 1000 | 13-3 连体式隔离衣。由连帽上衣和裤子组成。满足身高160-190cm穿戴。
| 4 | 医用隔离鞋套 | 大号 | 双 | 8 | 100 | 800 | 13-4 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。
14800

## Sheet2
包号 | 金额（元）
包1 | 48254
包2 | 241964
包3 | 200985
包4 | 187143
包5 | 237560
包6 | 135856
包7 | 381318
包8 | 124098
包9 | 40350
包10 | 198997
包11 | 63411
包12 | 19500
包13 | 14800
总计 | 1894236