## 封皮
招标采购参数
项目名称 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目
项目概况 | 3包，口腔类、消毒供应类、其他耗材类在用耗材及器械
采购预算 | A包-口腔类 | 741603.5 | 元
| B包-消毒供应类 | 1349965 | 元
| C包-其他耗材类 | 7905633.65 | 元
| 合计 | 9997202.15 | 元

## A-口腔类
A-医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目（口腔类）
741603.5
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 预计年使用量 | 预计年使用金额（元） | 参数
1 | 根管充填及修复材料 | / | 盒 | 1100 | 80 | 88000 | 由氧化锆、硅酸钙、磷酸钙、填料和增稠剂等组成，预混合、可注射、水凝固汀糊剂或膏剂材料、在有水环境下凝固和硬化。用于根管永久性充填修复和手术治疗
2 | 牙科橡胶抛光头（矽粒子） | 25个/盒 轴柄1支 | 盒 | 145 | 47 | 6815 | 1.机动类，由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为子弹状、倒锥状、杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。 2.用于修复体的抛光、打磨及多余部分的去除，或种植体的清扫，也用于对牙齿表面的除垢、抛光。不包括仅用于口腔科技工室的器具。
3 | 牙探针 | 12*1/00# | 板 | 23 | 30 | 690 | 1.探触器械，末端为细的工作部分，根据用途，工作部分通常为针状、钩状或圆头。可重复使用。 2.用于探查牙面、牙龈等部位的病灶。
4 | 义齿基托树脂 | 1型1类A 液剂 500mL | 盒 | 45 | 10 | 450 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
5 | 义齿基托树脂 | 1型1类B 粉剂 1000g | 盒 | 350 | 10 | 3500 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
6 | 义齿基托树脂 | 2型1类 液剂 100mL | 盒 | 32 | 10 | 320 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
7 | 义齿基托树脂 | 1型1类B 粉剂 2000g | 盒 | 429 | 10 | 4290 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
8 | 义齿基托树脂 | 2型1类 粉剂 100g | 盒 | 32 | 10 | 320 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
9 | 义齿基托树脂 | 2型1类 液剂 500mL | 盒 | 88 | 10 | 880 | 1.吸水值(ug/mm³)≤32 2.溶解值(ug/mm³)≤8 3.极限挠曲强度≥60，挠曲弹性模量≥1500 4.液剂主要成分为甲基丙烯酸甲酯。
10 | 增强型玻璃离子体水门汀 | Ⅰ型 粉：9g 液：6ml | 套 | 59 | 100 | 5900 | 氧化硅，氧化铝，氟硅酸钠，磷酸铝(I型粉体)氧化硅氟硅酸钠，磷酸铝，氧化镧氧化锆(II型粉体)丙烯酸共聚物，水(I型液体)丙烯酸马米酸共聚物，水(II型 氧化铝 马来酸液体)。
11 | 暂时填充材料 | 30g 白色 | 瓶 | 49 | 60 | 2940 | 1.适用范围：牙科暂时性修复用填充材料 2.由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。
12 | 暂时填充材料 | 30g 粉色 | 瓶 | 49 | 61 | 2989 | 1.适用范围 牙科暂时性修复用填充材料 2.本品由多乙酸乙烯酯，乙醇，硫酸钙，氧化锌组成。
13 | 研磨工具包 | 全规格，1支/盒 | 盒 | 83 | 10 | 830 | 由打磨抛光组件、牙科用毛刷和抛光杯组成
14 | 超声波牙科治疗仪/工作尖 | 1支/板 全规格 | 支 | 1390 | 10 | 13900 | 通常有工作部分和杆组成。通过杆与洁牙机连接，可固定或者可更换。由洁牙机驱动工作，根据采购人使用需求，可提供多种规格型号。
15 | 弹性镍钛弓丝 | 2支/袋 超弹圆丝（卵圆I型） | 袋 | 10 | 50 | 500 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成
16 | 氟化钠护齿剂(口腔用) | 10ml/支 | 支 | 305 | 10 | 3050 | 有效成分为氟化钠5%（22.600ppm），蜂蜡和乙醇、虫胶和乳香树胶
17 | 模型蜡 | 240g/盒 | 盒 | 18 | 45 | 810 | 由原料蜡精制而成，主要用于制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。
18 | 正畸橡皮圈 | 100个/袋，50袋/盒 全规格 | 盒 | 170 | 20 | 3400 | 正畸橡皮圈由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。牵引橡皮圈依据产品形态分为弹性链，弹性线，弹性管和弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。正畸橡皮圈为非无菌产品。正畸橡皮圈为一次性使用产品。
19 | 磷酸锌水门汀 | 液15ml | 瓶 | 4.8 | 50 | 240 | 氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(液体)。
20 | 磷酸锌水门汀 | 粉30g | 瓶 | 8.8 | 50 | 440 | 氧化锌，氧化镁(粉体)磷酸，铝，氧化锌(粉剂)。
21 | 牙科数字影像板保护袋 | 500片/盒 | 盒 | 130 | 20 | 2600 | PE材料，柔软隔湿，一次性使用
22 | 牙科棉卷 | 300支/盒 长3.8*直径1.0cm | 盒 | 12 | 10 | 120 | 医用脱脂棉或者医用脱脂棉和粘胶经过梳棉、成卷、烘干，分切，整理精制而成，性能指标符合技术要求规定，不含药物或消毒剂。
23 | 牙科棉卷 | 300支/盒 长1.0*直径1.9cm | 盒 | 12 | 10 | 120 | 医用脱脂棉或者医用脱脂棉和粘胶经过梳棉、成卷、烘干，分切，整理精制而成，性能指标符合技术要求规定，不含药物或消毒剂。
24 | 拔牙刀 | (A/B塑柄) | 把 | 178 | 30 | 5340 | 由刀片和刀柄组成，工作端为各种形状和尺寸的单刃刀片，通常由不锈钢材料制成，可重复使用。
25 | 弹性镍钛弓丝 | 方丝/圆丝 10根/袋 | 袋 | 22 | 50 | 1100 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成（上颚 0.017*0.025in*10支下颚 0.017*0.025in*10支下颚 0.018*0.025in*10支上颚 0.018*0.025in*10支）
26 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅方丝型 2支/袋 | 袋 | 14 | 50 | 700 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成（下颚0.016*0.022in 2支 下颚 0.017*0.025in*2支 下颚 0.018*0.025in*2支 上颚 0.018*0.025in*2支）
27 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅圆丝型 2支/袋 | 袋 | 10 | 50 | 500 | 由镍钛合金经特种定形，功能化处理和表面处理而成（上颚 下颚0.012in 10支/0.014in*10支/ 0.016in*10支/0.018in*10支）
28 | 红白打样膏 | 225g | 盒 | 30 | 35 | 1050 | 原料蜡精，膏状，红色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，卡那巴蜡组成；白色打样膏由萜烯树脂，硬脂酸，滑石粉，锌钡白组成。（红色 225g±5g）
29 | 口腔正畸用反光镜 | 全规格 | 个 | 143 | 10 | 1430 | 不锈钢材质，由反光镜、手柄、充电电池组成，反光镜双面均为镜面，手柄上有除雾风扇和照明灯，有源产品。非无菌提供。使用前需由医疗机构进行灭菌或消毒
30 | 牙骨凿（1） | 全规格 | 把 | 378 | 10 | 3780 | 由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。可重复使用（圆柄单斜刃 13#）
31 | 牙骨凿（2） | 全规格 | 把 | 328 | 10 | 3280 | 由柄部和刀头组成，刀头是斜面锋利刃口。可重复使用（圆柄单斜刃带刻度 1#）
32 | 牙科车针盒 | 方形、长方形 | 个 | 37 | 10 | 370 | 铝材质，耐高温，盛放各型号车针消毒灭菌
33 | 牙髓塑化液 | 甲液18ml/瓶， 乙液18ml/瓶 | 套 | 79 | 5 | 395 | 每套包含包含1瓶甲液和1瓶乙液。以尿素和甲醛为主要原料，经合成和缩合反应，生成复杂的聚合物，最后在酸性固化剂的作用下，低分子线状结构发生缩合反应，即成网状结构的树脂。
34 | 暂封补牙条 | 100g/盒 白色 | 盒 | 29 | 30 | 870 | 主要成分为马来亚树胶，氧化锌、立德粉、白蜂蜡、双飞粉。
35 | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 65 | 10 | 650 | 主要成分为四氯乙烯
36 | 打样牙托 | 金属网牙托、塑料牙托 | 付 | 4.8 | 180 | 864 | 不锈钢牙托应选用GB1220中规定的 12Cr18Ni9 材料制成
37 | 丁香油 | 20mL | 瓶 | 12 | 25 | 300 | 以丁香植物提取物为原料，丁香酚加入量为≥85%（W/W).本品为淡黄色或无色的澄明油状物，有丁香的特殊芳香气。
38 | 光固化模型材料 | 2.5g/支 | 支 | 217 | 35 | 7595 | 由甲基丙烯酸盐和颜料组成，主要用于个别托盘（全口牙列缺失及局部牙列缺失）暂基托的作用
39 | 复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶 | 6.5 | 35 | 227.5 | 以碘、碘化钾、甘油为主要原辅料，配成的复合碘抑菌液，用于口腔的黏膜的清洁、抑菌。
40 | 一次性隔离膜 | 15*10cm/片 1200片/卷 | 卷 | 49 | 100 | 4900 | 整体为轴型、每小片为薄膜状，轴型镂空部位适于安装在支架上，便于使用时撕取。每卷为1200片，每片长15cm，宽10cm，断接方式，易于撕取，卫生安全，用于保护设备、仪器在使用时不会受到污染。
41 | 医用灭菌包装袋 | 150mm*200m | 卷 | 128 | 20 | 2560 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
42 | 医用灭菌包装袋 | 75mm*200m | 卷 | 63 | 50 | 3150 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
43 | 医用灭菌包装袋 | 200mm*200mm | 卷 | 165 | 20 | 3300 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
44 | 医用灭菌包装袋 | 100mm*200mm | 卷 | 85 | 50 | 4250 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
45 | 医用灭菌包装袋 | 300mm*200mm | 卷 | 207 | 20 | 4140 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
46 | 医用灭菌包装袋 | 55mm*200mm | 卷 | 46 | 100 | 4600 | 材质：医用透析纸，复合膜（CPP+RET)杀灭微生物细菌。用于医疗器械，医疗耗材的包装灭菌。
47 | 阻氧剂 | Liquid stip 补充装 1 x2.5g 532505AN | 支 | 188 | 3 | 564 | 丙三醇凝胶，粘接树脂或全瓷间接修复体时避免树脂水门汀表面形成氧阻聚层，影响美学效果及粘接强度。
48 | 牙胶尖 | 全规格 | 盒 | 20 | 120 | 2400 | 适用于各种牙髓炎，坏疽的牙齿根管，去髓后的永久填充。 1、充填紧密。2、组织亲和性好。3、方便取出。 牙胶尖的锥形部分全长应光滑，外观应均一 牙胶尖全长应不少于28mm，其他长度的牙胶尖长度应不小于声明长度。 所有型号的直径公差，牙胶尖从010~025牌号为±0.05mm，从 030~140牌号为±0.07mm。标准锥度牙胶尖锥度至少在从尖部1mm处至16mm内 为均匀的。大锥度牙胶尖的锥度从尖端1mm处至距底端1mm处均应均匀。计算所得锥度应在声明锥度的±10%内。
49 | 吸潮纸尖 | 全规格 | 盒 | 20 | 100 | 2000 | 1.纸尖顶端有颜色，可避免各型号的混淆 2.带刻度纸尖便于控测根管的深浅 3.可检查牙根管的清洁度 4.硬且有韧性，容易放进牙根管内
50 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5.0ml/支 36%磷酸 | 支 | 11 | 80 | 880 | 由酸蚀剂和弯应用头组成，酸蚀剂含有磷酸及辅料，以凝胶形式存在于料简中，磷酸含量与标示值偏差不超过 2% 供牙齿充填修复、正畸托槽粘固、防龋材料使用前对牙齿表面作酸蚀处理用
51 | 加蜡牙线 | 50米/盒 | 盒 | 7.5 | 20 | 150 | 用于清洁牙结石及牙菌斑。
52 | 牙科用毛刷 | 100支/桶 | 桶 | 7.5 | 150 | 1125 | 涂药棒(大、中、小、直头、加长)，毛刷头(大号、小号)，涂药棒头，长毛刷，双头毛刷。
53 | 牙科抛光杯 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 盒 | 70 | 20 | 1400 | 作为抛光剂的载体，在牙齿清洁和牙面抛光时使用。适用于对牙间隙充填复合树脂的研磨和抛光。
54 | 牙科修复体粘接棒 | 70mm 20个/盒 | 盒 | 32 | 2 | 64 | 用于粘接修复体、帮助修复体就位的操作工具。粘接性强。
55 | 碘仿 | 20g/瓶 | 瓶 | 35 | 30 | 1050 | 用作防腐剂，作用持续约1-3天
56 | 氧化锌粉 | 300g/瓶 | 瓶 | 22 | 10 | 220 | 用于根管治疗、临时牙用氧化锌粘接。使用方便，范围广本品为白色结晶粉末，不溶于水，溶于酸、氨水及碱金属氢氧化物中，在空气中吸收二氧化碳及水份。
57 | 抑菌液 （CP） | 20ml/瓶 | 瓶 | 8.5 | 10 | 85 | 外观性状：无色至淡黄色澄清液体，具有芳香味 含量：苯酚的含量(w/w)在18%~22% 酸碱度：PH值在5~7之间 装量：20±5%mL/瓶
58 | 抑菌液 （FC） | 20ml/瓶 | 瓶 | 14 | 2 | 28 | 外观性状：棕黄色透明液体 含量：乙醇的含量 (v/v)为70%~80% 酸碱度：pH值在 4~8之间 装量：20mL±5%/瓶
59 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250mL/瓶 | 瓶 | 28 | 50 | 1400 | 外观性状：微黄色溶液 含量：有效氯(w/v，%)在2.25%~3.15% 酸碱度：pH值在 11~13 装量：250±5%mL/瓶
60 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 2*2.5g | 盒 | 338 | 2 | 676 | 作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。 1、光固化操作，时间易掌握。2、抗酸蚀。3、直接应用，无需混合。
61 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 | 2*25g | 盒 | 228 | 2 | 456 | 用作临时粘接剂，粘接牙桥、牙冠、嵌体，还可封闭小的单表面窝洞，不含丁香油，含有氢氧化钙的临时冠桥粘接剂。
62 | 牙科抛光条 | 4mm/条，100条/盒 | 盒 | 75 | 5 | 375 | 牙科抛光条：用于对修复体的抛光、打磨以及多余部分的去除，也用于牙齿表面的除垢、抛光。 手动类，由手持部分和工作端组成。非无菌提供，不含研磨抛光材料。
63 | 牙用聚脂薄膜 | 16cm*50条 | 袋 | 20 | 10 | 200 | 用于修复牙齿
64 | 咬合纸 | 115*22毫米 20本装 （每本10张）/盒 | 盒 | 15 | 10 | 150 | 1、划线清晰，连贯。2、涂料层均匀，纸面平整。3、没有破碎。4、扩散性≤50%。
65 | 金属网塑料托盘 | 全规格 | 副 | 6 | 30 | 180 | 用于取牙模，根据采购人使用需求，可提供多种规格型号。
66 | 齿科树脂粘接剂-V型催化剂 | / | 套 | 1600 | 10 | 16000 | 用于玻璃陶瓷和树脂修复体的粘接。 主要由聚合粉、单体液、催化剂、表面处理剂四部分组成。 适用于口腔治疗中牙本质、牙釉质、齿科用金属合金陶瓷的粘接。 套装包含：催化剂搅拌液10ml、催化剂0.7ml、透明聚合粉3g、不透明聚合粉5g、红色酸蚀液5ml、绿色酸蚀液5ml、温度显示调和盘1个、海绵粒(大小)1个、调匙标准1个、调匙小1个、刷柄直1个、刷柄弯1个、刷头40个
67 | 牙科手机清洗润滑剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 40 | 10 | 400 | 主要成分：二甲基硅油、石油、丁烷、丙烷。 外观：300m1金属压力罐。
68 | 牙科超硬石膏 | 1.5Kg/袋 超硬 | 袋 | 60 | 60 | 3600 | 1、粉质细腻。2、操作容易。3、快速固化。4、膨胀系数低，模型精确。
69 | 牙科石膏 | 1000g/袋 超硬石膏 | 袋 | 14 | 100 | 1400 | 固化时间：7mim-10mim 线固化膨胀：范围在 0-0.15%之间 抗压强度：最小值为 20.0MPa 供嵌体、牙冠、牙桥、局部假牙、总假牙、连续牙齿及矫正用模型的制造使用。
70 | 无牙颌托盘 | 全规格 | 个 | 40 | 30 | 1200 | 用于取牙模
71 | 橡皮布 | 全规格 5cm*5cm（52张/盒） 6cm*6cm（36张/盒） | 盒 | 102 | 100 | 10200 | 用于在口腔治疗中隔离牙齿、弹性薄片状器城，使用前根据需要在中间打孔，在牙科手术时将牙齿和口腔中液体嘱离。
72 | 高速气涡轮手机 | 全规格（包括仰角拔牙手机） | 把 | 840 | 40 | 33600 | 1.不锈钢一体式机头，钛涂层机身、防滑 2.噪音≤80dB 3.按压式换取车针 4.径向跳动量≤0.03㎜ 5.耐用轴承
73 | 儿童拔牙钳 | 全规格 | 把 | 250 | 5 | 1250 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用 2.用于牙科手术中拔除儿童的牙齿和牙根或切断牙冠用。 3.材料：拔牙钳除 6 号应以 GB/T 1220 中规定的 30Cr13材料制成外，其余应以20Cr13Mo 或 GB/T 1220中规定的 20Cr13 材料制成。 4.外观：拔牙钳应无锋棱、毛刺、裂纹，鳃部前后端的外棱边(包括雄片鳃部两端)应倒钝。柄花应清晰，不应有缺花、氧化皮。
74 | 成人拔牙钳 | 全规格 | 把 | 250 | 5 | 1250 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，为穿鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用 2.用于牙科手术中拔除成人的牙齿和牙根或切断牙冠用。 3.材料：拔牙钳除 6 号应以 GB/T 1220 中规定的 30Cr13材料制成外，其余应以20Cr13Mo 或 GB/T 1220中规定的 20Cr13 材料制成。 4.外观：拔牙钳应无锋棱、毛刺、裂纹，鳃部前后端的外棱边(包括雄片鳃部两端)应倒钝。柄花应清晰，不应有缺花、氧化皮。
75 | 洁牙机工作尖 | G1 | 个 | 48 | 25 | 1200 | 1.可用于去除龈下结石 2.由头部和尾部组成。通过尾部与超声洁牙机连接，可更换。由超声洁牙机驱动工作。 3.配合超声洁牙机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 ★4.适用于啄木鸟洁牙机
76 | 洁牙机工作尖 | G4 | 个 | 48 | 25 | 1200 | 1.可用于去除牙齿的龈上结石。 2.由头部和尾部组成。通过尾部与超声洁牙机连接，可更换。由超声洁牙机驱动工作。 3.配合超声洁牙机使用，用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 ★4.适用于啄木鸟洁牙机
77 | 颊侧拉钩 | 金属型（直头） | 把 | 197 | 10 | 1970 | 1.材质：不锈钢和无毒塑料加工成形。具有耐高温高压、耐腐蚀性能。 2.主要用于口腔科治疗时牵拉开唇、颊部及打开口腔，扩大治疗视野方便医生操作。 3.由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。
78 | 颊侧拉钩 | 金属型（弯头） | 把 | 197 | 10 | 1970 | 1.材质：不锈钢材料和无毒塑料加工成形。具有耐高温高压、耐腐蚀性能。 2.主要用于口腔科治疗时牵拉开唇、颊部及打开口腔，扩大治疗视野方便医生操作。 3.由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。
79 | 反角弯机头（根管预备设备配件） | 6：1 | 把 | 3200 | 15 | 48000 | 齿轮比例：6：1 锉轴附件：直径2.35mm 牙锉柄部的最小适合长度：11 mm 牙锉最大总长：46 mm 卡盘类型：推动按钮 重量：≤36g
80 | 洁牙机手柄 | / | 把 | 630 | 10 | 6300 | 1.由主机、手柄、工作尖、脚踏开关和电源适配器组成。 2.大气范围：70kPa-106kPa 3.温度范围：-20℃~+55℃ 4.湿度范围：10%~93% ★5.适用于啄木鸟洁牙机
81 | 洁牙机扳手 | / | 把 | 45 | 10 | 450 | 1.高耐热聚砜，134度高温消毒。 2.不适合在汽高压锅灭菌器内使用 3.作用：将工作尖拧到手柄上 4.限定力度，工作尖不松不紧，不损坏手柄丝牙 ★5.适用于啄木鸟洁牙机
82 | 雕刻刀 | 全规格 | 把 | 45 | 10 | 450 | 1.由 GB/T1220 中规定的材料制成。用于口腔科手术。 2.雕刻刀刃口应微锐，不应有卷刃、崩刃和裂纹现象。 3.应有良好的弹性，其变形不得超过 1°。并不得有裂纹现象。 4、应有良好的耐腐蚀性能。 5、工作部应对称、正直，柄部各面宽度应均匀，除刃口外，不得有锋棱、毛刺、裂纹和凹陷。
83 | 水门汀充填器 | 全规格 | 把 | 25 | 51 | 1275 | 1.用途.用于将充填材料压入目标位置。 2.产品有工作头部和手柄两部分组成。 3.整体结构的充填器应以 GB/T1220 中规定的 40Cr13、32Cr13Mo 材料制成。头柄装配结构的充填器头部应以 GB/T1220 中规定的 40Cr13、32Cr13Mo 材料制成，柄部应以 GB/T1220 中规定的 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10，GB/T3191 中规定的 6061 或 2A12材料制成。充填器头部应经热处理，头部硬度要求为510-620HV。 4.外观.充填器外表平整、光滑应无锋棱、毛刺和裂纹。 5.头柄装配结构的充填器头部与柄部的连接应牢固，能经受300N 的拉力而不松动。 6.充填器应有良好的耐腐蚀性，耐腐蚀性能不低于 YY/T0149 中规定的沸水试验法 5.4b 级的要求。 7.充填器的表面粗糙度要求头部内表面及拐角处均不大于 0.8μm，头部、颈部处均不大于 0.4μm。
84 | 剔挖器 | 全规格 | 把 | 48 | 50 | 2400 | 1.用于治疗牙髓时挖除冠髓以及牙龈坏死部分 2.由连体式和头柄装配式组成，柄部加工有雷丝，在使用时能方便转动器械，且不易滑脱。 3.外观：剔挖器外表应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.工作头部：剔挖器刃口应微锐，无缺口、卷口。 5.剔挖器应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于Y/T0149 中规定的 5.4b 级的要求
85 | 牙周探针 | 8个刻度 | 支 | 48 | 20 | 960 | 1.用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗 2.由 GB1220 中规定的 12Gr18Ni9 材料制成，头部硬度为360-460HV0.3；头部以 GB1220 中规定的32Cr13Mo材料制成，经热处理硬度为500-550HV0.3。 3.产品的耐腐蚀性能应达到YY/T0149 中规定的4.4b级的要求。 4.产品粗糙度Ra之数值除柄花和头部拐角处外均不大于0.4μm。
86 | 牙周探针 | 15个刻度 | 支 | 48 | 20 | 960 | 1.用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗 2.由GB1220中规定的 12Gr18Ni9材料制成，头部硬度为360-460HV0.3；头部以 GB1220 中规定的 32Cr13Mo 材料制成，经热处理硬度为 500-550HV0.3。 3.产品的耐腐蚀性能应达到YY/T0149 中规定的4.4b级的要求。 4.产品粗糙度Ra之数值除柄花和头部拐角处外均不大于0.4μm。
87 | 骨挤压器 | 全规格 | 支 | 310 | 5 | 1550 | 1.在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供。 2.上颌窦内提升器表面应光滑、圆整，无毛刺、划痕、裂纹等缺陷。 3.硬度为40HRC-55HRC。手柄螺母应旋转灵活自如，无滑丝、卡滞现象。 4.手柄与头杆部经螺母锁紧后应无松动、脱出现象。应有良好的耐腐蚀性能。
88 | 三用枪头 | 10支/包 | 包 | 90 | 5 | 450 | 1.产品性能、外管和内芯的色泽均匀，无杂色；表面完整、清洁、光滑，无脏污、毛边、无凹陷； 2.金属内芯材料的硬度为（洛氏）HRB45~50； 3.塑胶外管和塑胶内芯折弯强度 ≥3.0Mpa。 4.与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿
89 | 牙周刮治器 | 4支/套 | 套 | 255 | 10 | 2550 | 1.产品由整体形式和连接形式组成，柄部有柄花雷丝，在使用时方便转动器械，且不滑脱。 2.工作头部有较好的锋利度，经热处理后具有较高的强度，医生操作时能顺利刮除龈上牙垢及牙石 3.外观.刮治器除刃口外，其余部分应无锋棱、毛刺和裂纹。 4.刃口锋利.刮治器刃口应锋利，无缺口、卷口。 5.连接牢固 6.头柄装配式的刮治器头与柄部的连接应牢固，轴向加载至600N的载荷时，持续 5s，连接处无松动现象。 7. 头柄装配式的刮治器头与柄部的连接应牢固，能经受400N.cm的扭力而不松动。 8.规格：4支每套，每支均为双头，包含5/6，7/8，11/12，13/14四个型号。
90 | 洁牙机手柄 | / | / | 780 | 15 | 11700 | 接插式手柄，握感舒适，接插式不带光洁牙机，可高温高压消毒，避免交叉感染。适配型号：H2 keep dry，适用于西诺牙椅洁牙机
91 | 洁牙机扳手 | / | / | 60 | 5 | 300 | 可高温高压消毒，避免交叉感染，适用于西诺牙椅洁牙机
92 | 洁牙机工作尖 | P1 | / | 120 | 5 | 600 | 不锈钢材料制成，适用于西诺牙椅洁牙机
93 | 洁牙机工作尖 | G4 | / | 86 | 5 | 430 | 不锈钢材料制成，适用于西诺牙椅洁牙机
94 | 超声洁牙机工作尖 | K15/25（4支/盒） | 盒 | 600 | 5 | 3000 | 匹配机型型号：P5 Newtron，P-Max 通用型洁治尖 ：尖端较细，适用于大多数龈上和龈下区域。 龈下刮治尖：更纤细，方便深入龈下刮治和根面平整。 种植体维护尖： 通常为塑料或镀层钛合金，避免损伤种植体表面。 粗壮型洁治尖：效率高，适用于大块牙石去除。 龈上抛光尖 ：用于抛光。 手术尖 ： 用于牙周手术中的组织切除和修整。 弯曲度/角度：直头、前弯、后弯、左右弯等。 材质：钛合金轻质、生物相容性好、耐腐蚀、能高效传导超声振动。
95 | 超声洁牙机工作尖 | K15/21（4支/盒） | 盒 | 600 | 5 | 3000 | 匹配机型型号：P5 Newtron, P-Max 通用型洁治尖 ：尖端较细，适用于大多数龈上和龈下区域。 龈下刮治尖：更纤细，方便深入龈下刮治和根面平整。 种植体维护尖： 通常为塑料或镀层钛合金，避免损伤种植体表面。 粗壮型洁治尖：效率高，适用于大块牙石去除。 龈上抛光尖 ：用于抛光。 手术尖 ： 用于牙周手术中的组织切除和修整。 弯曲度/角度：直头、前弯、后弯、左右弯等。 材质：钛合金轻质，生物相容性好、耐腐蚀、能高效传导超声振动。
96 | 超声洁牙机工作尖 | ET20/ET40 | 支 | 750 | 10 | 7500 | 匹配机型型号：P5 Newtron, P-Max 通用型洁治尖 ：尖端较细，适用于大多数龈上和龈下区域。 龈下刮治尖：更纤细，方便深入龈下刮治和根面平整。 种植体维护尖： 通常为塑料或镀层钛合金，避免损伤种植体表面。 粗壮型洁治尖：效率高，适用于大块牙石去除。 龈上抛光尖 ：用于抛光。 手术尖 ： 用于牙周手术中的组织切除和修整。 弯曲度/角度：直头、前弯、后弯、左右弯等。 材质：钛合金轻质，生物相容性好、耐腐蚀、能高效传导超声振动。
97 | 热牙胶充填机针头-银针 | 4支/盒，23ga/24mm | 盒 | 400 | 5 | 2000 | 银针可360度旋转、可重复在热牙胶充填机-B上使用、每根针在针的底部配备有一个透明的橡胶帽
98 | 热牙胶充填机（回填器） | 全规格（1支/盒） | 盒 | 800 | 3 | 2400 | 工作温度：54°C-60°C可调，常用56°C-58°C 输送方式：手动活塞推进 (Luer-Lock接口) 针头规格：常用 20G、 23G等一次性塑料针头 牙胶规格： 标准牙胶尖或特定牙胶棒 核心功能： 加热、塑化、精确手动输送热牙胶用于根管回填
99 | 炫彩一体式口镜 | 5#直径24mm（10支/盒） | 盒 | 650 | 5 | 3250 | 前镜面反射，树脂手柄可消毒
100 | 牙科用弯手机 | / | 把 | 9800 | 5 | 49000 | 1.扭力大，寿命长 2.按压取针 3.带光，LED照明 4.20:1减速 5.可高温高压灭菌 6.外部供水内水道喷水 7.标准E型接头
101 | 散装托槽 | 5个/包，全规格 | 包 | 50 | 2.5 | 125 | 1.表面光滑。 2.纵轴线清晰。 3.80目网底。 4.牵引钩模锻圆滑。 5.象限颜色标记清晰 6.超硬不锈钢材质
102 | 牙釉质粘合树脂（光固化型） | 5g/2.5ml 蓝胶Ⅱ型 | 套 | 3 | 75 | 225 | 由液剂、糊剂和酸蚀剂组成。
103 | 牙科种植导板 | 1.0mm(10片/包） Fy-1 | 包 | 100 | 5 | 500 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
104 | 牙科种植导板 | 1.5㎜（10片/包）Fy-2 | 包 | 100 | 5 | 500 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
105 | 牙科种植导板 | 2.0mm(10片/包） Fy-3 | 包 | 200 | 5 | 1000 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
106 | 牙科种植导板 | 1.0mm软片(10片/包） Yr-1 | 包 | 100 | 2 | 200 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
107 | 牙科种植导板 | 1.5mm软片(10片/包） Yr-2 | 包 | 100 | 2 | 200 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
108 | 牙科种植导板 | 2.0mm软片(10片/包） Yr-3 | 包 | 200 | 2 | 400 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
109 | 牙科种植导板 | 10x1/包 3mm软片（方片） | 包 | 300 | 1 | 300 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
110 | 牙科种植导板 | 10x1/包 4mm软片（方片） | 包 | 500 | 1 | 500 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌提供。
111 | 分牙圈（正畸橡皮圈） | 全规格（10个/包） | 包 | 55 | 10 | 550 | 正畸橡皮圈由天然乳胶管剪切制成，产品为一次性使用产品，非无菌提供。
112 | 正畸弹簧 | 全规格（1个/袋） | 袋 | 10 | 10 | 100 | 恒定拉力值、无粘膜刺激、保证矫正力强度
113 | 不锈钢方丝 | 全规格（10个/袋） | 袋 | 50 | 25 | 1250 | 不锈钢材质
114 | 正畸保护蜡 | 1个/盒 | 盒 | 20 | 6 | 120 | 食品级材质
115 | 牙正畸结扎丝 | 全规格（1个/卷） | 卷 | 60 | 15 | 900 | 软态不锈钢材质
116 | 橡皮链 | 全规格（1个/盒） | 盒 | 100 | 10 | 1000 | 改良型橡皮链，长桥，短桥，无桥可选
117 | 牙科前方牵引装置 | 全规格（1个/套） | 套 | 120 | 80 | 9600 | 额部贴合性好、坚固耐用不易变形、高低可调、远近可调、颌兜可调
118 | 正畸颊面管（自锁） | 全规格（10个/袋） | 袋 | 30 | 20 | 600 | 不锈钢金属材质，其管状结构用于固定矫正弓丝末端并引导牙齿移动方向
119 | 正畸颊面管 | 全规格（10个/袋） | 袋 | 20 | 15 | 300 | 不锈钢金属材质，其管状结构用于固定矫正弓丝末端并引导牙齿移动方向
120 | 牙用不锈钢丝 | 全规格（1个/卷） | 卷 | 15 | 15 | 225 | 不锈钢合金材质，耐腐蚀、抗氧化。主要用于口腔科作为矫正牙齿的正畸材料
121 | 正畸埋伏牙牵引装置 | / | 个 | 10 | 10 | 100 | 1、舌侧扣：06Cr19Ni10 不锈钢材质。 2、舌侧扣表面光亮，无污渍、无锋棱、无锐边、无变形等缺陷。 3、舌侧扣表面粗糙度 Ra 值≤0.025um。 4、舌侧扣表面的维氏硬度在 250HV-330HV。
122 | 喷砂粉 | 全规格（300g/桶） | 桶 | 150 | 10 | 1500 | 与牙科喷砂洁治设备配套使用，用于去除牙菌斑（牙垢），本产品仅限口腔内使用，非无菌产品，不可重复使用，不可口服使用。
123 | 抛光膏 | 全规格（10个/套） | 套 | 30 | 100 | 3000 | 口腔内用于研磨抛光牙体组织或修复体，使其表面平滑均匀。
124 | 氯亚明粉 | 10g | 瓶 | 8 | 50 | 400 | 用于创口洗涤、粘膜消毒、饮水消毒及医疗器械灭菌等。
125 | 牙科分离剂 | 150ml | 瓶 | 9 | 30 | 270 | 主要成分为海藻酸盐的水溶液。 1、外观均匀或有少量沉淀物，呈胶状。 2、薄膜溶解性：应不容于沸水及义齿基托树脂液剂。 3、粘度：应在 45 秒至 60 秒之间 4、脱膜效果：从石膏模型内分离出的型或1型义齿基托树脂的组织面和磨光面应没有石膏附着
126 | 自凝牙托水 | 500ml | 瓶 | 30 | 15 | 450 | 用于义齿修复，基托修理，脱落人造牙修整，高强度韧性好、颜色均匀稳定
127 | 热凝牙托水 | 500ml | 瓶 | 20 | 15 | 300 | 液剂由甲基丙烯酸甲酯(MMA)、2，6-二叔丁基4-甲基苯酚组成
128 | 牙弓夹板 | 2根/包 | 包 | 50 | 15 | 750 | 材质为不锈钢，具有一定的刚性。牙弓夹板由板和钩组成，板颌向形状与牙颈部一致，钩角度呈30度。
129 | 碘仿纱布湿巾 | 5cm*6cm，100袋/包 | 包 | 300 | 10 | 3000 | 常规用于消毒伤口周围皮肤、清洁伤口。选取合适大小的敷料，无潜行死腔和腔洞形伤口可采取片状敷料覆盖；潜行死腔和腔洞形伤口可采用碘仿纱条或平条通过裁剪填塞(注意不要填塞过紧)；
130 | 合成树脂牙 | 全规格 | 盒 | 200 | 80 | 16000 | 和义齿基托树脂有优良的粘结力，原料为高分子量聚甲基丙烯酸酯类树脂，色泽稳定、具备生物安全性，交联结构，坚硬耐磨
131 | 楔子 | 全规格，100个/小盒 | 盒 | 10 | 50 | 500 | 尖部钝化、尾部方形、多款专色
132 | 氯已定漱口水 | 250mL/瓶 | 瓶 | 20 | 5 | 100 | 本品为黄色的液体，有芳香气味。用于牙龈出血牙周脓肿、口腔黏膜溃疡等的辅助治疗
133 | 牙胶尖（填充根管） | 软，100个/盒 | 盒 | 300 | 20 | 6000 | 橡胶材料，充填已经预备好的牙根管中
134 | 脱敏剂 | 5ml/瓶 | 瓶 | 50 | 10 | 500 | 无色透明液体，每1000mg格鲁玛脱敏剂含：361mg2-羟乙基甲内烯酸51mg 戊二醛，纯水。
135 | 钨钢磨头 | 全规格 | 支 | 30 | 30 | 900 | 用于钻铭合金，贵金属合金，镍铭合金，印合金，树脂的粗磨，还可以用于对石膏模的小切割。
136 | 金钢砂磨头 | 全规格 | 支 | 20 | 30 | 600 | 锋利耐磨、耐用、电镀工艺、不易掉砂
137 | 砂片 | 全规格 | 支 | 20 | 5 | 100 | 在磨料中加入结合剂，经压坯、干燥和焙烧制成
138 | 粘轮 | 全规格 | 支 | 10 | 5 | 50 | 材质：硅(矽)胶 粘度：特粘、高粘、中粘、低粘。
139 | 抛光磨头 | 全规格 | 支 | 20 | 20 | 400 | 1.通用型，适合各类材料抛光使用 2.硅胶磨头打磨无需研磨膏即可直接给工件出亮度 3.转速稳定、平滑、可耐高温、出厂前已动态调整同心度
140 | 牙科渗透树脂 | 全规格（1支/套） | 套 | 260 | 5 | 1300 | 酸蚀剂：盐酸、焦化硅酸、表面活性物质 干燥剂：99%乙醇 渗透树脂：甲基丙烯酸甲酯树脂基质、引发剂、添加剂
141 | 机用根管锉 再治疗锉 | 全规格 （5支/板） | 板 | 150 | 10 | 1500 | 镍钛材质，持久耐用，高温记忆回弹
142 | 光固化灯照射头 | 全规格 | 个 | 20 | 20 | 400 | LED在设定波长的情况下发出蓝光，可以固化放在牙齿上的树脂材料。
143 | 隔离防护面罩 | 膜10张、架1个/套 | 套 | 20 | 50 | 1000 | 抗冲击，防雾，阻隔体液、飞沫、血液飞溅或泼溅
144 | 牙科手机 | 低速直机 | 支 | 500 | 30 | 15000 | 机身医用不锈钢、可135°c耐高温高压消毒
145 | 牙周探针 | 全规格 | 支 | 30 | 45 | 1350 | 1.用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗 2.头部材质为 12Gr18Ni9时，头部硬度为 360-460HV0.3；头部材质为32Cr13Mo时，经热处理硬度为 500-550HV0.3。 3.耐腐蚀性能应达到 YY/T0149 中规定的4.4b级的要求。 4.粗糙度Ra数值除柄花和头部拐角处外均不大于0.4μm。
146 | 石膏调刀 | 全规格 | 支 | 50 | 20 | 1000 | 防滑厚实，耐酸防锈
147 | 粘固粉调刀 | 全规格 | 支 | 50 | 20 | 1000 | 1.医用不锈钢材质，无涂层，耐腐蚀，高硬度 2.无涂层处理，手柄有柄花，有效防止调拌过程中调刀滑脱
148 | 远中充填器 | 全规格 | 支 | 20 | 20 | 400 | 防滑厚实，耐酸防锈
149 | 去冠器 | 全规格 | 支 | 100 | 6 | 600 | 无涂层，医用不锈钢材质
150 | 骨膜剥离器 | 全规格 | 支 | 120 | 10 | 1200 | 该产品由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，刃有锐性和钝性之分。不锈钢材质，可重复使用
151 | 牙龈分离器 | 全规格 | 支 | 120 | 10 | 1200 | 防滑厚实，耐酸防锈
152 | 牙骨凿 | 圆柄斜刃带刻度1# | 把 | 100 | 5 | 500 | 医用不锈钢材质，粗手柄，方便握持，工作端斜向刃口
153 | 末端切断钳 | 正畸 标准长柄 | 把 | 150 | 10 | 1500 | 医用不锈钢材质、耐腐蚀、机械性能好、易清洁卫生、工作端硬度高
154 | 石膏剪 | 16cm 20cm | 把 | 30 | 5 | 150 | 不锈钢材质，用于口腔科技工室剪石膏用
155 | 牙骨锤 | 全规格 | 把 | 50 | 5 | 250 | 不锈钢材质，可重复使用、适用于口腔科手术中敲击牙骨凿
156 | 齿科单双头探针 | / | 支 | 20 | 5 | 100 | 1.连接式结构，有实心柄和空心柄二种规格，柄部有柄花雷丝，在使用时方便转动器且不滑脱 2.工作头有圆刻和扁刻2种不同规格，用于病人病牙龋洞的位置及其深浅探测
157 | 根管充填器（垂直加压器） | / | 支 | 20 | 20 | 400 | 小号一端为镍钛合金，另一端为不锈钢材质，防锈性能好
158 | 根管充填器（垂直加压器） | / | 支 | 20 | 10 | 200 | 小号一端为镍钛合金，另一端为不锈钢材质，防锈性能好
159 | 成型片夹 | 6.5cm | 个 | 20 | 10 | 200 | 1.环体为超弹镍钛合金，夹持力稳定可靠，持久柔和，回弹性好，不变形寿命长 2.环体前部具备专用放置钳夹持槽
160 | 上颌窦外提升器械 | 6支/套 | 套 | 2280 | 2 | 4560 | 外提升式 18#—21#套装
161 | 骨挤压器械 | 4支/套 | 套 | 2820 | 2 | 5640 | 骨挤压， 一体式，圆头弯杆型带定位套B 1#-5# 套装
162 | 六角扳手 | 机用，全规格 | 个 | 980 | 10 | 9800 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与登腾种植体适配
163 | 修复扳手（螺丝刀） | 全规格 | 个 | 350 | 10 | 3500 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与登腾种植体适配
164 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 680 | 10 | 6800 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与登腾种植体适配
165 | 骨粉碗 | 全规格 | 个 | 198 | 10 | 1980 | 适用于种植手术，钛合金材质，耐高温，Ⅰ型 1#
166 | 吸唾管 | / | 个 | 280 | 10 | 2800 | 金属材质，强吸B型Φ5.0
167 | 离心机采血管 | 10ml | 个 | 4 | 300 | 1200 | 1、专用无菌采血管，富血小板血浆采集 2、洁净无热源，无需添加剂即可满足临床需求 3、独立包装，杜绝交叉污染 ，使用安全
168 | 六角扳手 | 全规格 | 个 | 322 | 10 | 3220 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
169 | 六角扳手配套扭力扳手使用 | 全规格 | 个 | 889 | 10 | 8890 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
170 | 修复/棘轮扳手 | 全规格 | 个 | 100 | 10 | 1000 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
171 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 890 | 5 | 4450 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与诺贝尔种植体适配
172 | 螺丝刀 | 刀短 | 个 | 139 | 5 | 695 | 手动型，固定式 6# S，与士卓曼种植体适配
173 | 螺丝刀 | 刀中 | 个 | 139 | 10 | 1390 | 用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，适配：以色列种植系统，及AB，雅定、mis、科特斯等与以色列通用的种植系统。 与士卓曼种植体适配
174 | 螺丝刀 | 刀长 | 个 | 139 | 5 | 695 | 手动型，固定式 6# L，与士卓曼种植体适配
175 | 棘轮扳手 | 全规格 | 个 | 924 | 10 | 9240 | 用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，适配：以色列种植系统，及AB，雅定、mis、科特斯等与以色列通用的种植系统。与士卓曼种植体适配
176 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 952 | 10 | 9520 | Ⅰ型 1#，与士卓曼种植体适配
177 | 扳手 | 全规格 | 个 | 1120 | 5 | 5600 | 可高温高压消毒。与奥齿泰种植体适配
178 | 扳手螺丝刀 | 全规格 | 个 | 1120 | 5 | 5600 | 与植体取钉器(手用)配合使用，用于植体的紧固与松脱。与奥齿泰种植体适配
179 | 手用螺丝刀 | 全规格 | 个 | 135 | 5 | 675 | 与植体取钉器(手用)配合使用，用于植体的紧固与松脱。与奥齿泰种植体适配
180 | 碳纤维刮治器 | 全规格（6支/套） | 套 | 1920 | 20 | 38400 | 4#-7#套装
181 | 2期手术器械包 | 18件/套 | 套 | 7220 | 2 | 14440 | Ⅳ型，含器械盒（18件套） 包含：手术刀柄1把、组织镊1把、组织剪2把、镀铑口镜头镜面反射2盒（12个/盒)、明尼苏达拉钩2个、口镜手柄2个、外科挖匙2个、骨膜分离器2个、牙周探针1个、持针器1把、吸唾器1个、颊拉钩1个
182 | 挖匙 | 全规格 | 个 | 300 | 10 | 3000 | 材质为不锈钢、钴铬合金等金属材料；手柄材质：金属或硅胶、热塑性弹性体等防滑材料；通用刮治器刃宽约0.75mm-1.0mm，如有特定规格，以特定尺寸为准
183 | 扭力扳手 | 全规格 | 个 | 2100 | 5 | 10500 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与盈维达种植体（原名卡瓦盛邦）适配
184 | 修复扳手 | 全规格 | 个 | 2100 | 5 | 10500 | 种植体修复工具，用于拧紧或松动中央螺丝，愈合基台等配件，与盈维达种植体（原名卡瓦盛邦）适配
185 | 调拌刀 | 全规格 | 个 | 16 | 120 | 1920 | 适用于大部分的石膏调拌碗，塑料材质，有一定弹性，不会刮伤壁碗，且容易清洁手握方便，双头可调拌。
186 | 卡局式注射器 | 全规格 | 个 | 140 | 120 | 16800 | 可复性使用器械，高温高压灭菌。推进器的针头接口配有公、英制二种螺纹，可方便选用，推进器在工作时，只要推动拉手就能起到注射作用，碧兰麻、必兰、斯康杜尼等麻醉用药通用
187 | 水门汀充填器(粘固粉充填器) | 全规格 | 个 | 35 | 600 | 21000 | 耐腐蚀性强、耐热性高
188 | 树脂修正器(雕刻刀) | 全规格 | 个 | 50 | 338 | 16900 | 无涂层，医用不锈钢材质
189 | 髓针柄 | 全规格 | 个 | 50 | 50 | 2500 | 防滑厚实，耐酸防锈

## B-消毒供应类
B-医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目（消毒供应类）
1349965
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 预计年使用量 | 预计年使用金额（元） | 参数
1 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 80 | 1360 | 108800 | 1.适用于医疗机构对134℃，作用4min的预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.指示卡属于四类指示物，判断灭菌物品中心是否达到所需温度和时间； 4.符合《GB18282.1-2015》、《GB/T 18282.1-2025》对四类指示物的要求； 5.要求产品为双面覆膜产品； 6.产品有效期不低于24个月；
2 | 实验包 | / | 包 | 35 | 1200 | 42000 | 1.具有B-D包产品GB18282（如有最新标准，按最新标准执行）要求变色条件的测试能力及相关检测仪器设备； 2.由B-D图、特殊性能透气纸、皱纹纸组成，设备内冷空气完全排除时，温度达到132℃-134℃，维持3.5-4min，指示物由黄色变为均匀的深褐色或黑色 3.指示物为二类指示物，符合《GB18282.4-2009》要求； 4.产品有效期不低于24个月；
3 | 不锈钢清洗篮 | 全规格 | 个 | 380 | 30 | 11400 | 1.采用304/316医用不锈钢材质，可按各种品牌型号的清洗、消毒、灭菌设备量身定做，用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、等离子灭菌。 2.规格：至少能够提供450mm*340mm*70mm，340mm*250mm*70mm，400mm*245mm*70mm，408mm*253mm*70mm等几种型号。 3.网孔(透水透气孔)不大于2毫米，网孔数量保证清洗及灭菌效果，无毛刷。 4.质保:1年内免费维修。 5.医用不锈钢网篮网筐用于物品消毒灭菌，超声请洗、储藏使用等，特别是可将手术器械、诊疗器械放入器械托盘内一起清洗消毒灭菌
4 | 电脑打印标签专用碳带 | 70mm*300m | 盒 | 121 | 50 | 6050 | 耐湿耐134℃高温
5 | 封包胶带 | 19mm*50m | 卷 | 22 | 300 | 6600 | 1.美纹纸，特殊压敏胶耐高温、不掉胶、粘贴牢固。 2.性能稳定，性价比高。 3.适用于高温压力蒸汽、环氧乙烷闭合式封包，打包。
6 | 封口测试纸 | / | 张 | 14.5 | 1000 | 14500 | 1.根据WS310.2-2016标准要求，适用于每日检测封口机的闭合完整性，以及封口机安装检测，封口性能抽测、封口机大修后的测试等。 2.可检测封口机对适用于压力蒸汽、环氧乙烷灭菌包装材料的闭合性能，以及检测与包装材料封口温度、封口压力或封口速度参数的匹配性。 3.测试条为医用级透析纸材料，闭合完整性检测要求参照GB19633、ISO11607标准验证指引。 4.可检测封纹的宽度是否连续、封纹是否有漏孔、材料是否有分离、是否有狭缝或者开口等情况。 5.可检测出封口温度或封口压力的偏离。 6.可确保封口机在日常运行时维持良好工作状态，帮助检测密封性能不合格的不良情况，从而减少医院感染的发生。
7 | 个体灭菌指示袋 | 10*25 | 盒 | 120 | 200 | 24000 | 用于医疗器械类产品的包装 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.不需要变色指示物。
8 | 加厚防水医用防护服 | 全规格 | 件 | 90 | 20 | 1800 | 1.用于消毒供应中心医护人员污物清洗时的防护，防水透气，安全舒适； 2.可用消毒液对其进行消毒，便于重复使用；
9 | 化学指示胶带 | 400枚/卷 | 卷 | 339 | 40 | 13560 | 它是由基材层，指示剂层，粘胶层和撕拉孔组成，基材层的一面设置有指示剂层
10 | 化学指示卡 | 250枚 | 卷 | 579 | 40 | 23160 | 1.检验标准符合《GB18282.1-2015》、《GB/T 18282.1-2025》对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告 2.应用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测 3.所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果
11 | 器械保护套 | 13*70（介入） | 个 | 23 | 3000 | 69000 | 材质：以TPU为主要原材料制成，TPU材料厚度应≥0.02mm。防护应清洁牢固，无破损。 防护套的烙合部分应烙合牢固，烙合部分无破损。保护套尺寸应符合实际需求，允差应不超过±10﹪ 。 耐摩擦性：揉搓薄膜，揉搓处不破损。 防护套应经有效的灭菌过程使用产品无菌。
12 | 器械除油剂 | 2.5L | 桶 | 500 | 50 | 25000 | 1.产品成分：脂肪酶、酶稳定剂和渗透剂的复合配方； 2.主要用于去除手术刀、手术钳、组织钳等新医疗器械表面油脂； 3.强效脂肪酶，高效分解油污； 4.超强渗透性，快速剥离、乳化油污； 5.低泡，易漂洗，对器械无腐蚀； 6.稀释比例≤1:30
13 | 器械润滑保护剂 | 5L | 桶 | 800 | 150 | 120000 | 1.水溶性医用级矿物油成分； 2.用于各类手术器械的日常保养，润滑器械预防着色和生锈； 3.不含硅油、不含石蜡油、不分层、无粘性、不油腻、无毒害，完全水溶性，不影响各种消毒因子、灭菌因子的穿透； 4.能有效防止锈蚀、水垢的产生，延长器械使用寿命； 5.适用于手工清洗、自动清洗消毒机清洗，机洗1:50，手洗1：30.
14 | 清洗效果检测系统检测卡 | 2片/袋 | 袋 | 22 | 300 | 6600 | 用于医用清洗机的清洗效果及运行状况的监测。
15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 900片/包 | 包 | 339 | 50 | 16950 | 1.符合《GB18282.1-2015》、《GB/T 18282.1-2025》的一类指示物； 2.采用合成纸，不吸附过氧化氢； 3.颜色由蓝色变为红色； 4.六项基本信息； 5.有效期不少于18个月。
16 | 过氧化氢低温等离子体化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 | 549 | 10 | 5490 | 化学指示标签适用于过氧化氯低温等离子体灭菌过程的指示
17 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mm*80m | 卷 | 1780 | 10 | 17800 | 1.符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2.可提供75-400mm宽的平面卷袋，以及250-600mm长的平面单体袋 3.含有过氧化氢灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟ ，卷材上的印刷间隔距离小于155mm。 ▲4.生产环境为10万级及以上净化等级， 提供检测报告。 5.提供卫生安全评价报告，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响，不透气材料的不透气性检查，微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后180天无菌有效期验证及灭菌因子残留，18个月稳定性验证。 6.塑料材质管芯，避免纸屑污染。 7.产品有效期≥12个月。
18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*80m | 卷 | 1800 | 10 | 18000 | 1.符合YY/T 0698、GB/T 19633、《消毒技术规范》和GB38598标准要求。 2.可提供75-400mm宽的平面卷袋，以及250-600mm长的平面单体袋。 3.含有过氧化氢灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟，卷材上的印刷间隔距离小于155mm。 ▲4.生产环境为10万级及以上净化等级，提供检测报告。 5.资质证件齐全，提供卫生安全评价报告，检测项目包含一般外观检查，质量测定，灭菌对包装标识无影响，不透气材料的不透气性检查，微生物屏障性能、灭菌因子穿透性能、灭菌后180天无菌有效期验证及灭菌因子残留，12个月稳定性验证。 6.产品有效期不低于12个月。
19 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 250mm*80m | 卷 | 1800 | 10 | 18000 | 纸塑包装袋主要用于复用医疗器械的包装，保护器械不再被污染。
20 | 灭菌包装材料 | 300mm*200m | 卷 | 900 | 10 | 9000 | 用于医疗器械类产品的包装 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级及以上净化等级，有检测报告。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。
21 | 压力蒸汽灭菌30min极速生物指示剂 | 30支/盒 | 支 | 49 | 600 | 29400 | 1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合《消毒技术规范》、GB 18281.3-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分 湿热灭菌用生物指示物的要求。 2、生物指示剂为自含式，方便使用。 3、灭菌后0.5 h实现快速生物监测，阳性对照最快5 min出结果。 4、生物指示剂为本厂家自主生产，非代工。 5、具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间，快速生物监测结果的一致性以及有效期）和卫生安全评价报告。 6、具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。 7、产品有效期≥18个月； 8、瓶身带有定为卡槽，简单易用； 9、全密封式避光包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；
22 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 1片/包 | 包 | 32 | 3600 | 115200 | 1.产品检验标准符合《GB18282.1-2015》、《GB/T 18282.1-2025》和《GB18282.4-2009》的要求，有卫生安全评价报告 2.产品应用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行 3.包内爬行卡背面粘贴有双面胶，方便粘贴记录 4.包内爬行卡所用药片不含铅，通过卡内黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果 5.有效期不低于24个月
23 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 19mm*50m | 卷 | 22 | 100 | 2200 | 1.用于粘接无纺布的接缝处。 2.化学指示胶带是由印有灭菌变色化学指示剂的PVC膜和离型纸组成。
24 | 压力蒸汽灭菌快速生物测试包 | 1支/包 | 包 | 74 | 500 | 37000 | 1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合《消毒技术规范》、GB 18281.3-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分 湿热灭菌用生物指示物的要求。 2、内含一支压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂。指示剂为自含式，避免二次污染。每个生物包配有一支阳性对照生物指示剂。 3、3小时内可出具生物监测结果。 4、生物指示剂为厂家自主生产，非代工。 5、可提供具有CMA的第三方检测报告，符合国家标准要求。 6、包上具有可变色的药块。指示剂具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。
25 | 压力蒸汽灭菌捆包胶带 | 19mm*50m | 卷 | 22 | 1000 | 22000 | 适用于医院等行业灭菌物品包或器械包的封包和捆扎。 一次性产品，大幅度降低交叉感染的可能性。 包装规格：55米。
26 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 不含铅 | 片 | 1.3 | 7000 | 9100 | ▲1.产品检验标准符合《GB18282.1-2015》、《GB/T 18282.1-2025》对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告。 2.产品应用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测 3.产品所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果 4.产品有效期不低于24个月
27 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 25mm*100mm | 片 | 0.15 | 10000 | 1500 | 1.适用于医疗机构的预真空、脉动真空或下排气式高压蒸汽灭菌器，用于指示物品是否经过121℃、20min；134℃、4min的灭菌过程； 2.标签表面指示油墨在饱和蒸汽的湿热作用下，达到设定温度与时间时发生化学变化并伴有颜色变化。3.符合《GB18282.1-2015》、《GB/T 18282.1-2025》要求； 4.有效期不低于12个月； ▲5.要求产品具有标签类产品粘性检测报告
28 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 61mm*68mm 600枚/盒 | 盒 | 180 | 300 | 54000 | 1.适用于121℃/134℃预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.产品有效期不低于24个月； ▲4.要求产品具有标签类产品粘性检测报告
29 | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 61mm*34mm 900枚/盒 | 盒 | 270 | 100 | 27000 | 1.适用于121℃/134℃预真空压力蒸汽灭菌处理的检测； 2.指示卡在灭菌过程的湿热作用下发生化学反应并发生颜色变化； 3.产品有效期不低于24个月； ▲4要求产品具有标签类产品粘性检测报告
30 | 压力蒸汽灭菌自含式生物指示剂 | 30支/盒 | 盒 | 30 | 2000 | 60000 | 用于115℃压力蒸汽灭菌效果的监测
31 | 一次性使用手术洞巾 | 60cm*60cm | 张 | 0.55 | 2500 | 1375 | 本产品由非织造布加工而成。适用于手术室或常规检查使用。可灭菌。
32 | 一次性使用手术洞巾（复合） | 60cm*60cm | 张 | 0.65 | 7000 | 4550 | 本产品由非织造布加工而成。适用于手术室或常规检查使用。已灭菌。
33 | 一次性无菌手术刀片 | 全规格 | 片 | 0.58 | 3000 | 1740 | 规格含15#C型；结构及组成：一次性无菌手术刀片采用T10或适用于外科手术器械的40Cr13材料，根据尺寸不同分为若干规格，刀片表面粗糙度Ra≤0.4μm，切削刃面的表面粗糙度Ra≤0.8μm.经辐照灭菌，本品应无菌试用范围：产品安装于手术刀柄上，供临床手术切割软组织用。
34 | 医疗器械除锈剂 | 2.5L | 桶 | 420 | 12 | 5040 | 1.产品成分：温和弱酸和缓蚀剂的复合配方； 2.高效温和的酸性体系配方，不产生酸雾，保护医务人员安全； 3.除锈快，无腐蚀，不会损伤不锈钢器械； 4.含缓蚀组分，延长器械使用寿命；适用于手工清洗，手洗1：10.
35 | 医疗器械除锈湿巾 | 80抽/包 | 包 | 189 | 30 | 5670 | 1.规格：80片/桶，除锈湿巾尺寸200mmx140mm 2.桶装形式，装量大。 3.使用便利易拉易取。 4.不易污染，保质期长。 5.液体弱酸性，温和除锈，不损伤器械
36 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L | 桶 | 430 | 30 | 12900 | 1.产品由有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂、水等组成； 2.强渗透性，去除黄斑速度≤30min，常温浸泡无需加热。 3.专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹； 4.符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 5.有效期至少为2年。
37 | 医疗器械锐器保护套 | 内径2.4mm*直径4.6mm*长度35mm | 个 | 0.26 | 25000 | 6500 | 1.适用于医院妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖以及腔镜器械的保护。 2.在灭菌过程中对人身安全及霉菌包装材料的保护。 3.在规定的长度内可以按医院科室的要求裁切，特殊尺寸的规格也可以根据自己的器械请款和用量定做。 4.在灭菌前对器械的尖或者刃进行逐个或者是环形穿套保护 5.颜色以透明、黄色为主（颜色可接受定制），耐高压湿热环境-30—270摄氏度； 6.拉伸回弹率高、抗撕裂强度大，有内外凹凸槽，防止坡度操作面的滚动滑落，增强灭菌过程中的气体穿过性，便于手术器械的套穿； 7.内置X光机影像线技术，以防在手术完成后，怀疑该产品落到人体内后期的X光机的扫描定位检查，最大幅度降低临床操作风险。 8.适用于压力蒸汽高温、环氧乙烷低温等灭菌方式。
38 | 医疗器械锐器保护套 | 内径4.5mm*直径7.2mm*长度35mm | 个 | 0.43 | 20000 | 8600 | 1.适用于医院妇科、口腔科、眼科、门诊、手术室等科室尖锐医疗器械的刃和尖以及腔镜器械的保护。 2.在灭菌过程中对人身安全及霉菌包装材料的保护。 3.在规定的长度内可以按医院科室的要求裁切，特殊尺寸的规格也可以根据自己的器械请款和用量定做。 4.在灭菌前对器械的尖或者刃进行逐个或者是环形穿套保护 5.颜色以透明、黄色为主（颜色可接受定制），耐高压湿热环境-30—270摄氏度； 6.拉伸回弹率高、抗撕裂强度大，有内外凹凸槽，防止坡度操作面的滚动滑落，增强灭菌过程中的气体穿过性，便于手术器械的套穿； 7.内置X光机影像线技术，以防在手术完成后，怀疑该产品落到人体内后期的X光机的扫描定位检查，最大幅度降低临床操作风险。 8.适用于压力蒸汽高温、环氧乙烷低温等灭菌方式。 9.适用于10cm-22cm的手术剪、止血钳、等手术器械。 10.带有化学指示油墨能起到灭菌监测的作用。
39 | 医疗器械锐器保护套 | 压舌板 | 个 | 5 | 150 | 750 | 1.医用舌钳、开口器、压舌板专用保护套，解决了在使用过程中的易滑。 2.医用硅橡胶材质，耐高压湿热≥270°C高温，柔软性、收缩性、韧性强、弹性强，使用调整位置的时候可以适当用力拉伸。 3.圆孔，气体流通性强，便于灭菌室灭菌介质的穿透。 4.操作简单、使用方便，材质安全可靠，无铅、铬、汞等重金属。 5.可以进行压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子等方式，但不适用于干热灭菌。 6.在清洗彻底，灭面合格的前提下，可以重复使用。
40 | 医疗器械锐器保护套 | 开口器 | 个 | 5 | 200 | 1000 | 1.医用舌钳、开口器、压舌板专用保护套，解决了在使用过程中的易滑。 2.医用硅橡胶材质，耐高压湿热≥270°C高温，柔软性、收缩性、韧性强、弹性强，使用调整位置的时候可以适当用力拉伸。 3.圆孔，气体流通性强，便于灭菌室灭菌介质的穿透。 4.操作简单、使用方便，材质安全可靠，无铅、铬、汞等重金属。 5.可以进行压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子等方式，但不适用于干热灭菌。 6.在清洗彻底，灭面合格的前提下，可以重复使用。
41 | 医疗器械锐器保护套 | 舌钳 | 个 | 5 | 500 | 2500 | 1.医用舌钳、开口器、压舌板专用保护套，解决了在使用过程中的易滑。 2.医用硅橡胶材质，耐高压湿热≥270°C高温，柔软性、收缩性、韧性强、弹性强，使用调整位置的时候可以适当用力拉伸。 3.圆孔，气体流通性强，便于灭菌室灭菌介质的穿透。 4.操作简单、使用方便，材质安全可靠，无铅、铬、汞等重金属。 5.可以进行压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌和过氧化氢低温等离子等方式，但不适用于干热灭菌。 6.在清洗彻底，灭面合格的前提下，可以重复使用。
42 | 医疗器械中性多酶清洗剂 | 1L/瓶 | 瓶 | 170 | 500 | 85000 | 溶液呈弱碱性，无毒、无腐蚀性。血液、污渍、粘液、脂肪、淀粉，即洗即除，本品可有效去除生物膜。 用于手术及检查的各种医疗器械及物品的清洗，包括：内窥镜及其附件、金属器械、非金属器械、导管、塑料、衣物等。
43 | 医用灭菌包装袋 | 100mm*250mm | 个 | 0.37 | 3000 | 1110 | 用于医疗器械类产品的包装 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.不需要变色指示物。
44 | 医用灭菌包装袋 | 125mm*250mm | 个 | 0.45 | 3000 | 1350 | 用于医疗器械类产品的包装 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.塑料材质内芯，解决使用过程掉纸屑。 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.不需要变色指示物。
45 | 医用灭菌包装袋 | 225mm*350mm | 个 | 1.06 | 3500 | 3710 | 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.要求产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告； 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.包装袋密封宽度≥6mm； 8.不需要变色指示物。
46 | 医用灭菌包装袋 | 200mm*350mm | 个 | 1.06 | 5500 | 5830 | 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.要求产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告； 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.包装袋密封宽度≥6mm； 8.不需要变色指示物。
47 | 医用灭菌包装袋 | 55mm*200m | 卷 | 170 | 100 | 17000 | 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.要求产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告； 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.包装袋密封宽度≥6mm； 8.不需要变色指示物。
48 | 医用灭菌包装袋 | 100mm*200m | 卷 | 170 | 100 | 17000 | 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.要求产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告； 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.包装袋密封宽度≥6mm； 8.不需要变色指示物。
49 | 医用灭菌包装袋 | 150mm*200m | 卷 | 436 | 50 | 21800 | 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.要求产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告； 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.包装袋密封宽度≥6mm； 8.不需要变色指示物。
50 | 医用灭菌包装袋 | 平面200mm*200m | 卷 | 569 | 5 | 2845 | 1.可适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌物品的包装。 2.自带压力蒸汽与环氧乙烷灭菌指示色块，用于判断是否已经灭菌。每个色块面积不小于100mm²。 3.生产环境为10万级净化车间。 4.符合GB/T19633、YY/T0698标准要求，且能够完成所有项目自检。 5.要求产品检验报告中含有等同于灭菌后，无菌有效期持续180天的检测以及透气性微生物屏障试验，须提供第三方检验机构出具的满足要求的检测报告； 6.每个规格的个体袋上都应表明尺寸，方便操作人员区分。 7.包装袋密封宽度≥6mm； 8.不需要变色指示物。
51 | 医用灭菌包装无纺布 | 40cm*40cm | 张 | 0.53 | 2000 | 1060 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
52 | 医用灭菌包装无纺布 | 50cm*50cm | 张 | 0.8 | 6500 | 5200 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
53 | 医用灭菌包装无纺布 | 60cm*60cm | 张 | 1.14 | 5000 | 5700 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
54 | 医用灭菌包装无纺布 | 80cm*80cm | 张 | 2.09 | 8000 | 16720 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
55 | 医用灭菌包装无纺布 | 100cm*100cm | 张 | 3.23 | 3000 | 9690 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
56 | 医用灭菌包装无纺布 | 120cm*120cm | 张 | 4.47 | 24000 | 107280 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
57 | 医用灭菌包装无纺布 | 30cm*30cm | 张 | 0.31 | 8500 | 2635 | 1.无纺布原材料和PP塑料粒子。 2.无纺布结构：由两层无纺布烫合而成，每层医用灭菌包装无纺布为SMMMS五层结构。 3.医用灭菌包装无纺布颜色、克重及相关要求：颜色至少包括：蓝、白、绿、粉、紫、艳绿6种颜色；每平方米克重≥50gsm。 4.医用灭菌包装无纺布不含有任何碳酸钙，植物纤维等。适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式。 5.医用灭菌包装无纺布完全符合GB/T19633标准要求，且能够完成所有项目自检。 6.生产环境为10万级净化车间，提供10万级净化车间检验报告。 7.产品有效期不低于36个月。
58 | 医用吸水纸 | 300mm*500mm | 张 | 1.35 | 30000 | 40500 | 1.吸水纸的克重和吸水性能要求：克重≥60g，超强速率＜1s擦拭表面液体瞬间吸收，吸水率＞600%。超强吸附能力，可吸附6倍以上水分。 2.吸水纸的尺寸要求：多种规格，订做尺寸。 3.吸水纸的材料结构：采用优质原生木浆与特殊材料纤维经高端技术无添加任何辅料物理复合，柔韧性能更强，穿透性好，强韧不断裂、不脱屑。
59 | 自封型平口袋 | 34*44cm | 个 | 1.8 | 20000 | 36000 | 1、产品尺寸(cm)34*44、40*60、50*60。 2、产品厚度双面≥12丝 3、PE材质。密封性好，防潮防湿。良好的力学性能，冲击强度耐折性好。耐油、耐脂肪、耐稀酸、耐碱、耐大多数溶剂。气体和水蒸气渗透率低，有优良的阻气、水、油及异味性能。透明度高、可挡紫外线，光泽性好。无毒、无味、安全性好。
60 | 自封型平口袋 | 40*60cm | 个 | 1.9 | 1000 | 1900 | 1、产品尺寸(cm)34*44、40*60、50*60。 2、产品厚度双面≥12丝 3、PE材质。密封性好，防潮防湿。良好的力学性能，冲击强度耐折性好。耐油、耐脂肪、耐稀酸、耐碱、耐大多数溶剂。气体和水蒸气渗透率低，有优良的阻气、水、油及异味性能。透明度高、可挡紫外线，光泽性好。无毒、无味、安全性好。
61 | 自封型平口袋 | 50*60cm | 个 | 1.9 | 1000 | 1900 | 1、产品尺寸(cm)34*44、40*60、50*60。 2、产品厚度双面≥12丝 3、PE材质。密封性好，防潮防湿。良好的力学性能，冲击强度耐折性好。耐油、耐脂肪、耐稀酸、耐碱、耐大多数溶剂。气体和水蒸气渗透率低，有优良的阻气、水、油及异味性能。透明度高、可挡紫外线，光泽性好。无毒、无味、安全性好。

## C-其他耗材类
C-医院在用非内蒙古药品和医用耗材招采管理系统耗材及器械采购项目（其他耗材类）
7905633.65
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 预计年使用量 | 预计年使用金额（元） | 参数
1 | MultiMix 兔抗人 Kappa/FITC+Lambda/RPE 多克隆抗体双色检测试剂 | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 13457 | 10 | 134570 | 1.亚型:IgG2a 2.物理性状:液体，避免反复冻融 3.ELISA 效价: 0.005M PBS 体系下1:400000 以上 4.蛋白浓度:8mg/ml 5.缓冲液:0.01M PBS PH7.4 6.储存条件:-20℃以下，有效期3年，避免反复冻融；有效期5年，-70℃以下保存
2 | 吸嘴，无色 | 0.1-10ul，1000支/包 | 包 | 107.35 | 50 | 5367.5 | 灭菌，一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性。
3 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗心磷脂IgG抗体试剂：50测试/盒；抗心磷脂IgG抗体校准品1:1X1ml；抗心磷脂IgG抗体校准 | 盒 | 1250 | 20 | 25000 | 1、开封后上机稳定期6周； 2、分析灵敏度是2.6 U/mL； 3、线性范围是2.6-1030 U/mL 4、样本：枸橼酸钠血浆
4 | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50测试/盒；抗心磷脂IgM抗体校准品1:1X1mL；抗心磷脂IgM抗体校准品2:1X1mL; | 盒 | 1250 | 20 | 25000 | 1、开封后上机稳定期6周； 2、分析灵敏度是1.0 U/mL； 3、线性范围是1.0-450 U/mL 4、样本：枸橼酸钠血浆
5 | 抗β2糖蛋白1IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗β2糖蛋白1IgG抗体试剂：50测试/盒；抗β2糖蛋白1IgG抗体校准品1:1x1mL;抗β2糖蛋 | 盒 | 2500 | 20 | 50000 | 1、开封后上机稳定期6周； 2、分析灵敏度是6.4 U/mL； 3、线性范围是6.4-840 U/mL 4、样本：枸橼酸钠血浆
6 | 抗β2糖蛋白1IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 抗β2糖蛋白1IgM抗体试剂：50测试/盒；抗β2糖蛋白1IgM抗体校准品1:1X1ml;抗β2糖化 | 盒 | 2500 | 20 | 50000 | 1、开封后上机稳定期6周； 2、分析灵敏度是1.1 U/mL； 3、线性范围是1.1-280 U/mL 4、样本：枸橼酸钠血浆
7 | 清洗液A（盐酸） | 500ml | 盒 | 293 | 66 | 19338 | 主要成分：100mmol/L盐酸
8 | 清洗液B（次氯酸钠） | 80ml | 盒 | 185 | 128 | 23680 | 主要成分：5%次氯酸钠；
9 | 1.5ml微量离心管，无色 | 500支/盒 | 盒 | 82 | 3 | 246 | 最高RCF14000 xg；刻度间隔0.1 mL；颜色透明；盖式样弹扣盖；聚丙烯
10 | 吸嘴，蓝色 | 100-1000ul，1000支/包 | 包 | 129.2 | 3 | 387.6 | 灭菌，一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性。
11 | 吸嘴，黄色 | 1-200ul，1000支/包 | 包 | 109.25 | 40 | 4370 | 灭菌，一次性的消耗品，用于任何分子生物学和基因学研究的应用，其在移液器和样品之间有效的形成保护结构，保证吸样和分样的安全性。
12 | 1UL硬接种环 | 2000支/箱 | 箱 | 1100 | 6 | 6600 | 1、经过校准，可用于半定量接种程序，如尿检细菌计数，取样，连续稀释和细菌接种； 2、1μL接种环维持±12.5％的精度。
13 | 1号反应杯 | 1000支/箱 | 箱 | 500 | 31 | 15500 | 成分：由塑料组成
14 | 反应杯 | 2400PCS/包 | 包 | 3487 | 50 | 174350 | 适用于沃芬TOP系列凝血分析仪
15 | 反应杯 | 1000*10支/箱 | 箱 | 12320 | 30 | 369600 | 由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。
16 | RV反应杯 | 1568支/箱 | 箱 | 1664 | 23 | 38272 | 由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。
17 | 碱性清洗液 | 1L | 瓶 | 672 | 3 | 2016 | 表面活性剂，用于化学发光系统的清洗。
18 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6*2000ml | 箱 | 3184 | 10 | 31840 | 1、含有氢氧化钠1-2%及碳酸。 2、含有C14-17仲烷基以及钠盐1-5% 3、适用于全自动生化分析仪的系统清洗。
19 | 清洗液 | 50ML | 瓶 | 285 | 23 | 6555 | 用于sysmex系列血球分析仪及尿沉渣分析仪的清洗保养，以保证测量结果可靠，仪器运行正常。 无色透明溶液，pH呈碱性
20 | CL电极 | 1个/包 | 包 | 7800 | 5 | 39000 | 适用于全自动生化分析仪贝克曼AU系列ISE，测定样品和MID标准液中的氯离子电势。根据样品离子电势与MID标准液离子电势之差可以算出样品中每种离子的浓度。
21 | 清洗液 | 12x59ML | 盒 | 3386 | 2 | 6772 | 用于清洗Cobas C501/C502
22 | CRP清洁液 | 500ml*4 | 瓶 | 900 | 10 | 9000 | 成分：表面活性剂（0.5%）三羟甲基氨基甲烷缓冲液（0.5%）对测量通道和管路进行浸泡和冲洗，清除血液蛋白
23 | EBM系统清洗液 | 100ML | 瓶 | 300 | 2 | 600 | 成分:主要为磷酸盐，氯化钠，含有防腐剂。用于检测过程中，试剂针吸取不同项目时的清洗。
24 | ECO-D清洗液 | 96ml | 盒 | 446 | 104 | 46384 | 用于全自动生化分析仪，清洗Cobas C501/C502
25 | FITC偶联的抗人CD59抗体 | 100检测人份/支 | 支 | 3474 | 5 | 17370 | PBS， pH7.2， 0.09% NaN3 and 0.2% (w/v) BSA
26 | H系列尿液分析仪清洗液(浓缩型) | 200ml | 瓶 | 238 | 100 | 23800 | 主要成分：99%低泡表面活性剂
27 | K电极 | 1个/包 | 包 | 7800 | 5 | 39000 | 适用于全自动生化分析仪贝克曼AU系列ISE，测定样品和MID标准液中的钾离子电势。根据样品离子电势与MID标准液离子电势之差可以算出样品中每种离子的浓度。
28 | NaOH-D(碱性洗液) | 102ml | 盒 | 264 | 81 | 21384 | 碱性洗液的配制方法为10%氢氧化钠水溶液。这种洗液主要用于清洗油污及某些有机物。
29 | NaOH-D(氢氧化钠) | 66ml | 盒 | 130 | 48 | 6240 | 1.主要成份为NaOH溶液 2.主要用于试剂针清洗和反应杯清洗
30 | NA电极 | 1个/包 | 包 | 7800 | 5 | 39000 | 适用于全自动生化分析仪贝克曼AU系列ISE，测定样品和MID标准液中的钠离子电势。根据样品离子电势与MID标准液离子电势之差可以算出样品中每种离子的浓度。
31 | PCR八连排 | 0.2ml 8联排管 | 盒 | 540 | 6 | 3240 | 1.0.2ml8联排管&光学平盖，透明色 2.轻薄均匀PP材质，PCR实验优质材料 3.平盖适用于PCR仪 4.密封性好，开关轻松自如，减少手指磨损 5.低蒸发率、低吸附、高热传导性
32 | PE偶联的抗人CD55抗体 | 100检测人份/支 | 支 | 3616 | 5 | 18080 | PBS，1%BSA，5%Sucrose
33 | SMS 酸性洗液 | 50ml | 盒 | 130 | 155 | 20150 | 1.主要成份为HCL 2.主要用于试剂针清洗和反应杯清洗
34 | SMS(酸性洗液) | 119ml | 盒 | 308 | 3 | 924 | 1.主要成份为HCL 2.主要用于试剂针清洗和反应杯清洗
35 | β2-微球蛋白定标液 | 50ml/瓶，2瓶/盒 | 盒 | 8350.5 | 4 | 33402 | 供对人血清或尿液样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。
36 | 白细胞分化抗原CD4-FITC/CD8-PE/CD3-PC5 检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50test | 瓶 | 5774 | 2 | 11548 | 用于流式细胞术同时鉴定CD3*细胞和CD4*辅助/诱导剂，以及CD8*抑制/细胞毒性T细胞亚群
37 | 冰冻切片机一次性刀片 | 50片/盒 | 盒 | 600 | 10 | 6000 | 适用所有冰冻组织切片使用。 适用所有组织包含硬组织以及致密组织切片，超长使用寿命。可适配徕卡RM2235 莱RM2245机型。
38 | 玻璃血沉管 | 300mm | 支 | 7.55 | 20 | 151 | 化验室作血球沉降检验用
39 | 采样针清洗液 | 5ml*10支/盒 | 盒 | 228 | 10 | 2280 | 适用于自动进样盘的电解质分析仪
40 | 参比电极 | 个 | 个 | 4480 | 10 | 44800 | 生化设备专用电极
41 | 常规切片机一次性刀片 | 50片/盒 | 盒 | 600 | 40 | 24000 | 适用于活检组织，乳腺组织，以及肾脏病理超薄切片制片使用。可适配徕卡RM2235 莱RM2245机型。
42 | 超级免疫组化油笔 | / | 支 | 342 | 5 | 1710 | 可耐120℃高温
43 | 冲洗液 | 4L/桶 | 桶 | 1408 | 50 | 70400 | 1、主要成分：稳定的硅油乳液、表面活性剂和0.1%叠氮化钠 2、适用于全自动凝血分析仪的系统清洗、维护
44 | 冲洗液 | 3*4000ml/箱 | 箱 | 2030 | 40 | 81200 | 1、主要成分：表面活性剂、 防腐剂 2、适用于全自动凝血分析仪的系统清洗、维护
45 | 冲洗液 | 5L/桶 | 桶 | 350 | 33 | 11550 | 1、主要成分：含三烃甲基氨基甲烷，氯化钠，吐温-20， 防腐剂。2、适用于全自动便常规分析仪的系统清洗
46 | 初始稀释管 | 960个/箱 | 箱 | 960 | 15 | 14400 | 由塑料管组成，一次性使用，作为免疫荧光分析仪使用的配套容器。
47 | 带滤芯吸头 | 96T/盒 | 盒 | 58 | 8 | 464 | 规格：1-10ul，带滤芯短吸头聚丙烯采用紧密模具注塑制成和移液器配合度好漏夜不挂壁适合PCR和存在气溶胶污染的实验，无菌无酶。
48 | 带滤芯吸头 | 96T/盒 | 盒 | 58 | 50 | 2900 | 规格：1-1000ul，带滤芯短吸头聚丙烯采用紧密模具注塑制成和移液器配合度好漏夜不挂壁适合PCR和存在气溶胶污染的实验，无菌无酶。
49 | 带滤芯吸头 | 96T/盒 | 盒 | 58 | 50 | 2900 | 规格：1-200ul，带滤芯短吸头聚丙烯采用紧密模具注塑制成和移液器配合度好漏夜不挂壁适合PCR和存在气溶胶污染的实验，无菌无酶。
50 | 电极调理液 | 0.8ml*5支/盒 | 盒 | 142.5 | 2 | 285 | 本试剂适用于离子选择性电极法原检系统
51 | 电解质标准液 | 4*2000ml/箱 | 箱 | 1675 | 3 | 5025 | 氯化钠 2.96 mmol/L氯化钾 0.127mmol/L硫酸钠 0.29 mmol/L碳酸氢钠 0.757 mmol/L，在贝克曼库尔特AU生化分析系统的ISE模块中用于对电极参数的漂移进行校准。
52 | 动态浊度鲎试剂 | 10支/盒 | 盒 | 2050 | 10 | 20500 | 1.25ml/ 支 (10-0.03EU/ml)，用于细菌内毒素检查
53 | 多酶去蛋白液 | 2.0ml*3支/盒 | 盒 | 228 | 3 | 684 | 适用于离子选择性电极法原理检测系统
54 | 多用洗液 | 59ml/支 12支/盒 | 盒 | 700 | 10 | 7000 | 1.主要成份为NaOH溶液1mol/L，缓冲液；去污剂 2.主要用于样本针清洗 3.3.适用于全自动生化分析仪cobas c 501/cobas c 701
55 | 反应杯 | 1000个/箱 | 箱 | 12320 | 10 | 123200 | 由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。
56 | 反应杯 | 96支/盘；5盘/包，4包/盒 | 盒 | 2371 | 44 | 104324 | 由塑料组成。作为化学发光反应的反应容器。适用于化学发光分析仪C200。
57 | 反应杯 | 1000ul | 1000/包 | 855 | 30 | 25650 | 由塑料组成，一次性使用，亚辉龙iFlash3000-C 化学发光测定仪专用反应杯。
58 | 反应杯（反应试管) | 1000T/箱 | 箱 | 1035 | 8 | 8280 | 由塑料组成，一次性使用，作为化学发光反应的容器。
59 | 分析吸头 | 30*120个/盒 | 盒 | 2239 | 150 | 335850 | 用于化学发光仪检测过程中的一次性试剂和样本加样器，由塑料组成。1、一次性分析吸头，200uL 2、用于全自动化学发光分析仪的反应容器
60 | 分析吸头/分析杯 | 8×6×84个/盒 | 盒 | 4876 | 25 | 121900 | 用于化学发光仪检测过程中一次性试剂和样本反应容器，由塑料组成。
61 | 盖玻片 | 25×50mm | 盒 | 9 | 1300 | 11700 | 成分：二氧化硅，单个铝箔包装
62 | 盖玻片 | 22*22mm | 盒 | 7.79 | 10 | 77.9 | 成分：二氧化硅，单个铝箔包装
63 | 加样头 | 96支/盘；5盘/包，8包/盒 | 盒 | 1605 | 30 | 48150 | Wan200+机器用枪头
64 | 碱性清洗液 | 1.8L/桶 | 桶 | 130 | 176 | 22880 | 表面活性剂，用于全自动生化分析仪的清洗。
65 | 碱性清洗液 | 1L/瓶 | 瓶 | 672 | 4 | 2688 | 表面活性剂，用于全自动生化分析仪的清洗。
66 | 碱性清洗液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 84 | 6 | 504 | 表面活性剂，用于全自动生化分析仪的清洗。
67 | 流式上样管 | 1000支/箱 | 箱 | 824 | 3 | 2472 | 5mL聚苯乙烯圆形管
68 | 免疫组化载玻片 | 100个/盒 | 盒 | 470 | 200 | 94000 | 免疫组化载玻片主要用于病理组织切片铺展染色，主要材料为玻璃片。
69 | 磨砂载物片 | 7101，50片/盒 | 盒 | 16.4 | 150 | 2460 | 全透明玻片；透光性较好；
70 | 浓缩清洗液 | 10×10ml | 盒 | 198 | 8 | 1584 | 本品由Tris、次氯酸钠、分析用实验室用水。产品为无色或微黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。pH值：（25±1℃）的pH≥10.0
71 | 普通载物片 | 24x24mm，100片/盒 | 盒 | 11.78 | 5 | 58.9 | 全透明玻片；透光性较好；一端是表面磨砂的玻片
72 | 清洗液 | 10L/瓶 | 瓶 | 456 | 81 | 36936 | 成分：主要由磷酸盐组成。亚辉龙iFlash3000-C化学发光测定仪专用清洗液。
73 | 清洗液A | 500mL*4瓶/盒 | 盒 | 293 | 72 | 21096 | 主要成分：100mmol/L盐酸
74 | 清洗液B | 80ml | 盒 | 185 | 10 | 1850 | 主要成分：5%次氯酸钠；
75 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 126个x24盒 | 箱 | 2250 | 15 | 33750 | 全自动化学发光免疫分析仪CL-2000i设备中用于血液与试剂反应的容器
76 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 5000个 | 箱 | 2500 | 10 | 25000 | 全自动化学发光免疫分析仪CL-6000i设备中用于血液与试剂反应的容器
77 | 抗菌无磷清洗剂 | 500ml | 桶 | 1330 | 5 | 6650 | 全自动生化分析仪用清洗剂，水溶液混合物，三嗪化合物浓度10%-25%，表面活性剂浓度5%，乙醇胺浓度5%，氢氧化钠浓度<1%
78 | 全自动特定蛋白分析仪清洗液 | 4L×1/盒 | 盒 | 210 | 30 | 6300 | 用全自动特定蛋白分析仪标本检测后管路清洗
79 | 瑞氏-姬姆萨染色液A液 | 4*250ML | 盒 | 300 | 10 | 3000 | 成分：瑞氏染料、姬姆萨染料
80 | 瑞氏-姬姆萨染色液B液 | 4*250ML | 盒 | 140 | 30 | 4200 | 成分：磷酸盐缓冲液， pH值为6.8
81 | 生化分析系统清洗液 | 2L/桶，6桶/箱 | 箱 | 3184 | 10 | 31840 | 1、含有氢氧化钠1-2%及碳酸。 2、含有C14-17仲烷基以及钠盐1-5% 3、适用于全自动生化分析仪的系统清洗。
82 | 石蜡 | 60-62℃ | kg | 30 | 500 | 15000 | 产品按照控制方式分脚控电极和手控电极。产品与额定附件电压不超过3800V的高频手术使用，在临床手术中对生物组织切割或凝固用。
83 | 手动单道可调式移液器 | 0.1~10000ul | 把 | 313.5 | 2 | 627 | 移液器也叫移液枪，是在一定量程范围内，将液体从原容器内移取到另一容器内的一种计量工具。下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护。
84 | 手动单道可调式移液器 | 0.1~10000ul | 把 | 1330 | 2 | 2660 | 移液器也叫移液枪，是在一定量程范围内，将液体从原容器内移取到另一容器内的一种计量工具。被广泛用于生物、化学等领域。可整支高温高压灭菌，具备抗紫外性和使用耐久性。可提供在线校准。
85 | 酸性清洗液 | 2L | 桶 | 425 | 15 | 6375 | 1、含有1当量的盐酸成分。 2、适用于全自动生化分析仪的周保养对机器系统的清洗 适用于贝克曼库尔特/奥林巴斯AU400/480/560//600/640/680/800/2700/5400/5800全自动生化分析仪。供仪器清洗保养用。
86 | 酸性清洗液 | 250ml | 瓶 | 84 | 6 | 504 | 1、含有1当量的盐酸成分。 2、适用于全自动生化分析仪的周保养对机器系统的清洗 适用于贝克曼库尔特/奥林巴斯AU400/480/560//600/640/680/800/2700/5400/5800全自动生化分析仪。供仪器清洗保养用。
87 | 探头清洁液 | 50ml | 瓶 | 95 | 300 | 28500 | 1、成分：表面活性剂、NaCLO、NaOH 2、用于定期清洗仪器管道
88 | 探针冲洗液 | 25ml*4瓶/盒 | 盒 | 2648.4 | 5 | 13242 | 化学发光分析仪专用探针清洗液，阿奇泰克探头调节溶液，含有重新加热的人体血浆。用作日常维护程序的一部分。
89 | 探针清洗液 | 2×200ml/盒 | 盒 | 395 | 11 | 4345 | 成分:主要为磷酸盐，氯化钠，含有防腐剂。用于检测过程中，试剂针吸取不同项目时的清洗。规格：2*200ml/盒。
90 | 脱水盒 | / | 支 | 0.35 | 100000 | 35000 | 包埋盒，适用于组织脱水包埋
91 | 微量移液器 | 20套/盒 | 盒 | 400 | 200 | 80000 | 数字视窗量程范围广（0.1-10000ul）。化学防腐性，可以高温高压灭菌。
92 | 无热源取样瓶 (西林瓶) | 10ml*10支/盒 | 盒 | 80.75 | 10 | 807.5 | 用于细菌内毒素取样
93 | 系统清洗液 | 10ml*12瓶/盒 | 盒 | 3100 | 7 | 21700 | 成分：主要为强碱性溶液，含有氢氧化钠。
94 | 细菌内毒素工作标准品 | 10支/盒 | 盒 | 332.5 | 2 | 665 | 用于细菌内毒素检查
95 | 细菌内毒素检查反应板 | 96孔 | 个 | 34.2 | 50 | 1710 | 用于细菌内毒素检查
96 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml*6瓶/盒 | 盒 | 166.25 | 5 | 831.25 | 用于细菌内毒素检查
97 | 血流变分析仪清洗液 | 5L | 桶 | 585 | 30 | 17550 | 仅用于全自动血流变测试仪、全自动血沉压积测试仪。
98 | 血凝杯 | 1000只 | 箱 | 2800 | 30 | 84000 | 测试用样品杯
99 | 血细胞分析用F-CC清洁液 | 4mL×6瓶/盒 | 盒 | 158 | 10 | 1580 | 全自动血液分析仪关机前清洗，含次氯酸钠
100 | 厌氧产气袋 | 20个/盒 | 盒 | 520 | 2 | 1040 | 1、能提供用于孵育需要厌氧，轻微需氧或二氧化碳细菌的环境。 2、能够提供整套的试剂和材料。包括厌氧产气袋、CO2产气袋、微需氧产气袋、厌氧发生指示条，产气袋带封口条。 3、 厌氧产气袋能在1小时左右提供残余氧浓度低于1％，和CO2浓度大约20％。 4、 微需氧产气袋能在1小时内提供残余浓度大约为10％和CO2浓度大约20％。 5、CO2产气袋能在1小时内提供CO2浓度（平均为3－6％）。 6、厌氧产气袋能容纳≥5×90mm平板。 7、具有厌氧环境指示条。
101 | 样本采集管 | / | 支 | 4 | 34150 | 136600 | 1、适用于沃文特全自动粪便分析仪，粪便样本采集，可直接上机使用。 2、盖子为螺纹拧盖，采集管盖和管底均有硅胶塞密封，闭盖穿刺后，无样液漏出。 3、符合实验室生物安全需求。 材质：滤网：不锈钢； 胶塞：橡胶 ；管体管盖：工程塑料；圆形直径2.2CM 高9CM
102 | 样品测试管 | 20ul | 支 | 1.8 | 10000 | 18000 | 由高精密模具注塑成型，产品平整光洁透明，具有良好的化学兼容性。
103 | 一次性试管 | 12mm*75mm/支 | 支 | 0.07 | 12500 | 875 | 标本或试剂容器，普遍用于多个检验项目，一次性使用，软质，医用
104 | 一次性试管(软） | 12*100 | 支 | 0.07 | 12500 | 875 | 标本或试剂容器，普遍用于多个检验项目，一次性使用，软质，医用
105 | 一次性悬浮液管 | 1*2000 | 个 | 960 | 5 | 4800 | 1、配套全自动微生物鉴定及药敏分析系统使用； 2、用于盛放样本稀释液，对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测； 3、透明、无色聚苯乙烯材质，保证检测数字精度； 4、直径 12mm，高度 75mm。
106 | 载玻片（病理级） | 25×75mm*50/盒 | 盒 | 12 | 260 | 3120 | 白色油漆面，显微镜载玻片。
107 | 粘附载玻片 | 600片*12盒/箱 | 箱 | 950 | 2 | 1900 | 用于免疫组织化学的研究实验。
108 | 组织学专用石蜡(组织学石蜡） | 1KG | 千克 | 34 | 336 | 11424 | 熔点范围60-62℃。
109 | 试剂空盒 | 1 pc | 盒 | 65 | 10 | 650 | 适用于生化仪器cobas c开放通道的pack MULT试剂空盒
110 | 碱性清洗剂 | 2L | 桶 | 465 | 10 | 4650 | 全自动生化分析仪用清洗剂，水溶液混合物，氢氧化钠浓度<5%，非离子表面活性剂浓度1%
111 | Ca2+电极 | / | 只 | 1220 | 1 | 1220 | Ca2+电极与电解质分析仪整机配套使用，属于注册仪器的结构及组成部分中样品箱内的部件。适用于AFT-800电解质分析仪
112 | Cl-电极 | / | 只 | 1080 | 1 | 1080 | Cl-电极与电解质分析仪整机配套使用，属于注册仪器的结构及组成部分中样品箱内的部件。适用于AFT-800电解质分析仪
113 | K+电极 | / | 只 | 1220 | 1 | 1220 | K+电极与电解质分析仪整机配套使用，属于注册仪器的结构及组成部分中样品箱内的部件。适用于AFT-800电解质分析仪。
114 | Na+电极 | / | 只 | 1220 | 1 | 1220 | Na+电极与电解质分析仪整机配套使用，属于注册仪器的结构及组成部分中样品箱内的部件。适用于AFT-800电解质分析仪。
115 | Ref电极 | / | 只 | 1380 | 1 | 1380 | Ref电极与电解质分析仪整机配套使用，属于注册仪器的结构及组成部分中样品箱内的部件。适用于AFT-800电解质分析仪。
116 | pH电极 | / | 只 | 1220 | 1 | 1220 | pH电极与电解质分析仪整机配套使用，属于注册仪器的结构及组成部分中样品箱内的部件。适用于AFT-800电解质分析仪。
117 | 刻度离心管（带盖） | 1.5ml | 支 | 0.11 | 300 | 33 | 离心管呈无色透明或半透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、裂痕、杂质、气泡及明显变形等缺陷存在；刻度线、字样应清晰、完整，刻度值应准确，容量误差在±5%之内
118 | 刻度离心管（带盖） | 50ml | 支 | 2 | 100 | 200 | 离心管呈无色透明或半透明状，内外表面应光洁，不应有毛刺、飞边、穿孔、裂痕、杂质、气泡及明显变形等缺陷存在；刻度线、字样应清晰、完整，刻度值应准确，容量误差在±5%之内
119 | 离心管 | 15ml 500个/箱 | 箱 | 1216 | 20 | 24320 | 透明度高，易于观察。承受-80~120℃。
120 | 锥形离心管 | 15ml 25支/包 | 包 | 38 | 20 | 760 | 灭菌，管状式样容器，带密封盖或压盖
121 | R2A琼脂培养基 | 90mm*10个/包 | 包 | 150 | 20 | 3000 | 可用于自养型细菌的分离培养。
122 | 复合中和洗脱液 | 50ml*20瓶/盒 | 盒 | 760 | 10 | 7600 | 复合型，中和性能、毒性试验、过度生长试验合格，试剂可直接冲洗内镜管腔无需其他辅助耗材，无菌提供。
123 | 复合中和洗脱液 | 9ml*20套/盒 | 盒 | 360 | 10 | 3600 | 复合型，中和性能、毒性试验、过度生长试验合格，搭配滴管一次性无菌提供。
124 | 复合中和洗脱液 | 10ml*20套/盒 | 盒 | 360 | 10 | 3600 | 复合型，中和性能、毒性试验、过度生长试验合格，搭配采样拭子、规格板等采样耗材一次性无菌提供。
125 | 凹凸齿止血夹 | 全规格 | 个 | 500 | 5 | 2500 | 1.产品性能结构及组成：头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿腮后用铆钉连接固定。由不锈钢材料制成，可重复使用。止血夹闭合时，唇头齿应吻合，止血夹开闭应灵活，弹簧处不应有卡塞现象。2.型号规格：直，弯，左弯，右弯，角弯，双角弯，圆弯，双圆弯，反力式，可调式；（20-200）×（0.2-10.0），（20-200）×（2-50）；20mm-200mm 3.适用范围：用于心胸外科手术中，分离组织，钳夹血管、器械。
126 | 鼻腔吸引管 | 全规格 | 支 | 168 | 3 | 504 | 1.产品性能结构及组成：由吸引头、吸引管、手柄和接头组成。头部为弯头端呈圆形。不锈钢材料或铜材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯，0°-70°；可控；上颌窦；（120-300）×（φ1-φ6）×（8-100）；（120-300）×（φ1-φ6）×（0°-70°）×（8-100），120-300mm，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液和残渣组织或冲洗手术部位。
127 | 标准篮筐 | 400*245*70 | 个 | 550 | 15 | 8250 | 1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：存放手术器械、敷料等。
128 | 剥离器 | 全规格 | 个 | 350 | 5 | 1750 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。锐头剥离器刃口应微锐，但不锋利，不得有缺口、卷刃等缺陷，剥离器头部与柄部应在同一中心线上，不应有明显的偏歪。 2.型号规格：1#-40#，直头，上弯、下弯、左弯、右弯，弯头，微弯，深弯，角弯，锐、钝，平头，圆头，半圆头，球头，尖头，钝头，左向，右向，单头，双头，半圆切口，椭圆切口，带孔，带钩，带刃，圆刃，平刃，铲形，长圆形，燕尾形，上层、下层，枪状，叶片状，泪滴状，十字形，角型。 3.适用范围：用于外科手术时剥离或分离粘膜、组织
129 | 拆线剪 | 全规格 | 个 | 61 | 40 | 2440 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，一片头部顶端有球头或半球头，另一片头部长度短于球头的刃口，尾部为指圈。采用不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直（型），弯（型），角弯，侧弯，圆口，镶片，特快型；（80-250）×（2-80）；80-250mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于剪切人体上的缝线、敷料。
130 | 肠钳 | 全规格 | 个 | 190 | 5 | 950 | 1.产品性能结构及组成：由钳头、外套管、中心杆部件、手柄部件组成。头部有鳄形、锯齿、环形、子弹头、钝头细齿、钝头粗齿、尖头弯碗形等。由不锈钢材料制成，手柄由塑料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，直齿，斜齿，竖齿，100-400mm 3.适用范围：用于肛肠科手术时，夹持组织。
131 | 持骨钳 | 全规格 | 个 | 560 | 5 | 2800 | 1.产品性能结构及组成：由钳柄、钳头、腮轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：多齿式，侧弯，导向，两齿，四齿，多齿，带自锁，不自锁，带齿条，不带齿条，中心化，大，中，小，大号，中号，小号，三爪自定中心化，手指；足踝，I型，II型，软骨，股骨，髌骨，直，直型，带锁，弯，角弯，半月板，自动；100mm-400mm。 3.适用范围：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。
132 | 持针器 | 全规格 | 个 | 300 | 5 | 1500 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：粗针、细针，镶片0.2-0.8，直，直窄，无损伤针，双弯，左双弯，右双弯，角弯，弯，双关节、圆腮、精细；纵横缝合，小血管，前列腺，左弯，右弯，有锁止牙，无锁止牙，一次性、双弯杆、八字杆、侧弯杆，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。
133 | 持针钳 | O型Φ5（O型弯头Φ5*330） | 把 | 2800 | 5 | 14000 | 1.持针钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，工作长度330mm。 3.弯头。 4.O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。
134 | 持针钳 | V型Φ5(V型弯头Φ5*330） | 把 | 4200 | 5 | 21000 | 1.持针钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，工作长度330mm。 3.弯头。 4.V型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。
135 | 持针钳 | 22CM，直，细针，镶片 | 把 | 686 | 3 | 2058 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：粗针、细针，镶片0.2-0.8，直，直窄，无损伤针，双弯，左双弯，右双弯，角弯，弯，双关节、圆腮、精细；纵横缝合，小血管，前列腺，左弯，右弯，有锁止牙，无锁止牙，一次性、双弯杆、八字杆、侧弯杆，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。
136 | 持针钳 | 14cm、16cm、18cm | 把 | 68 | 80 | 5440 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：粗针、细针，镶片0.2-0.8，直，直窄，无损伤针，双弯，左双弯，右双弯，角弯，弯，双关节、圆腮、精细；纵横缝合，小血管，前列腺，左弯，右弯，有锁止牙，无锁止牙，一次性、双弯杆、八字杆、侧弯杆，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。
137 | 持针钳 | 125，直，小血管 | 把 | 150 | 5 | 750 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：粗针、细针，镶片0.2-0.8，直，直窄，无损伤针，双弯，左双弯，右双弯，角弯，弯，双关节、圆腮、精细；纵横缝合，小血管，前列腺，左弯，右弯，有锁止牙，无锁止牙，一次性、双弯杆、八字杆、侧弯杆，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。
138 | 冲洗器手柄 | 通用注射针头 | 把 | 550 | 5 | 2750 | 1.有可与配套注吸器相连的接头，连接通用注射针头。 2.型号规格：接通用注射针头；40mm-150mm 3.冲洗器手柄在眼科手术中用于与冲洗器配套使用。
139 | 穿刺器 | 十字穿刺器Φ5（斜口，平口Φ5*95） | 把 | 4350 | 5 | 21750 | 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡少于20个。 耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Ф5，工作长度95mm。 3.十字硅胶帽。
140 | 创口钩 | 240mm*75*42 250mm*55*23，扁柄，三爪，钝，深部等型号 | 把 | 275 | 5 | 1375 | 1.产品性能结构及组成：由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。拉钩头部中心与手柄应在同一条中心线上，不应有明显的偏斜。 2.型号规格：圆柄，扁柄，单头，双头，单爪，两爪，三爪，四爪，五爪，六爪，钝，锐，锐爪，钝爪，深部，浅部，有齿，无齿 3.适用范围：用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。
141 | 担架车 | 铝合金 折叠 | 台 | 602 | 15 | 9030 | 铝合金，用于病人急救
142 | 单极分离钳 | 直角头，Φ5*330、弯头，钳头长12mmΦ5*330 | 台 | 1800 | 5 | 9000 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5，工作长度330mm。 3.直角分离钳 4.钳头张开角度大于等于50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。
143 | 单极分离钳 | 弯头，钳头长17mmΦ5*330 | 支 | 2200 | 5 | 11000 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5，工作长度330mm。 3.弯分离钳，钳头长17mm. 4.钳头张开角度大于等于50°。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。
144 | 单极分离钳 | 大型直角10*330 | 把 | 3000 | 5 | 15000 | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Φ10，工作长度330mm。 4.钳头张开角度大于等于50°。 5.头部采用高硬度的不锈钢材料。
145 | 单极剪刀 | 弯头单动Φ5*330 | 把 | 1800 | 5 | 9000 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.Ф5，工作长度330mm。 4.弯头，单动。 5.头部材料采用高硬度不锈钢。 6.钳头张开角度不小于30°。
146 | 单极剪刀 | 弯头、直头双动Ф5*330 | 把 | 2200 | 5 | 11000 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2 2.进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 3.Ф5，工作长度330mm。 4.弯头，双动。 5.头部材料采用高硬度不锈钢。 6.钳头张开角度不小于30°。
147 | 单极抓钳 | 无创抓钳Φ5*330，鸭嘴 | 把 | 1800 | 5 | 9000 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5，工作长度330mm。 3.钳头无创型
148 | 单极抓钳 | 中空肠抓钳Φ5*330 | 把 | 2200 | 5 | 11000 | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.Ф5，工作长度330mm。 3.钳头中空，夹持肠管时钳头紧贴组织，不滑脱。
149 | 电动吸引器 | / | 台 | 1000 | 10 | 10000 | 高负压/高流量，间歇吸引 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 输入功率：180VA 吸引泵：活塞泵 极限负压值：≥0.06MPa 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 抽气速率：≥20L/min 贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组 噪音：≤65dB（A） 使用期限：五年以上 运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间≥30分钟，持续50% 电器安全要求：Ι类设备，B型应用部分 防进液等级：IPX0
150 | 电子血压计 | / | 台 | 350 | 100 | 35000 | 显示规格：LCD、显示分辨率：1mmHg 袖带：约宽125mm×长470mm（重量约110g）；空气管长约610mm. 量程：压力0mmHg~299mmHg（0kpa~39.9kpa），脉搏率：40次/分~180次/分 测量精度：收缩压±3mmHg；舒张压：±3mmHg；脉搏率：精度为±5%
151 | 丁字开口器 | 50-200mm（长度2mm为一档） | 个 | 138 | 10 | 1380 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：用于口腔手术中保持口腔开启
152 | 分离结扎钳 | 全规格 | 个 | 340 | 6 | 2040 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿腮后用柳钉连接固定。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，0-180°，双弯，单开，双开，全齿，半齿，竖齿，凹凸齿。（80-500）×（1-200）×（0-100），（80-500）×（0-100）×（0-180）°长度5mm为一档。 3.适用范围：用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。
153 | 缝线结扎镊 | 全规格 | 把 | 180 | 5 | 900 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通； 3.适用范围：用于眼部手术时夹持缝线。
154 | 缝线结扎镊 | 全规格 | 把 | 390 | 5 | 1950 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通； 3.适用范围：用于眼部手术时夹持缝线。
155 | 腹壁拉钩 | 280，37*60/45*80，空心柄，双头 | 把 | 174 | 5 | 870 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。拉钩头部中心与手柄应在同一条中心线上，不应有明显的偏斜。 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通； 3.适用范围：用于手术时牵拉组织、皮肤。
156 | 腹腔吸引管 | 全规格 | 把 | 110 | 5 | 550 | 1.产品性能结构及组成：按形式分为直形、弯形和折弯形。由不锈钢或铜材制成。可重复使用。吸引管头端应光滑、圆钝，不应有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。吸引管的焊接应牢固，无砂眼、气孔裂纹等缺陷，焊后修光。 2.型号规格：直形、弯形、尾弯、圆头、加强型、直有孔、弯有孔、角弯、无孔，可控 3.适用范围：装于吸引器上用于腹部手术时吸液。
157 | 钢丝剪 | 全规格 | 把 | 720 | 5 | 3600 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。钢丝剪剪切后头部闭合时应吻合，不得有错口、偏歪现象。剪子开闭时，各关节应轻松，不得有卡住现象。 2.型号规格：单关节、双关节，大、小，圆头，单刃、双刃、交错刃，镶片，斜，指圈式，手柄可拆式，钨碳钢，(100-700)×φ(0-10)，100mm-700mm，长度5mm为一档 3.适用范围：用于剪断植入物。
158 | 钢针剪 | 全规格 | 把 | 820 | 5 | 4100 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃、尾部为指圈。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单关节、双关节，大、小，圆头，单刃，双刃，交错刃，镶片，斜，指圈式，手柄可拆式，钨碳钢、镶合金片，（100-700）×（0.2-10），100mm-700mm，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于剪断植入物。
159 | 宫内节育器取出钩 | 全规格 | 把 | 24 | 5 | 120 | 1.产品性能结构及组成：宫内节育器取出钩为钩状、钳状或环状的器械。采用金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直；220-300mm 3.适用范围：用于宫内节育器放置和（或）取出。
160 | 宫内节育器取出钳 | 全规格 | 把 | 290 | 5 | 1450 | 1.产品性能结构及组成：钩状、钳状或环状的器械。采用金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯；200-300mm 3.适用范围：用于宫内节育器放置和（或）取出。
161 | 骨锤 | 全规格 | 个 | 210 | 5 | 1050 | 1.产品性能结构及组成：骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：硬平头，硬球头，硬球平头，软平头，软球头，软球平头，软硬平头，软硬球头，软球硬平头，软平硬球头，双硬平头，双硬球头，掌骨起子，叉型，重型，胶木柄；（100-450）/（50-1200）g；（50-1200）g；100mm-450mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拔。
162 | 骨锉 | 全规格 | 把 | 190 | 5 | 950 | 1.产品性能结构及组成：由锉身和手柄组成，用于锉平骨的断端，有扁平和弯曲等型式。锉身由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单头，双头，微弯，深弯，角弯，直，弯，尖型，圆型，半圆型，平面，指用，牙用，股骨，矩平锉，髋关节。 3.适用范围：用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端。
163 | 骨刀 | 全规格 | 把 | 1000 | 5 | 5000 | 1.产品性能结构及组成：由刀片和手柄组成，远端有坚硬、锋利、单刃配置的切割刀片，手柄拉于其近端。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，前弯，后弯，左弯，右弯，角弯（0-180°），直头，平头，圆头，直圆头。胶木柄，滚花柄，硅胶柄，六角柄，长方柄，铝合金柄。（80mm-500mm）×（1mm-50mm） 3.适用范围：主要用于切除、截断骨。
164 | 骨刮匙 | 全规格 | 把 | 200 | 5 | 1000 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm 3.适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
165 | 骨刮匙（铝合金柄） | 全规格 | 把 | 390 | 3 | 1170 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：锐（头）、钝（头），单头，双头，方头，左V头，右V头，左弯头，右弯头，方形，长槽形，方仁口，椭圆形，圆头，圆形，空心，实心。六方柄，八方柄，带刻度，不带刻度，胶木柄，滚花柄，扁柄，圆柄，铝合金柄。角度（0-180）°头宽1-30，长度100mm-450mm 3.适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。
166 | 骨科撑开器 | 全规格 | 把 | 960 | 5 | 4800 | 1.产品性能结构及组成：手柄坚固，头部渐薄，其型式有直型和弯型，有多种尺寸，牵引刀片位于工作端，通过一个单或双枢轴动作，枢轴传递牵引所需的力。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：双孔，足踝，膝关节，克氏针，克什针，石膏，嘴形，强力，撑开，压缩，肩关节左、肩关节右；(100-500)×(1-80)；100mm-500mm。 3.适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。
167 | 骨科复位钳 | 全规格 | 把 | 554 | 5 | 2770 | 1.产品性能结构及组成：由钳柄、钳头、腮轴螺钉构成，钳头内表面多设有齿，钳柄之间可设置锁合装置。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直头，弯头，偏头，髋臼，腕骨，体外，上肢，下肢，髌骨，足踝，带尖，指圈式，直，弯，大，小，多齿，双爪，三爪 3.适用范围：用于骨科手术中夹持并固定骨骼、植入物，或夹持器械。
168 | 骨克丝钳 | 全规格 | 把 | 510 | 5 | 2550 | 1.产品性能结构及组成：由手柄和钳口通过单或双连接轴连接组成，具有直型或弯曲手柄，由不锈钢材料或硬质合金制造，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，偏口，尖嘴，薄腮，厚腮，尖头，虎头，圆头，I型，双关节，双刃，（100-500）×（0-10），100mm-500mm，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于骨科手术时剪断、弯曲、结扎。
169 | 骨拉钩 | 全规格 | 把 | 155 | 5 | 775 | 1.产品性能结构及组成：骨拉钩是手动操作的手术器械，包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、上弯、下弯、左弯、右弯、前上弯，左前侧，右前侧，平，圆，鞍形，尖端，肩胛骨，骨盆，颏骨，深部，胶木柄 3.适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。
170 | 骨膜剥离器 | 全规格 | 把 | 175 | 5 | 875 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。 2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。
171 | 骨膜剥离器 | 全规格 | 把 | 310 | 5 | 1550 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。 2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。
172 | 骨膜剥离器 | 全规格 | 把 | 280 | 5 | 1400 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有单头和双头两种。头部有直形、弯形或角弯形，头端呈长圆形、圆形或铲形。可重复使用。 2.型号规格：单头、双头；直、弯，微弯，角弯，长圆形、直长圆形、长圆（双刃微弯）、单头带吸引铲形、双头带刻度，铲形（100-250）mm×（1-15）mm，（100-250）×（1-15）×（1-10），100-250mm，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于耳鼻喉手术中，剥离粘膜、骨膜。
173 | 骨牵引针 | 全规格 | 把 | 19 | 6000 | 114000 | 1.产品性能结构及组成：由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式，由不锈钢材料或钛合金材料制成。可重复使用。 2.型号规格：带槽、不带槽，扁刃、锥刃、螺纹刃、三角刃、圆形、三角型、方型、扁型；（0-10）×（80-400）；（0-10）；80mm-400mm（长度5mm为一档）。 3.适用范围：用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。
174 | 骨撬 | 全规格 | 把 | 250 | 5 | 1250 | 1.产品性能结构及组成：骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小，大，带孔，直（型）、弯（型）、角弯，尖头、平头，单钩、双钩、槽钩、有齿、无齿、双齿、多齿、自动，颅骨、耳用，小儿，2×1（套），髋关节，置换，颧骨，铝柄，胶木柄 3.适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。
175 | 骨凿 | 全规格 | 把 | 126 | 5 | 630 | 1.产品性能结构及组成：骨科手术配套基础工具，由不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小，大，带孔，直（型）、弯（型）、角弯，尖头、平头，单钩、双钩、槽钩、有齿、无齿、双齿、多齿、自动，颅骨、耳用，小儿，2×1（套），髋关节，置换，颧骨，铝柄，胶木柄 3.适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。
176 | 观片灯 | 双联 | 个 | 360 | 25 | 9000 | 1.产品外观尺寸：800*500*105mm 2. 阅片尺寸： 420*720mm 3. 含双联、单联，三菱亚克力面板，光洁度高，出光柔和， 铝合金边框， 材质轻盈。 4. 专业的滚珠式夹片方式，夹片牢固 取片灵活 5. 背部有挂孔，可以挂到墙上 也可以放置桌面使用 6. 功率 90W电源电压 220V 50Hz
177 | 观片灯 | 单联 | 个 | 360 | 15 | 5400 | 1.阅片尺寸： 420*720mm 2. 含双联、单联，亚克力面板，光洁度高，出光柔和，铝合金边框 3. 滚珠式夹片方式，夹片牢固，取片灵活 4. 背部有挂孔，可以挂到墙上 也可以放置桌面使用
178 | 硅胶垫凸底型 | 235*100*19 | 把 | 180 | 5 | 900 | 1.产品性能结构及组成：采用硅胶材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械
179 | 硅胶垫凸底型 | 535*240*19 | 把 | 360 | 5 | 1800 | 1.产品性能结构及组成：采用硅胶材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械
180 | 辊轴取皮刀 | 全规格 | 把 | 2100 | 5 | 10500 | 1.产品性能结构及组成：由刀片和手柄组成。由不锈钢材料制成。可重复使用。辊轴取皮刀各零件装配应牢固，当刀片放到刀片托板上，压板卡到刀片定位销后，刀片要能被压紧，刀片不允许有松动现象。 2.型号规格：刀片，配80mm取皮刀，配160mm取皮刀，鼓式，自锁，多用；(30-200) ，（50-500）×（30-200）；50mm-500mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于削除痂皮以保留部分真皮。
181 | 辊轴取皮刀片 | 刀片，配80mm取皮刀 | 个 | 90 | 5 | 450 | 1.产品性能结构及组成：刀片由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：用于削除痂皮以保留部分真皮。
182 | 海绵钳 | 全规格 | 个 | 104 | 15 | 1560 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：直有齿，弯有齿，直无齿，弯无齿，直有槽，弯有槽，小切口，钳式，滑板式，指圈管式，短杆，直无槽，弯无槽，双开、弯，直，扁桃体；140-500mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。
183 | 红外测温仪 | / | 台 | 180 | 50 | 9000 | 测量范围 ：人体模式32.0℃~43.0℃ 分辨率 ：0.1℃ 准确度 ：32.0℃-34.9C，最大允许误差±0.3℃ 35.0C~42.0℃，最大允许误差±0.2℃ 42.1C-42.9℃，最大允许识差±0.3℃
184 | 虹膜恢复器 | 全规格 | 个 | 480 | 3 | 1440 | 1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直形、弯形、角形、1×2齿（钩），2×3齿（钩），扁柄，显微，(40-200)×(0.1-5.0)，40-200mm 3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。
185 | 后颅凹牵开器 | 全规格 | 个 | 1900 | 5 | 9500 | 1.产品性能结构及组成：手动操作、自锁式手术器械，用于暂时性分离组织或其他解剖结构，暴露术中接近的内部组织或器官，有钝形、锐形、开窗形等多种形式的钩状刀片。可重复使用。不得接触椎间隙。 2.型号规格：固定式，活动式，可调式；直型，弯型；钝钩，锐钩，单钩，双钩；活节带齿，直爪，弯爪，锐，钝，头弯（0°-180°）
186 | 后囊膜抛光器 | 全规格 | 个 | 550 | 8 | 4400 | 1.由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯、薄斧状，三功能，桨形头，半圆头，带槽半圆头，浆形，60°勾，90°球头勾，锐勾，桨形，精细勾，Y形，钝头，前囊膜抛光，后囊膜抛光，前后囊膜抛光，囊膜抛光器，双头，环形，左式，右式，圆柱形，侧切口，大号，中号，小号，超乳白内障专用，刃长（0-20），（0-180°）刃，（50-200）×（0.1-10），（50-200）×（0-20）×（0.1-10），50mm-200mm 3.用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。
187 | 换药碗 | 全规格 | 个 | 35 | 100 | 3500 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：患者换药时装药用。
188 | 甲状腺拉钩 | 117，10*23 | 个 | 20 | 10 | 200 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成。有双头和单头二种，头部可制成直、弯、角弯等各种形状。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：用于钩取组织、异物或牵拉组织。
189 | 间接喉钳 | 全规格 | 个 | 1100 | 3 | 3300 | 1.产品性能结构及组成：分为盖板式、钳式和管式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。钳子闭合时，钳嘴前端应相接，上下钳嘴必须平齐密合，不应有张口、歪扭、错移等缺陷。 2.型号规格：直型，弯，角弯，盖板式、钳式、管式；固定头、拆卸头；上开、下开、左开、右开、双开；尖头、长圆头、圆头、一柄三头、一柄一头、一柄两头；150-300mm（每5mm为一档） 3.适用范围：用于钳取喉部软组织、异物或取样
190 | 角膜剪 | 全规格 | 个 | 300 | 10 | 3000 | 1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，急弯，侧弯，左弯，右弯，左，右，钝头，尖头，圆柄，扁柄，镀膜，角膜移植；（50-200）×（1-30），（50-200）×（0.1-5.0）；50mm-200mm 3.用于剪切眼内组织。
191 | 结膜剪 | 全规格 | 个 | 250 | 8 | 2000 | 1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，微弯，深弯，弧形，钝头，尖头，镀膜；(50-300)×（0.1-5.0），(50-300)×（5-50）；50mm-300mm 3.用于剪切眼内组织。
192 | 经皮穿刺针 | 2.7*35 XD (骨髓活检) | 个 | 665 | 8 | 5320 | 1.产品性能结构及组成：分为盖板式、钳式和管式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。钳子闭合时，钳嘴前端应相接，上下钳嘴必须平齐密合，不应有张口、歪扭、错移等缺陷。 2.型号规格：直型，弯，角弯，盖板式、钳式、管式；固定头、拆卸头；上开、下开、左开、右开、双开；尖头、长圆头、圆头、一柄三头、一柄一头、一柄两头；150-300mm（每5mm为一档） 3.适用范围：用于钳取喉部软组织、异物或取样
193 | 经皮穿刺针 | 全规格 | 个 | 38 | 25 | 950 | 1.产品性能结构及组成：由基座、针管等组成。分为空芯穿刺针，带芯穿刺针。 2.型号规格：0.3mm、0.33mm、0.36mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.1mm 3.适用范围：对于人体（不包括腰椎、血管、脑室、骼骨）进行穿刺。
194 | 晶体定位钩 | 全规格 | 个 | 380 | 5 | 1900 | 1.产品性能结构及组成：晶体定位钩由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.型号规格：直(形)，弯(形)，角形，角弯，（0-180）°，弯圆，双角弯，右角弯，左角弯，弧，球头 3.适用范围：用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。
195 | 晶体线环 | 全规格 | 把 | 260 | 5 | 1300 | 1.晶体线环由环形头部和柄部或针座组成。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，鸡心形，冲洗式，杆式；（20-200）×（0.5-20.0），（20-200）×（0.5-20.0）×（2-30），（0.5-20.0）×（2-30）；20mm-200mm 3.用于眼科手术时将切碎的晶体从囊中取出。
196 | 晶体植入镊 | 全规格 | 把 | 300 | 5 | 1500 | 1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：圆弯，侧弯，直角钩，角形，直，簧式，扁柄，圆柄，环形头，直头，圆头，椭圆头，鸭嘴式，弧形头，平头，精细，角弯0°-170°，精细，带锁，不带锁，哈夫式，多用，反向、软性；内矩形钳口，20G，23G，25G 3.用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。
197 | 精密网筐 | 100mm*100mm*50mm | 个 | 300 | 3 | 900 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械、敷料等
198 | 精密网筐 | 210mm*150mm*40mm | 个 | 550 | 5 | 2750 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械、敷料等
199 | 精细剪 | 全规格 | 个 | 140 | 3 | 420 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。
200 | 开睑器 | 全规格 | 个 | 60 | 5 | 300 | 1.产品性能结构及组成：有板式、钢丝式、平移式、固定式、旋杆式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：漏睫式，遮睫式，钢丝式，平移式，丝状，片状，可调，封口，槽宽（1-30）；(20-200)×(0-40)，(20-200)×(2-100)；20-200mm 3.适用范围：用于眼科手术或检查时撑开眼睑。
201 | 开睑器 | 全规格 | 个 | 430 | 5 | 2150 | 1.产品性能结构及组成：钛钢材料制成。可重复使用。产品性能结构及组成：钛钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：漏睫式，遮睫式，钢丝式，平移式，丝状，片状，可调，封口，槽宽（1-30）；(20-200)×(0-40)，(20-200)×(2-100)；20-200mm 4.适用范围：用于眼科手术或检查时撑开眼睑。
202 | 口镜 | 全规格 | 个 | 20 | 20 | 400 | 1.产品性能结构及组成：主要由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成，可重复使用。 2.型号规格：放大，平光，耐高温，1#-5#，口镜头，镀铑，麻醉，反光，可视，喉镜，咽喉镜，外径（5-40），口镜柄，单头，双头，六角柄，八角柄，实心，空心，圆柄，不锈钢，铜制，公制螺纹，美制螺纹，反光板式，单面，双面；5-40mm，长度50-400mm（长度5mm为一档）。 3.适用范围：用于口腔检查
203 | 拉钩 | 全规格 | 个 | 120 | 5 | 600 | 1.产品性能结构及组成：由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分，可重复使用。 2.型号规格：小、大、直、弯、单弯、双弯、角弯（0-180）°有齿，无齿，带孔，反向，浅部，深部，静脉，直角，单头，双头，圆头，尖头，平头，球头，钝头，锐头，扁柄，S型，直型，角型，枪形，单爪，两爪，三爪，多爪。 3.适用范围：用于外科手术时拉钩组织或皮肤，显露手术视野。
204 | 阑尾拉钩 | 全规格 | 个 | 170 | 10 | 1700 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单头，双头，反向；(1-60)×(2-80)，钩(1-60)×(2-80)/ (1-60)×(2-80)；100-350mm(长度5mm为一档) 3.适用范围：用于手术时牵拉组织、皮肤。
205 | 阑尾拉钩 | 全规格 | 个 | 50 | 10 | 500 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单头，双头，反向；(1-60)×(2-80)，钩(1-60)×(2-80)/ (1-60)×(2-80)；100-350mm(长度5mm为一档) 3.适用范围：用于手术时牵拉组织、皮肤。
206 | 流产吸引头 | 全规格 | 个 | 22 | 50 | 1100 | 1.产品性能结构及组成：由柄部和管部焊接组成。采用不锈钢和铜材料制成。不在内窥镜下使用，非无菌提供、可重复使用。 2.型号规格：直、弯、带刻度；150-350；（5-20）×（150-350）；2#-20#，长度5mm为一档。 3.适用范围：用于流产手术时，吸引血液或液体，不含负压源。
207 | 颅骨骨膜剥离器 | 全规格 | 个 | 468 | 3 | 1404 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直头，弯头，微弯头，侧弯，角弯，单头，双头，扁柄，圆柄，方柄，胶木柄、滚花柄，八方柄，铝柄，（80-450），（80-450）×（1-20），（80-450）×（1-20）×（1-20），80mm-450mm。 3.适用范围：用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织
208 | 颅骨骨撬 | 全规格 | 个 | 204 | 5 | 1020 | 1.产品性能结构及组成：骨科手术配套基础工具。采用不锈钢材料、钛合金或高分子材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：扁柄，圆柄，方柄，胶木柄、滚花柄，八方柄，铝柄，铝合金柄，(80-400)，(80-400)×(1-20)，80mm-500mm 3.适用范围：用于骨科手术时作敲击、撬拨。
209 | 脉搏血氧仪 | / | 台 | 400 | 100 | 40000 | 对患者进行连续的无创监测脉搏率、脉搏血氧饱和度(SpO2)用。
210 | 囊膜剪 | 全规格 | 把 | 285 | 8 | 2280 | 1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，急弯，侧弯，左弯，右弯，左，右，钝头，尖头，圆柄，扁柄，镀膜，角膜移植；（50-200）×（1-30），（50-200）×（0.1-5.0）；50mm-200mm。 3.用于剪切眼内组织。
211 | 脑部枪形解刨镊 | 全规格 | 把 | 222 | 5 | 1110 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直形（型），枪形（型），枪状，有齿，无齿，有钩，无钩，大柄花，1×2钩、2×3钩，（100-400）×（0.1-10），100mm-400mm 3.适用范围：用于夹持组织。
212 | 脑部直行解刨镊 | 全规格 | 把 | 222 | 5 | 1110 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直形（型），枪形（型），枪状，有齿，无齿，有钩，无钩，大柄花，1×2钩、2×3钩，（100-400）×（0.1-10），100mm-400mm 3.适用范围：用于夹持组织。
213 | 脑吸引管 | 全规格 | 个 | 90 | 5 | 450 | 1.产品性能结构及组成：由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直、弯、斜口、双控孔、可控、可控带套、可控缩口（180-280）×1.5-6.0 3.适用范围：供脑外科手术时吸引血液及液体用。
214 | 脑压板 | 全规格 | 个 | 350 | 5 | 1750 | 1.产品性能结构及组成：由直形、弯形、单头、双头、匙形、带刻度等多种形式。手术中脑压板可手持或以软轴牵开器固定。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，直头、弯头、带刻度，精细型，带齿，匙状，方板形、普通、平板、二齿、三齿、四齿，（0.5-50）×（0.5-50），50mm-400mm（长度1mm为一档） 3.适用范围：用于牵压或保护脑膜。
215 | 帕巾钳 | 全规格 | 个 | 74 | 15 | 1110 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：尖头、平头、球头、埃式，60-250mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。
216 | 皮肤拉钩 | 全规格 | 个 | 230 | 10 | 2300 | 1.产品性能结构及组成：由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分。可重复使用。 2.型号规格：单齿，双齿，三齿，四齿，五齿，六齿，多齿，双头，单头，锐，钝，单钩，双钩，三钩，四钩，五钩，六钩，多钩，方柄，圆柄 3.适用范围：用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野。
217 | 皮管钳 | 全规格 | 个 | 380 | 5 | 1900 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：网纹齿，平台，（150-250）×（2-8），150-250（单位：mm） 3.适用范围：用于夹持缝合针、金属夹、医用皮管等器械。
218 | 平头镊子 | 全规格 | 个 | 35 | 20 | 700 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体组织。
219 | 器械整理三角架 | 430*130*30/360*130*30/210*100*22等全规格 | 个 | 140 | 5 | 700 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械
220 | 抢救车 | / | 台 | 2450 | 20 | 49000 | ASB 全塑，车体主要有塑，铝，钢结构组成，配件：氧气瓶支架1个，复苏板1个，带盖垃圾桶1个，旋转托盘1个，伸缩输液架1个
221 | 抢救车 | 770mm×420mm×900mm | 台 | 1500 | 15 | 22500 | 材质：201不锈钢，配不锈钢抽屉，固定式不锈钢托盘 尺寸：770mm ×420mm×900mm
222 | 取石钳 | 全规格 | 把 | 260 | 5 | 1300 | 1.产品性能结构及组成：由两片组成，头部有直形或弯形，头端有唇头齿、尾部为带锁止牙指圈，穿腮、迭腮或盖板式连接。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯，小弯、中弯、大弯，微弯，角弯，有齿、无齿，盖板式，软管式，穿腮式 3.适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。
223 | 烧灼止血器 | 全规格 | 把 | 700 | 5 | 3500 | 1.由工作尖端和头端组成。头端有球形、橄榄形两种形式。采用不锈钢或铜材料制成。非无菌提供。无源产品。 2.型号规格：直，弯，角弯，啄木鸟式；50-200mm 3.用于手术中，加热头端后，烧灼血管断端止血用
224 | 舌钳 | 全规格 | 个 | 135 | 5 | 675 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，分为穿腮式或迭腮式，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯；140-240mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：由于牙科手术中固定、止血、切断等操作。
225 | 深部拉钩 | 全规格 | 个 | 88 | 5 | 440 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：大（号），中（号），小（号），扁柄，伞柄，板式，S形，导光，带吸引，钩(2-150) ×(2-250)；(80-450)×(2-250)， (80-450)×(2-150) ×(2-250)，(2-150) ×(2-250)；80-450mm。 3.适用范围：用于手术时牵拉组织、皮肤。
226 | 神经剥离器 | 全规格 | 个 | 200 | 5 | 1000 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，上弯，下弯，左弯，右弯，角弯，（0-180）°，微弯，深弯，带钩，带槽，带刃，单头，双头，长圆形，腰椎型，颈椎型，寰弓，带吸引，带刻度，铲型，钩深（0-60），工作长度（20-500） 3.适用范围：用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织
227 | 神经根拉钩（胶木柄） | 全规格 | 个 | 270 | 5 | 1350 | 1.产品性能结构及组成：由自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：用于剥离外周神经
228 | 施夹器 | Φ10（配塑料夹Φ10*330） | 把 | 6300 | 5 | 31500 | 1.施夹器钳头采用ASTM F899-09中的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Ф10，工作长度330mm。 3.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹。
229 | 手术刀柄 | 全规格 | 个 | 39 | 30 | 1170 | 1.产品性能结构及组成：有安装手术刀片的插槽头。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直形，枪形，正向，反向、上弯、下弯、3#-9#，3L#，4L#，100-220mm（长度5mm为一档）。 3.适用范围：安装手术刀片后用于切割人体软组织。
230 | 手术剪 | 全规格 | 把 | 55 | 3 | 165 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。
231 | 手术剪 | 全规格 | 把 | 60 | 40 | 2400 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。
232 | 手术剪 | 全规格 | 个 | 55 | 150 | 8250 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。
233 | 手术剪 | 全规格 | 个 | 70 | 50 | 3500 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯（0-180）°，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯园，弯尖园，镶片，带齿，不带齿，膝状，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型；（80-350）×（0-180）°；80mm-350（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。
234 | 双翼阴道手术扩张器 | 全规格 | 个 | 85 | 40 | 3400 | 1.产品性能结构及组成：由上叶、下叶和手柄组成，由金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：固定式，可调式，齿条式，带下烟道，带上烟道，上卡槽，下卡槽，绝缘，导光，可取样；（50-200）×（5-70），50mm-200mm 3.适用范围：用于露出阴道内部供检查或手术
235 | 撕囊镊 | 全规格 | 个 | 600 | 5 | 3000 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢、钛合金材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：角弯，弧头，直头，锐尖，反向，截囊刀形，精细，超薄，簧式，扁柄，圆柄，滚花，横纹，哈夫式，无损伤，微切口，大切口，带刻度 3.适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械
236 | 髓核钳 | 全规格 | 把 | 1170 | 6 | 7020 | 1.产品性能结构及组成：由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：指圈式、握柄式、单指圈、有齿，超硬膜、直型，弧形，弯，匙形，尖状，倒齿形， 锯齿形， 可拆卸，上弯、下弯，（50-400）×（1-10），（50-400）×（1-10）×（1-30），（50-400）×（1-10）×（1-30）×（0-180°），50mm-400mm 3.适用范围：用于骨科手术中咬除组织或息肉
237 | 钛夹钳 | 全规格 | 把 | 4500 | 5 | 22500 | 1.钛夹钳头部采用ASTM F899-09中的630号钢制造，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。钛夹钳硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Ф5、Ф10、Ф12.5，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.可适配多种品牌的钛夹。 4.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 5.头部微弯曲，可以保证良好的手术视野。 6.单动、双动、直角等头型可选，满足不同需求。
238 | 体重秤 | / | 台 | 600 | 5 | 3000 | 最大秤重：≥120kg 最小称重：≤5kg 分度值：0.5kg 身长测量范围：70-190cm 身长分度值：0.5cm 自重：≤15kg
239 | 天轨输液架 | 1.7米 | 根 | 45 | 50 | 2250 | 1. 立杆不锈钢材质 带轮带拉手 上管直径∅16mm 下管直径∅25mm 管壁厚度 0.7mm 2. 配有气动装置 可以调节高度 3. 配挂钩4个 4. 四脚不锈钢底座
240 | 听诊器 | / | 付 | 30 | 30 | 900 | 参数：频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。在500-1000Hz≤20dB。 弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4。耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N 耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm
241 | 弯文氏钳 | 全规格 | 个 | 200 | 8 | 1600 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体内血管、组织以止血。
242 | 微血管固定助缝工具 | 全规格 | 个 | 380 | 5 | 1900 | 由固定环、弹性固定板组成。采用不锈钢材料制成。
243 | 微血管合拢器 | 全规格 | 把 | 130 | 6 | 780 | 由方杆、方孔阻血夹、限位螺母组成。采用不锈钢材料制成。
244 | 微血管夹持镊 | 全规格 | 把 | 210 | 5 | 1050 | 由两片镊子组成，其尾端通过焊接连接。采用不锈钢材料制成。
245 | 维纳斯剪刀 | 全规格 | 个 | 290 | 8 | 2320 | 1.由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：形（型）、弯形（型）、枪形（型）、枪状，精细型、直头、弯头、短头、长头，尖头、钝头，圆头，尖直头、尖弯头，直窄、弯窄，左弯、右弯、上弯、下弯，上尖弯、下尖弯、上圆弯、下圆弯、圆弯、长圆弯、长圆直、圆直、角弯， 0°-180° 3.用于剪切组织。
246 | 吸引管 | 全规格 | 个 | 140 | 3 | 420 | 1.产品性能结构及组成：由冲吸管、管路和连接口组成。采用金属材料制成。非无菌提供，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，双弯，左弯，右弯，上弯，下弯，角弯，（0-180）° 3.适用范围：用于冲洗组织或吸液
247 | 吸引器 | 全规格 | 套 | 3800 | 3 | 11400 | 1.吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 2.吸引管Φ5，工作长度330mm。 3.推杆式。
248 | 系线镊 | 全规格 | 个 | 390 | 5 | 1950 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯，（0°-180°），弧，平台，标准，精细，超细，簧式，扁柄，圆柄，滚花，横纹，镀膜；头宽（0.1-8） 3.适用范围：用于眼部手术时夹持缝线
249 | 显微持针器 | 全规格 | 个 | 210 | 10 | 2100 | 1.由头部、杆部和柄部组成。可重复使用。 2.型号规格：直形（型）、弯型、枪形（型）、枪状，精细、圆柄、方柄，扁柄、自锁，簧式，带剪，叠腮，镶腮，直头、弯头、镶合金片、镶金钢砂、双关节、笔式、钛合金，凹凸无损伤型，无齿，镶片，（100-300）×（0.2-5），100mm-300mm 3.用于显微手术时钳取组织或者器械。
250 | 显微持针钳 | 全规格 | 个 | 680 | 5 | 3400 | 1.产品性能结构及组成：由头部、杆部和柄部组成。可重复使用。 2.型号规格：直形（型）、弯型、枪形（型）、枪状，精细、圆柄、方柄，扁柄、自锁，簧式，带剪，叠腮，镶腮，直头、弯头 3.适用范围：用于显微手术时钳取组织或者器械
251 | 显微剪 | 全规格 | 个 | 500 | 5 | 2500 | 1.产品性能结构及组成：由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直形（型）、弯形（型）、枪形（型）、枪状，精细型、直头、弯头、短头、长头，尖头、钝头，圆头，尖直头、尖弯头，直窄、弯窄 3.适用范围：用于剪切组织
252 | 显微剪刀 | 全规格 | 个 | 420 | 10 | 4200 | 1.由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：形（型）、弯形（型）、枪形（型）、枪状，精细型、直头、弯头、短头、长头，尖头、钝头，圆头，尖直头、尖弯头，直窄、弯窄，左弯、右弯、上弯、下弯，上尖弯、下尖弯、上圆弯、下圆弯、圆弯、长圆弯、长圆直、圆直、角弯， 0°-180° 3.用于剪切组织。
253 | 显微结扎镊 | 全规格 | 个 | 180 | 10 | 1800 | 1.由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种。采用不锈钢材料制成。可重复使用 2.型号规格：直，弯，角弯，(0-180)°，圆弯，1×2齿，带台，簧式，精细，超细，圆柄，扁柄，镀膜，普通；(40-300)×(0.1-5.0)，(40-300)×(1-20) ×(0.1-5.0)，(40-300)×(2-25) ×(1-20) ×(0.1-5.0) ×(0-180)°；40mm-300mm 3.用于眼部手术时夹持缝线。
254 | 显微镊 | 全规格 | 个 | 500 | 5 | 2500 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄 3.适用范围：用于夹持组织
255 | 显微镊 | 全规格 | 个 | 600 | 5 | 3000 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄 3.适用范围：用于夹持组织
256 | 显微镊 | 全规格 | 个 | 1638 | 5 | 8190 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄 3.适用范围：用于夹持组织
257 | 显微镊 | 全规格 | 个 | 950 | 5 | 4750 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄 3.适用范围：用于夹持组织
258 | 显微镊 | 全规格 | 个 | 1100 | 5 | 5500 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄 3.适用范围：用于夹持组织
259 | 显微镊 | 全规格 | 个 | 1300 | 5 | 6500 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、侧弯、枪形（型）、枪状，匙形、环形、圆环，碗形有孔、碗形有齿、环形有齿、有钩、有齿、有牙、无钩、无齿、无牙，直头、弯头、上弯、下弯，抱口、平台，圆柄，方柄，扁柄 3.适用范围：用于夹持组织
260 | 显微眼用钩具 | 全规格 | 个 | 420 | 5 | 2100 | 1.产品性能结构及组成：由钩和柄部组成，可为单头或双头。可重复使用。 2.型号规格：直形，角形，弧形，侧左向刃1-2mm，侧右向刃1-2mm，侧右向弯刃口，直臂，弯臂，角弯，微弯，左弯、右弯 3.适用范围：用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织
261 | 显微眼用剪 | 全规格 | 把 | 270 | 4 | 1080 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直尖头，弯尖头，直尖，弯尖，直，弯，直圆，弯圆；50mm-180mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于剪切眼内组织。
262 | 显微止血夹 | 全规格 | 个 | 90 | 10 | 900 | 通常有直头和弯头两种。可重复使用
263 | 显微组织剪 | 160，弯型，带齿，簧式，圆柄 | 个 | 630 | 5 | 3150 | 1.产品性能结构及组成：由直形和枪形两种形式。可重复使用 2.型号规格：簧式，枪状，直窄，弯窄，直型，弯型，圆柄，扁柄，尖直，短头，上尖弯，下尖弯，尖头弯，尖头直，长尖弯，长圆弯，长圆直 3.适用范围：用于显微手术时精细修剪组织
264 | 线据导引器 | 全规格 | 个 | 72 | 5 | 360 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：300-500（mm）
265 | 线锯条 | / | 个 | 20 | 20 | 400 | 产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。
266 | 消毒盒 | 262×162×22 | 个 | 480 | 5 | 2400 | 1.产品性能结构及组成：耐高温高性能聚合物分子材料制成 2.型号规格：单层、双层 3.适用范围：压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌
267 | 消毒支架 | 436*325*60（大号）/325*235*60（中号） | 个 | 360 | 5 | 1800 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械
268 | 小梁剪 | 全规格 | 个 | 280 | 10 | 2800 | 1.由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，直尖，弯尖，钝头，刃长5-30mm ，（50-250）×（1-50）， 50mm-250mm 3.用于剪切眼内组织。
269 | 胸腔镊 | 全规格 | 个 | 570 | 5 | 2850 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成，头部为直形或弯形，头端有唇头齿或唇头钩，尾部叠合。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直（型）、弯（型）、直头、弯头、枪状、直无钩，弯无钩，直有钩，弯有钩，带齿，有齿、无齿、1x2钩，2x3钩，3x4钩 3.适用范围：用于夹持软组织
270 | 胸腔止血钳 | 全规格 | 把 | 158 | 5 | 790 | 1.产品性能结构及组成：两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿腮后用铆钉连接固定。由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，双弯，角弯，（0-180）°，圆弯，头角弯，（0-80），双角弯，微弯，中弯，大弯、弯柄，S形，网纹齿，(1-5)×(2-6)凹凸齿 3.适用范围：用于心胸外科手术中，分离组织，钳夹血管
271 | 压肠板 | 全规格 | 个 | 40 | 20 | 800 | 1.产品性能结构及组成：双头椭圆形薄片式板或柄状板。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：带柄，直板；（150-450）×（2-60），（150-450）×（2-60）×（2-60），（150-450）×（2-60）/（2-100），150-450mm 3.适用范围：用于腹部外科手术时压肠
272 | 压舌板 | 全规格 | 个 | 20 | 5 | 100 | 1.产品性能结构及组成：不锈钢，可复用 2.型号规格：直形，弯形，直角形，角型，角弯（0-180）° 3.适用范围：用于检查时压低舌部
273 | 氩气电极 | / | 个 | 7500 | 4 | 30000 | 1.低功率起弧，安全性高 2.器械自动识别，即插即用 3.电极末端气体压力自动保持恒定 4.器械可以高温高压消毒重复使用，最高灭菌温度138℃ 5.APC电极1000A，直径2.3mm，软性长度≥1m 6.适配VIO200D机型
274 | 眼睑拉钩 | 全规格 | 个 | 120 | 3 | 360 | 1.产品性能结构及组成：由钩和柄部组成，可分为单头或双头，可重复使用。 2.型号规格：头宽2-20mm，50mm-200mm 3.适用范围：用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。
275 | 眼科刮匙 | 全规格 | 个 | 240 | 5 | 1200 | 1.由匙状头部和柄部组成。可重复使用。 2.型号规格：大号，中号，小号，（50-200）×Ф（0.5-20.0）， 0.5-20.0，50mm-200mm 3.眼用刮匙在眼科手术中用于刮除囊肿或挖出晶体核（硬核）。
276 | 眼科剪子 | 全规格 | 个 | 68 | 20 | 1360 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直尖头，弯尖头，直尖，弯尖，直，弯，直圆，弯圆；50mm-180mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于剪切眼内组织。
277 | 眼科镊 | 全规格 | 个 | 30 | 20 | 600 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。头部有直形和弯形两种，可有齿、钩或平台。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯、角弯，圆弯、直无钩，弯无钩，直有钩，弯有钩，无钩，无齿，有钩，有齿，平台，1×2齿，2×3齿，精细，固定，组织；（50-200）×（0.1-5.0）；50-200mm，长度1mm为一档。 3.适用范围：用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。
278 | 眼用剪 | 全规格 | 个 | 66 | 35 | 2310 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片。可重复使用。 2.型号规格：直尖头，弯尖头，直尖，弯尖，直，弯，直圆，弯圆；50mm-180mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于剪切眼内组织。
279 | 眼用量规 | 全规格 | 个 | 260 | 8 | 2080 | 1.有单面刻度式和双面刻度式之分。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，双头，（1-6）/（1-6），0-20，0-50，10 mm -80 mm 3.用于眼科手术时测距。
280 | 咬骨剪 | 全规格 | 个 | 1000 | 5 | 5000 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：单关节、双关节，直，弯，棘突，（100-350）×（5-30），100-350mm。 3.适用范围：用于剪断骨、韧带或组织
281 | 咬骨钳 | 全规格 | 个 | 940 | 4 | 3760 | 1.产品性能结构及组成：由柄头、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直，弯，直头，弯头，直尖头，弯尖头，左弯0-180°，右弯0-180°；上弯，下弯，尖弯，左上弯0-180°，右上弯0-180°，微弯，深弯，角弯，双关节；单关节，侧角头，左侧角0-180°，右侧角0-180°，侧弯，方头，尖头，圆头，大开口，大开档，弧形，反扣式，普通型，超薄型，超硬膜，转换式，可拆式，角型，后颅凹，颅骨，棘突，乳突，直刃（1-40），开口（1-100），50mm-400mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。
282 | 医用镊 | 全规格 | 个 | 28.4 | 20 | 568 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体组织。
283 | 医用镊 | 全规格 | 个 | 15 | 210 | 3150 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿，有粗齿和细齿之分。采用不锈钢材料制成。 2.型号规格：带导销，直，弯，有齿，无齿，精细型，喉用，有钩，无钩，凹凸齿，敷料用，1×2钩、2×3钩、3×4钩、1×2凹凸齿，无损伤，镶片，非无菌，一次性，80-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体组织。
284 | 异物喉钳 | 全规格 | 个 | 1100 | 5 | 5500 | 1.产品性能结构及组成：分为盖板式、钳式和管式。采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直型，弯型，角弯，盖板式、钳式、管式；带齿，尖头，圆头， 直齿头，上开口、下开口、左开口、右开口，前弯、侧弯、取鱼骨；200-350mm（每5mm为一档） 3.适用范围：用于钳取喉部软组织、异物或取样
285 | 阴道拉钩 | 全规格 | 个 | 140 | 5 | 700 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，头部为钩形的手术器械。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：平，凹，柄式，板式，伞柄式，重锤，（0.5-2）kg，单头，双头，导光，绝缘，带吸引，大、中、小；（80-450）×（5-250）×（5-250），（80-450）×（5-250）；80mm-450mm。 3.适用范围：用于妇科手术时对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野
286 | 扎丝（医用钢丝） | 全规格 | 个 | 107 | 40 | 4280 | 1.产品性能结构及组成：采用符合GB4234中规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成。 2.型号规格：0.3-1.2 3.适用范围：该产品供骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用
287 | 诊查床 | 1950mm×650mm×650mm | 台 | 460 | 30 | 13800 | 材质：碳钢
288 | 整形镊 | 全规格 | 个 | 140 | 5 | 700 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成，头部无钩或有钩。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：普通型、精细型；有钩、无钩，1x2钩，2x3钩，3x4钩，直，弯，平台，有齿，无齿、凹凸齿，（50-250）×（0.2-3），50-250mm。 3.适用范围：用于烧伤(整形)手术时夹持组织
289 | 止血钳 | 全规格 | 个 | 98 | 10 | 980 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体内血管、组织以止血。
290 | 止血钳 | 全规格 | 个 | 73 | 100 | 7300 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体内血管、组织以止血。
291 | 止血钳 | 全规格 | 个 | 68 | 100 | 6800 | 1.由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿腮后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。可重复使用。 2.型号规格：80-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体内血管、组织以止血。
292 | 治疗车 | 750mm×450mm ×910mm | 台 | 550 | 30 | 16500 | 材质：201不锈钢
293 | 注吸器 | 全规格 | 个 | 700 | 5 | 3500 | 1.注吸器有注吸器头、管和尾座组成，可重复使用 2.型号规格：6#，7#，8#，9#，0.3-1.5mm，双并管，反向双并管，孔径0.2-1.0mm，12点钟，反向12点钟，超乳，白内障，10mm-100mm。 3.注吸器在眼科手术中用于抽吸皮质组织以及冲洗等操作
294 | 抓钳 | 全规格 | 把 | 1800 | 5 | 9000 | 1.由钳头、外套管、中心杆部件、手柄部件组成，头部有鳄形、锯齿、环形、子弹头、钝头细齿、钝头粗齿、尖头弯碗形等，通常由不锈钢材料制成，手柄由塑料制成。可重复使用。 2.型号规格:鳄口、锯齿、环形、子弹头、钝头，细齿、粗齿、尖头、弯、直、三角头、中空、碗形、单开、双开、无损伤、圆头、棘齿、双齿、大型、鼠齿、犬齿、取石；80mm-300mm（长度5mm为一档）3.适用范围:用于肛肠科手术时，夹持组织。
295 | 椎板剥离器 | 全规格 | 个 | 468 | 5 | 2340 | 1.产品性能结构及组成：由头部和柄部组成，柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。 2.型号规格：1#-40#，直头，上弯、下弯、左弯、右弯，弯头，微弯，深弯，角弯，锐、钝，平头，圆头，半圆头，球头，尖头，钝头 3.适用范围：用于手术时剥离或分离粘膜、组织
296 | 椎板拉钩 | 全规格 | 个 | 300 | 5 | 1500 | 1.产品性能结构及组成：包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小、中、大，带齿，无齿，单侧，双侧，尾部上翘型，深部，脊柱板；(100-400)×(1-100)×(1-150)，(100-400)×(1-100) ，(1-150)×(1-100)；100-400mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
297 | 椎板拉钩 | 全规格 | 个 | 165 | 5 | 825 | 1.产品性能结构及组成：包含有自锁式结构，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：小、中、大，带齿，无齿，单侧，双侧，尾部上翘型，深部，脊柱板；(100-400)×(1-100)×(1-150)，(100-400)×(1-100) ，(1-150)×(1-100)；100-400mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
298 | 椎板牵开器 | 全规格 | 个 | 1300 | 5 | 6500 | 1.产品性能结构及组成：自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单侧、双侧；左板右钩、左钩右板、左钩右钩、左板右板，左板，右板，（2-150）×（2-100）；单钩，双钩 3.适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
299 | 椎板牵开器 | 全规格 | 个 | 820 | 5 | 4100 | 1.产品性能结构及组成：自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：单侧、双侧；左板右钩、左钩右板、左钩右钩、左板右板，左板，右板，（2-150）×（2-100）；单钩，双钩 3.适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
300 | 椎板咬骨钳 | 全规格 | 个 | 1320 | 5 | 6600 | 1.产品性能结构及组成：由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成，型式可有单关节、双关节、颅骨。其中单关节咬骨钳钳头可分为直型和角（前）弯型，双关节咬骨钳钳头有直型、角（前）弯型和棘突型。头部采用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：普通型，超薄型，反扣式，超硬膜，大开口，转换式，可拆式，弧形，阶梯式上弯、阶梯式左弯、阶梯式右弯，(50-400)×(1-10)×(0-180)°， (50-400)×(1-10) /（0-20）×(0°-180°)，50mm-400mm。 3.适用范围：用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端
301 | 子宫刮匙 | 全规格 | 个 | 103 | 40 | 4120 | 1.产品性能结构及组成：由刮匙头。刮匙颈与刮匙柄组成。采用金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：锐，钝；180-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。
302 | 子宫刮匙 | 全规格 | 个 | 140 | 5 | 700 | 1.产品性能结构及组成：由刮匙头。刮匙颈与刮匙柄组成。采用金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：锐，钝；180-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质。
303 | 子宫颈活体取样钳 | 全规格 | 把 | 1100 | 5 | 5500 | 1.产品性能结构及组成：有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：长圆形，圆头，盖板式，管式，转换式，120-300mm（长度2mm为一档）。 3.适用范围：用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
304 | 子宫颈活体取样钳 | 全规格 | 个 | 873 | 4 | 3492 | 1.产品性能结构及组成：有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：长圆形，圆头，盖板式，管式，转换式，120-300mm（长度2mm为一档）。 3.适用范围：用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
305 | 子宫颈活体取样钳 | 全规格 | 个 | 1100 | 5 | 5500 | 1.产品性能结构及组成：有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：长圆形，圆头，盖板式，管式，转换式，120-300mm（长度2mm为一档）。 3.适用范围：用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
306 | 子宫颈扩张器 | 全规格 | 个 | 22 | 50 | 1100 | 1.产品性能结构及组成：一系列各种规格的探条，或由手柄装置、U型变幅杆、紧固装置和钩板组成。由金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：尖圆头，圆头，1#-50#，150-250mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于扩张子宫颈、牵开及固定会阴组织口。
307 | 子宫颈钳 | 全规格 | 个 | 126 | 20 | 2520 | 1.产品性能结构及组成：有钳头、钳柄、锁齿和指圈组成，由不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，侧弯，2×3齿，3×4齿，4×5齿，5×6齿，6×7齿，7×8齿，8×9齿，9×10齿；160-300mm（长度2mm为一档）。 3.适用范围：用于妇产科切除，夹持，固定、牵拉子宫、阴道、组织等。
308 | 子宫探针 | 全规格 | 个 | 24 | 10 | 240 | 1.产品性能结构及组成：带有刻度尺的细棒。由金属或非金属材料制成。可重复使用。 2.型号规格：直、弯；220-350mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于插入子宫腔内确定子宫的深度。
309 | 紫外线消毒车 | / | 台 | 600 | 5 | 3000 | 1、 双灯管，功率 60W(2*30W) 适用面积 ≤70m² 2、 灯管：双端无臭氧紫外线杀菌灯 灯管长度≤890mm 3、 紫外线波长：253.7±2nm 4、 紫外线灯管辐射强度:30W：≥107uW/cm² 5、 箱体材质：1.2.mm 厚钢板 6、 采用双灯管结构，双开关，也可以单独使用， 7、 灯臂：长度 92cm，可按装两根 30W 紫外线灯管，灯臂调节角度0-180 度 ，可360度全方位消毒，无光线死角。定时器可以在 0-60 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 8、 可自由移动，配备四个万向脚轮 9、 电源 220V±22% 50Hz±1Hz 10、 电源线长度 2 米
310 | 自动牵开器 | 全规格 | 个 | 200 | 5 | 1000 | 1.产品性能结构及组成：手动操作、自锁式手术器械，有各种形式（如钝型、锐型、开窗型、深型）的钩状刀片。由不锈钢材料制成。可重复使用。 2.型号规格：头部用、腹部用、手部用等，（1-5）×（2-6）齿，单臂，双臂，三臂，单向，多向，全向，50-300mm 3.适用范围：用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
311 | 综合组织剪 | 全规格 | 个 | 77 | 10 | 770 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直（型），弯（型），角弯，双弯，微弯，深弯，上弯，下弯，左弯，右弯，圆刃，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯圆，弯尖圆，扁平，弯杆，角弯杆，通孔，扒杆，中棱，镶片，带齿，不带齿，枪形，膝状，S型，特快型，超硬膜，镀金圈，普通，精细，轻柔型，综合，指圈；（80-350）×（0-180）°，（80-350）×（0-10）；80mm-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。
312 | 组织剪 | 全规格 | 个 | 180 | 5 | 900 | 1.产品性能结构及组成：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。可重复使用。 2.型号规格：直（型），弯（型），角弯，双弯，微弯，深弯，上弯，下弯，左弯，右弯，圆刃，直尖，直圆，直尖圆，弯尖，弯圆，弯尖圆 3.适用范围：用于剪切人体组织、皮肤
313 | 组织镊 | 全规格 | 个 | 24 | 80 | 1920 | 1.产品性能结构及组成：由一对尾部叠合的叶片组成，镊端有齿，有粗齿和细齿之分，采用不锈钢材料制成，可重复使用。 2.型号规格：直，弯，角弯（0-180）°，凹凸齿，带齿，无齿，有钩，无钩，枪状，膝状，镶片；（80-350）×（0.2-10.0）；80mm-350mm（长度5mm为一档） 3.适用范围：用于夹持人体组织。
314 | 组织钳 | 全规格 | 个 | 70 | 5 | 350 | 1.产品性能结构及组成：由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间锁止牙，穿腮后用铆钉连接固定。可重复使用。 2.型号规格：滑板式，弯，直，钳式，T形，尖圆头，管式，左弯，右弯，盖板式，直长圆头，角弯，长圆头；100-260mm（长度2mm为一档） 3.适用范围：用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。
315 | 钻颅吸引针 | 全规格 | 个 | 143 | 3 | 429 | 1.产品性能结构及组成：为中空弯形管。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 2.型号规格：直形、弯形 3.适用范围：用于吸引废液
316 | 带盖消毒盘 | 300mm*200mm*50孔，无孔 | 个 | 139 | 10 | 1390 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：存放手术器械等。
317 | 不锈钢服药杯 | 40ml | 个 | 11 | 200 | 2200 | 1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：供患者服药前存放药物用。
318 | 换药碗 | 全规格 | 个 | 37 | 50 | 1850 | 1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：患者换药时装药用。
319 | 不锈钢镊子筒 | 全规格 | 个 | 71 | 50 | 3550 | 1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：是放持物钳或者镊子。
320 | 不锈钢方盘 | 400*300*33 | 个 | 152 | 15 | 2280 | 1.产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。 2.适用范围：存放手术器械、敷料等。
321 | 不锈钢洗涤盆 | 260*110 | 个 | 109 | 30 | 3270 | 产品性能结构及组成：采用医用不锈钢材料制成。可重复使用。
322 | 碘伏缸 | 10*10 | 个 | 95 | 40 | 3800 | 产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。
323 | 药膏缸 | 100*100 | 个 | 40 | 100 | 4000 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：可放棉花，纱布，酒精棉球等。
324 | 弯盘 | 205mm*130mm*25mm | 个 | 39 | 80 | 3120 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：操作中当污物盘，或者当无菌盘。
325 | 弯盘 | 175mm*105mm*25mm 190mm*115mm*25mm | 个 | 28 | 130 | 3640 | 1.产品性能结构及组成：采用不锈钢或耐高温树脂材料制成。可重复使用，具有良好的耐腐蚀性。 2.适用范围：操作中当污物盘，或者当无菌盘。
326 | 水浴箱 | 水槽式（小） | 个 | 1000 | 1 | 1000 | 钢板喷塑，内胆钢板制造，内胆和外壳有效的绝热，需加热快，耗电低，抗腐蚀。温度控温精度高。
327 | 水浴箱 | 水槽式（大） | 个 | 1250 | 1 | 1250 | 钢板喷塑，内胆钢板制造，内胆和外壳有效的绝热，需加热快，耗电低，抗腐蚀。温度控温精度高。
328 | 治疗车 | / | 个 | 550 | 10 | 5500 | 1材质: 治疗车采用abs材质，满足临床需求. 2分上下两层，三面带护栏.上层带2个抽屉 3带万向轮， 移动方便 4尺寸大小约645*445*900
329 | 输尿管夹持钳 | 全规格 | 个 | 1500 | 2 | 3000 | 钳头直径（成人Φ1.7mm/小儿Φ1.3mm），工作长度580mm。钳头应经热处理，钳头有硬度。钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃 轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。钳开闭时，应轻松灵活，不得有卡滞现象，支撑弹簧应能撑开钳头。手术钳应具有一定的夹持力和弹性，其头部张开度应不小于35°。适用范围：泌尿科手术时夹取组织和异物用
330 | 鼻窥镜（鼻镜） | 成人、儿童 | 个 | 115 | 60 | 6900 | 左弯，右弯，可调式，直型，侧弯型，（100-200）×（10-90）mm，100-200mm 产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等
331 | 盯聍钩 | 通用型号 | 个 | 153 | 3 | 459 | 直型，弯型，角弯，(0-180)°，枪形，问号型 ，单头，双头，锐头，钝头（长度5mm为一档） 通常由头部、杆部和手柄组成。有双头和单头二种，头部可制成直、弯、角弯等各种形状。一般采用不锈钢材料制成。可重复使用
332 | 剥离器 | φ5*400 | 个 | 800 | 2 | 1600 | 1#-40#，直头，上弯、下弯、左弯、右弯，弯头，微弯，深弯，角弯，锐、钝，平头，圆头，半圆头，球头，尖头，钝头，左向，右向，单头，双头，半圆切口，椭圆切口，带孔，带钩，带刃，圆刃，平刃，铲形，长圆形，八方柄，铝柄，六角柄； 通常由头部和柄部组成，柄的顶端可为椭圆形或弧形。可重复使用。
333 | 注水器 | φ2.5*400 | 个 | 1000 | 2 | 2000 | 注水器要求操作手柄灵活，并可实现流畅的冲洗和抽取废液功能。具有良好的密封性
334 | 分离器 | φ10*400 | 个 | 1300 | 2 | 2600 | 分离钳包括剪刀头、剪刀头座、第一软管、钳杆、第二软管、软管连接轴、转盘、软轴、前柄和后柄，各部件顺次连接，通过软轴与拉杆传动实现操作。开口角度范围为0°～50°，可灵活适应手术中的分离需求；支持多方位手术操作；钳杆后部外侧设有冲水接头，便于内部清洁消毒；前柄上侧配备锁紧螺母，增强操作稳定性；分离钳头部经过热处理，钳头硬度为 400～500HV0.2
335 | 专用拉钩(左、右) | φ3*260 | 个 | 1500 | 2 | 3000 | 由不锈钢材料制成。可重复使用。产品供临床在腹部手术时作夹紧组织与血管、勾拉、抓取、分离、剪去组织和缝合用
336 | 双极分离钳（双动弯头） | φ5*300 | 个 | 6500 | 2 | 13000 | 内窥镜用高频手术器械由电极和高频电缆线组成，电极由电体、绝缘的护套和手柄构成。产品用于在内窥镜手术中利用高频电流凝血和切割组织。
337 | 双极电凝钳（铁柄弯头） | φ5*300 | 个 | 4500 | 2 | 9000 | 绝缘材料外表面光滑、无裂痕、斑点等缺陷。电凝头平整、光滑，无锐利边角，色泽一致。电极的绝缘材料外套与电极内芯应套接紧密，牢靠，无松动现象；绝缘材料外套的近电极边缘缩口清晰。
338 | 无损伤抓钳 | φ5*330 | 把 | 2000 | 2 | 4000 | 产品由腹腔镜手术钳《包括抓钳、取石钳、分离钳、活检钳、疝气钳、打结钳，胆道造影钳)。产品与腹腔镜配套，供腹腔手术用
339 | 止血钳 | 全规格 | 个 | 6045 | 1 | 6045 | 36cm双关节弧高弯15mm 钢5mm杆径
340 | 止血钳 | 全规格 | 个 | 6045 | 1 | 6045 | 36cm双关节弧高弯25mm 钢5mm杆径
341 | 海绵钳 | 全规格 | 个 | 5980 | 2 | 11960 | 36cm双关节 弯有槽头10mm 钢5mm杆径
342 | 持针钳 | 全规格 | 个 | 5980 | 2 | 11960 | 34cm双关节 弯型碳化钨合金钳口 钢8mm杆径
343 | 淋巴结钳 | 全规格 | 个 | 6045 | 2 | 12090 | 36cm双关节 头径8mm 钢5mm杆径
344 | 吸引器 | 全规格 | 台 | 1950 | 2 | 3900 | 极限负压值：≥0.09MPa（680mmHg）。负压调节范围：0.02MPa（150mmHg）～极限负压值。抽气速率：≥32L/min。贮液瓶：2500ml（玻璃）×2。电源：220V，50Hz。输入功率：150VA
345 | 辐射检测报警仪 | / | 台 | 850 | 9 | 7650 | 探测X射线。响应时间：≤2秒。测量范围：0.1uSv/h～10mSv/h。能量范围：60keV～3MeV。相对误差：≤15%。具有独立按键，可设置报警阈值和报警方式。报警：内置报警器。智能语音播报。状态指示：具有报警、故障、正常三个状态指示灯。耐辐照性能：Co-60放射源1Sv/h以上剂量率，连续照射时间≥8小时，仪器仍可正常工作。电磁干扰性能：满足电磁兼容试验标准
346 | 手术刀 | 全规格，6片/盒 | 盒 | 1500 | 15 | 22500 | 产品由刀头，刀柄组成。材料为不锈钢灭菌包装。不同规格使用的手术部位也不相同，刀尖15度。冠状动脉搭桥手术，切开冠状动脉专用手术刀片，单独配合手柄使用。
347 | 宫腔镜配套手术器械(软性异物钳、软性活检钳) | 全规格 | 把 | 3000 | 4 | 12000 | 钳头直径 Φ1.6mm ，工作长度360mm 钳头应经热处理，钳头硬度为411HV0.2～504HV0.2。钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。 钳开闭时，应轻松灵活，不得有卡滞现象，支撑弹簧应能撑开钳头。钳头部夹持力应不小于3N。适用范围：宫腔手术时夹取组织和异物用
348 | 病历车 | / | 个 | 1100 | 2 | 2200 | 材质：不锈钢材质 规格：40本 双抽屉
349 | 移动平车 | / | 个 | 1500 | 5 | 7500 | 材质：不锈钢材质 尺寸：1940mm×600mm×760mm
350 | 污物车 | 960m'm*550m'm*920mm | 个 | 1200 | 5 | 6000 | 材质：不锈钢材质 尺寸：960mm×550mm×920mm
351 | 手动轮椅车 | H033 | 个 | 900 | 5 | 4500 | 车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 。静态稳定性:纵向乡10°，侧向>159。驻坡性能:≥8°。滑行偏移量:≤350mm。最小回转半径:<850mm。最小换向宽度:≤1500mm
352 | 穿刺套管 | φ15 | 支 | 2800 | 2 | 5600 | 硬度为400HV0.2～500HV0.2。外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。器械进入人体部分粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤3.2μm。
353 | 子宫抓钳 | φ10 | 把 | 2700 | 2 | 5400 | 抓钳头经热处理，其硬度为400HV0.2～500HV0.2；外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。器械进入人体部分粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤3.2μm，抓钳开闭自如，夹持可靠，闭合时不应有错位、偏歪和张口现象。张开角度不小于45°。
354 | 电动马达手柄 | / | 支 | 8600 | 2 | 17200 | 外表面应光洁、无污损，开关及转向按钮等功能键应操作正确、方便、可靠，标示清晰正确
355 | 电动马达内芯 | / | 把 | 8600 | 2 | 17200 | 正常工作时，温升不超过25°C。最大输出转矩不小于15N•cm，转速下降不大于10％。对切割刀管的夹持力不小于20N。切割器在距刀管头端6mm处，径向跳动量不大于2.0mm。与切割刀管装卸方便，锁止可靠，无卡滞或打滑现象，电机与手柄装卸方便，牢固。工作时的噪音不大于60dB（A）。电动马达外表面应光洁、无污损，开关机转向按钮等功能键应操作正确、方便、咳可靠，标示应清晰正确。
356 | 碎宫器主机 | / | 台 | 8600 | 2 | 17200 | 可调节手机转速，方式为无级调速，调速范围：80r/min～280r/min。手机转速示值（本仪器）与实际转速（转速测试表）的允差为±10％。控制器外壳表面平整、光洁、无污损、伤痕及斑蚀等缺陷，功能键、显示窗、插口等标识正确、清晰、明确。电动子宫切除器电压要求：~220V，50Hz，额定功率：40VA。
357 | 转换器 | φ5-φ10 | 支 | 360 | 2 | 720 | 外表面光洁、圆滑、无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸等缺陷。器械进入人体部分粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤3.2μm。
358 | 穿刺针 | φ5*330 | 支 | 1290 | 2 | 2580 | 针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷。刃口锋利，能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。穿刺针硬度为：200HV0.2-400HV0.2，器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 规格Φ5，工作长度330mm。
359 | 碎宫器 | Ф15 | 个 | 2300 | 2 | 4600 | 碎宫器头部硬度400HV0.2～500HV0.2；头部刃口锋利，具有良好的切割性能，刀齿清晰、完整、不得有缺齿、断齿、烂齿等现象；器械进入人体部分粗糙度Ra≤0.8μm，其余部位Ra≤3.2μm。
360 | 压缩空气式雾化器 | 雾化型 | 个 | 750 | 20 | 15000 | 由主机、雾化装置、电源适配器组成，输入电压:~100V-240V(-15%,+10%)输入频率:50Hz/60Hz(±1Hz)额定电压:~100V-240V，额定频率:50Hz/60Hz输出电源:=12V，1500mA输入功率:50VA3、喷雾速率:≥0.2mL/min4、药液残留量:≤1.0mL雾粒中位粒径:3.9μm±25% 气体流量:≥3.5L/min
361 | 培养皿 | 60mm 500个/箱 | 箱 | 950 | 2 | 1900 | 灭菌，塑料，一次性，适合实验室接种、划线、分离细菌的操作
362 | 痰培养瓶 | 30ml/单只 | 只 | 0.74 | 3000 | 2220 | 痰杯表面应光洁，不得有明显变形、擦痕、沙眼、穿孔、杂质、油污等缺陷；痰杯的边缘应光滑平整、不应有毛刺和飞边；痰杯的壁厚应均匀；痰杯尺寸应符合国家行业标准规定。
363 | 冰箱温度计 | / | 支 | 33.73 | 10 | 337.3 | 测量精度：±2℃温度范围-40~20℃
364 | 病历夹 | 230*320*2.5mm | 个 | 47.5 | 50 | 2375 | 1.病历夹的塑料板用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制作而成 2.夹持弹簧应镀铬、芯轴应镀锌。
365 | 病人接口组件 | / | 个 | 3200 | 300 | 960000 | 一种患者接口组件，包括:患者接口;导管;及位于导管的终端的连接器，所述连接器用于与对接连接器部件接合。
366 | 出诊箱 | 16寸 | 个 | 110 | 20 | 2200 | 出诊箱配备必要的急救药品和设备设施，满足24小时应诊，能及时有效救治急诊病人及急危重症患者转诊.
367 | 碘伏棉签 | 50支/桶 | 桶 | 3.3 | 30000 | 99000 | 1.产品由碘伏消毒液和棉签组成，其中棉签由棉棒和棉球组成； 2.适用于注射、输液前对完整皮肤消毒； 3.有效期自生产之日起≥24个月
368 | 电切灌洗液 | 3000ml | 袋 | 30 | 1000 | 30000 | 1.规格：3000ml/袋 2.成份：每100ml灌洗液含甘露醇5g 3.性状：本品为无色澄清透明液体；无导电性，渗透压275 毫升摩尔/升；ph：4.5-6.5;无菌。 4.适用范围：用于皮肤表面清洗及黏膜清洗；各种经尿道手术腔道内冲洗，手术中冲洗等。
369 | 接触性创面敷贴 | 9*20 | 片 | 3.5 | 10000 | 35000 | 普通型：由透气基布、吸水垫及防粘隔离层构成。防水型（带吸水垫）：由防水透气薄膜、吸水垫及防粘隔离层构成。防水型（不带吸水垫）：由防水透气薄膜、防粘隔离层构成。 适用范围/预期用途：供外科体表清创护理时一次性使用。
370 | 接触性创面敷贴 | 10*25 | 片 | 3.8 | 10000 | 38000 | 普通型：由透气基布、吸水垫及防粘隔离层构成。防水型（带吸水垫）：由防水透气薄膜、吸水垫及防粘隔离层构成。防水型（不带吸水垫）：由防水透气薄膜、防粘隔离层构成。 适用范围/预期用途：供外科体表清创护理时一次性使用。
371 | 酒精棉签 | / | 支 | 0.07 | 15800 | 1106 | 1.产品由浸润了70%~80%医用酒精的脱脂棉球缠绕在塑料棒上组成 2.适用于注射、输液前对完整皮肤消毒；
372 | 褥疮防治床垫 | 长度188±8，宽度83±5，高度8±1（单位cm） | 组 | 950 | 10 | 9500 | （气垫，气泵，电源线组成）交替式充气
373 | 生化分析仪记录纸 | 50mm*20m | 卷 | 9 | 50 | 450 | 各种规格医用记录纸
374 | 十二导心电图纸 | 210mm*295mm-200p | 卷 | 11 | 50 | 550 | 心电图机打印纸
375 | 十二导心电图纸 | 63mm*30m | 卷 | 15 | 50 | 750 | 心电图机打印纸
376 | 十二导心电图纸 | 112mm*∮40mm | 卷 | 16 | 230 | 3680 | 心电图机打印纸
377 | 试管架(双层) | 13*50孔 | 套 | 23.66 | 5 | 118.3 | PS材质
378 | 试管架(双层) | 16*50孔 | 套 | 23.66 | 10 | 236.6 | PS材质
379 | 胎儿监护仪记录纸 | 112X100-150P | 本 | 14 | 400 | 5600 | 各种规格胎儿监护仪打印纸
380 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 平滑型 | 只 | 0.48 | 20000 | 9600 | 以优质天然胶乳橡胶配以助剂、润滑剂、辅料组成，助剂为硫化剂、促进剂、活性剂、稳定剂、防老剂；润滑剂为二甲基硅油或水溶性润滑剂（丙二醇、甘油）；辅料为SiO2、香精。其产品顶部带有储精囊或无储精囊，开口端为完整卷边的薄膜鞘套物。
381 | 温湿度表 | / | 个 | 48.93 | 10 | 489.3 | 测量范围：温度-10℃~50℃ 湿度：10%RH~90%RH
382 | 无菌橡胶医用手套 | 麻面无粉弯型7^1/2 | 副 | 2.5 | 41000 | 102500 | 无菌橡胶医用手套由天然乳胶制成，所用粉末隔离剂为可吸收性变性淀粉(麻面 无粉 弯型 7.5)
383 | 无菌橡胶医用手套 | 麻面无粉弯型6^1/2 | 副 | 2.5 | 20000 | 50000 | 无菌橡胶医用手套由天然乳胶制成，所用粉末隔离剂为可吸收性变性淀粉(麻面 无粉 弯型6.5
384 | 无菌橡胶医用手套 | 麻面无粉弯型8 | 副 | 2.5 | 20000 | 50000 | 无菌橡胶医用手套由天然乳胶制成，所用粉末隔离剂为可吸收性变性淀粉(麻面 无粉 弯型 8)
385 | 无菌橡胶医用手套 | 麻面无粉弯型7 | 副 | 2.5 | 10000 | 25000 | 无菌橡胶医用手套由天然乳胶制成，所用粉末隔离剂为可吸收性变性淀粉(麻面 无粉 弯型 7)
386 | 吸头（黄） | 0.5-250ul | 支 | 0.1 | 13800 | 1380 | 适用于0.5-250ul移液器使用
387 | 心电图记录纸 | 112mm*27m | 卷 | 24.7 | 150 | 3705 | 热敏纸
388 | 胸围固定带 | 大号 | 件 | 25 | 200 | 5000 | 产品由聚酯纤维，橡胶，尼龙，聚乙—乙酸乙酯，钢铁，铝，塑料，泡棉，人造丝，聚乙烯，聚丙烯和弹性纤维制成兆帕时，金属条不弯曲。
389 | 一次性使用薄膜手套 | 男式 | 只 | 0.05 | 336250 | 16812.5 | 采用符合GB/T11115的低密度聚乙烯树脂制成，分为灭菌和非灭菌两种（男式）
390 | 一次性使用标本杯 | 40ml尿杯 | 个 | 0.1 | 90000 | 9000 | pvc塑料材质，用于临床检验。
391 | 一次性使用采样杯 | 30ml 紫盖 | 支 | 0.77 | 3550 | 2733.5 | 用于临采样
392 | 一次性使用尿沉渣管 | 螺旋口12ml | 支 | 0.26 | 152800 | 39728 | 采用硬质透明塑料加工而成，表面光洁透明，有12ml刻度线，底部乳头状特出；适用于医院化验室作尿液化验使用。
393 | 一次性使用塑料试管 | 13*78mm | 支 | 0.17 | 10000 | 1700 | 用于液体样本的离心，规格13*78mm，一次性塑料医用
394 | 一次性使用塑料试管 | 16*75mm配盖 | 支 | 0.41 | 5000 | 2050 | 用于液体样本的离心，规格16*75mm，配盖，一次性塑料医用
395 | 一次性使用无菌敷贴 | 双棉42*70*5 | 片 | 0.12 | 135000 | 16200 | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。
396 | 一次性使用无菌敷贴 | 双棉3.8*8cm | 片 | 0.12 | 4500 | 540 | 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。
397 | 一次性使用无菌中单 | 120*200cm | 个 | 3.3 | 5000 | 16500 | Ⅰ型为非织造布中单；Ⅱ型为淋膜非织造布中（120*200cm）薄膜粘合法非织布加工制成，对皮肤无刺激（弹簧帽） 薄膜粘合法非织布加工制成，对皮肤无刺激（圆顶帽） 1.2X0.85米（气垫，气泵，电源线组成）
398 | 一次性使用吸管(大滴管) | 3ml | 支 | 0.12 | 25000 | 3000 | 用于样本的吸取、转移，无菌，包装完好、无破损，3ml灭菌
399 | 一次性使用吸管(大滴管) | 1ml | 支 | 0.13 | 10000 | 1300 | 吸管为半透明，表面应光洁，无明显变形、穿孔、沙眼、气泡、油污、杂质等缺陷；吸管的管口面应平整、光滑、不许有毛刺、飞边等缺陷
400 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 全规格 | 双 | 1.68 | 70000 | 117600 | 采用天然橡胶胶乳制成。按表面形式分为麻面.光面.有粉表面和无粉表面四种。按尺寸不同分为7种规格.。一次性使用医用检查手套经环氧乙烷灭菌。应无菌（6.5号，7.5号）
401 | 一次性痰杯 | 30ml | 只 | 0.65 | 150 | 97.5 | 用于微生物检验呼吸道样本的采集，无菌，包装完好、无破损
402 | 一次性无菌帽 | 弹簧帽 | 顶 | 0.33 | 50000 | 16500 | 薄膜粘合法非织布加工制成，对皮肤无刺激（弹簧帽）
403 | 一次性无菌帽 | 圆顶帽 | 顶 | 0.34 | 12000 | 4080 | 薄膜粘合法非织布加工制成，对皮肤无刺激（圆顶帽）
404 | 一次性吸管 | 3ml | 箱 | 44 | 5 | 220 | 成分：聚丙烯，规格型号：3ml，一体成型，带刻度。
405 | 一次性医用棉垫 | 20*40 | 块 | 2.9 | 8600 | 24940 | Ⅰ型由单层非织造布、卫生纸和塑料薄膜缝制而成；Ⅱ型由单层非织造布、卫生纸和塑料薄膜热压而成。 临床防交叉污染时，作铺垫使用。
406 | 医用电子体温计 | / | 个 | 30 | 100 | 3000 | 由ABS塑胶外壳、PCB电路板、金属感测头、LCD显示部分、按键、电池盖组成。
407 | 一次性医用垫单 | 90cm*230cm | 个 | 6.2 | 4200 | 26040 | 无纺布采用符合FZ/T64005-2011卫生用薄型非织造布的材料制成。吸水棉采用符合YY0330-2002 医用脱脂棉制成。本品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
408 | 一次性医用垫单 | 220*120 A型 | 个 | 7.3 | 5000 | 36500 | 无纺布采用符合FZ/T64005-2011卫生用薄型非织造布的材料制成。吸水棉采用符合YY0330-2002 医用脱脂棉制成。本品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
409 | 一次性医用垫单 | 40*50 B型 | 个 | 1.35 | 5000 | 6750 | 无纺布采用符合FZ/T64005-2011卫生用薄型非织造布的材料制成。吸水棉采用符合YY0330-2002 医用脱脂棉制成。本品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
410 | 医用隔离鞋套 | 高40cm | 双 | 8.5 | 10000 | 85000 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，阻隔体液，血液飞溅，产品需防水防滑，聚乙烯非织造布。
411 | 医用棉签 | 抛头20CM | 支 | 0.22 | 30000 | 6600 | 本产品由医用脱脂棉和竹棒组成，棉头表面洁净，无污渍、杂质
412 | 医用棉签 | 8cm*50支/桶 | 桶 | 0.5 | 37200 | 18600 | 本产品由医用脱脂棉和竹棒组成，棉头表面洁净，无污渍、杂质
413 | 医用棉球 | 小号50G | 包 | 4.79 | 2000 | 9580 | 本产品由医用脱脂棉加工而成。用于对皮肤、创面进行清洁处理。
414 | 医用脱脂棉 | 500g | 卷 | 43 | 50 | 2150 | 本产品用纯棉花（绒）经开松、除杂、脱脂、漂白工序加工而成。非无菌产品。 供临床护创、吸湿用。
415 | 医用鞋套 | 380mm*170mm | 双 | 0.25 | 120000 | 30000 | 聚乙烯薄膜或非织造布热压而成(380mm*170mm)
416 | 医用氧气袋 | / | 个 | 40 | 50 | 2000 | 氧气袋是以复合面料、帆布经热合\粘合制成的氧气存储产品，主要气袋、通气管组成。气袋材质：复合面料（pvc\TPU)或帆布（大号）
417 | 醋酸白抑菌液 | 30ml | 瓶 | 16.15 | 250 | 4037.5 | 抑制微生物种类：白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌。用于私处黏膜或皮肤。
418 | 碘伏消毒液 | 60ml | 瓶 | 2.2 | 9000 | 19800 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用
419 | 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 | 1.6 | 8000 | 12800 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用
420 | 碘酒 | 500ml | 瓶 | 11.7 | 120 | 1404 | 碘酒是由碘、碘化钾，溶于酒精溶液而制成。碘是一种固体，碘化钾有助于碘在酒精中的溶解
421 | 3%过氧化氢消毒液 | 500ml | 瓶 | 3 | 1316 | 3948 | 以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，适用于物体表面的消毒及皮肤伤口的消毒。
422 | 白凡士林 | 400ml | 瓶 | 8.4 | 20 | 168 | 半固体混合物，与皮肤接触有油腻感；具有一定的拉丝性，本品的熔点为45~60℃
423 | 碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 9 | 10000 | 90000 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用
424 | 多酶清洗液 | 1L | 瓶 | 200 | 200 | 40000 | 用于各种软式及硬式内窥镜、外科用具、管道、橡胶、医用塑料、仪器、实验室器皿等各种医疗器械的清洗。
425 | 甲酚皂消毒液 | 500ml | 瓶 | 5 | 100 | 500 | 用于室内外环境物体表面消毒
426 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 15 | 1029 | 15435 | 以葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的抗菌液，葡萄糖酸氯已定含量为0.2%士0.02%(W/V)。另外含有表面活性剂、保湿剂等。 中性配方，性质温和，泡沫丰富、细腻，易于冲洗，强力去污，可有效清洁肌肤。 适用于日常手部皮肤的清洁、去污、杀菌及外科手术第一遍洗手
427 | 泡腾消毒片 | 100片 | 瓶 | 9.5 | 6500 | 61750 | 可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌、病毒。 适用于地面、墙壁、桌子、椅子等一般物体表面、瓜果蔬菜、紧急情况下小量饮用水的消毒。
428 | 速干免洗手皮肤消毒液 | 500ml | 瓶 | 30 | 16000 | 480000 | 含酒精成分，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见致病菌。适用于卫生手消毒、外科手消毒及完整皮肤消毒。
429 | 液体石蜡 | 450ml | 瓶 | 14 | 150 | 2100 | 液体石蜡是从原油分馏所得到的无色无味的混合物
430 | 手消毒液 | 500ml | 瓶 | 32 | 5000 | 160000 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于对皮肤、手的消毒，如：术前洗手、手术以及注射前的皮肤消毒等。
431 | 过氧乙酸消毒液 | 5000ml | 桶 | 450 | 5 | 2250 | 1.有效成分及含量：过氧乙酸含量：≥5%、过氧化氢量：20%-24% 2.5L/桶；液体 3.杀灭微生物类型：可杀灭细菌芽孢 4.①水处理系统及血透室病房管道：通过消毒液连接管吸入本消毒液，用医疗用水稀释成含过氧乙酸0.3%的溶液②洗胃机：手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒③内镜：（1）内镜清洗消毒机（2）手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒。④其他医疗器械：手工操作：消毒液应注满各管道，浸泡消毒 5.全国消毒产品网上备案信息服务平台可查产品备案信息
432 | 酒精棉签 | 50 支/罐 | 罐 | 3.4 | 4600 | 15640 | 本产品由医用脱脂棉和竹棒组成，棉头表面洁净，无污渍、杂质
433 | 聚维酮碘消毒液 | 60ml | 瓶 | 6.65 | 50 | 332.5 | 本品是以聚维铜碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为0.45%-0.55%（W/V)，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。适用于外科手、皮肤和黏膜消毒。黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。
434 | 次氯酸钠消毒液 | 5L | 桶 | 66 | 160 | 10560 | 1.有效氯含量：5%，不在《危险化学品分类目（2015版）》内，可检索。提供检测报告 2.5000ml/桶；液体 3.杀灭微生物类型：可杀灭细菌芽孢等病原微生物 4.通过消毒液连接管吸入消毒液，用无菌蒸馏水经机器稀释成0.05-0.1%的次氯酸钠溶液，在常温条件下作用60分钟。 5.急性经口毒性实际无毒、一次完整皮肤刺激强度为0，无致突变性，提供检测报告。 6.全国消毒产品网上备案信息服务平台可查产品备案信息
435 | 复合醇消毒湿巾 | 80片 | 包 | 21 | 181 | 3801 | 无纺布、纯化水、复合双链季铵盐、乙醇。 本品主要有效成分为复合双链季铵盐和乙醇，季铵盐活性成分含量为1.85gL±0.185g，乙醇含量为50%±5%(V/V)。 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌、MRSA 和分枝杆菌，并能灭活病毒。
436 | 过氧乙酸消毒液 | 2.5L*2/组 | 组 | 450 | 50 | 22500 | 本品是以过氧乙酸为主要有效成分的二元包5/24液，过氧乙酸含量为 177.0g/L+26.5g/L。 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌医院感染常见菌和细菌芽孢。可用于硬质物体表面消毒、血透室水处理设备管道、疫源地的消毒、血透机的消毒。使用前A瓶液体倒入B瓶内混合摇匀，18-25℃放置24h便可使用，
437 | 一次性湿巾 | 80片 | 包 | 21 | 149 | 3129 | 擦拭 清理
438 | 卢戈氏碘酒抑菌液 | 30ml | 瓶 | 25.65 | 160 | 4104 | 用于阴道黏膜及外阴抑菌，实验染色。
439 | 络合氯医用器械消毒液 | 5L | 桶 | 390 | 350 | 136500 | 可用子各种医疗器械、内宛镜等的高水平消毒和灭菌使用方法待消毒、灭菌的器械，
440 | 乳酸依沙吖啶 | 500ml | 桶 | 6.08 | 150 | 912 | 用于皮肤表面的冲洗、清洁、杀菌。
441 | 软皂 | 500g | 筒 | 10.8 | 25 | 270 | 为用于慢性鳞屑性皮肤病(如银屑病)去除痂皮和头皮鳞屑，便秘时灌肠，扭伤和挫伤时作温和抗刺激剂，清洁皮肤.
442 | 卫生湿巾 | >60片/包 | 包 | 20 | 863 | 17260 | 无纺布、纯化水、双癸基二甲基氯化铵、辛基癸基二甲基氯化铵。 为无纺布喷淋利尔康复合双链季铵盐消毒液制成。主要有效成分为复合双链季铵盐，含量为1.85g/I+0.185g1L:
443 | 免洗外科手消毒液 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 50 | 120 | 6000 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。卫生手消毒：卫生机构门诊、病房、急诊室、重症监护室、血液透析室、内镜室等医护人员手消毒。适用于需要进行手卫生人员的手快速消毒。2、外科手消毒:适用于医疗卫生机构手术室术前外科手消毒。
444 | 消毒剂浓度试纸 | 20本/盒 | 盒 | 95 | 50 | 4750 | 本品利用不同浓度的有效氯与吸附于滤纸上的化学物质发生反应显示不同颜色的原理，与标准比色卡对照，读出被测含氯消毒剂中的有效氯浓度于含有效氯消毒剂有效成分浓度的检测(例:84消毒液、白粉、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯化磷酸三钠等)。检测有效氯浓范围 0-2000mg/L
445 | 强效多酶清洗剂 | 2.5L | 桶 | 498 | 500 | 249000 | 1、中性蛋白水解酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多酶复合，作用温和。2、快速方便，稀释液浸泡2分钟即可迅速分解污染物。3、超浓缩、低泡易清洗。4、无挥发有机物，不含磷酸盐可生物降解。5、对各类精密仪器及医疗器械无任何腐蚀、老化作用。6、对于生物膜有一定的去除作用。 使用范围：用于各种软式及硬式内窥镜、外科用具、管道、橡胶医用塑料、仪器、实验室器皿等各种医疗器械的清洗。
446 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 盒 | 105 | 100 | 10500 | 用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测
447 | 医疗器械专用消毒液(浓缩型) | 5L | 桶 | 314 | 55 | 17270 | 次氯酸钠，有效氯含量2.2%士0.2%(W/V)。 可用于各种医疗器械、内窥镜、透析机等的消毒、灭菌。
448 | 碘伏棉签 | 5支/袋 | 袋 | 0.66 | 30000 | 19800 | 1.产品由碘伏消毒液和棉签组成，其中棉签由棉棒和棉球组成； 2.适用于注射、输液前对完整皮肤消毒； 3.有效期自生产之日起≥24个月
449 | 多功能电极片 | 全规格 | 片 | 800 | 100 | 80000 | 适用标准：满足GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009、YY0505-2012的要求，体外除颤时病人阻抗范围为25Ω~200Ω。体外除颤支持半自动除颤功能。除颤采用双相截断指数(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿AED除颤序列设置功能。

## 口腔 (hidden)
材料编码 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 供应商 | 生产厂商 | 单价 |  | 2022数量 | 2022金额 | 2023数量 | 2023金额 | 2024.01-03数量 | 2024.01-03金额 | 编号 | 预计年使用量 | 预计年使用金额 | 编号
010106101472 | 1 | 拔髓针 | 52mm 00 MANI BARBED BROACHES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 24 | 口腔 | 0 | 0 | 160 | 3840 | 60 | 1440 | 542 | 220 | 5280 | 542
010106201476 | 2 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 8 | 576 | 5 | 360 | 457 | 13 | 936 | 457
010106201477 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 2 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 360 | 5 | 360 | 458 | 10 | 720 | 457
010106201478 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 3 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 360 | 5 | 360 | 459 | 10 | 720 | 457
010106201479 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 4 MANI PEESO REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 360 | 0 | 0 | 460 | 5 | 360 | 457
010106201473 | 3 | 钢质机用根管器械 | 32mm 1 MANI GATES DRILLS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 720 | 0 | 0 | 461 | 10 | 720 | 457
010106201474 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 2 MANI GATES DRILLS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 720 | 15 | 1080 | 462 | 25 | 1800 | 457
010106201475 |  | 钢质机用根管器械 | 32mm 3 MANI GATES DRILLS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 72 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 720 | 15 | 1080 | 463 | 25 | 1800 | 457
010106300685 | 4 | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/25# | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 464 | 125 | 6250 | 464
010106300686 |  | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/30# | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 15 | 750 | 0 | 0 | 465 | 40 | 2000 | 464
010106300687 |  | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/35# | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 466 | 45 | 2250 | 464
010106300688 |  | 钢质机用根管器械（机用输药针） | 4x1/25mm/40 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 25 | 1250 | 50 | 2500 | 467 | 120 | 6000 | 464
010106101033 | 5 | 根管充填及修复材料 | IRSP 08 K1-1 | 盒 | 华润内蒙古医药有限公司 | Innovative Bioceramix，Inc.创新生物陶瓷有限公司 | 1118 | 口腔 | 50 | 55900 | 24 | 26832 | 4 | 4472 | 129 | 78 | 87204 | 129
010106101348 | 6 | 根管锉 | 25mm #08 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 20 | 720 | 426
010106101349 |  | 根管锉 | 25mm #10 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 427 | 10 | 360 | 426
010106101350 |  | 根管锉 | 25mm #15 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 428 | 10 | 360 | 426
010106101351 |  | 根管锉 | 25mm #20 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 429 | 10 | 360 | 426
010106101352 |  | 根管锉 | 25mm #25 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 430 | 10 | 360 | 426
010106101353 |  | 根管锉 | 25mm #30 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 431 | 10 | 360 | 426
010106101354 |  | 根管锉 | 25mm #35 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 432 | 10 | 360 | 426
010106101355 |  | 根管锉 | 25mm #40 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 433 | 10 | 360 | 426
010106101356 |  | 根管锉 | 21mm #08 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 10 | 360 | 426
010106101357 |  | 根管锉 | 21mm #10 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 10 | 360 | 426
010106101358 |  | 根管锉 | 21mm #15 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 10 | 360 | 426
010106101359 |  | 根管锉 | 21mm #20 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 10 | 360 | 426
010106101360 |  | 根管锉 | 21mm #25 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 10 | 360 | 426
010106101361 |  | 根管锉 | 21mm #30 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 10 | 360 | 426
010106101362 |  | 根管锉 | 21mm #35 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 10 | 360 | 426
010106101363 |  | 根管锉 | 21mm #40 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 10 | 360 | 426
010106101494 |  | 根管锉 | 25mm #08 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 10 | 360 | 426
010106101495 |  | 根管锉 | 25mm #10 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 10 | 360 | 426
010106101496 |  | 根管锉 | 25mm #15 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 10 | 360 | 426
010106101497 |  | 根管锉 | 25mm #20 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 10 | 360 | 426
010106101498 |  | 根管锉 | 25mm #25 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 10 | 360 | 426
010106101499 |  | 根管锉 | 25mm #30 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 10 | 360 | 426
010106101500 |  | 根管锉 | 25mm #35 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 10 | 360 | 426
010106101501 |  | 根管锉 | 25mm #40 MANI H-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 10 | 360 | 426
010106101485 |  | 根管锉 | 25mm #15 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 10 | 360 | 426
010106101486 |  | 根管锉 | 25mm #20 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 10 | 360 | 426
010106101487 |  | 根管锉 | 25mm #25 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 10 | 360 | 426
010106101490 |  | 根管锉 | 25mm #40 MANI K-FILES | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 10 | 360 | 426
010106101465 | 7 | 根管扩大针 | 21mm #10 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 10 | 360 | 450
010106101466 |  | 根管扩大针 | 25mm #25 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 10 | 360 | 450
010106101467 |  | 根管扩大针 | 25mm #30 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 10 | 360 | 450
010106101468 |  | 根管扩大针 | 25mm #35 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 10 | 360 | 450
010106101469 |  | 根管扩大针 | 25mm #20 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 10 | 360 | 450
010106101470 |  | 根管扩大针 | 25mm #10 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 10 | 360 | 450
010106101471 |  | 根管扩大针 | 25mm #15 MANI REAMERS | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 36 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 10 | 360 | 450
010106300653 | 8 | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-31 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 5 | 250 | 0 | 0 | 468 | 21 | 1050 | 468
010106300654 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-45 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 469 | 2 | 100 | 468
010106300655 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-49 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 50 | 2500 | 0 | 0 | 10 | 500 | 470 | 60 | 3000 | 468
010106300656 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-46 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 65 | 3250 | 80 | 4000 | 3 | 150 | 471 | 148 | 7400 | 468
010106300657 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SI-46 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 16 | 800 | 468
010106300658 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/WR-13C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 10 | 500 | 468
010106300659 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/WR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 474 | 10 | 500 | 468
010106300660 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 39 | 1950 | 20 | 1000 | 2 | 100 | 475 | 61 | 3050 | 468
010106300661 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 476 | 40 | 2000 | 468
010106300662 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-31 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 10 | 500 | 468
010106300663 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 10 | 500 | 0 | 0 | 478 | 20 | 1000 | 468
010106300664 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-20 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 10 | 500 | 0 | 0 | 479 | 20 | 1000 | 468
010106300665 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SF-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 75 | 3750 | 0 | 0 | 480 | 75 | 3750 | 468
010106300666 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 10 | 500 | 468
010106300667 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 10 | 500 | 468
010106300668 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 10 | 500 | 468
010106300669 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TF-22 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 26 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 26 | 1300 | 468
010106300670 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 485 | 80 | 4000 | 468
010106300671 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 486 | 36 | 1800 | 468
010106300672 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-26F | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 46 | 2300 | 0 | 0 | 487 | 62 | 3100 | 468
010106300673 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 66 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 66 | 3300 | 468
010106300674 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 489 | 65 | 3250 | 468
010106300675 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TR-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 45 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 45 | 2250 | 468
010106300676 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TC-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 16 | 800 | 46 | 2300 | 0 | 0 | 491 | 62 | 3100 | 468
010106300677 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-20EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 25 | 1250 | 468
010106300678 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-25 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 13 | 650 | 0 | 0 | 493 | 33 | 1650 | 468
010106300679 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-27 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 10 | 500 | 468
010106300680 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-32 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 10 | 500 | 468
010106300681 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-41EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 4 | 200 | 468
010106300682 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-20EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 10 | 500 | 468
010106300683 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SO-20 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 28 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 28 | 1400 | 468
010106300684 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SF-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 65 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 65 | 3250 | 468
010106300960 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-24 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10 | 500 | 468
010106300961 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/EX-18F | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 10 | 500 | 468
010106300962 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-S46 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 20 | 1000 | 468
010106300963 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BC-31 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 3 | 150 | 0 | 0 | 503 | 13 | 650 | 468
010106300964 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-54C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 10 | 500 | 468
010106300965 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/FO-30EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 25 | 1250 | 468
010106300966 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SO-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 20 | 1000 | 468
010106100551 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/SF-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 524 | 60 | 3000 | 468
010106100607 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/BR-49 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 250 | 12 | 600 | 534 | 17 | 850 | 468
010106100717 |  | 金刚砂车针 | 5支/盒/TC-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 2 | 100 | 12 | 600 | 0 | 0 | 541 | 14 | 700 | 468
010106101602 | 9 | 金属网塑料托盘 | / | 副 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 6 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 10 | 60 | 554
010106100985 | 10 | 朗力生物牌复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 7 | 口腔 | 45 | 315 | 10 | 70 | 10 | 70 | 159 | 65 | 455 | 159
010106100526 | 11 | 马尼车针BR-40EF（金刚砂车针） | 5支/盒/BR-40EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 10 | 500 | 509
010106100567 |  | 马尼车针CR-11EF（金刚砂车针） | 5支/盒/CR-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 10 | 500 | 509
010106100527 |  | 马尼车针CR-12EF（金刚砂车针） | 5支/盒/CR-12EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 10 | 500 | 509
010106100552 |  | 马尼车针EX-20（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-20 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 10 | 500 | 509
010106100458 |  | 马尼车针EX-21（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 10 | 500 | 509
010106100581 |  | 马尼车针EX-21EF（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 10 | 500 | 533 | 40 | 2000 | 509
010106100608 |  | 马尼车针EX-41（金刚砂车针） | 5支/盒/EX-41 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 10 | 500 | 509
010106100528 |  | 马尼车针FO-20EF（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-20EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 512 | 10 | 500 | 509
010106100529 |  | 马尼车针FO-30F（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-30F | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5 | 250 | 509
010106100544 |  | 马尼车针FO-32（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-32 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 10 | 500 | 509
010106100530 |  | 马尼车针FO-41EF（金刚砂车针） | 5支/盒/FO-41EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 4 | 200 | 509
010106100545 |  | 马尼车针TC-21EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TC-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 15 | 750 | 25 | 1250 | 0 | 0 | 519 | 40 | 2000 | 509
010106100531 |  | 马尼车针TC-S21（金刚砂车针） | 5支/盒/TC-S21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 10 | 500 | 509
010106100532 |  | 马尼车针TC-S21（金刚砂车针） | 5支/盒/TC-SS21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 20 | 1000 | 509
010106100623 |  | 马尼车针TF-11（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 532 | 5 | 250 | 509
010106100624 |  | 马尼车针TF-12（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 535 | 20 | 1000 | 509
010106100625 |  | 马尼车针TF-13（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | 0 | 536 | 10 | 500 | 509
010106100533 |  | 马尼车针TF-14（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-14 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 10 | 500 | 509
010106100626 |  | 马尼车针TF-22（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-22 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 2 | 100 | 10 | 500 | 537 | 12 | 600 | 509
010106100566 |  | 马尼车针TF-S22（金刚砂车针） | 5支/盒/TF-S22 | 支 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 10 | 500 | 509
010106100546 |  | 马尼车针TR-11（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-11 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 55 | 2750 | 0 | 0 | 520 | 55 | 2750 | 509
010106100549 |  | 马尼车针TR-11EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-11EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 526 | 30 | 1500 | 509
010106100547 |  | 马尼车针TR-12（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-12 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 | 0 | 522 | 20 | 1000 | 509
010106100457 |  | 马尼车针TR-13（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 101 | 5050 | 0 | 0 | 507 | 101 | 5050 | 509
010106100629 |  | 马尼车针TR-13C（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-13C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 10 | 500 | 509
010106100627 |  | 马尼车针TR-13EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-13EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 30 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 100 | 538 | 32 | 1600 | 509
010106100548 |  | 马尼车针TR-21（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 10 | 500 | 509
010106100617 |  | 马尼车针TR-21EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-21EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 5 | 250 | 7 | 350 | 0 | 0 | 531 | 12 | 600 | 509
010106100628 |  | 马尼车针TR-25EF（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-25EF | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 7 | 350 | 0 | 0 | 539 | 7 | 350 | 509
010106100550 |  | 马尼车针TR-SS21（金刚砂车针） | 5支/盒/TR-SS21 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 527 | 1 | 50 | 509
010106100553 |  | 马尼车针WR-13（金刚砂车针） | 5支/盒/WR-13 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 10 | 500 | 509
010106100534 |  | 马尼车针WR-13C（金刚砂车针） | 5支/盒/WR-13C | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 马尼（北京）贸易有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 10 | 500 | 509
010106101585 | 12 | 吸潮纸尖 | 02锥04锥07锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 70 | 1610 | 0 | 0 | 552 | 70 | 1610 | 552
010106301584 | 13 | 牙胶尖 | 02锥04锥06锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 45 | 1035 | 42 | 966 | 553 | 87 | 2001 | 553
010106200731 | 14 | 牙科橡胶抛光头（矽粒子） | 25个/盒 轴柄1支 | 盒 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 上海松风齿科材料有限公司 | 152 | 口腔 | 36 | 5472 | 11 | 1672 | 0 | 0 | 562 | 47 | 7144 | 562
010106300852 | 15 | 牙探针 | 12*1/00# | 板 | 包头市美麒医业有限责任公司 | 日本 (MANI.INC)マニー株式会 | 24 | 口腔 | 30 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 30 | 720 | 543
010106301560 | 16 | 义齿基托树脂 | 1型1类A 液剂 500mL | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 47 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 371 | 1 | 47 | 371
010106100982 | 17 | 增强型玻璃离子体水门汀 | Ⅰ型 粉:9g 液:6ml | 套 | 华润内蒙古医药有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 60 | 口腔 | 50 | 3000 | 5 | 300 | 4 | 240 | 374 | 59 | 3540 | 374
010106301679 | 18 | 暂时填充材料 | 30g 白色 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 东莞市东权贸易有限公司 | 51 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N01 | 60 | 3060 | N01
010106301680 | 19 | 暂时填充材料 | 30g 粉色 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 东莞市东权贸易有限公司 | 51 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N02 | 61 | 3111 | N01
010106301681 | 20 | 研磨工具包 | 全规格，1支/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 福泉庄乾科技有限公司 | 85 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N03 | 10 | 850 | N03
010106301682 | 21 | 超声波牙科治疗仪/工作尖 | 1支/板 全规格 | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 北京卓诚利达医疗设备有限公司 | 1400 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N04 | 10 | 14000 | N04
010106301683 | 22 | 弹性镍钛弓丝 | 2支/袋 超弹圆丝（卵圆I型） | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 11 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N05 | 50 | 550 | N05
010106301684 | 23 | 氟化钠护齿剂(口腔用) | 10ml/瓶 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 高露洁棕榄（中国）有限公司 | 310 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N06 | 10 | 3100 | N06
010106301685 | 24 | 模型蜡 | 模型蜡 夏用240g/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 19 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N07 | 45 | 855 | N07
010106301686 | 25 | 模型蜡 | 模型蜡 常用240g/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 19 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N08 | 45 | 855 | N07
010106301687 | 26 | 正畸橡皮圈 | 全规格 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 | 170 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N09 | 20 | 3400 | N09
010106301688 | 27 | 磷酸锌水门汀 | 液15ml*6瓶/盒 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 5 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N10 | 50 | 250 | N10
010106301689 | 28 | 磷酸锌水门汀 | 粉30g*6瓶/盒 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 9 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N11 | 50 | 450 | N11
010106301690 | 29 | 牙科数字影像板保护袋 | 500片/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津市康华健晔医用材料有限公司 | 133 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N12 | 20 | 2660 | N12
010106301691 | 30 | 牙科棉卷 | 300支/盒 3.8*1.0cm | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常州市圣洁卫生用品有限公司 | 13 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N13 | 10 | 130 | N13
010106301692 | 31 | 牙科棉卷 | 300支/盒 1.0*1.9cm | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常州市圣洁卫生用品有限公司 | 13 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N14 | 10 | 130 | N14
010106301693 | 32 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 粉9g/瓶×1, 液6ml/瓶×1 (粉液对装) | 套 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 58 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N15 | 30 | 1740 | N15
010106301694 | 33 | 拔牙刀 | (A/B塑柄) | 把 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 180 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N16 | 30 | 5400 | N16
010106301695 | 34 | 弹性镍钛弓丝 | 方丝/圆丝 10根/袋 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 22 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N17 | 50 | 1100 | N17
010106301696 | 35 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅方丝型 2支/袋 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 15 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N18 | 50 | 750 | N18
010106301697 | 36 | 弹性镍钛弓丝 | A型摇椅圆丝型 2支/袋 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 11 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N19 | 50 | 550 | N19
010106301698 | 37 | 红白打样膏 | 225g | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 32 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N20 | 35 | 1120 | N20
010106301699 | 38 | 口腔正畸用反光镜 | 505-401B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N21 | 10 | 1440 | N21
010106301700 | 39 | 口腔正畸用反光镜 | 505-402B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N22 | 10 | 1440 | N21
010106301701 | 40 | 口腔正畸用反光镜 | 505-403B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N23 | 10 | 1440 | N21
010106301702 | 41 | 口腔正畸用反光镜 | 505-404B2 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 144 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N24 | 10 | 1440 | N21
010106301703 | 42 | 牙骨凿 | 见牙骨凿型号表 | 把 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 380 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N25 | 10 | 3800 | N25
010106301704 | 43 | 牙骨凿 | 见牙骨凿型号表 | 把 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 330 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N26 | 10 | 3300 | N26
010106301705 | 44 | 牙科测量尺 | 521-101~521-107 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 39 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N27 | 10 | 390 | N27
010106301706 | 45 | 牙髓塑化液 | 甲液18ml/瓶 乙液18ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海二医张江生物材料有限公司 | 80 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N28 | 5 | 400 | N28
010106301707 | 46 | 暂封补牙条 | 100g/盒 白色 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 30 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N29 | 30 | 900 | N29
010106301708 | 47 | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 67 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N30 | 10 | 670 | N30
010106301709 | 48 | 打样牙托 | 打样牙托-金属网牙托 塑料牙托 | 付 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 5 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N31 | 180 | 900 | N31
010106301710 | 49 | 丁香油 | 20mL | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 12.5 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N32 | 25 | 312.5 | N32
010106301711 | 50 | 光固化模型材料 | 2.5g/支 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 220 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N33 | 35 | 7700 | N33
010106301712 | 51 | 复合碘抑菌液 | 20ml | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 7 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N34 | 35 | 245 | N34
010106301713 | 52 | 一次性隔离膜 | 15*10cm/片 1200片/卷 | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N35 | 100 | 5000 | N35
010106301714 | 53 | 医用灭菌包装袋 | 150mm*200m | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 130 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N36 | 20 | 2600 | N36
010106301715 | 54 | 医用灭菌包装袋 | 75mm*200m | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 65 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N37 | 50 | 3250 | N37
010106301716 | 55 | 医用灭菌包装袋 | 200mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 168 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N38 | 20 | 3360 | N38
010106301717 | 56 | 医用灭菌包装袋 | 100mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 88 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N39 | 50 | 4400 | N39
010106301718 | 57 | 医用灭菌包装袋 | 300mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 210 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N40 | 20 | 4200 | N40
010106301719 | 58 | 医用灭菌包装袋 | 55mm*200mm | 卷 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 安阳市鹰牌齿科材料有限公司 | 50 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N41 | 100 | 5000 | N41
010106301720 | 59 | 通用型高强度树脂水门汀系统 | Multilink N Transparent 透明色 1x6g 632321NN | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 744 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N42 | 10 | 7440 | N42
010106301721 | 60 | 阻氧剂 | Liquid stip 补充装 1 x2.5g 532505AN | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 190 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N43 | 3 | 570 | N43
010106301722 | 61 | 牙齿正畸大套装 | 1牙本质牙釉质预处理剂A2牙本质牙釉质预处理剂B3硅烷处理剂4通用型高强度树脂水门汀系统5阻氧剂 | 套 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 义获嘉伟瓦登特（上海）商贸有限公司 | 2500 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N44 | 10 | 25000 | N44
010106301723 | 62 | 牙胶尖 | 02锥04锥06锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N45 | 120 | 2760 | N45
010106301724 | 63 | 吸潮纸尖 | 02锥04锥07锥 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 天津达雅鼎医疗器械有限公司 | 23 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N46 | 100 | 2300 | N46
010106301725 | 64 | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5.0ml/支 36%磷酸 | 支 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 中鼎生物医学科技有限公司 | 12 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N47 | 80 | 960 | N47
010106301726 | 65 | 加蜡牙线 | 50米/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 中鼎生物医学科技有限公司 | 8 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N48 | 20 | 160 | N48
010106301727 | 66 | 牙科用毛刷 | 100支/桶 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 8 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N49 | 150 | 1200 | N49
010106301728 | 67 | 牙科抛光杯 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 73 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N50 | 20 | 1460 | N50
010106301729 | 68 | 牙科修复体粘接棒 | 70mm 20个/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 34 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N51 | 2 | 68 | N51
010106301730 | 69 | 碘仿 | 20g/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 辽宁康宁药业有限公司 | 38 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N52 | 30 | 1140 | N52
010106301731 | 70 | 氧化锌粉 | 300g/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 辽宁康宁药业有限公司 | 25 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N53 | 10 | 250 | N53
010106301732 | 71 | 抑菌液 （CP） | 20ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 9 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N54 | 10 | 90 | N54
010106301733 | 72 | 抑菌液 （FC） | 20ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 15 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N55 | 2 | 30 | N55
010106301734 | 73 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250mL/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 30 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N56 | 50 | 1500 | N56
010106301735 | 74 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 1307 2*2.5g | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 沃柯有限公司上海代表处 | 340 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N57 | 2 | 680 | N57
010106301736 | 75 | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂 | 1075 2*25g | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 沃柯有限公司上海代表处 | 230 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N58 | 2 | 460 | N58
010106301737 | 76 | 牙科抛光条 | 4mm | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 桂林市博通贸易有限公司 | 145 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N59 | 5 | 725 | N59
010106301738 | 77 | 牙科抛光杯 | PC01A/PC01B 100个/盒 | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 75 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N60 | 5 | 375 | N60
010106301739 | 78 | 牙用聚脂薄膜 | 16cm*50条 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 黄骅市安登特医疗器械有限公司 | 21 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N61 | 10 | 210 | N61
010106301740 | 79 | 咬合纸 | 115*22毫米 20本装 （每本10张） | 盒 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 16 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N62 | 10 | 160 | N62
010106301741 | 80 | 金属网塑料托盘 | / | 副 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 6 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N63 | 30 | 180 | N63
010106301742 | 81 | 齿科树脂粘接剂-V型催化剂 | 0.7ml | 套 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 日进齿科材料（昆山）有限公司 | 1625 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N64 | 10 | 16250 | N64
010106301743 | 82 | 牙科手机清洗润滑剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 42 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N65 | 10 | 420 | N65
010106301744 | 83 | 牙科超硬石膏 | 1.5Kg/袋 超硬 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 古莎齿科有限公司 | 60 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N66 | 60 | 3600 | N66
010106301745 | 84 | 牙科石膏 | 1000g/袋 超硬石膏 | 袋 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 石家庄鑫尔乐医疗器械有限公司 | 15 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N67 | 100 | 1500 | N67
010106301746 | 85 | 无牙颌托盘 | / | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 上海伟荣智慧医疗科技有限公司 | 40 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N68 | 30 | 1200 | N68
010106301747 | 86 | 橡皮布 | / | 个 | 内蒙古国药口腔医疗器械有限公司 | 康特威尔登齿科贸易（北京）有限公司 | 102 | 口腔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N69 | 100 | 10200 | N69
417363.5

## 院内招 (hidden)
材料编码 | 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 供应商 | 生产厂商 | 单价 |  | 2022数量 | 2022金额 | 2023数量 | 2023金额 | 2024.01-03数量 | 2024.01-03金额 | 编号 | 预计年使用量 | 预计年使用金额 | 编号
0112100006 | 1 | 75%酒精消毒液 | 500ml | 瓶 | 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 5.6 | 危化品 | 0 | 0 | 410 | 2296 | 1033 | 5784.8 | 21 | 8000 | 44800 | 21
010104100318 | 2 | 75%酒精消毒液 | 2.5L | 瓶 | 内蒙古凯思康医疗科技有限公司 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 25 | 危化品 | 36 | 900 | 624 | 15600 | 83 | 2075 | 22 | 700 | 17500 | 22
010405100344 | 3 | 草酸 分析纯AR | 500g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 37.05 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 10 | 370.5 | 391
010204101212 | 5 | 二甲苯 分析纯(AR) | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 11.8 | 危化品 | 480 | 5664 | 480 | 5664 | 180 | 2124 | 389 | 570 | 6726 | 389
010405100345 | 6 | 活性炭粉 分析纯AR | 1000g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 115.9 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 10 | 1159 | 392
010405100374 | 7 | 甲基硅油 | 500粘度 | 桶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 北京顶业工贸有限公司 | 170.81 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 10 | 1708.1 | 138
0112100114 | 9 | 甲醛溶液 分析纯（AR） | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 11.6 | 危化品 | 0 | 0 | 1 | 11.6 | 30 | 348 | 398 | 46 | 533.6 | 398
010405100346 | 10 | 碱性品红 | 25g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 190.95 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 10 | 1909.5 | 143
0112100121 | 11 | 酒精消毒液 95% | 500ml*30瓶 | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 5.8 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 597.4 | 550 | 51.5 | 298.7 | 550
010405100347 | 12 | 磷钼酸，水合 | 100g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 340.1 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 10 | 3401 | 166
010405100348 | 13 | 六次甲基四胺（六亚甲基四胺） | 分析纯AR500G | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 62.7 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3 | 188.1 | 168
010405100349 | 14 | 氯化金 分析纯（AR） | 1g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 717.25 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 3 | 2151.75 | 393
010204101531 | 15 | 尿素（分析纯） | 500g | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 30 | 危化品 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3 | 90 | 390
010405100350 | 16 | 三氧化铬 | 500g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 673.08 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 3 | 2019.24 | 203
010405100351 | 17 | 十水合四硼酸钠（四硼酸钠） 分析纯AR | 500g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 50.35 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 3 | 151.05 | 394
010405100352 | 18 | 曙红Y 水溶 | 25g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 103.55 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 310.65 | 219
010405100353 | 19 | 无水苏木色精 | 10g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 358.15 | 危化品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 | 1074.45 | 246
0112100113 | 21 | 无水乙醇 分析纯(AR) | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 11.4 | 危化品 | 0 | 0 | 60 | 684 | 390 | 4446 | 397 | 300 | 3420 | 397
0112100115 | 22 | 乙醇（95%）分析纯(AR) | 500ml | 瓶 | 包头市天昊医疗器械有限公司 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 13.8 | 危化品 | 0 | 0 | 60 | 828 | 320 | 4416 | 399 | 200 | 2760 | 399
010405100354 | 23 | 中性树胶 | 100g | 瓶 | 华润内蒙古医药有限公司 | 上海标本模型厂 | 97.85 | 危化品 | 0 | 0 | 20 | 1957 | 0 | 0 | 400 | 60 | 5871 | 400
96442.64