## Sheet1
序号 | 产品名称 | 产品参数
1 | 防走失腕表 | 1、显示屏：不低于1.54英寸，分辨率：不低于240*240像素全视角彩色IPS触摸高清屏； 2、按钮方式：触摸 +按钮； 3、网络支持：移动、联通、电信 4G全网通 ； 4、定位系统：具有不低于GPS+WIFI+LBS+A-GPS四重定位； 5、定位精度：室外不高于20米 ； 6、内存：不低于128mb+128mb； 7、防水等级：不低于ip67 ； 8、电池容量：不低于750MA，电压:3.85V； 9、待机时间：3~7天 ； 10、具有SOS紧急一键求救、自动接听功能； 11、具有电子围栏，可设定多个电子围栏； 12、具有实时定位功能； 13、具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹； 14、具有AI语音交互功能。 ▲15、符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书； 16、符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 17、具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证； 18、提供国家质检部门出具的检测报告。
2 | 紧急呼叫器 | 1、工作电压：DC3V； 2、网络制式：and3/Band5/Band8，通讯方式：NBIOT通讯； 3、报警方式为：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； 4、具有按键报警和拉绳报警两种方式； 5、工作温度： -10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%RH； 7、报警电流：300mA； 8、可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析； 9、符合国家无线电管理规定，并提供产品的无线电发射设备型号核准证； 10、符合电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 ▲11、提供国家质检部门出具的产品检测报告。
3 | 轮椅 | 1、产品应符合GB/Z13800-2021《手动轮椅车》国家标准； 2、车架选用高强度钢焊接而成,最大承重≥ 100KG，总长≥99CM，总宽≥61cm，总高≥86CM ，坐高≥48CM，座位深度≥41CM，座位宽度≥43CM，座位离地面高度≥46CM； 3、扶手：PVC皮料； 4、脚踏板：环保PP，强度高，韧性好、可上下三档调节； 5、拆腿：腿部可拆卸； 6、刹车：采用手刹及助刹双刹方式； 7、整车折叠，便于储存及运输且运输； ▲8、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
4 | 折叠洗澡坐便椅 | 1、铝合金材质，喷涂抗老化工艺，防锈能力强； 2、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； 3、可折叠，方便收纳； 3、四脚套有耐磨防滑胶脚； ▲4、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 5、承重：静载荷不小于120kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 6、总长≥50CM，总宽≥55CM，调度高度63-74CM，座位宽度≥43CM，座位深度≥44CM，座位离地面高度46-57CM，靠背高度≥35CM。
5 | 防滑垫 | 1、产品材质为：PVC树脂，一面具有小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒； 2、产品环保，柔软坚韧、安全耐用。 ▲3、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
6 | 淋浴椅 | 1、车架选用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理； 2、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； 3、四脚都套有特制喇叭型耐磨防滑胶脚； 4、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 5、承重：静载荷不小于120kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 6、产品总长：≥41CM，总宽：≥50CM，总高：74-86.5CM，座位宽度：≥40CM，座位深度：≥33CM，座位离地面高度：41-51CM，靠背高度：≥31CM； ▲7、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告。
7 | 座便椅 | 1、车架选用不低于A3钢质，焊接而成.表面经电镀处理； 2、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度。 3、厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 4、四脚都套有耐磨防滑胶脚； 5、可一键式折叠，方便携带出行； 6、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 7、承重：静载荷不小于120kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、总宽≥55CM，高度：72-82CM，座位宽度：≥43CM，座位深度：≥40CM，座位离地面高度：42.5-52.5CM，靠背高度：≥36CM； ▲9、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
8 | 手杖 | 1、拐杖上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理； 2、上支冲有不低于10个调节孔、下支冲有不低于1个调节孔，可随意调节适用高度； 3、采用一次性流塑成型的塑料把手，不吸汗、不易破损； 4、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 5、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 6、承重：静载荷不小于110kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 7、调节高度：70-92.5CM；拐杖主架管径*厚度：≥φ22*1.2MM； ▲8、需提供产品的医疗器械备案信息表； 9、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
9 | 凳拐 | 1、拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理； 2、配塑料坐板，可供老人休息； 3、三脚套有耐磨防滑胶脚； 4、拐杖头：套有高密度泡沫塑料，容易清洁、易更换； 5、整架可折叠、可打开当坐椅； 6、底部套有防滑胶脚； 7、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 8、承重：静载荷不小于110kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 9、高度≥84CM，管径*厚度：≥φ22*1.2MM； ▲10、需提供产品的医疗器械备案信息表； 11、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
10 | 三脚拐 | 1、采用高强度氧化铝管上支，下支为不低于A3钢材质电镀、整体防锈能力强； 2、上支、下支冲有调节孔可随意调节适用高度,伸长量标识清楚； 3、下支三脚管做支撑； 4、下支三脚都套有耐磨防滑胶脚，直径不小于13mm； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 6、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 7、承重：静载荷不小于120kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、调节高度：73.5-96.5CM，管径*厚度：φ22*1.2MM；允许误差范围5%； ▲9、需提供产品的医疗器械备案信息表； 10、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
11 | 四角手杖 | 1、采用高强度氧化铝管上支，下支为不低于A3钢材质电镀、整体防锈能力强； 2、上支、下支可随意调节适用高度，伸长量标识清楚； 3、下支四脚管做支撑； 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，直径不小于13mm； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 6、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 7、承重：静载荷不小于120kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、调节高度：63-87CM，管径*厚度：φ22*1.2MM，净重量：0.8kg；允许误差范围5%； ▲9、需提供产品的医疗器械备案信息表； 10、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
12 | 腋下拐 | 1、拐杖弯管、伸缩管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经阳极氧化处理； 2、腋托套、手把采用发泡海绵材料； 3、底部配有伸缩管，可随意调节高度，适用于高度1.55m-1.75m人群使用； 4、左右弯管冲调节孔，可随意调节握把适用位置； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 6、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 7、承重：静载荷不小于180kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、调节高度：115-135CM，管径*管厚：φ19*1.2MM，净重量：0.8kg；允许误差范围5%； ▲9、需提供产品的医疗器械备案信息表； 10、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
13 | 助行器 | 1、材质为铝合金氧化车架； 2、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚； 4、可折叠； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 6、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 7、承重：静载荷不小于100kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、总宽：》48CM，高度：》52CM：折叠宽度：》10CM，管径*厚度：φ25*1.2MM，净重：2.3KG；允许误差范围5%； ▲9、需提供产品的医疗器械备案信息表； 10、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
14 | 带坐助行器 | 1、铝合金氧化车架，防锈能力强； 2、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度。 3、四脚都套有耐磨防滑胶脚； 4、可折叠； 5、底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 6、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 7、承重：静载荷不小于100kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、产品宽度》54CM，长度》47CM，高度74.5-92.5CM；允许误差范围5%； ▲9、需提供产品的医疗器械备案信息表； 10、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
15 | 一字扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、承重：静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； ▲6、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
16 | 135度扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、尺寸：600mm*400mm ，允许误差范围5%； 6、静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； ▲7、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
17 | 通道扶手（T型三通） | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、尺寸：1000mm ，允许误差范围5%； 6、承重：静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 7、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
18 | 通道扶手（J型三通） | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、尺寸：1000mm ，允许误差范围5%； 6、承重：静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 7、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
19 | L型扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、尺寸：1000mm ，允许误差范围5%； 6、承重：静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 7、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
20 | T型扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、尺寸：1000mm ，允许误差范围5%； 6、承重：静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 7、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
21 | 上翻扶手 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、具有夜光垫圈，具有夜光功能； 5、底座：不锈钢精铸，稳定可靠；底座尺寸21.5*12mm厚度2.3mm；允许误差范围5%； 6、尺寸：600mm，允许误差范围5%； 7、承重静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； 8、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
22 | 折叠浴椅带 支撑腿 | 1、内衬龙骨材质：采用不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2、外层材质：采用ABS或者尼龙材料，为一次原料注塑成型，表面有防滑凸点颗粒； 3、环保等级：产品环保等级≥E2 级； 4、尺寸：450*230mm，允许误差范围5%； 5、承重：静载荷不小于150kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； ▲6、需提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的产品检测报告；
23 | 无线闪光音乐振动门铃 | 1.产品组成：发射器、接收器、支架； 2.发射器：按键自发电，无需充电，无需电池，使用寿命》20万次； 3.发射器防水设计； 4.接收器使用充电电池供电，USB接口充电； 5.产品具有外接收天线，抗干扰，发射器和接收器的有效信号接收距离：在空旷区域达100米以上，室内阻隔区域10-50米 6.提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的合格检验报告。
24 | LED手持调光放大镜 | 1.镜片长度：不小于79mm，镜片宽度：不小于46mm 2.光源：白色LED灯。 3.电池类型：充电锂电池，使用时长：不少于8小时； 4.提供国家级质检中心出具的质检报告，核心功能技术参数检测报告中要有。
25 | 烟雾报警器 | 1：三种烟雾探测技术（烟雾，温度，温升），100%零误报； 2：产品各种运行状态现场指示功能，方便现场安装调试； 3：烟雾浓度显示功能； 4：使用全网通的NB-iot模组，兼容电信，移动，联通，广电四大网络。 5：外置拔插式卡槽，方便换卡。 6：根据环境噪音自动调节产品灵敏度。 7：支持远程NB-iot信号强度上报功能。 8：支持远程设置产品各种工作模式。 9：支持远程消音功能。 10：防拆报警功能。 ▲11：获得3CF认证。
26 | 可燃气体泄露报警器 | 1：通讯方式：NB-iot 2：工作电压：AC220V 3：工作温度：-10~+55℃ 4：工作湿度：小于95%RH 5：探测气体：天然气 6：报警方式：声光报警与NB-iot远程报警 7：使用全网通的NB-iot模组，兼容电信，移动，联通三大网络。 8：具备公安部认证机构颁发的认证检验检测报告。 ▲9：具体3CF认证。 10：具备电信设备进网许可证。 11：具备无线电发射型号核准证。 12：可以连接机械手或电磁阀
27 | 定位器 | 1.GPS+WIFI+LBS三重定位，定位精度：GPS：5-15m的定位精度；WiFi：10-100m（WiFi区域）；LBS：100-100m 2.设备与APP交互模式，可通过APP与设备进行交互使用，控制方式：按键、触控、手机 3.实时追踪，历史轨迹回放 4.电子围栏 5.SOS求救及一键拔号，可自动接听 6.语音报时 7.跌倒报警 8.双向高保真语音通话 9.静音关怀 10.低电量报警 11.具有信号指示灯 ▲12.提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的合格检验报告。
28 | 双摇护理床 | 1.产品功能：背部倾斜度：0 °—85°±5 °腿部角度0-30°±5 °可灵活调节背部腿部体位升降 2.由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆ABS床头/尾等主要部分及配套件（护栏，升降点滴架孔) 组成。 3.床体可载重量≤240kg。 4.床架由碳钢金属矩形管材焊接成型，表面抗菌粉体喷涂。 5.背部床板采用双支撑卸力结构 6.床头/床尾采用ABS高级工程塑料一次吹塑成型；床头床尾须配有四个防撞角； 7.床腿配备高强度、高耐磨≥5寸刹车静音轮； 8.摇杆系统：摇手为不锈钢折叠摇把。 9.护栏 侧面护栏总长≥1170mm，高度≥350mm，可收缩平放，收缩时略高于床面，防止床垫移位。 10.床框配有输液架插孔，孔径≥20mm ； 11.床垫外套采用防水布，带拉链可灵活拆卸，弯折。
29 | 适老化坡道 | 1. HDPE材质，耐水防滑阻燃、防老化； 2.自主组装，可拆卸，防滑纹理 3.斜板和底板单个尺寸:≥ 250*125*18mm，单层尺寸(门槛高度小于20mm): ≥750*125*18mm
30 | 落地U型马桶扶手 | 1.材质：尼龙+金属管复合 2.尺寸：外管ABS材料，外径≥35mm，管径≥28mm（内芯） 3.承重指数：最大承重200-400kg（实体墙安装） 4.基本配置：普通连接件；安装方式：打孔式。尺寸：≥600*700mm。
31 | 坐便器 | 1．安全承重：≥100KG。 2、椅架; 由优质PP材质注塑而成，主架采用分离式两部分组装 3、厕板马桶均采用HD-PE工程塑料 4、桶：直径≥26CM。 5、扶手：PP防水扶手。
32 | 换鞋凳 | 基材：优质弯曲木，高密度原生海绵。边角处采用倒圆工艺，涂胶均匀。
33 | 适老桌 | 1、材质：实木框架； 2、台面：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用环保油漆； 4、面积：不小于140*80*75cm.
34 | 褥疮防治床垫 | 1.床垫主体为充气床垫。床垫由主机气泵、床面喷气条组成； 2.材质：由厚度布料及尼龙PVC医用级布料组成，气床垫工作载荷》135kg。 3.主机：采用ABS工程塑料，气泵采用优质橡胶软管，保证充气性能稳定，防寒、防高温； 4.功能：波动、喷气、防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力。
35 | 防褥疮坐垫 | 1.产品材质：聚氯乙烯（PVC）； 2.最大承重：≤100kg。
36 | 低位灶台 | 1.低位灶台由台面、桌架两部分组成； 2.承重》100公斤； 3.桌架可拆卸安装。
37 | 电动升降餐桌 | 1.电动升降餐桌由台面、电动升降桌架、控制器三部分组成； 2.台面高度可自由升降； 3.桌面四角带挖孔把手设计； 4.承重》60KG；
38 | 智能遥控电动升降晾衣架 | 1.功能：遥控升降+LED照明+遇阻即停 2.最大承重:》35kg