## Sheet1
序号 | 核心产品( “△” ) | 产品 | 数量 | 分项预算单 价 | 分项预算总价 | 技术参数
1 |  | 救护车 | 2 | 600000 | 1200000 | 一 整车基本要求 1 工作条件 （1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求； （2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）； （3）相对湿度小于等于80%。 ★2 总体要求 能在公安交通管理部门办理特种车上小型号牌手续，中标人负责上牌落户，一切税费由中标人承担，车辆座位为5座。 二 车辆技术要求 1 外形尺寸 长≥5900mm,宽≥2000mm,高≥2500mm 2 医疗舱尺度 长≥3600mm, 宽≥1750mm, 高≥1600mm 3 轴距 ≥3700mm 4 最高时速 ≥160KM/h 5 驱动方式 前置后驱 6 整备质量 整备质量≥2900kg 7 总质量 ≥3500kg 8 发动机 高压共轨、涡轮增压 9 排量（L） 排量≥2.2 10 燃油 柴油 11 油箱(L) ≥80L 12 额定功率 ≥125Kw 13 最大扭矩 ≥430N.m 14 变速箱 6挡手动变速箱 15 制动系统 前后盘式 16 轮胎型号 195/75R16C 17 空调系统 驾驶室原车冷暖空调，医疗舱原厂空调，在环境温度-20 摄氏度时，启动加热系统在15 分钟内使车内温度至少达到16摄氏度以上，在环境温度 40 摄氏度时，使车内温度至少低于环境温度 7 摄氏度以上。 18 水温 在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。 19 安全气囊 正驾驶座配备安全气囊。 20 尾门 180°对开尾门。 21 车窗 中控门锁、电动车窗。 22 外 观 救护车车身外表颜色为白色，外观彩条按采购人要求制作。 三 医疗舱及改装 医疗舱中箱、柜、椅的具体布置、尺寸、数量及制作将按照公告车型内饰制作。 1、内饰 1、救护车整体内饰采用PVC环保材料制作，材料具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强的特性。 2、材料环保性能具有环保无毒，无重金属（铅、镉、六价铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg。提供证明文件（权威检测机构出具的检验报告）并标注页码。 3、车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 2 地板 医疗舱地面应环保无毒，防水、耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐化学品（消毒水等）。 3 中隔墙 中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离 ，中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗。 4 药品柜 可分别放置药品盒、针剂、注射用品、外伤包扎用品、手套等药品和辅料。 ▲5 器械平台 空间预留合理，应能够安全放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，不要有尖角部分，便于医护人员的观察和操作。 6 储物柜 医疗舱配备多个储物柜，带滑拉门。 7 氧气瓶柜 安装于左侧后门位置。 8 储物吊柜 左侧上部3个储物吊柜，带滑拉门。 9 医生座椅 应位于担架前部右侧，朝前安装，附安全带。应符合汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 10 长排柜式座椅 布置于医疗舱右侧，蓝色皮革软包坐垫，乘坐舒适，背部、头部安装软靠垫，座垫可开启，内部为储物空间。可折叠。 11 扶手 顶部黄色安全扶手。 12 控制系统 琴键式集成控制系统。 13 电源系统 车辆行驶中24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V及220V电源插座。在220V电源输出端安置了漏电及短路保护器。 14 逆变器 智能逆变，12V输入，输出为220V、1000W纯正弦波电源。 15 供电要求 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只及220V电源插座四只。 16 安全保护 电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备、电器正常使用。 17 担架系统 1、在医疗舱中间位 置安装自动上车担架一套, 能够快速实现高低位转换，便于病人上下救护车。 2、头部及上半身位置0-75度可调，可根据不同病情要求调节病员体位。 3、配置前固定器、后固定器、安全带、后轮可调节轮锁； 18 警示系统 由驾驶室控制。 ▲19 LED警灯 车顶前部安装嵌入式警灯，两点式分布，左右两侧各安装LED方形爆闪，车尾顶部两边安装LED爆闪2件。 20 控制器 警报控制器主机安装于隐蔽位置，检修方便； 控制器手柄安装于驾驶员的方便操作的位置，且便于观察，易取易放。 21 警报器 双电喇叭，100W警报器。符合GB/T 13954和GB 8108规定；音量可调节。 22 供氧系统 1、隐藏式密闭管道氧气，接口处预留检修口方便维修，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。 2、10升公制自动切换氧气瓶2只，氧气瓶需符合使用标准，带固定装置。 3、压力调节装置及压力表2套。 4、氧气终端2个 5、湿化瓶1个 23 换气系统 医疗舱安装顶部换气系统。 24 紫外线消毒 紫外线消毒灯，可定时控制。 25 照明系统 1、医疗舱内LED照明灯4盏 2、输液射灯2盏 3、后场照明灯1盏 26 输液固定系统 在担架车上方安装滑轨输液挂架及挂钩2个。 27 其他 后舱配置灭火器1个；医疗舱配垃圾桶一只。 ▲28 北斗车辆定位管理系统一套，中标单位承担≥8年服务费。 29 配备行车记录仪
2 |  | 心电图机 | 2 | 50000 | 100000 | ▲1. 内置可充电锂电池， 连续工作时间≥500 份自动报告，或≥1小时连续记录，或≥8小时无记录测量 2.≥10英寸彩色液晶屏 3.支持全屏多点触控 4.倾斜角设计，支持屏幕背景网格显示 ▲5.具备同屏显示10秒12导同步心电波形 6. 内置存储器支持存储1200 份心电图报告 7.具备外接U盘扩展存储空间 8.内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和US letter大小的热敏纸 9.走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5% 10.打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥40点/mm（25mm/s） 11.具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示 12.具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间 13.支持医院一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息 14.具有预约下载功能，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 15.外部接口：USB接口*2，网络接口 ▲16.标配无线WIFI模块，支持2.4G/5G双频 17.支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求
3 |  | 心电监护仪 | 2 | 50000 | 100000 | 1：产品整机要求： 1.1、整机要求无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 ▲ 1.2、≥10英寸彩色液晶触摸屏，≥8通道波形显示。 1.4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.5、锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型0 2：监测监护参数： 2.1、支持配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、具备≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200-800 ms。 2.8、具备升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 ▲2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、具备所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、具备肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、具备≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、具备48小时全息波形的存储与回顾功能
4 |  | 除颤仪 | 2 | 50000 | 100000 | 1 物理规格/性能 1.2 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 1.3 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44 1.5 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示 1.6 具有报警功能 ▲1.7 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南 1.8 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频 2 显示屏 2.1 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率≥800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形 3 电源及电池 3.1 内置可充电锂电池 3.2 电池工作时间：连续监护时间≥6小时；≥300次200J充放电；≥200次360J充放电 4 手动除颤 4.1 支持成人、小儿、新生儿 4.2 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 4.3 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上 4.4 输出能量：成人最大能量可支持360J 4.8 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值 4.9 手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引 4.10 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量 4.11 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件 4.12 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作 4.13 具备手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间 5 监护 5.1 具备≥3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm（加≥） 5.2 频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB 6 记录仪 6.1 内置50mm热敏记录仪 6.2 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警 6.3 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s 7 存储容量 7.1 设备的内部存储容量≥1Gbit 7.2 可存储≥10小时连续心电波形；可存储≥500个事件 7.3 具备USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 8 设备维护与自检 8.1 设备具有用户检测和设备自检功能 8.2 具备开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检 ▲8.3 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量 8.4 具备用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示 8.5 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态 8.6 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过≤2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。 8.7 自检失败时，提供图文故障排除提示
5 |  | 呼吸机 | 2 | 150000 | 300000 | 一、整机与显示要求 1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试 2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 ▲5.吸气峰值流速≥210L/min。 6.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。 7.具备高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 ▲8.采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480，可同时显示波形和监测参数。 9.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 10.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。 二、环境适应性要求 11.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。 12.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。 13.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。 14.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。 三、呼吸模式及功能 15.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力16.具备通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。 17.可选高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式） 18.可配备无创通气模式和氧疗模式。 19.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。 20.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。 四、设置参数(适当加星） 21.潮气量：20ml—2000ml 22.吸气压力：1—60 cmH2O 23.呼气末正压：0—50 cmH2O 24.吸入氧浓度：21—100% 25.吸气时间：0.1—10s 26.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF 27.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 28.氧疗流量：2—80L/min 29.后续耗材可在阳光集采平台能够供应
6 | △ | 数字化透视摄影X摄像机 | 3 | 700000 | 2100000 | 1 功能及基本商务要求 1.1 所招设备为X射线机,用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 1.2 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为能够匹配使用，保证图像质量和设备运行稳定（需提供证明） 2 主要技术规格和要求 2.1 X线球管及支架系统 ★2.1.1 落地式一体化机械结构，非C形臂、U形臂、独立地轨 2.1.2 大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm 2.1.3 阳极热容量≥350KHU ▲2.1.4 阳极旋转速度≥9900rpm（需提供证明） 2.1.5 球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º 2.1.6 球管绕水平轴旋转≥±120º 2.1.7 系统沿摄影床纵向移动距离≥2200mm（需提供检验报告证明） 2.1.8 X线球管组件与平板探测器组件具有自动跟随功能 2.2 高压发生器 ★2.2.1 标称功率≥70KW（需提供检验报告证明） 2.2.2 千伏范围:40—150KV 2.2.3 APR功能及手动调节设置 2.2.4 曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s 2.2.5 最大输出电流≥800mA 2.2.6 最小电流时间积≤0.1mAs 2.2.7 最大电流时间积≥960mAs 2.2.8 透视管电压≥40～125KV 2.2.9 最大透视管电流≥40mA（需提供检验报告证明） 2.2.10 逆变频率≥500kHz（需提供检验报告证明） 2.2.11 具备自动透视功能 2.2.12 具备自动曝光控制功能 2.3 无线平板探测器 2.3.1 探测器尺寸≥420mm×420mm 2.3.2 像素尺寸≤139um 2.3.3 采集灰阶度≥16bits 2.3.4 空间分辨率≥3.7lp/mm 2.3.5 采集距阵≥3000×3000 2.3.6 DQE≥70% 2.3.7 成像时间≤5s 2.4 动态平板探测器 2.4.1 探测器尺寸≥420mm×420mm 2.4.2 像素尺寸≤139um 2.4.3 采集灰阶度≥16bits 2.4.4 空间分辨率≥3.6lp/mm 2.4.5 采集距阵≥3000×3000 2.4.6 DQE≥69% ▲2.4.7 成像时间≤3s（需提供检验报告证明） 2.4.8 采集速率≥30帧/s 2.4.9 传输方式：无线传输 2.5 胸片架 2.5.1 摄影台垂直移动范围≥1500mm 2.5.2 探测器中心的标线距地最低≤370mm 2.5.3 滤线栅栅密度≥103L/inch 2.6 固定摄影床 2.6.1 配备固定式摄影床，非移动式 2.6.2 床面移动范围：纵向≥900mm（需提供检验报告证明） 2.6.3 床面移动范围：横向≥260mm 2.6.4 滤线器纵向范围≥520mm 2.6.5 床面板下表面至平板探测器接收面距离≤66mm 2.6.6 床面最大承重≥200kg 2.6.7 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 2.6.8 支持平板在线充电 2.6.9 床面距地高度≤670mm 2.7 球管机头端触控屏 2.7.1 具备近台操控彩色触摸屏 2.7.2 屏幕尺寸≥10.5英寸（需提供检验报告证明） 2.7.3 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.7.4 可显示患者的详细登记信息 2.7.5 可调整曝光参数 2.7.6 可调整部位选择 2.7.7 显示摆位图示化引导提示 2.7.8 具备患者体型选择 2.7.9 可以显示SID数值 2.7.10 可显示摄影图像（需提供检验报告证明） 2.8 图像采集工作站 2.8.1 windows 7及以上操作系统 2.8.2 操作界面语言采用中文设计 2.8.3 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 2.8.4 具有图像放大及漫游功能 2.8.5 具有曝光参数记录和显示功能 2.8.6 具有边缘增强功能 2.8.7 具有窗宽窗位调节功能 2.8.8 具有图像翻转及旋转功能 2.8.9 具有图像正负像翻转功能 2.8.10 具有图像标注功能 2.8.11 具有DICOM图像导出存储功能 2.8.12 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能 2.8.13 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 2.8.14 具有DAP剂量面积乘积显示功能（需提供软件著作权证书证明） 2.8.15 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家（需提供相关证明文件证明） 2.9 其他 ★2.9.1 配置一台胶片打印机 ★2.9.2 配置稳压电源（≥100KVA） ★2.9.3 安装现场为毛坯状态需提供机房射线防护装修服务
7 |  | 全自动生化分析仪 | 2 | 300000 | 600000 | ▲1.处理速度：生化模块测试速度≥900T/H 2.具备自动去盖功能 3.具备糖化血红蛋白全血检测 4.样本处理系统装载量≥180 5.进样方式：样本架进样 6.专用急诊通道，急诊优先检测 7.生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法 8.试剂系统：≥160试剂位 试剂盘冷藏温度2～8°C 9.最小试剂量：≤10μL，0.5μL递增 10.最小反应体积：≤80ul 11.支持仪器运行中可添加试剂 12.可同时分析项目≥100个（不含离子项目） 13.样本针功能：具有液面检测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测功能 14.比色杯：≥200个，可重复使用反应杯 15.具有样本血清质量分析功能：可对溶血、脂血、黄疸进行分析 16.光学系统：光栅后分光，16个波长，340～850nm 17.吸光度线性范围 0-3.5 Abs ▲18.温控系统：非水浴加热，温度37°C，波动范围±0.3°C，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养； 19.可拓展性：可与该品牌旗下免疫仪器进行级联，拓展成生免级联分析系统 20.溯源性：具有原厂配套的校准品（提供注册证） 21.可单向、双向连接外部的LIS软件 22.支持复合校准品：ALB、ALP、ALT、CA、TC、CK、TG、LIP、CHE、UA、UREA等 23.支持检查项目肝功能（TP、ALB、PA、AST等）、心肌功能（CK、LDH、ACE、MYO等）、肾功能（UA、CREA、UREA等）、血脂（TC、TG等）等多种项目 24.满足使用环境要求：电源220V±10%、温度18-30℃、海拔-300-3000m 25.服务期内定期进行质控管理 ，1年≥1次
8 | △ | 彩色多普勒超声诊断系统 | 4 | 700000 | 2800000 | 1. 设备名称：彩色多普勒超声诊断系统 2. 用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等 3. 配置≥23寸宽屏彩色液晶显示器 4. 配置≥14寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，用于控制调节仪器的多项参数、选择检查模式等 5. 触摸屏支持手势控制 6.操作面板具备调节高度、前后左右位置及旋转功能 7. 配置解剖M型技术≥3条取样线。 8. 具备智能化一键优化，支持二维、彩色及频谱模式 9. 配置斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调 10. 具备自动血流跟踪技术以及立体血流技术 11. 配置穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径 12. 具备高清局部放大及全屏放大功能 13. 具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 14. 具备智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接 15. 造影成像技术可具备多种探头：凸阵探头、线阵探头，心脏探头等 16. 造影成像技术具备微血管造影增强功能 17. 造影成像技术具备2个造影计时器 18. 造影成像技术具备向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 19. 造影成像技术具备混合模式 20. 造影成像技术具备造影图像和组织图像位置互换 21. 具备造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析 22. 应变式弹性成像技术具备探头：凸阵、线阵/超高频线阵、腔内等探头 23. 应变式弹性成像技术具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 24. 应变式弹性成像技术具备肿块周边组织弹性定量分析功能 25. 应变式弹性成像技术具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 26. 剪切波弹性成像可在腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 27. 剪切波弹性成像可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 28. 剪切波弹性成像具备二维实时剪切波和单点式剪切波成像 ▲29.实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥3种定量参数（提供佐证文件） 30. 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调 31. 具备TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 32. 具备TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 33. 具备TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 34. 组织追踪成像定量分析支持二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 35. 组织追踪成像定量分析具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 36. 搭载专业级内置超声教学软件，覆盖腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等临床重点科室，提供高清解剖示意图与标准超声图谱库，支持实时动态演示切面解剖关系，支持肝右叶斜切、胆囊长轴切面、胰腺长轴切面、双肾冠状切面、腹部大血管切面等≥5 个标准切面、覆盖胸骨旁左室长轴切面、心尖四腔心切面、心底短轴切面、剑突下四腔心切面、胸骨旁右室流出道切面等≥5 个核心切面智能识别的 AI 自动识别与标注，实时反馈操作准确性 37. 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 38. 测量和分析：常规测量软件包、基础测量包等 39. 具备全科测量包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 40. 具备妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。 41. 具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析 42. 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 43. 具备自动NT测量 44. 具备心脏测量软件包：心功能自动测量软件,可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹 45. 具备腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 ▲46. 具备自动肝肾比测量：一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估（提供佐证文件） 47. 具备血管测量软件包：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 48. 具备颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取≥6组IMT内膜厚度值,并实时更新 49. 具备小儿髋关节自动测量功能 50. 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 51. 电影回放：支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影 52. 具备原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 53. 连通性要求：具备网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输 54. 主机具备探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用 55. 配置探头及扫描频率：单晶腹部凸阵探头（1.5-4.5MHz）一把 56. 配置探头及扫描频率：线阵探头（3.5-13.0MHz）一把 57. 配置探头及扫描频率：单晶心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）一把 58. 配置探头及扫描频率：大角度腔内探头（3.5-11.0MHz）一把 59. 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 60. 二维灰阶成像单元：增益调节：B/M可独立调节 61. 二维灰阶成像单元：支持TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 62. 二维灰阶成像单元：支持扫描深度≥38cm 63. 频谱多普勒成像单元：方式：PW，CW，HPRF 64. 频谱多普勒成像单元：支持偏转角度: ≥±30° (线阵探头) 65. 频谱多普勒成像单元：取样宽度及位置范围： 0.5-30mm 66. 频谱多普勒成像单元：具备自动包络（Auto Trace）：可调节方向 67. 彩色多普勒成像单元：具备血流速度：高速/中速/低速 68. 彩色多普勒成像单元：偏转角度：0°、±5°、±10°、±15°、±20°、±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 69. 具备翻转：开/关（PDI模式不可用） 70. 具备数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 71. 具备耦合剂加热装置，温度可调 72.配备满足医院运行的工作站一套，具有输出功能。
9 |  | 心电图机 | 7 | 25000 | 175000 | 一、工作条件： ▲1.1心电图机设备需要和现有远程心电网络联网实现数据无缝传输，实现远程心电会诊需求，需包含设备和系统的接口费用。 1.2产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 二、 ECG输入 2.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 2.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 2.4频率响应：0.01-350 Hz 2.5定标电压：1mV±1% ▲2.6耐极化电压：≥±890 mV（±5%） 2.8时间常数：≥5s 2.9共模抑制比：≥135dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 2.10输入电流：≤0.01μA 2.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： 3.1A/D转换：24bit 3.2采样率：40kHz 3.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 3.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 4.1设备内置存储器，存储病历≥10000例 4.2数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、 显示器： ▲5.1 ≥7英寸彩色液晶显示屏。 5.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 6.1热敏式点阵打印机 6.2走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 6.3记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 6.5打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 6.7可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 ▲7.1直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 7.2可准确判定接触不良的电极并予以指示 7.3拥有自动测量功能和自动诊断功能 7.4手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 7.5R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 7.6自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 7.7支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 7.8周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 7.9长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 7.10具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 八、外部输入接口： 8.1USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 8.2支持内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网 8.3支持医院一维码，二维码扫描仪获取病人信息 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时
10 |  | 医用分子筛制氧设备 | 1 | 100000 | 100000 | 制氧设备技术要求 1. 按照医院所在海拔和气候特点设计，能满足设计氧气流量、氧气纯度 2. 氧气制造原理为变压吸附 PSA 技术 3. ▲每套制氧设备组制氧量≥ 3m³/h 4. ▲氧气纯度≥93%，氧气理化指标符合 WS1-XG-008-2012 标准要求。(提供相关证明材料） 5. 氧气理化指标符合 WS1-XG-008-2012 标准要求 6. 每次启动 10 分钟内氧气浓度达到90%以上 7. 无需增压辅助氧气输出压力为 0.4-0.5Mpa 8. 制氧设备装备测氧仪在线监测氧气纯度 9. 制氧设备装备氧气流量计在线监测产氧流量 10. 制氧设备本体及空压机噪音符合国家标准≤80dB 11. 制氧设备具有故障报警及停机保护功能 12. 具有送电自恢复运行功能 13. 为防止不合格氧气进入供氧系统，要求具有不合格氧气自动排空功能 14. 具有远程控制功能，可通过手机 APP，PC 端实时了解设备运行状态及启停设备。 15. 具有维保到期提醒功能 16. 医用分子筛制氧机设计了智能化能耗管理软件，对制氧机运行过程中的 能耗进行全面监测、分析和优化，提高能源利用效率，降低运行成本，同时确保制氧机的稳定运行和氧气质量。 一、制氧主机 1. 数量：1 台 2. 双塔结构设计，吸附塔采用铝合金材质，非压力容器设计 3. 分子筛使用寿命≥ 10 年 4. 管道气动阀要求全不锈钢材质，寿命≥ 10 年 5. 排氮消音器采用特殊结构设计，排氮声音小于≤70dB 6. 能够快速实现空气的分离和提纯 7. 使用智能化管理解决方案，实时采集制氧设备的运行数据，通过深入分析 数据，实现对设备运行状态的精准监控、性能评估以及故障预警等功能， 同时对设备的维护管理、用氧情况分析等提供全面的数据支持，以确保制 氧设备的安全、稳定、高效运行，保障氧气供应的质量和可靠性。 8. 实现制氧设备的自动化运行、精确控制和高效管理，确保设备能够稳定、 可靠地生产出符合医疗标准的氧气。该系统集成了先进的传感器技术、 自 动化控制技术和计算机通信技术，通过对设备运行过程中的各种参数进行 实时监测和精确控制，实现了设备的无人值守运行和远程监控管理，大大 提高了设备的运行效率和安全性，降低了设备运行成本和人工维护工作量。 9. 一体式机箱设计，合理布局,满足现场安装空间要求 二、空气压缩机 1. 数量 1 台 4. 主要部件机头原装 5. 启停方式：智能控制器自动启停 6. 具有全电脑数字控制功能，轻触式按键，友好的人机对话界面，所有的控制、 数据的显示和参数调整均在控制面板上进行 7. 具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能 8. 具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能 9. 具有电压、电流保护功能 三、冷干机 1. 数量 1 台 3. 额定处理气量:不小于2.6m³/min 4. 冷冻式干燥机采用了降温结露的工作原理，主要由热交换系统、制冷系统和 电气控制系统三部分组成。压缩空气首先进入预冷却器进行气气或气水的热 交换，除去一部分热能，然后进入冷热空气交换器，和已经从蒸发器出来被 冷却到压力露点的冷空气进行热交换，使压缩空气的温度进一步降低。之后 压缩空气进入蒸发器，与制冷剂进行热交换，压缩空气的温度降至0-8℃, 空气中的水份在此温度下析出，通过气水分离器分离后，经过自动排水器排 出。而干燥的低温空气则进入冷热空气交换器进行热交换，温度升高后输出。 四、高效气水分离器 1. 配置数量1只 2. 单台空气处理量不小于 2.8m³/min 3. 独特的双段旋风分离设计，可有效分离 95%以上的液态水 4. 外置机械式自动排水器 五、M 级除尘过滤器 1. 配置数量1 只 2. 单台空气处理量不小于 2.8m³/min 3. 线缠绕式结构设计滤芯,过滤面积增加 2 倍，寿命延长 1 倍以上 4. 除尘精度≤1µm,除油精度≤0.1ppm 可有效除去大颗粒尘、水、油 5. 外置机械式自动排水器 六、H 级精密空气过滤器 1. 配置数量1 只 2. 单台空气处理量不小于 2.8m³/min 3. 线缠绕式结构设计滤芯，过滤面积增加 2 倍，寿命延长 1 倍以上 4. 除尘精度≤0.01µm，除油精度≤0.01ppm，可有效分离 99%的固体颗粒、液态 水、油 5. 内置机械式自动排水器， 七、X 级精密空气过滤器 1. 配置数量 1 只 2. 单台空气处理量不小于 2.8m³/min 3. 线缠绕式结构设计滤芯，过滤面积增加 2 倍，寿命延长 1 倍以上 4. 除尘精度≤0.01µm，除油精度≤0.005ppm 5. 外置机械式自动排水器 八、高效消毒除菌过滤器 1. 配置数量 1 只，进口品质 2. 单台气体处理量不小于 10m³/h 3. 聚四氟乙烯除菌滤芯，能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物 九、洁净空气储罐 1. 配置数量 1 只 2. 材质为 Q345R 高强钢 5. 空气储罐符合《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T150.1-150.4-2011 要求 十、氧气缓冲罐 1. 配置数量 1 只 2. 非压力容器设计 十一、氧气储罐 1. 配置数量 1 只 2. 不锈钢材质，非压力容器设计 十二、氧气变送器 1. 配置数量 1 套 2. 采用先进离子流传感器技术 4. 测量显示精度： ±0.02%FS 5. 测量范围:10%～99.6% 十三、氧气流量计 1. 配置数量 1 台 2. 测量显示精度： ± (2.0+0.5FS) 3. 所选流量计的正常使用寿命大于 10 年 4. 实时显示氧气总计流量与瞬时流量 十四、电气控制系统 1. 数量：1 套 2. 要求主要电气元件 10 年以上寿命 3. 采用智能工控主机（PLC），对制氧系统进行自动运行控制 4. 采用微电脑触摸屏；实时显示制氧流程、制氧机工作状态 及运行数据。 5. 采用高精度测量传感器，能准确测量氧气浓度、氧气输送压力、氧气累计流 量、氧气即时流量、吸附塔工作压力等参数数值，并能存储查询 6. 具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能 7. 能够判断氧气纯度，并根据设定条件判断是否输送或排空 8. 能够断电时发送信息，并在电恢复时自动运行 9. 可判断空压机、冷干机、制氧主机运行、停止、待机、故障等状态，并在其 中一项发生故障时触发保护性停机，并发出报警信息 十五、远程智能控制系统 1. 可支持 PC、ipad、Android 多平台终端登陆 APP 实现对制氧设备远程查看和控制 2. 可支持以太网、蜂窝移动网络、Wi-Fi3 种网络连接方式 3. 可远程数据穿透，控制软件系统远程升级 4. 可实现制氧设备远程监控、故障诊断及设备调试 5. 具有断电远程提醒功能 6. 具有保养到期远程提醒功能 7. 具有运行数据远程查询，下载功能 十六、智能报警系统 1. 配置数量 1 套 2. 当制氧设备出现故障时，可以以下面方式实现报警: (1) 以短信方式发送报警信息给管理人员 (2) 以电话方式发送报警信息给管理人员 十七、一体式机箱 1. 除氧气罐外其余部件均安装于同一机箱内部 2. 一体式机箱，机箱内部装有灰尘过滤棉，可有效防止大颗粒灰尘进入 3. 机箱内部需铺设降噪措施，控制制氧机运行噪音不超过 75 分贝 4. 机箱装有可方便移动脚轮
11 |  | 尿液分析仪 | 1 | 25000 | 25000 | 1、测定原理：反射光电比色法 ▲2、测定速度≥500条/小时 3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 4、工作方式：自动连续测试，单条测试 5、显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果 6、仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部 7、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 ▲8、重复性：分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8% 9、稳定性：分析仪开机8h内，对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8% 10、携带污染：分析仪检测各项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，再检测阳性标本，阴性样本的结果不得出阳性，阳性样本结果不能出现阴性 11、打印：内置热敏打印机打印测试结果 12、存储功能：≥9000个测量结果