牙科综合治疗椅

1、高速手机：同牙椅品牌高速手机4支，压盖式取换车针，防回吸，转速≥310000转/分钟，均可进行135℃灭菌消毒；

2、低速手机：低速手机1套（含直、弯机），转速≥20000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌；

3、 三用枪：可喷水、气、雾；其中一支为可喷热水、雾，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

4、控制系统: 控制电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有三个记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键，可根据用户需求可以设置灯、冲痰、漱口和牙椅的联动功能；

▲5、主箱体为注塑工艺可转动；痰盂为可旋转整体陶瓷痰盂；大型注塑器械盘，配有透明防污罩；器械枪架可旋转90度；独特的可旋转防脱整体挂架设计，极大地满足了临床要求，有效防止了手机脱落的可能；内置式手机净化水系统1套；

6、四手操作助手架：可旋转，设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留升级位；

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统；

8、强弱吸唾系统1套，外置式过滤器方便清洗，均配有清洗过滤网装置，具有沉渣过滤功能；

9、高品质LED感应式口腔灯1套；LED观片灯1套: 采用背光源发光技术；

10、全电脑牙科椅1台：动力系统直流静音电机，运行平稳无噪音；俯仰采用快速电机；最低椅位：410mm，最高椅位720mm，负载大于135Kg；牙椅皮垫采用面料一次压注成型，头枕采用折叠式；双扶手设计，其中外扶手可根据需要打开；

11、 牙科椅靠背和椅身处设有安全保护装置：当靠背和椅身处下降过程中遇到障碍时，其动作被终止并自动小幅上升，确保医患安全，防止意外发生，地箱为内置式；

12、多功能复合脚踏式开关，可控制口腔灯开关；

13、医生座椅5台：最低椅位425mm，行程120mm；

14、牙科综合治疗椅配套使用的附属设备采购需求按以下需求供应：

（1）大无油空压机一台（一拖八，牙科治疗仪专用空压机）

（2）牙椅自带洁牙机 （每台配备1台，共5台）

（3）根管预备机 2台（总共2台）

（4）根管预备机机头（总共4）

（5）牙椅注册使用期限≥12年，质保期≥3年