骨科手术动力装置（孔镜+开放+UBE）参数

主机：

1.1支持钻削、磨削、刨削等多种功能，用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理；

▲1.2彩色液晶屏，触摸式菜单操作界面；

1.3刀具/手机具有连接自动识别功能，自动匹配推荐使用参数；

1.4标配冷却系统功能；

1.5 故障自诊断和保护技术；

▲1.6支持高速动力双输出接口。

2.脚踏开关

2.1线缆长不小于3m，无级调速；

2.2可进行功能、手机切换及注水控制；

2.3防水，防滑、防侧翻。

3.孔镜磨钻手柄

▲3.1孔镜磨钻手柄转速≥35000 r/min，持续输出扭矩≥1.5N·cm；

3.2手控按键具有按一下启动/停止、长按启动/松开停止两种工作模式，具备手控/脚踏两种可选控制模式；

3.3支持高温高压灭菌；

3.4刀具插入手柄时主机会自动识别刀具类型。

4.微电机

4.1直流无刷微电机，自动风冷技术，转速≥40000r/min，持续扭矩：≥1.1N•cm；

4.2快速拔插安装接口；

4.3电缆线长度≥3m；

4.4耐高温压力蒸汽灭菌。

5.高速磨钻手机

5.1高速磨钻手机转速≥80000 r/min，支持正反转；

5.2可配备磨钻手机水管附件，实现注水冷却功能；

5.3温升小，高速运行不发烫。

6.刀具规格

6.1无菌微创脊柱变向磨钻头，可通过近端调整旋钮实现前端刀头的无级调节弯曲角度和无极旋转调节方向，有效长度≥280mm，金刚石球型、不锈钢柱形刀头；

6.2护鞘方向拨纽，可以在不将刀具取出的情况下，实现护鞘0~360°方向调节，刀头种类≥5种，有效长度≥5种长度可选，刀头直径≥8种直径可选；

6.3高速磨钻头，刀头种类≥6种，有效长度≥4种，刀头直径：φ0.5~10mm；

6.4 UBE磨头，刀头种类≥8种，刀头直径≥10种，刀具头部：具有0~36°无级变向调节型号、带护鞘磨头型号、护鞘伸出长度可调型号；

6.5一次性和重复性刀具可选，重复性支持高温高压灭菌。

7.光学视镜

7.1采用蓝宝石镜面，抗伤，抗划痕；

7.2所获得的图像景深大，有效景深范围5mm-80mm；

7.3高清优质光学内窥镜，分辨力高，清晰度高，视场中心角分辨力≥1.3C/[C/(°)]

7.4拥有高质量的多重镀膜光学系统，具有显色性佳、色彩逼真、图像明亮高对比度等特点；

7.5不锈钢外壳无涂层，对人体无害，使用寿命长；

7.6广角视野，视场角需达80°。

7.7产品配置：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间孔镜 | 1件 | 标配 |

二、售后服务需求：整机免费质保不得低于 一 年（除一次性使用耗材外，所有易损件及零配件在产品质保期内均要求免费更换）

产品配置：

序号	名称	数量	备注

1	主机	1台	标配

2	骨科手术动力装置全功能控制软件	1套	标配

3	脚踏开关	1件	标配

4	孔镜磨钻手柄	1件	标配

5	微电机	1件	标配

6	高速磨钻手机	1件	标配

7	注水附件	1件	标配

8	蠕动泵	1件	标配

9	冷却管路	1件	标配

10	使用说明书	2本	标配

11	熔断器	4件	标配

12	电源线	1件	标配

13	一次性无菌冷却水管	1件	标配

14	挂杆	1根	标配

15	装箱单	2份	标配

16	设备安装调试报告	2份	标配

17	客户培训报告	2份	标配

18	产品合格证	1张	标配

19	保修卡	1张	标配

20	一次性无菌微创脊柱钻头	1件	标配

21	一次性无菌微创脊柱变向磨钻头	1件	标配

22	一次性使用无菌磨头	3件	标配

一次性无菌磨钻头	2件	标配

23  UBE手柄                  1套

24  手术器械：髓核钳（直头，上翘，下翘，左弯，右弯），神经钩，抓钳各一把。