## 分类汇总
分类汇总
类别 | 序号 | 名称 | 报价 | 说明
实验类 | 1 | 化学智能吊装实验（48位） |  | 综合楼，2间
| 2 | 化学智能探究实验（48位） |  | 综合楼，1间
| 3 | 化学准备室1 |  | 综合楼，1间
| 4 | 化学准备室2 |  | 综合楼，1间
| 5 | 化学器材室 |  | 综合楼，2间
| 6 | 通风化学药品室 |  | 综合楼，2间
| 7 | 通风化学危化品室 |  | 综合楼，2间
| 8 | 物理智能吊装实验（48位） |  | 综合楼，1间
| 9 | 物理智能探究实验（48位） |  | 综合楼，1间
| 10 | 物理力学实验室（48位） |  | 综合楼，1间
| 11 | 物理准备室 |  | 综合楼，2间
| 12 | 物理器材室 |  | 综合楼，2间
| 13 | 生物智能吊装实验（48位） |  | 综合楼，1间
| 14 | 生物智能探究实验（48位） |  | 综合楼，1间
| 15 | 生物准备室 |  | 综合楼，2间
| 16 | 生物器材室 |  | 综合楼，2间
| 17 | 高中物理传统实验仪器 |  | 综合楼，1套
| 18 | 高中化学传统实验仪器 |  | 综合楼，1套
| 19 | 高中生物传统实验仪器 |  | 综合楼，1套
| 20 | 实验室废水处理成套设备 |  | 综合楼1楼
| 21 | 小计 | 0

## 22.化学智能吊装实验室（48位）
化学智能吊装实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
智能控制系统模块
1 | 智能控制箱 | 1、规格：≥w550*d205*h900mm 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌≥10英寸液晶触摸显示屏，分辨率1024(H)×600(V)； 3、采用厚1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内设置高性能中央处理器一套，总空气开关断路器一组，紧急控制系统一套、ARM架构,通讯采用总线设计，网络采用有线网络。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块，实验桌档板升降控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无线限数据采集模块,实现Android、IOS、Harmony OS APP实验室管理控制。 5、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制及选择性控制，内置限位控制系统。 （2）给水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 (4)通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 6、主要参数指标为： （1）频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示； （2）输入额定电压：三相380V，±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等；（8）控制系统：采用RS485通讯控制。 | 2 | 套
2 | 控制器 | 1、塔吊升降控制； 2、考试挡板控制； 3、塔吊给水控制； 4、废水控制； 5、塔吊照明控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频控制； 8、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）； 9、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等）。 | 2 | 套
3 | 控制屏 | 1、尺寸：≥10英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 2、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 3、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 4、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 5、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 6、可显示塔吊电源控制：控制学生DC/AC电源； 7、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 8、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 9、可显示教室环境控制：照明、电源、窗帘； 10、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等； 11、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 12、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 | 2 | 块
4 | APP控制系统 | 1、智能网关通讯：手机二维码+4G ； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和相对湿度等； 3、使用APP能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 4、使用APP同时控制给水、废水、通风、照明、电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 | 2 | 套
学生位塔吊主体模块
5 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w1730*d600*h270mm； 2、架身规格：≥1595*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥1600*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； ▲6、塔吊主体框架有害物质限量和甲醛释放量检测满足以下技术要求：重金属含量，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬和可溶性汞均未检出；甲醛释放量检测结果为未检出。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲7、塔吊主体框架金属件抗盐雾检测满足以下技术要求：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），检测结果应为符合。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 8、包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、塔吊通风组件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 12 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 12 | 套
教师位塔吊主体模块
7 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w950*d600*h270mm； 2、架身规格：≥865*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥865*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、塔吊通风组件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 2 | 套
8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 2 | 套
给排水模块
9 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w240*d160*h550mm； 2、采用加厚铜质材料； 3、高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、特制鹅颈管可360°旋转； 6、可拆卸铜质水嘴； 7、底部增加过滤网，过滤水中杂质。 | 26 | 个
系统调试
10 | 系统调试 | 1、系统调试： （1）吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）通风系统调试； （5）给排水调试； （6）供电系统调试； （7）照明系统调试。 | 2 | 套
11 | 辅材 | 1、专业连接件、室内电线、网线、控制线。 | 2 | 批
12 | 吊架 | 1、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准。 | 14 | 套
设备安装
13 | 设备安装 | 1、实验室塔吊及桌椅设备安装。 | 2 | 项
学生实验操作及学习区
14 | 教师演示台 | 1、尺寸≥w2600*d700*h800/1000mm，全钢结构； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 3、柜体：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 4、布线布管：柜体预留敲落布水孔，柜内侧预留线孔中间档板链接两侧柜体，预留布线布管空间； 5、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 6、门板及抽面：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，经过喷涂处理； 7、铰链：厚度≥2.0mm（±0.2mm）的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理。 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 9、固定桌脚：采用柜体内置PP塑料脚，可以调节高低； 10、升降：桌面升起默认1000mm高，控制器有3个高度记忆调节，及自由高度，桌面下降过程受阻或压异物会自行回退房夹； 11、依据GB/T 35607-2017和GB/T 3325-2017标准对教师演示台理化性能进行检测，操作台面耐磨：磨损值检测结果≤30mg/100r；耐龟裂性检测结果不低于0级；耐干热：（180±1）℃，20min，检测结果不低于2级；金属喷漆（塑）涂层硬度检测结果≥2H；金属喷漆（塑）涂层和金属电镀层耐腐蚀：24h，乙酸盐雾试验，检测结果均不低于10级；金属喷漆（塑）涂层附着力检测结果不低于1级。 12、依据GB/T 35607-2017和GB/T 3325-2017标准对教师演示台进行有害物质限量检测，其中甲醛释放量检测结果≤0.2mg/L；重金属含量中，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬和可溶性汞均未检出。 | 2 | 张
15 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 2 | 张
16 | 化学学生实验台 | 1、规格：≥w1200*d600*h780mm，采用全新铝钢中式拱桥设计； 2、面板：台面采用≥20mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板； ▲陶瓷台面需提供第三方检测机构出具的检测报告，各项性能满足如下要求： （1）承载测试：台面承载≥720kg保压≥600h，检测结果为：无破损； （2）耐磨要求：台面表面耐磨等级≥4级/2100转； （3）断裂模数：断裂模数平均值≥50MPa；破坏强度≥13300N； （4）压缩强度：≥281MPa； 3、侧面脚架：使用3.0mm（±0.5mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，外观Y字形设计，下方有凸槽配合立柱安装。下脚规格：≥558*55*160mm,壁厚：3.0mm（±0.5mm）压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局，外观成拱桥状，拱形长≥400mm,高≥85mm,正面视角两侧往上倾斜感。立柱规格：≥100*40mm是由铝型材拉伸成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配PVC装饰条使用，组成工字形状； 4、扁管规格：≥100*30*1085mm采用钢型材一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、上支架规格：≥25*25*1140mm采用钢型材一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 6、书包斗框架：≥25*255*1140mm，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 7、书包斗：尺寸≥w400*d260*h100mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的尾端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 48 | 张
17 | 实验圆凳 | 1、凳脚材质：凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm。凳面直径≥315，高度450-500mm； 2、凳面材质：采用生物抗茵型塑胶料。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； ★（1）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲醛去除率≥70%；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ★（2）依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测：甲苯去除率≥25%。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 96 | 张
18 | 水柜 | 1、产品规格：≥w500*d600*h1100mm（带PP材质滴水架，采用PP材料，尺寸：≥415*75*292mm）； 2、水槽盖：采用pp材料，≥w495*595*92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。水槽：采用PP材料，壁厚4mm（±0.2mm），塑料注塑模一次性成型四周有10mm（±0.2mm）高挡水沿；水槽规格：≥w470*d480*h360mm，水槽内带溢水口； 3、主体：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有≥R20mm圆弧； 4、正面：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。上下方有倾斜角，成凹槽状，槽深≥40mm,视觉更有立体感； 5、门板：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有圆角； 6、底座：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。四周内倾斜，接地面相应缩小，视觉更有立体感； 7、脚垫：采用塑胶脚垫。 | 26 | 个
19 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2、关节密封圈：高密度橡胶； 3、关节连接杆：304不锈钢； 4、关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 6、拱形集气罩：直径≥200mm，高密度PC透明材料制成； 7、伸缩导管：直径≥50mm铝合金； 8、固定底座：采用压铸铝材质，模具压注一体成型。 | 50 | 套
20 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 10 | 个
21 | 紧急喷淋器 | 1 . 冲淋头:下方冲林区被水柱覆盖面 2 . 主材304化学元素（C,Si，Mn，P，S，Cr，Ni）：C：0.043，Si：0.74，Mn：0.52，P：0.028，S：0.016，Cr：18.01，Ni：8.05，Fe:71.9;GB/T20878,Ni含量大于8%，浮锈可擦，表面光亮。 3 .可操作性：操作者可一次性推开启动，不需要手保持启动；符合ANSI Z358-2014洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一次性推开启动，不需要手保持启动。 4 .喷淋系统要求：在距离地面不小于1525mm处，喷淋水直径为：22.3321英寸。符合在距离地面不小于1525mm处，喷淋水直径不小于20英寸。 5 .洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。 6 .手柄标识：不锈钢手推柄配有105*110mm配黄色底黑色标识，符号符合相关法规。符合不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌或105*110mm配黄底黑色标识，符号符合相关法规。 7 .主体标识：主体1500mm以上管子处配有290*220mm黄底黑色标识，符号符合相关法规。符合主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标或290*220mm黄底黑色标识，符号符合相关法规。 8 .渗漏性：在水温20°C，试验水压1.5MPa下条件下，保压5min，无渗漏。 9 .动态水压流量：冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下82.3612/min.符合冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下≥75.7/min。 10 .冲淋手拉阀开启时间：冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间0.5S。符合冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≤1s。 11 .喷射高度：洗眼器喷头喷射水流的高度在100毫米至300毫米之间从洗眼喷头中心至水流最高处。 12 .洗眼器喷头流量：冲淋洗眼器在动态水压0.25MPa，流量2.2L/min.符合冲淋洗眼器在动态水压0.25MPa，流量不小于1.5L/min。 13 .洗眼器：采用双口气泡式出水莲蓬头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，下具集水盆，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到11.4 升/min, GB /T38144. 1。 14 .洗眼流量：0.525Mpa工作压力下，15L/min。符合在0.3-0.6MPa工作压力下，>11.4L/min,GB /T38144. 1。 15 .密封压力：0.8Mpa压力下，保压5min,无泄漏。 16 .螺纹精度：密封螺纹：螺距：1.8115；牙高：1.1621,；大径：20.5612；小径：18.2155；非螺纹密封：螺距：1.4611；牙高：0.7375；大径：9.6425；小径：8.1675。密封螺纹精度符合GB-T7306.1-2000的规定,非螺纹密封的螺纹精度应符合GB-T7307的规定，按GB-T7307外螺纹精度不应低于B级精度。 17 .尺寸： 一、淋身器高：2100mm。符合2100±5%mm。 二、洗眼器高：1075mm。符合1100±5%。 三、入水管口径内径（直径）：15mm，外径（直径）：20.50mm。符合直径20-25mm。 四、排水管口径内径（直径）：20.70mm，外径（直径）：26.42mm；符合15-27mm。 五、洗眼器进水口尺寸：（直径):20.50mm,外径（直径）：15.60mm。六、洗眼系统排水口尺寸：内径46mm。符合40-50mm。 七、排水盘排水口尺寸：（内径）45mm。符合≥40mm。 八、厚度：1mm。符合≥1mm。 18 .冲淋喷头高度：1920mm。符合1900-2438mm。 19 .洗眼喷头高度：1075mm。符合800-1200mm。 20 .外观：样品管道采用焊接式管道连接，阀门使用陶瓷阀芯，可拆卸。 21 .螺纹外观：样品螺纹表面无凹痕，无断牙等缺陷。 22 .耐低温：-40℃，96h，测试后样品无明显变化。 23 .耐湿热：25℃，95%RH，96h，测试后样品无明显变化。 | 2 | 套
风机及管道系统
22 | 离心风机 | 1.结构：塑料离心式风机。功率：7.5KW。风量：0-18500m³/h。风压：1136.8-784Pa。噪音：≤71dB(A)。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.风机水泥台：≥w1000*d1000*h150mm，实际尺寸以现场测量为准定制！ | 2 | 台
23 | 变频调速器 | 6号7.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 2 | 个
24 | 风机进口入消声器 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 2 | 台
25 | 风机出入口变径节 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 2 | 套
26 | 防雨帽 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 2 | 个
27 | 室内通风管道辅材 | 1、室内管道 DN315/250PVC管、DN160PVC管、DN110PVC管； 2、弯头 DN315/250、DN160/110； 3、变径 DN110、DN160/110。 | 2 | 套
28 | 室内布管辅材 | 吊卡、膨胀螺栓等 | 2 | 套
29 | 风机电缆线 | DN25阻燃线管；6平方国标线材，符合国家标准。 | 2 | 套
30 | 室外出风管道 | DN400PVC管 | 2 | 套
31 | 室外通风辅材 | 弯头、变径、直接、管卡 | 2 | 套
32 | 室内外通风系统安装 | 室内、室外安装 | 2 | 套
系统集成
35 | 系统集成 | 1、铝方通吊顶。改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 2 | 项
合计:

## 23.化学智能探究实验室（48位）
化学智能探究实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
智能控制系统模块
1 | 智能控制箱 | 1、规格：≥w550*d205*h900mm 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌≥10英寸液晶触摸显示屏，分辨率1024(H)×600(V)； 3、采用厚1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内设置高性能中央处理器一套，总空气开关断路器一组，紧急控制系统一套、ARM架构,通讯采用总线设计，网络采用有线网络。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块，实验桌档板升降控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无线限数据采集模块,实现Android、IOS、Harmony OS APP实验室管理控制。 5、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制及选择性控制，内置限位控制系统。 （2）给水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 (4)通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 6、主要参数指标为： （1）频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示； （2）输入额定电压：三相380V，±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等；（8）控制系统：采用RS485通讯控制。 | 1 | 套
2 | 控制器 | 1、塔吊升降控制； 2、考试挡板控制； 3、塔吊给水控制； 4、废水控制； 5、塔吊照明控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频控制； 8、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）； 9、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等）。 | 1 | 套
3 | 控制屏 | 1、尺寸：≥10英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 2、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 3、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 4、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 5、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 6、可显示塔吊电源控制：控制学生DC/AC电源； 7、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 8、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 9、可显示教室环境控制：照明、电源、窗帘； 10、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等； 11、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 12、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 | 1 | 块
4 | APP控制系统 | 1、智能网关通讯：手机二维码+4G ； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和相对湿度等； 3、使用APP能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 4、使用APP同时控制给水、废水、通风、照明、电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 | 1 | 套
学生位塔吊主体模块
5 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w1730*d600*h270mm； 2、架身规格：≥1595*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥1600*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、塔吊通风组件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 6 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 6 | 套
教师位塔吊主体模块
7 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w950*d600*h270mm； 2、架身规格：≥865*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥865*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、塔吊通风组件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 1 | 套
8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 1 | 套
给排水模块
9 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w240*d160*h550mm； 2、采用加厚铜质材料； 3、高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、特制鹅颈管可360°旋转； 6、可拆卸铜质水嘴； 7、底部增加过滤网，过滤水中杂质。 | 7 | 个
系统调试
10 | 系统调试 | 1、系统调试： （1）吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）通风系统调试； （5）给排水调试； （6）供电系统调试； （7）照明系统调试。 | 1 | 套
11 | 辅材 | 1、专业连接件、室内电线、网线、控制线。 | 1 | 批
12 | 吊架 | 1、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准。 | 7 | 套
设备安装
13 | 设备安装 | 1、实验室塔吊及桌椅设备安装。 | 1 | 项
学生实验操作及学习区
14 | 教师演示台 | 1、尺寸≥w2600*d700*h800/1000mm，全钢结构； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 3、柜体：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 4、布线布管：柜体预留敲落布水孔，柜内侧预留线孔中间档板链接两侧柜体，预留布线布管空间； 5、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 6、门板及抽面：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，经过喷涂处理； 7、铰链：厚度≥2.0mm（±0.2mm）的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理。 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 9、固定桌脚：采用柜体内置PP塑料脚，可以调节高低； 10、升降：桌面升起默认1000mm高，控制器有3个高度记忆调节，及自由高度，桌面下降过程受阻或压异物会自行回退房夹； | 1 | 张
15 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
16 | 化学中央实验台（8人） | 1、规格：≥w2640*1200*h780mm，采用全新铝钢中式拱桥设计； 2、面板：采用12.7mm（±0.5mm）厚实芯理化板； 3、侧面脚架：使用3.0mm（±0.5mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，外观Y字形设计，下方有凸槽配合立柱安装。下脚规格：≥558*55*160mm,壁厚：3.0mm（±0.5mm）压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局，外观成拱桥状，拱形长≥400mm,高≥85mm,正面视角两侧往上倾斜感。立柱规格：≥100*40mm是由铝型材拉伸成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配PVC装饰条使用，组成工字形状； 4、扁管规格：≥100*30*1085mm采用钢型材一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、上支架规格：≥25*25*1140mm采用钢型材一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 6、书包斗框架：≥25*255*1140mm，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 7、书包斗：尺寸≥w400*d260*h100mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的尾端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 6 | 张
17 | 实验圆凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm。凳面直径≥315，高度450-500mm； 2、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 48 | 张
18 | 水柜 | 1、产品规格：≥w500*d600*h1100mm（带PP材质滴水架，采用PP材料，尺寸：≥415*75*292mm）； 2、水槽盖：采用pp材料，≥w495*595*92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。水槽：采用PP材料，壁厚4mm（±0.2mm），塑料注塑模一次性成型四周有10mm（±0.2mm）高挡水沿；水槽规格：≥w470*d480*h360mm，水槽内带溢水口； 3、主体：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有≥R20mm圆弧； 4、正面：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。上下方有倾斜角，成凹槽状，槽深≥40mm,视觉更有立体感； 5、门板：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有圆角； 6、底座：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。四周内倾斜，接地面相应缩小，视觉更有立体感； 7、脚垫：采用塑胶脚垫。 | 7 | 个
19 | 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向； 2、关节密封圈：高密度橡胶； 3、关节连接杆：304不锈钢； 4、关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮； 6、拱形集气罩：直径≥200mm，高密度PC透明材料制成； 7、伸缩导管：直径≥50mm铝合金； 8、固定底座：采用压铸铝材质，模具压注一体成型。 | 25 | 套
20 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 5 | 个
21 | 紧急喷淋器 | 1 . 冲淋头:下方冲林区被水柱覆盖面 2 . 主材304化学元素（C,Si，Mn，P，S，Cr，Ni）：C：0.043，Si：0.74，Mn：0.52，P：0.028，S：0.016，Cr：18.01，Ni：8.05，Fe:71.9;GB/T20878,Ni含量大于8%，浮锈可擦，表面光亮。 3 .可操作性：操作者可一次性推开启动，不需要手保持启动；符合ANSI Z358-2014洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一次性推开启动，不需要手保持启动。 4 .喷淋系统要求：在距离地面不小于1525mm处，喷淋水直径为：22.3321英寸。符合在距离地面不小于1525mm处，喷淋水直径不小于20英寸。 5 .洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。 6 .手柄标识：不锈钢手推柄配有105*110mm配黄色底黑色标识，符号符合相关法规。符合不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌或105*110mm配黄底黑色标识，符号符合相关法规。 7 .主体标识：主体1500mm以上管子处配有290*220mm黄底黑色标识，符号符合相关法规。符合主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标或290*220mm黄底黑色标识，符号符合相关法规。 8 .渗漏性：在水温20°C，试验水压1.5MPa下条件下，保压5min，无渗漏。 9 .动态水压流量：冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下82.3612/min.符合冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下≥75.7/min。 10 .冲淋手拉阀开启时间：冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间0.5S。符合冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≤1s。 11 .喷射高度：洗眼器喷头喷射水流的高度在100毫米至300毫米之间从洗眼喷头中心至水流最高处。 12 .洗眼器喷头流量：冲淋洗眼器在动态水压0.25MPa，流量2.2L/min.符合冲淋洗眼器在动态水压0.25MPa，流量不小于1.5L/min。 13 .洗眼器：采用双口气泡式出水莲蓬头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，下具集水盆，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到11.4 升/min, GB /T38144. 1。 14 .洗眼流量：0.525Mpa工作压力下，15L/min。符合在0.3-0.6MPa工作压力下，>11.4L/min,GB /T38144. 1。 15 .密封压力：0.8Mpa压力下，保压5min,无泄漏。 16 .螺纹精度：密封螺纹：螺距：1.8115；牙高：1.1621,；大径：20.5612；小径：18.2155；非螺纹密封：螺距：1.4611；牙高：0.7375；大径：9.6425；小径：8.1675。密封螺纹精度符合GB-T7306.1-2000的规定,非螺纹密封的螺纹精度应符合GB-T7307的规定，按GB-T7307外螺纹精度不应低于B级精度。 17 .尺寸： 一、淋身器高：2100mm。符合2100±5%mm。 二、洗眼器高：1075mm。符合1100±5%。 三、入水管口径内径（直径）：15mm，外径（直径）：20.50mm。符合直径20-25mm。 四、排水管口径内径（直径）：20.70mm，外径（直径）：26.42mm；符合15-27mm。 五、洗眼器进水口尺寸：（直径):20.50mm,外径（直径）：15.60mm。六、洗眼系统排水口尺寸：内径46mm。符合40-50mm。 七、排水盘排水口尺寸：（内径）45mm。符合≥40mm。 八、厚度：1mm。符合≥1mm。 18 .冲淋喷头高度：1920mm。符合1900-2438mm。 19 .洗眼喷头高度：1075mm。符合800-1200mm。 20 .外观：样品管道采用焊接式管道连接，阀门使用陶瓷阀芯，可拆卸。 21 .螺纹外观：样品螺纹表面无凹痕，无断牙等缺陷。 22 .耐低温：-40℃，96h，测试后样品无明显变化。 23 .耐湿热：25℃，95%RH，96h，测试后样品无明显变化。 | 1 | 套
风机及管道系统
22 | 离心风机 | 1.结构：塑料离心式风机。功率：7.5KW。风量：0-18500m³/h。风压：1136.8-784Pa。噪音：≤71dB(A)。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 4.风机水泥台：≥w1000*d1000*h150mm，实际尺寸以现场测量为准定制！ | 1 | 台
23 | 变频调速器 | 6号7.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 1 | 个
24 | 风机进口入消声器 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型，直径与风机入口一致。 | 1 | 台
25 | 风机出入口变径节 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 1 | 套
26 | 防雨帽 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 1 | 个
27 | 室内通风管道辅材 | 1、室内管道 DN315/250PVC管、DN160PVC管、DN110PVC管； 2、弯头 DN315/250、DN160/110； 3、变径 DN110、DN160/110。 | 1 | 套
28 | 室内布管辅材 | 吊卡、膨胀螺栓等 | 1 | 套
29 | 风机电缆线 | DN25阻燃线管；6平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套
30 | 室外出风管道 | DN400PVC管 | 1 | 套
31 | 室外通风辅材 | 弯头、变径、直接、管卡 | 1 | 套
32 | 室内外通风系统安装 | 室内、室外安装 | 1 | 套
化学探究器材
教师端传感器
33 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ymkj,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 | 1 | 台
34 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、iOS、Android、MacOS操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合ymkj：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ★14.提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 ★15.提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 ★16.在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 | 1 | 套
35 | 实验资源管理云平台 | 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 功能： 1.云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 2.独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3.独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4.云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5.数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 6.平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 7.账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；化学学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；化学备课组长各年级各1个*3（共3个）；化学学科教师各年级各10个*3（共30个）。 | 1 | 套
36 | pH传感器 | pH传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液酸碱值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~14 2.精度：±0.2 3.分辨率：0.01 四、实验 不同浓度溶液的pH差异、浓氨水的挥发和氨气的溶解、探究二氧化碳与澄清石灰水的反应、土壤酸碱性的测量、测量自然水体的酸碱度、水体的理化性质测定、不同盐溶液的酸碱性、测量溶液的pH、二氧化碳的溶解性实验、二氧化碳和氢氧化钠的反应、不同物质的酸碱性等 | 1 | 只
37 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 1 | 只
38 | 电导率传感器 | 电导率传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率及其变化。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~20000μS/cm 2.精度：±3%F.S 3.分辨率：6μS/cm 四、实验 不同浓度溶液电导率的差异、水体的理化性质测定、测量水样的电导率等 | 1 | 只
39 | 高温传感器 | 高温传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为高温探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超低温及高温的测量。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.高温探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-200℃~1200℃ 2.精度：±3℃ 3.分辨率：0.25℃ 四、实验 探究酒精灯火焰不同部位的温度、探究固体熔化时的温度变化规律等 | 1 | 只
40 | 多量程电流传感器 | 多量程电流传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为档位调节开关，前端为鳄鱼夹导线，后端为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.具有三量程切换开关，可根据实验要求一键切换测量量程。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 5.支持传感器校零。 三、规格 档位1： 1.量程：-20mA~20mA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01mA 4.内阻：5.1Ω 档位2： 1.量程：-200mA~ 200mA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.1mA 4.内阻：500mΩ 档位3： 1.量程：-2A~2A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：50mΩ 四、实验 欧姆定律、描绘小灯泡的伏安特性曲线、电池的电动势和内阻的测量、电阻的串并联、LC振荡、电磁感应现象、感应电流、电容器的串并联及充放电等 | 1 | 只
41 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 溶解氧-气中氧一体传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氧含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口，附件为填充液、校准液、电极帽。 二、功能 1.用于测量气体、溶液中的氧含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。 三、规格 溶氧： 1.量程：0~20mg/L 2.精度：±0.5mg/L 3.分辨率：0.01mg/L 气氧： 1.量程：0~100% 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、水体的理化性质测定、测定空气里氧气的含量、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、探究影响植物光合作用速率的因素、水中氧含量的测定、燃烧的秘密等 | 1 | 只
42 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。 5.支持传感器复位，用于校准传感器。 三、规格 1.量程：0~100000ppm 2.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 3.分辨率：2ppm 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、种子的萌发产生二氧化碳、证明空气中含有二氧化碳、燃烧的秘密等 | 1 | 只
43 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 1 | 只
44 | 氧化还原传感器 | 氧化还原传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录数据变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为Q9接口，后端为Lightning接口，附件为氧化还原电极探头。 二、功能 1.用于测量水样品中的综合氧化还原电位值。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-2000mV~2000mV 2.精度：±1% 3.分辨率：1mV 四、实验 不同溶液的氧化还原电位的测量 | 1 | 只
45 | 气体酒精传感器 | 气体酒精传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录酒精含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中酒精的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~6000ppm 2.精度：±3% 3.分辨率：1.5ppm 四、实验 酒后呼出气体中酒精含量的测定、酵母菌的呼吸作用等 | 1 | 只
46 | 无线智能色度计&浊度计 | 无线智能色度计&浊度计内置色度计、浊度计2种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录数据的变化，绘制相应图像。使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。 3.可脱机进行数据采集。 4.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥50 小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 水质检测、用肥皂水区分软水和硬水、观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响、绿叶中色素的提取和分离等实验 | 1 | 只
47 | 氯离子传感器 | 氯离子传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氯离子的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液中氯离子的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：1.8ppm~3550ppm 2.分辨率：0.3ppm 四、实验 实验室使用二氧化锰与浓盐酸加热制取氯气等 | 1 | 只
48 | 二氧化硫传感器 | 二氧化硫传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化硫的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于检测化学反应中二氧化硫。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~20ppm 2.精度：±1% 3.分辨率：0.1ppm 四、实验 空气质量评估、汽车尾气的探测、化学反应中微量二氧化硫的测量等 | 1 | 只
49 | 氢气传感器 | 氢气传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氢气的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量氢气的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~1000ppm 2.精度：±1% 3.分辨率：1ppm 四、实验 实验室制氢气等 | 1 | 只
50 | 钾离子传感器 | 钾离子传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液中的钾离子的含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液中钾离子的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0.4ppm~3900ppm 2.分辨率：0.3ppm 四、实验 检测氯化钾溶液中钾离子的含量 | 1 | 只
51 | 钠离子传感器 | 钠离子传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液中的钠离子的含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液中钠离子的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0.2ppm~2300ppm 2.分辨率：0.2ppm 四、实验 检测氯化钠溶液中钠离子的含量 | 1 | 只
52 | 钙离子传感器 | 钙离子传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液中的钙离子的含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液中钙离子的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0.4ppm~4000ppm 2.分辨率：0.7ppm 四、实验 硬水、软水的鉴别实验 | 1 | 只
53 | 光纤光谱仪 | 一、组成 光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4 二、功能 1.用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等。 2.实验器采用了交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小。内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验，涉及到教学中的多个学科，广泛应用于中学教育或者大学的初级教学。 3.采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用。 4.具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上。 5.配置10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。 6.主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口。 7.配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。 三、实验 高锰酸钾溶液浓度测定、硫酸铜溶液浓度测定、测定实验室黄铜样品的铜含量、测定自制硫酸亚铁铵的纯度、测量化学反应速率、分析叶绿素的吸收光谱、探究酶浓度对酶促反应速率的影响、荧光光谱的测量、各种色光的光谱测量、气体放电管的放射光谱测量等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证光纤光谱仪采用交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小，内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用，中标后提供原件备查。 | 1 | 只
54 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 3 | 只
55 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起YH，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 1 | 套
56 | 实验箱支架车 | 一、组成 承重：60kg 尺寸：410*310*170mm（展开），508*90*170mm（折叠） 质量：约1.3kg 由支架、万向轮组成，配套实验箱使用。 二、功能 1.专为实验箱设计的移动支架车YH，可实现多个实验箱的迅速移动，省时省力。 2.承重60kg，可承载多个实验箱。 3.有5个万向轮，带刹车，移动方便。 4.可折叠，折叠后体积小，便于收纳、运输。 | 1 | 台
教师端实验器
59 | 离子-滴定计数实验装置 | 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 12.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 13.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证离子-滴定计数实验装置内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，最大滴定速度：30滴/s，产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
60 | 酸碱反应热实验器 | 一、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） 二、功能 1.用于化学反应热的精确测量相关实验。 2.实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。 3.双层隔热设计保温性能好，实验数据更加准确。 4.带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活。 5.大小适用，既可以节省试剂，也可以很好地测量溶液温度的变化。 6.通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。 7.配套专用实验软件，预设模板，以曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验 | 1 | 套
61 | 袖珍生化密封实验器 | 一、组成 实验桶、上盖、硅胶塞*2、硅胶堵头 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、呼吸作用、过氧化氢的分解等实验。 2.实验桶、上盖均留有传感器插孔，与传感器适配性好，可配合压强、二氧化碳等多种传感器轻松搭建密封的实验环境，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器可做种子萌发释放二氧化碳实验。 5.配合压强传感器可做过氧化氢分解实验。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 种子萌发、过氧化氢分解、光合作用、探究土壤微生物对淀粉的分解作用等实验 | 1 | 套
62 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 1 | 套
63 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 1 | 套
64 | 橡胶塞配件包 | 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1.单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 2.三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 3.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验 | 1 | 套
65 | 多功能电极支架 | 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1.用于固定传感器探头。 2.底座与支架插拔式连接，安装简单。 3.支架可360°旋转，自由伸缩。 4.支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5.支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 1 | 套
66 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 一、组成 平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2 二、功能 1.用于铁的吸氧腐蚀实验的探究，通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。 2.实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.试管体积足够大，增加反应物的接触面积，能使反应物在试管内部充分反应，实验效果明显。 4.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 5.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，可拓展完成多种化学实验。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 三、实验 探究铁的吸氧腐蚀现象等实验 | 1 | 套
67 | 渗透研究实验器 | 一、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 二、功能 1.用于初中生物、高中生物研究渗透实验。 2.实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝，有效保证密封性，实验环境搭建简单，易操作。 4.可自由更换半透膜种类，根据教学要求拓展探究实验的深度和广度。 5.U型连通器两侧设有刻度标贴，可以观察液面高度的变化。 6.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 观察渗透现象、测量渗透压等实验 | 1 | 套
68 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证化学反应速率实验器装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证实验的安全性，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
学生端传感器
69 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ymkj,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 | 12 | 台
70 | pH传感器 | pH传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液酸碱值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~14 2.精度：±0.2 3.分辨率：0.01 四、实验 不同浓度溶液的pH差异、浓氨水的挥发和氨气的溶解、探究二氧化碳与澄清石灰水的反应、土壤酸碱性的测量、测量自然水体的酸碱度、水体的理化性质测定、不同盐溶液的酸碱性、测量溶液的pH、二氧化碳的溶解性实验、二氧化碳和氢氧化钠的反应、不同物质的酸碱性等 | 12 | 只
71 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 12 | 只
72 | 电导率传感器 | 电导率传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率及其变化。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~20000μS/cm 2.精度：±3%F.S 3.分辨率：6μS/cm 四、实验 不同浓度溶液电导率的差异、水体的理化性质测定、测量水样的电导率等 | 12 | 只
73 | 高温传感器 | 高温传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为高温探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超低温及高温的测量。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.高温探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-200℃~1200℃ 2.精度：±3℃ 3.分辨率：0.25℃ 四、实验 探究酒精灯火焰不同部位的温度、探究固体熔化时的温度变化规律等 | 12 | 只
74 | 多量程电流传感器 | 多量程电流传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为档位调节开关，前端为鳄鱼夹导线，后端为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.具有三量程切换开关，可根据实验要求一键切换测量量程。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 5.支持传感器校零。 三、规格 档位1： 1.量程：-20mA~20mA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01mA 4.内阻：5.1Ω 档位2： 1.量程：-200mA~ 200mA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.1mA 4.内阻：500mΩ 档位3： 1.量程：-2A~2A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：50mΩ 四、实验 欧姆定律、描绘小灯泡的伏安特性曲线、电池的电动势和内阻的测量、电阻的串并联、LC振荡、电磁感应现象、感应电流、电容器的串并联及充放电等 | 12 | 只
75 | 溶氧气氧一体传感器 | 溶解氧-气中氧一体传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氧含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口，附件为填充液、校准液、电极帽。 二、功能 1.用于测量气体、溶液中的氧含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。 三、规格 溶氧： 1.量程：0~20mg/L 2.精度：±0.5mg/L 3.分辨率：0.01mg/L 气氧： 1.量程：0~100% 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、水体的理化性质测定、测定空气里氧气的含量、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、探究影响植物光合作用速率的因素、水中氧含量的测定、燃烧的秘密等 | 12 | 只
76 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。 5.支持传感器复位，用于校准传感器。 三、规格 1.量程：0~100000ppm 2.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 3.分辨率：2ppm 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、种子的萌发产生二氧化碳、证明空气中含有二氧化碳、燃烧的秘密等 | 12 | 只
77 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 12 | 只
78 | 氧化还原传感器 | 氧化还原传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录数据变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为Q9接口，后端为Lightning接口，附件为氧化还原电极探头。 二、功能 1.用于测量水样品中的综合氧化还原电位值。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-2000mV~2000mV 2.精度：±1% 3.分辨率：1mV 四、实验 不同溶液的氧化还原电位的测量 | 12 | 只
79 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 36 | 只
80 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 12 | 套
学生端实验器
81 | 离子-滴定计数实验装置 | 一、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 二、功能 1.用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定，如酸碱中和滴定、酸碱反应热实验、钠钾钙等离子浓度的检测。 2.滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，智能采集，无需手工记录和画图，自动生成滴定曲线，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。 4.配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 5.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 6.实验结果更准确，pH传感器精度为0.1，能够精确地测量在滴定过程中溶液中微小的pH变化，自动生成滴定曲线，可在曲线坐标查找滴定终点（pH=7）时溶液的体积，用于计算待测液的浓度，让学生更好地理解酸碱中和滴定的意义及pH突变的存在。 7.最大滴定速度：30滴/s。 8.低功耗蓝牙技术，数据传输距离远，安全稳定。 9.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 10.支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于生物、化学学科中各种滴定类实验和部分离子含量的测定、如酸碱中和滴定、酸碱反应热、钠钾钙等离子浓度的检测等实验 | 12 | 套
82 | 酸碱反应热实验器 | 一、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） 二、功能 1.用于化学反应热的精确测量相关实验。 2.实验器可容纳液体、固体和液体，为溶液反应和固体的溶解提供保温的实验环境。通过温度传感器，可测得温度变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，取点更加准确，计算数据误差小。 3.双层隔热设计保温性能好，实验数据更加准确。 4.带孔桶盖适配常规温度计和温度传感器，支持传统实验教学及数字化实验设计，实验灵活。 5.大小适用，既可以节省试剂，也可以很好地测量溶液温度的变化。 6.通用性高，一个实验器可完成多个教材实验，还可以满足多种溶液反应吸放热实验的测量。 7.配套专用实验软件，预设模板，以曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 酸碱反应热、固体溶解时的吸热放热现象、化学反应热的测量、氢氧化钡与氯化铵的反应等实验 | 12 | 套
83 | 袖珍生化密封实验器 | 一、组成 实验桶、上盖、硅胶塞*2、硅胶堵头 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、呼吸作用、过氧化氢的分解等实验。 2.实验桶、上盖均留有传感器插孔，与传感器适配性好，可配合压强、二氧化碳等多种传感器轻松搭建密封的实验环境，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器可做种子萌发释放二氧化碳实验。 5.配合压强传感器可做过氧化氢分解实验。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 种子萌发、过氧化氢分解、光合作用、探究土壤微生物对淀粉的分解作用等实验 | 12 | 套
84 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 12 | 套
85 | 磁力搅拌器 | 一、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 二、功能 1.专用于液体搅拌，用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。 2.通过调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 12 | 套
86 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 一、组成 平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2 二、功能 1.用于铁的吸氧腐蚀实验的探究，通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。 2.实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.试管体积足够大，增加反应物的接触面积，能使反应物在试管内部充分反应，实验效果明显。 4.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 5.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，可拓展完成多种化学实验。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 三、实验 探究铁的吸氧腐蚀现象等实验 | 12 | 套
87 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 12 | 套
88 | 多功能电极支架 | 一、组成 底座、多功能支架 二、功能 1.用于固定传感器探头。 2.底座与支架插拔式连接，安装简单。 3.支架可360°旋转，自由伸缩。 4.支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。 5.支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 12 | 套
89 | 橡胶塞配件包 | 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1.单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 2.三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 3.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验 | 12 | 套
系统集成
90 | 系统集成 | 1、铝方通吊顶。改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
配套计算机配置说明
91 | 笔记本电脑 | 1、CPU：国产ARM架构处理器，核心数≥8,中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中安全可靠等级II级及以上，不低于麒麟9000C，飞腾腾锐D3000，龙芯3A6000 2、内存容量：≥16GB 3、内存要求：支持DDR5及以上内存类型，内存频率≥4400MHz，产品CPU支持的内存最高速率≥4400MT/S 4、硬盘： ≥512GB 固态硬盘 5、屏幕尺寸：≥14英寸 6、屏幕分辨率：≥2160×1440 7、显卡：集成显卡或独立显卡 8、声卡：集成声卡 9、无线网络：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz，2.4GHz和5GHz双频 10、USB接口：USB 3.2 GEN1 Type-A接口≥2，Type-C接口≥1 11、电池容量 ：≥50Wh 12、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘），投标时提供BIOS设置界面截图 13、摄像头：720P高清摄像头，支持物理屏蔽 14、重量 ：≤1.7kg 15、厚度 ：≤18mm 16、可靠性： MTBF≥100万小时： 17、认证：CCC、中国节能认证、中国环境标志产品认证 18、服务：原厂3年维保，3年上门服务，3年7*24小时专家服务，服务权益原厂官网可查，投标时提供查询链接和查询方法并加盖投标人公章 19、版本支持：操作系统产品具有教育版本，并且有软件著作权，并提供教育版本的软件著作权登记证书。 cpu支持：操作系统产品同源异构方式支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器，并在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境。 操作系统政府采购标准：供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。 供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。 安全特性：通过GJB9001C认证；操作系统产品支持多种桌面应用：QQ、微信、自研邮件客户端、画图工具、截图工具、图片查看器、音频播放器、视频播放器、文件管理器、压缩工具、刻录软件、应用商店等。 浏览器支持：操作系统产品支持360安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器、火狐浏览器、QQ浏览器等。 基本功能：操作系统产品可支持兼容Windows应用全栈解决方案，应用全栈解决方案要实现在操作系统自带的应用商店中获取Windows应用并使用。为保证兼容性，应用全栈系统与操作系统需由同一厂商提供。 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC。 操作系统产品提供分区管理、文件系统管理、系统监视器、备份还原、安全中心、系统更新等系统工具。 操作系统产品可支持同传还原解决方案，为保证操作系统与同传还原高度兼容，同传还原解决方案与操作系统产品需由同一厂商提供，解决方案可以支持多硬盘、多个还原点；支持自动还原、定时还原功能。 | 13 | 台
小计

## 24.化学准备室1
化学准备室1
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 化学准备实验台 | 1、规格：≥w2400*d1000*h850mm； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 3、台身：采用≥58*43mm铝框架，16mm（±1mm）厚E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条,。铝合金连接件：四通规格≥W110*D93*H67mm、三通规格≥W76*D93*H66mm、二通规格≥W43*D93*H67mm，材料采用PP，模具注塑一次成型； 4、结构：铝木结构； 5、脚垫：规格≥φ40*H76mm，材料采用PP，模具注塑一次成型，可调节高低。 | 1 | 张
2 | 万向吸风罩 | 1、铝合金管道直径≥50mm，罩口直径：260-385mm； 2、顶部连接件采用铝合金360°旋转装置； 3、罩口：拱型/杯型； 4、集气罩：采用高密度PP/PC材质； 5、关节：采用高密度PP材质，可旋转调节方向，可回弹； 6、关节密封圈：采用高密度橡胶。 7、关节连接杆：采用304不锈钢； 8、关节松紧旋钮：采用全铜材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制气流量； 10、固定底座：加厚≥63*3mmPVC材质； 11、吊架：尺寸≥185*160mm，角铁材质，高度以现场测量为准。 | 2 | 个
3 | 教师办公台 | 1、规格：≥w1400*d600*h780mm； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；4、台身采用16mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 5、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 1 | 张
4 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
5 | 水槽 | 1、规格：≥w440*d330*h200mm实验室专用5mm（±0.1mm）厚PP水槽 | 1 | 个
6 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w225*d150*h640mm； 2、主体：采用加厚铜材质； 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、鹅颈管可360°旋转； 6、开关旋钮：采用高密度PP。 | 1 | 个
7 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 ▲5、仪器柜理化性能检测满足以下技术要求：金属电镀层耐腐蚀：24h，乙酸盐雾试验，检测结果不低于10级；木制件及人造板饰面耐湿热（70°C，20min）、耐干热（80°C，20min），检测结果均不低于2级；木制件及人造板饰面抗冲击：冲击高度200mm，检测结果不低于2级。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲6、仪器柜甲醛释放量检测满足以下技术要求：甲醛释放量检测结果≤0.02mg/m³。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） | 4 | 个
8 | 给排水管 | 给水：采用ф20 PPR水管敷设。排水：使用国标优质ф50 UPVC专用排水管。 | 1 | 套
9 | 吸风罩 | 采用ABS塑料注塑成型的吸风罩，设柜台面上，美观大方。 | 4 | 套
10 | 风管及配件 | φ160PVC管、φ250PVC管、φ315PVC管、其他弯头、三通等 | 1 | 项
11 | 防雨帽 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 2 | 个
12 | 风机 | 1.结构：塑料离心式风机。功率：5.5KW。风量：0-18500m³/h。风压：1136.8-784Pa。噪音：≤71dB(A)。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 | 1 | 台
13 | 风机变频调速控制器 | 5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 1 | 套
14 | 变频调速器电箱 | ≥w300*d400*h200mm，全钢材质。 | 1 | 个
15 | 风机进口入消声器 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型，直径与风机入口一致。 | 1 | 台
16 | 风机出入口变径节 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 1 | 套
17 | 隔声罩 | 4A型，分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。 | 1 | 套
18 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 4 | 个
19 | 风机电源控制线路及开关 | 380V三相四线电源线，铜芯线BVR-500/2.5//4.0/6.0 | 1 | 套
20 | 照明及控制开关 | 60W，带保护罩。 | 2 | 套
21 | 室外风管抱箍 | 国标 | 6 | 套
22 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室
23 | 安装调试 | 设备安装调试 | 1 | 室
24 | 系统集成 | 1、改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
小计

## 25.化学准备室2
化学准备室2
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 化学准备实验台 | 1、规格：≥w2400*d1000*h850mm； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 3、台身：采用≥58*43mm铝框架，16mm（±1mm）厚E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条,。铝合金连接件：四通规格≥W110*D93*H67mm、三通规格≥W76*D93*H66mm、二通规格≥W43*D93*H67mm，材料采用PP，模具注塑一次成型； 4、结构：铝木结构； 5、脚垫：规格≥φ40*H76mm，材料采用PP，模具注塑一次成型，可调节高低。 | 1 | 张
2 | 万向吸风罩 | 1、铝合金管道直径≥50mm，罩口直径：260-385mm； 2、顶部连接件采用铝合金360°旋转装置； 3、罩口：拱型/杯型； 4、集气罩：采用高密度PP/PC材质； 5、关节：采用高密度PP材质，可旋转调节方向，可回弹； 6、关节密封圈：采用高密度橡胶。 7、关节连接杆：采用304不锈钢； 8、关节松紧旋钮：采用全铜材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制气流量； 10、固定底座：加厚≥63*3mmPVC材质； 11、吊架：尺寸≥185*160mm，角铁材质，高度以现场测量为准。 | 2 | 个
3 | 教师办公台 | 1、规格：≥w1400*d600*h780mm； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；4、台身采用16mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 5、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 1 | 张
4 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
5 | 水槽 | 1、规格：≥w440*d330*h200mm实验室专用5mm（±0.1mm）厚PP水槽 | 1 | 个
6 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w225*d150*h640mm； 2、主体：采用加厚铜材质； 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、鹅颈管可360°旋转； 6、开关旋钮：采用高密度PP。 | 1 | 个
7 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 4 | 个
8 | 吸风罩 | 采用ABS塑料注塑成型的吸风罩，设柜台面上，美观大方。 | 4 | 套
9 | 给排水管 | 给水：采用ф20 PPR水管敷设。排水：使用国标优质ф50 UPVC专用排水管。 | 1 | 套
10 | 安装调试 | 实验室设备安装及调试 | 1 | 项
11 | 系统集成 | 1、改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
小计

## 26.化学器材室
化学器材室（共2间）
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 16 | 个
2 | 安装费 | 仪器柜安装 | 2 | 项
合计: |  | 合计

## 27.通风化学药品室
通风化学药品室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 通风柜 | 1、尺寸≥1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断。4、柜门：≥950*465mm，柜门厚30mm，内嵌钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块≥930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、药品柜阶梯：规格：≥长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚2.0mm （3组共6层）.7、顶部有通风口，能接通风管道。7、底座高100mm，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. | 24 | 个
2 | 吸风罩 | 采用ABS塑料注塑成型的吸风罩，设柜台面上，美观大方。 | 24 | 套
3 | 风管及配件 | φ160PVC管、φ250PVC管、φ315PVC管、其他弯头、三通等 | 2 | 项
4 | 防雨帽 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 2 | 个
5 | 风机 | 1.结构：塑料离心式风机。功率：5.5KW。风量：0-18500m³/h。风压：1136.8-784Pa。噪音：≤71dB(A)。 转速约：1450 R/MIN。 2.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 3.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 | 2 | 台
6 | 风机变频调速控制器 | 5.5Kw、五位数码显示及状态指示灯、频率控制、具有过载保护功能； 1、恒转制控制，输出平稳； 2、自动稳压输出，输出短路保护； 3、抗干扰能力强。 | 2 | 套
7 | 变频调速器电箱 | ≥w300*d400*h200mm，全钢材质。 | 2 | 个
8 | 风机进口入消声器 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型，直径与风机入口一致。 | 2 | 台
9 | 风机出入口变径节 | 采用优质PVC板经加工后一次性成型。 | 2 | 套
10 | 隔声罩 | 4A型，分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。 | 2 | 套
11 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 8 | 个
12 | 风机电源控制线路及开关 | 380V三相四线电源线，铜芯线BVR-500/2.5//4.0/6.0 | 2 | 套
13 | 照明及控制开关 | 60W，带保护罩。 | 4 | 套
14 | 室外风管抱箍 | 国标 | 12 | 套
15 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 2 | 室
16 | 安装调试 | 设备安装调试 | 2 | 项
17 | 系统集成 | 改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 2 | 项
合计：

## 28.通风化学危化品室
通风化学危化品室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 储存柜1 | 1、尺寸：≥1800 mm*900 mm *450 mm；门类型：双开门 2.柜体外壳体全部采用1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.柜体整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm空气绝缘层。 4.柜中部配有3块可上下调节层板。 5.应达到OSHA标准 6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 7.门锁:采用双GA锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。标有三种语言的高可见度标签。 8.环保性能：柜体所用配件（包含但不局限于钢板、粉末、锁具等）。 9.两侧带有通风口，分别位于柜身的两侧。可调节垫片若干，确保柜体稳固。 10.配备接地装置实现完全接地。 11.装箱时柜内外的说明标识：《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 4 | 个
2 | 储藏柜2 | 1.规格：≥(H)1650*(W)1090*(D)460mm 重量：138kg 容积：45GAL/170L 门类型：双门/手动 可调层板：3块 1. 整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm空气绝缘层。 2. 采用冷轧钢板，增加强度。 3. 柜身底部50mm高的防漏液槽。 4. 可上下调节层板。 5. 柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆。 6. 采用双GA锁，标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 7. 两个通风口，分别位于柜身的两侧。 8. 可调节垫片若干，确保柜体稳固。 | 4 | 个
3 | 储藏柜3 | 规格：≥1090×460×1650mm 开关：双门/手动 特点： 1、采用聚丙烯（PP）材料，具有十年以上的使用寿命。 2、配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 3、为提高操作安全度，可以使用挂锁提供额外的防护。 4、双开门。 5、层板：三块层板一块托盘 5、醒目的腐蚀性化学品标志。 6、柜体底部有可调节镀锌钢平衡脚 | 4 | 个
4 | 吸风罩 | 采用ABS塑料注塑成型的吸风罩，设柜台面上，美观大方。 | 12 | 套
5 | 照明及控制开关 | 60W，带保护罩。 | 4 | 套
7 | 安装调试 | 设备安装调试 | 2 | 项
8 | 系统集成 | 改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 2 | 项
合计：

## 29.物理智能吊装实验室（48位）
物理智能吊装实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
智能控制系统模块
1 | 智能控制箱 | 1、规格：≥w550*d205*h900mm 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌≥10英寸液晶触摸显示屏，分辨率1024(H)×600(V)； 3、采用厚1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内设置高性能中央处理器一套，总空气开关断路器一组，紧急控制系统一套、ARM架构,通讯采用总线设计，网络采用有线网络。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块，实验桌档板升降控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无线限数据采集模块,实现Android、IOS、Harmony OS APP实验室管理控制。 5、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制及选择性控制，内置限位控制系统。 （2）给水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 (4)通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 6、主要参数指标为： （1）频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示； （2）输入额定电压：三相380V，±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等；（8）控制系统：采用RS485通讯控制。 | 1 | 套
2 | 控制器 | 1、塔吊升降控制； 2、考试挡板控制； 3、塔吊给水控制； 4、废水控制； 5、塔吊照明控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频控制； 8、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）； 9、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等）。 | 1 | 套
3 | 控制屏 | 1、尺寸：≥10英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 2、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 3、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 4、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 5、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 6、可显示塔吊电源控制：控制学生DC/AC电源； 7、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 8、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 9、可显示教室环境控制：照明、电源、窗帘； 10、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等； 11、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 12、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 | 1 | 块
4 | APP控制系统 | 1、智能网关通讯：手机二维码+4G ； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和相对湿度等； 3、使用APP能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 4、使用APP同时控制给水、废水、通风、照明、电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 | 1 | 套
学生位塔吊主体模块
5 | 主体框架 （长） | 1、规格：≥w1730*d600*h270mm； 2、龙骨和外壳：整体采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 3、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 4、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 包含 电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件。 | 6 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、整体采用整体采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 4、升降设有光电行程开关升降限位。 | 6 | 套
教师位塔吊主体模块
7 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w950*d600*h270mm； 2、龙骨和外壳：整体采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 3、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 4、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 包含 电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件。 | 1 | 套
8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、整体采用整体采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 4、升降设有光电行程开关升降限位。 | 1 | 套
系统调试
9 | 系统调试 | 1、系统调试： （1）吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）供电系统调试； （5）照明系统调试。 | 1 | 套
10 | 辅材 | 1、专业连接件、室内电线、网线、控制线。 | 1 | 批
11 | 吊架 | 1、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准 | 7 | 套
设备安装
12 | 设备安装 | 1、实验室塔吊及桌椅设备安装。 | 1 | 项
学生实验操作及学习区
13 | 教师演示台 | 1、尺寸≥w2600*d700*h800/1000mm，全钢结构； 2、台面：采用≥12mm厚优抗板，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥24mm； 为确保使用者的健康安全，台面板材需通过国家认可的检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： ▲（1） 化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”对板材进行不少于136 种化学试剂检测，其中包含但不限于硫酸（98%）、盐酸（37%）、邻二甲苯、间二甲苯、正丙醇、三乙胺等试剂检验结果为无明显变化，分级结果为 5 级。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（2）台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T 17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：弯曲强度≥137 MPa，弯曲弹性模量≥8700MPa,表面耐磨性能：≥1450r，未出现磨损，耐光色牢度：＞4级，耐水蒸气性能、耐龟裂性、耐湿热性能、耐干热性能等级均为5级，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.0mm，板面握钉力≥4050N，浸渍剥离性能结果为0，体积电阻、表面电阻≤4.7*10的12次方，耐臭氧（72h）外观无明显变化，静曲强度≥137 MPa，弹性模量≥9880MPa，尺寸稳定性纵向不大于0.04%、横向不大于0.05%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.007 mg/m³。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（3）台面参照ISO 21702:2019标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.1.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（4）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；包含但不限于甲型溶血性链球群、粪肠球菌、鼠伤寒沙门氏菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌等17种菌种抗菌率≥99.99%。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 3、柜体：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 4、布线布管：柜体预留敲落布水孔，柜内侧预留线孔中间档板链接两侧柜体，预留布线布管空间； 5、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 6、门板及抽面：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，经过喷涂处理； 7、铰链：厚度≥2.0mm（±0.2mm）的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理。 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 9、固定桌脚：采用柜体内置PP塑料脚，可以调节高低； 10、升降：桌面升起默认1000mm高，控制器有3个高度记忆调节，及自由高度，桌面下降过程受阻或压异物会自行回退房夹； | 1 | 张
14 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
15 | 物理学生实验台 | 1、规格：≥w1200*d600*h780mm，采用全新铝钢中式拱桥设计； 2、面板：采用≥12mm厚抗倍特板；台面前端两角倒圆角，后端两角为直角（装配挡水条），无尖角，可避免学生碰伤； 3、侧面脚架：使用3.0mm（±0.5mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，外观Y字形设计，下方有凸槽配合立柱安装。下脚规格：≥558*55*160mm,壁厚：3.0mm（±0.5mm）压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局，外观成拱桥状，拱形长≥400mm,高≥85mm,正面视角两侧往上倾斜感。立柱规格：≥100*40mm是由铝型材拉伸成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配PVC装饰条使用，组成工字形状； 4、扁管规格：≥100*30*1085mm采用钢型材一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、上支架规格：≥25*25*1140mm采用钢型材一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 6、书包斗框架：≥25*255*1140mm，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 7、挡水条规格：采用了PVC材质由模具挤出拉伸成型，有条长凹槽跟面板配合组合成一体； 8、书包斗：尺寸≥w400*d260*h100mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的尾端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 24 | 张
16 | 实验圆凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm。凳面直径≥315，高度450-500mm； 2、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 48 | 张
17 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 5 | 个
系统集成
18 | 系统集成 | 1、铝方通吊顶。改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
小计

## 30.物理智能探究实验室（48位）
物理智能探究实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
智能控制系统模块
1 | 智能控制箱 | 1、规格：≥w550*d205*h900mm 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌≥10英寸液晶触摸显示屏，分辨率1024(H)×600(V)； 3、采用厚1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内设置高性能中央处理器一套，总空气开关断路器一组，紧急控制系统一套、ARM架构,通讯采用总线设计，网络采用有线网络。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块，实验桌档板升降控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无线限数据采集模块,实现Android、IOS、Harmony OS APP实验室管理控制。 5、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制及选择性控制，内置限位控制系统。 （2）给水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 (4)通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 6、主要参数指标为： （1）频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示； （2）输入额定电压：三相380V，±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等；（8）控制系统：采用RS485通讯控制。 | 1 | 套
2 | 控制器 | 1、塔吊升降控制； 2、考试挡板控制； 3、塔吊给水控制； 4、废水控制； 5、塔吊照明控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频控制； 8、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）； 9、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等）。 | 1 | 套
3 | 控制屏 | 1、尺寸：≥10英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 2、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 3、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 4、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 5、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 6、可显示塔吊电源控制：控制学生DC/AC电源； 7、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 8、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 9、可显示教室环境控制：照明、电源、窗帘； 10、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等； 11、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 12、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 | 1 | 块
4 | APP控制系统 | 1、智能网关通讯：手机二维码+4G ； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和相对湿度等； 3、使用APP能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 4、使用APP同时控制给水、废水、通风、照明、电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 | 1 | 套
学生位塔吊主体模块
5 | 主体框架 （长） | 1、规格：≥w1730*d600*h270mm； 2、龙骨和外壳：整体采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 3、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 4、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 包含 电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件。 | 6 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、整体采用整体采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 4、升降设有光电行程开关升降限位。 | 6 | 套
教师位塔吊主体模块
7 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w950*d600*h270mm； 2、龙骨和外壳：整体采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，可重复拆卸拼装； 3、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 4、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 包含 电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件。 | 1 | 套
8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、整体采用整体采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 4、升降设有光电行程开关升降限位。 | 1 | 套
系统调试
9 | 系统调试 | 1、系统调试： （1）吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）供电系统调试； （5）照明系统调试。 | 1 | 套
10 | 辅材 | 1、专业连接件、室内电线、网线、控制线。 | 1 | 批
11 | 吊架 | 1、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准 | 7 | 套
设备安装
12 | 设备安装 | 1、实验室塔吊及桌椅设备安装。 | 1 | 项
学生实验操作及学习区
13 | 教师演示台 | 1、尺寸≥w2600*d700*h800/1000mm，全钢结构； 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥24mm； 3、柜体：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 4、布线布管：柜体预留敲落布水孔，柜内侧预留线孔中间档板链接两侧柜体，预留布线布管空间； 5、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 6、门板及抽面：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，经过喷涂处理； 7、铰链：厚度≥2.0mm（±0.2mm）的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理。 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 9、固定桌脚：采用柜体内置PP塑料脚，可以调节高低； 10、升降：桌面升起默认1000mm高，控制器有3个高度记忆调节，及自由高度，桌面下降过程受阻或压异物会自行回退房夹； | 1 | 张
14 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
15 | 物理中央实验台（8人） | 1、规格：≥w2400*d1200*h780mm，采用全新铝钢中式拱桥设计； 2、面板：采用≥12mm厚抗倍特板； 3、侧面脚架：使用3.0mm（±0.5mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，外观Y字形设计，下方有凸槽配合立柱安装。下脚规格：≥558*55*160mm,壁厚：3.0mm（±0.5mm）压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局，外观成拱桥状，拱形长≥400mm,高≥85mm,正面视角两侧往上倾斜感。立柱规格：≥100*40mm是由铝型材拉伸成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配PVC装饰条使用，组成工字形状； 4、扁管规格：≥100*30*1085mm采用钢型材一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、上支架规格：≥25*25*1140mm采用钢型材一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 6、书包斗框架：≥25*255*1140mm，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 7、挡水条规格：采用了PVC材质由模具挤出拉伸成型，有条长凹槽跟面板配合组合成一体； 8、书包斗：尺寸≥w400*d260*h100mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的尾端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 6 | 张
16 | 实验圆凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm。凳面直径≥315，高度450-500mm； 2、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 48 | 张
17 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 5 | 个
物理探究器材
教师端传感器
19 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ymkj,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 16.需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，智能数字实验盘内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器，最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率，最大数据存储量：6万点，产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求，中标后提供原件备查。 | 1 | 台
20 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、iOS、Android、MacOS操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合ymkj：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 14.提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 15.提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 16.在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 | 1 | 套
21 | 实验资源管理云平台 | 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 功能： 1.云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 2.独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3.独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4.云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5.数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 6.平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 7.账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；物理学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；物理备课组长各年级各1个*3（共3个）；物理学科教师各年级各10个*3（共30个）。 | 1 | 套
22 | 电压传感器 | 电压传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电压变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01V 4.输入阻抗：2MΩ 四、实验 探究串联、并联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、伏安法测灯泡电阻、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线、伏安法测金属的电阻率、电池、电源电动势和内阻的测量等 | 2 | 只
23 | 电流传感器 | 电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：0.22Ω 四、实验 电流与电路、电流与电压和电阻的关系、限流法测绘小灯泡的伏安特性曲线、电源输出与负载的关系、串并联电路中电流的规律、测量电阻的阻值、探究影响导体电阻大小的因素、测量小灯泡电功率等 | 1 | 只
24 | 磁感应强度传感器 | 磁感应强度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，前端管壁内为霍尔效应元件，后端为Lightning接口，附件为磁感应强度探头。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.磁场传感器探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.精度：±3% 3.分辨率：0.04mT 四、实验 匀强磁场研究、验证环形电流的磁场方向、探测磁体周围的磁感应强度、通电导线周围的磁场、磁铁不同部位的磁性大小等 | 1 | 只
25 | 力传感器 | 力传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03N 四、实验 估测大气压强、作用力与反作用力的关系、浮力定律、力的作用是相互的、探究弹簧的伸长特性、探究重力的大小跟质量的关系、研究固体分子间的引力、金属热胀冷缩、重力大小与质量的关系、验证胡克定律、 探究弹簧弹力与形变量的关系、研究影响浮力大小的因素等 | 2 | 只
26 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 3 | 只
27 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 1 | 只
28 | 位移传感器 | 位移传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有超声波收发装置，后端为Lightning接口. 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：20cm~600cm 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1cm 四、实验 探究匀变速直线运动、用位移传感器测量小车运动的速度等 | 1 | 只
29 | 光电门传感器 | 光电门传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动时间，可计算出物体的运动速度、加速度等，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 整体为门式结构，正面有指示灯，两侧有固定用的螺丝孔，上部有光路遮挡指示灯，背面为固定螺孔、侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.与采集器连接具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 4.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 5.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.精度：±1㎲ 3.分辨率：0.01ms 四、实验 验证动量守恒定律、用光电门探究加速度与力、质量的关系、受迫振动、影响小车运动快慢的因素等 | 2 | 只
30 | 力倾角传感器 | 力倾角传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力和角度的变化，绘制相应图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、指示灯，顶部有电源及蓝牙开关，底部有力挂钩，后端为USB接口。 二、功能 1.用于同时测量力的大小与偏转角度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 5.支持传感器校准。 三、规格 力： 1.量程：-20N~20N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01N 角度： 1.量程：0°~180° 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03° 工作电压：3.7V~5V 四、典型实验 力的合成与分解等实验 | 2 | 只
31 | 微力传感器 | 微力传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为量程切换按钮、传感器名称、型号及量程范围，前端为力钩柱，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速。 2.使用时双量程自动切换。 3.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 4.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 5.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 6.支持传感器校准。 三、规格 量程一： 1.量程：-10N~10N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001N 量程二： 4.量程：-2N~2N 5.精度：±1% 6.分辨率：0.005N 四、典型实验 力的合成与分解、金属的热膨胀等实验 | 1 | 只
32 | 微电流传感器 | 微电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-10μA~10μA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01μA 4.内阻：0.22Ω 四、实验 探究感应电流的产生、地磁场发电机、电磁感应现象、用单匝线圈探究电磁感应现象、玻璃导电、温差电流、光电效应实验、人体发电等 | 2 | 只
33 | 声波传感器 | 声波传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录声音波形的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有声波传感器探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的波形(mV)。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 声音频率范围：100Hz~15000Hz 四、实验 谐振、声音的反射和吸收等 | 1 | 只
34 | 分体式位移传感器 | 分体式位移传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 分体式位移传感器分发射器和接收器两个部分，接收器一端带有Lightning接口线与采集器通用接口进行连接使用。 二、功能 1.用于测量物体间的位移。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~2m 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：1mm 四、实验 探究弹簧的伸长特性、匀变速直线运动的位移与时间的关系、匀速直线运动的位移、验证胡克定律、探究弹簧弹力与形变量的关系等 | 1 | 套
35 | 光强分布传感器 | 光强分布传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验 | 1 | 只
36 | 毫电流传感器 | 毫电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-20mA~20mA 2.精度：±1%F.S 3.分辨率：0.01mA 四、实验 水果电池、电阻的串并联电路、热辐射研究、太阳能电池、自感现象等 | 1 | 只
37 | 快速温度传感器 | 快速温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为快速温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、无腐蚀性酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.快速温度探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-25℃~100℃ 2.精度：±0.8℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 功能转化、不同物质热传导性能的比较、红光外侧热效应等 | 1 | 只
38 | 电荷传感器 | 电荷传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电荷的变化，绘制电荷-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.具有硬件调零按钮。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 四、实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等 | 1 | 只
39 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 2 | 只
40 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起YH，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 1 | 套
41 | 实验箱支架车 | 一、组成 承重：60kg 尺寸：410*310*170mm（展开），508*90*170mm（折叠） 质量：约1.3kg 由支架、万向轮组成，配套实验箱使用。 二、功能 1.专为实验箱设计的移动支架车YH，可实现多个实验箱的迅速移动，省时省力。 2.承重60kg，可承载多个实验箱。 3.有5个万向轮，带刹车，移动方便。 4.可折叠，折叠后体积小，便于收纳、运输。 | 1 | 台
教师端实验器
42 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 1 | 套
43 | 牛顿第三定律 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 1 | 套
44 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到更加准确的数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，清晰耐用，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 1 | 套
45 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 一、组成 初级线圈、次级线圈、底座、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微电压传感器（-60mV～60mV） 二、功能 1.用于探究法拉第电磁感应定律，通过初级线圈电流的变化，检测次级线圈磁通量的变化，分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 2.与智能电源配合使用，无需外接传感器与采集器，通过内置的磁感应强度传感器、微电压传感器可同时测得线圈中的磁场变化情况及产生的感应电动势大小，并在终端上实时呈现数据，有效解决了传统实验难以直接同时观察磁通变化率与对应感应电动势大小的问题。 3.通过智能电源在初级线圈中产生特定周期变化的电流，磁场也随之发生改变，进而使次级线圈中的磁通量发生改变，产生感应电动势，能够精准分析磁通量变化率和产生的电动势的正比关系。 4.配套专用实验软件，可自动描绘出磁场和感应电动势的变化曲线，且可在曲线上取值对比不同的磁通量变化率对感应电动势的影响，实验结果更直观明显。 三、实验 探究法拉第电磁感应定律等实验 | 1 | 套
46 | 智能电源 | 一、组成 电源主体（输入电压AC：220V±10% 50Hz、输出电压DC：1V～20V、额定电流1A、输出频率：1Hz～10000Hz）、电源线、鳄鱼夹线*2 二、功能 1.可与各种电学实验器材搭配使用完成电磁感应现象、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理实验。 2.可提供直流电、正弦波、方波、三角波、梯形波，共5种不同波形的电源电压，输出电压峰值在1V～20V内连续可调。 3.通过面板按钮可实现触发输出1个波形、触发输出2个波形、触发输出3个波形、持续输出四种状态间自由切换。 4.通过频率旋钮可调节输出电压的频率，通过幅度旋钮可调节输出电压的峰值。 5.可通过斜率调节装置改变输出电压波形的上升沿斜率及下降沿斜率。 6.自带过载保护功能，通过过流指示灯显示，电路中电流过大时自动切断电源，保证实验安全。 三、实验 搭配其他器材可完成：电源电动势及内阻的测量、测量小灯泡的伏安特性、欧姆定律、电阻的串并联、电磁感应现象、感应电流、电容器的串并联及充放电、探究环形线圈产生磁场随电压变化、探究法拉第电磁感应（感生电动势）、电流磁效应、均匀变化电场与产生磁场的关系、电谐振现象等电磁学物理等实验 | 1 | 套
47 | 环形线圈 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电线圈磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验 | 1 | 套
48 | 螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 1 | 套
49 | 电学实验板 (17块) | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 三、实验 RC/RL移相实验、整流与滤波（半波、全波）实验、电容器充放电实验、LC振荡电路探究实验、欧姆定律、导体的伏安特性实验、测量电池电动势实验、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）实验、自感现象探究实验、测量电源的电动势和内阻实验、电阻的串并联实验、电源输出与负载的关系实验、伏安法测电阻实验、电磁感应现象探究等实验 | 1 | 套
50 | 数字化机械能守恒实验器 | 一、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件（0～∞s）、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究机械能守恒定律。 2.实验方法贴合教材，主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。 3.实验操作便捷，下落一次可得到10个点处的动能、势能、机械能，配有专有软件模板，实现智能采集、自动停止、自动记录实验数据并以数值、图像等多种形式呈现，有效提升课堂效率。 4.挡光柱无需拆卸，通过软件即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。 5.收纳装置，有效防止摆锤下落至底部后回摆造成的实验误差。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.可支持有线、无线两种工作方式。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证机械能守恒定律等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，数字化机械能守恒实验器主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，可支持有线、无线两种工作方式，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
51 | 机械能守恒实验器 | 一、组成： 铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头 二、功能： 1、用于验证机械能守恒。 2、方法贴合教材。用两个光电门，测出金属挡光柱在自由落体过程中，某两个点的速度，得到金属挡光柱在这两个点的动能，得到动能差值。再结合两个光电门的高度差，算出势能差值。动能及势能差值两者相等，从而验证了机械能守恒。 3、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。 4、铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，大大简化了实验操作。 三、实验： 可以用自由落体的方式，完成高中物理必修2中的机械能守恒等实验。 | 1 | 套
52 | 电阻定律实验器Ⅱ | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究电阻的影响因素等实验 | 1 | 套
53 | 智能力盘实验器 | 一、组成 人字形底座、铝合金固定杆、刻度盘、支撑杆、滑轮、连接线组件、钩码、梅花螺丝、手紧螺丝、数据线2根 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.刻度盘设有两个支撑杆，可轻松改变分力的角度，配合力倾角传感器直接测量力和角度的大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究力的合成与分解实验。 3.单个支撑杆可围绕刻度盘在0°～180°内进行转动，改变力的角度。 4.连接线组件可保证两个力传感器在转动时，交点始终处于刻度盘的圆心位置，设计科学合理。 5.固定杆设有滑轮，可拓展探究合力竖直向上的情况。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 三、实验 探究力合成的平行四边形定则、探究力分解的三角形定则等实验 | 1 | 套
54 | 动量定理实验器 | 一、组成 微力传感器（-2N～2N）、光电门传感器（0～∞s）、弹射装置、发射轨道、水平调节螺钉*2、碰撞器、水平泡、钢球（φ19mm）、塑料球（φ19mm）、数据线 二、功能 1.用于测量小球碰撞过程中所受的冲量等于它的动量的变化量，验证动量定理。 2.集成度高，无需外接采集器，可连接终端直接使用，内置的光电门传感器可以测量小球碰撞前和碰撞后的瞬时速度，微力传感器可以输出小球对碰撞装置作用力的变化曲线，并在终端上实时呈现数据，可以准确得出动量变化量。 3.水平调节螺钉及水平泡的设计可以保障实验器处于平衡位置，减小误差使实验数据更加准确。 4.相同直径的钢球和塑料球设计，可进行对比实验，得出普遍规律。 5.弹射装置设有刻度线，可精确控制实验条件，方便完成多组对照实验，得出普遍规律。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 验证动量定理等实验 | 1 | 套
55 | 玻意耳定律实验器 | 一、组成 底板、支架杆、活塞架、压板、针筒（50mL） 二、功能 1.用于验证玻意耳定律实验。 2.针筒可接入压强传感器，测量压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可得出体积与压强变化规律。 3.采用导轨式设计，按压稳定，方便定位体积。搭建简单，实验高效快捷。 4.压板按压面积大，按压轻松稳定。 5.针筒接口与压强传感器连接密封效果好，实验数据精确。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究一定质量的气体在温度不变时其压强与体积的变化关系等实验 | 1 | 套
56 | 斜面上力的合成与分解实验器 | 一、组成 L型壳体组件、力传感器（-10N～10N）、倾角传感器（0°～90°）、数字显示屏、校零按钮、开关、角度盘、铝合金底座、水平仪、环形重物、充电器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.L型壳体与底座的夹角可以在0°至90°范围内调节，通过力传感器、倾角传感器测量力与角度值，无需外接传感器与采集器，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 4.实验器具有数字显示屏，可实时显示两个力传感器分别测得的力的大小。 5.配有角度盘，方便观察倾斜角度，并读取数值。 6.铝合金底座设有水平仪，方便确认实验器是否水平，减少实验误差。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 8.支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 力的合成与分解、探究力合成的平行四边形法则等实验 | 1 | 套
57 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 一、组成 底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架、电压传感器（-4V～4V）、光电门传感器（0～∞s）、数据线 二、功能 1.用于法拉第电磁感应实验，探究影响感应电动势大小的因素。 2.器材一体化设计，底座上固定有两块磁铁用于提供磁场，内置光电门传感器、电压传感器，可准确测量线圈下落速度及感应电动势大小，无需采集器，可直接与终端连接实时呈现数据。 3.具有可调节匝数的线圈，无需更换线圈，只需通过调整探针接入位置，即可更换100匝、200匝、300匝三种匝数，来探究线圈匝数对感应电动势大小的影响，操作简便。 4.支架两侧标有清晰的刻度，可控制线圈从不同高度下落，得到不同的切割速度，通过光电门传感器可以精准获得线圈下落的速度，探究线圈切割磁感线快慢对感应电动势大小的影响。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究线圈切割磁感线快慢、线圈匝数对于感应电动势的影响等实验 | 1 | 套
58 | 查理定律实验器 | 一、组成 探头支架、试管、盖子、快速温度探头、宝塔接头、烧杯（150mL） 二、功能 1.用于探究一定质量的气体在体积不变的情况下，压强与温度的关系。 2.实验器营造等体积实验环境，具有良好的密封性，通过试管内的快速温度探头连接快速温度传感器、宝塔接头连接绝对压强传感器，测得一定质量的气体在体积不变时压强与温度的变化关系，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 3.探头支架底座平稳，采用夹子设计，角度可调，可轻松取下或固定试管。 4.配套专用实验软件，可描绘压强与温度的变化曲线，得出压强与温度成正比关系的实验结论。 三、实验 查理定律等实验 | 1 | 套
59 | 电磁波传播实验器 | 一、组成 发射模块（载波频率200Hz，调制波频率2Hz～20Hz）、接收模块、伸缩式天线*2、5号电池*4 二、功能 1.用于电磁波传播实验的探究。 2.接收模块配合电压传感器测得发射模块发射出的波形，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究电磁波传播实验。 3.发射模块具有正弦波、三角波、方波三种波形选择，频率、幅度可调。 4.器材无需装配，操作简单，方便开展分组实验。 三、实验 电磁波传播等实验 | 1 | 套
60 | 焦耳定律实验器 | 一、组成 电路板、底座组件、传感器固定座、导线*2 二、功能 1.用于焦耳定律实验，探究电流热效应与电流的关系。 2.电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，与传感器适配性高，配合温度传感器，能定量地反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系，1分钟内即有明显数据变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.预置独立的串联、并联电路，插拔式接线设计，连接线路方便牢靠。 4.串联电路可以探究相同电流时电流热效应与电阻之间的关系。 5.并联电路可以探究相同电阻时电流热效应与电流之间的关系。 6.电路板带有三个电流数字显示模块。 7.双层保温杯体设计，有效防止热量散失，四周透明化设计，可保证温度传感器探头插入的深度相同。 8.底座具有垫脚，稳定防滑。 三、实验 焦耳定律、测量电流热效应与电流的关系等实验 | 1 | 套
61 | 动力学系统 | 一、组成 新动力学导轨（1.2m，铝合金）、无线智能小车2辆（内置力传感器（模式一：-50N～50N，模式二：-10N～10N）、加速度传感器（-16g～16g）、光电测距模块、可充电电池）、支架组件、收纳组件、电磁释放组件、碰撞架、策动源组件、磁阻尼组件、配件盒A（含钩码、砝码、小桶、细线、弹簧、碰撞磁铁、碰撞粘合组件、水平仪、螺钉、手拧尼龙螺丝等）、配件盒B（含螺母、螺丝、垫片、弹簧等）、电子秤、橡皮筋 二、功能 1.用于研究动力学为核心的一系列实验，包含：位移、时间、速度、加速度、力、动能、动量等物理量。能够完成直线运动类、力与能量类、动量类、电磁阻尼类、振动和共振类等实验。 2.高集成平台化实验器，无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，可实时输出力、速度、位移、加速度等物理量，无需外接传感器，采用无线方式与终端软件进行连接即可实现小车运动全过程的数据采集，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.配件丰富，提供策动源、阻尼板、阻尼磁铁等多种配件，可完成直线运动类、力与能量、动量、电磁阻尼、受迫振动和共振等多种实验并提供12个配套实验方案和实验专用模版，数据可实时显示在表格中，同时在坐标图上描绘出数据曲线并进行拟合，也可自行添加部件进行更多的实验探究与创新。 4.力传感器具有双测量模式，根据实验需求进行“大量程”与“高精度” 智能调节，精度可达0.01N，最大限度捕捉细微力的变化。 5.无线智能小车车轮采用刀片式设计，运动过程中与导轨之间的摩擦力非常小，减少实验误差。 6.电磁释放组件通过按键开关方式吸附和释放小车，降低弹射发射时的法向力矩，保证小车水平向前，有效减少小车释放时人为因素对小车初始状态的影响，实验数据更精准。 7.旋钮式升降铁架台降低轨道安装难度，利用齿轮调节高度更方便、精确、稳定。 8.收纳组件可保护小车不冲出轨道，提高实验效率，降低实验过程中仪器的损坏率，保证实验流畅性。 9.策动源电机转动频率可无级调节并自带数字显示屏，可显示频率大小，探究受迫振动与共振实验。 10.阻尼板具有全金属、金属开孔、金属齿三段不同的设计，用以研究不同情况下磁阻尼的阻力变化。 三、实验 位移与平均速度、平均速度与瞬时速度、直线运动的速度及加速度、匀变速直线运动的研究、探究加速度与力、质量的关系、动能定理、功与速度变化的关系（一）、功与速度变化的关系（二）、动量定理、动理守恒定律、电磁阻尼、受迫振动和共振等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，动力学系统无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，可实时输出力、速度、位移、加速度等物理量，无需外接传感器，力传感器具有双测量模式，根据实验需求进行“大量程”与“高精度” 智能调节，精度可达0.01N，最大限度捕捉细微力的变化，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
62 | 无线向心力实验器 | 一、组成 人字形底座、支撑杆、码盘、角速度传感器（0～35rad/s）、力传感器（-10N～10N）、水平仪、紧固件、刻度条、不锈钢拉杆、铜锤*5（20g*2、30g*2、50g*1）、蓝牙适配器、锂电池、电源适配器 二、功能 1.用于向心力研究实验，探究向心力与角速度、半径、质量及时间的关系。 2.器材集成度高，内置力传感器和码盘，旋转一周可测量多点向心力和转动角速度，采集频率可调节，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，解决了传统实验中数据测量误差较大的问题。 3.采集过程中无需保持匀速转动且一次数据采集即可探究向心力与角速度的关系，组装式安装，操作便捷。 4.配置3种不同规格铜锤，可组成5组及以上不同质量的组合，保持铜锤重心的位置不变，探究向心力与物体质量的关系。 5.实验器设有刻度条，并且铜锤中心位置有凹槽标记，可改变5组及以上不同转动半径，探究向心力与转动半径的关系。 6.内置水平和垂直两个方向上的水平仪，支持探究水平方向和竖直方向的圆周运动，满足更多实验需求。 7.旋转臂可在0°～90°内自由调节，支持拓展探究向心力与时间成周期性的关系。 8.铜锤卡槽式固定，可轻松移动及更换；中心处有凹槽标记，便于确定铜锤重心位置。 9.内置锂电池和蓝牙，支持有线、无线连接。 10.采用人字形底座，双水平泡设计，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究水平面内的圆周运动规律、探究向心力与转动角速度的关系、探究向心力与物体质量的关系、探究向心力与转动半径的关系、探究竖直平面内的圆周运动规律等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，无线向心力实验器内置力传感器和码盘，旋转一周可测量多点向心力和转动角速度，采集频率可调节，旋转臂可在0°～90°内自由调节，支持拓展探究向心力与时间成周期性的关系，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
63 | 数字化安培力实验器 | 一、组成 底座、显示屏、电位器（电流可调电源）、调节按钮、强磁铁1对、电流传感器（0～1A）、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微力传感器（-1N～1N）、角度盘、线圈*3（37.5mm/100匝、50mm/100匝、25mm/100匝/200匝）、电源适配器、数据线 二、功能 1.用于安培力的研究，探究公式F=nBILsinθ中F和各个量之间的关系，也可以验证公式本身。 2.实验器搭建简便，无需外接传感器和采集器，通过内置的微力传感器和磁感应强度传感器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.设有电流调节按钮，可从零开始无极调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小I对安培力的影响。 4.具有供3种不同的线圈，可控制线圈匝数不变，选择不同的有效长度，探究磁场中通电导线的有效长度L对安培力的影响；也可控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数n对安培力的影响。 5.强磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.线圈匝数更换简便，轻松拨动按钮即可进行100匝和200匝的转换。 7.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小。 8.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的匝数、长度、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，数字化安培力实验器无需外接传感器和采集器，通过内置的微力传感器和磁感应强度传感器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
64 | 安培力实验器 | 一、组成 角度盘、方形铁架台底座、角度盘指针、胶木手拧螺丝、多功能铁架台底座、公母支撑杆、通用夹具、匝线圈*2（800匝、1600匝）、红色导线、黑色导线、定位垫片、转接头、水平仪 二、功能 1.用于安培力实验，探究磁场中的通电导线的线圈匝数、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响。 2.实验器提供稳定测量环境，配合电流传感器和微力传感器，测量通电导线的电流大小及其在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈预留导线接口，可接入外部电源，从零开始调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小对安培力的影响。 4.具有2种不同匝数的线圈，控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数对于安培力的影响。 5.磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.设有通用夹具，线圈更换简便。 7.设有定位垫片，可保证更换线圈后仍处于同一高度。 8.可支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的线圈匝数、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验 | 1 | 套
65 | 霍尔效应实验器 | 一、组成 电压传感器（-1.25V～1.25V）、载流元件、面板、LED指示灯、条形磁铁、数据线、USB电源适配器、蓝牙适配器 二、功能 1.用于霍尔效应实验，探究导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应。 2.实验器集成度高，内置电压传感器，测量两端电压的大小，无需外接传感器和采集器，直接在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究霍尔效应实验。 3.面板设有原理图，方便理解及观察现象。 4.通过条形磁铁产生磁场，磁场方向改变方便快捷。 5.可支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 探究霍尔效应等实验 | 1 | 套
66 | 光的干涉衍射实验器 | 一、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 二、功能 1.用于探究光在透过单缝和双缝时，发生衍射和干涉的现象。 2.激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。 3.激光器前端具有可左右移动的卡槽，方便光学元件的插入及滑动。 4.干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。 5.衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形，可观察到明显的光的衍射现象。 6.配有软性150cm长皮尺，方便测量激光器到光强分布传感器的距离，用于计算光波波长。 三、实验 杨氏双缝干涉、单缝衍射、用光强分布传感器做双缝干涉等实验 | 1 | 套
67 | 无线转动实验器 | 一、组成 无线转动传感器（0°～360°）、电机组件、滑轮组件、质量块*2、砝码钩*2、传感器夹、手紧螺丝1套、三层塔轮、铝杆、圆饼1套、圆铁环、压盖、梅花手紧螺丝、细线、橡皮筋、O型圈、砝码*3（50g*2、100g）、数据线 二、功能 1.用于力学、机械能、圆周运动方面的实验。 2.转动传感器配件丰富，无需外接传感器和采集器，可测量角速度、长度、距离、转速、线速度、角加速度等物理量，完成力学、机械能、圆周运动相关的多种物理实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.铝杆设有多功能孔，可用于固定传感器、改变物理摆的摆长、改变质量块的转动半径、快速识别重心位置。 4.三层塔轮设计，可提供大中小三种转动半径，探究相同角速度，不同转动半径下线速度的大小关系。 5.三层塔轮与传感器连接处采用切肩开槽防滑设计，安装稳固，转动流畅。 6.圆饼、圆环设有定位孔，可快速定位安装，探究转速测量、角速度测量、角加速度测量、线速度测量实验。 7.电机组件位置可调，可使转动齿轮与传感器转动滑轮在同一水平面，转动稳定，可用于转速的测量实验。 8.定滑轮使用深沟球轴承，摩擦系数小，极限转速高，精度高，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 9.配套专用实验软件，并提供9个实验专用模版，可完成转速的测量、角速度的测量、验证机械能守恒、物理摆、阿特伍德机等实验。 三、实验 物理摆测重力加速度、验证机械能量守恒定律、长度及距离测量、阿特伍德机的验证、转速测量、相对旋转角速度测量、线速度的测量、角加速度测量、角速度的测量等实验 | 1 | 套
68 | 静电学套件 | 一、组成 法拉第冰桶、静电屏蔽框、翘边铝板、防静电手环、取电器*3（铝片、PVC片、尼龙片）、亚克力棒*2、丝绸、橡胶棒*2、毛皮、鳄鱼夹线、棉质方巾 二、功能 1.用于探究电荷守恒等静电学系列实验。 2.实验器贴合教材，兼容电荷传感器，可测量电荷量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，绘制变化趋势图，探究法拉第冰桶实验。 3.配置防静电手环，避免人体导电带来误差，实验更加准确。 4.配件丰富，提供多种材质的摩擦棒与布料，用于探究摩擦生电实验。 三、实验 可用于法拉第冰桶实验探究、人体静电的探究、摩擦生电的探究等实验 | 1 | 套
69 | 测力板 | 一、组成 大量程力传感器（-850N～3500N）、铝合金把手、螺母4个、USB电源适配器、数据线 二、功能 1.用于人体称重、超重失重、作用力和反作用力实验。 2.实验器集成度高，通过内置大量程传感器，可测量力的大小变化，无需外接传感器和采集器，直接在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，观察超重失重现象。 3.精钢外壳，结实耐用。 4.可支持有线、无线两种工作方式。 5.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 人体称重、超重失重、作用力和反作用力等实验 | 1 | 套
70 | 高压静电学套件 | 一、组成 高压电源、导电球2套、绝缘球、鳄鱼夹线 二、功能 1.结合静电学套件可完成相应的静电学实验。 2.实验器贴合教材，兼容电荷传感器，可测量电荷量，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，绘制变化趋势图，探究法拉第冰桶实验。 3.配置导电球可以完成导电球相关静电实验。 4.配置防静电手环，避免人体导电带来误差，实验更加准确。 5.配件丰富，提供多种材质的摩擦棒与布料，探究摩擦生电实验。 6.提供750V、1500V、3000V、6000V四种高压电源，实验灵活，可满足不同实验需求；正负极接线头形状进行了差异性设计，接线方便的同时增强安全性。 三、实验 高压充电验、电荷转移、感应电荷、电荷守恒等实验 | 1 | 套
71 | 平抛运动实验器 | 一、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律。 2.通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。 3.落球盒组件可清晰记录落点位置，得出小球准确的水平位移，有效减少实验误差。 4.平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 三、实验 平抛运动的规律等实验 | 1 | 套
72 | 电磁定位系统 | 一、组成 电磁定位板（可测面积521mm*293mm）、信号源、支撑腿、支撑架、铝合金收纳盒、T型水平泡、通信线、USB适配器、Type-C数据线 二、功能 1.用于测量信号源在有效范围内任意时刻的位置坐标（x，y），可以得到信号源在平面上的运动轨迹、位移、速度和加速度。 2.实验器采用电磁定位技术，抗干扰能力强，在定位板区域确定信号源在任意时刻的位置平面坐标（x，y），无需外接传感器和采集器，直接在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，描绘出信号源的运动轨迹。搭配二维平面单摆运动实验器、二维平面平抛斜抛运动实验器、二维平面自由落体运动实验器，完成多个二维运动类实验，支持拓展。 3.信号源采用无线发射方式，有效避免数据线对运动的影响。 4.电磁定位板磁吸接口设计，方便插拔，避免弯折接头造成板身损坏。 5.支撑腿可调节定位板的高度，便于根据实验环境调节电磁定位板的位置。 6.提供T型水平泡，可检验定位板是否水平。 7.搭建简单，可轻松开展分组、演示实验。 8.收纳盒内设硅胶垫，防冲撞，有效保护信号源。 9.支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 适用于中学物理实验中的二维运动的位移、速度、加速度等运动学物理量的测量，配合辅材可完成：单摆运动、平抛及斜抛运动、自由落体运动等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，电磁定位系统实验器采用电磁定位技术，抗干扰能力强，在定位板区域确定信号源在任意时刻的位置平面坐标（x，y），无需外接传感器和采集器，适用于中学物理实验中的二维运动的位移、速度、加速度等运动学物理量的测量，配合辅材可完成：单摆运动、平抛及斜抛运动、自由落体运动等实验，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
73 | 二维平面单摆运动实验器 | 一、组成 单摆安装模块、摆杆模块*3（摆长L=50cm、L=40cm、L=35cm各1套）、基体模块、内六角扳手 二、功能 1.用于单摆测量重力加速度实验。 2.二维单摆运动实验器提供三根不同长度的摆杆，在信号源安装块中安装信号源，配合电磁定位板，可测量并描绘信号源摆动的周期和轨迹，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可完成用单摆测重力加速度实验。 3.单摆角度盘标有清晰的角度刻度，便于读取摆角数值，角度可控。 4.摆杆顶部使用深沟球轴承，摩擦系数小，极限转速高，精度高，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 5.基体模块使用滑块螺母与支撑架连接，方便安装。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用单摆测量重力加速度等实验 | 1 | 套
74 | 二维平面平抛斜抛运动实验器 | 一、组成 弹射器、出射角度盘 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律、探究斜抛运动的规律等实验。 2.弹射器发射信号源，配合电磁定位板，测量并描绘信号源发射后的运动轨迹，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可完成探究平抛、斜抛的运动规律实验。 3.弹射器具有三档档位，可以给信号源提供不同的水平初速度，探究水平初速度对平抛运动的影响。 4.弹射器角度可调，通过出射角度盘确定角度数值，可以探究斜抛的运动规律。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究平抛运动的规律、探究斜抛运动的规律等实验 | 1 | 套
75 | 二维平面自由落体运动实验器 | 一、组成 电磁释放器、信号源释放保护环、Type-C数据线 二、功能 1.用于探究自由落体运动的规律实验。 2.电磁释放器吸附信号源，触摸开关使信号源下落，配合电磁定位板测量并描绘信号源运动轨迹，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可完成研究自由落体运动规律实验。 3.电磁释放器为触摸式开关，可避免用力按压开关而造成的仪器晃动，有效减小实验误差。 4.提供信号源释放保护环，有效防止信号源下落后损坏。 5.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究自由落体运动的规律等实验 | 1 | 套
76 | 数字化光电效应实验器 | 一、组成 光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。 3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验 ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证数字化光电效应实验器内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象，内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象，内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压，中标后提供原件备查。 | 1 | 套
77 | 摩擦力实验器（高中） | 一、组成 铝合金底座、亚克力面板、力传感器（-50N～50N）、滑块、电机、传送带、调速旋钮、校零按钮、数字显示屏、摩擦板5块（亚克力板、宽铝板、窄铝板、聚甲醛板、泡棉垫板）、脚垫、电子秤、砝码（50g、100g、200g）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于摩擦力实验，探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及压力大小、不同摩擦面、接触面积不同对滑动摩擦力的影响。 2.实验器搭建简便，通过电机转动使传送带与滑块做相对运动，力传感器测量滑块在运动过程中所受拉力的大小（摩擦力），无需外接传感器和采集器，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系及滑动摩擦力的影响因素等实验。 3.电机可通过调速旋钮进行无级调节，从静止开始调节速度并保持匀速，可测得最大静摩擦力，从而探究滑块受到的最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系。 4.提供5块不同的摩擦板，可探究接触面粗糙程度、接触面积对滑动摩擦力的影响，并且滑块设有卡槽，可轻松更换5块不同的摩擦板。 5.提供3种质量不同的砝码，可组合7种不同的质量，探究压力大小对滑动摩擦力的影响。 6.实验器设有数字显示屏，可以实时显示电机转速及滑块受力大小。 7.设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器进行校零。 8.配有电子秤，为精确计算提供丰富配件支撑。 9.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 10.可支持有线、无线两种工作方式。 11.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究最大静摩擦力与滑动摩擦力的关系，探究压力大小、不同摩擦面、不同接触面积对滑动摩擦力的影响等实验 | 1 | 套
78 | 自由落体实验器 | 一、组成 电磁铁、光电门传感器（0～∞s）、铝合金支架、底座、收纳盒、挡光板*3（1.4cm、1.6cm、2.0cm）、钩码*2（10g、20g）、USB电源适配器、数据线、蓝牙适配器 二、功能 1.用于探究自由落体运动实验。 2.实验器搭建简便，通过释放挡光板做自由落体运动，光电门传感器测得下落的速度，无需外接传感器和采集器，可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.电磁铁释放设计，通过电磁铁开关释放挡光板，可以使挡光板自由下落，无需手持，有效减少释放时人为因素对挡光板初始状态的影响。 4.提供2种质量的钩码，3种不同光栅宽度的挡光板，可搭配6种组合，探究物体做自由落体运动时质量大小对重力加速度的影响、探究不同挡光板对重力加速的影响。 5.配套专用实验软件，可对下落过程的速度进行描点拟合，读取拟合曲线的斜率可以直接得出测得的重力加速度值。 6.具备节能模式，无操作10分钟，自动关机。 三、实验 自由落体运动等实验 | 1 | 套
学生端传感器
79 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ymkj,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 | 12 | 台
80 | 电压传感器 | 电压传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电压变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01V 4.输入阻抗：2MΩ 四、实验 探究串联、并联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、伏安法测灯泡电阻、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线、伏安法测金属的电阻率、电池、电源电动势和内阻的测量等 | 24 | 只
81 | 电流传感器 | 电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001A 4.内阻：0.22Ω 四、实验 电流与电路、电流与电压和电阻的关系、限流法测绘小灯泡的伏安特性曲线、电源输出与负载的关系、串并联电路中电流的规律、测量电阻的阻值、探究影响导体电阻大小的因素、测量小灯泡电功率等 | 12 | 只
82 | 磁感应强度传感器 | 磁感应强度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，前端管壁内为霍尔效应元件，后端为Lightning接口，附件为磁感应强度探头。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.磁场传感器探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.精度：±3% 3.分辨率：0.04mT 四、实验 匀强磁场研究、验证环形电流的磁场方向、探测磁体周围的磁感应强度、通电导线周围的磁场、磁铁不同部位的磁性大小等 | 12 | 只
83 | 力倾角传感器 | 力倾角传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力和角度的变化，绘制相应图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、指示灯，顶部有电源及蓝牙开关，底部有力挂钩，后端为USB接口。 二、功能 1.用于同时测量力的大小与偏转角度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 5.支持传感器校准。 三、规格 力： 1.量程：-20N~20N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01N 角度： 1.量程：0°~180° 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03° 工作电压：3.7V~5V 四、典型实验 力的合成与分解等实验 | 24 | 只
84 | 微力传感器 | 微力传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为量程切换按钮、传感器名称、型号及量程范围，前端为力钩柱，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速。 2.使用时双量程自动切换。 3.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 4.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 5.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 6.支持传感器校准。 三、规格 量程一： 1.量程：-10N~10N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001N 量程二： 4.量程：-2N~2N 5.精度：±1% 6.分辨率：0.005N 四、典型实验 力的合成与分解、金属的热膨胀等实验 | 12 | 只
85 | 光强分布传感器 | 光强分布传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验 | 12 | 只
86 | 力传感器 | 力传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器造型方正，上端有三个开孔，背面有与实验器材搭建的M6国标接口，可适用于多种固定方式；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或托盘（测量推力），侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.03N 四、实验 估测大气压强、作用力与反作用力的关系、浮力定律、力的作用是相互的、探究弹簧的伸长特性、探究重力的大小跟质量的关系、研究固体分子间的引力、金属热胀冷缩、重力大小与质量的关系、验证胡克定律、 探究弹簧弹力与形变量的关系、研究影响浮力大小的因素等 | 24 | 只
87 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 36 | 只
88 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 12 | 只
89 | 位移传感器 | 位移传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有超声波收发装置，后端为Lightning接口. 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：20cm~600cm 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1cm 四、实验 探究匀变速直线运动、用位移传感器测量小车运动的速度等 | 12 | 只
90 | 光电门传感器 | 光电门传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动时间，可计算出物体的运动速度、加速度等，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 整体为门式结构，正面有指示灯，两侧有固定用的螺丝孔，上部有光路遮挡指示灯，背面为固定螺孔、侧面为Lightning接口线。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.与采集器连接具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 4.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 5.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.精度：±1㎲ 3.分辨率：0.01ms 四、实验 验证动量守恒定律、用光电门探究加速度与力、质量的关系、受迫振动、影响小车运动快慢的因素等 | 24 | 只
91 | 微电流传感器 | 微电流传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为导线插孔，后端为Lightning接口，附件为红黑导线、鳄鱼夹。 二、功能 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小电流变化的快速采样。 7.支持传感器校零。 三、规格 1.量程：-10μA~10μA 2.精度：±1% 3.分辨率：0.01μA 4.内阻：0.22Ω 四、实验 探究感应电流的产生、地磁场发电机、电磁感应现象、用单匝线圈探究电磁感应现象、玻璃导电、温差电流、光电效应实验、人体发电等 | 24 | 只
92 | 声波传感器 | 声波传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录声音波形的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有声波传感器探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的波形(mV)。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 声音频率范围：100Hz~15000Hz 四、实验 谐振、声音的反射和吸收等 | 12 | 只
93 | 分体式位移传感器 | 分体式位移传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录位移的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 分体式位移传感器分发射器和接收器两个部分，接收器一端带有Lightning接口线与采集器通用接口进行连接使用。 二、功能 1.用于测量物体间的位移。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~2m 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：1mm 四、实验 探究弹簧的伸长特性、匀变速直线运动的位移与时间的关系、匀速直线运动的位移、验证胡克定律、探究弹簧弹力与形变量的关系等 | 12 | 套
94 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 24 | 只
95 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 12 | 套
学生端实验器
96 | 小车导轨 | 一、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） 二、功能 1.用于动力学为核心的包含位移、时间、速度、加速度等物理量等实验。 2.小车导轨是一套能轻松完成初高中动力学实验的实验平台，实验器功能多样，配件齐全，轨道预留多种传感器固定孔及光电门固定支架，可搭配位移传感器、分体式位移传感器、光电门传感器等不同组合进行实验，测得小车各类运动数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，支持各类动力学DIY设计实验。 3.专用动力学小车，车轮刀片式设计，与轨道摩擦小，具有弹簧减震结构，有效保证小车在同一平面直线运动。 4.动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。 5.滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。 6.导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 匀变速直线运动的位移与时间的关系、借助传感器用计算机测速度、匀速直线运动的位移、匀变速直线运动的速度与时间的关系、探究加速度与拉力的关系、 探究加速度与质量的关系、用两个光电门测加速度等实验 | 12 | 套
97 | 牛顿第三定律 | 一、组成 底板部件、磁铁部件（N极2个、S极1个）、滑块部件、连接杆部件 二、功能 1.用于牛顿第三定律实验。 2.底板部件与滑块部件可保证两个作用力在同一直线上受力，配合两个力传感器，测得两个力的具体数值和变化趋势，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律明显。 3.通过更换力传感器间的连接装置磁铁部件或连接杆部件，可探究非接触性力或接触性力下的的相互作用和牛顿第三定律。 4.专用软件可描绘出力的变化曲线，并进行“映像”使两个力分布与轴线两侧，利于学生理解力的相互作用原理。 5.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 力的作用是相互的、牛顿第三定律等实验 | 12 | 套
98 | 胡克定律实验器 | 一、组成 实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） 二、功能 1.用于探究弹簧的伸长特性、弹簧伸长量与弹力的关系等实验。 2.配合力传感器和位移传感器使用可得到更加准确的数据，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验结果明显。 3.面板标有刻度，清晰耐用，学生使用过程中可根据刻度计算，加深学生对实验的理解。 4.实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 5.提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 弹簧的伸长特性、研究弹簧伸长量与弹力的关系等实验 | 12 | 套
99 | 环形线圈 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电线圈磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 探究通过环形线圈的磁场方向与电流方向的关系、探究通过环形线圈产生的磁感应强度大小与电流的大小的关系等实验 | 12 | 套
100 | 螺线管 | 一、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 二、功能 1.用于测量通电螺线管内部的匀强磁场，探究电流大小和线圈匝数与螺线管内部磁场强度的关系。 2.亚克力支架板方便放置小磁针，探究通电螺线管磁感线及磁场方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.环形线圈内部预留较大空间方便探究螺线管内部磁场特性。 4.线圈绕制在圆环上，匝数均匀，磁场稳定。 三、实验 测量通电螺线管内部的匀强磁场、探究通电螺线管磁感线方向等实验 | 12 | 套
101 | 电学实验板 (17块) | 一、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 二、功能 1.用于电学类实验，如电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势等。 2.集成电路，实验方便快捷。 3.插拔式接线口，接线简便牢靠，实验稳定。 4.适配电学类传感器测量数值并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，也可接入指针式电表，满足数字化和传统不同形式实验教学要求，实验设计灵活。 5.实验丰富，基本涵盖电学类初高中分组及演示实验。 三、实验 RC/RL移相实验、整流与滤波（半波、全波）实验、电容器充放电实验、LC振荡电路探究实验、欧姆定律、导体的伏安特性实验、测量电池电动势实验、限流法测灯泡的伏安特性（限流、分压）实验、自感现象探究实验、测量电源的电动势和内阻实验、电阻的串并联实验、电源输出与负载的关系实验、伏安法测电阻实验、电磁感应现象探究等实验 | 12 | 套
102 | 电阻定律实验器Ⅱ | 一、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） 二、功能 1.用于电阻定律实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。 2.电阻定律实验器配合电源、电流传感器，通过传感器测得的电流大小来比较接入的金属丝电阻大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度，探究导体长度对电阻的影响。 4.提供三种材料相同，直径不同的金属丝，便于探究导体横截面积对电阻的影响。 5.提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝，探究导体材料对电阻的影响。 6.底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记，可直接读出长度数值。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究电阻的影响因素等实验 | 12 | 套
103 | 平抛运动实验器 | 一、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台 二、功能 1.用于探究平抛运动的规律。 2.通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。 3.落球盒组件可清晰记录落点位置，得出小球准确的水平位移，有效减少实验误差。 4.平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 三、实验 平抛运动的规律等实验 | 12 | 套
104 | 玻意耳定律实验器 | 一、组成 底板、支架杆、活塞架、压板、针筒（50mL） 二、功能 1.用于验证玻意耳定律实验。 2.针筒可接入压强传感器，测量压强的变化，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，可得出体积与压强变化规律。 3.采用导轨式设计，按压稳定，方便定位体积。搭建简单，实验高效快捷。 4.压板按压面积大，按压轻松稳定。 5.针筒接口与压强传感器连接密封效果好，实验数据精确。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 探究一定质量的气体在温度不变时其压强与体积的变化关系等实验 | 12 | 套
105 | 机械能守恒实验器 | 一、组成： 铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头 二、功能： 1、用于验证机械能守恒。 2、方法贴合教材。用两个光电门，测出金属挡光柱在自由落体过程中，某两个点的速度，得到金属挡光柱在这两个点的动能，得到动能差值。再结合两个光电门的高度差，算出势能差值。动能及势能差值两者相等，从而验证了机械能守恒。 3、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。 4、铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，大大简化了实验操作。 三、实验： 可以用自由落体的方式，完成高中物理必修2中的机械能守恒等实验。 | 12 | 套
106 | 智能力盘实验器 | 一、组成 人字形底座、铝合金固定杆、刻度盘、支撑杆、滑轮、连接线组件、钩码、梅花螺丝、手紧螺丝、数据线2根 二、功能 1.用于力的合成、力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则。 2.刻度盘设有两个支撑杆，可轻松改变分力的角度，配合力倾角传感器直接测量力和角度的大小，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究力的合成与分解实验。 3.单个支撑杆可围绕刻度盘在0°～180°内进行转动，改变力的角度。 4.连接线组件可保证两个力传感器在转动时，交点始终处于刻度盘的圆心位置，设计科学合理。 5.固定杆设有滑轮，可拓展探究合力竖直向上的情况。 6.采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 7.配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 三、实验 探究力合成的平行四边形定则、探究力分解的三角形定则等实验 | 12 | 套
107 | 安培力实验器 | 一、组成 角度盘、方形铁架台底座、角度盘指针、胶木手拧螺丝、多功能铁架台底座、公母支撑杆、通用夹具、匝线圈*2（800匝、1600匝）、红色导线、黑色导线、定位垫片、转接头、水平仪 二、功能 1.用于安培力实验，探究磁场中的通电导线的线圈匝数、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响。 2.实验器提供稳定测量环境，配合电流传感器和微力传感器，测量通电导线的电流大小及其在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.线圈预留导线接口，可接入外部电源，从零开始调节通过线圈的电流大小，从而探究通电导线中电流大小对安培力的影响。 4.具有2种不同匝数的线圈，控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数，探究线圈匝数对于安培力的影响。 5.磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小，从而探究通电导线电流方向与磁场方向的夹角对安培力的影响。 6.设有通用夹具，线圈更换简便。 7.设有定位垫片，可保证更换线圈后仍处于同一高度。 8.可支持有线、无线两种工作方式。 三、实验 用于探究磁场中的通电导线的线圈匝数、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响等实验 | 12 | 套
108 | 光的干涉衍射实验器 | 一、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 二、功能 1.用于探究光在透过单缝和双缝时，发生衍射和干涉的现象。 2.激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。 3.激光器前端具有可左右移动的卡槽，方便光学元件的插入及滑动。 4.干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。 5.衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形，可观察到明显的光的衍射现象。 6.配有软性150cm长皮尺，方便测量激光器到光强分布传感器的距离，用于计算光波波长。 三、实验 杨氏双缝干涉、单缝衍射、用光强分布传感器做双缝干涉等实验 | 12 | 套
系统集成
109 | 系统集成 | 1、铝方通吊顶。改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
配套计算机配置说明
110 | 笔记本电脑 | 1、CPU：国产ARM架构处理器，核心数≥8,中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中安全可靠等级II级及以上，不低于麒麟9000C，飞腾腾锐D3000，龙芯3A6000 2、内存容量：≥16GB 3、内存要求：支持DDR5及以上内存类型，内存频率≥4400MHz，产品CPU支持的内存最高速率≥4400MT/S 4、硬盘： ≥512GB 固态硬盘 5、屏幕尺寸：≥14英寸 6、屏幕分辨率：≥2160×1440 7、显卡：集成显卡或独立显卡 8、声卡：集成声卡 9、无线网络：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz，2.4GHz和5GHz双频 10、USB接口：USB 3.2 GEN1 Type-A接口≥2，Type-C接口≥1 11、电池容量 ：≥50Wh 12、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘），投标时提供BIOS设置界面截图 13、摄像头：720P高清摄像头，支持物理屏蔽 14、重量 ：≤1.7kg 15、厚度 ：≤18mm 16、可靠性： MTBF≥100万小时： 17、认证：CCC、中国节能认证、中国环境标志产品认证 18、服务：原厂3年维保，3年上门服务，3年7*24小时专家服务，服务权益原厂官网可查，投标时提供查询链接和查询方法并加盖投标人公章 19、版本支持：操作系统产品具有教育版本，并且有软件著作权，并提供教育版本的软件著作权登记证书。 cpu支持：操作系统产品同源异构方式支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器，并在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境。 操作系统政府采购标准：供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。 供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。 安全特性：通过GJB9001C认证；操作系统产品支持多种桌面应用：QQ、微信、自研邮件客户端、画图工具、截图工具、图片查看器、音频播放器、视频播放器、文件管理器、压缩工具、刻录软件、应用商店等。 浏览器支持：操作系统产品支持360安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器、火狐浏览器、QQ浏览器等。 基本功能：操作系统产品可支持兼容Windows应用全栈解决方案，应用全栈解决方案要实现在操作系统自带的应用商店中获取Windows应用并使用。为保证兼容性，应用全栈系统与操作系统需由同一厂商提供。 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC。 操作系统产品提供分区管理、文件系统管理、系统监视器、备份还原、安全中心、系统更新等系统工具。 操作系统产品可支持同传还原解决方案，为保证操作系统与同传还原高度兼容，同传还原解决方案与操作系统产品需由同一厂商提供，解决方案可以支持多硬盘、多个还原点；支持自动还原、定时还原功能。 | 13 | 台
小计

## 32.物理准备室
物理准备室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 物理准备实验台 | 1、规格：≥w2400*d1000*h850mm； 2、台面：采用≥12mm厚抗倍特板，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥24mm； 3、台身：采用≥58*43mm铝框架，16mm（±1mm）厚E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条,。铝合金连接件：四通规格≥W110*D93*H67mm、三通规格≥W76*D93*H66mm、二通规格≥W43*D93*H67mm，材料采用PP，模具注塑一次成型； 4、结构：铝木结构； 5、脚垫：规格≥φ40*H76mm，材料采用PP，模具注塑一次成型，可调节高低。 | 2 | 张
2 | 教师办公台 | 1、规格：≥w1400*d600*h780mm； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；4、台身采用16mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 5、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 2 | 张
3 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 2 | 张
4 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 8 | 个
5 | 安装费 | 1、实验室设备安装及调试。 | 2 | 项
6 | 系统集成 | 1、改网、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 2 | 项
合计：

## 33.物理器材室
物理器材室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 16 | 个
2 | 安装费 | 实验室设备安装及调试 | 2 | 项
合计

## 34.生物智能吊装实验室（48位）
生物智能吊装实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
智能控制系统模块
1 | 智能控制箱 | 1、规格：≥w550*d205*h900mm 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌≥10英寸液晶触摸显示屏，分辨率1024(H)×600(V)； 3、采用厚1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内设置高性能中央处理器一套，总空气开关断路器一组，紧急控制系统一套、ARM架构,通讯采用总线设计，网络采用有线网络。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块，实验桌档板升降控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无线限数据采集模块,实现Android、IOS、Harmony OS APP实验室管理控制。 5、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制及选择性控制，内置限位控制系统。 （2）给水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 (4)通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 6、主要参数指标为： （1）频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示； （2）输入额定电压：三相380V，±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等；（8）控制系统：采用RS485通讯控制。 | 1 | 套
2 | 控制器 | 1、塔吊升降控制； 2、考试挡板控制； 3、塔吊给水控制； 4、废水控制； 5、塔吊照明控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频控制； 8、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）； 9、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等）。 | 1 | 套
3 | 控制屏 | 1、尺寸：≥10英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 2、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 3、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 4、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 5、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 6、可显示塔吊电源控制：控制学生DC/AC电源； 7、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 8、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 9、可显示教室环境控制：照明、电源、窗帘； 10、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等； 11、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 12、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 | 1 | 块
4 | APP控制系统 | 1、智能网关通讯：手机二维码+4G ； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和相对湿度等； 3、使用APP能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 4、使用APP同时控制给水、废水、通风、照明、电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 | 1 | 套
学生位塔吊主体模块
5 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w1730*d600*h270mm； 2、架身规格：≥1595*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥1600*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 6 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 6 | 套
教师位塔吊主体模块
7 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w950*d600*h270mm； 2、架身规格：≥865*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥865*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 1 | 套
8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 1 | 套
给排水模块
9 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w240*d160*h550mm； 2、采用加厚铜质材料； 3、高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、特制鹅颈管可360°旋转； 6、可拆卸铜质水嘴； 7、底部增加过滤网，过滤水中杂质。 | 13 | 个
系统调试
10 | 系统调试 | 1、系统调试： （1）吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）给排水调试； （5）供电系统调试； （6）照明系统调试。 | 1 | 套
11 | 辅材 | 1、专业连接件、室内电线、网线、控制线、缠绕管。 | 1 | 批
12 | 吊架 | 1、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准， | 7 | 套
设备安装
13 | 设备安装 | 1、实验室塔吊及桌椅设备安装。 | 1 | 项
学生实验操作及学习区
14 | 教师演示台 | 1、尺寸≥w2600*d700*h800/1000mm，全钢结构； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 为确保使用者的健康安全，台面板材需通过国家认可的权威检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： ▲（1）化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”对板材进行不少于138 种化学试剂检测，其中包含但不限于硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯等试剂检验结果为无明显变化，分级结果为 5 级；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（2）台面物理性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm³；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（3）台面甲醛性能：甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（4）抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；包含但不限于甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲（5）氙灯老化---用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行420小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 3、柜体：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 4、布线布管：柜体预留敲落布水孔，柜内侧预留线孔中间档板链接两侧柜体，预留布线布管空间； 5、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 6、门板及抽面：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，经过喷涂处理； 7、铰链：厚度≥2.0mm（±0.2mm）的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理。 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 9、固定桌脚：采用柜体内置PP塑料脚，可以调节高低； 10、升降：桌面升起默认1000mm高，控制器有3个高度记忆调节，及自由高度，桌面下降过程受阻或压异物会自行回退房夹； | 1 | 张
15 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
16 | 生物学生实验台 | 1、规格：≥w1200*d600*h780mm，采用全新铝钢中式拱桥设计； 2、面板：采用12.7mm（±0.5mm）厚实芯理化板；台面前端两角倒圆角，后端两角为直角（装配挡水条），无尖角，可避免学生碰伤； 3、侧面脚架：使用3.0mm（±0.5mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，外观Y字形设计，下方有凸槽配合立柱安装。下脚规格：≥558*55*160mm,壁厚：3.0mm（±0.5mm）压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局，外观成拱桥状，拱形长≥400mm,高≥85mm,正面视角两侧往上倾斜感。立柱规格：≥100*40mm是由铝型材拉伸成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配PVC装饰条使用，组成工字形状； 4、扁管规格：≥100*30*1085mm采用钢型材一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、上支架规格：≥25*25*1140mm采用钢型材一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 6、书包斗框架：≥25*255*1140mm，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 7、挡水条规格：采用了PVC材质由模具挤出拉伸成型，有条长凹槽跟面板配合组合成一体； 8、书包斗：尺寸≥w400*d260*h100mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的尾端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 24 | 张
17 | 实验圆凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm。凳面直径≥315，高度450-500mm； 2、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 48 | 张
18 | 水柜 | 1、产品规格：≥w500*d600*h1100mm（带PP材质滴水架，采用PP材料，尺寸：≥415*75*292mm）； 2、水槽盖：采用pp材料，≥w495*595*92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。水槽：采用PP材料，壁厚4mm（±0.2mm），塑料注塑模一次性成型四周有10mm（±0.2mm）高挡水沿；水槽规格：≥w470*d480*h360mm，水槽内带溢水口； 3、主体：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有≥R20mm圆弧； 4、正面：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。上下方有倾斜角，成凹槽状，槽深≥40mm,视觉更有立体感； 5、门板：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有圆角； 6、底座：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。四周内倾斜，接地面相应缩小，视觉更有立体感； 7、脚垫：采用塑胶脚垫。 ▲8、水柜理化性能检测满足以下技术要求：金属喷漆（塑）涂层硬度检测结果≥2H；金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：24h，乙酸盐雾试验，检测结果不低于10级；金属喷漆（塑）涂层附着力检测结果不低于1级。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲9、水柜重金属、多环芳烃和挥发性有机化合物检测满足以下技术要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬和可溶性汞均未检出；苯并[a]芘和16种多环芳烃（PAH）总量均未检出；TVOC检测结果≤0.016mg/m³。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） | 13 | 个
19 | 紧急喷淋器 | 1 . 冲淋头:下方冲林区被水柱覆盖面 2 . 主材304化学元素（C,Si，Mn，P，S，Cr，Ni）：C：0.043，Si：0.74，Mn：0.52，P：0.028，S：0.016，Cr：18.01，Ni：8.05，Fe:71.9;GB/T20878,Ni含量大于8%，浮锈可擦，表面光亮。 3 .可操作性：操作者可一次性推开启动，不需要手保持启动；符合ANSI Z358-2014洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一次性推开启动，不需要手保持启动。 4 .喷淋系统要求：在距离地面不小于1525mm处，喷淋水直径为：22.3321英寸。符合在距离地面不小于1525mm处，喷淋水直径不小于20英寸。 5 .洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。 6 .手柄标识：不锈钢手推柄配有105*110mm配黄色底黑色标识，符号符合相关法规。符合不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌或105*110mm配黄底黑色标识，符号符合相关法规。 7 .主体标识：主体1500mm以上管子处配有290*220mm黄底黑色标识，符号符合相关法规。符合主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标或290*220mm黄底黑色标识，符号符合相关法规。 8 .渗漏性：在水温20°C，试验水压1.5MPa下条件下，保压5min，无渗漏。 9 .动态水压流量：冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下82.3612/min.符合冲淋喷头流量在动态水压0.4MPa下≥75.7/min。 10 .冲淋手拉阀开启时间：冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间0.5S。符合冲淋洗眼器冲淋手拉阀开启时间≤1s。 11 .喷射高度：洗眼器喷头喷射水流的高度在100毫米至300毫米之间从洗眼喷头中心至水流最高处。 12 .洗眼器喷头流量：冲淋洗眼器在动态水压0.25MPa，流量2.2L/min.符合冲淋洗眼器在动态水压0.25MPa，流量不小于1.5L/min。 13 .洗眼器：采用双口气泡式出水莲蓬头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，下具集水盆，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到11.4 升/min, GB /T38144. 1。 14 .洗眼流量：0.525Mpa工作压力下，15L/min。符合在0.3-0.6MPa工作压力下，>11.4L/min,GB /T38144. 1。 15 .密封压力：0.8Mpa压力下，保压5min,无泄漏。 16 .螺纹精度：密封螺纹：螺距：1.8115；牙高：1.1621,；大径：20.5612；小径：18.2155；非螺纹密封：螺距：1.4611；牙高：0.7375；大径：9.6425；小径：8.1675。密封螺纹精度符合GB-T7306.1-2000的规定,非螺纹密封的螺纹精度应符合GB-T7307的规定，按GB-T7307外螺纹精度不应低于B级精度。 17 .尺寸： 一、淋身器高：2100mm。符合2100±5%mm。 二、洗眼器高：1075mm。符合1100±5%。 三、入水管口径内径（直径）：15mm，外径（直径）：20.50mm。符合直径20-25mm。 四、排水管口径内径（直径）：20.70mm，外径（直径）：26.42mm；符合15-27mm。 五、洗眼器进水口尺寸：（直径):20.50mm,外径（直径）：15.60mm。六、洗眼系统排水口尺寸：内径46mm。符合40-50mm。 七、排水盘排水口尺寸：（内径）45mm。符合≥40mm。 八、厚度：1mm。符合≥1mm。 18 .冲淋喷头高度：1920mm。符合1900-2438mm。 19 .洗眼喷头高度：1075mm。符合800-1200mm。 20 .外观：样品管道采用焊接式管道连接，阀门使用陶瓷阀芯，可拆卸。 21 .螺纹外观：样品螺纹表面无凹痕，无断牙等缺陷。 22 .耐低温：-40℃，96h，测试后样品无明显变化。 23 .耐湿热：25℃，95%RH，96h，测试后样品无明显变化。 | 1 | 套
20 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 5 | 个
系统集成
18 | 系统集成 | 1、铝方通吊顶。改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
小计

## 35.生物智能探究实验室（48位）
生物智能探究实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
智能控制系统模块
1 | 智能控制箱 | 1、规格：≥w550*d205*h900mm 2、外壳：正面配置全触摸钢化玻璃，内嵌≥10英寸液晶触摸显示屏，分辨率1024(H)×600(V)； 3、采用厚1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 4、内设置高性能中央处理器一套，总空气开关断路器一组，紧急控制系统一套、ARM架构,通讯采用总线设计，网络采用有线网络。内有通讯模块、塔吊控制模块、学生电源控制模块、窗帘控制模块、给水控制模块、通风系统控制模块，实验桌档板升降控制模块，实验室环境参数控制模块。可选配无线限数据采集模块,实现Android、IOS、Harmony OS APP实验室管理控制。 5、控制柜功能： （1）升降控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，控制模式可以集中控制及选择性控制，内置限位控制系统。 （2）给水控制系统：供水：通过控制教室的给水电磁阀供水，操作方式统一供水。 (3)照明控制系统：分为教师塔吊和学生塔吊，学生控制模式为统一控制。 (4)通风控制系统： 采用SPWM方法控制：采样控制理论中的冲量等效原理为理论控制原理，用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断，通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。 6、主要参数指标为： （1）频率指示、异常指示、转速指示、状态指示、温度指示等均由LED显示； （2）输入额定电压：三相380V，±15%； （3）输入额定频率：50/60 HZ； （4）控制方式：空间电压矢量控制； （5）输出频率：0.10~400.0 HZ； （6）过载能力：150% 额定电流； （7）保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等；（8）控制系统：采用RS485通讯控制。 | 1 | 套
2 | 控制器 | 1、塔吊升降控制； 2、考试挡板控制； 3、塔吊给水控制； 4、废水控制； 5、塔吊照明控制； 6、多功能学生电源控制（锁定/开放）； 7、排风变频控制； 8、教室环境控制：（选配功能：照明、电源、窗帘）； 9、教室环境监控（温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等）。 | 1 | 套
3 | 控制屏 | 1、尺寸：≥10英寸液晶触摸显示屏，集中控制显示系统。可显示操作执行各分项分页控制； 2、可显示系统设置、系统初始化、权限管理、分级密码保护、分组设置等功能； 3、可显示塔吊通风控制：触摸数字无极变频控制，可精确控制通风量； 4、可显示塔吊供水控制：集中控制整室给水； 5、可显示塔吊照明控制：老师与学生照明可独立分别控制； 6、可显示塔吊电源控制：控制学生DC/AC电源； 7、可显示塔吊升降控制：集中控制和分组控制； 8、可显示升降桌控制：集中控制屏风升降； 9、可显示教室环境控制：照明、电源、窗帘； 10、可显示教室环境监控：温度/湿度、PM2.5、CO、CO2等； 11、可显示塔吊出现异常时的报警通知与故障提示，实时报警页面有故障排除方法指引； 12、可显示塔吊使用帮助界面使用说明。 | 1 | 块
4 | APP控制系统 | 1、智能网关通讯：手机二维码+4G ； 2、APP能显示当前PM2.5、CO、CO2和相对湿度等； 3、使用APP能锁定或开放学生低压电源的控制，可调整交、直流的电压； 4、使用APP同时控制给水、废水、通风、照明、电源、塔吊升降、桌子屏风升降、窗帘等开启与关闭。 | 1 | 套
学生位塔吊主体模块
5 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w1730*d600*h270mm； 2、架身规格：≥1595*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥1600*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 6 | 套
6 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 6 | 套
教师位塔吊主体模块
7 | 主体框架 | 1、主体规格：≥w950*d600*h270mm； 2、架身规格：≥865*370*265mm，整体采用1.0/2.0mm（±0.2mm）等规格冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯焊接成型，整骨架为直通结构，通口规格：≥325*225mm,中心位置顶部开有≥φ160mm通风孔，周边有4个≥φ5mm小孔作为固定器件用，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内置组合固定件：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，便于组装拆卸检修等； 4、左右侧板规格：≥865*265*110mm，采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，整体为三边形设计，带有3个圆弧角，长面设有敲落孔，可选择性安装设备；两侧尾端固定了高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 5、塔吊两侧堵头采用ABS材质，规格：≥600*270*55mm； 6、顶部检修口全部采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 7、塔吊吊顶装饰盖采用ABS材质。 包含防漏快接头、水管、给排水水泵、下水密封装置及给排水配件、电源、LED灯、USB面板插座、网口插座、塔吊吊顶装饰盖、配件、缠绕管。 | 1 | 套
8 | 塔吊升降模块 （含升降电机） | 1、规格：≥w390*d300*830mm，升降行程不大于500mm； 2、外筒规格：≥325*225*600mm,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽，便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 3、内筒规格：≥298*200*600mm ,采用1.2mm（±0.2mm）冷轧钢板，数控折弯焊接成型，内有凹形固定滑槽,便于内外筒配合滑动，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理； 4、塔吊升降模块：采用双推杆电机配置，垂直升降行程不大于500mm，满足不同楼层高度的安装； 5、升降设有光电行程开关升降限位。 | 1 | 套
给排水模块
9 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w240*d160*h550mm； 2、采用加厚铜质材料； 3、高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、特制鹅颈管可360°旋转； 6、可拆卸铜质水嘴； 7、底部增加过滤网，过滤水中杂质。 | 7 | 个
系统调试
10 | 系统调试 | 1、系统调试： （1）吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； （2）系统结构调试； （3）系统控制调试； （4）给排水调试； （5）供电系统调试； （6）照明系统调试。 | 1 | 套
11 | 辅材 | 1、专业连接件、室内电线、网线、控制线、缠绕管。 | 1 | 批
12 | 吊架 | 1、塔吊吊架：尺寸≥390*310mm，角铁材质，高度以现场测量为准， | 7 | 套
设备安装
13 | 设备安装 | 1、实验室塔吊及桌椅设备安装。 | 1 | 项
学生实验操作及学习区
14 | 教师演示台 | 1、尺寸≥w2600*d700*h800/1000mm，全钢结构； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 3、柜体：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置； 4、布线布管：柜体预留敲落布水孔，柜内侧预留线孔中间档板链接两侧柜体，预留布线布管空间； 5、拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成； 6、门板及抽面：采用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板，组装式设计，经过喷涂处理； 7、铰链：厚度≥2.0mm（±0.2mm）的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理。 8、滑轨：三节重型滚珠滑轨； 9、固定桌脚：采用柜体内置PP塑料脚，可以调节高低； 10、升降：桌面升起默认1000mm高，控制器有3个高度记忆调节，及自由高度，桌面下降过程受阻或压异物会自行回退房夹； | 1 | 张
15 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
16 | 生物中央实验台（8人） | 1、规格：≥w2640*1200*h780mm，采用全新铝钢中式拱桥设计； 2、面板：采用12.7mm（±0.5mm）厚实芯理化板； 3、侧面脚架：使用3.0mm（±0.5mm）厚压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，外观Y字形设计，下方有凸槽配合立柱安装。下脚规格：≥558*55*160mm,壁厚：3.0mm（±0.5mm）压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局，外观成拱桥状，拱形长≥400mm,高≥85mm,正面视角两侧往上倾斜感。立柱规格：≥100*40mm是由铝型材拉伸成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配PVC装饰条使用，组成工字形状； 4、扁管规格：≥100*30*1085mm采用钢型材一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 5、上支架规格：≥25*25*1140mm采用钢型材一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 6、书包斗框架：≥25*255*1140mm，材料表面经过防腐氧化处理和环氧树脂塑粉高温固化处理； 7、书包斗：尺寸≥w400*d260*h100mm,采用ABS塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的尾端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 6 | 张
17 | 实验圆凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理。螺旋升降式，升降距离≥50mm，最高离地距离≥500mm。凳面直径≥315，高度450-500mm； 2、凳面材质：采用高密度ABS注塑。表面细纹咬花，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用不锈钢螺丝与托盘固定； 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料。 | 48 | 张
18 | 水柜 | 1、产品规格：≥w500*d600*h1100mm（带PP材质滴水架，采用PP材料，尺寸：≥415*75*292mm）； 2、水槽盖：采用pp材料，≥w495*595*92mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。水槽：采用PP材料，壁厚4mm（±0.2mm），塑料注塑模一次性成型四周有10mm（±0.2mm）高挡水沿；水槽规格：≥w470*d480*h360mm，水槽内带溢水口； 3、主体：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。拐角设有≥R20mm圆弧； 4、正面：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。上下方有倾斜角，成凹槽状，槽深≥40mm,视觉更有立体感； 5、门板：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。两侧设有圆角； 6、底座：采用实验室专用1.0mm（±0.2mm）冷轧钢板材质板折弯冲压形成。四周内倾斜，接地面相应缩小，视觉更有立体感； 7、脚垫：采用塑胶脚垫。 | 7 | 个
19 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 5 | 个
生物探究器材
教师端传感器
20 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ymkj,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 16.需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证智能数字实验盘内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器，最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率，最大数据存储量：6万点，产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求，中标后提供原件备查。 | 1 | 台
21 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、iOS、Android、MacOS操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合ymkj：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 14.提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 15.提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 16.在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，需提供第三方检测机构出具的检测报告佐证，并提供相关网页截图材料和网址信息、账户和密码查验，中标后提供检测报告原件备查。 | 1 | 套
22 | 实验资源管理云平台 | 实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 功能： 1.云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 2.独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3.独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4.云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5.数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 6.平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。 7.账号角色和数量：学校管理员*1；实验室总管理员*1；生物学科实验室管理员*1（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；生物备课组长各年级各1个*3（共3个）；生物学科教师各年级各10个*3（共30个）。 | 1 | 套
23 | pH传感器 | pH传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液酸碱值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~14 2.精度：±0.2 3.分辨率：0.01 四、实验 不同浓度溶液的pH差异、浓氨水的挥发和氨气的溶解、探究二氧化碳与澄清石灰水的反应、土壤酸碱性的测量、测量自然水体的酸碱度、水体的理化性质测定、不同盐溶液的酸碱性、测量溶液的pH、二氧化碳的溶解性实验、二氧化碳和氢氧化钠的反应、不同物质的酸碱性等 | 2 | 只
24 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 1 | 只
25 | 溶解氧-气中氧一体传感器 | 溶解氧-气中氧一体传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氧含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口，附件为填充液、校准液、电极帽。 二、功能 1.用于测量气体、溶液中的氧含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。 三、规格 溶氧： 1.量程：0~20mg/L 2.精度：±0.5mg/L 3.分辨率：0.01mg/L 气氧： 1.量程：0~100% 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、水体的理化性质测定、测定空气里氧气的含量、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、探究影响植物光合作用速率的因素、水中氧含量的测定、燃烧的秘密等。 | 1 | 只
26 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。 5.支持传感器复位，用于校准传感器。 三、规格 1.量程：0~100000ppm 2.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 3.分辨率：2ppm 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、种子的萌发产生二氧化碳、证明空气中含有二氧化碳、燃烧的秘密等 | 1 | 只
27 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 1 | 只
28 | 光强传感器 | 光强传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录光强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端内置有光强探头，后端为Lightning接口。 二、功能 1.用于测量被测环境的光强值。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~55000Lux 2.精度：±5% 3.分辨率：15Lux 四、实验 光强的测量、探究光照强度与距离的关系、外界条件对植物光合作用的影响因素实验等 | 1 | 只
29 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录湿度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量空气的相对湿度。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~100% 2.精度：±4%（10%~90%RH） 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、生活环境中湿度的测量、对蜡烛燃烧的探究、浓硫酸的吸水性、空气质量检测、植物的蒸腾作用、影响鼠妇分布的非生物因素、证明空气中含有水蒸气、测量环境湿度等 | 1 | 只
30 | 气体酒精传感器 | 气体酒精传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录酒精含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中酒精的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~6000ppm 2.精度：±3% 3.分辨率：1.5ppm 四、实验 酒后呼出气体中酒精含量的测定、酵母菌的呼吸作用等 | 1 | 只
31 | 色度计 | 色度计通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录透光率的变化，绘制相应图像。可切换红、绿、蓝、紫4种入射光。 一、结构及外观 传感器正面为电源按钮、显示屏、传感器名称、型号及量程范围，前部为测量窗口，可放入比色皿进行测量，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量溶液的透光率，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.通过短按电源按钮可快速切换入射光频率。 4.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100% 绿光（520nm）：透光率0~100% 蓝光（470nm）：透光率0~100% 紫光（430nm）：透光率0~100% 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S 绿光（520nm）：透光率±2%F.S 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S 紫光（430nm）：透光率±2%F.S 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1% 绿光（520nm）：透光率0.1% 蓝光（470nm）：透光率0.1% 紫光（430nm）：透光率0.1% 四、实验 使用硫代硫酸盐研究化学反应速率、高锰酸钾溶液与草酸溶液的褪色反应、硫代硫酸钠与浓硫酸反应、果汁中维生素C含量的测定、溶液中物质浓度的测定（比尔定律）等实验 | 1 | 只
32 | 电导率传感器 | 电导率传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率及其变化。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~20000μS/cm 2.精度：±3%F.S 3.分辨率：6μS/cm 四、实验 不同浓度溶液电导率的差异、水体的理化性质测定、测量水样的电导率等 | 1 | 只
33 | 溶解二氧化碳传感器 | 溶解二氧化碳传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶解二氧化碳的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液中的二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0.2ppm~440ppm 2.分辨率：0.1ppm 四、实验 二氧化碳溶解性实验、水生植物的光合作用等 | 1 | 只
34 | 亚硝酸根离子传感器 | 亚硝酸根离子传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液中的亚硝酸根离子的含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量溶液中亚硝酸根离子的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：4.6ppm~4600ppm 2.分辨率：0.5ppm 四、实验 溶液中亚硝酸根含量的测定、制作泡菜并检测亚硝酸盐含量实验等 | 1 | 只
35 | 光纤光谱仪 | 一、组成 光纤光谱仪实验器主体（含开关、工作指示灯、USB接口、漏液孔、电池电源、比色皿槽）、比色皿*10、光纤、USB数据线、干电池*4 二、功能 1.用于测量强度、吸光度、透光率和荧光等。 2.实验器采用了交叉非对称 C-T 光学系统，结构简单，体积小。内置CCD探测器，无需外接传感器及采集器，可直接与终端连接，在专用软件上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式在Windows系统终端上实时呈现，可探究分析叶绿素的吸收光谱、各种色光的光谱测量、高锰酸钾溶液浓度测定等实验，涉及到教学中的多个学科，广泛应用于中学教育或者大学的初级教学。 3.采用集成LED钨光光源和两段荧光激光光源，可自由切换，安全实用。 4.具有高质量的衍射光栅，可以将不同光谱的谱线分开，并且入射到反射镜上。 5.配置10个比色皿，可对溶液进行浓度、吸光度、透光率等测量。 6.主体下方设有漏液孔，可有效避免比色皿槽中液体残留损坏测量窗口。 7.配置光纤，可实现对各种色光的光谱测量。 三、实验 高锰酸钾溶液浓度测定、硫酸铜溶液浓度测定、测定实验室黄铜样品的铜含量、测定自制硫酸亚铁铵的纯度、测量化学反应速率、分析叶绿素的吸收光谱、探究酶浓度对酶促反应速率的影响、荧光光谱的测量、各种色光的光谱测量、气体放电管的放射光谱测量等实验 | 1 | 只
36 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 3 | 只
37 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起YH，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳。 | 1 | 套
38 | 实验箱支架车 | 一、组成 承重：60kg 尺寸：410*310*170mm（展开），508*90*170mm（折叠） 质量：约1.3kg 由支架、万向轮组成，配套实验箱使用。 二、功能 1.专为实验箱设计的移动支架车YH，可实现多个实验箱的迅速移动，省时省力。 2.承重60kg，可承载多个实验箱。 3.有5个万向轮，带刹车，移动方便。 4.可折叠，折叠后体积小，便于收纳、运输。 | 1 | 台
教师端实验器
39 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 1 | 套
40 | 橡胶塞配件包 | 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1.单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 2.三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 3.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验 | 1 | 套
41 | 模拟生态系统 | 一、组成 透明亚克力实验箱3个、底板托盘、脱脂棉条3根、橡胶塞29个（含侧面连同塞*3、侧面全封塞*2、顶面全封塞*9、单边槽无孔塞*3、温度传感器探头孔塞*3（中孔φ5mm）、湿度传感器探头孔塞*3（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*3（中孔φ12mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*3（中孔φ15mm）） 二、功能 1.用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，整体配合可用于模拟生态系统的研究，多种不同孔径的橡胶塞可以配合多种传感器（如温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器）实时监测系统各种数据的变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上呈现。 3.透明亚克力材质，便于观察箱体内部的实验现象，材料强度高，耐腐蚀。 4.独立的实验箱体设计，可整体使用，也可三个独立实验箱体进行不同组合形式使用，比如单个实验箱可拆分使用完成光合作用实验探究等。使用灵活，满足不同实验需求。 5.橡胶塞密封效果好，种类比较多，支持带线的传感器（如电导率、pH、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，可满足不同实验需求，支持教师DIY设计实验。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 研究生态系统的稳定性、光合作用等实验 | 1 | 套
42 | 渗透研究实验器 | 一、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 二、功能 1.用于初中生物、高中生物研究渗透实验。 2.实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝，有效保证密封性，实验环境搭建简单，易操作。 4.可自由更换半透膜种类，根据教学要求拓展探究实验的深度和广度。 5.U型连通器两侧设有刻度标贴，可以观察液面高度的变化。 6.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 观察渗透现象、测量渗透压等实验 | 1 | 套
43 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 1 | 套
学生端传感器
44 | 智能数字实验盘 | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验采集器，可满足中小学各个学科的实验需求。采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接。为学生探索科学世界创建了一个简洁的实验环境。 功能： 1.一体化设计，7个传感器接口，支持7种传感器模块同时工作和数据显示，可自定义接入传感器的种类。 2.内置三轴加速度、GPS、环境温度、气压计、相对高度计等传感器。 3.显示屏：3.5英寸480*320TFT触摸屏，配有触控笔。 4.最大采样速率：100kHz；采样解析度：12位分辨率。 5.最大数据存储量：6万点。 6.连接终端方式：USB、蓝牙。 7.内置电池：1800mAh锂电池；待机时间：大于6个月；电源适配器：100V~240V，AC/5V，DC/1A。 8.正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、触控笔笔槽。 9.支持平台：Windows系统、Android系统、iOS系统、MacOS系统lzq。 10.支持无线连接计算机、手机、平板等终端设备。 11.支持独立采集模式、离线采集、支持外接终端采集、支持无线传输。 12.具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口ymkj,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用。 13.固件升级：固件可通过USB接口进行升级，无需拆开设备，开机长按功能键并插入USB连接线即可进行固件升级，无需厂商参与。 14.产品中铅、汞、镉、六价铬、增塑剂、阻燃剂含量符合RoHs有害物质含量限值标准要求。 15.产品中不含甲醛、砷，符合环保标准要求。 | 12 | 台
45 | pH传感器 | pH传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶液酸碱值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.pH探头由内部参比电极和玻璃电极构成，用于测量溶液的酸碱值。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.支持标定功能。 三、规格 1.量程：0~14 2.精度：±0.2 3.分辨率：0.01 四、实验 不同浓度溶液的pH差异、浓氨水的挥发和氨气的溶解、探究二氧化碳与澄清石灰水的反应、土壤酸碱性的测量、测量自然水体的酸碱度、水体的理化性质测定、不同盐溶液的酸碱性、测量溶液的pH、二氧化碳的溶解性实验、二氧化碳和氢氧化钠的反应、不同物质的酸碱性等 | 24 | 只
46 | 温度传感器 | 温度传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头插孔，后端为Lightning接口，附件为温度探头。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.温度探头为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 4.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 5.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 6.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-40℃~135℃ 2.精度：±0.6℃ 3.分辨率：0.1℃ 四、实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀等 | 12 | 只
47 | 溶氧气氧一体传感器 | 溶解氧-气中氧一体传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录氧含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口，附件为填充液、校准液、电极帽。 二、功能 1.用于测量气体、溶液中的氧含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.可支持气中氧校准、溶解氧标定功能。 三、规格 溶氧： 1.量程：0~20mg/L 2.精度：±0.5mg/L 3.分辨率：0.01mg/L 气氧： 1.量程：0~100% 2.精度：±2%F.S 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、水体的理化性质测定、测定空气里氧气的含量、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、探究影响植物光合作用速率的因素、水中氧含量的测定、燃烧的秘密等 | 12 | 只
48 | 二氧化碳传感器 | 二氧化碳传感器是红外气体吸收检测型传感器，其具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.红外气体吸收检测型传感器，具有很好的选择性，高灵敏度，无氧气依赖性，寿命长，低功耗，无需预热等特点。 5.支持传感器复位，用于校准传感器。 三、规格 1.量程：0~100000ppm 2.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 3.分辨率：2ppm 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、对蜡烛燃烧的探究、空气质量检测、酵母菌的呼吸作用、种子的萌发产生二氧化碳、证明空气中含有二氧化碳、燃烧的秘密等 | 12 | 只
49 | 绝对压强传感器 | 绝对压强传感器配有压强软管、鲁尔头和针筒，使用方便、保证实验的气密性；采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录压强的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为鲁尔接头母头，后端为Lightning接口，附件为软管、鲁尔公头、针筒。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 6.支持传感器校准。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.精度：±2% 3.分辨率：0.1kPa 四、实验 测定空气里氧气的含量、二氧化锰对过氧化氢分解的影响、金属与酸的反应、酶催化的高效性、沸点与压强的关系、气体压强与受力面积、空气分子间的作用力、测量大气压强、探究压缩空气的力量、玻意耳定律、查理定律实验、查理定律、研究液体内部的压强等 | 12 | 只
50 | 色度计 | 色度计通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录透光率的变化，绘制相应图像。可切换红、绿、蓝、紫4种入射光。 一、结构及外观 传感器正面为电源按钮、显示屏、传感器名称、型号及量程范围，前部为测量窗口，可放入比色皿进行测量，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量溶液的透光率，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.通过短按电源按钮可快速切换入射光频率。 4.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100% 绿光（520nm）：透光率0~100% 蓝光（470nm）：透光率0~100% 紫光（430nm）：透光率0~100% 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S 绿光（520nm）：透光率±2%F.S 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S 紫光（430nm）：透光率±2%F.S 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1% 绿光（520nm）：透光率0.1% 蓝光（470nm）：透光率0.1% 紫光（430nm）：透光率0.1% 四、实验 使用硫代硫酸盐研究化学反应速率、高锰酸钾溶液与草酸溶液的褪色反应、硫代硫酸钠与浓硫酸反应、果汁中维生素C含量的测定、溶液中物质浓度的测定（比尔定律）等实验 | 12 | 只
51 | 相对湿度传感器 | 相对湿度传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录湿度的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量空气的相对湿度。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~100% 2.精度：±4%（10%~90%RH） 3.分辨率：0.1% 四、实验 对人体吸入的空气和呼出的气体的探究、生活环境中湿度的测量、对蜡烛燃烧的探究、浓硫酸的吸水性、空气质量检测、植物的蒸腾作用、影响鼠妇分布的非生物因素、证明空气中含有水蒸气、测量环境湿度等 | 12 | 只
52 | 气体酒精传感器 | 气体酒精传感器采用模块化设计，配合通用接口，通过Lightning接口与采集器连接，支持正反盲插，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录酒精含量的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 一体式传感器，Lightning接口。 二、功能 1.用于测量气体中酒精的含量。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.搭配采集器可以在Windows、安卓、iOS系统上进行数据采集。 4.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~6000ppm 2.精度：±3% 3.分辨率：1.5ppm 四、实验 酒后呼出气体中酒精含量的测定、酵母菌的呼吸作用等 | 12 | 只
53 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 60 | 只
54 | 手提式实验箱 | 手提式箱式设计，可翻盖，采用ABS材质，外形尺寸（长宽高）：437mm*327mm*170mm（两箱叠加高度H=330mm），最大承重：30-35公斤；箱体底部设有底部凸起，与上部设计凹槽相互咬合，通过独特的纽扣式锁止机构，实现箱子与箱子之前的锁合，可多个垒叠放置，便于携带和搬运，最多可垒5箱；内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳； | 12 | 套
学生端实验器
55 | 气液相密封实验器 | 一、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 二、功能 1.用于生化实验中光合作用、酵母菌的呼吸作用等实验。 2.实验器罐体配合硅胶堵头、护线圈，可连接气体酒精传感器、氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等，轻松搭建密封实验环境，配合传感器使用可在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.实验桶透明设计，便于观察实验现象。 4.配合二氧化碳传感器、氧气传感器可做光合作用吸收二氧化碳产生氧气的实验。 5.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、气体酒精传感器可做酵母菌的细胞呼吸实验。 6.配合二氧化碳传感器、氧气传感器、相对湿度传感器可做人体吸入与呼出气体成分的探究实验。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 光合作用、酵母菌的细胞呼吸、人体吸入与呼出气体成分的探究等实验 | 12 | 套
56 | 橡胶塞配件包 | 一、组成 单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）、单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）、三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm） 二、功能 1.单孔塞搭配锥形瓶，孔径与传感器适配性高，可接入温度传感器、绝对压强传感器、二氧化碳传感器等，密封性好，可用于需要在密封环境中测量温度、压强、二氧化碳浓度的相关生化类实验，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 2.三孔塞搭配锥形瓶，孔径适合玻璃导管、长颈漏斗、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器等组合使用，可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出等实验。 3.适用于多种实验，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，轻松满足教师的实验教学需要。 三、实验 铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验 | 12 | 套
57 | 模拟生态系统 | 一、组成 透明亚克力实验箱3个、底板托盘、脱脂棉条3根、橡胶塞29个（含侧面连同塞*3、侧面全封塞*2、顶面全封塞*9、单边槽无孔塞*3、温度传感器探头孔塞*3（中孔φ5mm）、湿度传感器探头孔塞*3（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*3（中孔φ12mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*3（中孔φ15mm）） 二、功能 1.用于生化实验中的光合作用、呼吸作用、模拟生态系统等实验。 2.实验箱、密封盖、橡胶塞可轻松搭建密闭实验环境，整体配合可用于模拟生态系统的研究，多种不同孔径的橡胶塞可以配合多种传感器（如温度传感器、二氧化碳传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、相对湿度传感器等多个传感器）实时监测系统各种数据的变化情况，并在Windows、安卓、iOS系统终端上呈现。 3.透明亚克力材质，便于观察箱体内部的实验现象，材料强度高，耐腐蚀。 4.独立的实验箱体设计，可整体使用，也可三个独立实验箱体进行不同组合形式使用，比如单个实验箱可拆分使用完成光合作用实验探究等。使用灵活，满足不同实验需求。 5.橡胶塞密封效果好，种类比较多，支持带线的传感器（如电导率、pH、溶氧、溶解二氧化碳、盐度等传感器的电缆线）探头主体完全进入实验器，可满足不同实验需求，支持教师DIY设计实验。 6.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 研究生态系统的稳定性、光合作用等实验 | 12 | 套
58 | 渗透研究实验器 | 一、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 二、功能 1.用于初中生物、高中生物研究渗透实验。 2.实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，配合压强传感器、离子类传感器（如氯离子传感器）、电导率传感器使用，可探究渗透过程中半透膜两侧产生的压力变化或渗透过程中膜两侧离子浓度的变化，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据。 3.装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝，有效保证密封性，实验环境搭建简单，易操作。 4.可自由更换半透膜种类，根据教学要求拓展探究实验的深度和广度。 5.U型连通器两侧设有刻度标贴，可以观察液面高度的变化。 6.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 观察渗透现象、测量渗透压等实验 | 12 | 套
59 | 化学反应速率实验器 | 一、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） 二、功能 1.用于探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等。 2.密封反应瓶，保证实验器的密封性，实验数据更加精确，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，配合绝对压强传感器，通过测量压强的变化，探究化学反应速率的快慢，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。 3.装置设有螺口注射器及注液阀门开关，保证全程密封的情况下，注入液体定量可控，可一次或分段多次注入，实验高效且保证安全性。 4.装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压，充分保证了实验的安全性。 5.透明瓶体设计，便于观察实验现象，可从多维度了解实验。 6.与传感器适配性好，轻松搭建密封的实验环境，减轻准备器材的负担，轻松满足演示及分组实验，让课堂教学更高效。 7.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的使用说明。 8.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 催化剂对化学反应速率的影响、金属与酸反应、酶催化的高效性等实验 | 12 | 套
系统集成
60 | 系统集成 | 1、铝方通吊顶。改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 1 | 项
配套计算机配置说明
61 | 笔记本电脑 | 1、CPU：国产ARM架构处理器，核心数≥8,中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评结果公告中安全可靠等级II级及以上，不低于麒麟9000C，飞腾腾锐D3000，龙芯3A6000 2、内存容量：≥16GB 3、内存要求：支持DDR5及以上内存类型，内存频率≥4400MHz，产品CPU支持的内存最高速率≥4400MT/S 4、硬盘： ≥512GB 固态硬盘 5、屏幕尺寸：≥14英寸 6、屏幕分辨率：≥2160×1440 7、显卡：集成显卡或独立显卡 8、声卡：集成声卡 9、无线网络：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz，2.4GHz和5GHz双频 10、USB接口：USB 3.2 GEN1 Type-A接口≥2，Type-C接口≥1 11、电池容量 ：≥50Wh 12、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘），投标时提供BIOS设置界面截图 13、摄像头：720P高清摄像头，支持物理屏蔽 14、重量 ：≤1.7kg 15、厚度 ：≤18mm 16、可靠性： MTBF≥100万小时： 17、认证：CCC、中国节能认证、中国环境标志产品认证 18、服务：原厂3年维保，3年上门服务，3年7*24小时专家服务，服务权益原厂官网可查，投标时提供查询链接和查询方法并加盖投标人公章 19、版本支持：操作系统产品具有教育版本，并且有软件著作权，并提供教育版本的软件著作权登记证书。 cpu支持：操作系统产品同源异构方式支持龙芯、鲲鹏、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器，并在不同硬件平台上提供版本一致的内核、系统服务、开发和运行环境。 操作系统政府采购标准：供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。 供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于 8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。 安全特性：通过GJB9001C认证；操作系统产品支持多种桌面应用：QQ、微信、自研邮件客户端、画图工具、截图工具、图片查看器、音频播放器、视频播放器、文件管理器、压缩工具、刻录软件、应用商店等。 浏览器支持：操作系统产品支持360安全浏览器、奇安信可信浏览器、红莲花安全浏览器、火狐浏览器、QQ浏览器等。 基本功能：操作系统产品可支持兼容Windows应用全栈解决方案，应用全栈解决方案要实现在操作系统自带的应用商店中获取Windows应用并使用。为保证兼容性，应用全栈系统与操作系统需由同一厂商提供。 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC。 操作系统产品提供分区管理、文件系统管理、系统监视器、备份还原、安全中心、系统更新等系统工具。 操作系统产品可支持同传还原解决方案，为保证操作系统与同传还原高度兼容，同传还原解决方案与操作系统产品需由同一厂商提供，解决方案可以支持多硬盘、多个还原点；支持自动还原、定时还原功能。 | 13 | 台
小计

## 37.生物准备室
生物准备室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 生物准备实验台 | 1、规格：≥w2400*d1000*h850mm； 2、台面：采用12.7mm（±0.5mm）厚、四周加厚至25.4mm（±1mm）厚实芯理化板； 3、台身：采用≥58*43mm铝框架，16mm（±1mm）厚E1级生态板，截面用封边机械高温热压封边,其中外露的边用硬质PVC封边条,。铝合金连接件：四通规格≥W110*D93*H67mm、三通规格≥W76*D93*H66mm、二通规格≥W43*D93*H67mm，材料采用PP，模具注塑一次成型； 4、结构：铝木结构； 5、脚垫：规格≥φ40*H76mm，材料采用PP，模具注塑一次成型，可调节高低。 | 2 | 张
2 | 教师办公台 | 1、规格：≥w1400*d600*h780mm； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；4、台身采用16mm（±1mm）厚E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机机械高温热熔胶封边； 5、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 2 | 张
3 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 2 | 张
4 | 水槽 | 1、规格：≥w440*d330*h200mm实验室专用5mm（±0.1mm）厚PP水槽 2、水槽重金属检测满足以下技术要求：可溶性铬检测结果≤5mg/kg，可溶性铅、可溶性镉和可溶性汞均未检出。 3、水槽甲醛释放量、多溴联苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）检测满足以下技术要求：结果均未检出。 | 2 | 个
5 | 三联水嘴 | 1、规格：≥w225*d150*h640mm； 2、主体：采用加厚铜材质； 3、涂层：高亮度环氧树脂涂层； 4、陶瓷阀芯可90°旋转； 5、鹅颈管可360°旋转； 6、开关旋钮：采用高密度PP。 | 2 | 个
6 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 8 | 个
8 | 给排水管 | 给水：采用ф20 PPR水管敷设。排水：使用国标优质ф50 UPVC专用排水管。 | 2 | 套
9 | 安装费 | 实验室设备安装及调试 | 2 | 项
10 | 系统集成 | 1、改网、改水、改电。 2、整间教室墙面处理。 3、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 4、整间教室窗帘。 | 2 | 项
合计：

## 38.生物器材室
生物器材室
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 单品图
1 | 仪器柜 | 1、规格：≥w1000*d500*h2050mm； 2、材质：采用≥30*25mm单槽铝型材，≥30*30mm双槽铝型材，外框夹16mm（±1mm）厚E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板； 3、结构：铝木结构，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门； 4、脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型。 | 16 | 个
2 | 安装费 | 实验室设备安装及调试 | 2 | 项
合计

## 40.高中物理传统实验仪器
高中物理传统实验仪器
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 打孔器 | 不锈钢材质，把手位置有塑料包裹。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 1 | 套
2 | 直联泵(璇片真空泵） | 旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg | 1 | 台
3 | 两用气筒 | 手持式 本气筒属双重作用的抽气及打气双向往复气筒。抽气压力达到6.7x10' Pa ，打气压力达到2.9x10Pa。供学生实验中作抽气、打气之用。 抽气接头 抽气活塞 拉杆 打气接头 阀体接头 打气活塞 简体，拉杆 手柄 气简的工作原理是由简体内活塞往复抽动产生抽气和压气的两种作用，通过气阀不断往复行进；即可抽气和压气。 | 1 | 个
4 | 打气筒 | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 1 | 个
5 | 仪器车 | 1．仪器车外形尺寸：600mm×400mm×800mm。钢管和冷轧板制。 2．仪器车应分为2层，层间距320mm。 3．车架用直径Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管制成，高不低于780mm，表面烤白漆。 4．车架脚安装有Φ49mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的铁板制成，四周为27mm的挡板，表面烤白漆。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆
6 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏﹑高度20mm～30mm。 | 1 | 辆
7 | 充磁器 | 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 | 1 | 台
8 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 1 | 套
9 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ10mm； 4、立杆长600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 | 24 | 套
10 | 多功能实验支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 1 | 套
11 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成，上下板面材质为不锈钢材质。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上下面板尺寸150mm×150mm。 | 1 | 台
12 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 24 | 个
13 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 24 | 台
14 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 1 | 台
15 | 蓄电池 | 6V，15Ah，阀控式 | 2 | 台
16 | 电池盒 | 4个一组，仪器可放置1节1号电池；带两个接线柱。 | 24 | 组
17 | 感应圈 | 电子开关式J1206 电子感应圈是根据国家教委发布的“中学理科教学仪器配备目录”的要求研制的新型产品，仪器 能连续调节产生 5KV 到 50KV 的高压脉冲，除用来演示高压火花放电外，还可作为 J2478 型电谐振演示器、电火花描迹仪、各种气体放电管、阴极射线管所需要的脉冲高压电源。仪器采用先进的晶闸管控制电路。可以连续调节高压脉冲的极性 。 主要技术指标: 1、高压脉冲电压:5KV-50KV连续可调 2、 放电火花距离:5mm-100mm 3、 高压连续工作时间:15 分钟 4、供电电源:AC220V±22V/50Hz 5、消耗功率:≤120W 6、 直流输出电压电流:400W、2mA | 1 | 台
18 | 有机直尺 | 标称长度1000mm，分度值1mm | 24 | 把
19 | 金属直尺（钢直尺）1000mm | 1000mm；0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm | 24 | 把
20 | 金属直尺（钢直尺）300mm | 300mm；0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm | 24 | 把
21 | 金属直尺（钢直尺）150mm | 150mm；0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm | 24 | 把
22 | 钢卷尺 | 1、由尺带、尺盒组成；量程为0mm～5000mm； 2、最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰； | 24 | 盒
23 | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 24 | 把
24 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例1:20，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 2 | 台
25 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 24 | 只
26 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 1 | 把
27 | 螺旋测微器模型 | 木质或铝合金材质，刻度清晰，放大比例1:20，总长≥45cm | 1 | 套
28 | 游标卡尺模型 | 木质或铝合金材质，刻度清晰，放大比例1:20 | 1 | 套
29 | 托盘天平 | 整体尺寸不小于30*14*29（cm）1．最大称量500g，分度值0.5g；2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 1 | 台
30 | 电子天平 | 1、量程100g，感量0.01g； 2、以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 1 | 台
31 | 电子天平 | 1、量程1000g，感量0.1g； 2、以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3、功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 1 | 台
32 | 电子台秤 | 测量范围0g〜5kg，分辨力0.1g | 1 | 套
33 | 重锤 | 300g、600g | 1 | 套
34 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 1 | 台
35 | 金属钩码 | 1、规格50g×4，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直； 2、上、下勾开口方向相互垂直； 3、采用纯度99.6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材； 4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 24 | 套
36 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 24 | 套
37 | 机械停表 | 1、机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条； 2、最小刻度值0.1秒； 3、独立暂停按钮； 4、指针读数准确。 | 14 | 块
38 | 电子停表 | 外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.1s | 24 | 块
39 | 电火花计时器 | 1、单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA塑料材质； 2、由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带，电频调节开关。 | 24 | 个
40 | 电火花计时器 | 1、多频率0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能； 2、由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带，电频调节开关，点迹调节开关。 | 24 | 个
41 | 电磁打点计时器 | 由主机 纸带，复写纸，重锤组成。1、工作电源:交流电6V、50Hz。(实测6-9V) 2、打点周期:0.02秒。 3、打点周期相对误差≤1%。(电源为50Hz时，调波器测试)。 4、打点接触时间:≤0.1毫秒。 5、工作时产生的阻力:≤ 3克。6、打点清晰:不出现漏点现象。 7、工作位置:自平放至测定。 8、工作条件: 环境温度 -10~40℃ 相对湿度 ≤85%。 | 24 | 个
42 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 24 | 台
43 | 机械能守恒演示器 | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置）挡片、立柱、摆锤等组成，通过摆锤的运动获得不同高度的实验数据 | 1 | 台
44 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 1 | 台
45 | 温度计 | 1、红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 48 | 支
46 | 条形盒测力计 | 10N ，本产品供中学物理实验中测量力的大小，零点平均 示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。 | 48 | 个
47 | 条形盒测力计 | 5N 本产品供中学物理实验中测量力的大小，零点平均 示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。 | 48 | 个
48 | 条形盒测力计 | 2.5N本产品供中学物理实验中测量力的大小，零点平均 示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。 | 24 | 个
49 | 条形盒测力计测量范围0N～1N，分度值0.01N | 量程1N,分辨率：0.01N | 26 | 个
50 | 教学示波器 | 新课标数字式，10 MHz，不小于 18 cm（7 英寸）屏， 有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出。 | 1 | 台
51 | 学生示波器 | 新式数字触摸平板示波器，全贴合7寸800*480分辨率的彩色TFT液晶显示屏，100M带宽，1GSa采样 双通道。 | 14 | 台
52 | 示波器 | DC 10MHz，触发电平锁定 | 1 | 台
53 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 24 | 个
54 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 25 | 个
55 | 三角板 | 等腰直角，中间带量角器，斜边不小于300mm | 26 | 个
56 | 圆规 | 0 | 26 | 个
57 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N 产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成。 | 2 | 组
58 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N；产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成； | 24 | 只
59 | 摩擦力演示器 | 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； | 1 | 台
60 | 力的合成分解演示器 | 由分度座标盘、底座、支杆、调节器、汇力环、滑轮及滑轮夹组成 | 1 | 套
61 | 演示定滑轮 | 有磁性，配合磁吸黑板使用，滑轮转盘尺寸不小于50mm | 4 | 块
62 | 滚摆 | 底座和支撑杆为金属材质，尺寸：270*105*330mm，支撑杆宽度为220mm， | 2 | 个
63 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 1 | 套
64 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度1130mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。 | 1 | 套
65 | 运动合成分解演示器 | 1、可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成； 2、由小车、画板、画笔、X向传动装置，Y向传动装置，控制系统部分。 | 1 | 套
66 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套
67 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 24 | 套
68 | 轨道小车 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600mm | 24 | 套
69 | 演示斜面小车 | 本仪器由斜面板，底板，小车，摩擦块和滑轮支架组成，优质木材，全长1200mm。 | 1 | 套
70 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。 | 24 | 套
71 | 坐标纸 | 16K，17*25cm，红色网格，每1mm细线、每10mm粗线 | 24 | 套
72 | 气垫导轨 | 1、气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成； 2、轨身采用五边形空心铝合金器材，导轨工作面：长度1200mm。 | 14 | 台
73 | 小型气源 | 1、噪音：J2126型不大于65dB，J2126-1型不大于70dB； 2、温升：连续工作90分钟后外壳温升应不大于35℃； 3、绝缘电阻：电机绕组与外壳绝缘电阻不小于1MΩ； 4、绝缘强度：电机绕组与外壳间应能承受50Hz、1kV的正弦电压（有效值）历时1分钟而不击穿； 5、出气孔：J2126型内径不小于36mm，外径40mm。J2126—1型内径不小于26mm，外径30mm； 6、送气波纹管的长度为1500mm。 | 14 | 台
74 | 自由落体实验仪 | 1、分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，钢球直 径10mm，便携式支架。 | 14 | 套
75 | 牛顿第二定律演示仪 | 1、仪器主要由专用铝合金型材制成轨道； 2、工程塑料制造小车，设计巧妙的同步释放及暂停装置，以及上下配置的轨道结构； 3、仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠/轨道长度：2×1000mm/轨度间距：140mm（上、下配置）/小车质量：200±10g/轨道可倾斜方向：前、后、左、右；4、表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3、2μm/配备块：10g，50g/工作环境：温度：0～40℃/相对湿度：≤85。 | 1 | 套
76 | 反冲运动演示器 | 由金属箱橡皮塞小车铝杯组成尺寸95*65*24mm。 | 1 | 套
77 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 1 | 套
78 | 平抛竖落仪 | 产品由仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成。 | 1 | 个
79 | 平抛运动实验器 | 由平抛导轨、接球槽、调平螺栓、抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成 | 24 | 套
80 | 平抛和碰撞实验器 | 25*11*36.5cm | 24 | 套
81 | 碰撞实验器 | 由铝合金轨道、支架、刻度线等组装成一体。金属球 1个 非金属球 1个 重锤 1个 | 24 | 台
82 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套
83 | 直角坐标书写板 | 做背景板用，印有方格。尺寸800mm×600mm，分格50mm×50mm | 1 | 个
84 | 直联泵（真空泵） | 2XZ-1型，单相，有防回油功能 | 1 | 台
85 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 14 | 套
86 | 向心力实验器 | 手动指针式 | 24 | 台
87 | 动量传递演示器(碰撞球) | 不少于5球 | 1 | 套
88 | 纵波演示器 | 本产品由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成； 2、支架应有足够的强度，表面经防锈处理； | 1 | 套
89 | 纵横波演示器 | 550mm*200mm*260mm | 1 | 台
90 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 1 | 套
91 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆。 | 1 | 个
92 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源，直投式，水槽升降杆振动源盒频闪光源盒。 | 1 | 套
93 | 发波水槽 | 投影式，由主机箱电源变压器屏幕折射镜有机玻璃制做。 | 1 | 套
94 | 弹簧振子 | 气垫式，由导轨、滑块、弹簧、刻线尺、进气管。 | 1 | 套
95 | 弹簧振子 | 水平式和竖式，由底座、支架、弹簧振子组成。 | 1 | 套
96 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 1 | 台
97 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 1 | 台
98 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器。 | 1 | 套
99 | 空气压缩引火仪 | 由手柄、活塞、简盖、气缸、底座组成。 | 1 | 个
100 | 气体定律实验器 | 1、要提供修正体积数据； 2、由气筒、活塞组成； 3、气筒5mL。 | 24 | 套
101 | 玻意耳定律演示器 | U型管式,有竖刻度板等 | 1 | 套
102 | 盖·吕萨克定律演示器 | 定容烧瓶式，L形玻璃管，横刻度板等 | 1 | 套
103 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 1 | 对
104 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 1 | 对
105 | 箔片验电器 | 教师用 1、本产品由外壳、绝缘套筒、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； | 1 | 对
106 | 箔片验电器 | 学生用 尺寸：50*30*50mm | 24 | 对
107 | 指针验电器 | 1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2、壳体应连接牢固； 3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 | 1 | 对
108 | 感应起电机 | 起电盘的直径：235毫米和260毫米 放电距离：1、在相对湿度为65%的环境中火花放电距离大于和等于55mm 在相对湿度小于80%的条件下，火花放电距离大于和等于30mm。 | 1 | 台
109 | 枕形导体 | 枕形导体有可拆式或不可拆式。外径60mm,表面镀镍的金属空壳； | 1 | 副
110 | 小灯座 | 内部为铜质导体。68mm*35mm | 100 | 个
111 | 单刀开关 | 68mm*35mm。 | 48 | 个
112 | 滑动变阻器10Ω,2A | 10Ω，2A | 24 | 个
113 | 滑动变阻器 | 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬 20Ω，2A | 24 | 个
114 | 滑动变阻器 | 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬 50Ω，1.5A | 24 | 个
115 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 24 | 台
116 | 单刀双掷开关 | 底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬 | 24 | 个
117 | 双刀双掷开关 | 1.底座、2.接线柱、3.闸刀、4.刀座、5.手柄等组成 | 24 | 个
118 | 范氏起电机 | 产品主要由机座、电机、干燥用白炽灯、有机玻璃筒、蓄电球、调整螺钉、集电梳、皮带轮、橡胶带、放电球、放电球绝缘杆等组成 | 1 | 台
119 | 球形导体 | 由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用铜质空芯球体，表面镀镍，球体直径φ94mm，绝缘支杆与底座总高度约105mm，支杆直径φ10.5mm | 1 | 个
120 | 验电器连接杆 | 由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm | 1 | 个
121 | 移电球(验电球) | 由绝缘手柄和金属球组成。手柄长130mm；球直径20mm | 1 | 个
122 | 验电羽 | 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。 | 1 | 对
123 | 验电幡 | 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成 | 1 | 个
124 | 尖形布电器 | 由尖型导体。绝缘支杆，底座组成 | 1 | 个
125 | 库仑定律演示器 | 1、测量范围:摆球偏转距离：0-25cm； 2、偏转角度：0-45°,摆球水平方向偏转力见45°角度时的标示值； 3、使用范围:空气湿度≤80%可做定性演示；空气湿度＜70%可做库仑定律的验证性。 | 1 | 台
126 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 | 2 | 套
127 | 平行板电容器 | 本产品由二件置于底座上的带有机玻璃柄的铝板，二块铝圆板都有弯脚，可用螺丝固定在立柱上，带柄的塑料圆板一块。两块铝板间的距离和相对面积能任意调节。 | 1 | 套
128 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套
129 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套
130 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 1 | 套
131 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 24 | 对
132 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 24 | 个
133 | 菱形小磁针 | 16个 | 2 | 套
134 | 翼形磁针 | 由磁针、支架、底座组成，总高度为100mm。磁针长度为140mm。 | 5 | 对
135 | 演示原副线圈 | 原线圈：用直径0.59㎜漆包线分四层平绕，内径φ13㎜，外径φ22㎜； 副线圈：用直径0.27㎜漆包线分五层平绕，内径φ35㎜，外径φ49㎜。 | 1 | 套
136 | 原副线圈 | 由原线圈、副线圈、铁芯组成。 | 24 | 套
137 | 手摇交直流发电机 | 永磁式、可转动电枢式发电机，由定子、转子、电刷、底版。和手动机构组成 | 1 | 个
138 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 1 | 个
139 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 1 | 支
140 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 1 | 支
141 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 1 | 台
142 | 函数信号发生器 | 频率范围：0.2MHz～2MHz连续可调；波形：正弦波、三角波、方波、正向或负向脉冲波、正向或负向锯齿波，波形失真≤1%；输入、输出：压控输入、TTL输出或功率输出、50Ω输出、50Hz输出、10MHz标频输出，含输出衰减，另有直流偏置调节、幅度调节等 | 13 | 台
143 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 220v电压 平行直导线为铜管，产品尺寸：200mm*160mm*420mm | 1 | 套
144 | 安培力实验器 | 由底座、勾强磁铁、可动导轨、直导线组成尺寸：150mm*110mm*70mm | 24 | 套
145 | 自感现象演示器 | 金属面板尺寸：300mm*400mm，可演示通电自感现象、断电自感现象 | 1 | 台
146 | 电磁感应演示器 | 磁感强度：>7MT，匀强磁场面积：130*110mm。 | 1 | 套
147 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 1 | 套
148 | 电磁阻尼演示器管式 | 由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 1 | 套
149 | 电磁阻尼演示器摆式 | 摆式；由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 1 | 套
150 | 电磁阻尼演示器旋转式 | 旋转式 | 1 | 套
151 | 电磁弹跳环演示器 | 由内置电源、硅钢棒、励磁线圈、绕有漆包线的塑料环和铝环（漆包线连接两只反向连接的红绿LED灯，并有绕向标识）组成 | 1 | 套
152 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | 数字化法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 1 | 套
153 | 洛伦兹力演示器 | 投影式 | 1 | 台
154 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 24 | 套
155 | 赫兹实验演示器 | 由感应圈金属连接杆、带点球、发射天线杆、接收金属杆、固定螺丝、底座组成。 | 1 | 台
156 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 1 | 台
157 | 光具盘 | 磁吸附式，产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 | 1 | 套
158 | 工作服 | 棉 | 49 | 件
159 | 机械危害防护手套 | 3级 | 49 | 双
160 | 绝缘手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 49 | 双
161 | 套袖 | 棉 | 49 | 套
162 | 激光防护镜 | 激光类实验用，需与激光波长匹配 | 49 | 个
163 | 护目镜 | 聚碳酸酯镜片/L=150mm | 49 | 个
164 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于200kV | 1 | 个
165 | 简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏1瓶，医用酒精50mL，碘伏50mL，创可贴10条，胶布1卷，绷带5卷，卫生棉签1包，剪刀1把，镊子1把，止血带1根（长度不小于30cm）等 | 1 | 个
166 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 1 | 条
167 | 打孔器夹板 | 锥形孔 | 1 | 个
168 | 锥子 | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个
169 | 镊子 | L=125mm/不锈钢 | 1 | 个
170 | 水准器 | 1． 产品由水准泡及其主体组成。2． 主体由变形小的木材制成，木材经脱脂、干燥处理，工作面应平滑，不得有结疤、开裂和窝孔，其平面度应小于0.1mm。3． 工作面长不小于150mm，工作面不漆，其它面涂漆。4． 水准泡为普通式管状水准泡。5． 水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。6． 水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。7． 水准泡应符合国标GB1146-74《水准泡》的规定 | 1 | 把
171 | 低压测电器（测电笔）笔式，氖泡式 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 1 | 支 |  |  | 二选一
172 | 低压测电器（测电笔）螺钉旋具式 | 螺钉旋具式，测量范围100V～500V，起辉电压50V～90V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态≥20MΩ，潮态≥2MΩ；电气强度：常态2500V，潮态2000V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC48 | 1 | 支
173 | 小托盘 | 250mm×350mm×60mm | 14 | 个
174 | 大托盘 | 350mm×470mm×80mm | 14 | 个
175 | 提盒 | 承重大于3000g | 3 | 个
176 | 登高梯 | 铝合金，承重100kg以上 | 1 | 个
177 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 24 | 套
178 | 十字螺丝刀 | 0 | 24 | 套
179 | 剥线钳 | 用于剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；剥线刃口硬度不应低于40HRC；剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC | 1 | 把
180 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 1 | 把
181 | 尖嘴钳 | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 1 | 把
182 | 斜口钳 | 125mm，双刃刀 | 1 | 把
183 | 砂纸 | A4300目 | 24 | 张
184 | 民用剪刀 | 长170mm，用于剪布 | 1 | 把
185 | 电烙铁套装20W | 20W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套
186 | 焊锡膏 | 中性 | 1 | 盒
187 | 焊锡丝 | 无铅 | 50 | g
188 | 松香 | 助焊 | 50 | g
189 | 试管架8孔，孔径21mm | 木制，8孔，孔径≥21mm，立柱粘结牢固 | 2 | 个
190 | 试管架8孔，孔径25mm | 木制，8孔，孔径≥25mm，立柱粘结牢固 | 2 | 个
191 | 试管架8孔，孔径35mm | 木制，8孔，孔径≥35mm，立柱粘结牢固 | 2 | 个
192 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 1 | 个
193 | 多向转接头 | 含固定夹头和手紧螺丝 | 12 | 个
194 | 曲线运动速度方向实验器 | 由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后，能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该点切线）即为此时瞬时速度的方向，在加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹，记录钢球在离开轨道时的速度方向 | 24 | 套
195 | 曲线运动条件实验器 | 由倾角可调的轨道（斜面倾角30°左右，轨道长200mm），小钢球、磁铁、小球释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁铁在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 | 24 | 台
196 | 动量守恒小车 | 包含轴承、实心摆球、小车等。小车底部有4个可动轮，摆球的直径≥5cm | 1 | 台
197 | 数码显微镜 | 目镜：大视野平场目镜，可带指针，可带测微尺；物镜：平场消色差物镜4倍、10倍、40倍，100倍；LED照明，亮度连续可调；双层机械移动平台；双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8%；目镜观察与显示屏观察的图像齐焦距≤0.02㎜；摄影、摄像视场清晰范围≥80% | 1 | 台 |  |  | 二选一
198 | 光学显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；移动式载物台 | 1 | 台
199 | 查理定律演示器 | 由气室、橡胶塞或气室盖（带温度计与压强计插孔）等组成。气密性好，无漏气现象 | 1 | 套
200 | 气体定律演示器 | 由橡皮帽、气柱玻管、体积标尺、硅油、固定夹、接头、压力表等组成 | 1 | 套
201 | 量杯250mL | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 10 | 个
202 | 量筒100mL | 100mL，精度±1ml，塑料 | 10 | 个
203 | 试管Φ15mm×150mm | φ15mm*150mm透明，硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 支
204 | 烧杯250mL | 玻璃/低型/250ml/H=95mm | 10 | 个
205 | 烧瓶圆底，长颈，250mL | 圆底，长颈，250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 10 | 个
206 | 光的传播、反射、折射实验器 | 由能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等组成，表盘直径≥300mm | 1 | 套
207 | 光的折射全反射实验器 | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130mm，半圆玻璃折射镜半径≥35mm | 1 | 套
208 | 玻璃砖 | 平行玻璃砖：外形尺寸：120*60*30mm。光学玻璃材质。 半圆透镜：直径：60mm。光学玻璃材质。 三角透镜：斜边：60mm。光学玻璃材质。 凸透镜：f=100mm，光学玻璃材质。 凹透镜：f=-100mm，光学玻璃材质。 | 24 | 块
209 | 折射率实验配材 | 八开白纸（26cm×36.8cm）、图钉（每组至少4个）、大头针（每组至少4个）、方木板（长×宽：400mm×600mm） | 24 | 套
210 | 光导纤维原理演示器 | 能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象 | 1 | 套
211 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 1 | 台
212 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 红色激光，带有1组双缝膜片和1组单缝膜片。 偏振片：50*50mm | 1 | 套
213 | 牛顿环 | 在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 | 1 | 个
214 | 光栅 | 600线/mm，50*50mm | 1 | 个
215 | 钠光灯 | 包含钠灯及配套电源 | 1 | 套
216 | 双缝干涉实验仪 | 包含12V双尖灯、红色和蓝色滤色器、彩色滤光片支架、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量头（带游标卡尺或螺旋测微器）；不加滤光片时可以方便地调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现5条以上干涉条纹 | 24 | 套
217 | 偏振片 | 50*50mm | 1 | 套
218 | 光的偏振原理演示仪 | 480mm×95mm×85mm，用手轻轻摆动筒的两端，可以观看到小球在两墙之间来回穿梭 | 1 | 套
219 | 激光特性实验仪 | 由两种对比光源（白光LED、绿光激光器，I类激光）、光屏、分束镜、反射镜、棱镜等组成 | 1 | 套
220 | 激光通信演示器 | 用于激光通信实验，演示通过激光束传输声音及视频信号，包括发生器、接收器、调制单元、麦克风、扬声器等 | 1 | 台
221 | 电阻实验板 | 由不少于6种不同规格的定值电阻（1Ω～100kΩ）组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列 | 24 | 块
222 | 接线夹导线 | 内径4mm/L=51mm/可接φ4香蕉插头/防静电/无绝缘胶套/铁镀镍 长500mm，最大电流支持32A | 26 | 根
223 | 接线叉导线 | 长500mm，最大电流支持32A | 26 | 根
224 | 组合接头导线 | 一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；宜用不同线色 | 26 | 根
225 | 电珠(小灯泡)1.5V，0.3A | 灯泡【1.5V/0.3A小灯炮/玻璃泡φ9mm/螺口】 | 50 | 个
226 | 电珠(小灯泡)2.5V，0.3A | 2.5V、0.3A | 50 | 个
227 | 电珠(小灯泡)3.8V，0.3A | 灯泡【3.8v/0.3A小灯泡/玻璃灯泡φ9mm/螺口】 | 50 | 个
228 | 电珠(小灯泡)6V，0.15A | 灯泡【6.2V0.5A小灯炮/玻璃泡φ14mm/螺口】 | 50 | 个
229 | 法拉第圆盘发电机模型 | 电机模型/学生实验 丝印加工【5G000693B.TE07823-00A/条形磁铁强磁/发丝印厂家丝印NS极】 | 1 | 个
230 | 方形线圈 | 方形线圈【75mm*75mm/铜导线/香蕉插头】 | 1 | 套
231 | 磁电式电流表 | 由永久磁铁、铁芯、线圈、螺旋弹簧、指针、刻度盘等组成。外壳透明，从电表的前后玻璃应能观察到电表的内部测量结构和主要结构件以及动作原理 | 1 | 台
232 | 霍尔效应示教板 | 由霍尔传感器及其原理电路图组成，可通过原理电路图测量霍尔电压 | 1 | 个
233 | 环形磁铁 | 环形磁铁【Φ44mm-Φ22mm*8mm/铁氧体黑磁铁】 | 1 | 个
234 | 高压输变电模拟演示器 | 由模拟发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户等组成。演示性能：用低压输电，对比负载接在输电线路始端和终端的区别以及负载大小的区别；用高压输电，对比接相同负载时与低压直接输电负载端电压和线路电压降，演示输电电压与线路损耗的关系 | 1 | 台
235 | 热敏电阻及应用演示板 | 由热敏电阻及应用电路组成；负温度系数型热敏电阻 | 1 | 个
236 | 光敏电阻及应用演示板 | 由光敏电阻及其应用电路组成；光敏电阻应用环氧树脂封装 | 1 | 个
237 | 光谱管组 | 可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、Xe光谱管等 | 1 | 套
238 | 光源 | 距光源500mm处照度8001x～9001x；发光亮度可调 | 1 | 台
239 | 普朗克常量测定器 | 光电管，能演示光电效应四个基本规律 | 1 | 台
小计

## 41.高中化学传统实验仪器
高中化学传统实验仪器
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 打孔器 | 不锈钢材质，把手位置有塑料包裹。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 2 | 套
2 | 打孔夹板 | 由底板、导向板、螺杆、蝶形螺母组成 | 1 | 个
3 | 打孔器刮刀 | 由刮刀盖、壳体、油石组成。 | 1 | 个
4 | 电动钻孔器 | 本仪器主要由：电源开关 底座 电机罩 钻夹头 钻头 卡盘 卡盘手柄 锁紧螺母 给进手柄组成；全金属材质，主体尺寸：410mm*150mm*160mm | 1 | 台
5 | 仪器车 | 1．仪器车外形尺寸：600mm×400mm×800mm。钢管和冷轧板制。 2．仪器车应分为2层，层间距320mm。 3．车架用直径Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管制成，高不低于780mm，表面烤白漆。 4．车架脚安装有Φ49mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的铁板制成，四周为27mm的挡板，表面烤白漆。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆
6 | 酒精灯150mL，单头 | 150mL；透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷；配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，配置灯帽 | 25 | 个
7 | 酒精灯250mL，单头 | 250mL，单头；透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷；配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，配置灯帽 | 2 | 个
8 | 酒精灯250mL，双头 | 250mL，双头；透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷；配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，配置灯帽 | 2 | 个
9 | 酒精喷灯 | 座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 1 | 个
10 | 电加热器 | 密封式 有效加热面积不小于210*210*35mm，密封式,额定电压ＡＣ220Ｖ±5％50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ | 1 | 个
11 | 列管式烘干器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：31*23*60cm，毛重3kg，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 | 1 | 台
12 | 烘干箱 | 1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈 钢材料制成； 2.系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3.尺寸：内胆规格不小于300mm×300mm×340mm， 4.电源电压：AC220±10%（50Hz）； 5.控温范围：室温～120℃； 6.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7.温度波动性：≤±1℃； 8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 9.产品应具有3C认证，符合JB/T20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 1 | 台
13 | 恒温水浴锅 | 双孔 本产品系水槽式，口面最大孔径14cm，每孔四圈一盖。内锅采用进口不锈钢制作成型，外壳选用优质薄板并喷塑。电热管装在水中间，加热快，耗电省，并装有数显恒温装置。 | 1 | 个
14 | 注射器10mL | 针筒/10mL | 25 | 只
15 | 注射器 | 50mL，塑料 | 24 | 只
16 | 塑料洗瓶 | 250mL | 24 | 个
17 | 试剂瓶托盘 | 300*200*100mm | 24 | 个
18 | 实验用品提篮 | （塑料）中号，中间有试管固定孔，提手可拆卸。ABS塑料成型，符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中6.28的有关规定。 | 2 | 个
19 | 塑料水槽 | 塑料材质 250mm×180mm×100mm。 | 24 | 个
20 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 24 | 个
21 | 泥三角 | 陶瓷，可耐1200度高温，缠绕铁丝三角形状 | 25 | 个
22 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板组成，顶板、底板均采用优质木料制作而成，表面喷漆，环保无毒，产品表面平整光滑，精细打磨防止刮手，2.规格：木质8孔8柱。 | 24 | 个
23 | 漏斗架 | 铝合金材质 双孔 | 1 | 个
24 | 滴定台 | 1、矩形底座为天然大理石，尺寸不小于300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳。 2、立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬。 3、立杆与底座垂直度误差不大于3mm。 4、其余要求应符合JY0001—2003的有关规定。 | 24 | 个
25 | 滴定夹 | 1.产品塑料材质，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直。2.各夹头上装有软质护套。尺寸230*120*42mm。 | 24 | 个
26 | 多用滴管架 | 滴管架分上下两层，每层有10个插孔，共可插放20支滴管。每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡 | 24 | 个
27 | 移液管架 | 220×110×205mm | 13 | 个
28 | 比色管架 | 6孔 | 24 | 个
29 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 1 | 台
30 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 24 | 台
31 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 1 | 台
32 | 电子天平1000g，0.1g | 称量1000g，分度值0.1g | 1 | 台
33 | 电子停表 | 0.1s | 1 | 只
34 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 48 | 支
35 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 2 | 支
36 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 24 | 只
37 | 灵敏电流计 | ±300μA | 24 | 只
38 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 1 | 个
39 | 演示电流电压表 | 62.5*35*33cm，检流计G： -500uA-0- +500uA 直流电压DC： Voltang:0-5V-10V 交流电压AC Voltage: 0-10V-50V-250V 直流电流DC Ccrrent: 0-1mA-100mA-1A-5A 交流电流AC Current: 0-10mA-100mA-1A-5A | 1 | 台
40 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 24 | 台
41 | 原电池实验器 | 学生用 | 48 | 个
42 | 中和热测定仪 | 本仪器装置有Ф90x100mm有机玻璃外壳, 有机玻璃上盖 隔热温层 ф60x70mm有机圆筒内，配有一支0-100℃红水温度计，以及玻璃环形搅拌器等部件组成。 | 48 | 套
43 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 1 | 台
44 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 13 | 套
45 | 离子晶体结构模型 | 包括但不局限于氯化钠、氯化铯等球直径不小于30mm可通过创客方式自制 | 1 | 套
46 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 1 | 套
47 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 1 | 台
48 | 炼铁高炉模型 | PVC材质，由炉喉，炉身，炉腰，炉腹，炉缸组成，两个进口，三个出口 | 1 | 个
49 | 教师用分子结构模型（球棍式） | 球棍式，氢原子球直径不小于30mm，其他原子球直径不小于40mm | 3 | 套
50 | 教师用分子结构模型（空间充填式） | 空间充填式，氢原子球直径不小于30mm，其他原子球直径不小于40mm | 3 | 套
51 | 分子结构模型 | 分组用 | 24 | 套
52 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 1 | 套
53 | 金属晶体结构模型 | 包括但不局限于Cu、Na、Zn等球直径不小于30mm可通过创客方式自制 | 1 | 套
54 | 金属矿物标本 | 包括但不局限于蓝宝石、红宝石、萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母等 | 1 | 套
55 | 非金属矿物标本 | 包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚石、金刚砂等 | 1 | 盒
56 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 1 | 套
57 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 1 | 套
58 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 1 | 套
59 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 13 | 套
60 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 1 | 套
61 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 1 | 套
62 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 1 | 套
63 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 1 | 套
64 | 晶体标本 | 包括但不局限于氯化钠、硫磺、碘、高锰酸钾、胆矾等 | 1 | 盒
65 | 非晶体标本 | 包括但不局限于玻璃、炭黑等 | 1 | 盒
66 | 沸腾焙烧炉模型 | φ180×500mm | 1 | 个
67 | 硫酸接触室模型 | φ170×450mm | 1 | 个
68 | 氨合成塔模型 | φ170×670mm | 1 | 个
69 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650mm主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 1 | 套
70 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 1 | 盒
71 | 非金属矿物标本 | 包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚石、金刚砂等 | 1 | 盒
72 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 30 | 支
73 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 10 | 支
74 | 烧杯 | 5mL | 24 | 个
75 | 烧杯 | 10mL | 24 | 个
76 | 烧杯 | 25mL | 48 | 个
77 | 烧杯 | 50mL | 48 | 个
78 | 烧杯 | 100mL | 48 | 个
79 | 烧杯 | 250mL | 48 | 个
80 | 烧杯 | 500mL | 20 | 个
81 | 烧杯 | 1000mL | 5 | 个
82 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 24 | 个
83 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL | 24 | 个
84 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 24 | 个
85 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 5 | 个
86 | 锥形瓶 | 100mL | 24 | 个
87 | 锥形瓶 | 250mL | 15 | 个
88 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 24 | 个
89 | 三口烧瓶 | 250mL | 5 | 个
90 | 酒精灯 | 150mL，单头。 | 24 | 个
91 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 2 | 个
92 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 2 | 个
93 | 干燥塔 | 250mL | 2 | 个
94 | 抽滤瓶 | 500mL | 2 | 个
95 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个
96 | 气体发生器 | 250mL | 4 | 个
97 | 冷凝器 | 直形，300mm | 24 | 支
98 | 冷凝器 | 球形，300mm | 1 | 支
99 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 24 | 支
100 | 漏斗 | 60mm | 24 | 个
101 | 漏斗 | 90mm | 6 | 个
102 | 安全漏斗 | 直形 | 5 | 个
103 | 安全漏斗 | 双球 | 2 | 个
104 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 24 | 个
105 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 24 | 个
106 | T形管 | φ7mm～8mm | 24 | 个
107 | Y形管 | φ7mm～8mm | 24 | 个
108 | 离心管 | 10mL | 10 | 支
109 | 干燥管 | 单球，150mm | 24 | 支
110 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 24 | 支
111 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 3 | 支
112 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 3 | 支
113 | 比色管 | 25mL | 65 | 支
114 | 活塞 | 直形 | 5 | 支
115 | 活塞 | T形 | 2 | 支
116 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 2 | 个
117 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 4 | 个
118 | 钴玻璃片 | 50mmx70mm | 24 | 个
119 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 75 | 个
120 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 20 | 个
121 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 5 | 个
122 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个
123 | 广口瓶 | 60mL | 50 | 个
124 | 广口瓶 | 125mL | 50 | 个
125 | 广口瓶 | 250mL | 30 | 个
126 | 广口瓶 | 500mL | 10 | 个
127 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 50 | 个
128 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 5 | 个
129 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 5 | 个
130 | 细口瓶 | 60mL | 50 | 个
131 | 细口瓶 | 125mL | 100 | 个
132 | 细口瓶 | 250mL | 50 | 个
133 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个
134 | 细口瓶 | 1000mL | 10 | 个
135 | 细口瓶 | 3000mL | 2 | 个
136 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 50 | 个
137 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 50 | 个
138 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 10 | 个
139 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 2 | 个
140 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 1 | 个
141 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 1 | 个
142 | 下口瓶 | 5000mL | 2 | 个
143 | 滴瓶 | 30mL | 50 | 个
144 | 滴瓶 | 60mL | 50 | 个
145 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 25 | 个
146 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 50 | 个
147 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 2 | 个
148 | 坩埚 | 瓷，30ml | 25 | 个
149 | 坩埚钳 | 210mm | 25 | 个
150 | 烧杯夹 | 260mm | 4 | 个
151 | 镊子 | 125mm | 25 | 个
152 | 试管夹 | 150mm | 25 | 个
153 | 水止皮管夹 | 50*40mm | 25 | 个
154 | 螺旋皮管夹 | 30*35mm | 5 | 个
155 | 石棉网 | 100*100mm | 25 | 个
156 | 隔热网 | 100*100mm | 25 | 个
157 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个
158 | 燃烧匙 | 200mm | 24 | 个
159 | 药匙 | 三种规格 | 48 | 个
160 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 4 | 千克
161 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 3 | 千克
162 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 2 | 千克
163 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 2 | 千克
164 | 软胶塞 | 0号～12号 | 8 | 千克
165 | 橡胶管 | 内径5mm | 4 | 千克
166 | 乳胶管 | 大小不一，各种规格 | 40 | 米
167 | 洗耳球 | 60mL | 13 | 个
168 | 试管刷 | 大小不一，各种规格 | 24 | 个
169 | 烧瓶刷 | 大小不一，各种规格 | 13 | 个
170 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 13 | 个
171 | 结晶皿 | 80mm | 2 | 个
172 | 表面皿 | 60mm | 24 | 个
173 | 表面皿 | 100mm | 4 | 个
174 | 研钵 | 瓷，60mm | 13 | 个
175 | 研钵 | 瓷，90mm | 2 | 个
176 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 24 | 个
177 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 5 | 个
178 | 反应板 | 至少6穴 | 24 | 个
179 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 24 | 个
180 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 24 | 个
181 | 塑料多用滴管 | 4mL | 300 | 支
182 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 2 | 支
183 | pH广范围试纸 | 1～14 | 20 | 本
184 | 玻璃弯管Φ7mm～Φ8mm | Φ7mm～Φ8mm；一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 50 | 支
185 | 集气瓶挂扣器适合125mL集气瓶 | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 25 | 个
186 | 集气瓶挂扣器适合250mL集气瓶 | 适合250mL集气瓶，塑料制 | 5 | 个
187 | 储气装置 | 容积≥2L | 2 | 台
188 | 价层电子对互斥模型 | CO、SO、CO2-、HO、SO、NH、CH2 2 3 2 3 3 4 | 1 | 件
小计

## 42.高中生物传统实验仪器
高中生物传统实验仪器
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 5 | 套
2 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个
3 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 1 | 支
4 | 仪器车 | 1．仪器车外形尺寸：600mm×400mm×800mm。钢管和冷轧板制。 2．仪器车应分为2层，层间距320mm。 3．车架用直径Φ19mm、壁厚不小于1mm的钢管制成，高不低于780mm，表面烤白漆。 4．车架脚安装有Φ49mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 5．车隔板为不薄于1mm的铁板制成，四周为27mm的挡板，表面烤白漆。 6．整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 辆
5 | 生物显微镜 | 1.640倍单目斜筒，单目头可360°旋转。 2.目镜：WF10X，WF16X各1个。 3.消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧）。 4.机械筒长：160mm。 5.调焦：粗调、微调同轴。 6.电源：110V-220V。 7.照明：带1W上、下2个LED光源。使用上光源可作解剖镜用，使用下光源可作生物显微镜用，下光源可旋钮调节亮度。 8.支持充电宝，干电池，适配器。 9.载物台：单层平台带压片夹。 10，显微镜弯臂自带提手，提携更方便。 | 48 | 台
6 | 生物显微镜 | 1.1000倍单目斜筒，单目头可360°旋转。 2.目镜：WF10X，WF25X各1个。 3.消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧）。 4.机械筒长：160mm。 5.调焦：粗调、微调同轴。 6.电源：110V-220V。 7.照明：带1W上、下2个LED光源。使用上光源可作解剖镜用，使用下光源可作生物显微镜用，下光源可旋钮调节光源亮度。 8.支持充电宝，干电池，适配器。 9.载物台：单层平台带移动尺。 10，显微镜弯臂自带提手，提携更方便。 | 1 | 台
7 | 生物显微镜 | ≥1000倍，双目 | 1 | 台
8 | 双目立体显微镜 | 1、底座、镜臂、齿条、物镜和目镜等制成； 2、总放大倍数：20-40倍； 3、目镜:WF10X； 4、物镜：变倍筒物镜:2X-4X分档变倍物镜组； 5、调焦范围: 40mm； 6、行程范围:90mm； 7、照明：自然光； | 2 | 台
9 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 9 | 个
10 | 电动离心机 | 带电锁 0～4000转／分，10mL×6，无刷电机；工作电压:220V50Hz电机转速:无极调速 产品由机箱、电机、调速器等组成 | 1 | 台
11 | 高压灭菌器 | ≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置 | 1 | 个
12 | 恒温水浴锅 | 双孔 本产品系水槽式，口面最大孔径14cm，每孔四圈一盖。内锅采用进口不锈钢制作成型，外壳选用优质薄板并喷塑。电热管装在水中间，加热快，耗电省，并装有数显恒温装置。 | 1 | 台
13 | 烘干箱 | 1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈 钢材料制成； 2.系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3.尺寸：内胆规格不小于300mm×300mm×340mm， 4.电源电压：AC220±10%（50Hz）； 5.控温范围：室温～120℃； 6.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7.温度波动性：≤±1℃； 8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 9.产品应具有3C认证，符合JB/T20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 1 | 台
14 | 恒温培养箱 | 电子控温仪控制温度，内室尺寸300×3000×350mm。控温范围20℃-60℃。温度波动允差：不大于1℃。温度均匀性允差：±1℃等应符合中华人民共和国国家标准GB4998-85《电热恒温培养箱》的规定。 | 1 | 台
15 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 1 | 台
16 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 1 | 台
17 | 注射器 | 5mL，塑料 | 14 | 支
18 | 注射器 | 100mL，塑料 | 14 | 支
19 | 注射器50mL | 50mL/鲁尔头 | 14 | 支
20 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 5 | 个
21 | 铁架台 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有石棉垫或橡胶垫衬 | 24 | 套
22 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 24 | 个
23 | 注射器架 | 有机玻璃，高度25cm，孔径35mm | 24 | 个
24 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 | 24 | 个
25 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 24
26 | 托盘天平 | 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 4 | 台
27 | 电子天平 | 1、量程200g，感量0.01g； 2、以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； | 4 | 台
28 | 温度计 | 1、红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 24 | 支
29 | 温度计 | 1、水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃， 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 24 | 支
30 | 干湿球温度计 | -10℃～50℃，分度值0.5℃；测量湿度0～100% | 24 | 个
31 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 3 | 台
32 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 24 | 片
33 | 计数器 | 手持式 | 24 | 个
34 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 14 | 支
35 | 研磨过滤器 | 1、容量20mL聚丙烯工程塑料； 2、耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳。 | 14 | 个
36 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 | 2 | 台
37 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 24 | 把
38 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 2 | 把
39 | 手术刀柄 | 长约125mm | 14 | 把
40 | 手术刀片 | 配合刀柄使用 | 14 | 包
41 | 双面刀片 |  | 14 | 包
42 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 14 | 把
43 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 14 | 个
44 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 14 | 套
45 | 解剖镊 | 1、尖头，125mm； 2、材料：不锈钢材料制成；有良好的弹性，捏合力为1~4N； 3、柄中部内面闭合至1mm处，唇头齿自头端向下在其长度2/3的长度内应吻合，不张口。 | 24 | 把
46 | 解剖镊 | 1、阔头，125mm； 2、材料：不锈钢材料制成；有良好的弹性，捏合力为1~4N； 3、柄中部内面闭合至1mm处，唇头齿自头端向下在其长度2/3的长度内应吻合，不张口。 | 24 | 把
47 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 4 | 把
48 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 2 | 把
49 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 1 | 台
50 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ 容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 1 | 台
51 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 4 | 个
52 | 移液器0.1µL～2.5µL | 0.1µL～2.5µL | 14 | 支
53 | 移液器0.5µL～10µL | 0.5µL～10µL | 14 | 支
54 | 移液器10µL～100µL | 10µL～100µL | 14 | 支
55 | 移液器1mL～5mL | 1000µL～5000µL | 14 | 支
56 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 14 | 个
57 | 移液管架 | 塑料制 | 9 | 个
58 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 2 | 台
59 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃材质，满足教学实验用。 | 9 | 个
60 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型 | 14 | 个
61 | DNA结构模型 | 1、ABS塑料材质，元件之间要能拆开重新组合，各个碱基对的排列位置应能互换； 2、元件的组装应松紧适度，不应自由松脱或滑出； | 1 | 个
62 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成 | 48 | 个
63 | 转录和翻译磁片模型 | 具有单独构件，可以分步演示。大小适合黑板展示 | 1 | 套
64 | 蚕豆叶下表皮装片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
65 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 48 | 片
66 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 48 | 片
67 | 胞间连丝切片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
68 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 48 | 片
69 | 酵母菌装片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
70 | 水绵装片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
71 | 大肠杆菌涂片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
72 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
73 | 草履虫分裂生殖装片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
74 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
75 | 植物花粉减数分裂装片 | 厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 48 | 片
76 | 动物上皮细胞装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 48 | 片
77 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 48 | 片
78 | 蛙血涂片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
79 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 48 | 片
80 | 骨骼肌纵横切 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
81 | 平滑肌分离装片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
82 | 心肌切片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
83 | 正常人染色体装片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
84 | 人类染色体组型分析照片 | 图片清晰，显示男性、女性基因数量准确 | 48 | 套
85 | 植物染色体加倍装片 | 厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。符合JY 67-82《生物玻片标本通用技术条件》 | 48 | 片
86 | 线粒体切片 | 学生观察细胞构造 | 48 | 片
87 | 量筒 | 10mL | 30 | 个
88 | 量筒 | 25mL | 30 | 个
89 | 量筒 | 50mL | 30 | 个
90 | 量筒 | 100mL | 30 | 个
91 | 量筒 | 500mL | 5 | 个
92 | 量筒 | 1000mL | 5 | 个
93 | 容量瓶 | 100mL | 5 | 个
94 | 试管Φ12mm×70mm | Φ12mm*70mm；透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚≧1.5mm | 50 | 支
95 | 试管 | φ15mm×150mm | 100 | 支
96 | 烧杯 | 50mL | 100 | 个
97 | 烧杯 | 100mL | 120 | 个
98 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个
99 | 烧杯 | 500mL | 30 | 个
100 | 烧杯 | 1000mL | 30 | 个
101 | 锥形瓶 | 50mL | 100 | 个
102 | 锥形瓶 | 100mL | 100 | 个
103 | 锥形瓶 | 250mL | 50 | 个
104 | 锥形瓶 | 500mL | 20 | 个
105 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 9 | 个
106 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个
107 | 干燥管 | 145mm，直形单球硼硅酸盐玻璃制，球应厚薄均匀 | 15 | 个
108 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个
109 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 2 | 个
110 | 三通连接管 | T形Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 15 | 个
111 | 长颈漏斗 | 上口直径45mm,球形直径42mm,下管长250mm,下管外径8mm | 5 | 个
112 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个
113 | 漏斗 | 90mm | 30 | 个
114 | 滴管 | 1.由玻璃滴管和胶头组成；2.规格：150mm；管身Φ7mm～8mm；3.球距上管口长：20mm±5mm；4.滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀；5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 150 | 支
115 | 比色管 | 25mL | 50 | 支
116 | 广口瓶 | 250mL | 100 | 个
117 | 广口瓶125mL | 125mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 100 | 个
118 | 广口瓶500mL | 500mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 100 | 个
119 | 细口瓶 | 250mL | 5 | 个
120 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个
121 | 细口瓶 | 1000mL | 10 | 个
122 | 滴瓶 | 30mL | 150 | 个
123 | 滴瓶 | 60mL | 150 | 个
124 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 150 | 个
125 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 150 | 个
126 | 泡菜坛1000mL | 1000mL | 1 | 个
127 | 水止皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º，弹性好，不漏液 | 9 | 个
128 | 试管夹 | 1.产品为木质或竹质材料制成；2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 9 | 把
129 | 陶土网 | 160mm*160mm | 9 | 个
130 | 药匙 | 1.供中学化学实验和小学教学实验用；2.药匙材质：塑料。 | 9 | 把
131 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 3 | 千克
132 | 培养皿 | φ60mm | 100 | 套
133 | 培养皿 | φ120mm | 30 | 套
134 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 9 | 个
135 | 定性滤纸 | 100页 | 3 | 盒
136 | 载玻片 | 50片/盒 | 5 | 盒
137 | 盖玻片 | 100片/盒 | 18 | 包
138 | 移液器吸头5mL | 5000µL | 1 | 包
139 | 塑料多用滴管 | 一次性滴管/1mL/半透明 | 100 | 支
140 | 诱虫器 | 包括灯泡、灯罩、漏斗、金属网、铁架台、试管 | 1 | 套
141 | 吸虫器 | 储虫瓶40mm*100mm，带有吸虫管和吸气管 | 4 | 件
142 | 基因分离模拟材料 |  | 24 | 套
143 | 大托盘 | 350mm×470mm×80mm | 14 | 个
144 | 小托盘 | 250mm×350mm×60mm | 14 | 个
145 | 实验用品提篮 | 配有提手，490mm×360mm×290mm | 2 | 个
146 | 层析瓶 | 生态瓶 | 14 | 个
147 | 生物分类图鉴资料 | 植物图鉴、土壤动物图鉴、昆虫图鉴、鸟类图鉴等 | 1 | 本
148 | 植物分类图谱 | 图片内容包含但不限于：植物分类方法；藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、种子植物；植物的一生、植物的根茎和叶、植物的花、果实和种子；植物和人类的关系；保护植物的方法等 | 1 | 本
149 | 动物分类图谱 | 图片内容包含但不限于：无脊椎动物、脊椎动物、动物的繁殖和成长历程、动物怎样捕食、动物的运动、动物怎样保护自己、动物与人类生活的关系、保护动物等 | 1 | 本
150 | 细菌分类图谱 | 内容包含但不限于：细菌、真菌、其它微生物、人体内微生物、微生物与人类生活点滴五大类 | 1 | 本
151 | 病毒分类图谱 | 图谱内容包含但不限于：流感病毒、登革热病毒、艾滋病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒、腺病毒、噬菌体、B-肝炎病毒、细小病毒、泡疹病毒、副粘病毒（腮腺炎）、痘病毒、冠状病毒、骨髓灰质炎病毒、大肠杆菌病毒、SARS（非典）冠状病毒、小麦矮丛病毒、花生病毒、细菌病毒等 | 1 | 本
小计

## 43.实验室废水处理成套设备
实验室废水处理成套设备
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 单品图 | 备注
1 | 实验室废水综合处理系统 | 尺寸：≥1500*575*2104mm； 处理水量:2T/D，可 24 小时连续工作，设备电源: 220V/2KW，工作环境: 5～40℃，避免阳光直射，运行方式:可连续运行,无人值守，控制方式: 全自动运行； 核心工艺要求：高效综合反映器+高效混凝沉淀+快速过滤系统结构材质：主机外壳采用高强度钣金防腐处理，耐高温且不易变形，内部容器采用10-20mmPP防腐板，机械化精准裁板和焊接， 可根据实地量身定制，最大限度提升设备的广泛适应性，强大升级性，如水质、水量及控制系统的升级； 采用三维制图建模软件，确保整套设备中的各个零部件和管路均经过优化设计和电脑三维造型建模设计，完全一比一按实际尺寸设计，可任意旋转和缩放，高标准高效率实现规范化生产，核心部件保障设备运行安全性和稳定性； 采用全自动PLC可编程控制系统和彩色人机触摸操作屏，液晶中文显示所有监控参数，如设备的启停、冲洗、排污等功能； 具备人机对话功能，时钟和语言设定功能，设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，自动化程序较高； 全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化； 污泥自动定期浓缩，达到一定泥量后设备自动报警，客户只需简单操作取下污泥无害化处理； 系统具备水处理集中控制功能，全程运行状态及参数等在线实时监测并显示，符合GLP（实验室优良标准）设计。 安全性能：开机自检，遇非正常状况自动识别、保护、报警及处理；可实现自动与手动多种应急操作，并定时进行内部自动清洗，延长核心部件使用寿命； 运行经济：系统功率小，耗能低；运行稳定，维护成本低；耗材使用寿命长且成本低，按比例自动投药，无须专人值守，免专人管理费用等； 采用高效反应技术对含有大量重金属、无机盐、酸碱等物质的无机废水，进行氧化还原反应达到废水净化的目的； 从废水进入至排放全程采用封闭式处理，无二次污染，内部选用静音电机与防腐核心部件，低噪音且使用寿命长，要求为无土建、无搭房、可室内或室外一体模块化安装方式。 | 1 | 项 |  |  |  | 含安装
小计

## 44.物理力学实验室（48位）
物理力学实验室（48位）
序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 教师演示台 | 1.全钢结构，台面尺寸≥w2400*d700*h875mm。 2.台面：面板：采用≥12mm厚优质抗倍特板，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥24mm，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染； 3.柜体：采用1.0mm（±0.2mm）优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由2个独立的柜体组合而成，柜体中预留了教师主控电源位置。 4.布线布管：在讲台的柜体与背板之间预留了电路、水路的布线布管空间，便于安装讲台时的水、电安装，避免现场开孔或电线外露等问题。 5.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用优质铰链，或升级为优质不锈钢模具一体成型，厚度为2.0mm或以上的六孔位合页，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张
2 | 教师办公椅 | 规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 面料：椅背采用优质专用网布，椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹性聚胺脂定型海棉，表面涂有防止老化变形的保护膜。金属脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 | 1 | 张
3 | 物理学生实验台 | 规格：≥w1200*d600*h780mm，采用全新铝钢结构，承重性强，四周采用了圆角设计，整体外观简约美观。 1、面板：采用≥12mm厚优质抗倍特板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染；台面前端两角倒圆角R30mm，后端两角倒圆角R10mm，防护学生碰撞受伤，四周上下倒边R3mm，圆润下滑，外观造型时尚。 2.测面脚架：使用3.0厚压铸铝一次成型，内壁包含有内部多骨位布局使整个铝件更加牢固，下方有凸槽配合立柱安装，具有防呆不易错位。下脚规格：使用3.0厚压铸铝一次成型，内控采用多骨架布局使用脚架架更加稳重，外观像小拱桥外形独特美观，上端有凸槽跟立柱配合，具有防呆不易错位。立柱规格：是由优质6063铝型材拉升成型，跟上托架与下脚架配合固定，侧面有条小凹槽，搭配装饰条使用，型成工字形状。 3.扁管规格：采用优质钢型材材料一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 4.上支架规格：与书包斗支架同样采用优质钢型材材料一次性成型，跟两侧脚架立柱链接固定，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.挡水条规格：采用了PVC材质由模具挤出拉伸成型，有条长凹槽跟面板配合组合成一体，PVC具有耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好，整体满足环保要求，基本零甲醛，使用更加放心。 书包斗：整体尺寸400*260*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 | 24 | 张
4 | 多功能柱 | 产品规格：≥w310*d220*h735mm。 使用KD组合方式安装，整体是由顶盖、面板、底座3部份组成，面板采用了PVC材质由模具挤出拉伸成型，外观为八边形，通过两块面板滑槽试配合组装成型，PVC材质耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好,使用更加安全。顶盖跟底座使用PP料注塑成型，底座为四周圆弧角设计，PP材质无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强。 | 24 | 个
5 | 教师总电源 | 1、尺寸：≥w405*d405*h100mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关。 2、输入电压：220v±10%； 3、教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，高精度数字电压电流表显示，显示误差：交流电压1%，交流电流1%。 4、直流输出1-24V（极限0-24V），精度0.1V，键盘直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。高精度数字电压电流表显示，显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%。 5、使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 1 | 个
6 | 学生抽斗电源 | 1、尺寸：≥w120*d300*h120mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 2、面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑控制，数码实时显示电压电流值；电压表精度0.5%，电流表精度1%±5字； 3、有电源开关，火线可关断 4、输入电压：220v±10%； 5、可统一控制直流输出：0.1-16V，0.1V一档，额定电流2A，数字电压电流表实时显示，精度0.5%。具有智能过载保护功能，当电流高于1.05倍额定电流时，自动断开，按开关键复位。 6、设置多功能220V交流插座1路。操作简单，安全可靠。 7、使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。 | 24 | 个
7 | 实验圆凳 | 规格：¢300*h440mm(±5%)； 1、凳面采用≥6mm厚PP工程塑料注塑成型； 2、主支撑柱采用直径50mm（±1mm）圆钢管，顶端为≥165*165mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用不会出现摇晃松散现象； 3、下端五星脚经电镀工艺处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 4、凳面颜色可选。 | 48 | 张
8 | 仪器柜 | 规格：≥w1000*d500*h2050mm 材质：采用31*25铝框架，外框夹16mm（±1mm）厚优质E1级生态板制作，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用，背板采用5mm（±0.3mm）双贴面中纤板。 结构：铝木结构，柜正面为直线设计，上柜门由木框及白玻组成，内带活动层板，下柜双开木门。 脚垫：材料采用PP，模具注塑一次成型,可有效防止桌身受潮,延长设备的使用寿命。 | 5 | 个
9 | 供电系统 | DE20阻燃线管；主线不小于2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套
11 | 安装费 | 实验室设备安装及调试 | 1 | 项
12 | 系统集成 | 1、整间教室改电，改网络。 2、矿棉板吊顶。 3、整间教室墙面处理。 4、整间教室地面自流平处理，地胶铺地。 5、整间教室窗帘。 6、整间教室护眼灯。 | 1 | 项
小计