设备参数

# 一、超短波治疗仪技术参数

1、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

2、机器类别：I 类 BF 型；

★	3、工作频率范围：35MHz至45MHz；

4、输入功率： ≤1000瓦；

5、最大输出功率：≥200瓦

6、输出功率：多档可调，档位数≥5；

7、控制系统：具有预热开始、剩余时间、治疗结束等显示及治疗结束提示音；

8、最大治疗时间：≥30min

9、治疗时间：多档可调，档位数≥5；

10、输出模式：≥2种，包括但不限于连续波输出和脉冲波输出；

11、调谐方式：配备输出回路谐振频率调谐功能；

12、智能控制：微电脑计算处理器，开机预热、输出强度等智能控制；

13、输出电极：≥2种规格电极板；

14、输出导线：特制铜质电缆线

15、导线长度：导线长度≥1米

17、输出指示：配置输出指示附件

18、电流指示：精度不低于2.5级；

19、产品样式：落地推车式

20、存放装置：配置有电极板存放装置。

▲	21、配备≥四个电子管。

# 二、上肢智能康复机器人技术参数

1.电源：交流220V±20V、50Hz±1Hz

2.额定输入功率：≥150VA

3.握力大小评估范围不小于0～10kg

4.上臂长度手动调节范围不小于200～300mm，允差±5%

▲	5.前臂长度手动调节范围不小于240～400mm，允差±5%

6.机械臂高度电动调节范围不小于980～1380mm，允差±5%

7.机械臂左右手动调节范围不小于0～550mm，允差±5%

▲	8.肩关节内收角度调节范围：≥80°，肩关节外展角度调节范围：≥90°，允差±2°

▲	9.肩关节前屈角度调节范围不小于：45°～125°，允差±2°

10.肘关节屈曲角度调节范围不小于：0°～180°，允差±2°

11.尺桡关节旋前角度调节范围不小于：0°～90°，允差±2°

12.尺桡关节旋后角度调节范围不小于：0°～90°，允差±2°

13.上臂重力补偿范围不小于：0～6kg可调，允差±2%

14.前臂重力补偿范围不小于：0～4kg可调，允差±2%

15.训练方式：左手或右手独立训练。

16.软件功能

16.1选择患者

16.1.1注册新患者可登记信息包括但不限于：姓名、年龄、性别、肌力等级。

16.1.2已有患者检索方式包括但不限于：编号、姓名方式查询。

16.2训练设置

▲	16.2.1评估握力大小：根据握力传感器可以评测患者握力大小，并能登记握力大小。

▲	16.2.2训练难度包括但不限于：低、中、高三个等级。

16.3进入训练

16.3.1一维单关节训练：

▲	a.可单独训练左、右手的某一个单一关节，可选择肩内收外展、肘屈曲、肩内收与肘屈曲、尺桡旋前旋后四个关节；

b.可通过多种游戏模式来完成，游戏种类≥10种。

16.3.2二维多关节训练：

▲	a.可单独训练左、右手的某两个关节同时进行训练；

b.可通过多种游戏模式来完成，游戏种类≥7种。

16.3.3三维多关节训练：

▲	a.可进行左、右手上肢综合训练；

b.可通过多种游戏模式来完成，游戏种类≥2种。。

16.4训练信息：

16.4.1查询条件包括但不限于：编号、姓名、训练名称。

16.4.2查询训练信息结果括但不限于：编号、姓名、游戏、左/右肢、模式、难度、握力、成绩、训练时间、训练日期。

16.5评估系统

16.5.1评估活动范围包括但不限于：分为肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、尺桡关节旋前旋后、握力五个关节活动范围。握力大小评估范围不小于：0～10kg。

16.5.2评估过程：在计算机软件上检测某一关节活动范围，通过工作台来实施操作反馈评估范围，并保存数据生成评估报告。

17.智能识别左右手、患者评估工具、患者个人数据库、全程自动记录信息训练、训练模式：一维、二维、三维、视觉、语音智能反馈、储存数据图表、打印报表等。

# 三、经颅刺激仪技术参数	☆ 核心产品

1、额定输入功率：≤3500VA。

2、设备可进行热插拔，治疗头≥2个。

3、冷却方式：液体循环冷却。

▲  4、最大磁感应强度：≥6T，误差≤±5%。

5、最高输出频率：≥80Hz。

6、脉冲宽度：340μs±20μs。

7、脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs。

8、磁刺激输出：含单次刺激、重复脉冲磁刺激和模式化（TBS）磁刺激。

▲	9、配备温度监测功能：刺激线圈实时显示温度，可在设备显示屏显示。

10、主机可进行强度、频率等参数调节。

11、当冷却系统发生连通故障时，应有提示。

12、线圈应具独立的保护装置，冷却系统发生故障时，应具有提示或停止磁场输出功能。

▲	13、软件具有队列刺激，可进行多个方案组合治疗。

▲	14、阈值类型：≥4种（绝对强度、活动运动阈值、静息运动阈值、外周运动阈值）。

15、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。

16、刺激方案：≥50种专用治疗方案库供医生选择。

17、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。

▲	18、报告打印：具备自动化报告生成与打印功能或根据需要自定义编辑。

19、检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

20、治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，治疗过程中电生理安全监测。

21、具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。

22、可选配多种线圈、MEP模块、经颅磁理疗床、经颅磁导航系统用六轴固定臂。

23、万向调节支臂：≥3个活动关节实现360°全方位活动调节，一键锁紧功能。

24、产品使用年限：≥8年

# 四、多关节等速肌力测试训练系统技术参数

1、靠背倾斜角度：0～90°，允差±10%。

2、角速度调节范围：向心控制速度：40°/s～400°/s，离心控制速度：20°/s～200°/s，CPM控制速度：5°/s～20°/s。

▲	3、角速度设置模式包含但不限于：异步模式、同步模式。

4、可以单独调节或同步调节伸展/屈曲角速度控制。

5、角速度最小增长间隔：1°/s。

6、机械运行活动范围：-20°～120°。

7、最大扭矩≥400N·m，允差±5%。

8、≥两种关节运动范围模式

9、伸肌和屈肌角速度：40°/s至400°/s之间，1°/s步进。

10、伸肌和屈肌运动范围（ROM）：-20°至120°之间，10°步进。

▲	11、可以训练的运动关节有但不限于：踝关节、膝关节、肩关节、肘关节、闭链运动（髋-膝-踝关节）。

12、操作模式≥3种：

13、上肢关节配置角度偏差器

14、配置限位拴装置

15、训练限制≥两种模式

16、支持重力补偿模式。

17、可以储存：≥五种独立类型报告。

18、支持数据对比模式：具备

19、实时动态图显示训练情况：具备

20、内置电子指导说明。

21、≥23英寸一体式电脑

22、具有下肢测试防代偿固定绑带。

23、支持≥3种测试训练体位。

24、测试中心轴可以手动调节高度。

25、具有紧急保护装置。

26、可以编辑处方及储存

# 五、立体动态干扰电治疗仪技术参数

▲	1 、输出通道：两组二维干扰电输出，支持单路中频输出。

▲	2 、具有单向正弦波、双向正弦波等六种以上设置模式。

3 、电极种类：包含吸附式电极、自粘电极。

▲	4 、负压泵吸附拔罐模式：压力五种以上档位可选择，吸附动作周期允差±10% ，使吸附式电极在治疗同时有近似拔罐功能。

▲	5 、配备加热装置，预热最高温度≥30℃。

▲	6 、配备紫外线消毒抽屉，消毒时间区间：10～30min可调。

7 、固定处方≥4个，自定义处方≥1个。

8 、工作频率：多档可选，至少包括2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz。

9 、差频频率范围：1Hz～120Hz。

10 、差频周期：≥四档可选择。

▲	11 、动态节律：≥十档可选择。

12 、调幅度：≥五档可选。

13 、调制频率：至少覆盖0～150Hz。

14 、每路最大输出电流有效值≥60mA。

15 、定时设置范围：1min～90min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗结束有蜂鸣器提示声。

16 、治疗时，产品具备输出通道开路，短路保护功能。

17 、立式配备脚轮，配有输出线和电极存储空间。

# 六、磁振热治疗仪技术参数

功能要求；适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿疼的辅助治疗

1、额定输入功率：≥500VA，额定电压：220V，额定频率≤50Hz；

2、磁场强度范围：≤38mT；

3、振动频率为：≤50Hz，允差±1Hz；

4、振动幅度≤2mm；

5、治疗模式≥6种

6、可选择温控工作模式，温度范围覆盖40℃～55℃，多档可调，允差±3℃；

7、治疗时间可调，范围覆盖1min～60min，步进≤1min，允差±10％；

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出；

▲	9、输出通道：四通道（可同时连接四个导子）；

10、配备至少一个标准温热导子，一个颈肩温热导子，一个关节温热导子，一个分离式温热导子；

11、治疗仪治疗完毕停止输出，并有提示声；

▲	12、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置。超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度≤60℃；

13、治疗仪主要由主机、温热导子组成；

14、产品使用年限：≥8年

# 七、毛发镜技术参数

功能要求：对人体皮肤和毛发的病变组织进行放大拍摄、实时动态观察，并对病变组织拍照采集皮肤镜影像图片，进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，输出打印图文报告

▲	1、镜头分辨率：大体摄像成像分辨率≥3800×2100，像素≥800万像素；微观摄像成像分辨率≥2500×1900，像素≥500万像素

2、光源照度：LED光源照度≥3000Lux；

3、放大等级：20X～200X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能；

4、成像视觉分辨力：放大等级为20时，成像视觉分辨力：≥70线对/mm；放大等级为100时，成像视觉分辨力：≥100线对/mm;

▲	5、镜头拍摄口径：≥22mm；

6、镜头：配备光学偏光镜，实时放大，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整；

7、对焦方式：支持自动对焦和手动对焦

8、倍率误差：≤±0.1%

9、大体摄像图像传感器：CMOS≥800 万像素，微观摄像图像传感器：CMOS≥500 万像素

10、大体图像采集分辨率：≥3800×2100，60fps，微观摄像成像分辨率≥2500×1900，60fps

11、信噪比：≥40dB

12、像素缺陷：≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0 个

13、图像畸变率：≤±5%

14、成像均匀度：≥85%

15、图像中心偏差：≤1mm

16、白平衡调节方式：手动/自动，可调。

17、曝光：自动

18、镜头通光口径：10X时≥22mm

19、成像视野范围：22mm×22mm，±1mm

20、光源波长：400nm＜λ＜700nm

21、光源照度：内置LED光源，光源照度5500Lux-13000Lux可调，色温6300±200

22、受照面温升：ΔT≤2℃。

23、防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%

24、图像传输方式：高清实时传输

25、图像采集方式：实时采集，方式≥2种：手柄采集、电脑操控

26、信息管理：患者信息至少包含姓名、年龄、ID号、电话、身份证号、申请医生、医生意见、图像分析、疾病类别。

27、信息录入：支持新建、导入病历、身份证，医保卡采集

28、信息查询：包含按姓名、年龄、ID号、疾病进行模糊查询及关键词查询、统计；可按检查日期方式随诊跟踪与查询

29、图像获取：支持图像实时观测、采集、存储

30、图像处理：镜像、反色、标定、标注、颜色、饱和度、亮度、对比度调节等

31、测量工具：直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形、十字线、直尺

32、测量方法： 自动，手动，智能AI，支持毛发的直径，单位面积毛囊数、毛发数、毛发直径测量

33、毛发分析功能：自动统计毛发数量，密度；根据放大倍数，自动测算面积；可观察头皮血管状况

34、报告输出：彩色激光打印机，支持2 种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥2张

35、输出分辨率：≥5760X1440dpi

36、扩展功能：支持免费与医院信息系统连接

37、电脑：固态硬盘≥1T硬盘、内存≥8G、显示器≥27寸，显示分辨率≥4K

# 八、低速精密离心机技术参数

1.最高转速≥4000rpm；

2.最大相对离心力≥2250xg；

3.最大容量≥8*10/15ml（离心管）8*5/10ml(采血管)

4.转速精度：±5r/min

5.内置≥四种模式；

6、定时范围覆盖1min～99min，步长≤1min；

7、有程序显示；

8、有安全锁；

9、开盖模式包括自动（电动）和手动模式；

10、整机噪音：≤60dB(A)；

11、电源：AC22V/50Hz；

# 九、分体防护铅衣技术参数

分体式医用射线防护裙，用于介入手术中人员X射线防护

★	1. 铅当量：前面≥0.5mmpb，后面：≥0.25mmpb；

2. 上衣和下裙分体式提供前身和后身全面防护，正面左右襟重叠

3. 内部采用柔软材质，铅分布均匀

4. 表面为双面防水牛津布材质；

5.  配备独立颈部防护围领，铅当量≥0.5mmpb。

6. 配备衣撑，用于防护裙悬挂存储

# 十、转运车技术参数

★  1、尺寸：长度≥1900mm宽度≥650mm；安全工作载荷≥170Kg。

2、高度调节范围覆盖600mm-850mm

3、产品由床架、床面、护栏、脚轮、手摇升降系统、输液架组成。具备体位倾斜功能背框最大折起角：≥45°，具备升降的功能，调节范围≥300mm。

4、床面、护栏、脚轮防尘罩等由PP、PE等环保材料制成，床架采用金属材质制造，并经除锈处理后静电喷涂；

5、配备不锈钢可调节输液架

6、配备高强度床垫。

7、头部底部配有附属搁架可装放氧气瓶，便于抢救病人用。

8、配备双侧隐藏式护栏，护栏可完全收于床面之下。

9、所有表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷，焊缝应均匀，不得有烧损、冷裂、漏焊等缺陷。

10、推动应轻便、转动应灵活，锁止应可靠，并与脚轮装配牢固。

11、输液架，高度可调节，调节范围大于 800mm～1500mm，可承受最大负载≥5KG。

12、输液架孔≥2个，输液架不使用时可放于床面下方。

13、在空载时，摇动手柄启动力应不大于10 N m。手柄在不使用时，应能折入车架内，不得露出车架外面。

14、护栏必须在经受正常使用时施加的力而不发生安全方面的危险。

15、配备高强度、高抗磨、静音脚轮，无噪音、防缠绕，直径≥150mm。

# 十一、二氧化碳激光治疗机技术参数

★	1、激光器为封离式二氧化碳激光器

2、输出模式为多模

3、内置水循环冷却

4、激光波长为 10.6μm±0.1μm

5、光束终端发散角：θ≤20mrad

6、光斑（焦点）直径：Φ≤0.8mm

7、终端输出激光最大功率：≥20W

8、单次脉冲、重复脉冲输出功率调节范围不小于：0W-20W，且调节步进≤1W，

9、激光功率不稳定度：≤10%；

10、激光功率复现性：≤10%；

11、指示光系统：波长 650nm±50nm，功率≤5mW

13、导光系统：≥7 关节式导光臂

14、导光臂应配备4种以上激光刀头

15、刀头焦距至少包括：f=100mm 、f=50mm

16、输出方式：≥3 种，含连续输出、单次输出、重复脉冲输出

17、输出控制：脚踏开关，有防误踩保护设计

18、单次脉冲、重复脉冲持续时间调节范围不小于：0.01～1 秒，且调节步进≤0.01秒，允许误差≤20%

19、重复脉冲间隔时间调节范围不小于：0.01～1 秒，且调节步进≤0.01 秒，允许误差≤20%

21、具备过载及冷却故障自动保护

22、配备排烟系统

23、激光防护眼镜：可见光透射比：≥65%，对治疗波长的光密度：≥4

★	24、可用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达到治疗的目的。

# 十二、超声波冲洗机技术参数

1.功能：可完成对超声波清洗机清洗完成后的医疗器械的漂洗、消毒、上油及煮沸功能，能和超声波清洗机共用不锈钢篮筐。

★	2.容量：≥80L

3.材质：槽体≥2.0mm厚，304以上不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点

4.清洗程序;漂洗、消毒、上油、煮沸，程序可自行编制；

5.煮沸温度：≥80℃可调，调节范围≥10℃，

6.消毒时间：5-90分钟可调节。

7.配备不锈钢网架/托架、清洗篮筐。

8.有进水和排水功能。

9.采用电加热方式，功率≥9.0kw。

10.安全保护;水位低保护功能，水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护功能。

# 十三、超声清洗机技术参数

1. 用途要求；用于手术器械及器具的超声波清洗。

★	2.容积：内槽容积≥80L；

3.采用电加热方式，功率≥9.0kw；

4.电压：AC 380V；

5.材质要求；槽体≥2.0mm厚，304以上不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点

6.超声波功率：≥2000W±10%；

7.超声波频率 ：30kHz-100kHz范围内多频转换功能

8.循环加热，溶液内部温 差＜2℃;；

9.安全保护；水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。

10.密封门配备硅橡胶胶条密封

11.排水时间：≤4min

12.配置；主机一台及配套不锈钢篮筐。

# 十四、中心置管专用超声技术参数

1.系统主机：

1.1 主机与显示器一体化；

1.2 彩色液晶触摸显示屏： ≥10 英寸，分辨率≥1920×1080，可调节角度；

1.3 内置电池，续航时间： ≥2 小时；

1.4 主机存储容量： ≥32GB；

1.5 具备二维灰阶成像和分析单元；

1.6 具备彩色多普勒成像和分析单元；

1.7 具备频谱多普勒成像和分析单元（包括脉冲多普勒）；

1.8 具备组织谐波成像技术；

1.9 具备复合成像技术；

1.10 焦点数目、焦点位置可调节；

1.11 TGC： ≥8 段可调；

2.探头：

★	2.1 配备 1 把线阵探头，具有穿刺导引功能；

2.2 线阵超声探头具备功能键；

2.3 线阵探头频率：6.0MHz-11.0MHz；

2.4 线阵探头探头扫描深度覆盖：1.5cm-10cm；

3.软件功能：

▲	3.1 具备导管尖端心腔内可视化电图定位系统；

3.2 具备 PW 频谱一键包络功能；

3.3 具备血管预设值选择界面,且可针对不同的血管部位预设超声参数；

3.4 具备导管占比测量软件，可显示导管与血管的占比（直径百分比和面积百分比）；

3.5 显示定位标尺方式，至少包括网格线和中心线方式，且标尺刻度可明确显示出目标血 管深度；

3.6 病人信息界面可录入置管信息；

3.7 操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印；

3.8 可通过磁场跟踪和患者心电图来实时确定中心静脉导管尖端位置，预期用于引导和定 位经成人患者外周血管插入的中心静脉导管；

▲	3.9 中心静脉导管尖端定位，可调节心电波形大小和位置，具备导管尖端定位系统，p 波 高亮，凸显特征波形，有变色提示，辅助判断尖端位置；

4.配置台车 1 辆；

# 十五、纤维支气管镜技术参数

★	1.数字电子微成像技术，工作软管不含导像、导光纤维，视角≥120°。

▲	2.插入部外径≤5.2mm,  内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥600mm。

▲	3.软管前端可弯曲角度，向上≥160°,向下≥130°。插入部配备旋转功能，左右各旋转120°。

4.照明采用LED灯，亮度≥1000LUX,多档亮度可调节。

5.成像距离范围覆盖3~50mm。

6.可整体浸泡消毒。

7.具备图像冻结功能。

8.一键拍照、录像功能，支持在录像过程中拍照，输出图文报告。

9.与显示器之间的连接支持热插拔。

★	10.配备吸引接口，可匹配多品牌内镜配件。

11.支持无线及有线传输功能。

12.手持显示屏≥3.5英寸显示屏，工作时间≥240分钟，能上下0°~130°转动，左右0°~240°转动。

# 十六、血流动力学分析仪技术参数	 ☆ 核心产品

一、设备用途：

1、用于各类危重患者及围术期的血流动力学监测。

2、应用范围：对患者的血流动力学进行监测，适用于特殊患者如：体重≥1kg以上的新生儿及儿童、主动脉内球囊反搏泵治疗的患者等。

二、技术参数

1、基本要求：

1.1通过微创监测模式实现实时连续血流动力学监测。

1.2采用脉搏能量分析法进行计算，通过对连续动脉压进行计算，获得实时连续血流动力学参数。

1.3微创监测，通过三通数据线获取有创动脉压力传感器获取动脉压力数据进行分析；

1.4数据显示频率为逐搏测量（每次心跳均有一组数据）。

★	1.5无专属耗材。

1.6在显示界面具有SV、MAP、HP、SVR、CO变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果。

1.7在显示界面上可同时显示≥4个趋势图及目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围。

▲	1.8具有内置容量负荷试验流程临床指导方案≥3种，例如液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验等。

1.9具备一键截屏功能。

1.10数据图显示，可回顾患者所有瞬时数据值。

1.11可进行日间/夜间模式切换。

1.12读取软件实时还原监测数据、波形图及操作情况；可通过USB串口导出Excel数据文件。

1.13可提供数据存储（≥16G），方便回顾查阅。

1.14具备可自拟、可关闭的临床参数报警系统，具备设备自检报警系统。

1.15显示屏尺寸≥17寸，全触屏操作，支持分屏，支持HDMI，支持投影。

1.16内置电池标准续航至少≥6小时。

1.17支持TCP/IP、HL7通讯协议，可与医院信息化系统链接。

2、参数要求

2.1基础参数：平均动脉压（MAP）、收缩压（Sys）、舒张压（Dia）、心率（HR）、心率变异度（HRV）。

2.2心功能参数：心输出量（CO）、心输出量指数（CI）、每搏输出量（SV）、每搏输出量指数（SVI）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）。

▲	2.3容量应答参数：脉压变异度（PPV）、毎搏输出量变异度（SVV）、每搏量增加率（△SV）、心输出量增加率（△CO）、平均动脉压增加率（△MAP）、心率增加率（△HR）、外周阻力增加率（△SVR）。

▲	2.4氧代谢参数：氧供量（DO2）、氧供量指数（DO2I）、氧耗量（VO2）、氧耗量指数（VO2I）。

# 十七、四通道微量注射泵技术参数

1.注射器规格：可自动识别5mL、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器。

2.流速范围：0.01-2000ml/h,最小步进0.01ml/h。

3.注射精度：≤±2%。

4.预置量范围：0.01ml～9999ml，＜1000ml步进≤0.1ml，＞1000ml步进≤1ml。

5.快速输注：0.01-2000ml/h，最小步进为0.01ml/h。

6.报警功能：具备注射完成报警、电池欠压报警、阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警功能。

7.自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户；

8.交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池；

9.内置电池工作时间：5ml/h注射流速，电池工作时间≥5小时。

10.防异物及进液等级≥IP33。

▲	11.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。

★	12.可同时进行4个通道药物精准注射。

# 十八、负极板回路垫技术参数

1．外观尺寸：长≥850mm ，宽 ≥400mm ，高≥13mm；内部电极尺寸：长≥650mm ，宽 ≥350mm。

2．构成：由回路电极垫和外接导线两部分组成。

3．适用范围：为手术室高频手术设备提供负极回路，适用于所有医用高频手术设备。

4．材质：回路电极垫主体原料由高分子凝胶构成，质地柔软，具有良好的弹性和生物相容性。

5．与病人的接触方式：非直接接触。

★	6．可重复使用。

▲	7．可替代一次性负极板片。

8.不影响X光透视成像。

# 十九、动态血压检测仪技术参数

1、测量方法：阶梯放气示波法

▲	2、测量精度≤±3mmHg

▲	3、测量范围：收缩压不小于40-260mmHg、舒张压不小于20-210mmHg、心率不小于40-200bpm

4、测量间隔：5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

5、特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。

6、双压力传感器，双重保护功能。

7、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。

8、为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。

9、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。

10、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。

11、提供白天、晚上以及特殊时间段等测量时间段设置，时间段≥5个。

12、智能升压，每次充气到上次测量读数以上35-50mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间。

13、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。

14、袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。

15、提供最大充气压设置。

16、测量失败,会自动重测。

17、读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。

18、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池；

19、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。

20、软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。

21、统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上。

22、可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和。

23、电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。

24、提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段。

25、趋势图可以容纳的数据≥72小时。

26、可自动生成PDF格式报告。

27、软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医生的审美习惯。

28、有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。

29、软件提供医嘱电子签名。

30、诊断报告可设置医院名称和LOGO。

★	31、分析软件需中标供应商提供

# 二十、牙科综合治疗椅技术参数

1、产品单台配置与配件：

(一)、医生位：

1、高速手机2个。

2、气动低速手机马达1个。

3、气动低速手机直手机1个。

4、气动低速手机弯手机1个。

5、三用喷枪1支。

6、医生位多功能程序控制盘1个。

(二)、助手位：

1、三用喷枪1支。

2、强力吸唾1支。

3、弱力吸唾1支。

4、助手位多功能程序控制盘1个。

(三)、其它配置：

1、感应式 LED 口 腔 灯 1 套 。

2、一体式可旋转陶瓷痰盂1套。

3、主箱体1套。

4、器械盘1套。

5、多功能脚控开关1套。

6、手机净水、消毒水系统1套。

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套。

8、全电动牙科椅1套。

9、医生座椅1套。

2、产品性能参数：

一 、设备性能参数：

(一)、医生操作台：

▲	1、高速手机2支。转速≥310000转/分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

▲	2、 气动低速手机1套：(含直机、弯机、马达)。转速≥20000转/ 分钟，可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

▲	3、三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

4、医生位配备数字化显示器，显示控制治疗机使用状态。

5、医生位具有全电脑控制面板，可控制包括：设置、复位、水杯加热、灯、漱口水、冲盂水、牙椅升、降、俯、仰功能。

6、医生操作盘与器械挂架独立分开，器械挂架≥5个，挂架可单独向外旋转，旋转范围≥0°-130°,器械挂架上下旋转，旋转范围≥0°-0°--15°。

7、器械盘下罩壳采用防锈蚀金属材质。

8、具备开机自检功能

(二)、助手操作台：

1、配备三用枪1支：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

2、配备三关节以上旋转式助手架。

3、助手位设有全电脑控制面板

4、助手单元具备≥5个器械挂架，满足助手配合治疗的操作需求。

(三)、多头LED口腔灯：

1、操作模式：自动感应。

2、 口腔灯开启与关闭可通过灯架的底部、医生控制台、助手控制台、脚控 开关位置等四个位置。

3、口腔灯具备无级调光功能。

4、口腔灯最大照度≥32000lux。

5、口腔灯把手可拉伸、锁定和拆卸，可高温消毒。

(四)、器械盘：

1、器械盘，可承载≥1.5千克。透明整体防污罩。

(五)、主箱体：

主箱体可向外旋转，设有增、泄气开关

(六)、强、弱吸吸唾系统：

强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网。

(七)、痰盂：

一体式可旋转痰盂，下水流畅，方便拆卸，易清洁消毒。可向患者位旋转。

(八)、净化水、消毒水系统：

主箱体内部采用双水瓶设计，分别放置有纯净水以及消毒液。

(九)、冲盂漱口定量给水自动控制系统：

电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。

(十)、牙科(患者)椅：

1、直流电机驱动。

2、最低椅位≤350mm, 最高椅位≥800mm。

3、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定。

4、牙科椅承载能力≥150Kg。

5、双扶手，外扶手可上下旋转。

(十一)、复合脚踏开关：

1、可控制患者椅位升降及俯仰的椅位运动。

2、可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器械。

3、可控制高速手机单喷气/无水操作。

4、可控制高速手机吹屑气操作。

5、可控制牙椅治疗位及手术灯开启及关闭。

6、可控制冲盂、漱口。

7、预设吐痰记忆位。

(十二)、全面安全保障控制：

1、牙椅具有安全保护功能：牙椅在下降和靠背在仰的动作过程中遇障碍座椅会停止运动。

2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止，有效避免意外发生。

3、当手机工作时，牙科椅自动锁定。

4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。

(十三)、医生座椅：

座椅高度可调节，最低椅位≤450mm,最高位≥570mm, 座垫可在水平面内360°旋转。

# 二十一、聚焦超声皮肤治疗仪技术参数	 ☆ 核心产品

▲	1. 利用超声聚焦热效应，作用于皮下组织，用于改善皮肤松弛。提供注册证，注册证适用范围至少包括中下面部、颏下、颈部。

2. 波束类型：会聚型

3. 超声输出方式：脉冲式

4. 焦平面距离：至少包含2.0mm、3.0mm、4.5mm

5. 最大额定输出声功率≥6.5W；

6. 侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2

7. 治疗头超温：≤41℃

8. 噪声：≤65dB(A)

9. 超声炮手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量

10. 脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8；

11. 手柄类型：至少具备超声刀手具、超声炮手具

12. 超声刀手柄：治疗头与手柄一体化设计不可拆卸

13. 超声炮单个治疗头治疗头发数≥40万发

14. 超声刀单个治疗头治疗头发数≥3万发

15. 开机可自定义开机密码，避免非专业人员误操作

16. 具备系统在线更新功能

17. 系统支持新建客户档案，方便随时查看患者的历史诊疗记录

18. 设备主机上同时具有三个以上连接线插孔适配安装超声刀手柄

19. 治疗界面多种参数可调，包括输出功率、点间隔、长度、定时等

20. 配备台车，配备脚踏开关，配备电源线。

22. 设备可选配影像模块

# 二十二、神经外科器械

| 神经外科 | 神经外科柔性可控吸引器 | 1.长度220mm，管体直径φ2mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 | 1 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.长度220mm，管体直径φ2.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度220mm，管体直径φ3mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度220mm，管体直径φ3.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度240mm，管体直径φ2mm，平板控制片，圆形控制孔，戴套，管体柔性可塑； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度240mm，管体直径φ2.5mm，平板控制片，圆形控制孔，戴套，管体柔性可塑； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度240mm，管体直径φ3mm，平板控制片，圆形控制孔，戴套，管体柔性可塑； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度240mm，管体直径φ3.5mm，平板控制片，圆形控制孔，戴套，管体柔性可塑； 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  | 颅内搭桥包 | 显微基础器械包由4个品种，7个规格，8件产品组成。包内配有环形输卵管镊、显微镊、显微组织剪、显微持针钳 | 1 | 套 |
|  | 顿头钛合金显微剪刀 | 1.长度225mm，直头，精细型，工作杆枪状，工作长度100mm。手柄扁柄带孔。 2.与人体接触部位采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。 3.器械外表面纳米陶瓷涂层，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 | 1 | 件 |
|  |  | 1.长度225mm，直头，工作杆枪状，工作长度100mm。手柄扁柄带孔。 2.与人体接触部位采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度48-58HRC。 3.器械外表面纳米陶瓷涂层，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 | 1 | 件 |
|  | 后颅窝咬骨钳 | 1.长度230mm，头部宽度8mm，双关节。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 | 3 | 把 |
|  | 神经外科头架 | 1、产品主体材料为铝合金，转运轻便且满足强度要求。 2、活动距离： 前后移动量：350mm 左右移动量：350mm 上下移动量：320mm 旋摆角：不小于70° 3、安装中心距调节范围：两支架向里时为40-350mm，两支架向外时为190-550mm。 4、头架床头固定杆标准配置为直径Φ12mm和φ18mm两种，可调换定制。 5、活动臂、固定臂到轴梁之间主要采用连杆、球头部件、齿轮啮合以及能锁紧的调节臂结构组成。该结构既有利于调节各种角度，又能方便立刻紧固，具有操作简单、方便、安全、可靠等特点。 6、固定夹外形为向外扩张型，手术时增大手术操作空间，方便手术操作。 7、固定臂与活动臂部件上增设快速导轨，软轴可不经转接器直接固定于两臂，脑牵开方式更灵活。 8、活动臂头钉调节装置，在装置中标有头钉压力90N、180N、270N、360N四个参数，成人颅骨夹紧力参考值为270N—360N，儿童颅骨夹紧力参考值为180N左右。为医生加压头钉力量的大小提供了量化指标。 9、弧形块座体装置设有“松”、“紧”两个状态，滚花螺帽旋转60°为松的状态，弧形块座体可转动，滚花螺帽反向转60°，为紧的状态，弧形块座体被固定。“松”“紧”两种状态的设置，使操作更为迅速、简捷。 10、球头万向固定装置，采用径向锁紧，手感舒适，锁紧简捷。 11、头托垫采用凝胶填充，按压时柔软舒适，可避免长时间使用垫破患者皮肤。 12、头托垫与头托底座连接牢固，采用螺栓连接方式固定，安全可靠。 13、头架两种用途：安装活动臂、固定臂部件时，可实现固定头部的目的。安装富有弹性的头托部件时可实现垫枕头部的手术要求。 14、配有成人及儿童用两种头钉（前尖锥角较小的为儿童头钉），并可重复使用。头钉与人体接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度40-48HRC。 15、可与球体活结开槽的软轴牵开器（弯曲过程手感轻柔）配合使用。 16、原则上除头托部件外，其余部件可以高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。一般建议头钉高温高压消毒灭菌，其余零部件酒精擦拭消毒灭菌。头托部件严禁高温高压消毒灭菌。 | 1 | 套 |
|  | 颈动脉内膜剥脱器械 | 1.长度180mm，头部Φ1mm，直型，环形，圆柄。 2.与人体接触部位采用钛合金制造，该材料化学成分符合GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》标准的要求，硬度不低于300HV0.2。 3.器械外表面氧化发蓝，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 | 1 | 套 |
|  |  | 1.总长180mm，弯高15mm；头宽2.8mm，直角弯，横齿。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。 |  |  |
|  |  | 1.总长140mm，双角弯，1×2凹凸齿。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度180mm，头宽0.6mm，直型，平台，圆柄。 2.与人体接触部位采用钛合金制造，该材料化学成分符合GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》标准的要求，硬度不低于300HV0.2。 3.器械外表面氧化发蓝，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 材料采用医用不锈钢20Cr13材质 |  |  |
|  |  | 1.长度180mm，弯，尖头。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为48-58HRC。 3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度180mm，头部右侧45°弯曲，刃面镶有合金片，指圈一片镀金、一片镀黑。 2.与人体接触部位采用进口医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，材料应经热处理，硬度40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。 |  |  |
|  |  | 1.总长130mm，弯型，弯高17mm，弯柄，无损伤Debakey齿。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长110mm，下弯，反力式。 2.与患者间接接触部分的金属材料采用钛合金材料，轻便。 3.器械外表面氧化发蓝处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。 |  |  |
|  |  | 1.长度210mm，弯头，圆柄，簧式，带自锁功能。 2.头部采用钛合金制造，该材料化学成分符合GB/T 3620.1-2016《钛及钛合金牌号和化学成分》标准的要求，硬度不低于300HV0.2。 3.器械外表面氧化发蓝，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μmm。 |  |  |

# 二十三、导管室器械（2个为一套）

| 导管室 | 不锈钢腰子盘 | - 产品长205mm，宽130mm，高25mm，浅型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。 | 20 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢换药碗 | 1.产品直径160mm一个，140mm一个。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。 3.外表面电镀处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4µmm。 |  |  |
|  | 不锈钢服药杯 | 1、产品50ml。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB_T 4226-2009。 3.外表面刷光处理，着色表面色泽应均匀，无明显色差。不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8µmm。 |  |  |
|  | 止血钳 | 1.总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。 |  |  |

# 二十四、骨科脊柱病区器械

| 骨科 脊柱病区 | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽1mm，开口10mm，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽1mm，开口10，刃口角度130°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度110°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 椎板咬骨钳 | 1.总长230mm，头宽3mm，开口10，刃口角度90°，刃口厚度为超薄型，长度公差±5mm。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 髓核钳 | 1.总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，握柄式。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 髓核钳 | 1.总长度220mm，头部宽度2mm，刃口长度尺寸6mm，头部角度150°，握柄式。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 髓核钳 | 1.总长度220mm，头部宽度4mm，刃口长度尺寸10mm，握柄式。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 髓核钳 | 1.总长度220mm，头部宽度4mm，刃口长度尺寸10mm，头部角度150°，握柄式。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T3280-2015，应经热处理，其硬度为48HRC-56HRC。 3.产品金属表面PVD涂层处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 颈椎拉钩 | 1.总长200mm，宽25mm，深56mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.4umm。 | 1 | 把 |
|  | 神经剥离器 | 1.总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径0.8mm，带槽，颈椎型。 2.与患者接触部分的金属材料采用制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8umm。 | 1 | 把 |
|  | 神经剥离器 | 1.总长240mm，一头宽5mm，另一头带钩直径1mm，带钩，带槽，腰椎型。 2.与患者接触部分的金属材料采用制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.产品表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8umm。 | 1 | 把 |

# 二十五、手术室器械

| 手麻科 | 组织剪 | 1.长度180mm，弯型，综合。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 25 | 把 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.长度200mm，弯型，综合。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 100 | 把 |
|  |  | 1.长度220mm，弯型，综合。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 25 | 把 |
|  | 线剪 | 1.长度180mm，直圆。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 20 | 把 |
|  |  | 1.长度180mm，弯圆。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 80 | 把 |
|  |  | 1.长100mm，头宽0.7mm，头厚0.8mm，头弯高度6.3mm，弯尖，小血管。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 25 | 把 |
|  |  | 1.长100mm，弯圆，小血管。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 25 | 把 |
|  | 海绵钳 | 1.总长250mm，直形，有齿，头宽12mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 20 | 把 |
|  |  | 1.总长250mm，弯形，有齿，头宽12mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 60 | 把 |
|  | 镊子 | 1.长120mm，头宽0.8mm，直，有钩，长度公差±5mm； 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.外表面亚光处理，粗糙度Ra不大于0.8µm。 | 30 | 把 |
|  |  | 1.长125mm，1*2钩，直。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 120 | 把 |
|  |  | 1.总长250mm，直型，横齿。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 20 | 把 |
|  | 刀柄 | 1.总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片。 2.采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 100 | 把 |
|  |  | 1.总长125mm，3#。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为35-46HRC。 3.器械外表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 30 | 把 |
|  |  | 1.总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片。 2.采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》。 3.器械外表面亮光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 20 | 把 |
|  | 组织钳 | 1.总长180mm，直型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 50 | 把 |
|  | 弯钳 | 1.总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 25 | 把 |
|  |  | 1.总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 25 | 把 |
|  |  | 1.总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 50 | 把 |
|  |  | 1.总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 50 | 把 |
|  | 持针钳 | 1.总长180mm，直头，粗针，网纹齿，齿距0.6。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 100 | 把 |
|  | 直钳 | 1.总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 30 | 把 |
|  |  | 1.总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 30 | 把 |
|  |  | 1.总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 30 | 把 |
|  |  | 1.总长200mm，直型，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μm。 | 30 | 把 |
|  | 扣扣钳 | 1.总长180mm，直型，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 20 | 把 |
|  |  | 1.总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，有钩，头宽3.8mm，头厚3mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 50 | 把 |
|  | 分离直角钳 | 1.总长180mm，钳头的弯曲高度15mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿，头宽1.7mm，头厚1.4mm。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 50 | 把 |
|  | 耳科器械 | 1.总长90mm，管径0.6mm，耳用。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度75mm，管径0.8mm，耳用。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度90mm，直径1.5mm，上弯，耳用。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度50mm，直径1.5mm，直型，耳用。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总体长度80mm，直头，安装型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 1 | 把 |
|  |  | 1.总体长度80mm，直头，碗形。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总体长度80mm，直头，橄榄形。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总体长度160mm，头宽2.2mm，直型，耳切口。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 1 | 把 |
|  |  | 1.总长160mm，双头，一端头部直径1mm，另一端头部1.2mm,微弯，椭圆头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 1 | 把 |
|  |  | 1.总长160mm，双头，一端头部直径1.5mm，另一端头部1.8mm,微弯，椭圆头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。 | 1 | 把 |
|  | 鼻科器械 | 1.工作长度120mm，头宽2mm，盖板式，直型，长圆头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度120mm，宽度2mm，直型，右开口反咬切型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度120mm，宽度2mm，直型，左开口反咬切型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度120mm，宽度1.5mm，直型，正咬切型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度120mm，盖板式，头宽3.5mm，头部微下弯，反切。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为48-53HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度120mm，头宽5mm，角弯110°，横开，管式，蝴蝶头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度150mm，头宽3mm，直头，盖板式，尖圆头。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总长140mm，角弯110°，管式，长圆头，竖直方向开合。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度140mm，盖板式，头部角弯，长圆头，头宽3mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度180mm，管径3.5mm，头部角弯30°，蝶窦口。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为48-56HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度140mm，下圆弯，弯度115°，头部宽度5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总体长度135mm，头宽5mm，下弯90°。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度140mm，上圆弯，弯度115°，头部宽度5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度135mm，管式，头部上弯90°，头宽5mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总长150mm，弯高24mm，直径φ2.5。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总体长度175mm，管径2.5mm，可控。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  | 喉科器械 | 1.总体长度310mm，头宽2.5mm，管部长230mm,管径2mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总长250mm，角弯135°，弯高5.25mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总体长度250mm，直型，三角刃。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.总长120mm，与喉钩、喉刀、喉针配用。 2.与人体接触部位材料采用不锈钢材料，该材料化学成分应符合GB/T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度230mm，头宽2.5mm，连接管式，连接管1管径2mm，头部碗型，头部直型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.工作长度230mm，头宽2.5mm，连接管式，连接管1管径2mm，头部碗型，头部直型。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015，应经热处理，热处理硬度为40-48HRC。 3.器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 2 | 把 |
|  | 鼻窦内窥镜 | 1.直径4mm，工作长度175mm，视野方向0°，视场角80°，景深5mm-80mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。 3.镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4.高透亮度、高效率光传导、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用低温等离子灭菌。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI等所有主流导光束连接。 | 2 | 把 |
|  |  | 1.直径4mm，工作长度175mm，视野方向30°，视场角80°，景深5mm-80mm。 2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，该材料化学成分符合YY/T0294.1-2016。 3.镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。采用蓝宝石镜头，持久耐磨。 4.高透亮度、高效率光传导、视野清晰、视场明亮。 5.产品适用低温等离子灭菌。 6.配有转换接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI等所有主流导光束连接。 | 2 | 把 |
|  | 耳内窥镜 | 1.直径2.7mm，工作长度100mm，视野方向0°，视场角50°，景深3mm-100mm。 2.镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。 3.视场质量:清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） 4.内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 | 2 | 把 |
|  |  | 1.直径2.7mm，工作长度100mm，视野方向30°，视场角50°，景深3mm-100mm。 2.镜体采用优质不锈钢材质，超强耐腐蚀。 3.视场质量:清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡） 4.内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种 | 2 | 把 |
|  | 精细手术剪 | 1.长125mm，头宽0.6mm，头厚1mm，直尖，解剖型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 1 | 把 |
|  |  | 1.长125mm，头宽0.6mm，头厚1mm，头弯高度7.5mm，弯尖，解剖型。 2.与患者接触部分采用医用不锈钢制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为48-56HRC。 3.器械外表面亚光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。 | 1 | 把 |

# 二十六、说明

注：参数中标记“★”、“▲”号的参数须提供有效证明材料；

（有效证明材料包括产品彩页、产品医疗器械备案证/医疗器械备案编号告知书/注册证、产品技术白皮书、产品官网展示信息等有效证明材料，不包括无佐证效力的承诺书、声明函等。）