## 设备采购
新巴尔虎左旗人民医院医疗质量提升血透室病房改造项目-设备采购
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 血液透析机 |  | 4台 | 140000 | 560000
2 | 血液透析滤过机 |  | 1台 | 270000 | 270000
3 | 监护仪 |  | 1台 | 50000 | 50000
合计
[5 empty] | 880000 | 含税含运费
备注：技术参数附后表

## 血透机参数
血液透析机技术参数
基础参数：
▲1．最大功耗：≤2kVA；
2. 使用电源：交流220*（1±10%）V，50/60*（1±2%）Hz；
3. 进液温度：5℃～30℃；
4. 进水压力：0.15MPa～0.6MPa；
▲5.设备使用年限：≥10年或≥28000H（提供说明书或铭牌证明）
配置与功能
1.具有血液透析设备报警系统；
2.具备三色报警指示灯；
3.透析器夹底座直接固定在机箱上，一体化设计；
5.≥10英寸触摸液晶显示器，各种操作信息直观显示，治疗参数均可在主界面一键设定；
6.采用密闭式容量平衡腔、超滤脱水控制，一键低超：平衡腔单腔容积≤70ml，电导更稳定。
7.在突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据。可机器血路循环系统持续运行≥30分钟。
8.自动化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗功能，消毒脱钙一键完成，消毒完成后机器自动关机；
9.透析器预冲＋功能：一键预冲，可设定预冲时间、预冲脱水量；
10.气泡、液位双重空气监测；
11.多重电导度、温度监测，电导度分为电导1和电导2，温度分为温度1和温度2，其中任何一项检测未达正常值，均会将透析液排除，防止不合格透析液进入透析器端。
12.定时器功能：设定时间到进行声光提醒功能；
13.一键离线功能，方便治疗中途上下机；
14.排液功能：具有排液功能，下机时能排除血路管和透析器中的废液。
15.自动消毒清洗程序能有效防止机器管道内钙和蛋白沉积，无需采用次氯酸钠除蛋白。
16.历史记录查看模式，从机器开机第一次使用开始，任何报警记录、治疗模式及消毒方式均可查看。
技术参数：
1. 动脉压：-280mmHg≤动脉压监测显示范围≤+280mmHg；
2.静脉压：-60mmHg≤静脉压监测显示范围≤+500mmHg；
3.跨膜压：-60mmHg≤跨膜压监测显示范围≤+500mmHg；
4.血泵流量范围：0,30～500ml/min，精度±10%。
5.肝素泵流量范围：0～10ml/h,可用注射器型号 10ml、20ml、30ml、50ml；
6. 透析液：
流量范围：标称范围内可调（0～500ml/min）
温度：35～39℃可调 ；
浓度：电导度不超过13.0-15.0mS/cm（25℃）
7.超滤：超滤率不超过0～4000ml/h,对透析器的超滤系数无限制，高通量透析器/低通量透析器都能用。
8.漏血监测：设备具有漏血防护系统，在最大规定透析液流量、超滤流量下，漏血速率的最大报警限值为≤0.35mL/min(血液的HCT为32%）

## 血滤机技术参数
血液透析滤过机技术参数
基础参数：
▲1．最大功耗：≤1.8kVA；
2.使用电源：交流220ⅹ（1±10%）V，50/60ⅹ（1±2%）Hz；
3.进液温度：5℃～35℃；
4.进水压力：0.15MPa～0.6MPa；
▲5.设备使用年限：≥10年或≥28000H（提供说明书或铭牌证明）
配置与功能：
1. 配置血泵、置换液泵，适用于血液透析、在线血液透析滤过（ONLINE HDF）、单纯超滤等；
2.具有血液透析设备报警系统；
3.具备360°柱状可折叠三色报警指示灯
4.透析器夹底座直接固定在机箱上，一体化设计；
5.≥15英寸屏幕触摸液晶显示器，各种操作信息直观显示，治疗参数均可在主界面一键设定。
6.个性化透析：具备超滤曲线、钠浓度曲线，≥8种钠浓度和超滤曲线选择和一键设置功能，并可根据患者实际治疗状况进行钠浓度和超滤曲线参数修改。
▲7.采用密闭式容量平衡腔、超滤脱水控制，一键低超：平衡腔单腔容积≤70ml，电导更稳定。
8.配备电池，在突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据。可维持机器血路循环系统持续运行≥30分钟。
9.具有全自动的化学消毒/热消毒，消毒、脱钙、冲洗功能，消毒脱钙一键完成，消毒完成后机器自动关机。
10.一键式透析器预冲＋功能：一键预冲，可设定预冲时间、预冲脱水量;
11.具有液位、气泡的双重空气监测；
12.具备多重电导度、温度安全监测，电导度分为电导1和电导2，温度分为温度1和温度2，其中任何一项检测未达正常值，均会将透析液排除，防止不合格透析液进入透析器端。
13.具有透析液钠浓度自动调节功能，防止A/B浓缩液配液错误。
14.在线式置换液功能。
▲15.标配血压监测、B干粉桶透析；
16.定时器功能：设定时间到进行声光提醒功能。
17.待机模式：在透析准备完成后，等待病人到来前可一键选择待机模式，机器将暂停吸取透析液。
18.排液功能：一键式排液功能，下机时自动排除血路管和透析器中的废液。
19.自动消毒清洗程序能有效防止机器管道内钙和蛋白沉积，无需采用次氯酸钠除蛋白。
20.历史记录查看模式，可查看报警记录、操作记录及消毒记录。
技术参数：
1. 动脉压：-380mmHg≤动脉压监测显示范围≤+400mmHg；
▲2.静脉压：-180≤静脉压监测显示范围≤+600mmHg；
3.跨膜压：-180≤跨膜压监测显示范围≤+600mmHg；
4.血泵流量范围：血流量 5～600ml/min；
▲5.置换液：置换液流量 10ml/min≤置换液流量≤300ml/min；
6.肝素泵流量范围：0～10ml/h,可用注射器型号 10ml、20ml、30ml、50ml；
7.透析液：
流量范围：标称范围内可调（300～800ml/min）；
温度：33～40℃可调 ；
浓度：12.0mS/cm≤电导度≤16.0mS/cm（25℃）；
8.超滤：超滤率 0～4000ml/h；
9.漏血监测：设备具有漏血防护系统，在最大规定透析液流量、超滤流量下，漏血速率的最大报警限值为≤0.35mL/min(血液的HCT为32%）；
10.空气监测（双重保护）：气泡监测（超声波）安全防护报警界限值50μL。

## 监护仪
监护仪参数
外观设计
产品适用于手术室、ICU、CCU 病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家 III类注册， 主机内置≥2 槽位插件槽。
≥12.1 英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为 1280×800 像素， ≥10 通道波形显示。
具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 支持拼音、英文等输入法。
监测参数
可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级 Masimo/Nellcor SPO2、 顺泰血压、IBP、ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。
心电：
标配 3/5 导心电，支持升级 6/12 导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压： ±850mV；
心电模式具有诊断、手术、监护、ST 模式，其中手术、监护、ST 模式共模抑制能力>106db； 支持升级Glasgow12 导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； ≥27 种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV ; 具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT、QTc 参数值，测量范围：200ms-800ms；
具有心率变异性分析功能，可测量 RR 间期的均值、全部窦性心博 RR 间期的标准差、全部相 邻 RR 间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；
血氧：
测量范围为 0%-100%；在 70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）， 新生儿为±3%（非运动状态）；
支持升级 Masimo 血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI 弱灌注指数范围：0.02-20%；
无创血压：
测量范围：
成人：收缩压 25mmHg-290mmHg，舒张压 10mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压 25mmHg-240mmHg，舒张压 15mmHg-200mmHg，平均压 15mmHg-215mmHg；
新生儿：收缩压 25mmHg-140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg-125mmHg； 血压测量模式：手动、 自动、序列、整点和连续测量；
具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低 于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值 和最小值；
体温：具有双通道体温监测，应支持 CY 和YSI 两种体温探头类型；
软件功能：具有多种界面显示标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG 全屏、ECG 半屏、 ECG12 导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD 界面（选配）等；
用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
支持计时器功能，可以同时显示最多4 个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器 在设定的时间到达后会进行提示。
计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功 能；
可支持≥240 小时趋势图/表、 ≥3500 组 NIBP 列表、 ≥2500 组报警事件、 ≥48 小时全息波 形、 ≥48 小时心律失常数据的存储和回顾
具备 24 小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc 统计、ST 段统计、起 搏统计等信息
临床辅助决策功能：SepsisSight 脓毒症筛查、GCS 格拉斯哥昏迷评分、EWS 早期预警评分、 CCHD 筛查等