## Sheet1
急诊设备
多参数监护仪 | 基础监测参数 心电监测 导联配置：支持五导联（RA; LA; RL; LL; V），具备电极脱落指示功能。 心率范围：20–250 bpm（误差±2 bpm），适用于成人、儿童及新生儿。 波形显示：可同步显示多道心电波形及呼吸波形。 呼吸监测 测量范围：6–60次/分（部分型号扩展至更少~100次/分），基于阻抗法或胸腹运动检测。 显示方式：波形与数值同步显示，支持呼吸率实时更新。 无创血压（NIBP） 测量范围：收缩压50–240 mmHg，舒张压15–180 mmHg，平均压25–200 mmHg。 保护机制：软、硬件双重过压保护，确保患者安全。 工作模式：自动/手动模式，支持成人/儿童/新生儿分级测量。 血氧饱和度（SpO₂） 测量范围：0–100%，误差在70%～100%范围内不超过±2%（新生儿模式下为±3%）。 脉率监测：同步显示脉率值，范围不少于30–250 bpm。 体温监测 测量范围：25°C–45°C（部分型号至28°C–43.2°C），误差±2%。 探头类型：兼容体表或体腔温度探头。 | 波形与趋势分析 波形冻结/回放：允许用户暂停当前波形并进行回顾分析。 趋势图表：生成1–96小时的趋势图，帮助识别病情变化规律。 数据存储与输出 长期统计：可存储多达72小时的统计数据，包括心率、呼吸率等关键指标。 内置打印机：选配内置热敏记录仪，可直接打印波形、数值及事件记录。 外部接口：支持外接CRT显示器、网卡接口，便于数据导出或共享。 智能报警系统 上下限报警：对各项参数设置阈值，触发声光双重报警。 低电压提示：实时监测电池电量，电量不足时主动提醒
半自动体外除颤仪 | 基础性能与安全标准 执行标准：符合GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009标准及电磁兼容要求。 适用场景：适用于成人患者心脏骤停急救，需由经培训人员或在调度指导下使用。 核心功能参数 除颤波形与能量 波形类型：双相截指数波形 能量序列：150J → 150J → 200J（不可手动调整） 电压范围：1100±50V12 阻抗适配：可除颤的阻抗范围为20Ω～200Ω 充放电效率 充电时间：在电池使用少于15次的状态下，达到大充电能量小于9秒13；在新电池的情况下，从心率分析开始到准备好放电最大时间＜25秒；在六次放电以后，从心率分析开始到准备好放电最大时间＜35秒。 放电精度：在20到200Ω范围内，放电精度为±15%。 物理特性与环境适应性 结构设计 便携性：配备提手，便于携带 尺寸/重量：303×216×89mm，重2.0kg 防护等级：防尘放水等级IP55 环境要求 工作温度：0℃至40℃ 工作湿度：相对湿度在30%到95%（非凝结状态） 存储条件：存储温度（无电池）：-20℃到55℃；存储湿度（无电池）：大约95%（无凝结状态） 交互与数据管理 操作界面 控制方式：两键控制（开/关和放电），带LED可视提示及语音引导 语音提示：全程中文语音指导操作步骤 数据存储与传输 记录能力：可存储ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件等 数据传输：支持红外传输至外接设备（如挂柜或管理平台），配合箱包或立柜系统实现远程监控 自检功能：具备自动自检功能，需配合选配装置显示结果 电源与耗材 电池规格 类型/容量：12V直流，2.8Ah锂电池 待机时间：安装后可待机5年 放电次数：200J可放电100次，150J可放电120次 电极 有效期：2年 | 自动心律分析与除颤决策 心律识别：设备可自动分析患者心律，判断是否需要除颤。 分级能量输出：采用预设的固定能量序列（150J→150J→200J），避免手动设置错误，确保首次及后续电击的安全性和有效性。 双相截指数波形：通过低能量双相波技术，既能有效终止心律失常，又减少对心肌的潜在损伤。 半自动控制机制 人机协同操作：虽为“半自动”，但需操作者按下放电按钮执行电击，避免完全依赖设备的误触发风险。 语音与视觉引导：全程中文语音提示配合LED指示灯，指导用户完成每一步操作（如贴放电极片、避免接触患者等）
注射泵 | 注射速度设定范围 不同注射器适配性：因注射器大小不同而有差异，一般10mL注射器的注射速度为0.2-300.0mL/h；20mL注射器的注射速度为0.2-600.0mL/h；30mL注射器的注射速度为0.2-900.0mL/h；50（60）mL注射器的注射速度为0.2-2000.0mL/h。 最小增量：通常以0.1mL/h步进调节，满足精细控制需求。 注射总量显示范围 可显示累计注射量为0.1-99999.9mL，支持大剂量连续输注场景。 注射精度 机械精度：≤±1%；包含注射器的整体精度≤±2%，确保药物输送的准确性 | 精准输注控制 流速调节：可设置极小至极大的输注速度（如0.1ml/h～999ml/h），满足微量用药（如血管活性药）或快速补液需求。 累积量计算：实时显示已输注总量，避免过量或不足。 单位灵活：支持按时间（小时/分钟）、体积（ml/μl）或体重（ml/kg/h）设定参数。 多种工作模式 持续输注：匀速长时间给药（如镇痛泵、抗生素）。 间歇输注：定时定量给药（如化疗药物分次注射）。 脉冲式输注：模拟生理节律（如胰岛素泵按需释放）。 快推模式：紧急情况下快速推注药物（需配合专用管路）。 智能报警系统 阻塞报警：检测管路堵塞并暂停输注。 气泡报警：超声或压力传感器识别管路中空气。 电池低电量报警：防止突然断电中断治疗。 接近目标量报警：提醒医护人员更换药液或调整参数。 兼容性设计 多规格注射器适配：支持5ml、10ml、20ml、50ml等多种注射器。 通用接口：可连接输液管、延长管、三通阀等耗材。 预充式/空针模式：适应不同药物配置需求