## Sheet1
急诊设备
多参数监护仪 | 1.整机要求： 1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 1.3、标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 1.4、监护仪设计使用年限≥10年。 1.5、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。 1.6、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.7、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2.监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。 2.9、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。 2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 3.系统功能： 3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。 3.2、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.3、可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。 3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.7、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 3.8、主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 3.9、可升级内置记录仪。 3.10、主机面板上有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单五个实体按键（非屏幕快捷键），方便快速操作。
半自动体外除颤仪 | 1.整机重量（含电池）＜2.0Kg。 2.电池仓可徒手拆卸，无需使用工具。 3.主机自带屏幕，可查看设备开机后运行时间、电击次数、电池电量等。 4. 除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。 5. 除颤能量：设备最高除颤能量可达到360J 6. 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。 7. 电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期参数标示 8. 在待机状态，电极片有收纳仓且与主机预连接。 9. 可与同品牌手动除颤器适配使用 10. 电极片按压反馈功能：设备可监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈，指导急救操作。 11.为避免误操作，设备开机后主机操作面板上的按键数量≤3个,包括实体按键和虚拟按键。 12. 单块电池有效期≥5年 13. 满电状态下至少可支持340次200J除颤治疗 14. 低电量状态下至少还可工作30分钟和10次200J除颤充放电。 15 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用 16.设备内部可储存至少3800份自检报告。 17. 具备自检功能：具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能。
注射泵 | 1.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者 2.速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h 3.预置输液总量范围：0.1-9999ml 4.快进流速范围：0.1-1200ml/h 5.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6.LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 11.电池工作时间≥6小时 12.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 13.防进液等级IPX4 14.注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求 15.整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 16.满足EN1789标准，适合在救护车使用。