## Sheet1
| 名称 | 参数
1 | 腕关节被动活动仪 | （1）产品功能：腕关节被动活动仪，采用微电脑数码控制设计，大屏幕液晶背光显示，微电机驱动腕关节活动支架 , 带动患者腕关节进行康复训练。 （2）技术规格要求： 1. 电源：交流220V ±22V 、50Hz±1Hz； 2. 额定输入功率：35VA； 3. 手掌握杆调整范围0～20mm，允差±5mm； 4. 主机尺寸（长×宽 ×高）：510mm×230mm×230mm；允差为±5%； 5. 绑带：a）绑带1尺寸（长×宽）：480mm×55mm；允差±5%； b）绑带2尺寸（长×宽）：480mm×45mm；允差±5%； 6. 粘带: a) 粘带1尺寸（长×宽）：150mm×50mm；允差±5%； b）粘带2尺寸（长×宽）：140mm×25mm；允差±5%； 7. 关节轴心运动方式，手腕运动幅度大，腕关节活动角度范围为-50°~+60° , 其中掌屈运动向下50 ° , 背伸运动向上60° , 允差为±5° ; 前方向分120级调节，级差为3；后方向分125级调节，0～123时（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 级差为3,123～125时级差为2； 8. 活动仪运动的最小角速度为0.9 °/s ，最大角速度为3°/s ，允差±0.5 °/s；可分8档调节,级差为0.3 ° /s；（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 9. 运动时间：0～240min可调，步进10 ，允差±1min ，治疗结束停止输出； 10. 活动仪设有线控开关，安全可靠； 11. 运动角度、速度、时间均可设定。 12、具备医疗器械注册证 产品使用年限：不低于8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
2 | 上肢协调功能练习器（手指） | 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
3 | 上肢推举训练器 | 1、推拉范围（mm）：≥360 2、底盘与底座板角度调节范围：≥30°～45° 3、用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
4 | 指关节训练器 | 关节训练器 1、技术参数： 1.1电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 1.2额定输入功率：35VA。 1.3手指固定杆长度可调，调节范围0～80mm，允差±10mm。 1.4手指固定杆座可调，调节范围0～50mm，允差±10mm。 1.5手臂固定座前后左右可调整，前后调节范围0～40mm，左右调节范围0～40mm，允差±5mm。 1.6指关节活动角度范围-90°～+35°，其中掌屈运动向下90°，背伸运动向上35°，允差±5°；（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 1.7角速度调节范围：0.9～3°/s，允差±5°/s；至少8档可调。 1.8运动时间：0～240min可调，步进10min，允差±1min。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 1.9左、右手固定杆件更换容易，操作方便。 1.10活动仪设有线控开关，安全可靠。 1.11LCD背光屏幕液晶显示，数据清晰。 1.12设备功能：对患者掌指关节进行被动训练。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：8年 提供佐证资料（（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等））
5 | 手功能热电治疗仪 | 1 、应具有电刺激、透热、分指功能，可同时电刺激5根手指。 2 、操作显示： ≥3 .5英寸液晶触摸屏。 3 、电疗治疗处方： ≥20个。 4 、工作频率：2kHz～6kHz，允差±10%。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 5 、电疗载波波形：双向方波。 6 、电疗载波脉冲宽度：83μs～250μs ，允差±10%。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） ★7 、调制频率：0～150Hz，允差±10%或±1Hz取大值。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） ★8 、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、等幅波、尖波。 9 、调幅度：0% 、25% 、50% 、75% 、100% ，允差±5%。 10 、最大输出电流≤60mA。 ★11 、治疗时间：1min～60min可调，步进1min，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 12 、输出幅度≥30V。 13 、输出强度等级： ≥99级。 14 、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15 、透热温度：加热区域温度为37℃ , 允差±3℃。 16 、应具有两路独立的温度保护设置。 17 、治疗模式：连续电刺激、 ≥5种断续电刺激模式。 18 、应具有分指功能训练，支持左右手切换使用。 19 、应具有三档滑块调节功能，适配不同患者进行分指训练。 20 、配备拇指外侧电极片、外侧分指块电极片、中间分指块电极片。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：不低于8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
6 | 下肢关节康复器 | 一、设备功能： 下肢关节康复器采用微电脑数码控制，LCD液晶显示，电机驱动下肢肢体支架，带动患者进行下肢关节（髋、膝 、踝）功能障碍的康复训练和下肢关节功能恢复的训练。 二、技术参数： 1 、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2 、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 3 、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 4 、 伸展角度最大调节范围为0～120 ° ; 屈曲角度最大调节范围为0～125 ° , 级差3 ° （检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 5 、 角度运行速度：至少8档可调，1.5～3.6°/s，允差±20% 6 、 训练时间：1～240min可调，级差1min，允差±10%，训练结束有提示音（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 7 、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60 ° , 允差为±10 ° 8 、活动仪设有线控开关； 具备医疗器械注册证 产品使用年限：不低于8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
7 | 踝关节康复器 | 1、训练角度练器 1.1背屈：0~25°，允差±3°； 1.2跖屈：0~45°，允差±3°； 1.3外翻：0~10°，允差±3°； 1.4内翻：0~10°，允差±3°； 2、训练模式： 两种模式：背屈/跖屈、外翻/内翻 3、被动训练时间/次数： 3.1、被动训练时间：1min～99min，级差1min，允差±30s。 3.2、被动训练次数：1次～99次，级差1，允差±1次。 3.3、间歇时间：0s～9s，级差1s，允差±1s。 4、运动模式：匀速、加速、渐进、摆动共四种，通过手控器切换。 5、匀速模式：速度1.4～2.4°/s，5档可调，级差0.25°/s，允差±20%。 6、加速模式：电机在治疗时间的中间区域运行速度比两端运动速度快。 7、渐进模式： 7.1、背屈/跖屈：渐进角度5～15°，级差1°，允差±2°。 7.2、外翻/内翻：渐进角度5～6°，级差1°，允差±2°。 7.3、渐进次数：3～10次，级差1次，允差±1次。渐进模式执行一个完整的周期后，自动解除渐进模式。 8、摆动模式： 8.1、背屈/跖屈：摆动角度5～15°，级差1°，允差±2°。 8.2、外翻/内翻：摆动角度5～6°，级差1°，允差±2°。 8.3、摆动次数：3～10次，级差1次，允差±1次。 9、安全保护装置：紧急制动按钮。 10、外形尺寸（长宽高）：550×350×660mm，允差±20mm。 11、额定输入功率≤30VA。 12、须提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》 产品使用年限：8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
8 | 智能下肢反馈康复训练系统 | 1、电源：a.c.220V 频率：50Hz 功率：780VA。 ★2、床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） ★3、训练时间：0～99min任意可调，级差1min，允差±30s。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 4、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°。 5、踏步角度：0～30°可调，允差±3°。 6、踏步速度：1～80步／min任意可调，允差±5步/min。 7、踏板板长短可电动伸缩调节范围：0～200mm ，允差±10mm电动减重伸缩调节范围：0～150mm，允差±10mm。 8、脚踏板上下活动角度±15°，允差±3°。 ★9、充气腰围额定载荷≥200kg，允差±10kg。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 10、采用约15寸单屏幕彩色触摸液晶屏。 13、可检测下肢痉挛，痉挛灵敏度调节：50Nm～140Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调。 14、操作系统至少具备患者管理、评估、治疗、游戏和设置功能。 15、用户信息管理功能：可对用户信息进行增、删、改、查操作，并对用户信息及训练结果进行查看。 16、评估功能：可以显示患者左腿和右腿的屈伸最小值和最大值，有助于评估患者的运动能力。 17、训练功能：可对踏步角度、速度、治疗时间、痉挛灵敏度等进行设置，能够实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及脚底压力的大小。 18、具有情景交互功能，内置≥12种游戏训练，增加患者在训练时的趣味性。 19、具有智能减重功能，启动后设备自动平起、直立，使得患者站在脚踏板上的压力默认在10KG。 20、具有床体复位功能，床体自动恢复平躺、床体高度降至最低位、减重恢复最低位。 21、紧急保护装置至少包含紧急制动按钮和紧急复位手柄两种。 22、运动过程中具有背景音乐及语言提示功能。 23、动力部分：伺服电机至少两个，直线电机至少五个，直线电机最大推力≥10000N。 24、具有医疗器械注册证 产品使用年限：不低于8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
9 | 四肢联动康复训练仪 | 1.外形尺寸：≥1655×750×1200mm，允差±5%。 ★2.供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 2.1 内部电源：干电池 d.c.6V； 2.2 外部电源：适配器输入：a.c.220V，50Hz；输出：d.c.6V，1A。 3.最大承重：≥200kg。 4.操作显示：≥7寸液晶触摸显示屏。 a）显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力 等级。 b）步频范围：0～250 步/分。 C）功率范围：0～800 瓦特。 d）累积计步：9999 步。 e）阻力调节：10 级阻力。 f）卡路里消耗：0～999 卡。 ★5.座椅、把手调节： a）座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节，14 个锁 定位置，相邻两位置之间间隔 25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高 度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） B、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%。 C、座椅可向左右旋转 90°，旋转至 90°时自动锁定，允差±2°。 D、人体工程学靠椅，两侧扶手可折叠，方便病人转移。 E、座椅靠背调节角度：0～31°，允差±5°。 6、阻力训练仪：永久性的磁性涡电流阻力训练仪，阻力：0～20N·m， 允差±10%，10 档可调，步进 2Nm。 7、训练仪工作噪音≤60dB(A)。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
10 | 多关节主被动训练仪 | 1.电源：额定电压 a.c.220V，额定频率 50Hz，额定输入功率：80VA； 2.外形尺寸：700×650×1200mm，允差±10%； ★3.显示方式：≥8 寸液晶触摸显示屏； ★4.屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±10%； 上肢训练部分水平方向：0°～180°可调，允差±10%；（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 产品立杆伸缩调节范围：0～100mm，允差±10%； 5.主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15Nm，允差±5%，分 15 档设定，步进为 1Nm。在训练过程中显示屏显示当前的速度、训 练时间和阻力；训练结束后显示训练结果； 6.被动模式： a）训练时间调节范围：1～60min，允差±30s，步进 1min，默认 20min；（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） b）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进 1rpm，默认 20rpm；（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） c）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向； d）电机输出：高、中、低 3 档（允差±20%）； e）痉挛功能：可选择开启或关闭，训练结束后显示痉挛次数； f）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一 致或相反； 7.训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、 右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离； 8.训练仪工作噪音≤60dB（A）。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：不低于8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
11 | 步行训练用斜板 | 1．步梯步高：≥85mm 2．斜梯角度：≥16.5° 3．平台尺寸：≥850*550mm 4．材质：多层板、地毯 5．阶梯额定载荷(kg)： ≥100 6．用途：实用的简易步行训练装置。
12 | 平行杠(配矫正板) | 规格(mm)：≥3500×1160×780~1250，允差±5%，矫正板坡度≤15° 杠杆直径(mm)：≥ Φ38 杠杆宽度调节范围（mm）：340～600 允差：±20mm. 额定载荷(kg)：≥135 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加 行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 材质：型材、多层板、橡胶、地板革 结构形式：底架、扶手、矫正板 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
13 | 高级防潮软垫 | 1、内层软垫内层采用软质泡沫聚合材料 2、规格(mm)：≥2000×1200×100 3、用途各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练 4、材质帆布、海绵 5、结构形式支撑垫 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
14 | 训练用阶梯(三向) | 1.规格：≥长 3350mm×宽 1400mm×高（1350～1550）mm。 2.扶手杠调节范围：0～200 mm。 3.扶手杠侧向额定载荷：≥70 kg。 4.阶梯额定载荷：≥135 kg 5.用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 6.阶梯台高度：100mm、120mm、240mm。 7.中间台高度 ≥600mm 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
15 | 减重步态康复平台 | 技术参数： 1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz，备用电源：DC 24V 2、额定输入功率：1800W 3、外形尺寸(mm)：1260x1150x2130,允差±10% 4、控制方式：电动控制 5、产品净重：≥188.0kg 6、立柱升降调节范围(mm）：0～300，允差±10mm 7、扶手高度调节范围(mm）：0～330，允差±10mm 8、立柱升降速度≥5mm/s。 9、减重力量显示范围：0～990N，步进10N 10、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。 11、配医用跑台。 12、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 13、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。 14、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。 15、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。 16、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。 17、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 18、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。 19、具有力量显示功能。 20、控制模式：≥7种固定模式 产品使用年限：8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
16 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1、额定电压 220V，额定频率 50Hz。 2、额定输入功率：35VA。 3、脉冲频率： 第Ⅰ档（完全失神经）：输出脉冲频率为 500Hz，调制波频率为 0.5Hz～10Hz， 步进为 0.5Hz，允差±15%； 第Ⅱ档（部分失神经）：输出脉冲频率为 0.5Hz～10Hz，步进为 0.5Hz，允 差±15%。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 4、脉冲宽度： 第Ⅰ档（完全失神经）：脉冲宽度由 5 个 1ms 组成，调制波宽度为 10ms， 允差±30%； 第Ⅱ档（部分失神经）：脉冲宽度为 10ms，允差±30%。 5、刺激仪在 500Ω的负载电阻下，幅值最大 50V(峰值电流≤100mA)，允差 ±15%。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 6、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min 分六档可调， 每档时间允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。 7、输出波形：双向不对称方波。 8、三通道脉冲输出（每个通道分两路输出） 9、输出端开路时，输出峰值电压≤500V。 10、单个脉冲最大输出能量不超过 300mJ。 11、刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行 5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数。 12、电极片具有一类医疗器械备案凭证。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
17 | 体外冲击波治疗仪 | ★1、工作压力：1×10²kPa～5.5×10²kPa（1～5.5bar），调节步进值0.1×10²kPa。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书或技术白皮书或产品彩页佐证参数） 2、最大能量密度：≥4.8mJ/mm²。 3、最大输出能量：≥212mJ。 ★4、冲击频率：1～25Hz，调节步进值0.5Hz。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书或技术白皮书或产品彩页佐证参数） 5、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。 6、具有4种脉冲模式：单次模式、自动脉冲、手动脉冲、自动间歇 ★7、操作显示：≥12.1英寸液晶触摸屏。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书或技术白皮书或产品彩页佐证参数） 8、输出通道：三通道（2把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。 9、治疗枪具有减振功能。 10、按摩枪振幅≥6mm，振动频率至少四档可调。 11、传导子：≥8个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；配置三个子弹和三个弹道。 12、按摩头：≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。 13、治疗头金属部分可在不低于135℃高温高压下消毒。 14、治疗探头通过生物相容性检测。 15、管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。 16、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 17、输出压力波脉宽最小为180μs，其误差不应超出±10%。 18、具有双重过压安全装置。 ★19、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量≥150个。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书或技术白皮书或产品彩页佐证参数） ★20、疼痛评估模式：内置4种，动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书或技术白皮书或产品彩页佐证参数） 21、具有对压缩空气除水并自动排放功能。 22、外形尺寸（长宽高）：500×435×1100mm，允差±15%。 23、额定输入功率：≥950VA。 具备医疗器械注册证 24、具有阶梯输出控制模式，压力梯度递增，有效降低患者的疼痛感。 25、系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。 26、系统内置患者数据库，支持至少20万用户数据量。 ★27、具有兼容肌骨超声功能，可连接肌骨超声设备（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书或技术白皮书或产品彩页佐证参数） 产品使用年限：8年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
18 | 超短波治疗仪（五官） | 1、额定输入功率：180VA±5% 2、功率：分20W、30W、40W、50W四档可调（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 3、治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） ★4、工作频率：40.68MHz，允差±10% 5、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 6、配置：4个电子管 7、大中小电极板各一对，大中小布套各一对；电极板尺寸：大φ120mm，中φ90mm，小φ60mm，允差±15% ★8、智能化管理系统，治疗结束后有声音提示并断开输出 9、用于急性外耳道炎、急慢性咽炎、慢性鼻窦炎的辅助治疗，缓解疼痛，改善嗅觉障碍。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：8年 提供佐证资料（说明书或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
19 | 电针治疗仪 | 1 额定输入功率 ≤15VA 2 输出波形 具备连续波、断续波、疏密波 3 连续波频率 1Hz～100Hz，≥10档调节，允差±15％ 4 脉冲宽度 0.5ms±0.1ms 5 断续波 断续周期：≤20s，允差±10％ 6、输出模式：≥2种（毫针、皮肤） 7 疏密波 疏、密波变换周期：≤15s，允差±10％ 8 输出脉冲强度 毫针电极，输出强度0～12V,允差±20％。 皮肤电极，输出强度0～38V,允差±20％。 9 输出通道 ≥6路输出 10治疗时间 1-60min分八档可调 11、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能 具备医疗器械注册证 产品使用年限：不低于6年 提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
20 | 熏蒸治疗机 | 1 、电源电压： 220V±22V 50Hz±1Hz 2 、额定输入功率： ≤1500VA。 3 、外形尺寸：长 680mm，宽 640mm，高 1250mm，允差±10%。 4 、预加热时间： ≤15min(水量适中至少 1.8L)。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 5 、功率调节：1-6 档可调。 6 、喷头水平旋转角度 360 ° , 喷头上下旋转角度 110 ° , 喷杆横向调节角度 110 °。 7 、工作时间：1-99min。（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等） 8 、设置预热温度，70-99℃可调。 9 、运行模式：连续运行。 10 、单锅最大加液量为至少 3L。 11 、微电脑控制操作系统，≥7英寸液晶触摸屏。 12 、具有双重超温保护功能。 13 、耐高温熏蒸罩。 14 、吸水装置设计，防止喷头滴水。 15 、具有自动漏电保护、 自动防干烧。 16 、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度。 17 、电动控制废液的排放。 18、三通道散热系统 19 、隐藏式的加热。 20 、配有专门的蒸馏水回收。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：8年提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
21 | 经颅磁刺激器 | 1、额定输入功率：≤3500VA。 ★2、设备可进行热插拔。 ★3、冷却方式：双液冷循环系统。 4、最大磁感应强度：≥6T。 5、最高输出频率：≥10Hz。 6、脉冲宽度：340μs。 ★7、磁感应最大变化率：63～116kT/s。 ★8、脉冲上升时间：49μs～61μs。 9、磁刺激输出：含单次刺激、重复脉冲磁刺激和模式化（TBS）磁刺激。 10、温度监测：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示。 11、主机模块拥有液晶显示屏，可进行强度、频率等参数调节。 12、当冷却系统发生连通故障时，应有提示。 13、线圈应具独立的保护装置，冷却系统发生故障时，应具有提示或停止磁场输出功能。 ★14、软件具有队列刺激，可进行多个方案组合治疗。 15、阈值类型：≥4种（绝对强度、活动运动阈值、静息运动阈值、外周运动阈值） ★16、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。 17、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置不少于43种专用治疗方案库供医生选择。 18、刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。 19、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。 20、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。 21、具备触发输入输出通用接口，可兼容导航机器人等设备。 具备医疗器械注册证 产品使用年限：不低于8年 22、提供佐证资料（检验报告或技术白皮书或产品参数规格表或宣传彩页等）
22 | 站立架 （四人） | 1、肘部垫尺寸≥280mm×80mm×40mm（允差±5mm) 。 2、肘部垫额定承载质量kg：≥80。 3、臀部垫和绑带额定承载质量kg：≥135。 4、规格(mm)：1800×1800×1090 （允差±5mm)。 5、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 6、结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面
23 | 踝关节矫正训练器 | 1、规格：≥720×470×960～1460mm。 2、调节范围：15°、25°、30°、35°。 3、用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
24 | 穿衣板 | 规格：≥300×250×20mm。 用途：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力协调功能。
25 | 多功能训练器(八件组合) | 规格：≥2480×2800×2200mm。 用途：组合训练，适用于各种患者全身关节的恢复训练。 组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架。
26 | OT综合训练工作台 | 左右操作面板：≥500×390mm。 后操作面板：≥980×390mm。 操作面板调节范围：0～350mm。 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。
27 | 平衡板(带扶手) | 规格（mm）：≥900×700×170。 面板摆动角度：-17°～+17°。 最大承载质量为：135kg。 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。
28 | 轮椅(配餐板) | 规格：≥1050×640×880mm。 质量：23kg。 用途：双下肢无法行动或上、下肢功能均减退患者的移动用具，并可在桌面上用餐或作业训练。
29 | 双轮助行器 | 规格：≥460×520×760～930mm。 扶手宽度：480mm。 额定承载质量：100kg。 调节孔位数：8。 用途：辅助代步用具。
30 | 滚桶 | 规格：≥φ220×800mm。 额定载荷：80kg。 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。
31 | 言语训练卡片 | 规格：≥490×320×170mm。 言语卡片：1套。 小镜子：1个。 小毛巾：1个。 资料册：一套共五本。 儿童早教机：1个。 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练。
32 | PT凳(医用诊疗椅) | 1、规格尺寸：≥600×600×420～560mm，允差±50mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
33 | PT训练床（医用诊疗床） | 1、触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。 2、外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。 3、做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。 4、外形尺寸（长宽高）：1910×1240×490mm，允差±50mm。
34 | 多体位医用诊疗床 | 1、床体尺寸（长宽高）：≥2000×620×660mm，允差±5%。 2、人性化设计具有肩孔、海绵扶手。 3、配有患者呼吸孔及海绵堵头。 4、床体最大承载重量≥200kg。 5、呼吸孔下方配备支撑垫。 6、床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。