## Sheet1
化学实验室52座（下排风）
序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位
教师演示区域
1 | 三联水嘴 | 一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个
2 | 防腐化验水槽 | PC材质，水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H），水封式，可防止废水回流和堵塞。 | 1 | 个
3 | 教师电源 | 1、整机外壳采用钣金折弯焊接而成。操作面板规格为310（±5）mm×168（±5）mm，上覆镂空PMMA材质或者PVC面板专用贴。面板与桌面呈一定角度向后倾斜，方便教师操作。 ★2、整机具备≥4.3英寸LCD显示端一块、220V市电输出模块二个、（交流、直流）低压输出端子二组；具备网络通讯接口一个，定值稳压输出USB接口一个；具备一组包含但不限于上、下、左、右、确认等多功能组合按键（注：非机械物理按键）；设备分控电容触摸式开关、设备总控机械式电源开关一个。其中液晶屏为黑底白字。黑底与整体PMMA面板协调一致。（该条须提供产品的实物拍摄照片并加盖投标人公章，实物照片要求能够清晰表达参数内容；其中涉及到规格尺寸等数值的，图片中须通过相关计量工具进行佐证标明）。 3、该设备固定安装于教师讲台左前方或者其它位置。拒绝接受抽屉式、翻转式等可能引起电线拉断、缠绕等具有安全隐患其它安装形式。 4、核心处理器采用32位ArmCortex-M3内核微处理器。运算频率最高72MHz，MCU程序存储器容量最高256KB。采用高速12位ADC数模转换，处理器最高可同时使用5个UART串口与多台设备同时交互，采用400Kbit/s高速总线通讯，以保证对电源监控时的采集和反应速度。 5、无线供电管理：与学生端低压模块组网，无线传输系统采用串口模块。支持空中唤醒功能，低接收功耗，工作频率410Mhz~441Mhz，具有多种功率等级，最大100mW（20dBm），接收灵敏度-136dBm，传输距离1-500米，模块通过自动分包的方式传输，以保证传输数据包的完整性。无线传输系统用于教师主控端发出全室交互工作指令。 ★6、该设备内嵌安装专用软件：开机后进入主控操作界面待机。主控操作界面包括但不限于直流电压模组、交流电压模组、设备供电模组，以及受控、自控、过流保护等电源交互信息源显示。其中，直流电压、交流电压具备电流实测显示窗口（该条须提供软件待机界面截图并加盖投标人公章，界面截图要求能够清晰表达参数内容）。 7、设备供电设定值稳压输出可任意调节，用于对接教学设备供电 8、直流电源控制：0-24V直流输出无级连续可调，最大电流3A。输出精度±0.1V。输出低纹波、低噪声。具有过载保护和接入反极性的保护功能；交流电源控制：0-18V交流输出，最大电流3A，具有过载保护功能；交流低压无级调控。 9、实测电流反馈：低压供电软件系统在工作状态下，具备低压交、直流电流具备时显实测反馈功能。 ★10、每台设备配备独立的低压系统仅为自身供电，不负责对学生端低压供电输出（该条须提供产品的拆机实物拍摄照片并加盖投标人公章，实物照片要求能够清晰表达参数内容）。 ★11、整机须提供第三方检测机构出具的包含但不仅限于外观、结构、性能及安全检测项目的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 套
4 | 洗眼器 | 1、采用台面安装方式，立式安装于三联水嘴附近，紧急使用时可随意抽起。 2、喷头：采用阻燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。 4、供水软管：采用1500mm长不锈钢软管。 | 1 | 套
5 | 隐蔽吸风罩 | 采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐。 | 1 | 套
6 | 自净模组 | 1、整体规格L340（±10）mm×W230（±10）mm×H230（±10）mm,方型,全金属材质。壳体上方预留进气接口，用于对接吸风罩；侧面一侧带有排气孔，并可以打开，便用更换滤心，下方带有固定孔位。 2、该内核安装于教师讲台、学生实验台内部。 3、智能废气自净处理硬件：由专用初级滤网组、二级滤网组、光氧分解模块组、防腐风机、净化协调电子单元及控制模块组、供电模块组等自净处理内核元件。 4、臭氧消毒检测控制系统：该系统为嵌入式软件，安装于废气自净处理硬件控制模块组内部，接受来自控制端命令，或者通过自身适时巡检功能，运行相应程序，以达到对该模块的不同使用目的。 5、金属件涂层：采用热固型环氧聚酯粉末涂料静电喷涂后，经高温固化成品。漆膜硬度≥H级，400mm高度冲击下，无剥落、裂纹；附着力不低于2级。 ★6、化学专用自净内核在无废气处理的工作状态下，通过臭氧专业测量工具，能够清晰反应出臭氧产生的实测数值（臭氧专业测量工具不在采购范围之内，须自行提供）（该条须提供产品与测量工具共同工作的实物拍摄照片并加盖投标人公章，实物照片要求能够清晰表达参数内容）。 ★7、整机提供必须包含但不仅限于产品外观、噪声、风速、测试环境中SF6浓度合格、测试二氧化硫、氨气、一氧化碳、硫化氰、甲烷、一氧化二氮、一氧化氮、三氧化二氮等气体处理结果合格、过滤器还原异丙醇吸附量、环已烷吸附量、盐酸吸附量、氯气吸附量等检测合格的检测报告复印件并加盖投标人公章； | 1 | 套
学生实验操作区
7 | 生化专用水槽台 | 1、整体规格：L≥400mm×W≥620mm×H≥750mm（不含水嘴高度）。 2、材质及工艺参数: 风水台台面与水槽为一体化模具注塑成型，整体距形切角后呈“凸”字造形。选用工程聚炳PP材质，具有防腐蚀，耐酸碱的特性。台身选用≥0.7mm厚钢板，防腐处理后，折弯焊接组合而成。水台前端水盆下方后缩进主体一定距离，并于前后分别预留设检修门。后端检修门由整张铁板折弯而成，并通过镙栓固定，非专业人员不得开启，前端检修门加公锁，开合式设计，方便给排水检修。 3、金属件涂层：采用热固型环氧聚酯粉末涂料静电喷涂后，经高温固化成品。保证漆膜硬度≥H级，400mm高度冲击下，无剥落、裂纹；附着力不低于2级。 4、地脚：整桌配备专用PP注塑加厚地脚，通过桌架预埋标准件与之连接，带调平结构。 | 13 | 个
8 | 三联水嘴 | 一高二低水嘴，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 套
9 | 给排水附件 | 给水软管一根，排水软管一根，及相关紧固件。 | 13 | 套
10 | 学生电源 | 1、低压供电输出旋钮操作，数码显示低压直流，0-24V输出连续可调，最大电流2A。 3、具备一组低压输出端子，二组220V交流输出端子。 | 52 | 套
11 | 防腐风机 | 1.风机：选用防腐蚀PP材质工程塑料风机，电机功率为4KW，根据室内环境随意可调风量大小，风量达≥6000-12000立方米/小时，转速1450r/min,压力：1136-784pa. 2.风机减振器：PVC胶垫； 3.防雨帽：化工工程塑料PVCφ700mm； 4.风机进出口消音器：室内噪音小于50dB。 | 1 | 台
12 | 风机控制箱 | 包括：风机调速器、380V总开关组、指示灯等。 | 1 | 套
13 | 隐蔽吸风罩 | 采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐。 | 26 | 个
14 | 全室强电配线（实验室） | 地上连接线材：主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至分张及主线。 | 1 | 间
15 | 安装 | 安装调试包括吊顶，及交付前所有工作 | 1 | 套
化学准备室
序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量
16 | ABS水槽台 | 水槽台整体规格：长600*宽470*高820mm,分水架、柜体和水槽底座三部分组成。水槽内规格≥400×310×240m,水架规格 60×170×320mm,滴水架正面设有十条试管位滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质ABS材料，无臭无毒、耐强酸碱，使废水无法沿着水槽台台面侵蚀柜体。柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 | 1 | 个
17 | 毒害品储存柜 | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm（±5）；门类型：双开门 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm（提供板材SGS检测报告，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，前轮后有2个手动调节罗杆。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5。） 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 *9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,我司产品经第三方测试中心现场检测。 12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.产品应符合EN 14470-1:2004标准。 15.配备接地装置实现完全接地。 16.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 17.生产厂家需通过属地监管部门安全生产标准化评审合格，双控机制评审合格，并提供证书和评审报告； 18.产品标准经质量技术监督局备案（标准号：Q/320205 XBBP01-2015），所有产品均依照标准规范生产。 19.产品通过教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测，最新检测日期为2015年以后；产品经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试。 20.文件资料盒，盒盖内侧带人性化笔架设计。 | 个 | 2
18 | 供排水系统 | 1、进水管采用优质 PP-R 管，主管直径 25mm。 2、排水管采用优质 PVC-U 管，管直径 50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC 管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于 75cm，下水管采用优质硅胶接口 PVC 软管。 | 室 | 1
19 | 电气管线 | 1、电工管采用 PVC-U 管，管直径 20mm，直接、管卡、电工胶布等。根据实验室实际，也可采用铝合金或不锈钢地面走线槽。2、主干电源线采用 4 mm 多芯铜质护套线。3、支干电源线采 用 2.5mm 、1.5mm 多芯铜质护套线。 | 室 | 1
高中化学教学仪器配备要求
编号 | 名称 | 规格功能 | 单位 | 数量
20 | 视听
21 | 视频展示台 | ≥200万像素，≥750TV线 | 台 | 1
22 | 一般
23 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1
24 | 打孔器 | 四件 | 套 | 10
25 | 打孔夹板 | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长220mm，宽35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。 | 个 | 5
26 | 打孔器刮刀 | 1、采用金属材料制作，表面作防锈处理。 2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 | 个 | 5
27 | 手摇钻孔器 | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。 | 台 | 5
28 | 电动钻孔器 | 电动钻孔器由电源开关、底座、电机罩、钻头夹、卡盘、卡盘手柄、锁紧螺母、给进手柄组成。 | 台 | 2
29 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 辆 | 2
30 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL×6 | 台 | 1
31 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1
32 | 磁力加热搅拌器 | 1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分； 2、加热温度：室温至400℃； 3、控温方式：自动； 4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。 | 台 | 13
33 | 金属酒精灯 | 不锈钢制灯帽、不锈钢缸体。 | 个 | 8
34 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 个 | 4
35 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1
36 | 蒸馏水器 | 不小于5L/h | 台 | 1
37 | 列管式烘干器 | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2、工程塑料制作； 3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ； 4、工作温度：-20℃～40℃。 | 台 | 1
38 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆为优质不锈钢材料制成； 2、电源电压：AC220（50Hz）。 | 台 | 1
39 | 水浴锅 | 1、中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热； 2、结构为紫铜制品，均冲压成形，其规格为Φ150mm×73mm。容积为120ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 1
40 | 保温漏斗 | 保温漏斗整体用约0.5mm厚的黄铜皮制成。 | 个 | 2
41 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 25
42 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 25
43 | 注射器 | 100mL | 只 | 5
44 | 塑料洗瓶 | 250mL | 个 | 25
45 | 试剂瓶托盘 | 1、ABS工程塑料制品； 2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 80
46 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 4
47 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 50
48 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | 25
49 | 聚光小手电筒 |  | 支 | 25
50 | 支架
51 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ9.5mm； 4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 50
52 | 万能夹 | 产品由夹杆、夹头组成。夹头分两爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，每一夹叉上均粘接橡胶垫。 | 个 | 30
53 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 25
54 | 泥三角 | 1、金属丝外套石棉筒； 2、等边三角形的单边长不小于55㎜。 | 个 | 50
55 | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 | 个 | 50
56 | 漏斗架 | 1、产品由支承板、底板、立柱等组成； 2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔； 3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 个 | 10
57 | 滴定台 | 产品由底座、立杆及附件组成。 1、支架由大理石制成； 2、立杆表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠； 4、整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 25
58 | 滴定夹 | 1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2、各夹头上装有软质护套。 | 个 | 50
59 | 多用滴管架 | 1、产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好； 2、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 3、支架为塑料制作； 4、横杆为塑料制作； 5、支架与横杆插装后应摆放平稳。 | 个 | 25
60 | 移液管架 | 塑料制品8孔。 | 个 | 13
61 | 比色管架 | 6孔，塑料材质。 | 个 | 13
62 | 组合式支架 | 支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环1个、定滑轮1个。 | 个 | 2
63 | 电源
64 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 25
65 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 台 | 1
66 | 测量
67 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 25
68 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 5
69 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 25
70 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 2
71 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 2
72 | 时间
73 | 电子停表 | 0.1s | 只 | 1
74 | 温度
75 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25
76 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 支 | 20
77 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 支 | 2
78 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 台 | 5
79 | 电
80 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 20
81 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 20
82 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 个 | 5
83 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 台 | 1
84 | 其它
85 | 密度计 | 密度＞1g/cm3 | 支 | 1
86 | 密度计 | 密度＜1g/cm3 | 支 | 1
87 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH0～14，分辨率：0.1 | 台 | 25
88 | 专用仪器
89 | 原电池实验器 | 原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成。 | 个 | 25
90 | 贮气装置 | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2
91 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 个 | 13
92 | 溶液导电演示器 | 1.产品由带座演示板、灯座、灯珠、电解槽等组成。 2.示教电路版用塑料制成。 3.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。 4.为进行比较实验，容器数量为5个。 5.产品的电源电压为直流6V。 | 台 | 1
93 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 25
94 | 中和热测定仪 | 有机玻璃 | 套 | 25
95 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 1
96 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 25
97 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 套 | 1
98 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 套 | 13
99 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 1
100 | 电泳演示器 | 1、仪器外形结构由底座电源装置、带刻度的U形管、电极插座和开关等组成； 2、主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 | 台 | 1
101 | 丁达尔现象实验器 | 1、产品由光源和盒体两部分组成； 2、光源：由电池盒（内可装二节5号电池）按钮开关，1.5V—2.2V集光灯珠组成。 3、盒体：（暗室）内附有方形试管三只，供盛放胶体或溶液用。 | 台 | 25
102 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 13
103 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1
104 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 1
105 | 模型
106 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1
107 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm，含球棍、球球模型各一套 | 套 | 2
108 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 30
109 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1
110 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1
111 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1
112 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用。1 由6孔绿色塑料球13只,6孔银色塑料球14只,φ6*70塑料键54根组成。 塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2 球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化见3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。3 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。4 符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。 | 套 | 1
113 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 套 | 13
114 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1
115 | 氟化钙晶体结构模型 | 演示用，由14个Φ27mm绿色塑料球与14个Φ20mm灰色塑料球、塑料杆55根组成。 | 个 | 1
116 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 1
117 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 套 | 1
118 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm | 套 | 1
119 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 1
120 | 气体摩尔体积模型 | 拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为280mm×280mm×280mm，厚度为1mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1
121 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构； 2、炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口； 3、空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系； 4、空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口；加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口。 | 个 | 1
122 | 硫酸接触室模型 | 1、产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器； 2、热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构； 3、气体的各进、出口的位置正确。 | 个 | 1
123 | 氨合成塔模型 | 1、产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等； 2、外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其壁厚； 3、触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上；热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构。 | 个 | 1
124 | 炼钢转炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征； 3、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 4、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1
125 | 标本
126 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1
127 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1
128 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1
129 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1
130 | 复合材料标本 | 不少于5种 | 盒 | 1
131 | 计量
132 | 量筒 | 10mL | 个 | 50
133 | 量筒 | 25mL | 个 | 50
134 | 量筒 | 50mL | 个 | 25
135 | 量筒 | 100mL | 个 | 2
136 | 量筒 | 500mL | 个 | 2
137 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2
138 | 量杯 | 250mL | 个 | 2
139 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 2
140 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 50
141 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 20
142 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 25
143 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 4
144 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 25
145 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 25
146 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 25
147 | 滴定管 | 碱式，50mL | 支 | 25
148 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1
149 | 移液管 | 1mL | 支 | 13
150 | 移液管 | 2mL | 支 | 13
151 | 移液管 | 5mL | 支 | 13
152 | 移液管 | 25mL | 支 | 13
153 | 加热
154 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 300
155 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 360
156 | 试管 | φ18mm×180mm | 支 | 100
157 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 100
158 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 支 | 30
159 | 试管 | φ40mm×200mm | 支 | 30
160 | 具支试管 | φ18mm×180mm | 支 | 20
161 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 20
162 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm | 支 | 30
163 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 支 | 10
164 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2
165 | Y形试管 | φ20mm | 支 | 3
166 | 烧杯 | 5mL | 个 | 50
167 | 烧杯 | 10mL | 个 | 50
168 | 烧杯 | 25mL | 个 | 50
169 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50
170 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50
171 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50
172 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20
173 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10
174 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 个 | 25
175 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口250mL | 个 | 25
176 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL | 个 | 25
177 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL | 个 | 10
178 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 25
179 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15
180 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 25
181 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5
182 | 一般
183 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 个 | 25
184 | 酒精灯 | 250mL，单头 | 个 | 2
185 | 酒精灯 | 250mL，双头 | 个 | 2
186 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2
187 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2
188 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 2
189 | 抽气管 | 玻璃制 | 个 | 2
190 | 干燥器 | 160mm | 个 | 4
191 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 4
192 | 冷凝器 | 直形，300mm | 支 | 25
193 | 冷凝器 | 球形，300mm | 支 | 10
194 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 支 | 25
195 | 漏斗 | 60mm | 个 | 25
196 | 漏斗 | 90mm | 个 | 25
197 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 5
198 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2
199 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 个 | 25
200 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 个 | 25
201 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm | 个 | 2
202 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 25
203 | Y形管 | φ7mm～8mm | 个 | 25
204 | 离心管 | 10mL | 支 | 10
205 | 干燥管 | 单球，150mm | 支 | 25
206 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm | 支 | 25
207 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm | 支 | 20
208 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm | 支 | 20
209 | 比色管 | 25mL | 支 | 65
210 | 活塞 | 直形 | 支 | 5
211 | 活塞 | T形 | 支 | 2
212 | 圆水槽 | φ200mm×100mm | 个 | 2
213 | 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 4
214 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 2
215 | 钴玻璃片 | 60×70mm，焰色反应专用钴玻片 | 个 | 25
216 | 容器
217 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 120
218 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 | 个 | 20
219 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 | 个 | 5
220 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 5
221 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 300
222 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 50
223 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 30
224 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 5
225 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50
226 | 广口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 5
227 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 5
228 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 50
229 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 350
230 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 100
231 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 50
232 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 30
233 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 3
234 | 细口瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50
235 | 细口瓶 | 棕色，125mL | 个 | 50
236 | 细口瓶 | 棕色，250mL | 个 | 10
237 | 细口瓶 | 棕色，500mL | 个 | 2
238 | 细口瓶 | 棕色，1000mL | 个 | 2
239 | 细口瓶 | 棕色，3000mL | 个 | 1
240 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 2
241 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 100
242 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300
243 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 50
244 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 50
245 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 2
246 | 材料和配套用品
247 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 25
248 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 25
249 | 烧杯夹 | 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 | 个 | 4
250 | 镊子 | 1.夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。2.长度为100±5mm。 | 个 | 50
251 | 试管夹 | 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 50
252 | 水止皮管夹 | 用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 | 个 | 50
253 | 螺旋皮管夹 | 用于调整夹持强度的螺旋转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。 | 个 | 5
254 | 石棉网 | 尺寸不小于125mm×125mm | 个 | 50
255 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 25
256 | 二连球 | 1、手动挤压橡胶加气球2、橡胶储气囊（外套网绳，防止气囊压力过大涨破）3、橡胶气管 | 个 | 2
257 | 燃烧匙 | 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。手柄与燃烧勺焊接牢靠。成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 | 个 | 50
258 | 药匙 | 产品为塑料或骨质材料制成。两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 | 个 | 100
259 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 6
260 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 5
261 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 千克 | 4
262 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 千克 | 50
263 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 30
264 | 橡胶管 | 产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。管径为3～4mm。包装规格：1kg／包装。 | 千克 | 4
265 | 乳胶管 | 产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。管径为3～4mm。包装规格：30m／包装。 | 米 | 60
266 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 13
267 | 试管刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成（小）。 | 米 | 50
268 | 烧瓶刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成（小）。 | 个 | 25
269 | 滴定管刷 | 50ml | 个 | 25
270 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2
271 | 表面皿 | 60mm | 个 | 25
272 | 表面皿 | 100mm | 个 | 25
273 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 25
274 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 2
275 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25
276 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 5
277 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 25
278 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 个 | 25
279 | 井穴板 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 个 | 25
280 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 300
281 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 2
282 | 药品
283 | 一般无机(一)
284 | 铝(条) | 500mm*350mm | 克 | 250
285 | 铝(片) | 500mm*351mm | 克 | 250
286 | 铝(箔) | 500mm*352mm | 克 | 50
287 | 锌(粒) | 工业（液体） | 克 | 1000
288 | 锌(粒) | 工业（液体） | 克 | 100
289 | 铁(还原铁粉) | 工业（液体） | 克 | 2000
290 | 铁(片) | 800mm*500mm | 克 | 500
291 | 铁(丝) | 1000mm*0.25mm | 克 | 500
292 | 铜(紫铜片) | 600mm*600mm | 克 | 1000
293 | 铜(丝) | 1000mm500mm | 克 | 1000
294 | 碘 | 试剂（液体） | 克 | 500
295 | 活性炭 | 试剂（液体） | 克 | 500
296 | 二氧化锰 | 试剂（液体） | 克 | 2000
297 | 氧化铁 | 试剂（液体） | 克 | 500
298 | 氧化铜 | 试剂（液体） | 克 | 500
299 | 氧化铝 | 试剂（液体） | 克 | 500
300 | 四氧化三铁 | 试剂（液体） | 克 | 100
301 | 氧化亚铁 | 试剂（液体） | 克 | 100
302 | 氯化铝 | 试剂（液体） | 克 | 500
303 | 氯化钾 | 试剂（液体） | 克 | 2000
304 | 氯化钠 | 试剂（液体） | 克 | 2000
305 | 氯化钠 | 试剂（液体） | 克 | 3000
306 | 氯化钙（无水） | 试剂（液体） | 克 | 1000
307 | 氯化镁 | 试剂（液体） | 克 | 2000
308 | 氯化铁 | 试剂（液体） | 克 | 2000
309 | 氯化铵 | 试剂（液体） | 克 | 1500
310 | 氯化亚铁 | 试剂（液体） | 克 | 2000
311 | 氯化亚锡 | 试剂（液体） | 克 | 250
312 | 溴化钠 | 试剂（液体） | 克 | 1000
313 | 溴化钾 | 试剂（液体） | 克 | 1000
314 | 溴化铜 | 试剂（液体） | 克 | 1000
315 | 碘化铅 | 试剂（液体） | 克 | 1000
316 | 碘化钾 | 试剂（液体） | 克 | 1000
317 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂（液体） | 克 | 1000
318 | 硫酸亚铁 | 试剂（液体） | 克 | 2000
319 | 硫酸亚铁铵 | 试剂（液体） | 克 | 500
320 | 硫酸钾 | 试剂（液体） | 克 | 2000
321 | 硫酸钠 | 试剂（液体） | 克 | 2000
322 | 硫酸铝 | 试剂（液体） | 克 | 2000
323 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业（液体） | 克 | 2000
324 | 硫酸铜(无水) | 工业（液体） | 克 | 2000
325 | 硫酸铵 | 工业（液体） | 克 | 500
326 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业（液体） | 克 | 1000
327 | 硫酸铁 | 试剂（液体） | 克 | 2000
328 | 硫酸锰 | 试剂（液体） | 克 | 2000
329 | 硫酸锌 | 试剂（液体） | 克 | 2000
330 | 硫化亚铁 | 试剂（液体） | 克 | 2000
331 | 一般无机(二)
332 | 碳酸钠 | 工业（液体） | 克 | 2500
333 | 碳酸氢钠 | 工业（液体） | 克 | 2000
334 | 大理石 | 500mm*350mm | 克 | 2000
335 | 碳酸氢铵 | 工业（液体） | 克 | 2000
336 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂（液体） | 毫升 | 2000
337 | 乙酸钠 | 试剂（液体） | 克 | 500
338 | 乙酸铅 | 试剂（液体） | 克 | 50
339 | 硫氰酸钾 | 试剂（液体） | 克 | 2000
340 | 硫代硫酸钠 | 试剂（液体） | 克 | 250
341 | 硼酸 | 试剂（液体） | 克 | 2000
342 | 氢氧化钡 | 试剂（液体） | 克 | 2000
343 | 氨水 | 试剂（液体） | 毫升 | 2000
344 | 氧化钙(生石灰) | 试剂（液体） | 克 | 2000
345 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂（液体） | 克 | 2000
346 | 碱石灰 | 试剂（液体） | 克 | 2000
347 | 一般有机、指示剂 | 试剂（液体）
348 | 一般有机 | 试剂（液体）
349 | 丙三醇 | 试剂（液体） | 克 | 250
350 | 葡萄糖 | 试剂（液体） | 克 | 2000
351 | 蔗糖 | 试剂（液体） | 克 | 2000
352 | 可溶性淀粉 | 试剂（液体） | 克 | 2000
353 | 酒精 | 95%（液体） | 千克 | 50
354 | 煤油 | （液体） | 毫升 | 1500
355 | 植物油 | 食用（液体） | 毫升 | 500
356 | 石蜡 | 工业（液体） | 克 | 500
357 | 石蜡(油) | 试剂（液体） | 毫升 | 500
358 | 苯甲酸 | 工业（液体） | 克 | 500
359 | 硬脂酸 | 试剂（液体） | 克 | 250
360 | 硬脂酸丁酯 | 试剂（液体） | 克 | 250
361 | 指示剂 | 试剂（液体）
362 | 石蕊 | 指示剂（液体） | 克 | 100
363 | 酚酞 | 指示剂（液体） | 克 | 100
364 | 品红 | 染料（液体） | 克 | 100
365 | 甲基橙 | 指示剂（液体） | 克 | 5
366 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 20
367 | 蓝石蕊试纸 | 纸制用品 | 本 | 30
368 | 红石蕊试纸 | 纸制用品 | 本 | 30
369 | 淀粉碘化钾试纸 | 纸制用品 | 本 | 30
370 | 亚甲基蓝 | 试剂（液体） | 克 | 5
371 | 定性滤纸 | 纸制用品 | 盒 | 30
372 | 乙醛 | 试剂（液体） | 毫升 | 500
373 | 中闪点易燃液体 | 试剂（液体）
374 | 苯 | 试剂（液体） | 毫升 | 100
375 | 甲苯 | 试剂（液体） | 毫升 | 100
376 | 无水乙醇 | 试剂（液体） | 毫升 | 5000
377 | 乙酸乙酯 | 试剂（液体） | 毫升 | 1000
378 | 原油 | 试剂（液体） | 毫升 | 1000
379 | 易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品 | 试剂（液体）
380 | 易燃固体 | 试剂（液体）
381 | 红磷 | 试剂（液体） | 克 | 100
382 | 硫化钠 | 试剂（液体） | 克 | 2000
383 | 遇湿易燃物品 | 试剂（液体）
384 | 碳化钙 | 试剂（液体） | 克 | 500
385 | 亚硝酸钠 | 试剂（液体） | 克 | 50
386 | 有毒品 | 试剂（液体）
387 | 草酸 | 试剂（液体） | 克 | 500
388 | 氯化钡 | 试剂（液体） | 克 | 1000
389 | 四氯化碳 | 试剂（液体） | 毫升 | 1500
390 | 溴乙烷 | 试剂（液体） | 毫升 | 100
391 | 苯酚 | 试剂（液体） | 克 | 250
392 | 腐蚀品 | 试剂（液体）
393 | 乙酸 | 试剂，36% | 毫升 | 2000
394 | 乙酸 | 试剂，（液体） | 毫升 | 500
395 | 碱性腐蚀品 | 试剂，（液体）
396 | 氢氧化钾 | 试剂，（液体） | 克 | 1500
397 | 氢氧化钠 | 试剂，（液体） | 克 | 3000
398 | 氢氧化钠 | 试剂，（液体） | 克 | 4000
399 | 其他腐蚀品 | 试剂，（液体）
400 | 甲醛 | 试剂，（液体） | 毫升 | 250
401 | 实验材料
402 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25
403 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 25
404 | 工具
405 | 一字螺丝刀 | 1、规格210mm； 2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48； 3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 4、旋杆应经镀鉻防锈处理； 5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。 | 支 | 1
406 | 十字螺丝刀 | 1、规格210mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 支 | 1
407 | 尖嘴钳 | 1、型号规格：长160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 把 | 1
408 | 手锤 | 1、供学生敲击物体的手动工具； 2、材质：45优质碳素结构钢； 3、硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40； 4、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷； 5、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆； 6、榔头装柄后不得松动摇头。 | 把 | 1
409 | 三角锉刀 | 工作范围长175mm；注塑手柄。 | 个 | 1
410 | 剪刀 | 1、产品表面处理为电镀剪； 2、剪刀刃口硬度不低于HRC52； 3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4； 4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。 | 把 | 30
411 | 玻璃瓶盖开启器 | 可开启实验室所有瓶盖。 | 套 | 1
412 | 玻璃管切割器 | 适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。 | 个 | 1
413 | 安全防护用具
414 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 57
415 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 个 | 57
416 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 个 | 10
417 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 10
418 | 手套 | 耐酸 | 双 | 10
419 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 55
420 | 洗眼器 | 壶式，冲洗型，玻璃。 | 套 | 3
421 | 简易急救箱 | 铝合金箱急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；创可贴10条；紫药水50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。 | 件 | 5
422 | 实验防护屏 | 三片折叠式结构，有机玻璃制。 | 件 | 5
423 | 易燃品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 2
424 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀 | 个 | 1
总计