## Sheet1
序号 | 产品名称 | 数量 | 参数
1 | 短波治疗机 | 1 | 1、额定输入功率：≤1400VA 2、输出通道：双通道。 3、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 4、工作频率：≤45MHz 5、方形应用器规格：最大尺寸不小于210mm×150mm； 6、电感应用器规格：直径≤165mm 7、可根据需求对治疗头进行更换。 8、输出稳定性：治疗仪输出功率变化≤±10%； 9、治疗时间：1～30min。 10、输出方式：连续式和脉冲式。 11、输出功率：治疗仪额定输出功率为200W，允差±20%； 12、液晶触摸屏；
2 | 超声波治疗仪 | 1 | 1.设备用途：设备可在康复科、中医科、社区门诊、妇科、儿科、 内科及需要超声药物透入的科室。 2.规格性能 2.1 双通道超声及1个双通道电疗模块，可选配超声治疗头、电疗模块，彩色触摸屏+旋钮操作； 2.2 有效辐射面积：4cm2、3cm2、1cm2； 2.3 具有不少于3种治疗模式：电刺激疗法、超声波疗法、复合疗法； 2.4 主要性能：内置多种临床治疗处方； 3.技术参数 3.1 两种工作频率：1MHz或3MHz；,有效声强：≤3W/cm2；波形类型：连续波或脉冲波；波束类型：准直型；波束不均匀性系数不超过5；输入功率：120VA； 3.2 占空比：10%～90%（连续波为100%），步长10%； 3.3 脉冲持续时间：1.0ms～56.3ms； 3.4 超温保护功能 3.5 治疗时间：0min～30min，步长：1min； 3.6可配备内置充电电池。
3 | 冲击波治疗仪 | 1 | 1、工作压力：1～4Bar可调，步长0.1Bar； 2、最大能流密度：≥1.83mJ/mm2； 3、冲击频率调节范围1～21Hz，步长1Hz； 4、冲击次数范围：0～9999次连续冲击； 5、操作显示：触摸显示屏； 6、输出通道：≥双通道（至少配备2把控制手柄），可独立调节、同时使用； 7、治疗探头：≥6种； 8、输出压力波的脉宽：≥180us，误差不超过±10%； 9、有双重过压安全装置； 10、电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％；额定输入功率：≤300VA；
4 | 温热电灸综合治疗仪 | 4 | 1、输出通道：≥3路艾灸输出； 2、操作显示：液晶触摸屏显示； 3、艾灸温度范围：30℃～70℃，独立调节； 4、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行艾灸、温针灸。 5、治疗时间：1min～60min，单步长1min，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出 6、超温保护功能； 7、额定输入功率：≤170VA ； 8、配备不少于10个灸头。
5 | 艾灸仪 | 2 | 1. 各路艾灸治疗头可以独立启动和停止，可同时使用不少于23个艾灸治疗头 2. 不少于12路温热艾灸； 3. 具有磁热疗法、灸疗、督灸，可配合针灸针使用实现温针灸功能，可配合多种媒介实现隔物灸功能。 4. 温度检测：单一灸头温度可以进行独立检测、独立调节，调节步长为1℃；也可总体调节艾灸头温度； 5..最高温度：≤70℃。 6.超温保护功能； 7. 时间范围为1min～60min，单步长1min；, 9.温热电针具有加热功能； 10. 电源电压: AC220V±10% 11. 电源输入功率:≤200VA；
6 | 药物导入治疗仪 | 2 | 1、治疗模式：导入、按摩、导入按摩。 2、输出通道：两通道输出。 3、基波波形：方波。 4、调制信号波形：方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波。 5、输出频率：中频载波频率：≥2000Hz±10%； 6、电源参数: AC 220V±10%，50Hz±1Hz。 7、治疗强度：0～99共100级连续可调，步长为1。最大输入功率：36VA。 8、定时范围：1～60min连续可调； 9、具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。
7 | 干扰电治疗仪 | 1 | 1、输出通道：≥双通道； 2、治疗仪工作频率：不少于2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz多档可选。 3、治疗仪差频频率范围：1Hz～199Hz。 4、治疗仪输出电流：≤50mA。 5、治疗仪调制频率：0～150Hz。 6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 7、动态节律：不少于4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒多档可选。 8、差频周期：不少于随机、15s、20s、30s多档可选。 9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min。 10、系统自置不少于4种常见疾病的处方。 11、立式配备脚轮，配有抽屉。 12、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。 13、治疗时吸附式电极、自粘式电极可选。 14、配备顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度≥40℃。
8 | 智能湿热敷装置 | 1 | 1、恒温加热箱容积：≥70L。 2、工作模式：自动模式、手动模式，一键切换工作模式。 3、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。 4、超温停止加热功能； 5、热敷袋种类：≥4种； 6、安全装置：缺水报警，超温报警； 7、多重故障自检，错误代码显示。
9 | 心电图机 | 1 | 1.≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz 4.时间常数：≥3.2S 5.输入回路电流：≤50nA 6.耐极化电压：600-900mV 7.共模拟制比：≥105dB 8.具有自动、手动、节律三种显示功能。 9.记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。 10.灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。 11.支持手写中文输入 12.可回顾10分钟的12导联心电波形,可存储10000份病例。 13.具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。 14.具有导联连接示意图,可以提示各个导联脱落的信息。 15.支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。 16.具有待机自动唤醒，定时关机功能。 17.通过CFDA、CE认证。 18.支持通过有线、无线的方式进行连接互联网
10 | 心电监护仪 | 1 | 1.插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽。 2.≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，≥1280×800像素，≥8通道波形显示 3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 4.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 5.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 6.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、IBP、ETCO2等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、顺泰血压、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。 7.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 8.具有心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv； 9.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 10.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 11.具有心率变异性分析功能； 12.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 13.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV; 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 15.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 18.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 20.可支持≥120小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2000组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息 22.具有临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等
11 | 除颤仪 | 1 | 1.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形 2.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏应具有但不限于固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 3.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 4.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 5.除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。 6.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。 7.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成提示功能。成人、小儿一体化电极板。 8.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 9.监护功能：具备ECG、SpO2、NIBP监测功能。 10.具有≥26种心律失常分析。 11.标配电池可支持360J除颤210次以上，具备电池电量指示功能。 12.体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
12 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 1.测试项目：应包括但不限于尿胆原（UBG） 胆红素（BIL） 酮体（KET）肌酐（CRE）血（BLD） 蛋白质（PRO） 微白蛋白（MALB）亚硝酸盐（NIT）白细胞（LEU） 葡萄糖（GLU） 比重（SG）酸碱度（pH） 维生素C（VC）尿钙 （Ca）（其中肌酐、微白蛋白、尿钙、维生素C可选） 2.测试波长：525nm、572nm、610nm、660nm等 3.测试速度：≥500条/小时 4.数据存储：至少可储存2000份测试结果 5.数据接口：具备输出打印接口 6.显 示 屏：不小于5寸触摸式液晶屏 7.电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz 8.功 率：40VA 9.报告方式：国际单位制、常规单位制、符号系统等多种单位制可选 10.打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机 11.自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响 12.可外接条码阅读器，并可与尿沉渣分析仪联机 13.具有异常值标记功能 14.自动感应并运送待测试纸条 15.配有废料收集装置
13 | 全自动电解质分析仪 | 1 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、TCO2、AG 2.适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液 3.测量技术：离子选择性电极 4.测量速度：≤30 秒 5.测量范围、分辨率： 测量范围 分辨率 K+ 0.50—20.00mmol/L 0.01mmol/L Na+ 15.0—200.0mmol/L 0.1mmol/L Cl- 15.0—200.0mmol/L 0.1mmol/L Ca+ + 0.1—6.00mmol/L 0.01mmol/L pH 4.00—9.00 0.01 TCO2 2.0—70.0mmol/L 0.1mmol/L 6.≥7 寸彩色触摸屏，故障自动报警及排除。 7.具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有≥30 个测试位。 8.任意切换中、英文操作和打印报告。 9.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据， 可实现数据储存再现；可存储≥10000 个检测结果并可扩展；存满后可自 动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据≥三年。 10.可同时测量出 K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 、TCO2 、AG 等参数。 11.自动进样，自动定标，样品分析速度可调，内置打印机同时打印出结果。 12.可打印质控图及质控统计参数。 13.支持 LIS 联网系统，支持上传数据。 14.实时显示动态标本号码。 15.仪器≥24 小时开机，长时间不操作即转入待机状态。
14 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 1、主要技术性能 1.1、检测速度：≥180T/h/模块； 1.2、发光方式：辉光型化学发光 1.3、检测原理：ALP检测方法学 1.4、进样方式：轨道进样，工作中可随时添加 1.5、样本位：≥45，随时添加样本 1.7、第一份结果报告时间 ：≤20min 1.8、试剂位：试剂装载≥15个 1.9、检测项目：甲功、性激素、肿瘤标志物、代谢、心肌、传染病、炎症、糖尿病等 1.10、试剂冷藏：具有24小时试剂冷藏功能，冷藏温度2-8摄氏度 1.11、试剂包装：独立包装、无需预处理、多种规格 1.12、试剂补充：无需加样暂停，可随时添加试剂 1.13、反应杯装载：装载量≥500，工作中可随时添加 1.14、液面探测：具有液面探测功能 1.15、防堵塞功能：具有防堵塞报警功能 1.16、试剂盒信息读取方式：RFID射频识别技术高速读取试剂盒全部信息 2、产品配置 2.1、操作电脑：台式电脑 2.2、工作软件：配备中文软件系统 2.3、装机配套试剂：配备装机试剂一套
15 | 高流量湿化器 | 1 | 1.适用人群：成人、小儿。 2.不小于4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作。流量设置范围不小于：2～80L/Min。 3.内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。 4.采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 5.温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。 6.具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 7.具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。 8.具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。 9.可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min； 10.可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。 11.可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，≥1000条日志记录信息。
16 | 肠内营养泵 | 1 | 喂养模式：连续模式、间歇模式； 泵送方式 ：盘式蠕动挤压； 肠内给养器规格：一次性肠内给养器，无需专用耗材； 喂养速度：1～600ml/h； 连续模式设置：预置量范围1～9999ml。 间歇模式设置：时间范围1min～24h。 排气设置：自动排气方式，速度为≥500ml/h可调； 营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度≥400ml/h； 时间设置：可设置小时分钟秒钟。 历史记录查询：具有历史记录查询功能； 灯光设置：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选； 音量设置：分3档可调。 外部接口：1个USB接口、1个外部220v电源接口。 报警功能：电池电量耗尽、电机故障、冲洗完成、排气完成、网电源脱落、电池电量低、待机完成。 显示屏：按键与触摸屏组合操作； 装管方式：正面安排营养管，方便使用与巡回观察； 交流电源：100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA； 内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h； 工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：20%～90%，大气压：76KPa～106Kpa 贮运环境：温度：-10℃～+42℃、湿度：20%～90%，大气压：76KPa～106Kpa 安全类别：I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备 净重：1.3kg； 其他功能：工程模式具有密码保护功能、中英文切换。
17 | 全自动洗胃机 | 1 | 1.工作压力：‖47Kpa-55Kpa‖，压力误差：≤ ±5kPa 2.流量：≥2.0L/min 3.洗胃周期：≤ 40s 4.自控冲液量：≤ 350ml/次， 5.自控吸液量：≤ 450ml/次 6.工作噪声：≤ 65dB 7.工作电源：AC220V / 50HZ 8.熔断电流：2A 9.最大功率：≤ 90W 10.环境温度：+5℃ - +40℃ 11.相对湿度：≤ 80% 12.自动压力反馈及功能控制； 13.直观数字显示洗胃压力和洗胃次数； 14.进出胃液平衡控制，使患者治疗时更加安全、舒适； 15.进、出胃液分离控制结构，有效防止交叉感染； 16.超强进出胃换向结构，进出胃防堵设计；