## 汇总表
汇总表
序号 | 项目 | 合计
1 | 化学智能吊装实验室
2 | 化学准备室
3 | 化学危险品室
4 | 初中化学仪器
合计

## 化学智能吊装实验室
化学智能吊装实验室
配置明细表（座别：48座）
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元）
一、教师控制演示区
1 | 实验桌 （教师演示台） |  |  | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）； 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能。经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 为确保使用者的健康安全，双面膜实芯理化板台面满足或优于以下7项性能检测要求： ▲1）化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。 ▲2）环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³。 ▲3）物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。 ▲4）TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 ▲5）抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级； ▲6）抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种检测抗菌率≥99.99%。 ▲7）氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。 3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。 5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm 6.装饰封板：可拆装式设计。 7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张
2 | 教师椅 |  |  | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； 5.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 6.≥1.0mm厚气杆； 7.PP加纤五星塑脚； 8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张
3 | 电源 |  |  | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套
4 | 控制柜 |  |  | 1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。 3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。 4.集成10.1寸触显操作单元。 | 1 | 套
5 | 智能吊装控制系统 |  |  | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式： ①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 1 | 套
二、学生实验学习区
1 | 实验桌 （学生） |  |  | 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。 2、实验室专用陶瓷台面，厚度为≥20mm，采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度≥11.7mm，深度≥1.25mm，储水量≥15.5ml，能够有效阻水和缓冲，同时能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。 3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。 ▲10、实验桌参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观要求：①金属件外观管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭； 2）有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； | 24 | 张
2 | 学生凳 |  |  | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 ▲6.学生凳参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 48 | 个
三、智能吊装集成系统
1 | 智能吊装集成箱体 |  |  | 1、规格：≥1870mm（L）×580mm（W）×540mm（H），分上下两层，下层≥1870mm（L）×580mm（W）×240mm（H）,上层≥1320mm（L）×410mm（W）×300mm（H）； 2、材质：吊装箱体整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性、电绝缘性等性能； 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 ▲5、智能吊装集成箱体参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 3）有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； | 6 | 组
2 | 照明系统模块 |  |  | 1、箱体底部周边设有环绕式照明系统，采用LED 360度排列； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 | 6 | 组
3 | 升降摇臂控制模块 |  |  | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 12 | 个
4 | 电源操作控制系统模块 |  |  | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、内嵌式4.3英寸液晶显示屏（偏差±5%），可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 ▲电源操作控制系统模块参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊疤表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 3）有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； | 12 | 个
5 | 给排水系统模块 |  |  | 1、由给水系统、废水收集排放系统构成； 2、系统进、出水口应置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制； 3、接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水； 4、智能化控制系统与污水桶采用信号线连接，污水桶中检测模块实时检测污水桶中的水位，达到一定水位值时启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出； 5、系统支持由教师或学生实时开启或关闭手动排水功能； 6、系统支持当达到一定水位条件时自动开启排水功能； 7、系统内置流量传感器，检测到用水结束后，能够自动开启排水功能，保障实验室的安全卫生环保。 ▲8、给排水系统模块参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 12 | 组
6 | 吊装通风系统模块 |  |  | 1、由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成。采用模块化设计； 2、伸缩式吸风管道： 管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温； 管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°； 万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间； 3、通风系统： 系统可根据室内环境手动调节风量大小。 ▲4、吊装通风系统模块参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 24 | 个
7 | 数据输出分析模块 |  |  | 在箱体两侧中央配7英寸液晶显示屏（偏差±5%）显示各个功能模块的实时工作状态： 1、通风系统的工作状态和排风量比例的显示； 2、供水系统的运行状态； 3、排水系统的运行状态； 4、照明系统的运行工作状态； 方便学生老师实时了解设备的工作状态。 | 12 | 组
四、给排水设备
1 | 洗眼器 |  |  | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 1 | 个
2 | 化验水槽（配出水装置） |  |  | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个
3 | 独立水槽台（配出水装置） |  |  | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 ▲6、独立水槽台参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 12 | 个
4 | 污水桶 |  |  | 1、材质：主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能； 5、过滤装置：内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 12 | 套
5 | 多功能平台架 |  |  | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 12 | 套
五、通风设备
1 | 万向吸风罩 |  |  | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 ▲5.万向吸风罩参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 1 | 个
2 | 离心风机 |  |  | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料PP或PVC，≥φ480mm。 | 1 | 套
3 | 风机变频控制器 |  |  | 1.适配多种电机功率; 2.面板频率:无极编码器; 3.输出:AC 0-380V 13A; 4.模拟输出:2路(A01.A02)0-10V/0-20MA 5.模拟输入:1路(AI2)0-10V/0-20MA，1路(AI3)0-10V; 6.控制方式:V/F控制; 7.过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流3s; 8.控制电源+24V:最大输出电流200mA; 9.运行方式:键盘、端子、RS485通讯; 10.可实现紧急停机，转速跟踪; 11.输入端子:8路数字量输入端子; 12.继电器输出:两路可编程继电器输出; 13.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过 热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护 及报警功能; 14.能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH 不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.9m/秒²(=0.6g)以 下使用环境; 15.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套
4 | 室内风管及配件 |  |  | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套
5 | 室外风管及配件 |  |  | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套
六、安装附件部分
1 | 电源布线耗材 |  |  | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 项
2 | 网络布线耗材 |  |  | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 1 | 项
3 | 风机布线耗材 |  |  | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 项
4 | 给/排水全套装置 |  |  | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 项
5 | 系统安装辅件 |  |  | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项
6 | 吊装系统安装调试 |  |  | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 | 1 | 项
合计

## 化学准备室
化学准备室
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元）
1 | 实验桌 （准备台） |  |  | 规格：≥2800mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.工艺：桌体采用ABS塑料，一体化注塑成型,具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；五金配件露出的尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 3.桌体结构：塑钢结构。 4.桌体规格：≥2750mm（L）×555mm（W）×735mm（H），主体承重结构由桌体两侧规格为≥370mm×735mm的铁侧板与多根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 4个翻盖式书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗。 前立板下部设有规格≥300mm×470mm×3mm 仓门，存储空间大，防潮湿性能优越。面板中部有管线检修口，方便管线的日常维修。 5.可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑。可延长设备的使用期限。 6.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张
2 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 10 | 个
3 | 全钢通风橱 |  |  | 1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电：三线接地插座，220V，10安培； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 1 | 个
4 | 化验水槽（配出水装置） |  |  | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个
5 | 电源布线耗材 |  |  | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 项
6 | 给/排水全套装置 |  |  | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套
合计

## 化学危险品室
化学危险品室
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额（元）
1 | 易燃品毒害品储存柜 |  |  | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 1 | 个
2 | 强酸碱柜 |  |  | 1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。 3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 10.多语言反光警告标签。 | 1 | 台
3 | 仪器柜 |  |  | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 | 10 | 个
4 | 药品柜 |  |  | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）； 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 10、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。 | 10 | 个
5 | 通风药品柜 |  |  | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）； 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。 9、门锁：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销材质均为ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能。 柜体顶部设有通风孔。 10、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。 | 5 | 个
6 | 电源布线耗材 |  |  | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室
7 | 斜流式管道风机 |  |  | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。 | 1 | 台
8 | 通风管道 |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 套
合计

## 初中化学仪器
初中化学仪器(48人/班)
器材类型/学习主题 |  |  | 器材名称 | 规格品名教学性能要求 |  | 单位 | 配备数量 | 规格型号 | 品牌 | 单价 （元） | 金额 （元）
金额（元）
实验室基础器材 | 安全防护用品 |  | 危险化学品储存柜 | ≥900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻 燃、耐腐蚀，带双锁 |  | 个 | 3
|  |  | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm |  | 件 | 1
|  |  | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带 （长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 |  | 个 | 1
实验室基础器材 | 安全防护用品 |  | 实验服 | 可分为大、中、小号 |  | 件 | 48
|  |  | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 |  | 个 | 48
|  |  | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起 到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 |  | 个 | 1
|  |  | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 |  | 个 | 1
|  |  |  | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 |  | 个 | 1
|  |  | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥ 15cm的套袖 |  | 双 | 2
| 环保器材 |  | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次 |  | 套 | 1
|  |  | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L |  | 个 | 5
实验室基础器材 | 电器 |  | 电加热器 | 密封式 |  | 个 | 1
|  |  | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电 阻大于100MΩ |  | 台 | 1
|  |  | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥ 350mm×350mm×350mm |  | 台 | 1
|  |  | 教学电源 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、 12V，共6档 |  | 台 | 1
| 收纳整理用具 |  | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg |  | 辆 | 2
|  |  | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×30mm |  | 个 | 12
|  |  | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，420mm×280mm×380mm |  | 个 | 2
实验室基础器材 | 工具 |  | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 |  | 支 | 1
|  |  | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长150mm，工作端带磁性 |  | 支 | 1
|  |  | 钢丝钳 | 160mm |  | 把 | 1
|  |  | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 |  | 把 | 1
|  |  | 三角锉 | 250mm，带柄 |  | 个 | 1
|  |  | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 |  | 把 | 3
|  |  | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 |  | 套 | 2
|  |  | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 |  | 个 | 1
|  |  | 打孔器刮刀 | 1．本产品由壳体及油石组成。2．壳体钢材制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。3．油石为白刚玉料。4．打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 |  | 个 | 1
|  |  | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 |  | 台 | 1
| 测量仪器 |  | 托盘天平 | 100g，0.1g |  | 台 | 24
|  |  |  | 500g，0.5g |  | 台 | 1
|  |  | 电子天平 | 1000g，0.1g |  | 台 | 1
|  |  | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ |  | 支 | 24
|  |  | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 |  | 支 | 1
|  |  | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 |  | 个 | 1
|  |  | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 |  | 台 | 2
| 支架 |  | 教学支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ10mm，一端有M8×10mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。 |  | 套 | 24
|  |  | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm |  | 个 | 24
|  |  | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结 牢固 |  | 个 | 24
|  |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm |  | 个 | 4
|  |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm |  | 个 | 4
|  |  | 漏斗架 | 木制或塑料制 |  | 个 | 1
实验室基础器材 | 支架 |  | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 |  | 个 | 1
|  |  | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 |  | 个 | 1
|  |  | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 |  | 个 | 24
| 计量类玻璃仪器 |  | 量筒 | 10mL | 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 24
|  |  |  | 25mL |  | 个 | 24
|  |  |  | 50mL |  | 个 | 24
|  |  |  | 100mL |  | 个 | 2
|  |  |  | 500mL |  | 个 | 2
|  |  | 容量瓶 | 250mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1
|  |  |  | 500mL |  | 个 | 1
|  |  | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL | 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1
|  |  |  | 碱式，无塞，25mL |  | 支 | 1
实验室基础器材 | 可加热玻璃仪器 |  | 试管 | Φ12mm× 70mm | 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 125
|  |  |  | Φ15mm×150mm |  | 支 | 250
|  |  |  | Φ18mm×180mm |  | 支 | 75
|  |  |  | Φ20mm×200mm |  | 支 | 75
|  |  |  | Φ32mm×200mm |  | 支 | 10
|  |  | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 10
|  |  | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口 | 支 | 10
|  |  |  | Φ20mm×250mm |  | 支 | 10
实验室基础器材 | 可加热玻璃仪器 |  | 烧杯 | 10mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 48
|  |  |  | 25mL |  | 个 | 75
|  |  |  | 50mL |  | 个 | 75
|  |  |  | 100mL |  | 个 | 75
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 48
|  |  |  | 500mL |  | 个 | 3
|  |  |  | 1000mL |  | 个 | 3
|  |  | 烧瓶 | 250mL，圆底 | 透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 12
|  |  |  | 250mL，平底 | 透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 3
|  |  | 锥形瓶 | 100mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 48
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 10
|  |  | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2
实验室基础器材 | 容器类玻璃仪器 |  | 集气瓶 | 125mL | 透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 100
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 20
|  |  | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 个 | 5
|  |  | 广口瓶 | 60mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 170
|  |  |  | 125mL |  | 个 | 24
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 24
|  |  |  | 500mL |  | 个 | 5
|  |  | 茶色广口瓶 | 60mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动 | 个 | 30
|  |  |  | 125mL |  | 个 | 5
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 5
|  |  | 细口瓶 | 60mL | 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 48
|  |  |  | 125mL |  | 个 | 200
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 10
|  |  |  | 500mL |  | 个 | 5
|  |  |  | 1000mL |  | 个 | 2
|  |  |  | 3000mL |  | 个 | 2
实验室基础器材 | 容器类玻璃仪器 |  | 茶色细口瓶 | 60mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5
|  |  |  | 125mL |  | 个 | 24
|  |  |  | 250mL |  | 个 | 5
|  |  |  | 500mL |  | 个 | 2
|  |  |  | 1000mL |  | 个 | 1
|  |  | 滴瓶 | 30mL | 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 48
|  |  |  | 60mL |  | 个 | 75
|  |  | 茶色滴瓶 | 30mL | 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴 管口套合牢固稳定 | 个 | 24
|  |  |  | 60mL |  | 个 | 5
| 一般玻璃仪器 |  | 酒精灯 | 150mL | 透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 24
|  |  | 干燥器 | 150mm | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1
|  |  | 气体发生器 | 250mL | 漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2mm（单边） | 个 | 1
实验室基础器材 | 一般玻璃仪器 |  | 冷凝器 | 300mm± 10mm | 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2
|  |  | 牛角管 | Φ18mm×150mm | 弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 2
|  |  | 漏斗 | 60mm | 直径准确，锥度适中 | 个 | 24
|  |  |  | 90mm |  | 个 | 3
|  |  | 安全漏斗 | 直形，径长300mm | 上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 24
|  |  |  | 双球 | 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2
|  |  | 分液漏斗 | 50mL， 锥型 | 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5
|  |  |  | 50mL， 球型 |  | 个 | 5
实验室基础器材 | 一般玻璃仪器 |  | 三通连接管 | T形 | Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2
|  |  |  | Y形 |  | 个 | 2
|  |  | 滴管 | 100mm | 直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 48
|  |  |  | 150mm |  | 支 | 48
|  |  | 干燥管 | 145mm， 单球 | 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 4
|  |  |  | Φ15mm×150mm，U型 |  | 支 | 2
|  |  | 玻璃活塞 | 直形 | 吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 2
|  |  | 圆水槽 | Φ210mm× 110mm | 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2
|  |  |  | Φ270mm× 140mm |  | 个 | 2
| 其他配套用品材料 |  | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm |  | 个 | 24
实验室基础器材 | 其他配套用品材料 |  | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触 |  | 个 | 2
|  |  | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm， 前部应有防滑脱锯齿 |  | 个 | 24
|  |  | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离 ≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm |  | 个 | 24
|  |  | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 |  | 个 | 24
|  |  | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm |  | 个 | 5
|  |  | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成， 石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 |  | 个 | 24
|  |  | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约 300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 |  | 个 | 24
|  |  | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 |  | 个 | 24
|  |  | 玻璃管 | Φ5mm～ 6mm | 中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 5
|  |  |  | Φ7mm～ 8mm |  | kg | 4
实验室基础器材 | 其他配套用品材料 |  | 玻璃弯管 | Φ7mm～ 8mm | 一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1
|  |  | 玻璃棒 | Φ5mm～ 6mm | 粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3
|  |  |  | Φ7mm～ 8mm |  | kg | 3
|  |  | 橡胶塞 | 000、00、 0～10号 | 白色，质地均匀 | kg | 8
|  |  | 橡胶管 | 外径9mm， 内径6mm | 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 3
|  |  | 乳胶管 | 外径6mm， 内径4mm | 弹力好，拉力范围可在自身的6倍， 回弹力100% | m | 20
|  |  |  | 外径7mm， 内径5mm |  | m | 20
|  |  |  | 外径9mm， 内径6mm |  | m | 20
实验室基础器材 | 其他配套用品材料 |  | 试管刷 | Φ12mm | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 24
|  |  |  | Φ18mm |  | 个 | 24
|  |  |  | Φ32mm |  | 个 | 5
|  |  | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用 | 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5
|  |  |  | 500mL烧 瓶用 |  | 个 | 5
|  |  | 结晶皿 | 80mm， 平底 | 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2
|  |  | 表面皿 | 60mm | 无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 24
|  |  |  | 100mm |  | 个 | 2
|  |  | 研钵 | 60mm | 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑 | 个 | 24
|  |  |  | 100mm |  | 个 | 1
|  |  | 蒸发皿 | 100mm | 瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 24
|  |  |  | 120mm |  | 个 | 3
|  |  | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液 渗透 |  | 个 | 24
|  |  | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 |  | 个 | 24
|  |  |  | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的 井穴塞，可以重复使用 |  | 个 | 24
实验室基础器材 | 其他配套用品材料 |  | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 |  | 支 | 250
|  |  | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～ 2mm，瓶口紧实不漏气 |  | 个 | 24
|  |  | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm |  | 个 | 24
|  |  | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 |  | 个 | 24
|  |  |  | 250mL，塑料制 |  | 个 | 5
|  |  | 注射器 | 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 |  | 只 | 24
|  |  | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ |  | 个 | 2
|  |  | 储气装置 | 容积≥2L |  | 台 | 2
实验室基础器材 |  |  | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 |  | 份 | 48
| 试剂 |  | 铝丝 | 100 |  | g | 100
|  |  | 铝箔 | 50 |  | g | 50
|  |  | 锌片（锌花） | 工业 |  | g | 250
|  |  | 铁粉 | 试剂 |  | g | 50
|  |  | 铁丝 | 直径≤2mm |  | g | 250
|  |  | 紫铜片 | 250 |  | g | 250
|  |  | 铜丝 | 100 |  | g | 100
|  |  | 活性炭 | 1000 |  | g | 1000
|  |  | 碘 | 试剂 |  | g | 100
|  |  | 二氧化锰 | 试剂 |  | g | 250
实验室基础器材 | 试剂 |  | 三氧化二铁 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 氧化铜 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 氧化钙 | 试剂 |  | g | 500
|  |  | 氯化钾 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 氯化钠 | 试剂 |  | g | 500
|  |  |  | 工业 |  | g | 1000
|  |  | 氯化钙 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 无水氯化钙 | 工业 |  | g | 100
|  |  | 氯化镁 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 三氯化铁 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 氯化铵 | 工业 |  | g | 500
|  |  | 氯化钡 | 试剂 |  | g | 24
|  |  | 硫酸钾 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 硫酸铝 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 |  | g | 500
|  |  | 无水硫酸铜 | 试剂 |  | g | 100
|  |  | 硫酸铵 | 工业 |  | g | 250
|  |  | 硫酸铝钾 | 工业 |  | g | 500
|  |  | 碳酸钾 | 试剂 |  | g | 100
|  |  | 碳酸钠 | 工业 |  | g | 1000
|  |  | 碳酸氢钠 | 工业 |  | g | 1000
|  |  | 大理石 | 块状 |  | g | 1500
实验室基础器材 | 试剂 |  | 碳酸氢铵 | 工业 |  | g | 500
|  |  | 碱式碳酸铜 | 试剂 |  | g | 500
|  |  | 氢氧化钠b | 试剂 |  | g | 100
|  |  |  | 工业 |  | g | 1000
|  |  | 氢氧化钡b | 试剂 |  | g | 50
|  |  | 氨水 | 试剂 |  | mL | 500
|  |  | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 |  | g | 500
|  |  | 碱石灰 | 工业 |  | g | 500
实验室基础器材 | 试剂 |  | 煤油b |  |  | mL | 500
|  |  | 酒精b | 95%，工业 |  | L | 15
|  |  | 乙酸（醋酸）b | 试剂 |  | mL | 100
|  |  | 葡萄糖 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 蔗糖 | 试剂 |  | g | 250
|  |  | 石蕊 | 指示剂 |  | g | 10
|  |  | 酚酞 | 指示剂 |  | g | 5
|  |  | 品红 | 染料 |  | g | 5
|  |  | pH广泛试纸 | 1～14 |  | 本 | 24
|  |  | 蓝石蕊试纸 | 国家标准 |  | 本 | 5
|  |  | 红石蕊试纸 | 国家标准 |  | 本 | 5
|  |  | 定性滤纸 | 快速，9cm，100张 |  | 盒 | 5
|  |  |  | 快速，15cm，100张 |  | 盒 | 1
主题学习器材 | 身边的化学物质 | 物质性质 | 金属矿物、金属 及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少 于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 |  | 盒 | 1
|  |  | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 |  | 台 | 2
|  |  | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液≤3mL |  | 套 | 24
主题学习器材 | 物质构成的奥秘 | 化学物质的多样性 | 水电解演示器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V， 时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％ 玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电 极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 |  | 台 | 5
|  |  | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 |  | 套 | 1
|  |  | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学 键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm× 90mm镀镍金属杆14根 |  | 套 | 1
|  |  | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 |  | 套 | 1
|  |  | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 |  | 个 | 24
主题学习器材 | 物质构成的奥秘 | 微粒构成物质 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球： 氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |  | 套 | 1
|  |  | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13 个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根 |  | 套 | 1
|  | 认识化学元素 | 元素周期表 | 带轴，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，易于观看 |  | 件 | 1
主题学习器材 | 化学与社会发展 | 化学与生产 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 |  | 盒 | 1
|  |  | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 |  | 套 | 1
|  | 新型材料 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 |  | 盒 | 1
|  |  | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 |  | 盒 | 1
合计