医疗器械使用管理委员会参数拟定小组

设备参数拟定结果确认表

一、设备拟定参数

| 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 眼动检测 | 一、适用范围 ▲产品供医疗机构记录眼球活动轨迹和瞳孔大小变化，可为临床医生在检查精神分裂症及阿尔茨海默病（‌AD）的早期筛查和辅助诊断。 二、主要技术参数 支持EEM眼动范式任务检测，支持眼动轨迹分析和瞳孔大小分析，支持数据记录和自动分析； 具有至少3种眼动检查任务范式； 系统实时显示左右瞳孔图像、瞳孔大小的变化曲线图、工作状态显示和测试控制。测试控制进行开始、暂停、结束和单幅标记操作； 系统可自动生成报告，包含量化检测结果、眼动注视点位置图、曲线图等； 完全非接触式检查，无需固定头部位置，采用主副屏双屏设计，副屏可根据受试人员位置任意调整高度和角度； 检查副屏分辨率：≥1280*800，尺寸≤20英寸； 主试操作屏幕尺寸≥21英寸； 瞳孔定位模式：支持三种瞳孔定位监测模式：左眼、右眼、双眼； 眼睛位置监控显示：软件界面支持实时显示眼睛注视位置；软件界面支持实时查看眼睛原始红外图像； *采样率≥100Hz； #双侧抖晃率≤±0.4mm/15秒； ▲瞳孔直径测量误差≤5%； 单侧抖晃率≤±0.5°（视角）/15秒； 瞳孔位置测量误差≤5%； #眼动检测传感器应符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》的要求； 整机应符合GB9706.1-2020《医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能通用要求》的规定； 整机应符合YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定。 ▲使用年限≥10年 ★产品拥有医疗器械注册证 |
| 脑涨落图 | ▲1.功能用途：对于功能性脑病患者（非器质性病变），通过无创监测脑内占主导地位的6个神经递质和3个受体均衡情况，提供相关数据和剖面图，为临床出具辅助诊断和辅助疗效评估，实现从筛查、分析、诊断到疗效评估的全流程闭环。（提供医疗注册证适用范围佐证） ▲2.EEG放大器具备自动校准纠错功能，显示头皮接触电阻检测值（0-300KΩ），有效防止检测结果失真和医患风险，保障医疗安全。 3.具有对放大器参数进行设置、更改的功能。 4.具有对脑电信号实时显示、回放、缩放等功能。 5.采集脑电信号时可以实现开始采集、暂停采集、取消（停止）采集、继续(恢复)采集及电阻测量、结束保存和自动保存功能。 6.设备软件具有密码设置功能。 7.设备软件具备头皮电阻检测功能 8.设备软件具备自动删除干扰波功能。 9.设备软件每步操作均包括确认、提示类消息，避免误操作。 10.采集时间≥18分钟,保证检测超慢脑波的底限频率为1mHz。 11.脑电图和地形图具备选择存储、删除和描述打印功能。 ▲12.具有对脑电信号进行分析处理的功能：自动分析报告（含情绪控制能力记忆力评估）、神经递质柱状分布图（用不同颜色代表异常、预警、正常三种状态）、α波竞争图和熵值、脑功能评价图（显示大脑是否缺氧、疲劳、兴奋抑制左右失衡和前后逆转，并可查看检测值）、原始脑电图、脑电地形图、功率谱图、S总谱图。 （提供病例分析报告证明） ▲13.大脑分区定位≥16个脑区。提供16个脑区α波竞争图、α波竞争图主导频率及熵值的前后脑对比值、左右脑对比值、全脑平均值病例分析报告。（提供病例分析报告证明） ▲14.具备同一受测者多次检测结果的化学介质对比图，方便临床观察患者治疗状况。（提供病例分析报告证明） 15.具备单个病例数据导出功能、单个患者数据导出及所有病例批量导出功能。方便临床进行学术交流和科研统计。 16.具有预览（可缩放）和打印分析报告功能，所有报告均可导出PDF格式，并支持自定义添加医院LOGO。 17.具有用户管理和病历管理功能，可根据姓名、出生日期、编号进行高级查询，可以浏览已有病例、建立新的病例和删除已有病例。 18.具备电子签名功能及打印纸张规格设置功能。 ▲19.金属移动台车内置隔离变压器，有效阻断交流与静电干扰，确保脑波超低频信号的高保真采集，提升诊断报告信效度。 20.支持与医院HIS系统连接。 ★21.产品拥有医疗器械注册证 |
| 医用事件相关电位仪 | 一、硬件部分； 1、放大器的模拟采集端与数字AD处理端必须集成到同一个单元内，减少过多的线缆连接而带来不必要的数据干扰。 ▲2、共模抑制比：各通道应不小于130dB。（提供投标人确认的并能证明其满足以上参数要求的相关材料，包括但不限于检测报告、检验报告、宣传彩页、官网或功能截图等。） 3、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差应为±5%。 4、输入阻抗应：≥10MΩ。 5、A/D转换分辨率:24Bit。 6、导联数目:16导 ▲7、输入噪声:≤0.8uVpp。（提供投标人确认的并能证明其满足以上参数要求的相关材料，包括但不限于检测报告、检验报告、宣传彩页、官网或功能截图等。） 二、软件部分； 刺激系统参数： 1、刺激系统和采集系统必需是在同一功能系统中，避免在不同软件模块因信号的触发而产生延时，必须是刺激系统和采集系统同一模块，同步触发。 2、具备用音频校准，解决ERP诱发时的信号延时，同时可调整潜伏期的延时偏差。 3、可对听觉刺激进行自行编辑、编排（手动和自动）、预览等功能。 4、特殊刺激编排系统包括患者姓名等听觉刺激的录制、处理和刺激编排。 5、可任意调整各种刺激的间隔时间、刺激持续时间，通过反应时可实时监控受测者检测的配合程度。 6、可进行工频过滤及尖峰过滤：去除工频的干扰及过滤刺波干扰。 7、可进行（P50,MMN、P300等）刺激编排，及刺激方案编排，和检测。 8、通用的脑电/事件相关电位数据回顾和分析软件； 9、原始数据可回放浏览及标记，自动分析或EDF/EDF+，TEXT格式导出； 10、具备脑电图的采集和存储功能； 11、提供开源已经编排好的刺激范式MMN编辑刺激范式 12、提供开源已经编排好的刺激范式P300编辑刺激范式 13、提供开源已经编排好的刺激范式p50编辑刺激范式 ★14、产品拥有医疗器械注册证 |
| 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 2.同步除颤和手动除颤中，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 6.病人阻抗范围：15-250Ω。 7.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s 8.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。 9.可升级≥12导联心电监测，并提供≥12导联心电静息报告输出功能。 10.锂电池体上带有五段LED电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 11.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 12.彩色TFT显示屏≥7英寸,有高对比度显示界面。 13.主机具备录音功能，最大支持≥200min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 15.符合救护车标准，如：国家标准、欧盟标准。 16.主机防护等级不低于IP55。 ★17.产品拥有医疗器械注册证 |
| 酶标仪 | - 检测方法：吸光度；检测模式：至少支持终点法、动力学法、单波长扫描、双波长扫描，扫描功能：每孔至少29个点。 - 检测光源：双LED冷光源或石英卤素灯等（提供产品制造厂家公开发行的彩页或国家认可的第三方检测机构出具的产品检验报告进行佐证）。1.2、微孔板类型：至少包含96孔（8×12）或48孔（4×12）、平底、U型底、V型底的微孔板。 - 检测通道：≥8通道。 - 准确性：在1.000OD时，相对误差±0.5%；线性：在0.000至3.000OD时，小于0.5%。 - 重复性：＜±0.15%（提供产品制造厂家公开发行的彩页或国家认可的第三方检测机构出具的产品检验报告进行佐证）。 - 测量时间：单波长≤5s/96孔，双波长≤5s/96孔。 - 波长范围：340nm-850nm。 - 滤光片：不少于8个，包含405nm、450nm、492nm、630nm。 - 端口配置：RS232和USB。 - 震荡功能：振荡频率至少三档可调，振荡时间1s-300s可调。 - 工作电压：直流24V±1V，不大于1.35A（提供产品制造厂家公开发行的彩页或产品技术白皮书进行佐证）。 - ★11、配置至少包含酶标仪主机1台、酶标仪控制及分析管理系统软件1套。 ★12、产品拥有医疗器械注册证 |
| 二氧化碳培养箱 | 1.外形尺寸：≥700×666×1101mm； 2.工作区尺寸：≥477×473×711mm； 3.隔板标配2块，最大容量10块； 4.显示方式：≥7.0触摸显示屏，具有实时温度曲线显示界面； 5.消毒方式：紫外线消毒，可定期对箱体内部进行消杀； 6.二氧化碳传感器类型：IR红外线传感器,可提供校准证书，传感器采用双通道双滤镜红外技术，传感器独特封装工艺获国际专利，耐受100℃高温运行。 7.容积：≥160L； 8.控温范围：RT+5-55℃； 9.温度波动度℃：±0.3（@37）； 10.温度均匀性℃：±0.5（@37）； 11.CO2浓度控制范围：0-20%； 12.浓度控制误差：±1.0％（@5.0％±0.5％） 13.浓度均匀性：±0.2（vol%） 14.内胆均为优质不锈钢制成，半圆四角设计； 15.外门加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水； 16.加热方式：气套式，微电脑PID控制； 17.增湿方式：底部水库自然蒸发方式；箱内湿度：≥90%RH； 18.标配HEPA过滤器，针对直径≥0.3μm的颗粒，过滤效率达≥99.97%；标配减压阀； 19.配备报警系统：高低温报警，CO2浓度报警，门未关严报警，独立过热保护装置； ▲20.二氧化碳的控制采用电磁阀控制系统，阀体采用的是SMC高精度进口产品； 21.巧妙的一体化结构设计避免破坏不锈钢内胆整体和谐性，立体风道的设计，使二氧化碳分布均匀，内腔可使用容积均大于公称容积，实用性更高。 22.复门设计，减少开门过程中，外部空间与培养箱内部的空气交换量。 23.内腔各面采用铝箔包裹的硅橡胶电热丝加热器对内腔各面进行均匀的加热，升温快，且温度均匀性较好。 24.温度传感器，采用专用的温度采集技术，响应快、抗干扰能力强，确保产品的可靠性与稳定性。 25.专业定制电磁阀能够灵敏感应CO2气体，配以门控开关的控制保证在箱门打开状态时电磁阀处于闭合状态，极大限度的减少耗气量。 26.防止冷凝水技术：对玻璃门全方位的加热、保温技术有效抑制玻璃起雾和门框四周产生冷凝水，增加外门传感器实现对外门温度的独立检测与调节。 ▲27.U型硅胶密封条采用环保硅胶，有效的贴合玻璃门表面，密封性更强。 28.内胆均为优质不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。 29.标配USB接口，可实现数据实时存储。 30.对人员的保护——配置漏电流、过电压保护器。 31.对样品的保护——具有超温报警，欠温报警、超浓度报警、欠浓度报警功能。 ★32.产品拥有医疗器械注册证 |
| 医用冷藏柜1 | 1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm； 温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒； 4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明； 5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； 6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃； 7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。 8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度； 9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门； 10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警； 11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 12、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测； 13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条； 14、节能降噪：低噪音，噪音低于≤41分贝； 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 16、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便； 17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 18、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 19、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障； 20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用 21、产品认证：产品具有医疗器械注册证； - 资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书； ★23、产品拥有医疗器械注册证 |
| 医用冷藏柜2 | 1、立式对开门设计，箱内有效容积≥580L 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4、多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警等3种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警。 5、配有3.6V电池，断电后可声光报警持续24小时以上。 6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 7、高精度5路传感器设计，包括上温、下温、化霜、控制、环温。 8、名牌压缩机，碳氢制冷剂，品质保障，性能卓越。 9、蒸发风机采用2个轴流风机，冷凝风机采用1个罩极风机，保证部件质量和整机性能可靠性； 10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。 11、门体可实现90°自动关门，防止用户忘记关门。 12、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用； 13、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 14、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 15、12V直流LED冷光源设计，光亮节能； 16、门体带暗锁设计，保证存储物品的安全； 17、产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测； 18、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； 19、产品具有医疗器械注册证; 20、产品内胆采用钢板喷涂设计； 21、可选配USB记录仪记录箱内数据（取数间隔6分钟，容量10年）； 22、选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年 ★23、产品拥有医疗器械注册证 |
| 失眠治疗仪 | 1.双通道，独立工作，支持两位患者同时接受治疗 2.病例管理功能：支持新建、删除、修改、查询病例 3.方案功能：内置治疗方案，支持方案的新建、删除、修改等自定义操作 4.治疗记录：支持记录和导出病患治疗情况 5.用户界面： 5.1.显示屏≤23.8寸液晶屏 5.2同屏显示全部治疗参数、设备状态 5.3中文菜单，治疗参数同步显示，动态治疗波形显示，输出强度能量色谱波形动态显示 6.医疗器械认证：失眠治疗仪 7.▲刺激模式：≥2种 8.治疗模式：≥4种治疗模式 9.治疗强度：0～10mA连续可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛治疗 10.治疗时间：≤60分钟，时间可调，步长为1分钟，准确度误差不超过±10%，治疗倒记时，无需要时时监护，治疗结束自动报警功能 11.刺激脉冲频率：500-3500Hz，误差±10% 12.刺激脉冲宽度：50-300μs，误差±20% 13.带载能力：在500Ω≤负载≤2KΩ范围时，负载变化对峰值电流强度、脉冲频率、脉冲宽度的影响≤20% 13.1通过低强度微量电流刺激人的大脑，通过对脑电波的改善，以及调节大脑各种神经递质和激素的分泌，对失眠起到有效的治疗 13.2刺激强度：0μA-500μA连续可调 13.3脉冲群重复时间：搭载500欧负载时为10±1s 13.4脉冲宽度：0.25-1s，共4档，误差±10% 13.5治疗时间1-60分钟可调，步进1min，误差±5% 14.可上传音乐、创建播放列表、删除音乐、删除音乐列表 15.电刺激脉冲幅度:≤20V 16.符合GB9706.1-2007、YY0505-2012和YY0607-2007的要求 17.治疗仪防电击类型：Ⅱ类 18.治疗仪应用部分防电击程度：BF型 ★19.产品拥有医疗器械注册证 |
| 吸痰器 | 1、高负压/低流量 2、电源电压：AC220V±10% 3、频率：50Hz±2% 4、额定电源：AC220V，50Hz 5、输入功率：90VA 6、极限负压值：≥75kPa 7、负压调节范围：20kPa至极限负压值 8、抽气速率：≥15L/min 9、熔丝管：F1.5AL250V,φ5×20 10、贮气瓶：≥1000mL，1只 11、噪音：≤65dB（A） 12、净重：4g 13、外形尺寸：约280×196×285（mm） 14、使用期限：5年（易损易耗件除外） 15、运行模式：短时运行，运行时间不超过30分钟 16、电器安全要求：ΙΙ类设备，B型应用部分 17、防进液等级：IPX0 18、环境温度范围：+5▫C-+40▫C 19、相对湿度范围：30%-80% 20、大气压力范围：86kPa-106kPa 21、运输和储存环境：-40▫C+55▫C 22、相对环境范围：10%-93% 23、大气压力范围：70kPa-106kPa 配置：1、吸引软导管（2m，φ7×φ12）一根 熔丝管(F1.5AL250V,φ5×20)2只 空气过滤器2只 吸引导管（7E-A）2.67mm（F8）、4.0mm（F12）各1根 说明书（含保修卡、合格证）1份 ★产品拥有医疗器械注册证 |
| 便携睡眠监测仪 | 1、设备的医疗器械注册证中，适用范围中注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电（下颌）、下肢肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光等重要参数；从而符合国家医疗收费标准。 ▲2、设备导联数≥45，包括脑电（10导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、下肢肌电活动（4导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、PTT、心率变异、脉搏血氧饱和度、脉率、五体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、实时阻抗、电池电量、血氧阈值报警、压力滴定、双模组蓝牙通道、高清视频、高清音频、无线外接扩展通道参数。 3、脑电、眼电、颌肌电、肢体肌电、心电放大器，共模抑制比≥110dB、输入阻抗≥10MΩ、内部噪音≤1.5μVp-p、信号精度误差≤3%。 耐极化电压加±300mV的直流极化电压偏差不超过±5%。 血氧饱和度显示范围35%—100%，测量误差在70%—100%范围内、误差≤±2%。 脉率测量范围30次/分—250次/分。 口鼻气流、胸腹呼吸测量范围10次/分钟—40次/分钟。 设备具有24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz（不可高采样率，低存储率，可能导致采集信号失真。） 9、软件分析参数定义符合最新AASM睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册。 10、设备小巧轻便，主机重量≤90g（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动。 11、设备主机具备≥2.0寸全彩液晶内屏，具备Type-C多功能接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据。 12、设备主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息。 13、设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用。 14、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。 15、设备具有无线遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，发射频率2.4GHz，遵循低功耗蓝牙BLE5.0传输协议，传输稳定，且抗干扰性强；患者可在睡眠监测室自由活动，且不影响数据实时传输。 16、设备内置内存，无需插拔内存卡，可在分析软件中依次下载患者数据进行分析。 ▲17、设备具有实时阻抗检测功能，可连接任意无创呼吸机实现压力滴定数据采集，软件回收数据后自动分析出具压力滴定报表。 18、患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，全中文操作可自定义报告模板；数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导入至其它所需要软件平台进行分析。 19、软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。 20、软件可自动翻页和滚动，速度、时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律趋势图、血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。 21、配有高清视频监控功能，实时监测患者夜间异常睡眠行为，结合相关睡眠数据综合性判读，给出更佳的睡眠解决方案。 22、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。 ★23、软件具备小睡试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）和心率变异分析，可设置试验时间带智能提醒，小睡定时灵活设置。 ★产品拥有医疗器械注册证 |
| 多导睡眠监测仪 | 1、 通道数≧40通道 2、 通道包括脑电EEG（3导）、眼电EOG（2导）、下颌肌电（3导）、心电ECG（2导）、腿动PLM（2导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯、存储指示灯、电池电量、彩色显示屏、蓝牙 3、 主机记录盒小巧便携，重量≤85g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动 4、 主机具有2.0寸彩色显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记 5、 采样精度达到24位，EEG、EOG、EMG，输入阻抗:≥10MΩ；共模抑制比:≥98dB;内部噪声:折合到放大器输入端≤5μVp-p; 6、 主机可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量信息 7、 主机内置金属鲁尔内锁接头的压力式气流传感器，容易连接且不易损坏 8、 配备常规TypeC接口，即可连接读取数据又可为主机充电 9、 主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形 10、主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作24小时以上，并可重复使用 11、软件分析判图符合最新睡眠医学判读标准。 12、内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位 13、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告 14、可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号 15、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况 16、心脏事件可分析宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停搏事件 17、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合，方便临床进行睡眠事件分析 18、支持国际通用的EDF格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性 19、支持多种触发模式开始监测，包含：定时触发模式，血氧触发模式等，方便特殊人群应用。 20、分析判图软件在数据回放手工判图时可一键滤除心电伪迹，眼电伪迹，保证分图的准确性，精准睡眠分期，使判图及报告省时高效：AI自动分析判图时准确率可达到80%以上。 21、多导睡眠分析软件在数据回放时需具备模拟气流通道(RIP-FLOW), 以保证整夜采集数据在口鼻气流，热敏都掉线的情况下，呼吸事件亦可分析判图；省去重新佩戴监测时的医患关系处理，保证设备的利用率。 ★产品拥有医疗器械注册证 |
| 近红外脑功能成像 | 产品适用范围：通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据； 1.技术路线：分频或分时采集； 2.检测波长：波长最短不低于690nm，波长最长不高于835nm； ▲3.光源类型：设备采用激光光源 ▲4.激光光源安全类别不低于Class1M类； 5.探测器类型：APD（雪崩光电二极管），可探测微弱光信号； 6.探头防水等级：IPX7。 7.光纤探头形态：采用L型形态设计，满足不同场景的需求； ▲8.光源数量：≥20； ▲9.探头数量：≥20； ▲10.非断层下的有效测量（2.55cm≤最长发射-探测器距离≤4cm）的最大通道：≥65通道； 11.全通道采样频率：≥10Hz； ▲12.近红外设备为落地式一体机型设备； 13.可提供TMS与fNIRS联用解决方案（可搭配专用联用线圈和锥形线圈）、EEG-fNIRS联用帽、tDCS-fNIRS联用帽。 14.检测软件为全中文界面，可视化人机交互、软件组件：包括信号采集、临床测查、数据分析、数据结果可视化、报告管理、方案创建、功能设置等； 15.检测软件内置精神科经典的VFT言语流畅刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出指标有波形特征、峰值、均值、重心值、积分值、斜率值等，且带各类精神疾病的评语模板；（提供报告结果截图） 16.检测软件内置go/nogo、n-back等刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像、指标有:脑激活波形图谱、三维大脑t值图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、漏报率、误报率、有效block数）等； ▲17.检测软件内置静息态任务，以及数据分析与报告输出，可输出：功能连接矩阵图、功能连接圈图、连接边数、连接强度等； 18.检测软件内置自定义任务模块，以及数据分析功能，可输出图像指标有:脑激活波形图谱、三维脑图、通道功能连接矩阵图、积分值、Beta值等；（提供软件界面截图） 19.检测软件病人数据管理模块：支持病人信息录入，以病人信息为基础进行数据管理，多样化数据检索功能，可依据病人的姓名、测查日期、方案类型等信息进行检索查看或是数据的批量化导出等； 20.支持csv和nirs数据格式输出，方便用户直观地检查数据状况，提取被试/病人的信息，以及修改mark等信息。 21.设备自带数据分析模块，可实现多个数据的滤波、典型信号特征（如均值、斜率、峰值、积分）提取、一般线性模型GLM脑激活分析、兴趣区ROI分析、静息态脑网络连接分析、可视化显示（组平均波形图、二维和三维脑拓扑图等）功能； ▲22.可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，可设置大于等于7种特征值的计算;支持基于标记定义组块范围，包括基线期向前扩展、任务期、恢复期向后扩展;支持批量计算组块平均浓度数据(Hb0/HbR/HbT)，并在数据可视化中查看组块平均浓度波形图； 23.提供数据预处理、伪影识别与校正、典型信号特征(如均值、斜率、峰值、积分)提取、一般线性模型GLM脑激活分析、静息态脑网络连接分析、统计分析、可视化显示(组平均波形图、二维和三维脑拓扑图、统计柱状图与散点图等)功能； 24.可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持脑功能连接矩阵、全通道的二维功能连接图谱、任意视角的三维脑功能连接图谱及多种脑网络连接参数的计算、展示和导出；支持脑网络连接系数群组统计分析，统计校验支持t检验或单因素方差分析； 25.生物安全相容性，探头和头帽可直接与人体接触； ★26.产品拥有医疗器械注册证 产品配置清单： 序号 名称 单位 数量 1 近红外脑功能成像系统设备主机 台 1 2 显示器 台 1 3 光纤 套 1 4 光纤帽 个 1 5 光纤支架 套 1 6 鼠标、键盘 套 1 7 无线网卡 个 1 8 近红外脑功能成像采集软件 套 1 9 近红外脑功能成像分析软件 套 1 10彩色打印机台1 |
| 经颅重复磁刺激仪 | 1.主机 1.1外观结构：一体式主机。 1.2冷却系统：液态冷却系统。 1.3磁感应强度：1.0T～6T 1.4磁感应强度允差：≤±5%； ▲1.5输出脉冲宽度：下限不低于295μs，上限不高于370μs（要求提供佐证材料） ▲1.6操作系统：须兼容大量科研软件，方便信息化升级及HIS系统连接等服务。如：Windows、鸿蒙系统等。（要求提供佐证材料） ▲1.7磁感应强度的最大变化率：低限不低于20KT/s，上限不高于80KT/s（要求提供佐证材料） 1.8输出脉冲频率：≥35Hz可调 ▲1.9脉冲频率允差值：≤±2%（要求提供佐证材料） 1.10具有电动吸液和电动排液功能。 1.11电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达≥7000VAC 2.安全预警 2.1当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 3刺激线圈 3.1线圈拍：标配圆形或8字形先线圈拍且线圈拍为一体式无孔设计。 4.软件功能 4.1可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。 5.检测模式 5.1检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测等检测功能。 5.2通道数：≥2通道 5.3采样率：＞100KHz 5.4最小分辨率：≤0.2μV ▲5.5传输方式：有线传输内置MEP模块(MEP模块内置主机机箱内部)，信号稳定无需充电（非外挂式无线MEP模块） 6.刺激模式 6.1刺激模式有单刺激模式（sTMS）、重复刺激模式（rTMS）、复合刺激模式（TBS）、成对脉冲刺激（pTMS）等多种刺激模式自由调整。 ★6.2需实现双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系。两线圈可同时输出脉冲，非双线圈交替刺激；（要求提供佐证材料） 6.3支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤1ms； ★6.4产品拥有医疗器械注册证 备注：加注“▲、★”号的技术指标为重要指标，需投标企业提供证明材料。 |
| 认知矫正治疗系统 | 1适用范围： 1.1适用范围具有辅助轻度认知障碍患者进行康复训练。 ▲1.2《医疗器械注册证》适用范围具有进行认知功能测评或精神心理测评，且不能有（不包含自动诊断功能）的注释。 1.3《医疗器械注册证》适用范围须带精神、精神科字样或详细的精神科疾病。1.4软件系统符合《全国医疗服务项目技术规范（2023版）》精神科关于认知矫正治疗的项目内涵要求。 2软件功能： 2.1软件通过互联网或局域网Web网页形式交付使用。 2.2认知功能障碍康复训练软件由管理端、医生端、用户端组成。 2.2.1管理端包含首页、医生管理、居家康复、记录管理、系统设置五大模块。2.2.2医生端包含首页、档案管理、测评管理、康复训练、居家康复、记录管理、系统设置七大模块。（以医疗器械注册证为准）。 2.2.3用户端包含测评任务、训练任务、居家康复、系统设置四大模块。 ▲2.3采用一系列能特异针对各种认知缺陷的计算机化的神经认知矫正任务对病人进行治疗，包含注意、记忆（工作记忆）、感知觉、执行功能、思维、听理解、言语、口语阅读能力、语义、情绪感知与理解、情绪管理、认知灵活性、计划训练、社会认知、社会行为等治疗模块进行多维度全面矫正，其中认知灵活性、工作记忆、计划训练、社会认知四个治疗模块需包含6-20项不同的认知矫正练习。2.4软件采用B/S构架，具备线上人脸识别或帐号登录功能。 ▲2.5共180个以上优化训练，需包括：情绪识别、情绪管理、快递装箱、行为匹配、幻色气球、动点点击、图片命名、稍纵即逝、深度记忆回溯、双重视觉记忆、顺序闪记、数字推理、规则分类、颜色Stroop、序列组合等；每个矫正练习训练包含10-60个不同难度的矫正任务，系统采用高度智能化的处理方法实现连续自适用模式，治疗结果全程记录，根据患者的认知水平实时调整与患者相匹配的治疗参数进行适配，真正实现治疗的个体化。同训练项目实现难度等级记忆，无需治疗师人为干预。 2.6系统含初阶康复训练与进阶康复训练，开放批量设置康复训练时长与难度，适合从儿童到老年人的全面认知康复。 2.7临床评估量表包括： 2.7.1认知功能评估量表：蒙特利尔认知评估量表(MOCA)实现无纸电子化画图与录音评估、改良长谷川式简易智能量表(HDS-R)、认知障碍自评表（AD8）、老年人认知功能筛查量表(CASI)、主观认知下降自测表、额叶功能评定表（FAB）、社交回避及苦恼量表。 2.7.2精神心理健康评估量表：简易智能精神状态检查量表（MMSE）实现无纸电子化画图与录音评估、简明精神病评定量表（BPRS）、抑郁的觉察缺陷问卷(提供正版授权证明)、Zung焦虑自评量表系统（SAS）、Zung氏抑郁自评量表(SDS)、双相情感障碍自评量表、广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)、抑郁症筛查量表（PHQ-9）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD）、汉密尔顿抑郁量表(HAMD)-24、汉密尔顿焦虑量表HAMA、Hachinski缺血量表（HIS）、创伤后应激障碍检查表。 2.7.3言语功能评估量表：言语功能障碍筛查表、西部失语症检查量表（WAB）。 2.7.4日常生活评估量表：日常生活活动能力（ADL）量表（Barthel指数）、Rivermead行为记忆功能评定表、情商测验EQ量表、社会功能活动问卷（FAQ）、 Fugl-Meyer平衡量表（评定法）、Berg平衡量表、生活满意度指数B。 2.7.5睡眠量表：阿森斯失眠量表（AIS）、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)、Epworth嗜睡量表、清晨型和夜晚型自评量表。 2.7.6儿童行为评估量表：多动症诊断标准量表、孤独症行为评定量表（ABC）。 2.8标准范式评估至少包括：顺序连线、快速判断、数字正背、数字倒背、空间广度、空间广度倒背、Stroop词语、Stroop色词、Stroop词色、译码测验、符号检索、视觉保持测验(BVRT)、图片词汇测验PPVT、画钟测验（CDT）。 ▲2.9言语评估模块包括：听检查、视检查、语音检查、口语表达。（提供系统截图）。 2.10言语康复训练： 2.10.1听训练：听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断训练。 2.10.2视训练：看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断。 2.10.3语音训练：发声训练、跟读训练、清浊音训练、声调训练、音量训练、音长训练、韵母轨迹。 2.10.4发音器官训练：发声训练、松驰训练、呼吸训练、口部运动、唇部训练。 2.10.5口语表达训练：复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练、自发语言。 2.10.6学老师平台：复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频。 2.11系统自动生成患者评估与康复训练报告单，并支持查看患者脑力雷达图。 2.12认知康复训练报告单分单次与总报告自动生成，总报告支持按日期检索查看打印。 2.13每次认知训练的项目个数可自定义设置，同一认知训练项目会自动生成训练质量曲线图进行前后对比。 2.14用药管理：内置科室常用药物清单并能自定义添加，系统可为患者记录用药情况。 2.15管理端可编辑医生信息、医疗机构名称、报告单台头名称等。 2.16医生管理端支持平板电脑与台式主机同时登录操作运行。 ▲2.17共20套以上的治疗训练方案，包括但不限于综合认知训练方案、注意力训练方案、工作记忆训练方案、语言训练方案、执行功能训练方案、认知灵活性训练方案、计划训练方案、社会认知训练方案、神经发育障碍方案、精神分裂症训练方案、阿尔茨海默症训练方案、主动认知障碍训练方案、双相障碍训练方案、抑郁训练方案、焦虑训练方案、ADHD训练方案、强迫症训练方案、创伤及应激障碍训练方案、冲动控制训练方案、酒精依赖训练方案、物质成瘾训练方案、额颞叶神经认知障碍训练方案、血管性神经认知障碍训练方案、帕金森认知功能障碍训练方案、脑卒中认知损伤训练方案等。（提供系统截图）。 ★2.18产品拥有医疗器械注册证 3配置： 3.1医生管理端1套：台式电脑 3.1.1CPU核心数： ≥四核 3.1.2内存：≥8G；内存容量最大可扩展至32G 3.1.3硬盘：≥1TB,转速≥7200RPM 3.1.4显示器尺寸：≥21.5英寸宽屏，分辨率：≥1920x1080 3.2用户端10套:高清触摸屏一体机 3.2.1CPU核心数： ≥双核 3.2.2内存容量：≥4GB预留扩容内存槽 3.2.3硬盘容量：≥128G 3.2.4显示器尺寸：≥21.5英寸16:9液晶触摸屏、分辨率≥1920*1080 3.3激光打印机1台 3.3.1打印速度：≥18页/分钟(A4)黑白 3.3.2最高分辨率：≥600x600x2dpi 3.3.3首页出纸时间：≤10秒 |
| 特定电磁波治疗仪 | 1.适用治疗板直径：≤166mm； 2.电源输入：AC220V50Hz； 3.功率：≤250VA； 4.支臂伸缩范围：0-78cm； 5.电源盒升降范围：0-60cm； 6.头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； 7.波普范围：2μm-25μm； 8.定时范围：0-60分钟；⑨工作寿命：＞2000小时。 ★9.产品拥有医疗器械注册证 |
| 电针治疗仪 | 一、组成： 由主机、皮肤电极、皮肤电极导连线或电极针导连线、穴位探测棒和电源适配器组成。本机有六路输出。 二、性能参数： ★1、脉冲重复频率1Hz±0.5Hz～100Hz±10Hz连续可调；★2、脉冲宽度：0.5ms±0.15MS; ★3、连续波在250Ω负载上输出脉冲幅度10.5V±20%; 4、输出五种波形：连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波；★5、250Ω负载上最大输出电流有效值≤10mA; 6、具有定时功能，定时范围(0～60)min±10%; 三、功能特点： ★1、输出波形可选择。 2、探测穴位。 3、针灸治疗、脉冲理疗、代替人工按摩。 4、定时治疗音乐提示。 5、开机输出安全保护。 6、输出开路、短路保护功能。 7、内置9V电池(1.5V×6)、外接220V交流稳压电源。 ★8、产品拥有医疗器械注册证 配置：(1)探穴笔1支 (2)针灸输出导线6条 (3)纽扣输出导线2条 (4)自粘电极4片(55mm×90mm) (5)说明书、穴位图各一份 (6)防震泡沫盒1只 (7)通用电压转换器1只 （8）主机1台 |
| 中频治疗仪器 | 技术参数： ▲1、调制频率：0Hz~150Hz，允差±10%； 2、调幅度：连续在0%∼100%的调幅度范围内可调，允差±5%。 3、档位调节：0-99，步进±1。 4、基波波形：方波，占空比1：1。 5、工作电源：AC220V±22V，50HZ±1Hz。 ▲6、基波频率：2500Hz和4000Hz，频率允差±10%； 7、输出电流：在500Ω的负载电阻下，输出电流必须不超过100mA（r.m.s） 8、治疗时间：1min～99min，步进1分钟，允差±3%。 9、连续工作时间：正常使用状态下不少于4H； 10、最大输出电压：调制波最大输出峰峰值应小于等于130V。 ▲11、调制波形：指数波、前斜锯齿波、后斜锯齿波、方波、尖波、三角波、正弦波、阶梯波、0等幅波、1/3等幅波、2/3等幅波、1等幅波； ▲12、本机可多种电极可选：硅胶理疗电极片或水凝胶电极片，满足临床多样化需求； 12.1电极片规格为： 水凝胶电极片：方形：40×40mm、50×50mm、60×90mm圆形：φ30mm、φ50mm、φ85mm；硅胶电极片：方形：80×40mm、90×60mm、130×95mm圆形：φ40mm、φ65mm、φ95mm，允差±5%。 ▲13、输出通道：≥4通道配置，均可独立控制 14、处方：内置15种处方，开机默认1号处方，1-15种处方循环调节，一键开启治疗，方便快捷； 15、操控方式：LED触摸屏，按键直接操作 16、输入功率：100VA。 ★17、产品拥有医疗器械注册证 |
| 备注 | 1.所有软硬件须符合国家医用设备安全标准； 2.医疗设备需满足精神科患者诊疗需求，设备尽量避免出现尖锐部位，以防止对患者造成伤害； 3.设备操作界面简洁明了，符合医护人员日常操作习惯； 4.支持对接医院现有HIS、LIS、PA4CS等系统接口，免费升放接口协议； 5.厂家工程师免费上门对医疗设备进行搬运、布线、安装等工作； 6.医疗设备验收需依据医疗设备招标参数逐步验收，验收不合格的，投标人应在7日内更换全新整机； 7.政府采购合同签订后15日内设备需安装验收完成； 8.货物接收地点分为呼伦贝尔市第三人民医院总院区（牙克石市）、海拉尔门诊、莫旗院区，供货方需根据院方需求将医疗设备运送至以上地点； 9.所有设备均为全新未拆封机型，目出厂时间不超过3个月； 10.全部医疗设备由原厂免费质保3年； |