## 配置表
序号 | 科目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 一中物理器材 | 项 | 1
2 | 一中化学器材 | 项 | 1
3 | 一中生物器材 | 项 | 1
4 | 二中仪器柜 | 项 | 1
5 | 二中心理咨询室 | 间 | 1
6 | 二中特殊资源教室 | 间 | 1
7 | 四中科学实验室 | 间 | 1
8 | 五中物理实验器材 | 项 | 1
9 | 五中化学实验器材 | 项 | 1
10 | 五中生物实验器材 | 项 | 1
11 | 五中物理实验室 | 间 | 1
12 | 五中化学实验室 | 间 | 1
13 | 五中生物实验室 | 间 | 1
14 | 五中仪器柜 | 项 | 1
15 | 五中心理咨询室器材 | 间 | 1
16 | 五中特殊资源教室 | 间 | 1
17 | 六中化学 | 项 | 1
18 | 六中生物 | 项 | 1
19 | 六中物理 | 项 | 1
20 | 六中心理咨询器材 | 项 | 1
21 | 六中特殊资源教室 | 间 | 1
22 | 合计（元）

## 一中物理仪器
一中物理仪器
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 电子停表 | 1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示； 2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 |  |  |  |  | 块 |  | 30
2 | 体温计 | 1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，温度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
3 | 圆柱体组 | 1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用； 2、铜、铁、铝柱体各1只。 |  |  |  |  | 套 |  | 30
4 | 演示原副线圈 | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成； 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动 |  |  |  |  | 套 |  | 6
5 | 多用电表 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻： 2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。 |  |  |  |  | 只 |  | 30
6 | 电火花计时器 | 1、单频率To=20ms； 2、由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带，电频调节开关。 |  |  |  |  | 个 |  | 40
7 | 电磁打点计时器 | 1、产品组成：电磁打点计时器由计时器主机、固定G形夹、重锤、纸带、复写纸片等组成； 2、6V50HZ黑色塑料材质，底座尺寸≥140*70mm。 |  |  |  |  | 个 |  | 10
8 | 电珠（小灯泡） | 2.5V、0.3A |  |  |  |  | 个 |  | 500
9 | 电珠（小灯泡） | 3.8V、0.3A |  |  |  |  | 个 |  | 200
10 | 镊子 | 不锈钢，尖头，≥140mm |  |  |  |  | 支 |  | 30
11 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  |  |  |  | 套 |  | 30
12 | 短导线组 | 长度分别为≥200mm、≥300mm、≥400mm；两头u型，接线叉开口≥3.2mm，纯铜导线；宜用不同线色 |  |  |  |  | 组 |  | 1000
13 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 |  | 40
14 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 |  |  |  |  | 个 |  | 2
合计

## 一中化学仪器
一中化学仪器
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 通风柜 | 1、规格：1200*850*2350mm（±5mm）； 2、外壳：外壳采用≥1.2mm优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 3、台面：采用≥12.7mm耐腐蚀实芯理化板台面； 4、内胆：采用≥6mm抗倍特板内衬，耐蚀、耐高温。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路； 5、日光灯：日光灯隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用30W日光灯1支，并设有≥5mm钢化玻璃； 6、玻璃门拉手：采用铝合金一次成行； 7、电源：采用实验室专用防水多功能10A插座2只，16A2只； 8、窗口：铝型材配塑料型材边框，采用1块≥6mm钢化玻璃，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节； 9、调整脚说明：采用直径φ≥12mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 10、集气罩说明：采用PP材质，一次成型； 11、控制开关说明：智能液晶控制开关，集中控制整个电路系统； 12、工艺说明：所有钢板焊接经打磨平整环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点，在柜体右侧板设维修孔； 13、三段式导流板，使不同密度的有害气体分别从不同的段区排出。 14、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下6项要求：投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 14-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 14-2、金属零部件除特殊要求外，都应根据使用要求涂覆一定的覆盖层。在通常情况下，金属零部件的镀层和氧化层参见附录B； 14-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 14-4、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍； 14-5、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边； 14-6、焊接件表面平滑，不应有裂缝、夹渣、烧穿及未焊透等缺陷。且其检测结果均为与标准要求一致。 15、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 16、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 ▲14、15、16、投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 个 |  | 1
2 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 |  |  |  |  | 个 |  | 30
3 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求：投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 ▲9、10、11、投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 个 |  | 34
4 | 实验服 | XL\2XL\3XL4XL各码15件 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 |  |  |  |  | 件 |  | 15
5 | 防护面罩 | 直接式防毒口罩 |  |  |  |  | 个 |  | 2
6 | 防毒口罩 | 直接式防毒口罩 |  |  |  |  | 个 |  | 2
7 | 一次性乳胶手套 | 乳胶，一次性 |  |  |  |  | 盒 |  | 4
8 | 学生电源 | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф≥4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮： （1）直流稳压输出有过载保护； （2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯； （3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间不少于8h。 |  |  |  |  | 台 |  | 40
9 | 教学电源 | 1、教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断； 2、输出端子采用Φ≥4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h。 |  |  |  |  | 台 |  | 4
10 | 电子天平 | 1、量程200g，最小分度值：0.01g； 2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.01g； 3、校准方式：外校（配砝码）； 4、数据输出：RS232；电源电压：220VAC； 5、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有计数功能。 |  |  |  |  | 台 |  | 15
11 | 电子天平 | 1000g，0.1g |  |  |  |  | 台 |  | 2
12 | 石墨电极（带接线柱） | ≥10cm |  |  |  |  | 支 |  | 60
13 | 锌片电极（带接线柱） | ≥2cm*5cm |  |  |  |  | 支 |  | 60
14 | 铜片电极（带接线柱） | ≥2cm*5cm |  |  |  |  | 支 |  | 40
15 | 导线 | U形叉、香蕉叉、U形叉+鳄鱼夹、U形叉+香蕉叉各40，按套报价 |  |  |  |  | 根 |  | 40
16 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，≥25×35×3cm，搪瓷材质，≥32×42×4cm，搪瓷材质，≥40×60×4cm，三种规格各一个 |  |  |  |  | 个 |  | 10
17 | 危化品托盘 | 加厚塑料材质，尺寸≥40*20cm |  |  |  |  | 个 |  | 20
18 | 危化品托盘 | 加厚塑料材质，尺寸≥40*30cm |  |  |  |  | 个 |  | 20
19 | 危化品托盘 | 加厚塑料材质，尺寸≥40*40cm |  |  |  |  | 个 |  | 20
20 | 危化品托盘 | 加厚塑料材质，尺寸≥40*70cm |  |  |  |  | 个 |  | 20
21 | 洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气 |  |  |  |  | 个 |  | 40
22 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，木质成型,厚度不小于1cm,配备提手。长≥400mm.宽≥300mm.高≥130mm木质，带抽屉 |  |  |  |  | 个 |  | 10
23 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：长≥165mm。 |  |  |  |  | 个 |  | 2
24 | 钢锤 | ≥0.5kg ，木柄，总长≥285mm |  |  |  |  | 个 |  | 1
25 | 三角锉 | 工作范围长≥175mm；注塑手柄。 |  |  |  |  | 个 |  | 2
26 | 玻璃管切割器 | 适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。 |  |  |  |  | 个 |  | 4
27 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 |  |  |  |  | 个 |  | 4
28 | 打孔夹板 | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长≥220mm，宽≥35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度≥40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度 |  |  |  |  | 个 |  | 4
29 | 打孔器刮刀 | 1、采用金属材料制作，表面作防锈处理； 2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 |  |  |  |  | 个 |  | 4
30 | 电动钻孔器 | 1、此产品输入功率不大于580W；2、具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业。 |  |  |  |  | 个 |  | 2
31 | 红液温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
32 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+200℃，分辨率0.1°C |  |  |  |  | 支 |  | 30
33 | 计时器 | ≥7.2cm*7.2cm，可背面支撑 |  |  |  |  | 个 |  | 40
34 | 水电解实验器 | 1、高度≥20cm，产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、合金电极、导线、连接胶管等组成； 2、H形电解管由塑料制成，按15ml分度，最小分度单位为1ml； 3、工作电压：12V； 4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。 |  |  |  |  | 套 |  | 50
35 | 水电解演示器 | 1、电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式； 2、实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min； 3、制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗； 4、贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL； 5、电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％； 6、玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 |  |  |  |  | 套 |  | 6
36 | 滴定夹 | 1.产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为≥1KG。确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2.各夹头上装有软质护套，尺寸≥230*120*42mm。 |  |  |  |  | 个 |  | 60
37 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 2、支架为塑料制作； 3、横杆为塑料制作； 4、支架与横杆插装后应摆放平稳。 |  |  |  |  | 个 |  | 2
38 | 移液管架 | 塑料制品8孔。 |  |  |  |  | 个 |  | 2
39 | 升降台 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板≥150mm×150mm，下底板≥180mm×180mm。 |  |  |  |  | 个 |  | 60
40 | 量筒 | 1、标称容量：20mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
41 | 量筒 | 1、标称容量：25mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
42 | 量筒 | 1、标称容量：50mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
43 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：50mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
44 | 滴定管酸式 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
45 | 滴定管酸式 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
46 | 滴定管碱式 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，50mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
47 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象，规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 |  | 500
48 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃； 3、支管与试管连接处牢固、平滑。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
49 | 硬质玻璃管 | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ15mm，长150mm。 |  |  |  |  | 支 |  | 200
50 | 硬质玻璃管 | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ20mm，长250mm。 |  |  |  |  | 支 |  | 200
51 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：5mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
52 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
53 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
54 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
55 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
56 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
57 | 液封除毒气集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 5
58 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 200
59 | 茶色广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
60 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 200
61 | 茶色细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 100
62 | 气体发生器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
63 | 气体发生器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
64 | 分液漏斗（锥型） | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
65 | 分液漏斗（球型） | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：球形，50mL。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
66 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm~2mm |  |  |  |  | 支 |  | 50
67 | 滴管 | 1、玻璃滴管； 2、规格：150mm。 |  |  |  |  | 支 |  | 50
68 | 钴玻璃片 | 焰色反应专用钴玻片 |  |  |  |  | 个 |  | 40
69 | 坩埚 | 材质：瓷，30mL |  |  |  |  | 个 |  | 100
70 | 镊子 | 不锈钢，尖头，≥140mm |  |  |  |  | 个 |  | 100
71 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 |  |  |  |  | 个 |  | 100
72 | 药匙 | ≥20cm，双头，铝制 |  |  |  |  | 个 |  | 100
73 | 玻璃弯管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 |  |  |  |  | 个 |  | 100
74 | 玻璃弯管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm；； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |  |  |  |  | 个 |  | 100
75 | 橡胶塞 | 3号/4号/5号/6号/7号各100个 |  |  |  |  | 个 |  | 100
76 | 橡胶塞 | 3号带单孔/6号带单孔/6号带双孔/7号带单孔/7号带双孔各50个 |  |  |  |  | 个 |  | 50
77 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 |  |  |  |  | 米 |  | 5
78 | 橡胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚≥1mm。 |  |  |  |  | 米 |  | 5
79 | 橡胶管 | 1.外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700% |  |  |  |  | 米 |  | 10
80 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL |  |  |  |  | 个 |  | 40
81 | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  | 60
82 | 试管刷 | Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  | 60
83 | 试管刷 | Φ32mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 |  |  |  |  | 个 |  | 60
84 | 滴定管刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 |  |  |  |  | 个 |  | 10
85 | 蒸发皿 | 1、60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%；5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |  |  |  |  | 个 |  | 50
86 | 蒸发皿 | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ |  |  |  |  | 个 |  | 50
87 | 塑料多用滴管 | 塑料材质， 3ml |  |  |  |  | 支 |  | 500
90 | 水止皮管夹 | 1、产品用直径Φ≥3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 |  |  |  |  | 个 |  | 40
91 | 铂丝 | Φ≥0.5mm镍铬丝，长度≥9cm |  |  |  |  | 根 |  | 40
92 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试 |  |  |  |  | 个 |  | 4
93 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通讯或无线通讯，支持有线连接的不少于四通道并行数据采集 |  |  |  |  | 套 |  | 4
94 | 温度传感器 | 量程-25℃～125℃；分辨力0.1℃；误差±0.5% |  |  |  |  | 支 |  | 5
95 | 电导率传感器 | 低量程0μS/cm～200μS/cm，中间量程0μS/cm～2000μS/cm，高量程0μS/cm～20000μS/cm；分辨力：低量程0.1μS/cm，中间量程1μS/cm，高量程10μS/cm；误差：低量程±8%，中间量程和高量程±5% |  |  |  |  | 支 |  | 5
96 | 氧气传感器 | 量程0%～27%；分辨力0.01%；误差±1% |  |  |  |  | 支 |  | 5
97 | 二氧化碳传感器 | 量程0mL/m3～10000mL/m3和0mL/m3～100000mL/m3；分辨力0mL/m3～10000mL/m3：3mL/m3，0mL/m3～100000mL/m3：30mL/m3；误差±10% |  |  |  |  | 支 |  | 5
98 | 气体压强传感器 | 量程0kPa～200kPa；分辨力0.1kPa；误差±4kPa |  |  |  |  | 支 |  | 5
99 | 相对湿度传感器 | 量程0%～95%；分辨力0.1%；误差±2% |  |  |  |  | 支 |  | 5
100 | 溶解二氧化碳传感器 | 量程4.4mg/L～440mg/L；分辨力0.1mg/L；误差±5% |  |  |  |  | 支 |  | 5
101 | pH传感器 | 测量范围：0.0-14.0pH ,分辨率：0.1pH |  |  |  |  | 支 |  | 10
102 | 空气质量检测仪 | 可检测甲醛、PM2.5等 |  |  |  |  | 台 |  | 2
103 | 中和热测定仪 | 本仪器装置有φ89×96mm有机玻璃外壳,有机玻璃上盖,隔热温层,φ≥47×70mm有机圆筒内，以及玻璃环形搅拌器等部件组成。 |  |  |  |  | 套 |  | 50
104 | 原电池实验器 | 原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成。 |  |  |  |  | 套 |  | 40
105 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4。 |  |  |  |  | 个 |  | 10
106 | 教师用分子结构模型（球棍式） | 球棍式或比例式；Φ≥40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ≥30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。 |  |  |  |  | 套 |  | 4
107 | 教师用分子结构模型（空间充填式） | 空间充填式球直径30-40mm |  |  |  |  | 套 |  | 4
108 | 学生用分子结构模型（球棍式） | 球棍式或比例式；Φ≥25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ≥17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |  |  |  |  | 套 |  | 40
109 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应。本产品由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、附件盒组成。 |  |  |  |  | 套 |  | 4
110 | 有机高分子材料标本 | 1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等； 2、每种标本附有标签； 3、优质塑料盒包装。 |  |  |  |  | 套 |  | 2
111 | 价层电子对互斥模型 | CO2、SO2、CO32-、H2O、SO3、NH3、CH4 |  |  |  |  | 套 |  | 2
112 | 金属晶体结构模型 | 本模型由：面心立方（球棍式）和六方（球球式）组成 |  |  |  |  | 套 |  | 2
113 | 离子晶体结构模型 | 包括但不局限于氯化钠、氯化铯等 球直径不小于30 mm |  |  |  |  | 套 |  | 2
114 | 共价晶体结构模型 | 包括金刚石、二氧化硅等 球直径不小于30 mm |  |  |  |  | 套 |  | 2
115 | 分子晶体结构模型 | 包括但不局限于C60 、冰、干冰、碘、天然 气水合物等 球直径不小于30 mm ，塑料杆 |  |  |  |  | 套 |  | 2
116 | 混合型晶体结构模型 | 石墨 球直径不小于30 mm |  |  |  |  | 套 |  | 2
117 | 金刚石结构模型 | 1、仪器可组装金刚石晶体结构，由黑色橡胶球、塑料杆组成，演示用； 2、直径不小于27mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。 |  |  |  |  | 套 |  | 4
118 | 金刚石结构模型 | 1、实心注塑球（直径≥20mm）由30个黑球和40根链接棒组成； 2、每盒30个球，固定组成完整的金刚石结构模型； 3、硬质纸盒包装。 |  |  |  |  | 套 |  | 60
119 | 石墨结构模型 | 1、仪器可组装石墨晶体结构，由黑色橡胶球39个、塑料杆组成，演示用； 2、橡胶球直径不小于27mm；球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。 |  |  |  |  | 套 |  | 4
120 | 石墨结构模型 | 1、由实心橡胶球（直径≥20mm）、链接杆组成； 2、每盒39个球，固定组成完整的石墨结构模型； 3、硬质纸盒包装。 |  |  |  |  | 套 |  | 60
121 | 碳-60结构模型 | 1、模型由黑色塑料球60个和管状塑料键组成，演示用； 2、球与键的表面应光滑无划痕；键与球的结合应松紧恰当。 |  |  |  |  | 套 |  | 4
122 | 碳-60结构模型 | 1、由实心注塑球（直径≥20mm）、链接杆组成； 2、每盒60个球，固定组成完整的碳-60结构模型； 3、硬质纸盒包装。 |  |  |  |  | 套 |  | 60
123 | 晶体标本 | 包括食盐晶体、硫酸铜晶体、苏打晶体、石膏晶体、明矾晶体 |  |  |  |  | 套 |  | 1
124 | 非晶体标本 | 包括橡胶、松香、塑料、沥青、玻璃 |  |  |  |  | 套 |  | 1
125 | 金属矿物标本 | 1、铜、铁、铝、钨、锡；块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石； 2、各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。透明塑料盒包装。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
126 | 非金属矿物标本 | 包括石膏、长石、云母、石灰岩、白灰岩 |  |  |  |  | 套 |  | 1
127 | 无机材料标本 | 包括但不局限于铁合金、铝合金、铜合金、 普通玻璃、陶瓷、水泥等 |  |  |  |  | 套 |  | 1
128 | 有机高分子材料标本 | 1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等； 2、每种标本附有标签； 3、优质塑料盒包装。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
129 | 新型材料标本 | 包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 |  |  |  |  | 套 |  | 1
130 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构； 2、炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口； 3、空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系； 4、空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口；加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
131 | 硫酸接触室模型 | 1、产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器； 2、热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构； 3、气体的各进、出口的位置正确。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
132 | 氨合成塔模型 | 1、产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等； 2、外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其壁厚； 3、触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上；热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
133 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
134 | 称量纸 | ≥100*100mm 500张/盒 |  |  |  |  | 包 |  | 10
135 | 废液缸 | 粘贴“废液收集桶”标签，约1L(小桶)，不易倾侧、打翻，塑料制。 |  |  |  |  | 个 |  | 60
136 | 废液缸 | 塑料制，10L敞口废液回收桶 |  |  |  |  | 个 |  | 4
137 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L废液桶 |  |  |  |  | 个 |  | 5
138 | 小玻璃瓶 | 10ml螺纹口 |  |  |  |  | 个 |  | 200
143 | 蒸馏水 | 500mL/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 20
144 | 粗盐 | 500g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 5
145 | 大理石 | 块状，500g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 5
146 | 铁片 | 500g/包 |  |  |  |  | 片 |  | 2000
147 | 单面覆铜板 | 单面≥5x7cm 厚≥1.5mm |  |  |  |  | 张 |  | 100
148 | 铜片 | 化学纯,c、p，宽度不大于5mm；厚度不小于0.1mm不大于0.4mm，100g/瓶 |  |  |  |  | 片 |  | 2000
150 | 锌片 | 工业，100g/包 |  |  |  |  | 片 |  | 2000
151 | 铝片 | 工业，100g/包 |  |  |  |  | 片 |  | 2000
152 | pH试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm，尺寸55*30mm。 |  |  |  |  | 本 |  | 10
合计

## 一中生物仪器
一中生物仪器
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 显微镜 | 1、1000倍，单筒，布包，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×、5×4、放大倍数：放大1000×； 5、照明系统：自然光源 6、工作台：简易平台； 7、调焦系统：粗微动分轴。 |  |  |  |  | 台 |  | 25
2 | 纱布 | 10块/包 |  |  |  |  | 包 |  | 50
3 | 恒温水浴锅 | 1、注塑外壳； 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压：AC220V•50Hz； 4、功率：300W，室温-100℃5、温控精度≦±0.3℃。 |  |  |  |  | 个 |  | 1
4 | 字母“e”装片 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3、标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4、字母应不能脱落，放置不能歪斜。 |  |  |  |  | 个 |  | 50
5 | 吸水纸 | ≥25X80mm 100张/盒 |  |  |  |  | 包 |  | 10
7 | 一次性手套 | 乳胶，一次性 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
8 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃。 |  |  |  |  | 个 |  | 10
9 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 |  |  |  |  | 个 |  | 10
10 | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ60mm。 |  |  |  |  | 包 |  | 10
11 | 封口胶带 | 宽≥10cm*长≥38m |  |  |  |  | 卷 |  | 10
12 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 个 |  | 60
13 | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 |  |  |  |  | 个 |  | 5
14 | 载玻片 | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角； 3、50片/盒。 |  |  |  |  | 包 |  | 10
15 | 盖玻片 | 1、玻璃制； 2、0.1mm1/400mm²； 3、100片/包。 |  |  |  |  | 包 |  | 20
16 | 短颈漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 |  |  |  |  | 个 |  | 20
17 | 离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |  |  |  |  | 个 |  | 1000
18 | 呼吸作用实验装置 | 由透明塑料容器、集气盖、试管漏斗、盖板等，尺寸≥195*95*280mm |  |  |  |  | 个 |  | 2
19 | 胶头滴管 | 1、玻璃滴管； 2、规格：150mm。 |  |  |  |  | 个 |  | 100
20 | 带屉大蒸锅 | 材质：不锈钢，直径≥34cm。 |  |  |  |  | 个 |  | 1
21 | 大菜板 | 木质，≥43*31*2.5cm |  |  |  |  | 个 |  | 1
22 | 3D人体血管横截面解剖模型 | 血管模型：≥20*13.5*16cm |  |  |  |  | 套 |  | 10
23 | 血液抗凝剂 | 试剂，500g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
24 | 斐林试剂AB液 | 试剂，500g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
25 | 双缩脲试剂 | 试剂，500ml/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
26 | 苏丹Ⅲ染色液 | 试剂，25g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
27 | 醋酸洋红 | 试剂，10g/瓶。 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
28 | 三角瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 瓶 |  | 20
29 | 三角瓶封口膜 | 无菌装≥12cm（膜直径≥16mm）50张/包 |  |  |  |  | 袋 |  | 100
30 | 琼脂粉 | 工业品，250g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 2
31 | 胰蛋白胨 | 500g/瓶。 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
32 | 氯化钠 | 工业，500g/瓶。 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
33 | 酵母浸粉 | 250g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
34 | 收纳箱 | 矮型，储存及分发药品用，高度要适中 |  |  |  |  | 个 |  | 2
35 | 不锈钢镊子 | 不锈钢，尖头，≥140mm |  |  |  |  | 个 |  | 50
36 | 碘化钾 | 试剂，500g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 |  | 1
37 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 |  |  |  |  | 根 |  | 25
38 | 温度传感器 | 量程-25℃～125℃；分辨力0.1℃；误差±0.5% |  |  |  |  | 个 |  | 27
39 | 环创材料成品种子标本 | 8种种子，≥185*140*26mm，干制 |  |  |  |  | 个 |  | 5
40 | 龙胆紫试剂 | 试剂，25g/瓶 |  |  |  |  | 个 |  | 1
41 | 海洋生物标本 | 长方形≥12款，海洋树脂标本 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
42 | 昆虫标本 | 1、常见益虫、害虫各6种； 2、实心包埋 3、标本包括各昆虫的全部生长阶段； 4、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
43 | 花生发育生长标本 | 干制标本，盒装，充分显示此物种的完整生活史，工艺精美，标本体无损坏。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
44 | 小麦发育生长标本 | 干制标本，盒装，充分显示此物种的完整生活史，工艺精美，标本体无损坏。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
45 | 棉花发育生长标本 | 干制标本，盒装，充分显示此物种的完整生活史，工艺精美，标本体无损坏。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
46 | 地钱发育生长标本 | 干制标本，盒装，充分显示此物种的完整生活史，工艺精美，标本体无损坏。标本盒上盖采用透明浮法玻璃制作，下盖由环保厚卡纸加工制作而成，标本盒尺寸不小21.7*17.1*3.2cm，上下盖可以打开，便于学生更直观的观察，不易破损，接合紧密。标本应固定牢固，不易脱落。 |  |  |  |  | 盒 |  | 1
47 | 细菌三型永久涂片 | 1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 |  |  |  |  | 个 |  | 30
48 | 展示柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2000mm（±5mm）； 2、铝木结构，采用结构为内槽式铝合金框架结构，立柱及横档≥27.5*27.5*1mm、≥37.5*37.5*1mm和ABS连接件组装而成；表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点； 3、柜体衬板：上柜为≥5mm玻璃，下部为对开木门，不锈钢拉手； 4、柜门：上部为移动玻璃门，下部为板材拉门，拉手美观耐用，使用方便。搁物板上部为2层钢化玻璃搁物板，下部设置1块固定隔板。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 |  |  |  |  | 组 |  | 2
49 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 |  |  |  |  | 个 |  | 1
50 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 |  | 8
51 | 胶凳子 | 尺寸规格：33*24*45cm（±1cm） 支架规格：主支撑脚采用40*20cm（±1mm），管材表面流水线静电喷塑处理，凳架常规为白色或者黑色。 |  |  |  |  | 把 |  | 25
合计

## 二中仪器柜
二中仪器柜
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | 物理仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 |  | 20
2 | 化学仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 |  | 20
3 | 生物仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 |  | 20
合计

## 二中心理咨询室
二中心理咨询室
序列 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元）
1 | AI心育自助服务系统 | 一、软件功能 系统主要分为心理自助资源、AI心理助手、互动训练、舒压训练营、预约咨询、紧急援助等不少于6个功能模块。 1、心理自助资源:提供三大模块的心理自助服务，包括自助课堂、心理自助训练及运动放松调节等； ▲（1）支持心理自助课堂：提供热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容；（提供国家认可第三方检测机构出具的“心育自助服务系统”报告扫描件） ▲（2）支持心理自助训练：提供热爱老师、笑看挫折、心胸开阔、虚心好学、异性交往、责任担当等不少于6个主题类的视频内容；（提供国家认可第三方检测机构出具的“心育自助服务系统”报告扫描件） （3）运动放松调节：提供不少于4个运动放松调节课程教学视频，如前后交叉小跳、原地慢跑、屈膝后侧拉伸等； 2、AI心理助手：提供不少于三种智能助手模型，支持语音交互与语音控制，可根据使用场景随时切换，并支持查看历史对话消息； 3、舒压训练营：帮助学生了解自我压力、科学舒缓压力、重塑抗压思维、提升心理韧性；提供压力测量问卷并结合AI智能问答； 4、支持互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等训练模块； （1）专注力训练：提供黑桃A、圈数字、观察力训练、反应力训练、舒尔特方格等训练项目； （2）情绪主题：情绪主题提供情绪区分、情绪来源、情绪识别等情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习； ▲①情绪主题训练包括：（你会区分积极情绪与消极情绪吗？你知道情绪有几种来源吗？你能从成语中识别常见的潜意识条件性情绪反应吗？）不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪、条件性情绪视频内容的学习；（提供国家认可第三方检测机构出具的“心育自助服务系统”报告扫描件） （3）认知主题：认知主题提供被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习； ▲①认知主题训练包括：（如果被老师批评了，心情不好时，你应该怎么想”？考试没有考好，你心情不好时，应该怎么想”？运用深呼吸、运动等方式来调整情绪，可是我有时还是会感到焦虑怎么办？）不少于3个训练内容，支持答题后给出对应的指导提示和视频内容学习；（提供国家认可第三方检测机构出具的“心育自助服务系统”报告扫描件） 5、支持预约咨询：支持在线预约咨询服务功能和设备在线预约功能； （1）支持在线预约，查看预约咨询信息，包括可预约的心理老师姓名、心理老师简介、具体时间等，预约时，须填写申请原因并选择咨询时段，可对预约信息进行取消操作； （2）支持查看预约心理设备信息，包括设备介绍、可预约时间等；选择心理设备进行预约；可对预约设备进行取消操作； ▲6、支持紧急援助：帮助用户在危急情况下迅速联系到紧急联系人；（提供国家认可第三方检测机构出具的“心育自助服务系统”报告扫描件） 7、支持数据对接：与云平台实现用户数据对接，可通过云平台入口为自助服务系统实现用户信息的录入、保存、删除、报告等管理功能。训练者完成不同的训练模块和量表测评会得到不同数据报告，其中训练报告分为训练数据，训练详情、训练表现、报告总结等模块；量表报告支持查看对应测评结果和说明内容。后台可支持导出报告或删除报告； 8、支持动态屏保：支持设备屏保功能的开启和关闭； 9、支持个人信息管理：支持记录头像、昵称、性别、年龄、出生年月、学校、年级和班级信息等。 二、硬件参数 1、使用终端 （1）尺寸：≥长450mm*宽250mm，可触控； （2）分辨率：≥1920*1080； （3）处理器：四核，最高主频2GHz； （4）内存：≥4G； （5）储存空间：≥32G； （6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R）； （7）USB接口：≥1个USB3.0，≥6个； （8）网络接口：内置Wifi，支持蓝牙4.2； （9）摄像头：有效像素≥1920*1080； 2、表面材质：钣金喷漆处理+前覆钢化玻璃； 3、机体工艺：铝合金氧化边框； 4、整机尺寸：≥长740mm*宽400mm*高1350mm； 5、听筒：热塑性工程塑料材质，内装有磁铁，配合感应挂架实现摘挂机，配置不锈钢金属软管。 |  |  |  |  | 台 |  | 1
2 | AI校园心育系统 | 一、基础数据中心 1、支持部门、角色以及人员管理和设置，包含部门管理、角色管理、老师管理、学生管理等功能； 2、支持部门管理：为每个部门添加多个年级，为每个年级添加多个班级。可以添加、编辑和删除年级和班级，支持批量导入部门； 3、支持角色管理：自定义添加角色，并为角色分配相应的系统模块权限； 4、支持老师管理：添加、修改、删除信息和分配角色，包括姓名、生日、性别、手机号、部门等，支持批量导入与下载数据，并可批量调整所属部门； 5、支持学生管理：添加、修改、删除信息和分配角色，包括账号、姓名、密码、性别、生日、部门等，支持单个添加及批量导入、下载信息，并可批量调整所在班级； 6、支持用户导入：下载导入模板，批量导入，自动生成登录账号、密码及机构信息； 7、支持权限设置：层级化权限管理，权限可细化至具体功能模块的菜单级别，支持自定义设置角色查看模块权限； 8、支持添加的用户，互通登录云平台和云平台对应相同的硬件设备。 9、AI心理助手：支持通过心理助手快速询问系统常见问题，并通过心理助手完成导入学生和导入部门等操作。 二、家校心育中心 1、支持心理预约：开放预约时间表，并提供心理咨询服务预约通道； 2、支持心理普查：可在平台完成学校的心理普查和测评、家庭教育调研等工作； 3、支持家校共育：针对学生的问题，在家校间进行观察、跟踪和问题上报，并支持在对应学生校园心理辅导期间通过此模块完成辅导治疗家庭作业； 4、支持心理知识科普：内容涵盖学习心理、人际关系、生活、性格等层面，围绕问题相关的情绪、思维、行为、认知评价等展开；课程内容包括“如何引导爱玩手机的孩子”、“如何预防和减少青春期逆反”、“如何识别孩子心理健康预警信号”、“如何培养孩子热爱父母的优秀品格”等，且内容会定期常态化更新； 5、支持校园心理活动：学校机构能够自主管理并发布各类心理活动，包括活动详情、时间、地点等关信息，通过智能化的管理平台，学校机构可以追踪活动的发布状态，实时活动进展。学生只需通过线上平台，即可完成活动报名；学校机构可发布各类社区信息，包括但不限于心理健康知识、成长建议、活动预告等； 6、异常情况上报：支持在教师端/家长端上传问题学生异常情况至心理健康中心，支持结构化表单填写问题状况，并自动区分其预警等级； 7、支持校内辅导：支持教师端/家长端对申请辅导的学生进行同意并查看辅导记录； 8、心情记录：支持记录当天心情和发布动态内容，查看每月心情记录； 9、自我探索：支持提供认识自我、学会学习、升学与择业、社会与适应、人际交往等不少于五种类型量表，支持测评和查看报告。 三、危机管理中心 危机管理中心包括概况、心理筛查、危机预警、心理辅导、档案管理、排班预约、其他管理等功能。 1、支持概况总览功能：包括总人数、预警人数、危机人数、报告数量； ▲2、支持发起普查：支持自定义发布普查计划，含普查名称、普查说明、普查开始、结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等；（提供国家认可第三方检测机构出具的“校园心育系统”报告扫描件） 3、支持输入普查目的和对象，AI推荐系统内合适量表使用。支持单次普查计划发放多个量表；系统新增普查任务后，系统会自动生成普查任务链接（手机、电脑）和测评二维码； 4、支持普查列表：普查动态：可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表；查看普查报告包含普查筛查标准、筛查工具、心理测试分析、预警名单、对策与建议；预警名单可对普查存在风险或问题的人员进行识别预警级别和名单； 5、支持异常上报：支持查看老师或家长上传的问题学生信息，支持查看问题上报内容并对异常上报学生进行流转预警处理。 6、支持量表评估：支持通过使用标准化的心理测量工具来评估受测者在某些特定领域的心理特征或状态，可针对普查预警名单人员发起二次测评操作；心理访谈：心理工作者与受测者的交谈； 7、支持观察记录：记录个体的信息，在生活中的行为和情绪变化、学习表现、思维等信息以及观察参与人每日提供观察内容信息；共享观察记录：支持观察记录数据共享；观察数据删除； 8、支持校外转介：管理校内学生转介或在外医院心理治疗信息；下载建议书：提供文档下载功能；心理诊断报告：支持上传学生医院诊断信息并存档；支持对学生的休学、复学状态进行变更和记录； 9、支持心理预警库：支持查看由普查或异常上报预警流转人员信息，支持对人员量表评估、心理访谈、观察记录的发起和查看；支持对同意评估的预警学生一键发送《评估登记表》，快速了解学生家庭情况、在学校的情况、重大事件、情绪和行为；支持查看人员档案信息，快速了解人员基本信息和跟踪记录；支持调整人员预警等级；支持在心理访谈完善情况下使用智能评估结合学生访谈情况和历史量表信息自动生成评估诊断参考信息；支持在完成心理评估后，对受测者的危机程度、问题类型、干预手段进行标记、描述汇总；并支持在完成评估诊断基础上通过智能分析帮助老师快速定位学生危机程度和问题类型； ▲10、支持个体危机管理：支持危机干预：危机干预包括校内辅导、校外转介等；流转：对用户的预警级别进行流转；（提供国家认可第三方检测机构出具的“校园心育系统”报告扫描件） 11、支持个体心理辅导：个体辅导记录：可添加多次记录、老师访谈记录、家长访谈记录、辅导总结等，辅导记录包括辅导时间、个人基础信息、辅导目标、主要问题、家庭情况、辅导方案等内容；针对辅导用户可发起日常运动、设备辅助、资源学习等辅导帮助；支持开放辅导数据；支持导出辅导数据； 12、支持普查档案：对个人普查档案进行管理；个人普查档案包含基本信息、因子得分、总体分析等内容； 13、个人档案：支持查看个人基本信息、普查收集字段信息以及系统内使用产生的普查记录、预警记录、测评记录、观察记录、危机记录、预约记录、辅导记录，支持时间线查看记录变更和对应文件内容；支持一键导出指定时间范围内《一生一档》心理汇总档案文件内容，包含学生基础信息表、学生心理评估信息表、学生心理辅导信息表、以及历史量表作答报告。 ▲14、支持排班管理：支持老师排班管理，对心理老师进行预约时段、预约次数进行排班设置，可设置、修改、删除预约的初始时间段和结束时间段；支持预约排班查看，可查看心理老师预约排班情况，含用户姓名，预约起始时间，是否完成等；（提供国家认可第三方检测机构出具的“校园心育系统”报告扫描件） 15、支持危机上报：支持将对应材料上报至上级机构（诊断书、家校观察记录、心理访谈记录、量表评估）； ▲16、支持上报管理：普查上报：查看下级对上级进行上报的普查数据；普查档案上报：支持查看下级对上级进行上报的普查档案数据；危机上报：支持查看下级对上级进行上报的危机预警数据。（提供国家认可第三方检测机构出具的“校园心育系统”报告扫描件） 四、智慧心大数据中心 1、支持机构数据：以学校为单位的数据查看与分析；查看当前教师总数、查看到心理老师、普通老师、班主任等师资分布比例和数量；查看学生总人数、学生男女性别分布；查看学生年级人数分布分析；查看一定时间范围内新增和日活的数据量； 2、支持普查数据：查看机构心理普查的次数以及测评次数；可查看普查类型、人数、档案数、预警人数等数据； 3、支持资源数据：查看资源总数、资源观看情况、资源类型统计等数据；查看主题活动总数、活动数据统计等数据； 4、支持设备数据：查看区域内功能室数据、设备总数、使用情况、分布情况、运行情况、报告数等。 五、物联设备管理（与已有终端设备联接） 1、校园心育系统统一、集中、汇总性的报表系统，所有统计分析类的数据，包括数据总览，明细列表，图表分析展示、列表展示、数据搜索等数据报表； 2、支持查看所购买过的并且有权限同时已上云的设备APP使用的数据概览和使用数据的明细列表，并且可以通过跟踪筛选条件进行分维度筛选； 3、支持查看云平台自身系统的使用数据，作为用户行为数据分析和用户行为数据的日志数据，并且在有权限的情况下可以查看明细；通过用户行为数据分析也可以得出一些参考指导建议； |  |  |  |  | 套 |  | 1
3 | 反馈音乐放松系统 | 一、硬件参数： 1、放松椅整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1050mm(高）(椅背收起)；≥1700mm（长）*820mm（宽）*840mm(高）（椅背展开）；产品净重：45KG最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）； 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米色； 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节； 4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐； 5、多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换； 6、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度血氧波形等； 7、使用终端尺寸：≥长240mm*宽150mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。 二、软件功能： 1、支持用户名密码登录、人脸识别登录； 2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等模块； ▲（1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行分析，并为使用者调整音乐放松方案；（提供国家认可第三方检测机构出具的“反馈音乐放松系统”报告扫描件） （2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型； ▲（3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、心率变异性生理指标。（提供国家认可第三方检测机构出具的“反馈音乐放松系统”报告扫描件） ①想象放松：包含大海、田野及草原等场景； ②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：提供训练视频，配合放松音效教学； ▲（4）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告；（提供国家认可第三方检测机构出具的“反馈音乐放松系统”报告扫描件） ▲3、支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告；（提供国家认可第三方检测机构出具的“反馈音乐放松系统”报告扫描件） 4、支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换； 5、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 三、产品配置 1、体感音乐放松椅1台 2、反馈音乐放松系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、支架1个 |  |  |  |  | 套 |  | 1
4 | 初级版实木心理沙盘 | 一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、≥600个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 五、沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
5 | 沙盘助教AI分析系统 | 1、资产管理 （1）资产管理：支持资产管理，通过新建分类，新建下级或新建同级分类内容；支持对新建分类进行修改名称、删除分类等操作。 （2）资产列表：支持在资产分类下新增资产，可进行资产编号、照片、资产分类、购入日期、创建时间、导入导出等操作。支持手动输入或通过智能分析补充象征意义内容；资产信息支持修改、删除和复制操作。 2、心理辅导活动 （1）个体设备辅导活动列表：支持新增个体设备辅导活动信息，包括辅导基础信息、沙盘设备辅导信息。支持修改、删除和导出。 （2）AI沙盘解读：支持录入沙盘的名称、主题、作品图片、基本情况，以及使用沙具；启用AI分析生成沙盘解读参考内容，支持重新分析。 （3）沙盘团体设备辅导活动列表：支持录入团体活动基础信息、活动信息，支持录入多小组、多轮次的沙盘活动信息，每轮沙盘支持录入图片；支持编辑小组人员信息，添加或移除对应人员；活动内容支持修改、删除和导出。 3、辅导学习中心：支持新建分组，支持对新增分组修改名称、新建子分组、新建内容、删除等操作；支持在不同分组下新增内容，支持视频和图文格式，支持编辑和删除。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
6 | 学习状态调整系统 | 一、软件功能： 系统分为问卷中心、案例中心、学习中心、调节训练、放松训练、数据中心等不少于6个模块； ▲1、支持问卷中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种问卷测试，并查看报告相应的建议；（提供国家认可第三方检测机构出具的“学习状态调整系统”报告扫描件） （1）问卷可评估厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习障碍引起的心理健康状况； 2、支持案例中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等常见案例视频内容； ▲2、支持学习中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种学习案例，从了解问题、学习案例、全面解析问题表现、发现方法、辅导策略完成学习，生成学习建议报告；（提供国家认可第三方检测机构出具的“学习状态调整系统”报告扫描件） （1）通过微课程形式对厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习障碍进行解析，采用情景导入的方式，包括定义、表现形式、心理机制分析以及形成过程，并提出解决方案，且每种学习障碍均配一个典型案例； 3、支持调节训练：高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练； ▲（1）高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练均有介绍视频，通过连接血氧仪设备开始训练，根据生理数据控制训练进度，并在训练结束后给出报告；（提供国家认可第三方检测机构出具的“学习状态调整系统”报告扫描件） （2）支持悬浮式呼吸助手调控呼吸节奏，实时显示心率血氧生理指标结果； 4、支持放松训练：提供主题放松和风景想象放松不少于8个放松训练方案；包括课堂分心&高效课堂、厌学/热爱学习、考试焦虑/轻松迎考、偏科/打败偏科、风景想象放松等； 5、支持数据中心：包含问卷中心和训练报告；支持查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录； ▲（1）训练报告：包含个人信息、训练信息和训练类型，以图表方式展示并提供相应的结果报告建议；（提供国家认可第三方检测机构出具的“学习状态调整系统”报告扫描件） （2）详细记录训练类型、平均心率、训练时间及训练时长对比，训练时长对比以图表方式展示各类生理指标，支持生理指标变化曲线缩放查看； （3）问卷报告：雷达图展示问卷结果，问卷结果提供参考建议和改进措施； （4）支持查看包括姓名、性别、人员类型、部门等信息；支持对每个问题类型下的因子进行解读； 6、支持版本更新：支持系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级； 7、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 二、硬件参数 1、学习状态调整系统铝箱： （1）尺寸：≥长400mm*宽240mm*高100mm； （2）材质：铝合金骨架+多层板， 2、使用终端：尺寸：≥长240mm*宽120mm；处理器：八核； 3、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率，OLED显示。尺寸≥长55mm*宽35mm，血氧饱和度测量范围：0-100%，脉率测量范围：25-250bpm。 |  |  |  |  | 台 |  | 1
7 | 耐用B型宣泄人 | 1、硅胶宣泄人1个，整体高度在150-180cm之间可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感，内部强力聚氨酯一次成型，结实耐用。产品人性化设计结构简单，安装容易，真人发声设计，拥有不少于6种语音随机播放。底座为PE材料的水桶，直径680mm，高400mm，可注水或者注沙。 2、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥21cm,直径≥46cm。 3、摔打型释压球2个 4、释压手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 5、释压脸谱2张 6、释压背心2件（强弹力棉纺织) 7、注水水管1根 |  |  |  |  | 套 |  | 1
8 | 多元智动减压系统 | 一、软件功能： 1、支持系统设置 （1）提供用户名密码登录和刷脸登录； （2）提供设置击打仪和血氧仪蓝牙连接、人脸识别绑定、退出等； （3）提供设置训练的难易程度、音量调节、灵敏度调节等； （4）提供数据采集和蓝牙连接状态悬浮展示，动态监测； 2、支持训练内容 ▲（1）系统包含声动未来、拳力以赴、面舞飞扬、动感平衡等不少于4个部分；(提供国家认可第三方检测机构出具的“多元智动减压系统”报告扫描件) （2）系统包含拳击、呐喊、体感互动多维一体的减压形式； ▲（3）声动未来提供星河逐梦、一跃千里、破雨前行、智桥飞跃等不少于4个训练项目。系统通过麦克风传感器，将声波转换为电信号，从而捕捉声音的强度和频率，游戏界面可查看心跳速率、血氧饱和度、角色生命值、声音强度、得分、训练计时等内容；(提供国家认可第三方检测机构出具的“多元智动减压系统”报告扫描件) ▲（4）拳力以赴提供极速超越、拳速前进、泳无止境、活力拳击等不少于4个训练项目，连接击打仪，通过加速度传感器和数据处理算法，捕获用户的击打力度、频率，通过蓝牙传输心跳速率和血氧饱和度数据；(提供国家认可第三方检测机构出具的“多元智动减压系统”报告扫描件) （5）面舞飞扬提供深海智航、星际奇航、食趣精灵等不少于3个训练项目，通过摄像头捕获脸部和头部动作，具备面部识别能力。可查看训练介绍，了解训练玩法； ▲（6）动感平衡提供飞行挑战、平衡大师、水果忍者等不少于3个训练项目。支持人体骨骼点扫描技术识别人体关键部位，捕捉用户的身体动作，通过体感分析技术分析用户身体动作数据，生成反馈结果；提供简单、中等、困难三种难度选择；(提供国家认可第三方检测机构出具的“多元智动减压系统”报告扫描件) （7）训练过程中，系统会提供加油鼓励的动画和正向语音语库，包括涵盖工作、学习、情绪、社会等不少于8大类； （8）训练结束后系统自动统计并上传训练数据，如用户地址、训练项目、训练时长、训练结果等； 3、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 二、硬件参数： 1、使用终端： （1）尺寸：≥长950mm*宽500mm，可触控； （2）分辨率：≥1920*1080； （3）处理器：四核+四核； （4）内存：≥8G； （5）储存空间：≥64G； （6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R）； （7）USB接口：≥1个USB3.0，≥6个USB； （8）网络接口：以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2； （9）摄像头：有效像素≥1920*1080；有效焦距≥3.95mm； 2、表面材质：前覆钢化玻璃； 3、机体工艺：铝合金氧化边框； 4、整机尺寸：≥长1050mm*宽450mm*高1750mm； 5、立式击打宣泄靶：总高度≥1700mm，击打靶底座直径≥600mm；靶心直径≥300mm，高≥1030mm；击打靶材质为硅胶； 6、蓝牙模块：内含陀螺仪检测人体的运动量，含蓝牙数据传输模块，蓝牙传输距离≥10米； 7、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率。尺寸≥55mm*35mm，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
9 | 标准版团体辅导箱 | 团体辅导箱1个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维等。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
10 | 团体辅导系统 | 1、资产管理 （1）资产分类管理：支持资产管理，通过新建分类，新建下级或新建同级分类内容；支持对新建分类进行修改名称、删除分类等操作； （2）资产列表：支持在资产分类下新增资产，可进行资产编号、照片、资产分类、购入日期、创建时间、导入导出等操作。资产信息支持修改、删除和复制操作； 2、心理辅导活动 （1）个体设备辅导活动列表：支持新增个体设备辅导活动信息，包括辅导基础信息、设备辅导信息。支持修改、删除和导出； （2）团体设备辅导活动列表：支持录入团体活动基础信息、活动信息，支持录入多小组、多轮次的活动信息，每轮活动支持录入图片；支持编辑小组人员信息，添加或移除对应人员；活动内容支持修改、删除和导出； 3、辅导学习中心：支持新增分组，支持对新增分组修改名称、新建子分组、新建内容、删除操作；支持在不同分组下新增内容，支持视频和图文格式，支持编辑和删除。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
11 | 心理课课例设计与实践课程 | 1、心理课课例设计与实践课程电子资料账号1套（U盘2个）； 2、心理课课例设计与实践课程配套资料4套； 3、心理课课例设计与实践课程道具箱1套；（道具包含不限于小火车、万花尺、乒乒球；） 4、实效化的心理课设计与实践课程培训服务1套，线上培训内容：每季度1次，共计4次。其中单数月份是示范课，由专家带领进行示范研讨学习；双数月份在线解决教材的应用问题，如怎样把教材用好？如何建立教材的支持体系？如何建立课程的管理体系？如何在心理课落地过程中联合家长形成家校合力？如何使科学心理学和心理课程在教学教育中的意义最大化等实效化落地服务； 5、技术支持服务系统：在教材应用与培训期间，提供线上在线答疑服务，为老师们在教学与咨询中的问题进行答疑。 ▲提供国家认可第三方检测机构出具的“心理课课例设计与实践课程道具箱”中道具（小火车、万花尺、乒乒球）关于（铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒）检测报告。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
12 | AI心理投射交互系统 | 一、软件功能 1、支持AI全维心灵透视 （1）重点标注解析：系统支持用户对绘画作品中的特定区域进行自定义标注； （2）房树人（HTP）AI智能识别； （3）AI报告生成：绘画测评完成后，支持生成全维度深度解析报告； （4）场景库：内置沉浸式心理创作场景。 2、支持房树人绘画 （1）测试对象：绘画测试适用于所有人群； （2）测试实施：系统支持独立测试或搭配多台设备在线测试，前端设备完成后可在后台查看到用户完成数据； （3）房树人绘画支持在线绘画和图库上传。在线绘画提供模拟真实纸笔绘画环境，通过图库上传，一键提交作品； ▲（4）房树人绘画支持画笔调节、颜色选择、橡皮调节、撤销、清空画板等功能。画笔调节支持在不少于1像素-100像素范围内进行调节；颜色选择包含不少于20种颜色提供对应颜色的象征和心理影响说明；橡皮调节支持在不少于1像素-100像素范围内进行调节；通过无限级撤销和反撤销操作用户可回退到之前的绘画状态或重新执行已撤销的操作；清空画板提供一键清空画板的功能;（提供国家认可第三方检测机构出具的“心理投射交互系统”报告扫描件） ▲（5）支持查看绘画记录：画笔开启后自动进行绘画过程录制，结束后自动上传至服务器，支持绘画全过程录像回放;（提供国家认可第三方检测机构出具的“心理投射交互系统”报告扫描件） 3、支持报告权限管理 ▲（1）修正报告包括①老师点评：支持老师按作品理解、结构分析、评价与反馈、个性化建议的步骤和准则对作品进行专业点评和评估。②描述分析：提供不少于230幅图文的房树人特点描述;（提供国家认可第三方检测机构出具的“心理投射交互系统”报告扫描件） （2）报告查看：系统支持根据分析结果查看生成报告； （3）绘画点评：针对绘画分别从整体、房子、树木、人物进行分析，针对作品进行记录和点评； 4、支持曼陀罗绘画：可以在遵循传统曼陀罗结构的基础上进行创作；提供多种预设曼陀罗图案模板、支持画笔工具选择，支持不少于20种颜色选择；可记录并保存创作过程及成果； 5、支持想象绘画：内置沙漠、海洋、草原、森林、雪地等多种场景灵感库；提供不少于50个多类型元素添加组合功能；支持元素放大、缩小等控制功能； 6、支持临摹绘画：内置不少于30幅临摹图案； ▲7、支持绘画作品：查看房树人绘画、曼陀罗绘画、想象绘画、临摹绘画等类型作品，可查看测试者姓名、年龄、年级班级、完成时间、出生日期、联系方式、学校名称、绘画作品等信息;（提供国家认可第三方检测机构出具的“心理投射交互系统”报告扫描件） 8、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 二、硬件参数 1、使用终端： （1）尺寸：≥长700mm*宽350mm，可触控； （2）分辨率：≥1920*1080； （3）处理器：四核，最高主频2GHz； （4）内 存：≥4G； （5）储存空间：≥32G； （6）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双 20W/4R，10W/8R）； （7）USB接口：≥1个USB3.0 ，≥6个USB ； （8）网络接口：10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2； （9）摄像头：有效像素≥1928*1088；有效焦距：≥3.95mm； 2、表面材质：前覆钢化玻璃； 3、机体工艺：冷轧钣金； 4、整机尺寸：≥长850mm*宽550mm*高600mm。 5、无线采集器：测量血氧饱和度和脉率。尺寸≥55mm*35mm，血氧饱和度测量范围0-100%，脉率测量范围25-250bpm。 |  |  |  |  | 套 |  | 1
13 | 系统集成 | 根据现场120平方面积进行 1、三个功能室墙面处理(腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理，调制温馨色彩) 2、软包：宣泄室墙面软包、地面防护地板 3、铺设pvc地胶，厚度≥2mm 4、走廊及各功能室内所需要的心理辅导室门牌、管理制度、文化墙的定制根据现场需求定制 |  |  |  |  | 项 |  | 1

## 二中特殊资源教室
二中特殊资源教室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
（一）综合训练、康复、评估类
1 | 多维能力提升训练系统 | 功能：本系统可针对学生进行八大模块的全面评估，详细了解学生的发展水平，并提供出最近发展区，老师可依据评估结果，制定出相应的康复训练计划，为老师和家长提供具体的训练和活动策略，分析这些儿童在社区适应上所遇到的问题和原因，并提供具体的训练和活动策略，帮助儿童融入社区生活。并根据学生的特征，提供心智解读、视觉训练及社会融合教学方面的康复训练设备，帮助学生更好的进行康复训练，可大大提高康复训练效果。 功能介绍： 一、信息录入 1.新建学生档案。 2.学生基本信息编辑：姓名、性别、班级、学号、出生日期、家庭地址、家属信息。 3.学生个人信息记录：生长发育史记录、重大疾病记录、药物服用记录、学生过敏记录。 4.以往教育史：医院诊断记录记结果、以往接受过的教学评估工具及结果、所受教育训练及结果、以往接受教育或训练的学校/机构的教育情况。 二、学生日常记录：分为1.学生的学习偏好：学生学科偏好记录、学生阅读偏好记录、代币记录及其他记录2.学生感觉特点记录：听觉、视觉、触觉、运动觉、嗅觉、味觉及其他记录。3.学生休闲娱乐特点记录：电影、电视、电子设备、音乐、电子网络游戏、棋类游戏、网站、体育活动及其他记录。4.学生活动偏好记录：活动及游戏的记录、物品及玩具的记录。5.学生交流方式和人物喜好记录：交流方式记录、人物喜好记录。6.学生饮食爱好记录 三、八大领域评估： 系统分为八大领域评估，分别是感知觉、兴趣与行为、运动能力、常规执行、情绪管理、言语沟通、社会交往和认知与学业，能针对各个学生进行科学性的能力水平评估。 1、感知觉评估模块：视觉评估1项、听觉2项、痛觉1项、触压觉1项、温度觉1项、嗅觉1项、味觉1项、前庭觉1项、本体觉2项、皮层觉4项、通感1项。共11个分领域，总计21项。 2、兴趣与行为评估模块：有限的兴趣9项、不适宜行为14项、主动性行为9项、变通灵活性8项、共4个分领域，总计40项。 3、运动能力评估模块：基本动作29项、精细动作23项、运动执行3项、身体素质6项、共4个分领域，总计61项。 4、常规执行评估模块：生活自理18项、健康安全10项、学习常规14项、共3个分领域，总计42项。 5、情绪管理评估模块：情绪识别与理解7项、情绪表达6项、情绪回应5项、情绪调控5项、共4个分领域、总计23项。 6、言语沟通评估模块：指令听从4项、理解回应15项、口语表达22项、语音语调5项、沟通互动14项，共5个分领域，总计60项。 7、社会交往评估模块：共同注意7项、交往礼仪11项、交往互动6项、游戏参与9项、共4个分领域，总计33项。 8、认知与学业：概念形成39项、逻辑思维22项、心智解读19项，共3个分领域，总计80项。 四、信息化评估管理：包含评估日期、评估时间、评估领域及完成进度，常规执行评估报告可显示完成状态和一键打印评估报告模块。 五、评估结果分析：系统可自动处理分析各项评估，可单独将学生评估记录调出纳入教学目标，并录入教学建议，可同评估领域报表作为目标对比，更有效的把握学生实时情况，系统有视图、保存及打印功能。 硬件配置：不少于10寸64g平板 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 便携式智能互动音乐训练仪 | ★1.控制面板上配备带有LED显示灯的七个音符触摸按键，七个音乐引导指示灯。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告。） 利用触摸方式操作，有助于提高儿童的手眼协调能力和手指灵活性，也有助于提高儿童的视觉和听觉感知能力。并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 2.可单人进行操作或多人同时操作。 ★3.认识音乐：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴加人声的示范演示方式，培养儿童对音乐的兴趣，提高儿童对音区、音阶、音符和节拍的认识和感知能力。 （1）认识音符：全音符、二分音符、四分音符、八分音符和混合音符的钢琴加人声示范演示； （2）认识节拍：2/4节拍和4/4节拍钢琴加人声的示范演示； （3）认识音阶：自然大调音阶和自然小调音阶的钢琴加人声示范演示。 （4）认识音区：高音、低音、中低音、中高音的钢琴引导的示范演示。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告） 4.训练学习：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴和人声的反复示范互动训练方式，训练强化儿童基础元素的学习和记忆，为后一步的音乐学习打下坚实的基础。 5.专注力训练：单灯随机亮起，触摸LED指示灯，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力；双灯亮起儿童可单人操作也可双人协作，锻炼儿童的协作意识。 ★训练评分：系统根据演奏过程中的准确率和速度进行评分，显示最优排名榜单。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告） 6.引导模式：当儿童想演奏歌曲时，可直接选择内置的曲谱，基本设置中有音乐引导灯，随着灯光指向，儿童跟随触摸LED指示灯进行操作，就可发出美妙的音乐。LED指示灯光的引导也可以帮助儿童提高注意力和反应能力。 7、播放模式：可直接播放内置五类音乐资源，有助于拓展儿童的音乐知识和音乐文化素养。类别包含： 欢乐童谣，经典传颂，世界名曲，一起来跳舞，自然声响五类，共不少于40首歌曲。 ★8.创作模式：实时录音和演奏音频可以帮助儿童了解自己的演奏效果，可以激发儿童的创造力和想象力。录音时的音频有两种模式： 模式一：没有背景伴奏的音频； 模式二： 同步有背景伴奏的音频。（ 投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告。） ★9.竞技模式：单人或多人竞技，选择目标曲谱，系统按照演奏的准确率进行评分，显示排名榜单。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告。） 挫折教育，竞技实战有输有赢，从失败中找原因，从胜利中学会谦虚，不骄傲。 10.蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容. 11.可选择多种乐器演奏（钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管、架子鼓、桑巴鼓） 12.外观：半圆切面安全无棱角 尺寸；≥470*500mm*350mm 材质：表面环保烤漆处理ABS工艺 13.控制面板：钢化玻璃 内置中控显示屏：≥彩屏3寸 14.声音传输：内置扬声器左右各一个 功率：≤4Ω 3W ★15.设备有毒有害物质检测，未检测出铅（Pb）、汞(Hg)、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）物质。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告。） |  |  |  |  | 套 | 1
（二）益智类教具学具类
1 | 希一内学习评估箱 | 该测验适用于3～16岁儿童及青少年，也可用于成年人。该测验受文化和语言影响较小，不但用于聋哑儿童，也可用于少数民族、语言交流困难及正常听力儿童的智力测定与诊断。与目前国内使用的其它智力工具相比，希- 内学习能力测验的特点一是智力结构比较完整，二是可以测出智力的下限，这对能力发展水平较低儿童的康复训练及效果评价十分有利。 主要项目及构想： 穿 珠: 手眼协调及伴随记忆记, 颜 色:色彩刺激视觉记忆，辨认图画: 视觉的鉴别和比较,细节，分析图画联想: 认识环境,思维联想 折纸:手眼协调及伴随记忆，短视觉注意力: 思维集中及伴随记忆 摆方木:从具体事物到抽象空间关系的手眼综合能力，完成图画:分析和综合知觉和想象能力 记 数 字:观察记忆数字能力 迷方:实物测量,知觉联系,手眼协调，图画类同:相同事物视觉和概念联想，空间推理:总体和部分,思维和感觉的联系 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 孤独症学生社会融合综合训练学卡 | ABA卡片配置：实物相同配对90图；什么吃什么40图；相似蔬菜配对54图；相似水果配对48图；相似动物配对81图；相似日用品配对75图；黑白影子配对90图；比大小长短高矮48图；动物模仿40图；颜色属性50图；形状卡32图；动物尾巴配对24图；切剥开水果48图；关联配对50图；动物卡48图； 训练目的和功能： 一、什么吃什么 训练目的: 提高儿童的视觉观察能力，增加儿童对二维物品的区辨能力，帮助儿童理解动物与食物，人物与食物的配对。 训练方法: 1、家长和儿童面对面坐着,可准备两个透明的容器或者纸盘来存放卡片. 2、准备2-3组儿童熟悉的动物卡和动物吃的食 物卡,家长拿出一张胡萝卜的卡片问儿童: "这是什么?"儿童回答:"胡萝卜"家长将胡萝卜的卡片放在一一个容器,再拿出一张兔子的卡片告诉儿童“兔子吃胡萝卜“家长将兔子的卡片和胡萝卜的卡片并排放在同一个容器里,并告诉儿童正确的摆放位置. 3、当儿童熟悉之后，可进行反向教学，将胡萝卜和兔子做配对，儿童熟悉之后可进行多组教学训练。 二、相似日用品配对 训练方法: 相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似日常配对以三张为一组训练，家长可先准备一组卡片(3张),先放一张在桌子上，发指令给儿童,如:"杯子放一起",辅助儿童平行将杯子的卡片放好,接着进行下-张.待儿重熟练后可进行反向配对的方法. 反向配对 1、提前准备:家长准备好两个物品的卡片，比如杯子和牙膏，摆放在桌子上儿童的左右手两侧; 2、家长拿起另一张杯子卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的杯子交给自己，并迅速给予强化; 3、当儿童能够正确的拿起杯子卡片交给家长后，家长可以再拿起另-张牙膏卡片，要求儿童将桌上的牙膏卡片拿给自己。最后能够随机的向儿童出示杯子或牙膏卡片，让儿童从桌上选择正确的卡片交给自己; 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候选物品中完成正确的反向配对。 三、相似水果配对48图. 1、相似配对的间理是必须先掌握相同配对。相似水果配对以三张为一组训练，家长可先准备一组卡片3张，先放在桌子上，发指令给儿童如：“苹果放一起”，辅助儿童平行将苹果卡片放好，接着进行下一张，待儿童熟练后进行反向配对方法； 2、反向配对 1、提前准备：家长准备好两个物品卡片比如苹果和香蕉，摆放在桌子上儿童的左右两侧； 2、家长准备好两个物品卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的苹果交给自己，并迅速给予强化；3、.当儿童能够正确的拿起苹果卡交给家长后，家长可以随便再拿起另一张香蕉卡片，，要求儿童将桌上的苹果拿给自己，最后能够随机向儿童展示苹果卡片； 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候造物品中完成正确的反向配对。 四、相似动物配对81图 1、相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似动物配对以三张。 为一组训练，家长可先准备一组卡片（3张），先放一张在桌子上发指令含人湿如：”一大蒙放一起”辅助儿量平行海大象家的卡片放好接着进行下一张待儿童熟练后可进行反向配对的方法二、反向配对 1、提前准备：家长准备好两个物品的卡片，比如大象和小鸟，摆放在桌子上儿童的左右手两侧；1、提前准备：家长准备好两个物品卡片比如苹果和香蕉，摆放在桌子上儿童的左右两侧； 2、家长准备好两个物品卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的大象交给自己，并迅速给予强化；3、.当儿童能够正确的拿起大象卡交给家长后，家长可以随便再拿起另一张大象卡片，，要求儿童将桌上的大象拿给自己，最后能够随机向儿童展示大象卡片； 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候造物品中完成正确的反向配对。 五、影子配对 提前准备 1、大人准备好两张白菜卡片，一张为彩色一张为黑色图案白底的，和孩子面对面坐在桌子旁，桌上先放置一张白彩色卡片； 2、大人递给孩子另-张白菜卡片，下指令“配对”，立刻辅助孩子把两张白菜卡片并排放在一起，并迅速给予强化; 3、当孩子不需要辅助就可以很好的完成时，大人可以增加一一个物品卡片，即白 菜的另一张黑底白图，大人下指令:“配对” ，辅助孩子将这个黑底白图的白菜卡片进行配对，并排放-一起，并迅速给予强化; 4、当孩子能够正确的配对白菜卡片后，大人可以将不同形态的白菜卡片随意要求孩子进行切换配对，确保孩子能够正确配对。 5、当孩子能够熟悉进行随意切换配对后，大人可以增加其他图案进行配对。比如:准备香蕉三张、白菜三张、草莓三张等，进行配对。确保孩子能够正确配对并迅速给予强化; 6、如孩子不能够在二组或三组中进行随意切换配对时，大人将反回第三条方法进行再次训练，熟悉后，再进行第五条方法训练。 六、切剥开水果配对 训练方法: 1、家长准备一张没有切开的苹果卡，和儿童面对面坐在桌子旁，桌 上先放t- 张没有切开的苹果卡片并告诉儿重正确的摆放位置 (家长 也可以准备一个容器来放卡片用) ; 2、家长拿出另外- -张切开的苹果卡片，告诉儿童:“这是切开的苹果”，和刚才的苹果卡平行放置t,再进行下一组配对。 3、几轮学习后，家长下指令“配对”，立刻辅助儿童把切开的水果卡平行放在一-起，并迅速给予强化; 4、当儿童不需要辅助就可以很好的完成时，家长可以增加一个物品 卡片，即分心物，( 分心物外形区别要大)家长下指令:“配对” 辅助儿童将卡片和桌面上的平行放在一起，并迅速给予强化; 5、当儿童非常熟悉后，家长可进行反向配对。家长准备一张没有切开的苹果卡和一张切开的苹果卡，拿着-张没有切开的苹果卡向儿童下指令:“给我这个”，立刻辅助儿童拿起桌面上切开的苹果交给自己，并迅速给予强化; 6、慢慢增加配对的数量，当儿童能在众多的卡片中随意切换及为通过学习。 七、相似蔬菜配对 相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似蔬菜配对以三张 为一组训练，家长可先准备-组卡片(3张),先放一张在桌子 上发指令 给儿童,如:"白菜放一起" 辅助儿童平行将白菜的卡片放好,接着进行下-张待儿童熟练后可进行反向配对的方法. 二、反向配对 1、提前准备:家长准备好两个物品的卡片，比如白菜和南瓜，摆放在桌子上儿童的左右手两侧; 2、家长起另一张白菜卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的白菜交给自己，并迅速给予强化; 3、当儿童能够正确的拿起白菜卡片交给家长后，家长可以再拿起另-张南瓜卡片，要求儿童将桌上的南瓜卡片拿给自己.最后能够随机的向儿童出示白菜或南瓜卡片，让儿童从桌上选择正确的卡片交给自己; 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候选物品中完成正确的反向配对。 八、动作模仿 训练建议 请参照图卡上的内容，指引孩子做出相同的动作儿童学习语言，需要具备的最重要的能力就是模仿因为一切语言都是从模仿开始 1、开始前请使用一步模仿，也就是从一张模仿卡开始例:上图左边第一张，给孩子看图卡，发指令:“做一样的动作”,如孩子不配合，家长辅助完成。第一次学习可拿一张简单的图卡进行，孩子能快速完成的动作。 2、当孩子熟悉一步模仿以后，可以使用两张图卡进行二步模仿，例:上图左边起两张图卡，发指令“做一样的动作”，这个时候是需要做两个动作，如孩子不会，家长可做出示范，并辅助孩子完成。3、当孩子熟悉二步模仿以后，可参照上面第2个方法进行三步模仿。 生活建议: 晚上关灯的时候可利用手电筒，做影子的模仿来调动孩子的兴趣。 九、卡通动词 训练方法: 1、老师与儿童面对面坐着，桌上无任何干扰物，老师可先准备好儿童喜欢的东西做为强化物并放在一旁 2、老师准备好1-10张以内的动词卡(初级儿童张数不宜过多)吸引儿童目光让儿童看着老师，老师大声且语速适中说出动词，比如:“洗脸”，并辅助儿童跟读。老师再强调“洗脸”这个动词。一个回合结束并奖励儿童，再进行2-3次教学。 3、当儿童能认识大部分动词时，老师可将学过的动词分别有序的放在桌上，1-10张数量。发指令给儿童:把“洗脸”的卡片给老师。拿对给予奖励，待儿童熟习后，将1-10张卡片无序的放在桌上，发指令给儿童:把“洗脸”的卡片给老师，拿对奖励。 4、桌面教学会了之后，将卡片与生活中的动作相结合范化。 十、功能配对 训练目标 让儿童能够将10组关联关系的物品配对.提升儿童对物品使用功能的人知,增加儿童对日常生活的理解,了解物品与物品之间的内在关系,改善儿童的记忆和推理能力. 训练步骤 1、家长准备日常常用的成对物品，比如:睡衣-睡裤、笔-先笔刀、剪刀-纸等桌面上摆放3件物品; 2、确保获取儿童注意力后，家长向儿童先出示睡衣,并问儿童"它应该放在哪里?”辅助儿童从桌子上的几种物品中选择出睡裤,放在一”起.然后夸奖并强化孩子; 3、辅助方式可以用手指指示+肢体辅助节后方式:一只手指睡衣，-只手引导儿童把睡裤和睡衣放一起，逐渐撤出辅助，直到儿童独立; 4、在生活中同一种物品，需要泛化,比如:不同的睡衣和睡裤等; 十一、比较卡 （48张） 训练方法: 1、先帮助孩子正确认识大小、长短、高矮，两张对比，不做三张-起比较，最后用多种物品随机切换，让孩子正确回答。 2、再将3张相同的物品，按从小到大的顺序排序，做最小、大、最大比较。 3、 当孩子能力提升，家长可结合实际生活进行提问以提高孩子的 社会适应能力，例如:可以问孩子:“吃苹果 你吃大的还是小的?并鼓励孩子回答。 适用对象：适用于有自闭症倾向、语言发育迟缓的儿童； |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 自闭症儿童训练智力套件 | 内含：琴、珠、虫、塔、方桩、长柱、巧板等，规格：不小于6cm，最大约为20cm,用于孩子色彩认知、音乐感知、锻炼手眼协调、形状配对等。材质：木制。 |  |  |  |  | 套 | 2
4 | 早期行为干预卡片 | 早期行为干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞、孤独症谱系障碍、品行障碍、多动症等特殊儿童的早期行为干预。材质：铝合金外箱，尺寸：≥285*260*100mm。 早期行为干预卡片分为学会聆听、学会发声、情感体验、礼貌用语、文明行为、社会交往、换位思考、学会分享等9个篇章，可通过示范教学、情景模仿、角色扮演、正面强化、行为矫正等多种训练形式，引导教育和综合培养特殊需要儿童的行为素质。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 生活适应训练教具箱 | 产品卡片尺寸：≥7.5x7.5cm； 主要功能：对颜色形状认知、方位词、句子结构、逻辑推理、视觉辨识、相对形容词、配对归类七大功能； 颜色形状96张卡片：主要训练孩子区别能力以及描述物品更直观； 方位词46张卡片：包含方位上下里外、前后左中右；每张卡片都是图片形式进行展示更加生动形象； 相对形容词187张卡片：积累形容词，提升孩子理解能力；视觉辨识96张：找不同，找不对找物品，走迷宫；可以通过游戏的形式让孩子在游戏中达到训练注意力的效果； 逻辑推理159张：因果排序、逻辑排序；类比推理、第次排序；科学原创、危险识别； 句子结构180张：主谓宾、主谓短语、简单复句；复述故事内容锻炼孩子的表达能力； 配对归类36张卡片：提升逻辑思维能够更好的促进功能性表达； |  |  |  |  | 套 | 1
（三）肢体运动辅助类感觉统合训练
1 | 滚筒 | 1、尺寸：≥70*55cm 2、训练儿童平衡能力、缓解肌张力，竖放可进行站立训练。 3、材质：塑料 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 大笼球 | 尺寸≥60cm，训练目的：测试孩子的前庭平衡能力和重力感 |  |  |  |  | 个 | 2
3 | 羊角球 | 尺寸≥45cm，训练目的：姿势和双侧的统合，促进高程度的运作企划 |  |  |  |  | 个 | 2
4 | 四分之一(半圆） | 规格：尺寸≥长126*41cm，训练目的：刺激儿童的本体发育，促进肌肉关节的灵活，并且有利于训练小朋友的挑战能力。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 蹦床（带扶手 | 训练目的：强化前庭刺激，抑制过敏症状，矫治重力不稳和运动企划不足。直径：≥100cm，可折叠、带扶手。 |  |  |  |  | 个 | 1
6 | S形平衡木 | 训练目的：训练孩子身体平衡能力。材质：塑料，一套2条，尺寸≥190cmx12cm |  |  |  |  | 套 | 1
8 | 大陀螺-注塑 | 尺寸≥81cm*39cm,注塑材质 |  |  |  |  | 套 | 1
9 | 平衡触觉板 | 训练孩子前庭，本体、身体协调能力 、下肢力量及平衡能力。弯道直道触觉板尺寸≥20件 马卡龙色。 |  |  |  |  | 套 | 1
10 | 旋转椅 | 功能：提高学生平衡能力，前庭能力，视觉能力，感官能力的训练。 1、外形尺寸：≥40×48×20cm； 2、材质：采用环保塑料，优质型钢组成； 3、保护性：底座由6个防滑橡胶垫固定； 4、硬质材料的边缘和尖角，有半径大于2.5mm的圆滑过渡； ★5、焊接件焊缝表面应均匀平整、不应有漏焊、虚焊、焊瘤、夹渣、裂缝、烧穿和飞溅物等；（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告） 6、镀层件表面色泽光亮、均匀、无锈蚀、露底鼓泡和明显的划伤和毛刺等缺陷； ★7、金属电镀层抗盐雾：24h，直径≥1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）；（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告） 8、整机稳定性要求：应着地平稳，脚底与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动； ★9、主要受力位置施加静载荷2000N并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损；（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具检验报告） 11、正常使用过程时，产生的噪声不大于60dB； 12、环保要求：器械使用的金属制品和金属制品的表面涂层，不应存在感官能察觉到的异味。 |  |  |  |  | 套 | 1
（四）肢体运动辅助类动作训练
1 | 儿童液压踏步器 | 下肢关节活动度及肌力训练。尺寸≥70×56×99.5cm, 扶手杆宽≥45cm,高扶手杆高≥80cm，低扶手杆高≥60cm,额定负载≥80kg，油缸阻力12档可调， |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 儿童下肢功率车（骑式） | 尺寸≥55*35*70cm，功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 可调式沙磨板及附件（儿童） | 功能上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。尺寸≥82×62×73cm，沙磨板面积尺寸≥75×55cm,沙磨板角度调节范围0°～50°mm， 5只附件，每种1只。 |  |  |  |  | 套 | 1
4 | 引导式训练组合 | 综合训练儿童平衡能力、协调性。尺寸≥170*66*57-94cm |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 模拟作业训练板 | 用途：通过训练提高上肢活动能力及手眼脑协调性。规格：≥长120cm*高110cm宽53cm.材质：木制。 配引导性智能木插板1套 采用灯光模式，增加训练的趣味性，提高训练者的积极性，将木棒准确插到位，训练提高上肢运动协调性、认知功能、手眼协调功能。 包含三种孔径的面板以及三种直径的插棍，直径分别是25mm，20mm，15mm，长度分别是100mm ，90mm ，80mm，三种不同直径的插棍，训练粗大抓握能力以及精细手指对捏能力 上肢和认知综合双重任务训练，互补效应，加速康复 提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行训练 ★不少于9种训练内容，包括追踪模式、形状模式、记忆模式、镜像模式、计算模式、五子棋模式、连线模式、点亮模式、填充模式。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的依据上述标准检测并合格的检测报告）。 光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示 训练过程中提供灯光亮点提示，指引学生按照特定模式进行训练 智能训练模式语音播报引导，训练时有正确与错误的提示音。 ★三种孔径的插板可随时在同一插板底座更换使用（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的依据上述标准检测并合格的检测报告）。 |  |  |  |  | 套 | 1
（五）心理类
1 | 个体心理沙盘（600沙具） | 1.沙具数量≥600个，材质：橡胶、塑料、陶瓷、树脂、天然材料等。 2.沙盘1个，优质无结松木材质，表面光滑不伤手，标准尺寸(≥长72cm*宽57cm*高7cm） 3.支架：实木，尺寸：高≥62cm 4.陈列柜1个，尺寸（≥高160cm宽80cm深30cm）,优质实木，5层9阶。 5.精选安全专用沙，≥10kg。 6、沙盘管理书籍一本、玩沙工具一套、收纳筐1个。 7、沙盘管理系统一套。 |  |  |  |  | 套 | 1
合计：

## 四中科学实验室
科学实验室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
教师演示区域
1 | 物理教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm优抗板； 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 |  |  |  |  | 张 | 1
学生实验区域
1 | 学生实验台 | 1、规格：1400*1212*740mm（±5mm），面为六边形； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足以下参数要求： ▲2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。） ▲2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。） ▲2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。 ▲2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。） ▲2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。） ▲2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。 ▲2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。（投标人需提供国家认证认可的检测机构出具支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。） 3、台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 4、台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用，宽度≥50mm的鱼骨状连接件榫卯连接，内置地板环保ABS材料一次成型整洁美观，中心内部配有功能柱，用于电、风、水其它的安装实用。桌架高度≥735mm，桌体下部可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间，内部隐藏式钢架一个，增加整体牢固度。搭配≥355mm*345mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度≥510mm，高度≥140mm，深度≥265mm的书包斗，书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 |  |  |  |  | 张 | 8
2 | 实验升降位 | 一、面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直≥ 径300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥ 20×40×1.2mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、面板可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥ 5cm。 |  |  |  |  | 张 | 48
控制系统
1 | 智能控制柜 | 1.智能控制柜:内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统3套。 2.规格:≥10寸触摸屏，集中控制系统，可执行各分项分页控制; (1)照明控制:分组控制整室照明: (2)申源控制:控制学生AC220V电源; (3)吊塔控制:可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 3.内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 顶部多模块电源供应装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。 |  |  |  |  | 个 | 8
3 | 模块储藏装置 | 采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。 |  |  |  |  | 个 | 8
4 | 低压模块 | (1)、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制。 (2)、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用大于3.5寸LCD液晶屏显示学生交直流电压。 (3)、学生交流电源通过上下键0～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2.5A；用数字万用表现场测试交流30V。电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 (4)、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为0V～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 (5)、吊舱上的2组低压电源应能组成正负电源，测试方法，把一组电源的负极用导线连到另一组电源的正极，组成正负电源。 (6)、LED照明控制一组，网络插口两组。 |  |  |  |  | 个 | 16
5 | 高压模块 | 电源高压输出四路插座，由教师主控台群控或个控锁定，高压锁定不影响低压电源使用。 |  |  |  |  | 个 | 16
6 | 智能升降机构 | 采用自动升降系统，自带保护功能 智能升降系统技术要求满足： 1、外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。 2、主体金属材料硬度，HV1：≥180HV1。 3、防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹。 4、运行稳定性：经升降≥500次试验后，运行应无异常现象发生。 |  |  |  |  | 个 | 8
7 | 实验室布线 | 1、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 2、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 |  |  |  |  | 项 | 1
8 | 系统集成 | 整间设备安装，系统调试。 |  |  |  |  | 项 | 1
合计

## 五中物理实验器材
五中物理实验器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 计算器 | 1、函数型； 2、10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 |  |  |  |  | 个 | 100
2 | 钢制黑板 | 1、尺寸及要求：不小于850mm×590mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3、无镜面反光，色泽均匀； 4、允许用绿白两用书写板代替； 5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 |  |  |  |  | 块 | 4
3 | 直联泵 | 采用旋片式油封单级泵 |  |  |  |  | 台 | 4
4 | 抽气筒 | 1、供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）； 3、最低打气压力≥2.9×105Pa； 4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好 |  |  |  |  | 个 | 4
5 | 打气筒 | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 |  |  |  |  | 个 | 4
6 | 抽气盘 | 1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成； 2、钟罩的外径为≥170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 |  |  |  |  | 套 | 4
7 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量≥60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 |  |  |  |  | 辆 | 6
8 | 水准器 | 1、产品由水准泡及其主体组成； 2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm； 3、水准泡为普通式管状水准泡； 4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。 |  |  |  |  | 个 | 6
9 | 充磁器 | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。 |  |  |  |  | 台 | 5
10 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 |  |  |  |  | 个 | 100
11 | 透明盛液筒 | 1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm； 3、筒体表面印制表示刻度标志； 4、筒体底部安放平稳、牢固，造型美观； 5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 |  |  |  |  | 个 | 52
12 | 透明水槽 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、圆形，Φ≥270mm×140mm。 |  |  |  |  | 个 | 12
13 | 物理支架 | 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆≥68cm，短杆≥50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。 |  |  |  |  | 套 | 15
14 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ≥9.5mm； 4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 |  |  |  |  | 套 | 75
15 | 多功能实验支架 | 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆≥68cm，短杆≥50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。 |  |  |  |  | 套 | 8
16 | 升降台 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板≥150mm×150mm，下底板≥180mm×180mm。 |  |  |  |  | 台 | 8
17 | 学生电源 | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф≥4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮： （1）直流稳压输出有过载保护； （2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯； （3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间不少于8h。 |  |  |  |  | 台 | 81
18 | 教学电源 | 1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。 2、输出端子采用Φ≥4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。 |  |  |  |  | 台 | 4
19 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V； 2、额定容量：15Ah； 3、蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式； 4、蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 |  |  |  |  | 台 | 12
20 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。 |  |  |  |  | 台 | 8
21 | 演示直尺 | 1、用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％； 2、漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷； 3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致； 4、尺寸：1000mm。 |  |  |  |  | 只 | 4
22 | 木直尺 | 1、量程1000mm，起点零刻度线； 2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损； 3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断； 4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。 |  |  |  |  | 只 | 100
23 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，分度值0.5mm。 |  |  |  |  | 只 | 100
24 | 布卷尺 | 1、量程30米，分度值1cm； 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 |  |  |  |  | 盒 | 10
25 | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。 |  |  |  |  | 把 | 14
26 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 1、产品有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 |  |  |  |  | 只 | 14
27 | 物理天平 | 1、最大称量500g，分度值0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4、底座由塑料制成应具有足够的强度和稳度。 |  |  |  |  | 台 | 8
28 | 学生天平 | 1、最大称量200g，感量0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。 |  |  |  |  | 台 | 60
29 | 托盘天平 | 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 |  |  |  |  | 台 | 80
30 | 托盘天平 | 1．整体尺寸≥300*118*170mm，砝码盘直径≥118mm．最大称量500g，分度值0.5g; 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值); 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量; 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 |  |  |  |  | 台 | 183
31 | 金属钩码 | 钩码由10g×1只、20g×2只、50g×2只、200g×2只，钩码成套组成，表面镀铬，无毛刺，误差小于±1g。 |  |  |  |  | 套 | 100
32 | 机械停钟 | 60S 0.1s。 |  |  |  |  | 块 | 80
33 | 电子停表 | 1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示； 2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 |  |  |  |  | 块 | 80
34 | 节拍器 | 电子式、带拾音器、具有节拍、校音、定音等功能。 |  |  |  |  | 个 | 2
35 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 |  |  |  |  | 支 | 140
36 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 |  |  |  |  | 支 | 100
37 | 演示温度计 | 1、量程：-40～50℃，分度值1℃。 2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。 3、温度计的感温泡应有透明保护套。 4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。 |  |  |  |  | 只 | 8
38 | 体温计 | 1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，温度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 |  |  |  |  | 支 | 40
39 | 寒暑表 | 1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成； 2、面板标有：摄氏-60℃～50℃；华氏-60℉～120℉； 3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 |  |  |  |  | 只 | 4
40 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 |  |  |  |  | 个 | 150
41 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，2.5N； 2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 |  |  |  |  | 个 | 8
42 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，1N； 2、产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 |  |  |  |  | 个 | 202
43 | 圆筒测力计 | 1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。 2、量程：0～5N（牛顿）。 3、分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度。 |  |  |  |  | 个 | 8
44 | 圆筒测力计 | 1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调； 2、量程：0～1N（牛顿）； 3、分度值：0.02N，回零允差不大于1／4分度值。 |  |  |  |  | 个 | 8
45 | 平板测力计 | 1、产品由可调节指针1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成； 2、可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺； 3、量程：0～5N；最小分度值0.1N；4、刻度板塑料制。 |  |  |  |  | 个 | 200
46 | 演示测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调； 2、量程：0～2N；最小分度值0.1N； 3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。 |  |  |  |  | 个 | 38
47 | 演示电表 | 1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具； 2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。 3、量程范围：100µA－0+100µA。 |  |  |  |  | 只 | 21
48 | 电能表 | 220V单相电度表，额定电流10A |  |  |  |  | 只 | 12
49 | 直流电流表 | 1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 |  |  |  |  | 只 | 180
50 | 直流电压表 | 1、等级指数2.5级，量程3V、15V； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 |  |  |  |  | 只 | 180
51 | 灵敏电流计 | 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级：2.5级。 |  |  |  |  | 只 | 60
52 | 多用电表 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料钡：9（技术标准要求：钡≤1000mg/kg），其他均未检出。 |  |  |  |  | 只 | 6
53 | 投影电流表 | 1、测量范围：-0.2~0-0.6A、-1A~0~3A;最小分度：0.02A，0.1A； 2、测量精度：2.5级; 3、阻尼时间：≤4S; 4、防外磁场：Ⅲ级。 |  |  |  |  | 只 | 12
54 | 投影电压表 | 1、测量范围：-1V~0~3V、-5V~0~15V;最小分度：0.1V,0.5V； 2、测量精度：2.5级; 3、阻尼时间：≤4S; 4、防外磁场：Ⅲ级。 |  |  |  |  | 只 | 12
55 | 投影检流计 | 1、测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA； 2、测量精度：2.5级； 3、阻尼时间：≤4S； 4、防外磁场：Ⅲ级。 |  |  |  |  | 只 | 4
56 | 教学示波器 | 数字式，20 MHz，≥7 寸屏 |  |  |  |  | 台 | 4
57 | 密度计 | 1、标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2、密度范围：1.000～2.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 |  |  |  |  | 支 | 8
58 | 密度计 | 1、标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2、密度范围：0.700～1.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 |  |  |  |  | 支 | 8
59 | 湿度计 | 1、注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-20℃—+50℃。 |  |  |  |  | 个 | 4
60 | 空盒气压计 | 1、多膜盒，读数范围80-106kPa，刻度盘分度值0.1kPa； 2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行； 3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好； 4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。 |  |  |  |  | 台 | 8
61 | 圆柱体组 | 1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用； 2、铜、铁、铝柱体各1只。 |  |  |  |  | 套 | 100
62 | 立方体组 | 1、产品为单件盒装，由铜1个、铁1个、铝1个、木1个组成； 2、铜块、铁块、铝块、木块； 3、立方块表面平整光滑。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 |  |  |  |  | 套 | 100
63 | 运动和力实验器 | 1、由平面板≥500mm、短斜面≥200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、长毛巾1块、方毛巾1块组成； 2、平面板材质为木质。 |  |  |  |  | 套 | 100
64 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 |  |  |  |  | 套 | 10
65 | 摩擦计 | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，表面平整。 |  |  |  |  | 套 | 100
66 | 螺旋弹簧组 | 1、选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成； 2、弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。 |  |  |  |  | 组 | 44
67 | 阿基米德原理实验器 | 本产品由塑料圆柱体重物，带有刻线的塑料圆形盛液筒，带有刻度的溢水杯组成。 |  |  |  |  | 套 | 80
68 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 由塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。溢水杯、条形盒测力计。尺寸：≥150*67mm |  |  |  |  | 套 | 8
69 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、产品由水槽1只、大筒1只、小筒、小压强计、附件等组成； 2、水槽1只，用工程塑料制作而成； 3、大筒1只，用透明塑料制作而成； 4、小筒1只，用透明塑料制作而成。 |  |  |  |  | 个 | 8
70 | 连通器 | 1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成； 2、外形：尺寸不小于170×150mm； 3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃； 4、玻璃件壁厚约≥1.0mm； 5、底座要平稳，表面光滑无划痕。 |  |  |  |  | 个 | 16
71 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。 |  |  |  |  | 个 | 8
72 | 浮力原理演示器 | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 |  |  |  |  | 套 | 8
73 | 物体浮沉条件演示器 | 1、产品盛液筒、浮体及附件组成； 2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题： a、浸入液体里的物体受到向上的浮力； b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系； c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系； 3、产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷； 4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。 |  |  |  |  | 套 | 4
74 | 潜水艇浮沉演示器 | 1、产品由透明潜水艇壳体、配重块、气筒等组成； 2、透明壳体尺寸≥184*75*55mm； 3、气筒容量：0～20mL； 4、乳胶管长度≥40cm； 5、各处配合无漏气现象。 |  |  |  |  | 套 | 6
75 | 液体内部压强实验器 | 1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成； 2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。 |  |  |  |  | 套 | 100
76 | 微小压强计 | 1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成； 2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5； 3、U型玻璃管规格Φ≥4mm。 |  |  |  |  | 台 | 100
77 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明的圆管和圆缸组成。 |  |  |  |  | 台 | 28
78 | 马德堡半球 | 1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成； 2、铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。 |  |  |  |  | 套 | 8
79 | 大气压系列实验器 | 透明塑料圆筒、胶管、小气球，圆筒直径≥70mm |  |  |  |  | 套 | 4
80 | 压力和压强演示器 | 1．产品有压强小桌、海绵块组成. 2．压强小桌为塑料制品，桌面尺寸为≥130*70*53mm，应精制美观。 |  |  |  |  | 盒 | 18
81 | 流体流速与压强关系演示器 | 1、仪器供初中物理流体动力学教学用，演示流动流体的的压强和流速的关系； 2、仪器由粗细不一的水平玻璃管和两根U连通玻璃管、固定板等组成； 3、流体在管中作稳流时，在管子粗的地方，流速小，压强大；在管子细的地方，流速大，压强小； 4、整体尺寸：≥380*90*300mm。 |  |  |  |  | 盒 | 10
82 | 杠杆 | 1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮； 2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 |  |  |  |  | 套 | 100
83 | 演示滑轮组 | 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,可卡各2个，挂钩塑料制成。 |  |  |  |  | 组 | 10
84 | 滑轮组 | 1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成； 2、滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。 |  |  |  |  | 组 | 100
85 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 |  |  |  |  | 个 | 8
86 | 力学实验盒 | 组合式，尺寸≥265*200mm |  |  |  |  | 套 | 60
87 | 初中力学演示板 | 塑料，全套仪器选用少量通用组件，外箱尺寸：≥550x450x150mm,可以组成中学最基础实验 |  |  |  |  | 套 | 40
88 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成； 2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 |  |  |  |  | 套 | 4
89 | 手摇离心转台 | 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。 |  |  |  |  | 台 | 4
90 | 音叉 | 1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 |  |  |  |  | 套 | 100
91 | 音叉 | 1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 |  |  |  |  | 套 | 100
92 | 发音齿轮 | 1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片； 2、齿轮用钢材制成； 3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象； 4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 |  |  |  |  | 个 | 8
93 | 单摆 | 一个摆球直径≥20mm、绳长≥300mm |  |  |  |  | 个 | 40
94 | 声传播演示器 | 1、由面板、声音发生器、声音接收器和媒质容器筒系统、抽气系统等组成； 2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志； 3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 |  |  |  |  | 套 | 4
95 | 量热器 | 铝杯、直径≥6.5cm，高≥7.3cm |  |  |  |  | 套 | 22
96 | 内聚力演示器 | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 |  |  |  |  | 套 | 16
97 | 空气压缩引火仪 | 1、产品为组合式； 2、手柄为塑料制品； 3、连杆为金属制品，防锈处理； 4、端差为塑料制品。 |  |  |  |  | 个 | 16
98 | 机械能热能互变演示器 | 1、产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，表面抛光处理。 |  |  |  |  | 套 | 4
99 | 金属线膨胀演示器 | 1、由支架、金属棒、酒精槽、显示机构组成； 2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放； 3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。 |  |  |  |  | 个 | 10
100 | 固体缩力演示器 | 1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成； 2、度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。 |  |  |  |  | 个 | 4
101 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成； 2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。 |  |  |  |  | 个 | 4
102 | 双金属片 | 1、双金属片由≥0.5mm厚的两种金属片制成； 2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直； 3、手柄为木质。 |  |  |  |  | 个 | 10
103 | 气体做功内能减少演示器 | 产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。 |  |  |  |  | 套 | 4
104 | 纸盘扬声器 | 1、直径不小于210mm，8Ω； 2、动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合要求。 |  |  |  |  | 台 | 4
105 | 玻棒（附丝绸） | 教师用1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块； 2、玻棒（或有机玻棒）； 3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 |  |  |  |  | 对 | 14
106 | 胶棒（附毛皮） | 教师用1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块； 2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）； 3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁； 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 |  |  |  |  | 对 | 10
107 | 箔片验电器 | 教师用1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 |  |  |  |  | 对 | 8
108 | 指针验电器 | 1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成； 2、壳体应连接牢固； 3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 |  |  |  |  | 对 | 42
109 | 感应起电机 | 1、摇柄转速120转／分； 2、在温度为-10～40℃范围； 3、起电盘采用有机玻璃板制成。 |  |  |  |  | 台 | 4
110 | 小灯座 | 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成； 2、接线柱为螺丝式； 3、底板用优质PVC工程塑料制作。 |  |  |  |  | 个 | 600
111 | 单刀开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件； 3、接线柱直径为φ≥4mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）。 |  |  |  |  | 个 | 600
112 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻10Ω；额定电流2A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于10MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 |  |  |  |  | 个 | 200
113 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 |  |  |  |  | 个 | 40
114 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻5Ω；额定电流3A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 |  |  |  |  | 个 | 40
115 | 电阻圈 | 1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理； 2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A； 3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω； 4、电阻圈阻值的基本误差不大于1%； 5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求； 6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤； 7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。 |  |  |  |  | 组 | 150
116 | 电阻定律演示器 | 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 |  |  |  |  | 台 | 8
117 | 电阻定律实验器 | 1、仪器由示教板、接线柱、镍铬、铜、铁组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。 |  |  |  |  | 台 | 100
118 | 演示电阻箱 | 插头式，4个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω、5Ω，允许误差±0.05Ω。1Ω和2Ω允许通过最大电流2A，5Ω允许通过最大电流1A。残余电阻≤0.05Ω.面板尺寸≥215x95mm |  |  |  |  | 个 | 10
119 | 教学电阻箱 | 1、电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω； 2、采用胶木密封结构箱体； 3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理； 4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。 |  |  |  |  | 个 | 6
120 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板6块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5Ω、4W）1块，电阻器（15Ω、4W）1块，电阻器（20Ω、4W）1块，电阻器（10Ω、8W）2块，V表座3块，A表座3块，接线柱座6块，单级开关3块，双极开关2块，灯座3块。零部件包括灯泡（3.8V，0.3A）6只，灯泡（6V，0.3A）6只，导线不少于48根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 |  |  |  |  | 套 | 4
121 | 初中电学演示箱 | 外箱尺寸：≥650×430×150mm，铝合金箱，内存磁吸式，电阻定律，滑动变阻器，开关等。 |  |  |  |  | 套 | 4
122 | 学生线路实验板 | 初中学生组，尺寸：≥360*240*20mm |  |  |  |  | 套 | 80
123 | 焦耳定律演示器 | 尺寸：≥560*420mm。由透明贮液筒、电阻、数显温度计等组成，用于演示电流的热效应;焦耳定律中热量与电阻的关系;焦耳定律中热量与电流的关系，焦耳定律中热量与通电时间的关系。 |  |  |  |  | 套 | 20
124 | 保险丝作用演示器 | 1、尺寸：≥560*420mm。 2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。 3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 4、配置12V 21W灯泡1只，12V 5W灯泡1只。 5、演示直观，可见度好。 |  |  |  |  | 套 | 4
125 | 条形磁铁 | 1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色； 3、N、S字母的颜色为蓝色或红色； 4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 |  |  |  |  | 对 | 80
126 | 蹄形磁铁 | 1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T； 2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或红色； 3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 |  |  |  |  | 个 | 42
127 | 磁感线演示器 | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4、磁铁N、S板标示明显。 |  |  |  |  | 套 | 6
128 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成；蹄形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 |  |  |  |  | 套 | 4
129 | 磁感线演示板 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块，条形磁铁1个组成。 |  |  |  |  | 套 | 4
130 | 电流磁场演示器 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2、输入电流2.5A； 3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 |  |  |  |  | 套 | 8
131 | 菱形小磁针 | 每组包含菱形小磁针不小于16支。 |  |  |  |  | 套 | 100
132 | 翼形磁针 | 1、翼型、底座直径≥70mm，磁性指针长≥140mm； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 |  |  |  |  | 对 | 100
133 | 演示原副线圈 | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 3、原线圈：0.56mmQZ型漆包线350～370匝，线圈架内径≥13mm，绕线宽度≥65mm；副线圈≥0.25mmQZ型漆包线2100～2200匝，线圈架内径≥35mm，绕线宽度≥69mm |  |  |  |  | 套 | 4
134 | 原副线圈 | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 3、原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径≥11mm，绕线宽度≥57mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径≥24mm，绕线宽度≥52mm。 |  |  |  |  | 套 | 100
135 | 蹄形电磁铁 | 1、工作电压：直流，6V； 2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 |  |  |  |  | 组 | 30
136 | 电磁铁实验器 | 工作电压3V螺线管匝数：400匝二只，200匝一只，电磁铁最大磁力≥5N（U型电磁电压3V） |  |  |  |  | 台 | 40
137 | 电铃 | 1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验； 2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座等组成； 3、工作电压：直流3V~6V。 |  |  |  |  | 个 | 12
138 | 演示电磁继电器 | 工作电压：直流9V。电流：60±10mA。尺寸≥170*110*80mm |  |  |  |  | 个 | 10
139 | 磁场对电流作用实验器 | 1、产品由底座面板1块、U形磁铁1块、立柱可悬线框、滑动杆等组成； 2、底座面板用塑料制作，面板有2个长度90mm铝板和2个M3接线柱。底座尺寸≥150×100×17mm。 |  |  |  |  | 套 | 80
140 | 左右手定则演示器 | 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2、底座用非金属材料制成。 |  |  |  |  | 个 | 8
141 | 小型电动机实验器 | 1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成； 2、机架用优质工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 |  |  |  |  | 套 | 93
142 | 手摇交直流发电机 | 1．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 2．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 3．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。 4．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。 5.本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。 6.底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。 |  |  |  |  | 个 | 10
143 | 电机原理说明器 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ。 |  |  |  |  | 个 | 6
144 | 能的转化演示器 | 1、可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化； 2、产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成； 3、产品能够做以下实验： ⑴机械能与电能相互转换； ⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化； ⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验； ⑷太阳能转换风能、声能的实验； 4、各实验模块应组合方便，实验效果明显 |  |  |  |  | 套 | 4
145 | 光具盘 | 1、分离型、磁吸附式； 2、矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm； 3、圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度； 4、半导体激光光源，可显示5条平行光； 5、光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件。 6、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下4项要求： 6-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 6-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 6-3、漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、色调美观、薄厚均匀，不应有流疤、龟裂、皱皮、剥落和露底。美术漆层应花纹清楚，裂纹层不应露出底漆； 6-4、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 7、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。 ▲6、7投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 套 | 4
146 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2．凹面镜的直径≥104mm。 |  |  |  |  | 个 | 64
147 | 凸面镜 | 1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 |  |  |  |  | 个 | 64
148 | 玻璃砖 | 1、玻璃砖为长方形，尺寸≥8*4*1cm 2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.0～1.55范围内； 3、可以用脱脂棉、纱布清洁。 |  |  |  |  | 块 | 110
149 | 光具座 | 由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。 |  |  |  |  | 套 | 80
150 | 三棱镜 | 1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成； 2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。 |  |  |  |  | 个 | 100
151 | 白光的色散与合成演示器 | 仪器的主体由二只等边三棱镜及一个白色光屏组成，三棱镜的长度为≥28mm边长为≥23mm, |  |  |  |  | 套 | 8
152 | 透镜及其应用实验器 | 产品由 焦距100mm凸透镜1个，焦距 100mm凹透镜1个，支杆1个和底座1个组成。 |  |  |  |  | 盒 | 12
153 | 平面镜成像实验器 | 由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1mm）等组成；平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 |  |  |  |  | 套 | 132
154 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品为组装式，主要由Z型有机玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成。 |  |  |  |  | 套 | 100
155 | 光的三原色合成实验器 | 仪器由仪器盒、红、绿、蓝发光二极管、三个旋钮电位器开关分别调节光源（可单独开关），白色隔光屏用于投射光斑，红色接线柱为正极，黑色接线柱为负极，接电源用。仪器工作电压：DC6V，工作电流：0.3A |  |  |  |  | 套 | 100
156 | 轮轴模型 | 仪器由塔轮、主轴、拉线组成。 |  |  |  |  | 个 | 8
157 | 轴承模型 | 本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。 |  |  |  |  | 个 | 4
158 | 抽水机模型 | 吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。 |  |  |  |  | 个 | 4
159 | 离心水泵模型 | 1、产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。 2、驱动机构采用齿轮传动；底座采用塑料制作。 |  |  |  |  | 个 | 4
160 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成 |  |  |  |  | 个 | 4
161 | 水轮机模型 | 1、产品为轴流式水轮机模型； 2、产品由水槽、套管、滚动轴承、叶轮、导水槽、传动轴、传动轮、橡皮塞、支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠； 3、叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥55mm。 |  |  |  |  | 套 | 4
162 | 汽油机模型 | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等； 3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 |  |  |  |  | 个 | 10
163 | 柴油机模型 | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。 |  |  |  |  | 个 | 8
164 | 磁分子模型 | 外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。 |  |  |  |  | 套 | 2
165 | 电机模型 | 1、模型为立式， 2、工作电压：4～6V。 |  |  |  |  | 个 | 6
166 | 电话原理模型 | 1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V； 2、演示板上有原理图； 3、仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。 |  |  |  |  | 个 | 6
167 | 量筒 | 1、标称容量：10mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 120
168 | 量筒 | 1、标称容量：50mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 8
169 | 量筒 | 1、标称容量：100mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 240
170 | 量杯 | 1、标称容量：250mL； 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 8
171 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 240
172 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 20
173 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 240
174 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 100
175 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，500mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |  |  |  |  | 个 | 30
176 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |  |  |  |  | 个 | 110
177 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 |  |  |  |  | 个 | 120
178 | 漏斗 | 1、规格：90mm； 2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 |  |  |  |  | 个 | 26
179 | 平底管 | Φ12mm×150mm |  |  |  |  | 支 | 48
180 | T形管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 |  |  |  |  | 个 | 20
181 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 |  |  |  |  | 个 | 180
182 | 蒸发皿 | 1、60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |  |  |  |  | 个 | 100
183 | 彩色透光片 | 仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成 |  |  |  |  | 套 | 100
184 | 颜料的三原色 | 仪器由红、黄、蓝三种颜料组成 |  |  |  |  | 套 | 100
185 | 测电笔 | 1、全长≥157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理；手柄绝缘性能良好。 |  |  |  |  | 支 | 100
186 | 一字螺丝刀 | 总长度≥265mm、工作长度≥14.5mm、直径≥6mm |  |  |  |  | 支 | 100
187 | 十字螺丝刀 | 1、规格≥265mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 |  |  |  |  | 支 | 100
188 | 尖咀钳 | 1、型号规格：≥长160mm； 2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 |  |  |  |  | 把 | 100
189 | 投影片绘制工具 | 十二色油性彩色颜料、美工刀、三角板、圆规、小毛笔、橡皮擦等组成 |  |  |  |  | 套 | 4
190 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 |  |  |  |  | 件 | 8
191 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 |  |  |  |  | 个 | 4
192 | 手套 | 纤维，合成橡胶A级；耐酸碱 |  |  |  |  | 双 | 16
合计

## 五中化学实验器材
五中化学实验器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 钢制黑板 | 1、尺寸及要求：不小于850mm×590mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3、无镜面反光，色泽均匀； 4、允许用绿白两用书写板代替； 5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 |  |  |  |  | 块 | 1
2 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 |  |  |  |  | 套 | 10
3 | 打孔夹板 | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长≥220mm，宽≥35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度≥40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度≥13mm，具有足够强度 |  |  |  |  | 个 | 4
4 | 打孔器刮刀 | 1、采用金属材料制作，表面作防锈处理； 2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 |  |  |  |  | 个 | 6
5 | 手摇钻孔器 | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。 |  |  |  |  | 台 | 4
6 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量≥60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 |  |  |  |  | 辆 | 2
7 | 离心沉淀器 | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成； 2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置； 3、转台用金属制作； 4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。 |  |  |  |  | 台 | 2
8 | 磁力加热搅拌器 | 1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分； 2、加热温度：室温至400℃； 3、控温方式：自动； 4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。 |  |  |  |  | 台 | 1
9 | 酒精喷灯 | 结构为座式。金属制作，壁厚≥1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 |  |  |  |  | 个 | 30
10 | 电加热器 | 密封式； 1、工作电源：AC220V50Hz； 2、额定功率：1000W。 |  |  |  |  | 个 | 2
11 | 蒸馏水器 | 不锈钢制，≥3L |  |  |  |  | 台 | 1
12 | 列管式烘干器 | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2、金属制作，防锈处理； 3、列管上端16个、Φ3mm的出风孔； 4、有良好接地装置； 5、性能：工作电压：AC220V、50Hz，电机（风扇）：30W，加热器：800W干燥气流温度50℃～60℃绝缘电阻大于20MΩ； 6、工作温度：-20℃～40℃相对温度：≤80%。 7、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 8、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。 ▲7、8投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 台 | 2
13 | 烘干箱 | ≥80L，尺寸为≥460*455*740mm。 |  |  |  |  | 台 | 1
14 | 塑料洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气 |  |  |  |  | 个 | 30
15 | 试剂瓶托盘 | 尺寸≥160×220×300mm，实验室专用（加厚） 高度≥300mm。 |  |  |  |  | 个 | 24
16 | 实验用品提篮 | ABS工程塑料制品，尺寸≥450mm×320mm×240mm，ABS塑料提手，四周及底面有加强筋。 |  |  |  |  | 个 | 2
17 | 塑料水槽 | 1．长方形透明水槽里口尺寸：≥270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平； 2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）； 3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 |  |  |  |  | 个 | 100
18 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 |  |  |  |  | 个 | 99
19 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ≥9.5mm； 4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 |  |  |  |  | 套 | 100
20 | 万能夹 | 产品由夹杆、夹头组成。夹头分两爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，每一夹叉上均粘接橡胶垫。 |  |  |  |  | 个 | 30
21 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 |  |  |  |  | 个 | 100
22 | 泥三角 | 1、金属丝外套石棉筒； 2、等边三角形的单边长不小于55㎜。 |  |  |  |  | 个 | 10
23 | 试管架 | 8孔，木质，≥310mm*63mm*90mm |  |  |  |  | 个 | 100
24 | 漏斗架 | 1、产品由支承板、底板、立柱等组成； 2、全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔； 3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 |  |  |  |  | 个 | 10
25 | 滴定台 | 产品由底座、立杆及附件组成。 1.支架的底座尺寸≥280×140mm，由大理石制成，厚≥13mm，质量≥1.5kg。 2.立杆直径φ≥10mm；立杆长≥590mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 3.滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。 4.整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。只配铝合金滴定夹 |  |  |  |  | 个 | 2
26 | 滴定夹 | 1.产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为≥1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2.各夹头上装有软质护套，尺寸≥230*120*42mm。 |  |  |  |  | 个 | 2
27 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 2、支架为塑料制作； 3、横杆为塑料制作； 4、支架与横杆插装后应摆放平稳。 |  |  |  |  | 个 | 80
28 | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 |  |  |  |  | 台 | 2
29 | 教学电源 | 1、初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A； 2、输出端子采用Φ≥4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3、交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V； 4、直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0、1V）； 5、直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断； 6、过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断； 7、连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。 |  |  |  |  | 台 | 3
30 | 托盘天平 | 1、最大称量100g，分度值0.1g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 |  |  |  |  | 台 | 100
31 | 托盘天平 | 整体尺寸≥300*118*170mm，砝码盘直径≥118mm．最大称量500g，分度值0.5g; 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值); 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量; 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 |  |  |  |  | 台 | 40
32 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 |  |  |  |  | 支 | 100
33 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 |  |  |  |  | 支 | 40
34 | 多用电表 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。 |  |  |  |  | 个 | 2
35 | 密度计 | 1、标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2、密度范围：1.000～2.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 |  |  |  |  | 支 | 50
36 | 密度计 | 1、标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2、密度范围：0.700～1.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 |  |  |  |  | 支 | 40
37 | 水电解演示器 | 1、电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式； 2、实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min； 3、制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗； 4、贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL； 5、电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％； 6、玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 7、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 8、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。 ▲7、8投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 台 | 4
38 | 水电解实验器 | 1、高度≥20cm，产品由支架、底座、H形电解管、胶塞、合金电极、导线、连接胶管等组成； 2、H形电解管由塑料制成，按15ml分度，最小分度单位为1ml； 3、工作电压：12V； 4、电解过程中，H2与O2的体积（刻度）比应为2：1，无明显差异。 |  |  |  |  | 台 | 97
39 | 原电池实验器 | 原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成。 |  |  |  |  | 个 | 100
40 | 贮气装置 | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。 |  |  |  |  | 台 | 13
41 | 初中微型化学实验箱 | 1、实验箱：由带刻度的离心式管、蒸发皿(60ml)、具支管蒸馏瓶、水冷套管、锥形瓶(15ml)、具支试管、漏斗、搅拌、玻璃滴头、小试管(3支)、烧杯(25ml)2个、小酒精灯、直角玻管、温度计、试管夹子。 2、能完成初中化学教材的主要化学实验。 |  |  |  |  | 个 | 1
42 | 分子间隔实验器 | 由100ml量筒、透明塑料分液量杯、油酸组成。用于检验物质分子之间有间隙。 |  |  |  |  | 件 | 100
43 | 溶液导电演示器 | 尺寸：≥560*420mm。电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻510Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准）。 |  |  |  |  | 台 | 4
44 | 微型溶液导电实验器 | 1、电源电压DC3V。 2、可独立地实验任何溶液。笔式 |  |  |  |  | 套 | 98
45 | 化学实验废水处理装置 | 带有4个万向轮，产品有试剂瓶、搅拌机、棒形pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。 1、可处理包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液； 2、处理废液采取间歇式批处理的方式，每次可处理的废液量不小于2升； 3、箱体用耐腐蚀材料制成； 4、带一个无级变速搅拌机。 5、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 5-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 5-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 6、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲5、6投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 套 | 1
46 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 |  |  |  |  | 个 | 4
47 | 分子结构模型 | 初中分组用，球棍式或比例式；Φ≥25mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ≥17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 |  |  |  |  | 套 | 26
48 | 金刚石结构模型 | 1、仪器可组装金刚石晶体结构，由黑色橡胶球、塑料杆组成，演示用； 2、直径不小于27mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。 |  |  |  |  | 套 | 4
49 | 石墨结构模型 | 1、仪器可组装石墨晶体结构，由黑色橡胶球39个、塑料杆组成，演示用； 2、橡胶球直径不小于27mm；球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。 |  |  |  |  | 套 | 3
50 | 碳-60结构模型 | 1、模型由黑色塑料球60个和管状塑料键组成，演示用； 2、球与键的表面应光滑无划痕；键与球的结合应松紧恰当。 |  |  |  |  | 套 | 1
51 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用。由14个Φ≥27mm绿色塑料球与14个Φ≥20mm灰色塑料球、塑料杆55根组成。 |  |  |  |  | 套 | 3
52 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳—60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |  |  |  |  | 套 | 3
53 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1、包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金； 2、每种标本附有标签； 3、塑料包装盒。 |  |  |  |  | 盒 | 4
54 | 原油常见馏分标本 | 1、包括：石油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、石蜡、沥青； 2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。 |  |  |  |  | 盒 | 4
55 | 合成有机高分子材料标本 | 1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等； 2、每种标本附有标签； 3、优质塑料盒包装。 |  |  |  |  | 盒 | 5
56 | 新型无机非金属材料标本 | 包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 |  |  |  |  | 盒 | 2
57 | 量筒 | 1、标称容量：10mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 300
58 | 量筒 | 1、标称容量：50mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 150
59 | 量筒 | 1、标称容量：100mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 30
60 | 量筒 | 1、标称容量：500mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 8
61 | 量杯 | 1、标称容量：250mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 30
62 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 |  |  |  |  | 个 | 6
63 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 |  |  |  |  | 个 | 6
64 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 |  |  |  |  | 支 | 4
65 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度标示清晰、均匀。 |  |  |  |  | 支 | 4
66 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 1000
67 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 1300
68 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 300
69 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 700
70 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 100
71 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差≥200℃； 3、支管与试管连接处牢固、平滑。 |  |  |  |  | 支 | 50
72 | 硬质玻璃管 | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ15mm，长150mm。 |  |  |  |  | 支 | 60
73 | 硬质玻璃管 | 1、高硼硅玻璃材质，硬质； 2、规格：外径Φ20mm，长250mm。 |  |  |  |  | 支 | 40
74 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 310
75 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 300
76 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 300
77 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 200
78 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 30
79 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 20
80 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |  |  |  |  | 个 | 100
81 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 |  |  |  |  | 个 | 10
82 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 个 | 26
83 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 个 | 50
84 | 蒸馏烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 12
85 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃； 7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 |  |  |  |  | 个 | 150
86 | 抽滤瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 个 | 6
87 | 抽气管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm； |  |  |  |  | 个 | 4
88 | 干燥器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：160mL。 |  |  |  |  | 个 | 8
89 | 气体发生器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 8
90 | 冷凝器 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直固，300mm。 |  |  |  |  | 支 | 12
91 | 牛角管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：Φ18mm×150mm。 |  |  |  |  | 支 | 4
92 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 |  |  |  |  | 个 | 100
93 | 漏斗 | 1、规格：90mm； 2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm； 3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 |  |  |  |  | 个 | 40
94 | 安全漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直形； 3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 |  |  |  |  | 个 | 10
95 | 安全漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：双球； 3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 |  |  |  |  | 个 | 10
96 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL。 |  |  |  |  | 个 | 10
97 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：梨形，50mL。 |  |  |  |  | 个 | 10
98 | 布氏漏斗 | 材质：瓷，规格：80mm。 |  |  |  |  | 个 | 1
99 | T形管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 |  |  |  |  | 个 | 10
100 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚≥1.5mm |  |  |  |  | 个 | 8
101 | 滴管 | 1、玻璃滴管； 2、规格：150mm。 |  |  |  |  | 支 | 200
102 | 离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |  |  |  |  | 支 | 20
103 | 干燥管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：单球，150mm。 |  |  |  |  | 支 | 20
104 | 干燥管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：U形，Φ15mm×150mm； 3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 |  |  |  |  | 支 | 12
105 | 活塞 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：直形； 3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4、管口烘光不得有缺损块口； 5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。 |  |  |  |  | 支 | 10
106 | 圆水槽 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：Φ200mm×100mm。 |  |  |  |  | 个 | 26
107 | 圆水槽 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、圆形，Φ270mm×140mm。 |  |  |  |  | 个 | 6
108 | 玻璃钟罩 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、Φ150mm×280mm，具上口。 |  |  |  |  | 个 | 4
109 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 |  |  |  |  | 个 | 290
110 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 100
111 | 液封除毒气集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 10
112 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 |  |  |  |  | 个 | 600
113 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 |  |  |  |  | 个 | 150
114 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 120
115 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
116 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 |  |  |  |  | 个 | 130
117 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，125mL。 |  |  |  |  | 个 | 60
118 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 |  |  |  |  | 个 | 40
119 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 |  |  |  |  | 个 | 200
120 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 |  |  |  |  | 个 | 720
121 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 80
122 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
123 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：1000mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
124 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：3000mL。 |  |  |  |  | 个 | 8
125 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 |  |  |  |  | 个 | 100
126 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，125mL。 |  |  |  |  | 个 | 150
127 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，250mL。 |  |  |  |  | 个 | 60
128 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，500mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
129 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，1000mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
130 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL。 |  |  |  |  | 个 | 100
131 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mL。 |  |  |  |  | 个 | 380
132 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL。 |  |  |  |  | 个 | 100
133 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 |  |  |  |  | 个 | 200
134 | 坩埚 | 材质：瓷，规格：30mL |  |  |  |  | 个 | 30
135 | 坩埚钳 | 1、产品用不锈钢制造。总长度为≥200㎜； 2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 |  |  |  |  | 个 | 150
136 | 烧杯夹 | 1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤； 2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装； 3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 |  |  |  |  | 个 | 50
137 | 镊子 | 不锈钢，尖头，≥140mm |  |  |  |  | 个 | 150
138 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |  |  |  |  | 个 | 150
139 | 止水皮管夹 | 1、产品用直径Φ≥3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 |  |  |  |  | 个 | 120
140 | 螺旋皮管夹 | 1、产品用钢材制成，应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 |  |  |  |  | 个 | 105
141 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 |  |  |  |  | 个 | 100
142 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成； 2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右； 4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 |  |  |  |  | 个 | 100
143 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 |  |  |  |  | 个 | 100
144 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm；1kg54根； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |  |  |  |  | 千克 | 30
145 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：φ7mm～φ8mm；1kg33根； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |  |  |  |  | 千克 | 20
146 | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ3mm～φ4mm；1kg86根； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 |  |  |  |  | 千克 | 30
147 | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ5mm～φ6mm；1kg50根； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 |  |  |  |  | 千克 | 30
148 | 软胶塞 | 0～10号，白色，质地均匀。 |  |  |  |  | 千克 | 20
149 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚≥1mm。 |  |  |  |  | 千克 | 5
150 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚≥1mm。 |  |  |  |  | 米 | 150
151 | 试管刷 | 总长23cm，Φ23mm |  |  |  |  | 个 | 150
152 | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 |  |  |  |  | 个 | 40
153 | 结晶皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：80mm。 |  |  |  |  | 个 | 8
154 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：60mm。 |  |  |  |  | 个 | 130
155 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：100mm。 |  |  |  |  | 个 | 10
156 | 研钵 | 瓷，60mm。 |  |  |  |  | 个 | 100
157 | 研钵 | 瓷或玻璃制 ，100mm |  |  |  |  | 个 | 20
158 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |  |  |  |  | 个 | 100
159 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 |  |  |  |  | 个 | 20
160 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 |  |  |  |  | 个 | 100
161 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL |  |  |  |  | 个 | 100
162 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL |  |  |  |  | 个 | 50
163 | 塑料多用滴管 | 材质：塑料 ，规格：3ml |  |  |  |  | 支 | 2000
164 | 铝片 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 150
165 | 铝箔 | 工业，100g |  |  |  |  | 克 | 200
166 | 铝丝 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 200
167 | 锌粒 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 3000
168 | 铁丝 | 工业用，直径不大于0.2mm。 |  |  |  |  | 克 | 500
169 | 锡粒 | 工业用，每粒最长不大于8mm，不小于4mm。 |  |  |  |  | 克 | 250
170 | 铅粒 | 工业用，每粒最长不大于8mm，最小不小于4mm，500g/瓶 |  |  |  |  | 克 | 250
171 | 紫铜片 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 1000
172 | 铜丝 | 化学纯,c、p，直径不大于0.2mm。 |  |  |  |  | 克 | 200
173 | 活性炭 | 试剂，500g/瓶 |  |  |  |  | 克 | 1000
174 | 二氧化锰 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 1000
175 | 三氧化二铁 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 2000
176 | 氧化铜 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 1500
177 | 氯化钾 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1000
178 | 氯化钠 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 2000
179 | 氯化钠 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 1500
180 | 氯化钙 | 试剂，无水。 |  |  |  |  | 克 | 1000
181 | 无水氯化钙 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 200
182 | 氯化镁 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1500
183 | 三氯化铁 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1000
184 | 氯化铵 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 1000
185 | 碘化钾 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 500
186 | 硫酸钾 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 500
187 | 硫酸铝 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 500
188 | 硫酸铜（蓝矾、胆矾） | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 5000
189 | 硫酸铵 | 工业，500g |  |  |  |  | 克 | 500
190 | 硫酸铝钾（明矾） | 化学纯，C、P，500g |  |  |  |  | 克 | 2000
191 | 无水硫酸铜 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 100
192 | 碳酸钾 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1500
193 | 碳酸钠 | 试剂，无水。 |  |  |  |  | 克 | 2000
194 | 碳酸氢钠 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 2000
195 | 大理石 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 10000
196 | 碳酸氢铵 | 工业。 |  |  |  |  | 克 | 500
197 | 碱式碳酸铜 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 1000
198 | 氧化钙（生石灰） | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 2000
199 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 5000
200 | 碱石灰 | 化学纯，500g |  |  |  |  | 克 | 2000
201 | 无水乙酸钠 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 100
202 | 柠檬酸钠 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 100
203 | 葡萄糖 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1500
204 | 蔗糖 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1000
205 | 石蕊 | 指示剂。 |  |  |  |  | 克 | 200
206 | 酚酞 | 指示剂，25g |  |  |  |  | 克 | 200
207 | 品红 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 100
208 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1×20mm，尺寸55×30mm。 |  |  |  |  | 本 | 100
209 | 蓝石蕊试纸 | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 |  |  |  |  | 本 | 30
210 | 红石蕊试纸 | 条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。 |  |  |  |  | 本 | 30
211 | 定性滤纸 | 中速，直径70mm，100张/盒 |  |  |  |  | 盒 | 80
212 | 草酸 | 试剂，500g |  |  |  |  | 克 | 100
213 | 氯化钡 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1500
214 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |  |  |  |  | 份 | 30
215 | 一字螺丝刀 | 总长度≥265mm、工作长度≥14.5mm、直径≥6mm |  |  |  |  | 支 | 2
216 | 十字螺丝刀 | 1、规格≥265mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 |  |  |  |  | 支 | 2
217 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。 |  |  |  |  | 把 | 1
218 | 手锤 | 1.优质高碳钢锤头，管式钢柄镀铬处理； 2.重量≥450克，总长度≥355。 |  |  |  |  | 把 | 1
219 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为≥145mm，单支装，注塑手柄。 |  |  |  |  | 个 | 1
220 | 剪刀 | 1、剪体选用优质钢材经特殊加硬处理精制而成； 2、环保塑料剪柄； 3、尺寸≥16.5cm。 |  |  |  |  | 把 | 4
221 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 |  |  |  |  | 件 | 56
222 | 护目镜 | 侧面完全遮挡,有机玻璃镜面。 |  |  |  |  | 个 | 200
223 | 防护面罩 | 1、产品由透明有机玻璃组成；能屏蔽和吸收放射性的α射线和低能量β射线，能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤； 2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 |  |  |  |  | 个 | 58
224 | 防毒口罩 | 直接式防毒口罩 |  |  |  |  | 个 | 58
225 | 耐酸手套 | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套； 2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3、冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4、各部位应完整严密，无开裂和小孔。 |  |  |  |  | 双 | 58
226 | 洗眼器 | 壶式，冲洗型，玻璃。 |  |  |  |  | 套 | 2
227 | 实验防护屏 | 三片折叠式结构，有机玻璃制。 |  |  |  |  | 件 | 28
合计

## 五中生物实验器材
五中生物实验器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 |  |  |  |  | 套 | 8
2 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量≥60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 |  |  |  |  | 辆 | 4
3 | 生物显微镜 | ≥1000倍，带光源、标尺，塑料箱包装 |  |  |  |  | 台 | 30
4 | 生物显微镜 | 1.目镜：10X,16X,三孔转换器。 2.物镜：4X、10X、40X 3.目镜筒：单目直筒 4.调焦结构：分离式组微调。 5.其他：118mmX108mm平台带切片压片，光栏调节板，50平凹面反光镜，箱（包装） |  |  |  |  | 台 | 120
5 | 双目立体显微镜 | 1、由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成； 2、放大率：40×； 3、目镜广角10×、物镜4×；4、铰链双目，45°倾斜； 5、工作距离：55mm； 6、成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%； 7、瞳距可调，瞳距55mm-75mm； 8、调焦机构稳定，无自行下滑现象，粗调范围45mm。 |  |  |  |  | 台 | 60
6 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成； 2、凸透镜放大倍率：5×； 3、透镜应无明显条纹； 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 |  |  |  |  | 个 | 100
7 | 望远镜 | 1、双筒，可调焦； 2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米； 3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细； 4、镜片镀膜：完全镀膜。 |  |  |  |  | 个 | 30
8 | 离心沉淀器 | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成； 2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置； 3、转台用金属制作； 4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。 |  |  |  |  | 台 | 2
9 | 酒精喷灯 | 结构为座式。金属制作，壁厚≥1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 |  |  |  |  | 个 | 10
10 | 电加热器 | 密封式；1、工作电源：AC220V50Hz； 2、额定功率：1000W； |  |  |  |  | 个 | 8
11 | 高压灭菌锅 | 直径29cm压力消毒锅。盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 |  |  |  |  | 个 | 4
12 | 恒温水浴锅 | 1、注塑外壳； 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压：AC220V•50Hz； 4、功率：300W，室温-100℃5、温控精度≦±0.3℃。 |  |  |  |  | 台 | 4
13 | 烘干箱 | 1、外壳采用优质冷轧板，外表喷塑，内室采用优质冷轧板或不锈钢薄板制作，设有观察窗； 2、电热鼓风型，电源：220V50Hz，功率≥1600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度300℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm。 3、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求：投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 3-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 3-2、喷塑层或喷油层表面应光洁平整，薄厚均匀、附着力强、不应有露底、污点、混色等缺陷； 3-3、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍。且其检测结果均为与标准要求一致。 4、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为涂层均未检出。 ▲3、4、投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 台 | 4
14 | 电冰箱 | ≥180L |  |  |  |  | 台 | 2
15 | 恒温培养箱 | 1、自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度； 2、控温范围5℃-65℃。温度波动允差：不大于1℃； 3、温度均匀性允差：±1℃。 4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求： 4-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍； 4-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 ▲4、5、投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 台 | 2
16 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用，高度要适中 |  |  |  |  | 个 | 40
17 | 保温桶 | 1、1L～2L，外壳塑料材质，内部不锈钢保温桶； 2、广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰、汤冷热两用。 |  |  |  |  | 个 | 10
18 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成； 2、方座支架的底座钢板制成； 3、立杆直径φ≥9.5mm； 4、立杆长≥595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 |  |  |  |  | 套 | 4
19 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 |  |  |  |  | 个 | 50
20 | 试管架 | 产品由顶板≥240*34*8mm、底板≥245*65*12mm、插杆直径≥10mm组成，6孔，材质：木制。 |  |  |  |  | 个 | 50
21 | 软尺 | 软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 |  |  |  |  | 把 | 50
22 | 测微尺 | 1、显微镜用，C1型：物镜测微尺1/100； 2、物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。 |  |  |  |  | 个 | 16
23 | 托盘天平 | 1、最大称量200g，分度值0.2g； 2、称量允许误差为±0.5d(分度值)； 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量； 4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 |  |  |  |  | 台 | 16
24 | 电子停表 | 1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示； 2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 |  |  |  |  | 块 | 50
25 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 |  |  |  |  | 支 | 120
26 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 |  |  |  |  | 支 | 10
27 | 干湿球温度计 | 1、空气相对湿度的必备工具； 2、测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃； 3、测量湿度-35℃～+45℃，精度1%，误差3%。 |  |  |  |  | 付 | 50
28 | 肺活量计 | 不锈钢外桶，含5个吹嘴。 |  |  |  |  | 台 | 2
29 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(直头剪刀、弯头剪刀、直头镊、弯头镊、解剖针、3号手术刀柄、4号手术刀柄)。 |  |  |  |  | 套 | 4
30 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(剪刀，4号手术刀柄，解剖针，直头镊)。 |  |  |  |  | 套 | 50
31 | 解剖盘 | 1、产品为盛有石蜡的金属盘； 2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。 |  |  |  |  | 个 | 50
32 | 骨剪 | 1、产品用不锈钢制造，总长度≥115mm； 2、剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损； 3、剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。 |  |  |  |  | 把 | 2
33 | 接种环 | 1、产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成； 2、金属棒杆直径约Φ≥4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄； 3、配有Φ≥0.5mm镍铬丝。 |  |  |  |  | 把 | 50
34 | 徒手切片器 | 1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm； 2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 |  |  |  |  | 个 | 30
35 | 根纵剖模型 | 1、产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上； 2、根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等； 3、成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 |  |  |  |  | 件 | 3
36 | 导管、筛管结构模型 | 1、产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。 2、环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 |  |  |  |  | 件 | 3
37 | 单子叶植物茎模型 | 1、产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高≥9cm，长≥31.5cm； 2、通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 |  |  |  |  | 件 | 3
38 | 双子叶草本植物茎模型 | 1、产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高≥14cm，直径≥31cm； 2、横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线。 |  |  |  |  | 件 | 3
39 | 叶构造模型 | 1、产品为双子叶植物叶构造模型。长约≥42cm，宽约≥15cm，叶主脉处高≥15cm； 2、通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织； 3、在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 |  |  |  |  | 件 | 3
40 | 桃花模型 | 1、产品为放大的桃花模型，直径约≥35cm，示盛开形态； 2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。 |  |  |  |  | 件 | 3
41 | 蛙胚胎发育模型 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，每个模型均置于支架上。 |  |  |  |  | 件 | 3
42 | 头、颈、躯干模型 | 1、产品为高≥85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型； 2、产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料； 3、显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 |  |  |  |  | 件 | 3
43 | 人体骨骼模型 | 1、产品为男性成年骨骼模型，高≥85cm，串制成正常直立姿势立于支架上； 2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确； 3、颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个； 4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上； 5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°； 6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度； 7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟； 8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓。 |  |  |  |  | 件 | 3
44 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 |  |  |  |  | 件 | 30
45 | 眼球仪 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成。 |  |  |  |  | 件 | 1
46 | 心脏解剖模型 | 1、规格：3倍自然大； 2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等； 3、心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等； 4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣； 5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系； 6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口； 7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等； 8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口； 9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等； |  |  |  |  | 件 | 3
47 | 心脏解剖模型 | 1、规格：自然大； 2、模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等； 3、心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等； 4、出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣； 5、心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系； 6、右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口； 7、右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等； 8、左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口； 9、左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等； |  |  |  |  | 件 | 30
48 | 喉解剖模型 | 1、前方和两侧有甲状腺，甲状腺外侧叶后缘有上、下甲状旁腺； 2、左侧的甲状软骨板纵行切断，可同甲状腺的左半一起拆下，以显示，环状软骨和下列喉肌、构会厌肌甲杓肌、环杓侧肌； 3、在喉的前面、甲状腺岬的上方，示：左、右环甲肌； 4、喉的后面示；灼横肌、灼斜肌和环构后肌； 5、右侧示；甲状腺上动脉、甲状腺下动脉、喉上神经内支和喉返神经。左侧示；甲状腺上、中、下静脉。（为显示喉肌和喉的神经、血管，喉的后面和梨状隐窝的黏膜已除去）； 6、模型作正中矢状切面，示：喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔以及前庭襞和声襞，在喉壁切缘上，显示：会厌软骨、甲状软骨、气管软骨的断面以及气管膜壁的层次。 7、模型的二半合拢后，可以从喉口窥视声裂以及声襞的膜部和软骨部。 |  |  |  |  | 件 | 3
49 | 肺泡模型 | 1.示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构； 2．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构； 3．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉； 4．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然； 5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 |  |  |  |  | 件 | 3
50 | 脑解剖模型 | 自然大，1、要参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚； 2、在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构； 3、小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰； 4、为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 |  |  |  |  | 件 | 3
51 | 耳解剖模型 | 1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然； 2、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 |  |  |  |  | 件 | 3
52 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1、产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上； 2、一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构； 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 |  |  |  |  | 件 | 2
53 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1、产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上； 2、一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构； 3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 |  |  |  |  | 件 | 2
54 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 示肝的外剖形态及构造，外形尺寸：自然大。 |  |  |  |  | 件 | 2
55 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型约38cm×30cm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径约10cm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 |  |  |  |  | 件 | 2
56 | 心搏与血液循环模型 | 电动，规格：≥68.5*42*10.5cm |  |  |  |  | 件 | 3
57 | 人体肌肉模型 | 全身高≥800mm，示浅层肌及部分深层肌 |  |  |  |  | 件 | 3
58 | 肘关节活动模型 | 组成：骨髂和右手，附肩胛骨。 |  |  |  |  | 件 | 2
59 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、产品由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成； 2、本模型采用硬质塑料或复合材料制作。 |  |  |  |  | 件 | 2
60 | 尿的形成动态模型 | 本模型采用集成电路原理，通过发光管显示肾小球的过滤作用和肾小管的重复吸收作用。 接通电源开关，可显示血液及尿的形成过程；尺寸38*13*65cm（±5cm） |  |  |  |  | 件 | 3
61 | 人体呼吸运动模型 | 电动式、尺寸≥640*400*160mm |  |  |  |  | 件 | 3
62 | 膈肌运动模拟器 | 1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成； 2、真空瓶直径不小于110MM，高度不小于200mm； 3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 |  |  |  |  | 件 | 3
63 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作； 2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝； 3、骨化石与石块的颜色应有区别。 |  |  |  |  | 件 | 2
64 | 鱼解剖浸制标本 | 1、标本用体长不小于140mm的鲫或鲤制作； 2、标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形； 3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 4、制作方式：浸制，规格：≥190*100*30mm。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
65 | 蛙解剖浸制标本 | 浸制、选用大型青蛙或蟾蜍，整体尺寸≥175*75*30mm。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
66 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长≥120mm； 2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展； 3、血管内分别注红、蓝两种色剂。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
67 | 鸽解剖浸制标本 | 1、标本背面向衬板，血管内分别注红、蓝两色剂； 2、颈和前、后肢伸展，显示外部形态； 3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布； 4、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等； 5、标本应完整无缺、并保持自然色； 6、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本不得有漏液现象。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
68 | 兔解剖浸制标本 | 1、标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分别注红、蓝、黄三色； 2、标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧； 3、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。浸制 |  |  |  |  | 瓶 | 2
69 | 蛙发育顺序标本 | 干制标本：标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙；①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位；再按发育顺序自左向右排列；各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色；①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜；①～③期的标本应各不少于五个；③期的标本应能目见不少于一对外腮；④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，相互平行；⑥期与⑦期的尾长应有明显区别；⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
70 | 蛔虫标本 | 1、本产品选用成熟的雌、雄各一条蛔虫制作而成； 2、整体浸制封闭在有机玻璃盒内。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
71 | 花序类型保色浸制标本 | 1、不少于七种； 2、材质：有机玻璃盒装； 3、结构：总状花序为白菜； 4、性能：液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
72 | 花冠类型保色浸制标本 | 1、十字花科、豆科、菊科等七种； 2、标本盒规格：长≥12.5cm，宽≥7.5cm，高≥3.2cm，含7种。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
73 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 1、海带等四种； 2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
74 | 红藻类植物保色浸制标本 | 1、紫菜等四种； 2、液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
75 | 海葵标本 | 1、标本用营固着生活的个体制作； 2、标本以体筒的任一面向衬板； 3、体筒应饱满，其上部稍向前倾斜； 4、触手伸展呈葵花状； 5、标本应完整无缺、并保持自然色； 6、整体浸制在密封包装的标本瓶内。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
76 | 海蛰标本 | 1、标本用伞部直径不小于30mm的海蛰制作； 2、标本浮于容器内，示海蛰的伞部、腕部和附属器等； 3、伞部应充盈呈半球状； 4、腕部的边缘多褶皱； 5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属器不得少于六条； 6、标本应完整无缺、并保持自然色； 7、整体浸制在密封包装的标本瓶内。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
77 | 寄居蟹标本 | 1、标本瓶采用≥3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态； 2、标本寄居蟹螺壳全长不小于4cm；浸制保存。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
78 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态； 2、标本寄居蟹螺壳不小于4cm；浸制保存。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
79 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 1、标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本为密封状态； 2、标本浸制保存。 |  |  |  |  | 瓶 | 2
80 | 蝗虫生活史标本 | 1、产品用飞蝗制作，示昆虫的不完全变态； 2、标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成； 3、各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 |  |  |  |  | 盒 | 2
81 | 蜜蜂生活史标本 | 1、产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义； 2、产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母蜂房）、蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列。 |  |  |  |  | 盒 | 2
82 | 家蚕生活史标本 | 由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧等组成；按生活史顺序排列。 |  |  |  |  | 盒 | 2
83 | 菜粉蝶生活史标本 | （一）适用范围：1、适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1、标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态；2、标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成；3、卵干制，幼虫、蛹浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内；4、雌、雄体的特征应明显。 |  |  |  |  | 盒 | 2
84 | 兔骨骼标本 | （一）适用范围：1、适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈骨、胸骨、腰骨、荐椎骨、尾椎骨、肋骨、胸骨；2、标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、指骨、骨盆、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨；3、标本应有防虫措施。 |  |  |  |  | 盒 | 2
85 | 鱼骨骼标本 | 1、标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作； 2、标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的颅骨、脊柱、肋骨；附肢骨骼的胸鳍骨、腹鳍、尾鳍骨等； 3、骨骼以原位组装。 |  |  |  |  | 盒 | 2
86 | 蛙骨骼标本 | 1.选用体长不小于80mm的青蛙或蟾蜍制作；整体尺寸不小于110*75*48mm； 2.骨骼以自然趴伏形态用树脂材料固定，无遗漏； 4.用树脂材料对蛙骨骼进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构； 5.表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况； 6.包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。 |  |  |  |  | 盒 | 2
87 | 鸽骨骼标本 | （一）适用范围：1、适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1、标本应选用成熟家鸽制作；2、标本以自然站立姿态固定在底座上，附颈椎骨一块；3、标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、颈椎、胸椎、荐椎、尾椎、尾综骨、肋骨、龙骨；4、标本还应显示附肢骨骼的肩带、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、趾骨。 |  |  |  |  | 盒 | 2
88 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 本产品由海带、鹿角菜、裙带、羊栖菜四种制作而成。 |  |  |  |  | 套 | 4
89 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 本产品是紫菜、石花菜、海萝、江蓠四种制作而成。 |  |  |  |  | 套 | 4
90 | 节肢动物标本 | 本产品由土元、蟋蟀、蜜蜂、河虾、蝗虫、金龟子六种制作而成。 |  |  |  |  | 盒 | 4
91 | 昆虫标本 | 1、常见益虫、害虫各6种，（蜜蜂、瓢虫、蚂蚁、土元、黄蜂、桑蚕蛾、苍蝇、金龟子、蝽、蝗虫、蟋蟀、蟑螂）； 2、标本一般应装在无色透明面的标本盒内； 3、标本应形体完整、姿态自然和色泽正常。 |  |  |  |  | 盒 | 4
92 | 植物根尖纵切 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构； 2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征； 6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 |  |  |  |  | 片 | 240
93 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 |  |  |  |  | 片 | 240
94 | 南瓜茎纵切 | 1、基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6、纵横切片的厚度为15～25μm； 7、纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 |  |  |  |  | 片 | 240
95 | 木本双子叶植物茎横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2、能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3、能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4、标本取材于椴木； 5、切片厚度在25μm以内； 6、表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7、标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 |  |  |  |  | 片 | 240
96 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3、染色体着色均匀清晰。 |  |  |  |  | 片 | 240
97 | 蕨叶切片 | 1、取材于鳞毛蕨科，贯众等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构； 2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构； 3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等； 4、幼的孢子囊上示囊、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄； 5、老的孢子囊上示环带、老孢子和唇细胞等； 6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片； 8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。 |  |  |  |  | 片 | 6
98 | 迎春叶横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；6、标本取材为迎春叶； 7、作过主脉的横切片厚度约为8微米，每张玻片横放材料一片。 |  |  |  |  | 片 | 240
99 | 青霉装片 | 1、标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2、在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 3、标本取材为人工培养的典型青霉； 4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 5、标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察； 7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 8、应能看到不少于五个模式的帚状枝； 9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 |  |  |  |  | 片 | 240
100 | 细菌三型涂片 | 1、在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4、在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5、作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 |  |  |  |  | 片 | 240
101 | 曲霉装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2、能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4、标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6、标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； 9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗； 10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 |  |  |  |  | 片 | 240
102 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8um； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 |  |  |  |  | 片 | 240
103 | 水螅带芽整体装片 | 1、标本在100×显微镜下观察； 2、取材为形体完整并带芽体的水螅； 3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象； 4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通； 5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 |  |  |  |  | 片 | 240
104 | 单层扁平上皮装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2、能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3、标本得材于动物的肠系膜等； 4、平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐； 5、标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6、标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 |  |  |  |  | 片 | 240
105 | 纤维结缔组织切片（腱纵切） | 1、角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构； 2、能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3、腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4、标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5、作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm； 6、胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7、腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8、纵向裂隙不得超过一处。 |  |  |  |  | 片 | 240
106 | 疏松结缔组织装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛； 6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 |  |  |  |  | 片 | 240
107 | 人血涂片 | 1、标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色； 6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 |  |  |  |  | 片 | 240
108 | 骨骼肌纵横切 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4、标本取材于哺乳动物的隔肌； 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得小于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 |  |  |  |  | 片 | 240
109 | 平滑肌分离装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。 |  |  |  |  | 片 | 240
110 | 心肌切片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm； 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10、应保持细胞结构正常。 |  |  |  |  | 片 | 240
111 | 运动神经元装片 | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 |  |  |  |  | 片 | 240
112 | 动静脉血管横切 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7、标本用苏木精、曙红双重染色； 8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 |  |  |  |  | 片 | 240
113 | 小肠切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2、能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3、绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4、在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5、肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6、标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7、作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条； 8、绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9、染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 |  |  |  |  | 片 | 240
114 | 字母“e”装片 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3、标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4、字母应不能脱落，放置不能歪斜。 |  |  |  |  | 片 | 120
115 | 正常人染色体装片 | 1、标本在200×和400×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨染液或醋酸洋红染色。 |  |  |  |  | 片 | 240
116 | 量筒 | 1、标称容量：10mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 120
117 | 量筒 | 1、标称容量：100mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 120
118 | 量筒 | 1、标称容量：500mL， 2、透明钠钙玻璃材质； 3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 4、量杯放在平台上，不应摇晃； 5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 |  |  |  |  | 个 | 120
119 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 120
120 | 试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm； 3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口； 4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 |  |  |  |  | 支 | 240
121 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 240
122 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 240
123 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 240
124 | 烧杯 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 3、放在平台上不应旋转或摇晃； 4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 |  |  |  |  | 个 | 240
125 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，100mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 个 | 60
126 | 锥形瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：锥形，250mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 |  |  |  |  | 个 | 120
127 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、规格：150mL； 3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色； 4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理； 5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色； 6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃。 |  |  |  |  | 个 | 60
128 | 干燥器 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、规格：160mL。 |  |  |  |  | 个 | 2
129 | 漏斗 | 1、规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 |  |  |  |  | 个 | 120
130 | Y形管 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚≥1.5mm |  |  |  |  | 个 | 60
131 | 滴管 | 1、玻璃滴管；2、规格：150mm。 |  |  |  |  | 支 | 1000
132 | 离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 |  |  |  |  | 支 | 60
133 | 玻璃钟罩 | 1、透明钠钙玻璃制；2、Φ≥150mm×280mm，具上口。 |  |  |  |  | 个 | 4
134 | 玻璃弯管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造 |  |  |  |  | 千克 | 10
135 | U形管 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力 |  |  |  |  | 个 | 60
136 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：125mL。 |  |  |  |  | 个 | 240
137 | 广口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 |  |  |  |  | 个 | 240
138 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：250mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
139 | 细口瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：500mL。 |  |  |  |  | 个 | 20
140 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：30mL。 |  |  |  |  | 个 | 300
141 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，30mL。 |  |  |  |  | 个 | 300
142 | 滴瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：茶色，60mL。 |  |  |  |  | 个 | 300
143 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成； 2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |  |  |  |  | 把 | 50
144 | 止水皮管夹 | 1、产品用直径Φ≥3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 |  |  |  |  | 个 | 50
145 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 |  |  |  |  | 个 | 50
146 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 |  |  |  |  | 把 | 50
147 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm；1kg54根； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 |  |  |  |  | 千克 | 2
148 | 玻璃棒 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ3mm～φ4mm；1kg86根； 3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4、应力：在偏光仪中呈蓝色； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 |  |  |  |  | 千克 | 2
149 | 软胶塞 | 0～10号，白色，质地均匀。 |  |  |  |  | 千克 | 10
150 | 橡胶管 | 1、产品用优质天然橡胶制造； 2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 |  |  |  |  | 千克 | 10
151 | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ60mm。 |  |  |  |  | 个 | 240
152 | 培养皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、规格：φ100mm。 |  |  |  |  | 个 | 240
153 | 研钵 | 瓷，60mm。 |  |  |  |  | 个 | 60
154 | 棉纱缸 | 不锈钢，直径≥12cm |  |  |  |  | 个 | 10
155 | 记数载玻片（计数板） | 1、玻璃制； 2、0.1mm1/400mm²。 |  |  |  |  | 片 | 50
156 | 碳酸氢钠 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1000
157 | 氢氧化钙 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1000
158 | 柠檬酸钠 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 1000
159 | 琼脂 | 工业品，250g/瓶 |  |  |  |  | 克 | 50
160 | 甘油 | 试剂，500ml |  |  |  |  | 克 | 50
161 | 蔗糖 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 50
162 | 可溶性淀粉 | 化学纯，C、P。 |  |  |  |  | 克 | 50
163 | 酚酞 | 指示剂，25g |  |  |  |  | 毫升 | 50
164 | pH广范围试纸 | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1×20mm，尺寸55×30mm。 |  |  |  |  | 本 | 50
165 | 亚甲基蓝 | 试剂。 |  |  |  |  | 克 | 50
166 | 定性滤纸 | 中速，直径70mm，100张/盒 |  |  |  |  | 盒 | 50
167 | 乙酸 | 试剂。 |  |  |  |  | 毫升 | 100
168 | 硼酸 | 试剂。 |  |  |  |  | 毫升 | 1000
169 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。 |  |  |  |  | 件 | 1
170 | 载玻片 | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角；3、50片/盒。 |  |  |  |  | 盒 | 50
171 | 盖玻片 | 1、玻璃制； 2、0.1mm1/400mm²； 3、100片/包。 |  |  |  |  | 包 | 200
172 | 标记笔 | 油性，安全型 |  |  |  |  | 支 | 50
173 | 生理盐水 | 1、规格:250ml/瓶；2、0.9%氯化钠溶液 |  |  |  |  | 瓶 | 4
174 | 测电笔 | 1、全长≥157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，手柄绝缘性能良好。 |  |  |  |  | 支 | 2
175 | 一字螺丝刀 | 总长度≥265mm、工作长度≥14.5mm、直径≥6mm |  |  |  |  | 支 | 2
176 | 十字螺丝刀 | 1、规格≥265mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 |  |  |  |  | 支 | 2
177 | 钢手锯 | 1、规格：锯架450mm，锯条310mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2、产品材料采用钢板制，调节式； 3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料； 7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 |  |  |  |  | 把 | 2
178 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。 |  |  |  |  | 把 | 2
179 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：长≥165mm。 |  |  |  |  | 把 | 2
180 | 手锤 | 1.优质高碳钢锤头，管式钢柄镀铬处理； 2.重量≥450克，总长度≥355。 |  |  |  |  | 把 | 2
181 | 活扳手 | 1、材质：优质中碳钢； 2、规格：≥200mm；活动扳手。 |  |  |  |  | 把 | 2
182 | 砂轮片 | 断玻璃管用，规格：20mm。 |  |  |  |  | 片 | 10
183 | 昆虫网 | 网口直径≥190mm，手柄杆可伸缩 |  |  |  |  | 把 | 16
184 | 枝剪 | 1、刀体长≥200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋； 2、剪刀应采用优质钢制成；3、刀柄后端有合口皮扣。 |  |  |  |  | 把 | 16
185 | 水网 | 1、网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ≥200mm的圈； 2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。 |  |  |  |  | 把 | 16
186 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，规格长≥21cm。 |  |  |  |  | 把 | 16
187 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 |  |  |  |  | 件 | 58
188 | 护目镜 | 侧面完全遮挡,.有机玻璃镜面。 |  |  |  |  | 个 | 200
189 | 乳胶手套 | 乳胶，一次性 |  |  |  |  | 盒 | 1
合计

## 五中物理实验室
五中物理实验室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
实验教学系统
1 | 教学系统 | 教学系统： 1.教学应用系统需支持如下功能： 1-1学科应用支持：语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用。 1-2活动模板：支持≥5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 1-3文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。 2.需提供快捷工具，需支持五指点击屏幕调出快捷工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 2-1选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能； 2-2画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式； 2-3擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小； 2-4撤销恢复：需支持任意界面下，针对教师笔迹提供≥2种基础操作如撤销和恢复。 2-5聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。 5.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或快捷工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。 5-1录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。 5-2需支持按照时间点对微课进行剪辑拆分以及删除；录制结束后自动生成分享二维码，支持扫码即可进行查阅。 5-3课后查阅：需支持对微课进行分类管理、按微课名搜索，需支持通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容；需支持增减关键帧。 5-4保存分享：需支持分发到微信或微博，至少支持2种发送方式如链接、二维码；需支持分享至教师、班级、校本微课库。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 6-1备课资源：支持从云端、校本资源库、个人网盘获取资源。 6-2添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.txt/.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）。 6-3备课本管理：需支持教师在网盘存储与管理个人新建课件、课堂活动内容；需支持按照章节目录存储备课资源。 6-4）备课资源管理：需支持对备课资源进行导出、保存、分享、删除，并支持找回10天内已删除的备课资源。 7.需提供盖电子版本教材，其中语文、英语学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 9-1背景模板：需提供≥10个白板主题模板，便于学科教学，如五线谱、篮球场、点阵格、足球场。 9-2白板操作：书写内容需支持放大、缩小、移动3种操作，且白板需具备添加页、位置切换、保存和分享功能。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 11-1平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 11-2立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作； 11-3函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。 11-4尺规工具：需支持提供≥4种常见尺规工具，包含量角器、圆规、直尺、三角板，支持调整测量工具大小尺寸；需支持将测量工具旋转任意角度，并可直接输入指定旋转角度实现旋转。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 14-1需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2)需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 3）化学识别及推荐：需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 15.地理学科工具：需提供初中地理教学所需的地球和地图、世界地理、中国地理模块； 16.历史学科工具：提供初中历史教学所学所需的中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史等模块资源； 17.艺术学科工具：内置专用美术画板工具，需提供≥6种笔形；需支持≥12种画笔颜色，需支持提供符合绘画调色教学需求的调色盘；需支持对绘画内容进行擦除、一键清空、撤销、恢复、保存等操作； 18.AI教学工具 18-1中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能； 18-2英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能； 3）中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译和例句等； 4）英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括发音、翻译、例句； |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 实验教学教师端演示系统 | 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存。 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 4、实验模板：添加实验试卷习题库，支持一键发布。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 实验室课堂教学软件 | 1、按照教室种类配套相应的课程资源，涵盖初中物理/初中化学/初中生物； 2、初中物理：根据初中物理课标准要求，提供"测量固体和液体的密度"、"测量物体的运动速度"、"探究电流、电阻、电压的关系"、"探究浮力大小与哪些因素有关"、"探究杠杆的平衡条件"、"探究光的反射定律"等不少于20个视频资源； 3、初中化学：根据初中化学课标准要求，提供"氧气的实验室制取与性质"、"金属的物理性质和某些化学性质"、"化学反应中的热量变化"、"粗盐中难溶性杂质去除"、"浓硫酸的稀释实验"、"蛋白质的颜色反应实验"等不少于40个视频资源； 4、初中生物：根据初中生物课标准要求，提供"观察草履虫的生命活动"、"观察动植物细胞的结构"、"观察血液永久涂片"、"模拟练习止血包扎"、"探究光合作用的场所"、"显微镜的使用"等不少于15个视频资源； |  |  |  |  | 套 | 1
4 | 三维虚拟仿真实验 | 1、软件要求提供初中物理、初中化学、初中生物实验内容模块，仿真实验资源数量不少于500个，真人录播视频数量不少于300个； 2、软件采用互动教学模式对实验进行观察和交互式操作，实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果； 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型； 4、支持在office和WPS所制作的PPT中插入仿真实验插件，实现在PPT运行期间，在不退出PPT的情况下无缝衔接演示对应3D资源，可互动虚拟仿真实验，可插入资源库包括3D仿真实验资源、PPT模板、视频、图片和试题，提升老师备课效率，须与实验教学教师端演示系统链接，做到软件可快速启动运行； 5、须与实验教学教师端演示系统链接，做到软件可快速启动运行。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 实验操作摄录装置 | 1、工业高清：≥1200 万像素；帧率：30 帧/秒；像素大小：1.4um x 1.4um； 2、感光度：1/2.55-inch-lMX362-1A；分辨率：4000x3000P； 3、接口类型：支持USB2.0； 4、对焦：自动对焦-4mm-80度；物距：5CM-200CM 实验操作摄录装置满足如下技术要求： 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤750mm； 3、拍摄行程≤600mm； |  |  |  |  | 套 | 1
教师演示区域
1 | 物理教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm优抗板； 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 |  |  |  |  | 张 | 1
学生实验区域
1 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*770mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚；且满足以下参数要求 2-1、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； 2-2、理化性能检测： （1）表面耐划痕检验方法依据：GB/T26696-2011中6.12，标准要求≥1级，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧检验方法依据：GB/T26696-2011中6.5，标准要求≥1级，检验结果：1级； （3）耐酸碱检验方法依据：GB/T26696-2011中6.8，标准要求≥1级，检验结果：1级； （4）表面耐干热检验方法依据：GB/T26696-2011中6.10，标准要求≥1级，检验结果：1级； （5）耐水蒸气检验方法依据：GB/T26696-2011中6.7，标准要求：应无突起、龟裂、变色等变化，检验结果：符合要求； 2-3、耐磨性检测检验方法依据GB/T3810.7-2016，标准要求：报告陶瓷砖耐磨性级别和转数，检验结果：12000转，4级； 2-4、线性热膨胀系数检验方法依据:GB/T 3810.8-2016,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-5、抗冲击性检验方法依据：GB/T 3810.5-2016，标准要求：恢复系数≥0.55，检验结果≥0.85； 2-6、抗热震性检验方法依据：GB/T 3810.9-2016，检验结果：试样无缺陷； 2-7、湿膨胀检验方法依据：GB/T3810.10-2016，检验结果≤0.1； 2-8、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.0013； 2-9、抗冻性检验方法依据：GB/T 3810.12-2016，检验结果：未见裂纹及剥落； 2-10、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾）检验方法依据：GB/T 3810.13-2016，检验结果：样品表面无可见变化； 2-11、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油）检验方法依据：JC/T908-2013附录F，标准要求：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状，检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-12、落球冲击检验方法依据：JC/T908-2013，标准要求：样品不破损， 检验结果：符合要求； 2-13、光泽度（60°）检验方法依据：GB/T13891-2008，检验结果≥88； 2-14、弹性限度（mm）检验方法依据：GB/T23266-2009/6.16；标准要求：不小于12，n=3,Ac=0,Re=1，检验结果：符合要求； 2-15、摩擦系数： （1）干法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M，检验结果：≥0.64； （2）湿法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M， 检验结果：≥0.62； 2-16、（1）可溶性铅（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤15，检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤2，检验结果：≤0.03； 2-17、莫氏硬度检验方法依据：JC/T872-2019，检验结果：6； 2-18、抗急冷急热性检验方法依据：JC/T872-2019中6.4.3，标准要求：无裂纹，检验结果：符合要求； 2-19、防滑性（湿态静摩擦系数）检验方法依据：GB/T4100-2015，湿态，标准要求≥0.60，检验结果：≥0.61； 2-20、防滑性（湿态阻滑值） 检验方法依据：GB/T35153-2017附录A，湿态，标准要求≥35，检验结果≥52； 2-21、放射性： （1）内照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.0，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.3，检验结果：≤1.0； 2-22、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥4，检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：无裂纹或破损，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：质量增加率：≤0.2；厚度增加率≤0.2，检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥30，检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥5000，检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥1级，检验结果：≥1级； 2-23、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014 ，标准要求：≥90，检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%）检验方法依据JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%）检验方法依据：JC/T897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.83； 2-24、抗老化检验方法依据：GB/T26696-2011中6.16，标准要求:试件表面无开裂，光泽变化不大于±10%,检验结果:符合要求； 2-25、洛氏硬度，HRC检验方法依据:GB/T26696-2011中6.18 ,标准要求:≥80,检验结果:≥80； 2-26、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤30,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%） 检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤50,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s） 检验方法:依据GB/T5464-2010,标准要求:A(A1)级:tf=0,检验结果:0； 2-27、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0。 3、采用优质五金配件连接 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x565x755mm； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿规格：≥565x58x110mm，壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：≥545x72x125mm，壁厚≥2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用≥110×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80x14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥100x27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  |  |  |  | 张 | 28
2 | 实验升降位 | 一、面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥ 20×40×1.2mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、面板可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥ 5cm。 |  |  |  |  | 条 | 56
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 1、整体尺寸：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)。箱体厚度为≥1.2㎜冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统； 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 |  |  |  |  | 台 | 1
2 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨率触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）。 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡防夹功能。 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统可执行各选项控制。1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡防夹功能；2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 |  |  |  |  | 项 | 1
4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 。 |  |  |  |  | 项 | 1
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成，约1200*550*195mm为一组。外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计，1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀、光泽度好、美观大方。 |  |  |  |  | 套 | 15
2 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）急停开关、可配网络同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位，摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 |  |  |  |  | 个 | 15
3 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  |  |  |  | 组 | 15
4 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用约1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |  | 组 | 30
5 |  | 采用485网络模块接口。 |  |  |  |  | 组 | 15
6 | 急停装置 | 在系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  |  |  |  | 组 | 15
7 | 智能照明 | 约1200*80mm 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |  | 套 | 15
8 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁，模具一体成型。 |  |  |  |  | 个 | 6
9 | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |  | 室 | 1
10 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节；主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |  | 项 | 1
11 | 布线 | 1、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 2、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 |  |  |  |  | 项 | 1
12 | 系统集成 | 整间设备安装，系统调试 |  |  |  |  | 项 | 1
13 | LED护眼灯 | 1、尺寸596mm*596mm（±2mm）； 2、LED面板灯零部件中“铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚”符合相关限值要求； 3、LED面板灯电源端子骚扰电压和辐射电磁骚扰检测均判定为“合格”； 4、LED面板灯功率因数≥0.95，色温5000k±50k，Ra≥90，R9≥70； 5、LED面板灯闪烁检测结果为无显著影响； 6、LED面板灯视网膜蓝光危害及眼睛的红外辐射危害均为“无危害类”。 |  |  |  |  | 盏 | 12
14 | 室内氛围建设服务 | 1.顶面工程:轻钢龙骨矿棉板吊顶≥100m² 2.墙身工程100㎡墙面基层清理、修补、找平，处理空鼓、开裂部位，做好阴阳角找直；刮腻子并打磨平整； 3.地面工程：塑胶地板≥80m²，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡。 4.配套设施：文化窗帘，3个窗帘，窗户长宽：2*1.8m；定制2套实验室门 5.原有实验物品拆除、垃圾清运、搬运等。 |  |  |  |  | 项 | 1

## 五中化学实验室
五中化学实验室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
实验教学系统
1 | 教学系统 | 教学系统： 1.教学应用系统需支持如下功能： 1-1学科应用支持：语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用。 1-2活动模板：支持≥5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 1-3文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。 ▲2.需提供快捷工具，需支持五指点击屏幕调出快捷工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。【需提供真实系统功能截图】 ▲2-1选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能；【需提供真实系统功能截图】 2-2画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式； 2-3擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小； 2-4撤销恢复：需支持任意界面下，针对教师笔迹提供≥2种基础操作如撤销和恢复。 ▲2-5聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。【需提供真实系统功能截图】 5.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或快捷工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。 5-1录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。 5-2需支持按照时间点对微课进行剪辑拆分以及删除；录制结束后自动生成分享二维码，支持扫码即可进行查阅。 5-3课后查阅：需支持对微课进行分类管理、按微课名搜索，需支持通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容；需支持增减关键帧。 5-4保存分享：需支持分发到微信或微博，至少支持2种发送方式如链接、二维码；需支持分享至教师、班级、校本微课库。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 6-1备课资源：支持从云端、校本资源库、个人网盘获取资源。 6-2添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.txt/.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）。 6-3备课本管理：需支持教师在网盘存储与管理个人新建课件、课堂活动内容；需支持按照章节目录存储备课资源。 6-4）备课资源管理：需支持对备课资源进行导出、保存、分享、删除，并支持找回10天内已删除的备课资源。 7.需提供盖电子版本教材，其中语文、英语学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 9-1背景模板：需提供≥10个白板主题模板，便于学科教学，如五线谱、篮球场、点阵格、足球场。 9-2白板操作：书写内容需支持放大、缩小、移动3种操作，且白板需具备添加页、位置切换、保存和分享功能。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 ▲11-1平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。【需提供真实系统功能截图】 ▲11-2立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；【需提供真实系统功能截图】 11-3函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。 ▲11-4尺规工具：需支持提供≥4种常见尺规工具，包含量角器、圆规、直尺、三角板，支持调整测量工具大小尺寸；需支持将测量工具旋转任意角度，并可直接输入指定旋转角度实现旋转。【需提供真实系统功能截图】 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： ▲14-1需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用；【需提供真实系统功能截图】 2)需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 3）化学识别及推荐：需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 15.地理学科工具：需提供初中地理教学所需的地球和地图、世界地理、中国地理模块； 16.历史学科工具：提供初中历史教学所学所需的中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史等模块资源； 17.艺术学科工具：内置专用美术画板工具，需提供≥6种笔形；需支持≥12种画笔颜色，需支持提供符合绘画调色教学需求的调色盘；需支持对绘画内容进行擦除、一键清空、撤销、恢复、保存等操作； 18.AI教学工具 ▲18-1中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；【需提供真实系统功能截图】 ▲18-2英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能；【需提供真实系统功能截图】 3）中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译和例句等； 4）英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括发音、翻译、例句； |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 实验教学教师端演示系统 | 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存。 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 4、实验模板：添加实验试卷习题库，支持一键发布； ▲注：需提供实验教学教师端演示系统软件著作权。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 实验室课堂教学软件 | 1、按照教室种类配套相应的课程资源，涵盖初中物理/初中化学/初中生物； 2、初中物理：根据初中物理课标准要求，提供"测量固体和液体的密度"、"测量物体的运动速度"、"探究电流、电阻、电压的关系"、"探究浮力大小与哪些因素有关"、"探究杠杆的平衡条件"、"探究光的反射定律"等不少于20个视频资源； 3、初中化学：根据初中化学课标准要求，提供"氧气的实验室制取与性质"、"金属的物理性质和某些化学性质"、"化学反应中的热量变化"、"粗盐中难溶性杂质去除"、"浓硫酸的稀释实验"、"蛋白质的颜色反应实验"等不少于40个视频资源； 4、初中生物：根据初中生物课标准要求，提供"观察草履虫的生命活动"、"观察动植物细胞的结构"、"观察血液永久涂片"、"模拟练习止血包扎"、"探究光合作用的场所"、"显微镜的使用"等不少于15个视频资源； ▲注：需要提供此项课堂教学软件的界面截图，截图内容需包含以上参数内容。 |  |  |  |  | 套 | 1
4 | 三维虚拟仿真实验 | 1、软件要求提供初中物理、初中化学、初中生物实验内容模块，仿真实验资源数量不少于500个，真人录播视频数量不少于300个； 2、软件采用互动教学模式对实验进行观察和交互式操作，实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果； 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型； 4、支持在office和WPS所制作的PPT中插入仿真实验插件，实现在PPT运行期间，在不退出PPT的情况下无缝衔接演示对应3D资源，可互动虚拟仿真实验，可插入资源库包括3D仿真实验资源、PPT模板、视频、图片和试题，提升老师备课效率，须与实验教学教师端演示系统链接，做到软件可快速启动运行； ▲5、须与实验教学教师端演示系统链接，做到软件可快速启动运行（提供截图）； ▲注：需提供以下三维虚拟仿真实验证明资料 1、需提供虚拟场景交互仿真实验系统软件著作权； 2、通过国家中小学智慧教育平台应用中心认证，提供带有教育部门相关认证的平台接入证明截图； 3、需提供实验教学教师端演示系统界面显示包含三维虚拟仿真实验模块功能的截图。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 实验操作摄录装置 | 1、工业高清：≥1200 万像素；帧率：30 帧/秒；像素大小：1.4um x 1.4um； 2、感光度：1/2.55-inch-lMX362-1A；分辨率：≥4000x3000P； 3、接口类型：支持USB2.0 ； 4、对焦：自动对焦-4mm-80度；物距：5CM-200CM ▲实验操作摄录装置满足如下技术要求：需提供满足以下1-3项技术要求，投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告； 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤750mm； 3、拍摄行程≤600mm； |  |  |  |  | 套 | 1
教师演示区域
1 | 化学教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm（±5mm）； ★2、台面：采用≥13mm优抗板，且满足以下参数要求： 2-1物理性能：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》：平整度、密度、耐水蒸气、耐龟裂、耐光色牢度、弯曲弹性模量等项目测试，结果至少达到：平整度≤3.0mm/m；密度≥1.35g/cm³；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；耐龟裂≥4级；耐光色牢度≥4-5级；弯曲弹性模量≥9000MPa。 2-2抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：抗细菌率≥90%，其中至少包含菌种：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、产气肠杆菌 、白色葡萄球菌 、霍乱弧菌、酿脓链球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌 、痢疾志贺氏菌、海氏肠球菌、肠炎沙门氏菌、嗜肺军团菌、粘质沙雷伯氏菌等。 2-3防霉菌耐久性能：依据JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》：防霉菌耐久性能-防霉菌等级至少达到0级，至少包含霉菌：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、康宁木霉、绿粘帚霉、光孢短柄帚霉、烟曲霉、正灰绿青霉、树脂子囊菌、串珠镰刀菌、密粘褶菌、寄生曲霉、平滑正青霉等。 2-4环保性能：依据GB/T 23825-2022《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》：甲醛释放量测试，检测结果≤2.0mg/(㎡·h)；依据GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》：多溴联苯、多溴二苯醚，结果均达到未检出。 2-5抗老化性能：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》：加速老化性能，加速老化循环后吸水厚度膨胀率≤0.3%、加速老化循环后静曲强度≥80MPa；表面吸收性能，结果≥200mm。 2-6毒理性能：依据GB/T 21604-2022《化学品/急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》：急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果应为无刺激性。 2-7抗病毒性能：依据BS IS0 21702:2019《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》：抗病毒活性测试，其中大肠杆菌氏菌噬菌体Qbeta：抗病毒活性值至少≥7.0，抗病毒率至少≥99.95%；甲型流感病毒(H1N1)：抗病毒活性值至少≥ 7.0，抗病毒率至少≥99.95%。 2-8投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的支持二维码防伪查询的产品检测报告。实验室官方电话路径或实验室官网真伪查询方式备查，必要时招标方会发函实验室所在属地市场监督管理局，由其联系实验室进行报告真伪查询。 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； 6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |  |  | 张 | 1
2 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 落地式紧急冲淋 | 1.SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身； 2.紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动； 3.在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到约75.7升/分钟。 |  |  |  |  | 套 | 1
学生实验区域
1 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*770mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚；且满足以下参数要求 2-1、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； 2-2、理化性能检测： （1）表面耐划痕检验方法依据：GB/T26696-2011中6.12，标准要求≥1级，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧检验方法依据：GB/T26696-2011中6.5，标准要求≥1级，检验结果：1级； （3）耐酸碱检验方法依据：GB/T26696-2011中6.8，标准要求≥1级，检验结果：1级； （4）表面耐干热检验方法依据：GB/T26696-2011中6.10，标准要求≥1级，检验结果：1级； （5）耐水蒸气检验方法依据：GB/T26696-2011中6.7，标准要求：应无突起、龟裂、变色等变化，检验结果：符合要求； 2-3、耐磨性检测检验方法依据GB/T3810.7-2016，标准要求：报告陶瓷砖耐磨性级别和转数，检验结果：12000转，4级； 2-4、线性热膨胀系数检验方法依据:GB/T 3810.8-2016,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-5、抗冲击性检验方法依据：GB/T 3810.5-2016，标准要求：恢复系数≥0.55，检验结果≥0.85； 2-6、抗热震性检验方法依据：GB/T 3810.9-2016，检验结果：试样无缺陷； 2-7、湿膨胀检验方法依据：GB/T3810.10-2016，检验结果≤0.1； 2-8、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.0013； 2-9、抗冻性检验方法依据：GB/T 3810.12-2016，检验结果：未见裂纹及剥落； 2-10、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾）检验方法依据：GB/T 3810.13-2016，检验结果：样品表面无可见变化； 2-11、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油）检验方法依据：JC/T908-2013附录F，标准要求：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状，检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-12、落球冲击检验方法依据：JC/T908-2013，标准要求：样品不破损， 检验结果：符合要求； 2-13、光泽度（60°）检验方法依据：GB/T13891-2008，检验结果≥88； 2-14、弹性限度（mm）检验方法依据：GB/T23266-2009/6.16；标准要求：不小于12，n=3,Ac=0,Re=1，检验结果：符合要求； 2-15、摩擦系数： （1）干法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M，检验结果：≥0.64； （2）湿法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M， 检验结果：≥0.62； 2-16、（1）可溶性铅（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤15，检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤2，检验结果：≤0.03； 2-17、莫氏硬度检验方法依据：JC/T872-2019，检验结果：6； 2-18、抗急冷急热性检验方法依据：JC/T872-2019中6.4.3，标准要求：无裂纹，检验结果：符合要求； 2-19、防滑性（湿态静摩擦系数）检验方法依据：GB/T4100-2015，湿态，标准要求≥0.60，检验结果：≥0.61； 2-20、防滑性（湿态阻滑值） 检验方法依据：GB/T35153-2017附录A，湿态，标准要求≥35，检验结果≥52； 2-21、放射性： （1）内照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.0，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.3，检验结果：≤1.0； 2-22、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥4，检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：无裂纹或破损，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：质量增加率：≤0.2；厚度增加率≤0.2，检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥30，检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥5000，检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥1级，检验结果：≥1级； 2-23、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014 ，标准要求：≥90，检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%）检验方法依据JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%）检验方法依据：JC/T897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.83； 2-24、抗老化检验方法依据：GB/T26696-2011中6.16，标准要求:试件表面无开裂，光泽变化不大于±10%,检验结果:符合要求； 2-25、洛氏硬度，HRC检验方法依据:GB/T26696-2011中6.18 ,标准要求:≥80,检验结果:≥80； 2-26、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤30,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%） 检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤50,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s） 检验方法:依据GB/T5464-2010,标准要求:A(A1)级:tf=0,检验结果:0； 2-27、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0。 ★参数2-1至2-28投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的支持二维码防伪查询的产品检测报告。 3、采用优质五金配件连接 4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿规格：≥565x58x110mm，壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：≥545x72x125mm，壁厚≥2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用≥110×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80x14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥100x27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  |  |  |  | 张 | 28
2 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥600*460*820mm； 2、底围尺寸≥600*460*60mm，中间部≥600x460x710mm,材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂； 3、上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥460x600x460mm，水槽内空上部尺寸为≥420*420mm，底部尺寸为≥360*380mm，水槽最高深度约为370mm，最低深度约305mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带≥8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。。 4、水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。 |  |  |  |  | 套 | 14
3 | 升降折叠水龙头 | 高度≥ 505mm。 两边主体：采用ø≥25*1.75mm的黄铜制造。 中间三通阀主体：采用ø≥28*4mm的黄铜制造 进水管：采用ø2≥0.5*2.75 mm管径的黄铜制造。 出水管：采用ø≥18*1 mm 管径的不锈钢制造。 涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 陶瓷阀芯: 90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar。 开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 |  |  |  |  | 套 | 14
4 | 实验升降位 | 一、面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥ 20×40×1.2mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、面板可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥ 5cm。 |  |  |  |  | 条 | 56
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 1、整体尺寸：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)。箱体厚度为≥1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统； 3、风机控制系统：重载矢量控制变频器1个，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ； 4、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位； A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式， B.特点：瞬间电机保护，电机转速调节、自动检测负载电流调整输出电压, C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护， 5、3P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 6、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 7、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 8、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 9、供排水控制系统。①供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可；②排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）； 10、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套，配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源，电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 |  |  |  |  | 台 | 1
2 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）。 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； 4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 5、供水控制：对全室给排水进行控制。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制。 1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能； 2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制； 3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制； |  |  |  |  | 项 | 1
4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考。 |  |  |  |  | 项 | 1
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成，约1200*550*195mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 |  |  |  |  | 套 | 15
2 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 |  |  |  |  | 个 | 15
3 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  |  |  |  | 组 | 15
4 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用约1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |  | 组 | 30
5 |  | 采用485网络模块接口。 |  |  |  |  | 组 | 15
6 | 急停装置 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  |  |  |  | 组 | 15
7 | 智能照明 | 约1200*80mm 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |  | 套 | 15
8 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 |  |  |  |  | 套 | 15
9 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  |  |  | 套 | 15
10 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  | 项 | 1
11 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  | 项 | 1
12 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型，顶端配置蓝色装饰条。 |  |  |  |  | 个 | 6
13 | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |  | 室 | 1
14 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |  | 项 | 1
通风系统
1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向； 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果； 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆； 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂； 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6.拱形集气罩：直径260mm，高密度PC制成； 7.伸缩导管：4节直径50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕； 8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下； 9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 |  |  |  |  | 个 | 28
2 | 万向吸风罩 | 关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动； 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质； 固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 |  |  |  |  | 个 | 1
3 | 变频器 | 采用电流无感矢量控制，额定电压：AC3PH380V+15%，≥5.5KW，频率：50-60HZ。 |  |  |  |  | 个 | 1
4 | 风机 | 6#离心风机：≥5.5KW，转速≥ 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型；配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽；PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 消音器 | 约φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 |  |  |  |  | 套 | 1
6 | 风机软连接 | φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 |  |  |  |  | 套 | 1
7 | 实验室布线 | 1、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 2、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 |  |  |  |  | 套 | 1
8 | 给排水布管 | 1、给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； 2、排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  | 套 | 1
9 | 风机电缆线 | 电源线采用6mm²线材。 |  |  |  |  | 套 | 1
10 | 室内外通风系统 | 1、吊装式通风管道：通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成； 2、主管道：160*160mm圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接； 3、室外行程通风管道：采用约φ315mm防腐蚀UPVC管及弯头，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 |  |  |  |  | 套 | 1
11 | 系统集成 | 整间设备安装，调试 |  |  |  |  | 项 | 1
12 | LED护眼灯 | 1、尺寸596mm*596mm（±2mm） ▲2、LED面板灯零部件中“铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚”符合相关限值要求，投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 ▲3、LED面板灯电源端子骚扰电压和辐射电磁骚扰检测均判定为“合格”，投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 ▲4、LED面板灯功率因数≥0.95，色温5000k±50k，Ra≥90，R9≥70，投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 ▲5、LED面板灯闪烁检测结果为无显著影响，投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 ▲6、LED面板灯视网膜蓝光危害及眼睛的红外辐射危害均为“无危害类”，投标人需提供国家认证认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |  |  | 盏 | 12
13 | 室内氛围建设服务 | 1.顶面工程:轻钢龙骨矿棉板吊顶≥100m² 2.墙身工程100㎡墙面基层清理、修补、找平，处理空鼓、开裂部位，做好阴阳角找直；刮腻子并打磨平整； 3.地面工程：塑胶地板≥80m²，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡。 4.配套设施：文化窗帘，3个窗帘，窗户长宽：2*1.8m；定制2套实验室门 5.原有实验物品拆除、垃圾清运、搬运等。 |  |  |  |  | 项 | 1

## 五中生物实验室
五中生物实验室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
实验教学系统
1 | 教学系统 | 教学系统： 1.教学应用系统需支持如下功能： 1-1学科应用支持：语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用。 1-2活动模板：支持≥5种的教学活动模板，教师可自定义活动标题。 1-3文件管理：需支持获取本地磁盘、移动类储存设备；支持一键打开本地文件进行教学。 2.需提供快捷工具，需支持五指点击屏幕调出快捷工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。 2-1选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能； 2-2画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式； 2-3擦除工具：需提供≥4种擦除模式，如板擦擦除、圈选局部擦除、笔迹全屏清除、手势擦除方式；同时，针对手势擦除需支持根据教师手掌与屏幕的接触面积自动判定调整擦除面积大小； 2-4撤销恢复：需支持任意界面下，针对教师笔迹提供≥2种基础操作如撤销和恢复。 2-5聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。 5.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或快捷工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。 5-1录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。 5-2需支持按照时间点对微课进行剪辑拆分以及删除；录制结束后自动生成分享二维码，支持扫码即可进行查阅。 5-3课后查阅：需支持对微课进行分类管理、按微课名搜索，需支持通过点击关键帧方式快速精准定位微课内容；需支持增减关键帧。 5-4保存分享：需支持分发到微信或微博，至少支持2种发送方式如链接、二维码；需支持分享至教师、班级、校本微课库。 6.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。需支持新建自定义备课本，满足复习备考等各类不同课型的备课应用。 6-1备课资源：支持从云端、校本资源库、个人网盘获取资源。 6-2添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.txt/.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.dmp/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）。 6-3备课本管理：需支持教师在网盘存储与管理个人新建课件、课堂活动内容；需支持按照章节目录存储备课资源。 6-4）备课资源管理：需支持对备课资源进行导出、保存、分享、删除，并支持找回10天内已删除的备课资源。 7.需提供盖电子版本教材，其中语文、英语学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 8.需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 9.电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。 9-1背景模板：需提供≥10个白板主题模板，便于学科教学，如五线谱、篮球场、点阵格、足球场。 9-2白板操作：书写内容需支持放大、缩小、移动3种操作，且白板需具备添加页、位置切换、保存和分享功能。 10.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读； 11.数学学科工具 11-1平面几何工具：需支持多种平面图形，包括线、角、圆、多边形；需支持教师对平面图形提供多种操作，包括调整大小、调整角度、调整颜色、克隆；需支持对平面图形按任意中心点进行旋转；需支持教师在原图形上绘制多种辅助线，如平行线、垂线、角平分线；通过辅助线能绘制长度相同的线段，绘制30°、45°、60°、90°角。 11-2立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作； 11-3函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。 11-4尺规工具：需支持提供≥4种常见尺规工具，包含量角器、圆规、直尺、三角板，支持调整测量工具大小尺寸；需支持将测量工具旋转任意角度，并可直接输入指定旋转角度实现旋转。 12.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测、单词接龙、单词听写、英文划词、英文识别等多种英语学科工具和应用； 13.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作，如标注、修改样式等，满足虚拟实验应用。 14.化学学科工具： 14-1需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和加持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用； 2)需提供化学元素周期表，可查看全部元素的相对原子质量、价层电子排布、原子结构；支持调取任意元素的元素卡片，从该元素的简介、存在、制取、用途、发现5个维度进行元素性质讲解。 3）化学识别及推荐：需支持将教师手写的化学方程式自动识别为标准印刷体；并支持智能推荐功能，可根据原生笔迹或印刷体快速调取对应的化学元素、化学实验、微课讲解等资源。 15.地理学科工具：需提供初中地理教学所需的地球和地图、世界地理、中国地理模块； 16.历史学科工具：提供初中历史教学所学所需的中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史等模块资源； 17.艺术学科工具：内置专用美术画板工具，需提供≥6种笔形；需支持≥12种画笔颜色，需支持提供符合绘画调色教学需求的调色盘；需支持对绘画内容进行擦除、一键清空、撤销、恢复、保存等操作； 18.AI教学工具 18-1中文识别：需支持手写中文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能； 18-2英文识别：需支持手写英文直接转写为印刷体，且识别为印刷体后支持朗读、评测、生成卡片等功能； 3）中文划词：需支持对手写中文或英文进行圈画，推荐相关卡片资料，中文卡片包括拼音、笔顺、部首和结构，英文卡片包括发音、翻译和例句等； 4）英文划词：需支持对手写英文进行圈画，推荐相关卡片资料，英文卡片包括发音、翻译、例句； |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 实验教学教师端演示系统 | 1、教务管理：教师账号管理、班级管理、学生管理等系统设置； 2、教学演示：实验教学老师演示投放大屏，支持实时操作视频投放，操作视频进行录制完成后实时回放，录制视频可保存。 3、课件管理：精品教案资料上传修改，可分别录入必做实验视频库、选做实验视频库、分组实验视频库、演示实验视频库、探究实验视频库； 4、实验模板：添加实验试卷习题库，支持一键发布。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 实验室课堂教学软件 | 1、按照教室种类配套相应的课程资源，涵盖初中物理/初中化学/初中生物； 2、初中物理：根据初中物理课标准要求，提供"测量固体和液体的密度"、"测量物体的运动速度"、"探究电流、电阻、电压的关系"、"探究浮力大小与哪些因素有关"、"探究杠杆的平衡条件"、"探究光的反射定律"等不少于20个视频资源； 3、初中化学：根据初中化学课标准要求，提供"氧气的实验室制取与性质"、"金属的物理性质和某些化学性质"、"化学反应中的热量变化"、"粗盐中难溶性杂质去除"、"浓硫酸的稀释实验"、"蛋白质的颜色反应实验"等不少于40个视频资源； 4、初中生物：根据初中生物课标准要求，提供"观察草履虫的生命活动"、"观察动植物细胞的结构"、"观察血液永久涂片"、"模拟练习止血包扎"、"探究光合作用的场所"、"显微镜的使用"等不少于15个视频资源； |  |  |  |  | 套 | 1
4 | 三维虚拟仿真实验 | 1、软件要求提供小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中化学、高中生物实验内容模块，仿真实验资源数量不少于500个，真人录播视频数量不少于300个； 2、软件采用互动教学模式对实验进行观察和交互式操作，实验资源以主流3D引擎作为核心开发工具，使得实验不仅具有可360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象还具有真实仿真的实验结果； 3、虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、PPT课件资源、习题资源和图片资源六种类型； 4、支持在office和WPS所制作的PPT中插入仿真实验插件，实现在PPT运行期间，在不退出PPT的情况下无缝衔接演示对应3D资源，可互动虚拟仿真实验，可插入资源库包括3D仿真实验资源、PPT模板、视频、图片和试题，提升老师备课效率，须与实验教学教师端演示系统链接，做到软件可快速启动运行； 5、须与实验教学教师端演示系统链接，做到软件可快速启动运行。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 实验操作摄录装置 | 1、工业高清：≥1200 万像素；帧率：30 帧/秒；像素大小：1.4um x 1.4um； 2、感光度：1/2.55-inch-lMX362-1A；分辨率：4000x3000P； 3、接口类型：支持USB2.0 ； 4、对焦：自动对焦-4mm-80度；物距：5CM-200CM 实验操作摄录装置满足如下技术要求： 1、采用柔性软管式设计，可360°灵活调整摄像位置及角度； 2、拍摄高度≤750mm； 3、拍摄行程≤600mm； |  |  |  |  | 套 | 1
教师演示区域
1 | 生物教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm（±5mm）； 2、台面：采用≥13mm优抗板，且满足以下参数要求： 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含约330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； 6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |  |  | 张 | 1
2 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 落地式紧急冲淋 | 1.SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身； 2.紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动； 3.在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到约75.7升/分钟。 |  |  |  |  | 套 | 1
学生实验区域
1 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*770mm（±5mm）； 2、台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面≥20mm厚；且满足以下参数要求 2-1、抗菌性能检测：痤疮丙酸杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌、鲍曼不动杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌黑色变种（萎缩芽孢杆菌）、宋内志贺菌、藤黄微球菌、表皮葡萄球菌，检验方法依据：QB/T4371-2012中附录B，检验结果：抗菌效果：具有较好的抗菌效果，抑菌率：99%以上； 2-2、理化性能检测： （1）表面耐划痕检验方法依据：GB/T26696-2011中6.12，标准要求≥1级，检验结果：1级； （2）耐香烟灼烧检验方法依据：GB/T26696-2011中6.5，标准要求≥1级，检验结果：1级； （3）耐酸碱检验方法依据：GB/T26696-2011中6.8，标准要求≥1级，检验结果：1级； （4）表面耐干热检验方法依据：GB/T26696-2011中6.10，标准要求≥1级，检验结果：1级； （5）耐水蒸气检验方法依据：GB/T26696-2011中6.7，标准要求：应无突起、龟裂、变色等变化，检验结果：符合要求； 2-3、耐磨性检测检验方法依据GB/T3810.7-2016，标准要求：报告陶瓷砖耐磨性级别和转数，检验结果：12000转，4级； 2-4、线性热膨胀系数检验方法依据:GB/T 3810.8-2016,检验结果≤2.7×10-6/℃； 2-5、抗冲击性检验方法依据：GB/T 3810.5-2016，标准要求：恢复系数≥0.55，检验结果≥0.85； 2-6、抗热震性检验方法依据：GB/T 3810.9-2016，检验结果：试样无缺陷； 2-7、湿膨胀检验方法依据：GB/T3810.10-2016，检验结果≤0.1； 2-8、有釉砖铅和镉的溶出量： （1）铅（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.04； （2）镉（mg/dm2）检验方法依据：GB/T 3810.15-2016，检验结果：≤0.0013； 2-9、抗冻性检验方法依据：GB/T 3810.12-2016，检验结果：未见裂纹及剥落； 2-10、抗化学腐蚀性-耐高浓度酸和碱（18%的盐酸、5%乳酸、100g/L的氢氧化钾）检验方法依据：GB/T 3810.13-2016，检验结果：样品表面无可见变化； 2-11、耐化学药品（酒精、醋酸正戊酯、醋酸乙酯、家用氨水溶液（10%）、洗涤剂、柠檬酸（10%）、磷酸钠（5%）、尿素6%、醋、家用过氧化氢溶液（3%）、松节油）检验方法依据：JC/T908-2013附录F，标准要求：试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状，检验结果：加盖玻璃表面皿试验后，无损伤；不加盖玻璃表面皿试验后，无损伤； 2-12、落球冲击检验方法依据：JC/T908-2013，标准要求：样品不破损， 检验结果：符合要求； 2-13、光泽度（60°）检验方法依据：GB/T13891-2008，检验结果≥88； 2-14、弹性限度（mm）检验方法依据：GB/T23266-2009/6.16；标准要求：不小于12，n=3,Ac=0,Re=1，检验结果：符合要求； 2-15、摩擦系数： （1）干法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M，检验结果：≥0.64； （2）湿法检验方法依据：GB/T4100-2015附录M， 检验结果：≥0.62； 2-16、（1）可溶性铅（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤15，检验结果：≤0.52； （2）可溶性镉（mg/kg）检验方法依据：HJ297-2021，标准要求：≤2，检验结果：≤0.03； 2-17、莫氏硬度检验方法依据：JC/T872-2019，检验结果：6； 2-18、抗急冷急热性检验方法依据：JC/T872-2019中6.4.3，标准要求：无裂纹，检验结果：符合要求； 2-19、防滑性（湿态静摩擦系数）检验方法依据：GB/T4100-2015，湿态，标准要求≥0.60，检验结果：≥0.61； 2-20、防滑性（湿态阻滑值） 检验方法依据：GB/T35153-2017附录A，湿态，标准要求≥35，检验结果≥52； 2-21、放射性： （1）内照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.0，检验结果：≤0.6； （2）外照射指数检验方法依据：GB6566-2010，标准要求：A类：≤1.3，检验结果：≤1.0； 2-22、理化性能要求 （1）耐光色牢度-实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥4，检验结果：≥5级； （2）抗球冲击－实验室家具检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：无裂纹或破损，检验结果：无裂纹或破损； （3）耐沸水－实验室家具（%）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：质量增加率：≤0.2；厚度增加率≤0.2，检验结果：质量增加率：≤0.1；厚度增加率≤0.1； （4）弯曲强度－实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥30，检验结果：≥47.2； （5）弯曲弹性模量-实验室家具（MPa）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥5000，检验结果：≥6738.7； （6）耐高温－实验室家具（级）检验方法依据：GB/T26696-2011，标准要求：≥1级，检验结果：≥1级； 2-23、抗菌性能检测 （1）抗细菌率（抗菌率）-粘质沙雷伯氏菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014 ，标准要求：≥90，检验结果：≥99.81； （2）抗细菌率（抗菌率）－变化考克氏菌（变异库克菌）（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.82； （3）抗细菌率（抗菌率）-恶臭假单胞菌（%）检验方法依据JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.85； （4）抗细菌率（抗菌率）－耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果≥99.84； （5）抗细菌率（抗菌率）-牙龈卟啉单胞菌（%）检验方法依据：JC/T897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.86； （6）抗细菌率（抗菌率）－嗜肺军团菌（%）检验方法依据：JC/T 897-2014，标准要求：≥90，检验结果：≥99.83； 2-24、抗老化检验方法依据：GB/T26696-2011中6.16，标准要求:试件表面无开裂，光泽变化不大于±10%,检验结果:符合要求； 2-25、洛氏硬度，HRC检验方法依据:GB/T26696-2011中6.18 ,标准要求:≥80,检验结果:≥80； 2-26、不燃性能： （1）炉内温升△T（℃）检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤30,检验结果:≤1.4； （2）质量损失率△m（%） 检验方法依据:GB/T5464-2010,标准要求:A（A1）级：≤50,检验结果:≤0.6； （3）持续燃烧时间（s） 检验方法:依据GB/T5464-2010,标准要求:A(A1)级:tf=0,检验结果:0； 2-27、燃烧热值： （1）主要组分（瓷砖）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （2）外部次要组分（釉面层）(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0； （3）整体制品(MJ/kg)检验方法依据:GB/T14402-2007，标准要求:A（A1）级：≤2.0，检验结果:0。 3、采用优质五金配件连接 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x565x755mm； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体≥1180x565x755mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿规格：≥565x58x110mm，壁厚≥2mm内部设有加强筋； 7、下腿规格：≥545x72x125mm，壁厚≥2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫； 8、立柱：采用≥110×55mm，壁厚≥1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用≥80x14.5mm目型铝型材制作壁厚≥1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚≥1mm。后横梁：采用≥100x27mm，L型铝型材制作壁厚≥1mm。后横梁上侧设有挡水条。 9、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 |  |  |  |  | 张 | 28
2 | 多功能防溅水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≥600*460*820mm； 2、底围尺寸≥600*460*60mm，中间部≥600x460x710mm,材质≥1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂； 3、上面水槽为PP改性材质，水槽尺寸≥460x600x460mm，水槽内空上部尺寸为≥420*420mm，底部尺寸为≥360*380mm，水槽最高深度为约370mm，最低深度约305mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带≥8个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护。 4、水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管；检修门带锁，底围安装1寸定向轮。 |  |  |  |  | 套 | 14
3 | 升降折叠水龙头 | 高度≥ 505mm。 两边主体：采用ø≥25*1.75mm的黄铜制造。 中间三通阀主体：采用ø≥28*4mm的黄铜制造 进水管：采用ø2≥0.5*2.75 mm管径的黄铜制造。 出水管：采用ø≥18*1 mm 管径的不锈钢制造。 涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 陶瓷阀芯: 90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar。 开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 |  |  |  |  | 套 | 14
4 | 实验升降位 | 一、面： 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径≥300mm； 3、表面防滑不发光。 二、脚钢架： 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管； 2、尺寸:≥ 20×40×1.2mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、面板可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥ 5cm。 |  |  |  |  | 条 | 56
智能控制系统
1 | 全智能系统控制箱 | 1、整体尺寸：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1.2㎜冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统； 3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组； 4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； 5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制； 6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制； 7、供排水控制系统：①供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可；②排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过具有耐酸、耐碱、耐腐蚀功能的优质硅胶软管连接，即插即用，用完拔下收起即可，供排水管具有到位检测功能，水管未拔下，摇臂不能收起（防摇臂误操作收起检测系统）。 8、单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1套；配有关键安全系统既长时间不操作，自动切断总电源；电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 |  |  |  |  | 台 | 1
2 | 智能控制屏 | 规格：≥10寸高分辨率触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）。1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）具有防卡防夹功能；2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；4、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；5、供水控制：对全室给排水进行控制。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | app吊装控制系统 | 小程序APP集中控制系统可执行各选项控制。1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡防夹功能；2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 |  |  |  |  | 项 | 1
4 | 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 。 |  |  |  |  | 项 | 1
顶部集成供给系统
1 | 吊装主体框架 | 采用标准模块化组成，约1200*550*195mm为一组。外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计，1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀、光泽度好、美观大方。 |  |  |  |  | 套 | 15
2 | 智能摇臂升降系统 | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块；系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位，摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 |  |  |  |  | 个 | 15
3 | 电源供应模块 | 接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  |  |  |  | 组 | 15
4 |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用约1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |  | 组 | 30
5 |  | 采用485网络模块接口。 |  |  |  |  | 组 | 15
6 | 急停装置 | 在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 |  |  |  |  | 组 | 15
7 | 智能照明 | 约1200*80mm 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |  | 套 | 15
8 | 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水壶一个、水泵一个，自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 |  |  |  |  | 套 | 15
9 | 给排水接口 | 给排水接口采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，具有高密封性能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  |  |  | 套 | 15
10 | 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  | 项 | 1
11 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  | 项 | 1
12 | 吊装端头 | 整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型。 |  |  |  |  | 个 | 6
13 | 安装支架 | 采用专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |  | 室 | 1
14 | 系统安装辅件 | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |  |  | 项 | 1
15 | 实验室布线 | 1、敷设PVC阻燃管穿BV塑铜线； 2、4mm²2根，1.5mm²2根，2.5mm²2根，1.5mm²1根，实验台内铝塑护套管穿1.0mm²RV塑铜线。 |  |  |  |  | 套 | 1
| 给排水布管 | 1、给水主管选用Ø20-25mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修； 2、排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  | 套 | 1
16 | 系统集成 | 整间设备安装，系统调试 |  |  |  |  | 项 | 1
17 | LED护眼灯 | 1、尺寸596mm±2mm*596mm±2mm 2、LED面板灯零部件中“铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚”符合相关限值要求， 3、LED面板灯电源端子骚扰电压和辐射电磁骚扰检测均判定为“合格”， 4、LED面板灯功率因数≥0.95，色温5000k±50k，Ra≥90，R9≥70， 5、LED面板灯闪烁检测结果为无显著影响， 6、LED面板灯视网膜蓝光危害及眼睛的红外辐射危害均为“无危害类”。 |  |  |  |  | 盏 | 12
18 | 室内氛围建设服务 | 1.顶面工程:轻钢龙骨矿棉板吊顶≥100m² 2.墙身工程100㎡墙面基层清理、修补、找平，处理空鼓、开裂部位，做好阴阳角找直；刮腻子并打磨平整； 3.地面工程：塑胶地板≥80m²，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡。 4.配套设施：文化窗帘，3个窗帘，窗户长宽：2*1.8m；定制2套实验室门 5.原有实验物品拆除、垃圾清运、搬运等。 |  |  |  |  | 项 | 1

## 五中仪器柜
五中仪器柜
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌约15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 | 56 |  | 0
2 | 易燃品储存柜 | 1、规格：外观红色，防火、防盗、防腐蚀1840*900*500mm（±5mm）； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为≥10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 |  |  |  |  | 个 | 2 |  | 0
3 | 毒害品储存柜 | 1、规格：外观黄色，防火、防盗、防腐蚀1840*900*500mm（±5mm）； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为≥10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 |  |  |  |  | 个 | 2 |  | 0
| 合计 | [8 empty] | 0

## 五中心理咨询室器材
五中心理咨询室器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 心理健康工作平台 | 系统简介：该系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助测试者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。 系统特点：本系统本着将复杂的东西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，设计以下特点： （一）服务器端快速安装，无需用户手动配置数据库和服务器即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网环境。 （二）客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 （三）操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 （四）功能模块分类管理，清晰明了，操作简便 （五）适用于多种硬件平台：系统可在电脑、一体机等多种硬件平台上使用 （六）功能模块包含：概况（机构概况、数据总览）组织架构（部门管理、角色管理、学生管理、老师管理、机构人员管理）普查管理（普查列表、发起普查）、测评管理（测评列表、发起测评）档案管理（普查档案、测评档案、个人档案）预约管理（预约记录管理）排班管理（咨询师排班、预约排班查看）量表管理（量表列表）个人中心（我的普查、我的测评、预约咨询师、预约记录） （七）量表管理：包含动机、家庭教养方式、能力、人格、心理、行为等多类型的80多个专业测评量表；包括大学生、临床病人、中小学生、成年人、青少年、所有人等群体分类 软件-心理健康管理平台技术参数： 1、机构概况：用户可以自定义编辑机构简介介绍等信息。 2、数据总览：包括数据总览、用户数据统计、普查数据统计；数据总览支持查看学生人数、老师人数、预警人数、报告数；用户数据统计支持查看师资数据、学生数据；普查数据统计支持查看普查测评数据统计、档案数据统计、预警数据统计，方便管理员进行查阅统计相关数据。 3、部门管理：支持为每个部门添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级。可以轻松添加、编辑和删除年级和班级，并且可以通过开始时间和结束时间进行查询。 4、角色管理：支持添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限，达到通过角色控制系统权限的目的，支持对角色权限等信息的编辑和删除。 5、学生管理：通过学生管理功能，可以方便地添加、修改和删除学生，学生信息主要有身份证、姓名、性别、部门等，支持单个学生用户增加和批量导入和批量下载学生信息的功能。 6、老师管理：通过老师管理功能，可以方便地添加、修改和删除老师，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性。老师信息主要有姓名、生日、性别、手机号、部门等信息，同时给老师赋予相应的岗位和角色权限，支持批量导入和批量下载。 7、机构人员管理：通过机构人员管理功能，可以方便地添加、修改和删除机构人员，以适应机构内部的人员调整和变动，确保人员列表的准确性和及时性，支持批量导入和批量下载。 8、支持权限设置为上级可看下级，平级不可查看，下级不可看上级；基础的角色权限配置模块；机构管理人员->老师->学生；完整的用户、角色、权限管理模块，其中权限支持到具体功能模块的菜单权限，根据需要来设置哪些角色可以看到哪些模块。 9、系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入人员资料生成登录帐号、姓名、部门等信息。 10、普查管理：支持自定义发布普查计划，设置普查名称、普查说明、普查开始结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表选择等，系统具备普查进度统计功能，可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表，且系统支持自定义编辑《心理健康普查告知书》，且支持在开始普查时自动弹出，测试者接受后方可进入普查界面。 11、测评管理：支持对单个用户或多个用户发起测评计划，支持用户名称模糊搜索、设置测评开始结束时间、报告查看权限、给用户选择绑定对应量表等。 12、档案管理：支持查看普查/测评用户的基本信息包括姓名、部门等信息，以及普查名称、普查说明、答卷是否异常、答卷选项信息、报告总体分析说明和建议、普查结果是否预警、完成时间等；支持报告导出功能。 13、人员档案：支持通过基本信息查询部门内所有人员档案信息，包括人员普查次数、测评次数、预约次数等所有档案信息，支持用户详情信息的编辑包括（家庭背景、学习情况、人际关系、辅导记录等）。 14、预约管理：支持查看咨询师被预约等相关信息，包括预约人、预约咨询师、预约原因、预约状态、预约开始时间、预约结束时间等信息 15、排班管理：支持咨询师进行排班管理及排班情况查看；支持对预约时段、功能进行设置，支持按照咨询时长作为间隔，生成多个可预约的时间点，同时可以设置每人每天咨询预约的次数。 16、报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、总体分析、指导建议等，结果导出通过word格式. 17、新手引导：支持通过文字弹窗的形式进行产品的使用指引，通过规范快速的操作流程建立系统内置信息，到达完善测评信息的目的。 18、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性。 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 反馈音乐放松系统 | 一、硬件参数： 1、放松椅整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1050mm(高）(椅背收起)；≥1700mm（长）*820mm（宽）*840mm(高）（椅背展开）；产品净重：约45KG，最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）； 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米色； 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节； 4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐； 5、多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换； 6、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，最大输出功率：≤100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度血氧波形等； 7、使用终端尺寸：≥长240mm*宽150mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。 二、软件功能： 1、支持用户名密码登录、人脸识别登录； 2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等模块； （1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行分析，并为使用者调整音乐放松方案； （2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型； （3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、心率变异性生理指标。 ①想象放松：包含大海、田野及草原等场景； ②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：提供训练视频，配合放松音效教学； （4）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告； 3、支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告； 4、支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换； 5、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 三、产品配置 1、体感音乐放松椅1台 2、反馈音乐放松系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、支架1个 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 智能击打宣泄仪 | 1、整机尺寸：≥410mm（长）*660mm（宽）*1800mm(高）。符合人体高度设计，方便用户使用。 2、仿真释压靶：靶心直径35cm，超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置可经受打击的3轴稳定模块组，采用加速度传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快。 3、最大承受击打力：250公斤力。 4、整机材质：机身采用优质冷轧钢板材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端亚克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，高弹性耐力强，使用安全性更好。 5、背部减震设计：机箱背部安装有多个橡胶垫脚，用户击打释压时起到有效的减震作用，可以减小机器振动传到箱体引起的噪声。 6、8大模块16大主题：提供了疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离等16种常见的情绪问题而设定的释压主题，触摸按键，可根据实际情况任意触摸选择释压主题，操作界面高度集中。选择主题后系统将自动播放一段引导语音，可以通过双击主题按键跳过引导语音，直接进行释压。 7、触控操作键盘：触控按键操作界面采用亚克力白色冷光效果，点触反应灵敏并伴有白色背光，便于清洁，高档美观，操作方便简单。 8、高清语音操作引导：全程高清语音引导，引导男女声可随意切换，音量大小自主调节。 9、高级定制功能：用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件。 10、智能击打效果及击打力度提醒：良好的可视效果，根据击打的力量、速度，通过LED灯柱显示效果，有积极的心理引导作用。LED灯应等级：多级分量显示LED光源控制：多种可变灯光。 11、智能训练结束提醒：当释压使用一定时间后语音提醒，防止过度释压。 12、智能分析用户数据：能分析释压者打击力度、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与释压者实时地进行语言互动沟通，不同力量与时间频率，有不同语言互动效果。 13、帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程,内置大量语音常模。 产品配置 1、击打宣泄仪1台 2、电源线1根 |  |  |  |  | 台 | 1
5 | 箱庭设备（标准版） | 一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、≥1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 五、沙具选取框1套 （沙具选取框2个，清理刷2个）。 |  |  |  |  | 套 | 1
6 | 沙盘助教人工智能分析系统 | 1、资产管理 （1）资产管理：支持资产管理，通过新建分类，新建下级或新建同级分类内容；支持对新建分类进行修改名称、删除分类等操作。 （2）资产列表：支持在资产分类下新增资产，可进行资产编号、照片、资产分类、购入日期、创建时间、导入导出等操作。支持手动输入或通过智能分析补充象征意义内容；资产信息支持修改、删除和复制操作。 2、心理辅导活动 （1）个体设备辅导活动列表：支持新增个体设备辅导活动信息，包括辅导基础信息、沙盘设备辅导信息。支持修改、删除和导出。 （2）AI沙盘解读：支持录入沙盘的名称、主题、作品图片、基本情况，以及使用沙具；启用AI分析生成沙盘解读参考内容，支持重新分析。 （3）沙盘团体设备辅导活动列表：支持录入团体活动基础信息、活动信息，支持录入多小组、多轮次的沙盘活动信息，每轮沙盘支持录入图片；支持编辑小组人员信息，添加或移除对应人员；活动内容支持修改、删除和导出。 3、辅导学习中心：支持新建分组，支持对新增分组修改名称、新建子分组、新建内容、删除等操作；支持在不同分组下新增内容，支持视频和图文格式，支持编辑和删除。 |  |  |  |  | 套 | 1
7 | 团体辅导活动包 | 团体辅导箱1个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维等。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 |  |  |  |  | 套 | 1
8 | 团体辅导系统 | 1、资产管理 （1）资产分类管理：支持资产管理，通过新建分类，新建下级或新建同级分类内容；支持对新建分类进行修改名称、删除分类等操作； （2）资产列表：支持在资产分类下新增资产，可进行资产编号、照片、资产分类、购入日期、创建时间、导入导出等操作。资产信息支持修改、删除和复制操作； 2、心理辅导活动 （1）个体设备辅导活动列表：支持新增个体设备辅导活动信息，包括辅导基础信息、设备辅导信息。支持修改、删除和导出； （2）团体设备辅导活动列表：支持录入团体活动基础信息、活动信息，支持录入多小组、多轮次的活动信息，每轮活动支持录入图片；支持编辑小组人员信息，添加或移除对应人员；活动内容支持修改、删除和导出； 3、辅导学习中心：支持新增分组，支持对新增分组修改名称、新建子分组、新建内容、删除操作；支持在不同分组下新增内容，支持视频和图文格式，支持编辑和删除。 |  |  |  |  | 套 | 1
9 | 拓展器材 | 户外拓展训练箱1个，尺寸：≥870mm*420mm*180mm；拉杆箱带轮。适用于户外团体活动使用，产品包括活动道具、包装袋等。 游戏包括：管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。 1、管理七巧板：开发智力和想象力，可拼成多种图案； 2、急速60秒：在一个圈内放置了30张未知的数字信息卡片，要求在60秒的时间内把1－30的数字信息卡片按照依次全部的要求交给培训师。 培训目标：a/体验高速度的配合，体验团队成功的喜悦；b、团队内合理分工、有效计划、强执行力； 3、穿越雷阵：有利于团体之前的沟通，以及增强逻辑思维能力； 4、击鼓颠球：充分激发团体的运动激情，挖掘潜力； 5、摸石过河： a、向前放置砖头的距离不能大于手臂长度，一般和手臂长度相等即可，这样容易放和拿； b、三块砖头要放着在一条直线上，或者接近一条直线； c、每次向前跨不同的脚，不要在砖头上换脚，身体的朝向必须是一左一右，这样速度快； 6、盲人方阵：增强团队合作精神； 7、神笔马良：考验团体合作能力以及卸料能力；。 8、不倒森林：需团队协作一起完成任务，考验团体能力与协作； 9、珠行万里：考验团体协作能力与平衡能力； 10、两人三足：考验团体合作能力。 |  |  |  |  | 套 | 1
合计：

## 五中特殊资源教室
五中特殊资源教室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
（一）综合训练、康复、评估类
1 | 多维能力提升训练系统 | 功能：本系统可针对学生进行八大模块的全面评估，详细了解学生的发展水平，并提供出最近发展区，老师可依据评估结果，制定出相应的康复训练计划，为老师和家长提供具体的训练和活动策略，分析这些儿童在社区适应上所遇到的问题和原因，并提供具体的训练和活动策略，帮助儿童融入社区生活。并根据学生的特征，提供心智解读、视觉训练及社会融合教学方面的康复训练设备，帮助学生更好的进行康复训练，可大大提高康复训练效果。 功能介绍： 一、信息录入 1.新建学生档案。 2.学生基本信息编辑：姓名、性别、班级、学号、出生日期、家庭地址、家属信息。 3.学生个人信息记录：生长发育史记录、重大疾病记录、药物服用记录、学生过敏记录。 4.以往教育史：医院诊断记录记结果、以往接受过的教学评估工具及结果、所受教育训练及结果、以往接受教育或训练的学校/机构的教育情况。 二、学生日常记录：分为1.学生的学习偏好：学生学科偏好记录、学生阅读偏好记录、代币记录及其他记录2.学生感觉特点记录：听觉、视觉、触觉、运动觉、嗅觉、味觉及其他记录。3.学生休闲娱乐特点记录：电影、电视、电子设备、音乐、电子网络游戏、棋类游戏、网站、体育活动及其他记录。4.学生活动偏好记录：活动及游戏的记录、物品及玩具的记录。5.学生交流方式和人物喜好记录：交流方式记录、人物喜好记录。6.学生饮食爱好记录 三、八大领域评估： 系统分为八大领域评估，分别是感知觉、兴趣与行为、运动能力、常规执行、情绪管理、言语沟通、社会交往和认知与学业，能针对各个学生进行科学性的能力水平评估。 1、感知觉评估模块：视觉评估1项、听觉2项、痛觉1项、触压觉1项、温度觉1项、嗅觉1项、味觉1项、前庭觉1项、本体觉2项、皮层觉4项、通感1项。共11个分领域，总计21项。 2、兴趣与行为评估模块：有限的兴趣9项、不适宜行为14项、主动性行为9项、变通灵活性8项、共4个分领域，总计40项。 3、运动能力评估模块：基本动作29项、精细动作23项、运动执行3项、身体素质6项、共4个分领域，总计61项。 4、常规执行评估模块：生活自理18项、健康安全10项、学习常规14项、共3个分领域，总计42项。 5、情绪管理评估模块：情绪识别与理解7项、情绪表达6项、情绪回应5项、情绪调控5项、共4个分领域、总计23项。 6、言语沟通评估模块：指令听从4项、理解回应15项、口语表达22项、语音语调5项、沟通互动14项，共5个分领域，总计60项。 7、社会交往评估模块：共同注意7项、交往礼仪11项、交往互动6项、游戏参与9项、共4个分领域，总计33项。 8、认知与学业：概念形成39项、逻辑思维22项、心智解读19项，共3个分领域，总计80项。 四、信息化评估管理：包含评估日期、评估时间、评估领域及完成进度，常规执行评估报告可显示完成状态和一键打印评估报告模块。 五、评估结果分析：系统可自动处理分析各项评估，可单独将学生评估记录调出纳入教学目标，并录入教学建议，可同评估领域报表作为目标对比，更有效的把握学生实时情况，系统有视图、保存及打印功能。 硬件配置：不少于10寸64g平板 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 便携式智能互动音乐训练仪 | 1.控制面板上配备带有LED显示灯的七个音符触摸按键，七个音乐引导指示灯。 利用触摸方式操作，有助于提高儿童的手眼协调能力和手指灵活性，也有助于提高儿童的视觉和听觉感知能力。并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 2.可单人进行操作或多人同时操作。 3.认识音乐：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴加人声的示范演示方式，培养儿童对音乐的兴趣，提高儿童对音区、音阶、音符和节拍的认识和感知能力。 （1）认识音符：全音符、二分音符、四分音符、八分音符和混合音符的钢琴加人声示范演示； （2）认识节拍：2/4节拍和4/4节拍钢琴加人声的示范演示； （3）认识音阶：CDEFGAB自然大调音阶和自然小调音阶的钢琴加人声示范演示。 （4）认识音区：高音、低音、中低音、中高音的钢琴引导的示范演示。 4.训练学习：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴和人声的反复示范互动训练方式，训练强化儿童基础元素的学习和记忆，为后一步的音乐学习打下坚实的基础。 5.专注力训练：单灯随机亮起，触摸LED指示灯，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力；双灯亮起儿童可单人操作也可双人协作，锻炼儿童的协作意识。 训练评分：系统根据演奏过程中的准确率和速度进行评分，显示最优排名榜单。 6.引导模式：当儿童想演奏歌曲时，可直接选择内置的曲谱，基本设置中有音乐引导灯，随着灯光指向，儿童跟随触摸LED指示灯进行操作，就可发出美妙的音乐。LED指示灯光的引导也可以帮助儿童提高注意力和反应能力。 7、播放模式：可直接播放内置五类音乐资源，有助于拓展儿童的音乐知识和音乐文化素养。类别包含： 欢乐童谣，经典传颂，世界名曲，一起来跳舞，自然声响五类，共不少于40首歌曲。 8.创作模式：实时录音和演奏音频可以帮助儿童了解自己的演奏效果，可以激发儿童的创造力和想象力。录音时的音频有两种模式： 模式一：没有背景伴奏的音频； 模式二： 同步有背景伴奏的音频 9.竞技模式：单人或多人竞技，选择目标曲谱，系统按照演奏的准确率进行评分，显示排名榜单。 挫折教育，竞技实战有输有赢，从失败中找原因，从胜利中学会谦虚，不骄傲。 10.蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容. 11.可选择多种乐器演奏（钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管、架子鼓、桑巴鼓） 12.外观：半圆切面安全无棱角 尺寸；≥470*500mm*350mm 材质：表面环保烤漆处理ABS工艺 13.控制面板：钢化玻璃 内置中控显示屏：≥彩屏3寸 14.声音传输：内置扬声器左右各一个 功率：≤4Ω 3W 15.设备有毒有害物质检测，未检测出铅（Pb）、汞(Hg)、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）物质。 |  |  |  |  | 套 | 1
（二）益智类教具学具类
1 | 希一内学习评估箱 | 该测验适用于3～16岁儿童及青少年，也可用于成年人。该测验受文化和语言影响较小，不但用于聋哑儿童，也可用于少数民族、语言交流困难及正常听力儿童的智力测定与诊断。与目前国内使用的其它智力工具相比，希- 内学习能力测验的特点一是智力结构比较完整，二是可以测出智力的下限，这对能力发展水平较低儿童的康复训练及效果评价十分有利。 主要项目及构想： 穿 珠: 手眼协调及伴随记忆记, 颜 色:色彩刺激视觉记忆，辨认图画: 视觉的鉴别和比较,细节，分析图画联想: 认识环境,思维联想 折纸:手眼协调及伴随记忆，短视觉注意力: 思维集中及伴随记忆 摆方木:从具体事物到抽象空间关系的手眼综合能力，完成图画:分析和综合知觉和想象能力 记 数 字:观察记忆数字能力 迷方:实物测量,知觉联系,手眼协调，图画类同:相同事物视觉和概念联想，空间推理:总体和部分,思维和感觉的联系 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 孤独症学生社会融合综合训练学卡 | ABA卡片配置：实物相同配对90图；什么吃什么40图；相似蔬菜配对54图；相似水果配对48图；相似动物配对81图；相似日用品配对75图；黑白影子配对90图；比大小长短高矮48图；动物模仿40图；颜色属性50图；形状卡32图；动物尾巴配对24图；切剥开水果48图；关联配对50图；动物卡48图； 训练目的和功能： 一、什么吃什么 训练目的: 提高儿童的视觉观察能力，增加儿童对二维物品的区辨能力，帮助儿童理解动物与食物，人物与食物的配对。 训练方法: 1、家长和儿童面对面坐着,可准备两个透明的容器或者纸盘来存放卡片. 2、准备2-3组儿童熟悉的动物卡和动物吃的食 物卡,家长拿出一张胡萝卜的卡片问儿童: "这是什么?"儿童回答:"胡萝卜"家长将胡萝卜的卡片放在一一个容器,再拿出一张兔子的卡片告诉儿童“兔子吃胡萝卜“家长将兔子的卡片和胡萝卜的卡片并排放在同一个容器里,并告诉儿童正确的摆放位置. 3、当儿童熟悉之后，可进行反向教学，将胡萝卜和兔子做配对，儿童熟悉之后可进行多组教学训练。 二、相似日用品配对 训练方法: 相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似日常配对以三张为一组训练，家长可先准备一组卡片(3张),先放一张在桌子上，发指令给儿童,如:"杯子放一起",辅助儿童平行将杯子的卡片放好,接着进行下-张.待儿重熟练后可进行反向配对的方法. 反向配对 1、提前准备:家长准备好两个物品的卡片，比如杯子和牙膏，摆放在桌子上儿童的左右手两侧; 2、家长拿起另一张杯子卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的杯子交给自己，并迅速给予强化; 3、当儿童能够正确的拿起杯子卡片交给家长后，家长可以再拿起另-张牙膏卡片，要求儿童将桌上的牙膏卡片拿给自己。最后能够随机的向儿童出示杯子或牙膏卡片，让儿童从桌上选择正确的卡片交给自己; 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候选物品中完成正确的反向配对。 三、相似水果配对48图. 1、相似配对的间理是必须先掌握相同配对。相似水果配对以三张为一组训练，家长可先准备一组卡片3张，先放在桌子上，发指令给儿童如：“苹果放一起”，辅助儿童平行将苹果卡片放好，接着进行下一张，待儿童熟练后进行反向配对方法； 2、反向配对 1、提前准备：家长准备好两个物品卡片比如苹果和香蕉，摆放在桌子上儿童的左右两侧； 2、家长准备好两个物品卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的苹果交给自己，并迅速给予强化；3、.当儿童能够正确的拿起苹果卡交给家长后，家长可以随便再拿起另一张香蕉卡片，，要求儿童将桌上的苹果拿给自己，最后能够随机向儿童展示苹果卡片； 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候造物品中完成正确的反向配对。 四、相似动物配对81图 1、相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似动物配对以三张。 为一组训练，家长可先准备一组卡片（3张），先放一张在桌子上发指令含人湿如：”一大蒙放一起”辅助儿量平行海大象家的卡片放好接着进行下一张待儿童熟练后可进行反向配对的方法二、反向配对 1、提前准备：家长准备好两个物品的卡片，比如大象和小鸟，摆放在桌子上儿童的左右手两侧；1、提前准备：家长准备好两个物品卡片比如苹果和香蕉，摆放在桌子上儿童的左右两侧； 2、家长准备好两个物品卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的大象交给自己，并迅速给予强化；3、.当儿童能够正确的拿起大象卡交给家长后，家长可以随便再拿起另一张大象卡片，，要求儿童将桌上的大象拿给自己，最后能够随机向儿童展示大象卡片； 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候造物品中完成正确的反向配对。 五、影子配对 提前准备 1、大人准备好两张白菜卡片，一张为彩色一张为黑色图案白底的，和孩子面对面坐在桌子旁，桌上先放置一张白彩色卡片； 2、大人递给孩子另-张白菜卡片，下指令“配对”，立刻辅助孩子把两张白菜卡片并排放在一起，并迅速给予强化; 3、当孩子不需要辅助就可以很好的完成时，大人可以增加一一个物品卡片，即白 菜的另一张黑底白图，大人下指令:“配对” ，辅助孩子将这个黑底白图的白菜卡片进行配对，并排放-一起，并迅速给予强化; 4、当孩子能够正确的配对白菜卡片后，大人可以将不同形态的白菜卡片随意要求孩子进行切换配对，确保孩子能够正确配对。 5、当孩子能够熟悉进行随意切换配对后，大人可以增加其他图案进行配对。比如:准备香蕉三张、白菜三张、草莓三张等，进行配对。确保孩子能够正确配对并迅速给予强化; 6、如孩子不能够在二组或三组中进行随意切换配对时，大人将反回第三条方法进行再次训练，熟悉后，再进行第五条方法训练。 六、切剥开水果配对 训练方法: 1、家长准备一张没有切开的苹果卡，和儿童面对面坐在桌子旁，桌 上先放t- 张没有切开的苹果卡片并告诉儿重正确的摆放位置 (家长 也可以准备一个容器来放卡片用) ; 2、家长拿出另外- -张切开的苹果卡片，告诉儿童:“这是切开的苹果”，和刚才的苹果卡平行放置t,再进行下一组配对。 3、几轮学习后，家长下指令“配对”，立刻辅助儿童把切开的水果卡平行放在一-起，并迅速给予强化; 4、当儿童不需要辅助就可以很好的完成时，家长可以增加一个物品 卡片，即分心物，( 分心物外形区别要大)家长下指令:“配对” 辅助儿童将卡片和桌面上的平行放在一起，并迅速给予强化; 5、当儿童非常熟悉后，家长可进行反向配对。家长准备一张没有切开的苹果卡和一张切开的苹果卡，拿着-张没有切开的苹果卡向儿童下指令:“给我这个”，立刻辅助儿童拿起桌面上切开的苹果交给自己，并迅速给予强化; 6、慢慢增加配对的数量，当儿童能在众多的卡片中随意切换及为通过学习。 七、相似蔬菜配对 相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似蔬菜配对以三张 为一组训练，家长可先准备-组卡片(3张),先放一张在桌子 上发指令 给儿童,如:"白菜放一起" 辅助儿童平行将白菜的卡片放好,接着进行下-张待儿童熟练后可进行反向配对的方法. 二、反向配对 1、提前准备:家长准备好两个物品的卡片，比如白菜和南瓜，摆放在桌子上儿童的左右手两侧; 2、家长起另一张白菜卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的白菜交给自己，并迅速给予强化; 3、当儿童能够正确的拿起白菜卡片交给家长后，家长可以再拿起另-张南瓜卡片，要求儿童将桌上的南瓜卡片拿给自己.最后能够随机的向儿童出示白菜或南瓜卡片，让儿童从桌上选择正确的卡片交给自己; 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候选物品中完成正确的反向配对。 八、动作模仿 训练建议 请参照图卡上的内容，指引孩子做出相同的动作儿童学习语言，需要具备的最重要的能力就是模仿因为一切语言都是从模仿开始 1、开始前请使用一步模仿，也就是从一张模仿卡开始例:上图左边第一张，给孩子看图卡，发指令:“做一样的动作”,如孩子不配合，家长辅助完成。第一次学习可拿一张简单的图卡进行，孩子能快速完成的动作。 2、当孩子熟悉一步模仿以后，可以使用两张图卡进行二步模仿，例:上图左边起两张图卡，发指令“做一样的动作”，这个时候是需要做两个动作，如孩子不会，家长可做出示范，并辅助孩子完成。3、当孩子熟悉二步模仿以后，可参照上面第2个方法进行三步模仿。 生活建议: 晚上关灯的时候可利用手电筒，做影子的模仿来调动孩子的兴趣。 九、卡通动词 训练方法: 1、老师与儿童面对面坐着，桌上无任何干扰物，老师可先准备好儿童喜欢的东西做为强化物并放在一旁 2、老师准备好1-10张以内的动词卡(初级儿童张数不宜过多)吸引儿童目光让儿童看着老师，老师大声且语速适中说出动词，比如:“洗脸”，并辅助儿童跟读。老师再强调“洗脸”这个动词。一个回合结束并奖励儿童，再进行2-3次教学。 3、当儿童能认识大部分动词时，老师可将学过的动词分别有序的放在桌上，1-10张数量。发指令给儿童:把“洗脸”的卡片给老师。拿对给予奖励，待儿童熟习后，将1-10张卡片无序的放在桌上，发指令给儿童:把“洗脸”的卡片给老师，拿对奖励。 4、桌面教学会了之后，将卡片与生活中的动作相结合范化。 十、功能配对 训练目标 让儿童能够将10组关联关系的物品配对.提升儿童对物品使用功能的人知,增加儿童对日常生活的理解,了解物品与物品之间的内在关系,改善儿童的记忆和推理能力. 训练步骤 1、家长准备日常常用的成对物品，比如:睡衣-睡裤、笔-先笔刀、剪刀-纸等桌面上摆放3件物品; 2、确保获取儿童注意力后，家长向儿童先出示睡衣,并问儿童"它应该放在哪里?”辅助儿童从桌子上的几种物品中选择出睡裤,放在一”起.然后夸奖并强化孩子; 3、辅助方式可以用手指指示+肢体辅助节后方式:一只手指睡衣，-只手引导儿童把睡裤和睡衣放一起，逐渐撤出辅助，直到儿童独立; 4、在生活中同一种物品，需要泛化,比如:不同的睡衣和睡裤等; 十一、比较卡 （48张） 训练方法: 1、先帮助孩子正确认识大小、长短、高矮，两张对比，不做三张-起比较，最后用多种物品随机切换，让孩子正确回答。 2、再将3张相同的物品，按从小到大的顺序排序，做最小、大、最大比较。 3、 当孩子能力提升，家长可结合实际生活进行提问以提高孩子的 社会适应能力，例如:可以问孩子:“吃苹果 你吃大的还是小的?并鼓励孩子回答。 适用对象：适用于有自闭症倾向、语言发育迟缓的儿童； |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 自闭症儿童训练智力套件 | 内含：琴、珠、虫、塔、方桩、长柱、巧板等，规格：不小于6cm，最大约为20cm,用于孩子色彩认知、音乐感知、锻炼手眼协调、形状配对等。材质：木制。 |  |  |  |  | 套 | 2
4 | 早期行为干预卡片 | 早期行为干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞、孤独症谱系障碍、品行障碍、多动症等特殊儿童的早期行为干预。材质：铝合金外箱，尺寸：≥285*260*100mm。 早期行为干预卡片分为学会聆听、学会发声、情感体验、礼貌用语、文明行为、社会交往、换位思考、学会分享等9个篇章，可通过示范教学、情景模仿、角色扮演、正面强化、行为矫正等多种训练形式，引导教育和综合培养特殊需要儿童的行为素质。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 生活适应训练教具箱 | 产品卡片尺寸：≥7.5x7.5cm； 主要功能：对颜色形状认知、方位词、句子结构、逻辑推理、视觉辨识、相对形容词、配对归类七大功能； 颜色形状96张卡片：主要训练孩子区别能力以及描述物品更直观； 方位词46张卡片：包含方位上下里外、前后左中右；每张卡片都是图片形式进行展示更加生动形象； 相对形容词187张卡片：积累形容词，提升孩子理解能力；视觉辨识96张：找不同，找不对找物品，走迷宫；可以通过游戏的形式让孩子在游戏中达到训练注意力的效果； 逻辑推理159张：因果排序、逻辑排序；类比推理、第次排序；科学原创、危险识别； 句子结构180张：主谓宾、主谓短语、简单复句；复述故事内容锻炼孩子的表达能力； 配对归类36张卡片：提升逻辑思维能够更好的促进功能性表达； |  |  |  |  | 套 | 1
（三）肢体运动辅助类感觉统合训练
1 | 滚筒 | 1、尺寸：≥70*55cm 2、训练儿童平衡能力、缓解肌张力，竖放可进行站立训练。 3、材质：塑料 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 大笼球 | 尺寸≥60cm，训练目的：测试孩子的前庭平衡能力和重力感 |  |  |  |  | 个 | 2
3 | 羊角球 | 尺寸≥45cm 训练目的：姿势和双侧的统合，促进高程度的运作企划 |  |  |  |  | 个 | 2
4 | 四分之一(半圆） | 规格：尺寸≥长126*41cm， 训练目的：刺激儿童的本体发育，促进肌肉关节的灵活，并且有利于训练小朋友的挑战能力。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 蹦床（带扶手 | 训练目的：强化前庭刺激，抑制过敏症状，矫治重力不稳和运动企划不足。直径：≥100cm，可折叠、带扶手。 |  |  |  |  | 个 | 1
6 | S形平衡木 | 训练目的：训练孩子身体平衡能力。材质：塑料，一套2条，尺寸≥190cmx12cm |  |  |  |  | 套 | 1
8 | 大陀螺-注塑 | 尺寸≥81cm*39cm,注塑材质 |  |  |  |  | 套 | 1
9 | 平衡触觉板 | 训练孩子前庭，本体、身体协调能力 、下肢力量及平衡能力。弯道直道触觉板尺寸≥20件 马卡龙色。 |  |  |  |  | 套 | 1
10 | 旋转椅 | 功能：提高学生平衡能力，前庭能力，视觉能力，感官能力的训练。 1、外形尺寸：≥40×48×20cm； 2、材质：采用环保塑料，优质型钢组成； 3、保护性：底座由6个防滑橡胶垫固定； 4、硬质材料的边缘和尖角，有半径大于2.5mm的圆滑过渡； 5、焊接件焊缝表面应均匀平整、不应有漏焊、虚焊、焊瘤、夹渣、裂缝、烧穿和飞溅物等； 6、镀层件表面色泽光亮、均匀、无锈蚀、露底鼓泡和明显的划伤和毛刺等缺陷； 7、金属电镀层抗盐雾：24h，直径≥1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 8、整机稳定性要求：应着地平稳，脚底与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动； 9、主要受力位置施加静载荷2000N并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损； 11、正常使用过程时，产生的噪声不大于60dB； 12、环保要求：器械使用的金属制品和金属制品的表面涂层，不应存在感官能察觉到的异味。 |  |  |  |  | 套 | 1
（四）肢体运动辅助类动作训练
1 | 儿童液压踏步器 | 下肢关节活动度及肌力训练。尺寸≥70×56×99.5cm, 扶手杆宽≥45cm,高扶手杆高≥80cm，低扶手杆高≥60cm,额定负载≥80kg，油缸阻力12档可调， |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 儿童下肢功率车（骑式） | 尺寸≥55*35*70cm，功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 可调式沙磨板及附件（儿童） | 功能上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。尺寸≥82×62×73cm，沙磨板面积尺寸≥75×55cm,沙磨板角度调节范围0°～50°mm， 5只附件，每种1只。 |  |  |  |  | 套 | 1
4 | 引导式训练组合 | 综合训练儿童平衡能力、协调性。尺寸≥170*66*57-94cm |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 模拟作业训练板 | 用途：通过训练提高上肢活动能力及手眼脑协调性。规格：≥长120cm*高110cm宽53cm.材质：木制。 配引导性智能木插板1套 采用灯光模式，增加训练的趣味性，提高训练者的积极性，将木棒准确插到位，训练提高上肢运动协调性、认知功能、手眼协调功能。 包含三种孔径的面板以及三种直径的插棍，直径分别约是25mm，20mm，15mm，长度分别约是100mm ，90mm ，80mm，三种不同直径的插棍，训练粗大抓握能力以及精细手指对捏能力 上肢和认知综合双重任务训练，互补效应，加速康复 提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行训练 不少于9种训练内容，包括追踪模式、形状模式、记忆模式、镜像模式、计算模式、五子棋模式、连线模式、点亮模式、填充模式。 光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示 训练过程中提供灯光亮点提示，指引学生按照特定模式进行训练 智能训练模式语音播报引导，训练时有正确与错误的提示音。 三种孔径的插板可随时在同一插板底座更换使用。 |  |  |  |  | 套 | 1
（五）心理类
1 | 个体心理沙盘（600沙具） | 1.沙具数量600个，材质：橡胶、塑料、陶瓷、树脂、天然材料等。 2.沙盘1个，优质无结松木材质，表面光滑不伤手，标准尺寸(≥长72cm*宽57cm*高7cm） 3.支架：实木，尺寸：高≥62cm 4.陈列柜1个，尺寸（≥高160cm宽80cm深30cm）,优质实木，5层9阶。 5.精选安全专用沙，≥10kg。 6、沙盘管理书籍一本、玩沙工具一套、收纳筐1个。 7、沙盘管理系统一套。 |  |  |  |  | 套 | 1
合计：

## 六中化学器材
六中化学器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 药品柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜为阶梯式，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 |  |  |  |  | 个 | 5
2 | 易燃品储存柜 | 1、规格：外观黄色，防火、防盗、防腐蚀，1840*900*500mm（±5mm）； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为≥10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 |  |  |  |  | 个 | 1
3 | 毒害品储存柜 | 1、规格：外观红色，防火、防盗、防腐蚀，1840*900*500mm（±5mm）； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用≥2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为≥10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为≥160mm的黄沙挡板，最下层留有≥120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 |  |  |  |  | 个 | 2
合计

## 六中生物实验器材
六中生物实验器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌≥15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 | 13
2 | 显微镜 | 1.目镜：10X,16X,三孔转换器。 2.物镜：4X、10X、40X 3.目镜筒：单目直筒 4.调焦结构：分离式组微调。 5.其他：≥118mmX108mm平台带切片压片，光栏调节板，50平凹面反光镜，箱（包装） |  |  |  |  | 台 | 30
3 | 桃花模型 | 1、产品为放大的桃花模型，直径≥35cm，示盛开形态； 2、花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。 |  |  |  |  | 个 | 2
4 | 膈肌运动模拟器 | 1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成； 2、真空瓶直径不小于110mm，高度不小于200mm； 3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 |  |  |  |  | 个 | 2
5 | 人体骨骼模型 | 1、产品为男性成年骨骼模型，高不小于85cm，串制成正常直立姿势立于支架上； 2、产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确； 3、颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个； 4、脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上； 5、胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°；6、骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°~75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度； 7、上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟； 8、跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓。 |  |  |  |  | 个 | 1
6 | 电子秤 | 500g，0.01g |  |  |  |  | 个 | 15
7 | 恒温培养箱 | 1、自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度； 2、控温范围5℃-65℃。温度波动允差：不大于1℃； 3、温度均匀性允差：±1℃等； 4、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求： 4-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 4-2、教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍； 4-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 5、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 |  |  |  |  | 个 | 1
8 | 双目显微镜 | 1、放大倍数40X-640X； 2、观察镜筒：铰链式双目，30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm； 3、目镜：广角WF10X、广角WF16X 4、物镜：消色差4X,10X,40X（弹）； 5、转换器：外倾同心球轴，定位准确，并带有限位装置； 6、载物台：X-Y向移动方平台，纵向调节范围：≥25mm，横向调节范围：≥50mm；游标读数精度：0.1mm； 7、调焦机构：粗微调同轴调焦，粗动调焦范围≥10mm，微动调焦范围≥0.2mm； 8、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑； 9、光源：LED冷光源，1W，亮度可调； 10、电源：外置电子稳压变压器，AC95V-250V； 11、包装：高密度泡沫加纸箱包装，抗压抗振 |  |  |  |  | 台 | 30
9 | 数码显微镜 | 双目T V三目头，电光源显微镜，配≥10.1寸显示屏 广角大视场目镜:WF10X(Φ18mm) 选配；WF16X(Φ11mm) 观察头: 双目 瞳距45mm-75mm，45°倾斜，可360°固定旋转，屈光度可调。 转换器:外向定位三孔转换器 调焦机构 调焦范围：≥20mm，粗微动同轴调焦，微动格值：0.002mm 载物台 双层机械移动式，尺寸：≥125×115mm，移动范围：≥70×30mm，游标格值：0.1mm 聚光镜 阿贝聚光镜N.A.1.25，带可变光栏、滤色片，可上下升降 照明:插电式 LED照明，亮度可调 |  |  |  |  | 台 | 25
合计

## 六中物理器材
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
六中 | 1 | 仪器柜 | 1、规格：1000×500×2000mm（±5mm）； 2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30mm*1.2mm钢制横梁，承重力强； 3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁； 4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁； 5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。 6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便； 7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴； 8、螺丝：不锈钢材质。 9、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为塑料均未检出。 11、满足甲醛释放量检测结果0.8（技术标准要求≤1.5mg/L）。 |  |  |  |  | 个 | 40 |  | 0
|  | 合计 | [8 empty] | 0

## 六中心理咨询室器材
六中心理咨询室器材
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 初级版实木心理沙盘 | 一、1个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、600个沙具（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 五、沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 沙盘助教人工智能分析系统 | 1、资产管理 （1）资产管理：支持资产管理，通过新建分类，新建下级或新建同级分类内容；支持对新建分类进行修改名称、删除分类等操作。 （2）资产列表：支持在资产分类下新增资产，可进行资产编号、照片、资产分类、购入日期、创建时间、导入导出等操作。支持手动输入或通过智能分析补充象征意义内容；资产信息支持修改、删除和复制操作。 2、心理辅导活动 （1）个体设备辅导活动列表：支持新增个体设备辅导活动信息，包括辅导基础信息、沙盘设备辅导信息。支持修改、删除和导出。 （2）AI沙盘解读：支持录入沙盘的名称、主题、作品图片、基本情况，以及使用沙具；启用AI分析生成沙盘解读参考内容，支持重新分析。 （3）沙盘团体设备辅导活动列表：支持录入团体活动基础信息、活动信息，支持录入多小组、多轮次的沙盘活动信息，每轮沙盘支持录入图片；支持编辑小组人员信息，添加或移除对应人员；活动内容支持修改、删除和导出。 3、辅导学习中心：支持新建分组，支持对新增分组修改名称、新建子分组、新建内容、删除等操作；支持在不同分组下新增内容，支持视频和图文格式，支持编辑和删除。 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 心理辅导室情绪宣泄拳击机 | 一、产品简介 通过电子控制灯光指引来训练人的反应能力，通过音效提示是否准确的击打在目标点上，从而高效的锻炼人的整体协调能力和感应能力。 二、功能概括 1.设备包含跳转模式、灯光模式、音乐模式3种宣泄模式。 2.跳转模式：可根据自己的节奏调节灯光跳转速度，就像打地鼠一样，告别枯燥，愉快宣泄。 3.灯光模式：2-5个灯光击打模式可以任意选择。 4.音乐模式：自由搭配音乐、畅快击打。 三、配置要求 1.尺寸：直径约400mm，厚度约65mm。 2.工作电压：3.7V。 3.功率：5W。 4.材质：高级皮革。 5.满电状态可以使用8小时左右。 |  |  |  |  | 个 | 8
4 | 反馈音乐放松系统 | 一、硬件参数： 1、放松椅整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1050mm(高）(椅背收起)；≥1700mm（长）*820mm（宽）*840mm(高）（椅背展开）；产品净重：约45KG，最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz）； 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米色； 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节； 4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐； 5、多功能控制器：自动及音乐同步两种体感模式，通过蓝牙输入音频，实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势、加热等功能切换； 6、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，最大输出功率：≤100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度血氧波形等； 7、使用终端尺寸：≥长240mm*宽150mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。 二、软件功能： 1、支持用户名密码登录、人脸识别登录； 2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心等模块； （1）支持智能定制放松：采集使用者的生理指标对用户进行分析，并定制使用者的放松方案。智能动态放松：可通过采集使用者当前的生理指标对用户进行分析，并为使用者调整音乐放松方案； （2）支持自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁等多种音乐类型； （3）支持反馈生理指标信号：可对生理指标状态进行反馈，包括血氧、脉率、心率变异性生理指标。 ①想象放松：包含大海、田野及草原等场景； ②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：提供训练视频，配合放松音效教学； （4）支持数据中心：可对用户历次放松训练的数据进行备份，按时间查看用户详细的放松训练数据，对放松训练报告可按图片方式保存，可选择删除放松训练报告； 3、支持图文报告生成：记录训练者训练的过程，包括生理指标数值和图形曲线，可生成训练报告，并且可导出和打印报告； 4、支持对音乐控制（音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙等切换； 5、支持与云平台实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 三、产品配置 1、体感音乐放松椅1台 2、反馈音乐放松系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、支架1个 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 心理辅导室vr心理治疗系统 | 一、硬件参数 1、光学技术：视场角≥98度；支持物理瞳距调节；低蓝光认证（可开启）。 2、计算平台：8核64位；主频 587MHz；运行内存≥6G，本地储存≥128G；支持WIFI\蓝牙功能，安卓运行系统。 3、显示功能：分辨率：4K高清屏幕(3664x1920)；刷新率：≥90Hz，已与VR软件匹配；头盔外壳摄像头：鱼眼摄像头≥4个，支持头部定位。 4、交互系统：可与VR软件联动的体感手柄 ；2，支持光学定位，支持线性振动马达；每个手柄机身按键≥7个，共两套手柄不少于14个交互按键。 二、软件介绍： 1、VR心理系统： 1.1 VR头盔开机后自动进入VR系统，系统可屏蔽与主题无关内容，给体验者一个独立健康的虚拟放松空间； 1.2主界面为虚拟心理放松室场景，在虚拟心理放松室可自由选择想要体验的VR心理内容； 1.3主界面带有内容分类、翻页、LOGO显示、产品名称显示、电量剩余显示等功能； 1.4主界面菜单分类包含心理健康所需五大主题：心理疏导、宣泄解压、应激训练、旅行放松、职业生涯； 2、VR心理软件提供78类主题VR软件，包含以下分类内容： 2.1心理疏导： 心理沙盘训练、冥想漫游、心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、美好人生、专注力训练、心理测评、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机、社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表（SAS）、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表（MAS）、性格倾向测试、自我压力测试量表； 2.2应激训练： 克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风； 2.3宣泄解压： 宣泄解压馆、游乐园、解压花园、海洋动物、解压运动馆、太阳系、跳伞、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、宇宙解压之旅、攀岩、深海解压； 2.4职业生涯： 护士、运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、办公室职员； 2.5旅行放松： 圆明园、阿瑜陀耶、天坛、北海公园、天安门、柬埔寨、北京、意大利、威尼斯、圣彼得堡、莫斯科、澳门、长城、颐和园、泰国、香山； 3、软件功能及资源： 3.1《克服社交恐惧》：动画场景与动画模型包含：电脑操作台、戴帽子的男性人物、城市场景、超市场景、公交车、公交车司机、前台女性模型、收银台。任务模块包含：路人借手机任务、与司机询问几站下车任务、超市售货员咨询任务、超市陌生人询问任务、克服社交恐惧鼓励系统。 3.2《护士》：三维虚拟动画病房场景中带有静脉留置针、注射器及针头、锐器收集盒、静脉小垫枕、止血带、戴口罩的男性病人、输液架、等功能模型。具备功能：为病人松开止血带、可用手柄将医疗工具抓取到射线上、为病人输液、为病人做室外康复训练、真实医学教学视频与虚拟场景结合、在室内与其他护士做交接班。 3.3《深度身心训练》：室内场景中带有健康作息、抗焦虑、注意力训练、想象放松训练模块。具备健康作息时间表系统、锤子准备击打烦躁不安痛苦烦恼焦虑石头墙、微型游乐场系统、藏不住的情绪系统、方形数字模块训练系统、宇宙场景下文字引导等功能。 3.4《游乐园》：游乐园场景下带有过山车、跳楼机、海盗船、摩天轮、旋转秋千、套圈圈、神枪手、放烟花等功能。具备地图指引功能、切换黑夜功能、售票处功能、正常模式高速模式切换、放烟花、手柄抓取圈圈、手柄抓取手枪、A键退出功能。 3.5《解压花园》：动画小瀑布前有钓鱼功能并可手持鱼竿仿真钓鱼、具备射箭功能并可手持弓弩射击靶心、具备音乐功能并含有放松心情、自然疗愈、安静助眠、打坐冥想等选项、可随时点击按键结束冥想。场景模型包含：山、水、树木、火堆、云朵。 3.6《深度疏导》：包含自我肯定、学习压力、人际关系、情绪管理、克服虚荣心、深呼吸放松训练模块。具备走迷宫、搭建篝火、现实视频与虚拟场景融合、人际关系问卷、如何克服虚荣心引导、我真的很不错系统等功能。 3.7《专注力训练》：自然虚拟场景中配有测试答题系统、得分计算系统、专注力游戏系统、长按小人跳跃系统、再次测评、方块模型、答题系统（工作学习时，总觉得时间过得太慢）可选择是或不是。 3.8《防溺水》：虚拟场景中带有河流、身穿救生衣男性、泳装小男孩、树木、山坡、木制码头等模型。具备3D模型人物模拟溺水急救功能、心肺复苏系统、背部控水教学、快速检查生命体征教学、清除口腔教学。 3.9《心理疏导》：粒子宇宙虚拟场景中带有正念、解压、放松、疏导等模块。包含雪地场景、深海鱼群场景、海岸场景、极光星空场景、高山场景并带有重新选择功能。 3.10以上所有功能内容必须在三维动画与真实场景中结合呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。 |  |  |  |  | 套 | 1
6 | 团体辅导活动包 | 团体辅导箱1个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维等。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 |  |  |  |  | 套 | 1
合计：

## 六中特殊资源教室
六中特殊资源教室
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
（一）综合训练、康复、评估类
1 | 多维能力提升训练系统 | 功能：本系统可针对学生进行八大模块的全面评估，详细了解学生的发展水平，并提供出最近发展区，老师可依据评估结果，制定出相应的康复训练计划，为老师和家长提供具体的训练和活动策略，分析这些儿童在社区适应上所遇到的问题和原因，并提供具体的训练和活动策略，帮助儿童融入社区生活。并根据学生的特征，提供心智解读、视觉训练及社会融合教学方面的康复训练设备，帮助学生更好的进行康复训练，可大大提高康复训练效果。 功能介绍： 一、信息录入 1.新建学生档案。 2.学生基本信息编辑：姓名、性别、班级、学号、出生日期、家庭地址、家属信息。 3.学生个人信息记录：生长发育史记录、重大疾病记录、药物服用记录、学生过敏记录。 4.以往教育史：医院诊断记录记结果、以往接受过的教学评估工具及结果、所受教育训练及结果、以往接受教育或训练的学校/机构的教育情况。 二、学生日常记录：分为1.学生的学习偏好：学生学科偏好记录、学生阅读偏好记录、代币记录及其他记录2.学生感觉特点记录：听觉、视觉、触觉、运动觉、嗅觉、味觉及其他记录。3.学生休闲娱乐特点记录：电影、电视、电子设备、音乐、电子网络游戏、棋类游戏、网站、体育活动及其他记录。4.学生活动偏好记录：活动及游戏的记录、物品及玩具的记录。5.学生交流方式和人物喜好记录：交流方式记录、人物喜好记录。6.学生饮食爱好记录 三、八大领域评估： 系统分为八大领域评估，分别是感知觉、兴趣与行为、运动能力、常规执行、情绪管理、言语沟通、社会交往和认知与学业，能针对各个学生进行科学性的能力水平评估。 1、感知觉评估模块：视觉评估1项、听觉2项、痛觉1项、触压觉1项、温度觉1项、嗅觉1项、味觉1项、前庭觉1项、本体觉2项、皮层觉4项、通感1项。共11个分领域，总计21项。 2、兴趣与行为评估模块：有限的兴趣9项、不适宜行为14项、主动性行为9项、变通灵活性8项、共4个分领域，总计40项。 3、运动能力评估模块：基本动作29项、精细动作23项、运动执行3项、身体素质6项、共4个分领域，总计61项。 4、常规执行评估模块：生活自理18项、健康安全10项、学习常规14项、共3个分领域，总计42项。 5、情绪管理评估模块：情绪识别与理解7项、情绪表达6项、情绪回应5项、情绪调控5项、共4个分领域、总计23项。 6、言语沟通评估模块：指令听从4项、理解回应15项、口语表达22项、语音语调5项、沟通互动14项，共5个分领域，总计60项。 7、社会交往评估模块：共同注意7项、交往礼仪11项、交往互动6项、游戏参与9项、共4个分领域，总计33项。 8、认知与学业：概念形成39项、逻辑思维22项、心智解读19项，共3个分领域，总计80项。 四、信息化评估管理：包含评估日期、评估时间、评估领域及完成进度，常规执行评估报告可显示完成状态和一键打印评估报告模块。 五、评估结果分析：系统可自动处理分析各项评估，可单独将学生评估记录调出纳入教学目标，并录入教学建议，可同评估领域报表作为目标对比，更有效的把握学生实时情况，系统有视图、保存及打印功能。 硬件配置：不少于10寸64g平板 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 便携式智能互动音乐训练仪 | 1.控制面板上配备带有LED显示灯的七个音符触摸按键，七个音乐引导指示灯。 利用触摸方式操作，有助于提高儿童的手眼协调能力和手指灵活性，也有助于提高儿童的视觉和听觉感知能力。并通过音乐游戏、音乐体验来发展和整合儿童的听觉、视觉和触觉，以及动作控制和空间能力。 2.可单人进行操作或多人同时操作。 3.认识音乐：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴加人声的示范演示方式，培养儿童对音乐的兴趣，提高儿童对音区、音阶、音符和节拍的认识和感知能力。 （1）认识音符：全音符、二分音符、四分音符、八分音符和混合音符的钢琴加人声示范演示； （2）认识节拍：2/4节拍和4/4节拍钢琴加人声的示范演示； （3）认识音阶：CDEFGAB自然大调音阶和自然小调音阶的钢琴加人声示范演示。 （4）认识音区：高音、低音、中低音、中高音的钢琴引导的示范演示。 4.训练学习：内置音乐启蒙教育的基本音乐元素教学内容，通过钢琴和人声的反复示范互动训练方式，训练强化儿童基础元素的学习和记忆，为后一步的音乐学习打下坚实的基础。 5.专注力训练：单灯随机亮起，触摸LED指示灯，随着触摸改变灯光位置，锻炼儿童的专注力；双灯亮起儿童可单人操作也可双人协作，锻炼儿童的协作意识。 训练评分：系统根据演奏过程中的准确率和速度进行评分，显示最优排名榜单。 6.引导模式：当儿童想演奏歌曲时，可直接选择内置的曲谱，基本设置中有音乐引导灯，随着灯光指向，儿童跟随触摸LED指示灯进行操作，就可发出美妙的音乐。LED指示灯光的引导也可以帮助儿童提高注意力和反应能力。 7、播放模式：可直接播放内置五类音乐资源，有助于拓展儿童的音乐知识和音乐文化素养。类别包含： 欢乐童谣，经典传颂，世界名曲，一起来跳舞，自然声响五类，共不少于40首歌曲。 8.创作模式：实时录音和演奏音频可以帮助儿童了解自己的演奏效果，可以激发儿童的创造力和想象力。录音时的音频有两种模式： 模式一：没有背景伴奏的音频； 模式二： 同步有背景伴奏的音频 9.竞技模式：单人或多人竞技，选择目标曲谱，系统按照演奏的准确率进行评分，显示排名榜单。 挫折教育，竞技实战有输有赢，从失败中找原因，从胜利中学会谦虚，不骄傲。 10.蓝牙模式：可通过移动端进行蓝牙连接，任意选择播放内容. 11.可选择多种乐器演奏（钢琴、管风琴、吉他、贝斯、小提琴、大提琴、竖琴、长号、圆号、单簧管、架子鼓、桑巴鼓） 12.外观：半圆切面安全无棱角 尺寸；≥470*500mm*350mm 材质：表面环保烤漆处理ABS工艺 13.控制面板：钢化玻璃 内置中控显示屏：≥彩屏3寸 14.声音传输：内置扬声器左右各一个 功率：≤4Ω 3W 15.设备有毒有害物质检测，未检测出铅（Pb）、汞(Hg)、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）物质。 |  |  |  |  | 套 | 1
（二）益智类教具学具类
1 | 希一内学习评估箱 | 该测验适用于3～16岁儿童及青少年，也可用于成年人。该测验受文化和语言影响较小，不但用于聋哑儿童，也可用于少数民族、语言交流困难及正常听力儿童的智力测定与诊断。与目前国内使用的其它智力工具相比，希- 内学习能力测验的特点一是智力结构比较完整，二是可以测出智力的下限，这对能力发展水平较低儿童的康复训练及效果评价十分有利。 主要项目及构想： 穿 珠: 手眼协调及伴随记忆记, 颜 色:色彩刺激视觉记忆，辨认图画: 视觉的鉴别和比较,细节，分析图画联想: 认识环境,思维联想 折纸:手眼协调及伴随记忆，短视觉注意力: 思维集中及伴随记忆 摆方木:从具体事物到抽象空间关系的手眼综合能力，完成图画:分析和综合知觉和想象能力 记 数 字:观察记忆数字能力 迷方:实物测量,知觉联系,手眼协调，图画类同:相同事物视觉和概念联想，空间推理:总体和部分,思维和感觉的联系 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 孤独症学生社会融合综合训练学卡 | ABA卡片配置：实物相同配对90图；什么吃什么40图；相似蔬菜配对54图；相似水果配对48图；相似动物配对81图；相似日用品配对75图；黑白影子配对90图；比大小长短高矮48图；动物模仿40图；颜色属性50图；形状卡32图；动物尾巴配对24图；切剥开水果48图；关联配对50图；动物卡48图； 训练目的和功能： 一、什么吃什么 训练目的: 提高儿童的视觉观察能力，增加儿童对二维物品的区辨能力，帮助儿童理解动物与食物，人物与食物的配对。 训练方法: 1、家长和儿童面对面坐着,可准备两个透明的容器或者纸盘来存放卡片. 2、准备2-3组儿童熟悉的动物卡和动物吃的食 物卡,家长拿出一张胡萝卜的卡片问儿童: "这是什么?"儿童回答:"胡萝卜"家长将胡萝卜的卡片放在一一个容器,再拿出一张兔子的卡片告诉儿童“兔子吃胡萝卜“家长将兔子的卡片和胡萝卜的卡片并排放在同一个容器里,并告诉儿童正确的摆放位置. 3、当儿童熟悉之后，可进行反向教学，将胡萝卜和兔子做配对，儿童熟悉之后可进行多组教学训练。 二、相似日用品配对 训练方法: 相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似日常配对以三张为一组训练，家长可先准备一组卡片(3张),先放一张在桌子上，发指令给儿童,如:"杯子放一起",辅助儿童平行将杯子的卡片放好,接着进行下-张.待儿重熟练后可进行反向配对的方法. 反向配对 1、提前准备:家长准备好两个物品的卡片，比如杯子和牙膏，摆放在桌子上儿童的左右手两侧; 2、家长拿起另一张杯子卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的杯子交给自己，并迅速给予强化; 3、当儿童能够正确的拿起杯子卡片交给家长后，家长可以再拿起另-张牙膏卡片，要求儿童将桌上的牙膏卡片拿给自己。最后能够随机的向儿童出示杯子或牙膏卡片，让儿童从桌上选择正确的卡片交给自己; 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候选物品中完成正确的反向配对。 三、相似水果配对48图. 1、相似配对的间理是必须先掌握相同配对。相似水果配对以三张为一组训练，家长可先准备一组卡片3张，先放在桌子上，发指令给儿童如：“苹果放一起”，辅助儿童平行将苹果卡片放好，接着进行下一张，待儿童熟练后进行反向配对方法； 2、反向配对 1、提前准备：家长准备好两个物品卡片比如苹果和香蕉，摆放在桌子上儿童的左右两侧； 2、家长准备好两个物品卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的苹果交给自己，并迅速给予强化；3、.当儿童能够正确的拿起苹果卡交给家长后，家长可以随便再拿起另一张香蕉卡片，，要求儿童将桌上的苹果拿给自己，最后能够随机向儿童展示苹果卡片； 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候造物品中完成正确的反向配对。 四、相似动物配对81图 1、相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似动物配对以三张。 为一组训练，家长可先准备一组卡片（3张），先放一张在桌子上发指令含人湿如：”一大蒙放一起”辅助儿量平行海大象家的卡片放好接着进行下一张待儿童熟练后可进行反向配对的方法二、反向配对 1、提前准备：家长准备好两个物品的卡片，比如大象和小鸟，摆放在桌子上儿童的左右手两侧；1、提前准备：家长准备好两个物品卡片比如苹果和香蕉，摆放在桌子上儿童的左右两侧； 2、家长准备好两个物品卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的大象交给自己，并迅速给予强化；3、.当儿童能够正确的拿起大象卡交给家长后，家长可以随便再拿起另一张大象卡片，，要求儿童将桌上的大象拿给自己，最后能够随机向儿童展示大象卡片； 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候造物品中完成正确的反向配对。 五、影子配对 提前准备 1、大人准备好两张白菜卡片，一张为彩色一张为黑色图案白底的，和孩子面对面坐在桌子旁，桌上先放置一张白彩色卡片； 2、大人递给孩子另-张白菜卡片，下指令“配对”，立刻辅助孩子把两张白菜卡片并排放在一起，并迅速给予强化; 3、当孩子不需要辅助就可以很好的完成时，大人可以增加一一个物品卡片，即白 菜的另一张黑底白图，大人下指令:“配对” ，辅助孩子将这个黑底白图的白菜卡片进行配对，并排放-一起，并迅速给予强化; 4、当孩子能够正确的配对白菜卡片后，大人可以将不同形态的白菜卡片随意要求孩子进行切换配对，确保孩子能够正确配对。 5、当孩子能够熟悉进行随意切换配对后，大人可以增加其他图案进行配对。比如:准备香蕉三张、白菜三张、草莓三张等，进行配对。确保孩子能够正确配对并迅速给予强化; 6、如孩子不能够在二组或三组中进行随意切换配对时，大人将反回第三条方法进行再次训练，熟悉后，再进行第五条方法训练。 六、切剥开水果配对 训练方法: 1、家长准备一张没有切开的苹果卡，和儿童面对面坐在桌子旁，桌 上先放t- 张没有切开的苹果卡片并告诉儿重正确的摆放位置 (家长 也可以准备一个容器来放卡片用) ; 2、家长拿出另外- -张切开的苹果卡片，告诉儿童:“这是切开的苹果”，和刚才的苹果卡平行放置t,再进行下一组配对。 3、几轮学习后，家长下指令“配对”，立刻辅助儿童把切开的水果卡平行放在一-起，并迅速给予强化; 4、当儿童不需要辅助就可以很好的完成时，家长可以增加一个物品 卡片，即分心物，( 分心物外形区别要大)家长下指令:“配对” 辅助儿童将卡片和桌面上的平行放在一起，并迅速给予强化; 5、当儿童非常熟悉后，家长可进行反向配对。家长准备一张没有切开的苹果卡和一张切开的苹果卡，拿着-张没有切开的苹果卡向儿童下指令:“给我这个”，立刻辅助儿童拿起桌面上切开的苹果交给自己，并迅速给予强化; 6、慢慢增加配对的数量，当儿童能在众多的卡片中随意切换及为通过学习。 七、相似蔬菜配对 相似配对的前提是必须先掌握相同配对。相似蔬菜配对以三张 为一组训练，家长可先准备-组卡片(3张),先放一张在桌子 上发指令 给儿童,如:"白菜放一起" 辅助儿童平行将白菜的卡片放好,接着进行下-张待儿童熟练后可进行反向配对的方法. 二、反向配对 1、提前准备:家长准备好两个物品的卡片，比如白菜和南瓜，摆放在桌子上儿童的左右手两侧; 2、家长起另一张白菜卡片，向儿童出示后发指令“给我这个”立刻辅助儿童拿起桌上的白菜交给自己，并迅速给予强化; 3、当儿童能够正确的拿起白菜卡片交给家长后，家长可以再拿起另-张南瓜卡片，要求儿童将桌上的南瓜卡片拿给自己.最后能够随机的向儿童出示白菜或南瓜卡片，让儿童从桌上选择正确的卡片交给自己; 4、慢慢增加桌上分心物的数量，最终能够在3-5个候选物品中完成正确的反向配对。 八、动作模仿 训练建议 请参照图卡上的内容，指引孩子做出相同的动作儿童学习语言，需要具备的最重要的能力就是模仿因为一切语言都是从模仿开始 1、开始前请使用一步模仿，也就是从一张模仿卡开始例:上图左边第一张，给孩子看图卡，发指令:“做一样的动作”,如孩子不配合，家长辅助完成。第一次学习可拿一张简单的图卡进行，孩子能快速完成的动作。 2、当孩子熟悉一步模仿以后，可以使用两张图卡进行二步模仿，例:上图左边起两张图卡，发指令“做一样的动作”，这个时候是需要做两个动作，如孩子不会，家长可做出示范，并辅助孩子完成。3、当孩子熟悉二步模仿以后，可参照上面第2个方法进行三步模仿。 生活建议: 晚上关灯的时候可利用手电筒，做影子的模仿来调动孩子的兴趣。 九、卡通动词 训练方法: 1、老师与儿童面对面坐着，桌上无任何干扰物，老师可先准备好儿童喜欢的东西做为强化物并放在一旁 2、老师准备好1-10张以内的动词卡(初级儿童张数不宜过多)吸引儿童目光让儿童看着老师，老师大声且语速适中说出动词，比如:“洗脸”，并辅助儿童跟读。老师再强调“洗脸”这个动词。一个回合结束并奖励儿童，再进行2-3次教学。 3、当儿童能认识大部分动词时，老师可将学过的动词分别有序的放在桌上，1-10张数量。发指令给儿童:把“洗脸”的卡片给老师。拿对给予奖励，待儿童熟习后，将1-10张卡片无序的放在桌上，发指令给儿童:把“洗脸”的卡片给老师，拿对奖励。 4、桌面教学会了之后，将卡片与生活中的动作相结合范化。 十、功能配对 训练目标 让儿童能够将10组关联关系的物品配对.提升儿童对物品使用功能的人知,增加儿童对日常生活的理解,了解物品与物品之间的内在关系,改善儿童的记忆和推理能力. 训练步骤 1、家长准备日常常用的成对物品，比如:睡衣-睡裤、笔-先笔刀、剪刀-纸等桌面上摆放3件物品; 2、确保获取儿童注意力后，家长向儿童先出示睡衣,并问儿童"它应该放在哪里?”辅助儿童从桌子上的几种物品中选择出睡裤,放在一”起.然后夸奖并强化孩子; 3、辅助方式可以用手指指示+肢体辅助节后方式:一只手指睡衣，-只手引导儿童把睡裤和睡衣放一起，逐渐撤出辅助，直到儿童独立; 4、在生活中同一种物品，需要泛化,比如:不同的睡衣和睡裤等; 十一、比较卡 （48张） 训练方法: 1、先帮助孩子正确认识大小、长短、高矮，两张对比，不做三张-起比较，最后用多种物品随机切换，让孩子正确回答。 2、再将3张相同的物品，按从小到大的顺序排序，做最小、大、最大比较。 3、 当孩子能力提升，家长可结合实际生活进行提问以提高孩子的 社会适应能力，例如:可以问孩子:“吃苹果 你吃大的还是小的?并鼓励孩子回答。 适用对象：适用于有自闭症倾向、语言发育迟缓的儿童； |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 自闭症儿童训练智力套件 | 内含：琴、珠、虫、塔、方桩、长柱、巧板等，规格：不小于6cm，最大约为20cm,用于孩子色彩认知、音乐感知、锻炼手眼协调、形状配对等。材质：木制。 |  |  |  |  | 套 | 2
4 | 早期行为干预卡片 | 早期行为干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞、孤独症谱系障碍、品行障碍、多动症等特殊儿童的早期行为干预。材质：铝合金外箱，尺寸：≥285*260*100mm。 早期行为干预卡片分为学会聆听、学会发声、情感体验、礼貌用语、文明行为、社会交往、换位思考、学会分享等9个篇章，可通过示范教学、情景模仿、角色扮演、正面强化、行为矫正等多种训练形式，引导教育和综合培养特殊需要儿童的行为素质。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 生活适应训练教具箱 | 产品卡片尺寸：≥7.5x7.5cm； 主要功能：对颜色形状认知、方位词、句子结构、逻辑推理、视觉辨识、相对形容词、配对归类七大功能； 颜色形状96张卡片：主要训练孩子区别能力以及描述物品更直观； 方位词46张卡片：包含方位上下里外、前后左中右；每张卡片都是图片形式进行展示更加生动形象； 相对形容词187张卡片：积累形容词，提升孩子理解能力；视觉辨识96张：找不同，找不对找物品，走迷宫；可以通过游戏的形式让孩子在游戏中达到训练注意力的效果； 逻辑推理159张：因果排序、逻辑排序；类比推理、第次排序；科学原创、危险识别； 句子结构180张：主谓宾、主谓短语、简单复句；复述故事内容锻炼孩子的表达能力； 配对归类36张卡片：提升逻辑思维能够更好的促进功能性表达； |  |  |  |  | 套 | 1
（三）肢体运动辅助类感觉统合训练
1 | 滚筒 | 1、尺寸：≥70*55cm 2、训练儿童平衡能力、缓解肌张力，竖放可进行站立训练。 3、材质：塑料 |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 大笼球 | 尺寸≥60cm，训练目的：测试孩子的前庭平衡能力和重力感 |  |  |  |  | 个 | 2
3 | 羊角球 | 尺寸≥45cm 训练目的：姿势和双侧的统合，促进高程度的运作企划 |  |  |  |  | 个 | 2
4 | 四分之一(半圆） | 规格：尺寸≥长126*41cm， 训练目的：刺激儿童的本体发育，促进肌肉关节的灵活，并且有利于训练小朋友的挑战能力。 |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 蹦床（带扶手 | 训练目的：强化前庭刺激，抑制过敏症状，矫治重力不稳和运动企划不足。直径：≥100cm，可折叠、带扶手。 |  |  |  |  | 个 | 1
6 | S形平衡木 | 训练目的：训练孩子身体平衡能力。材质：塑料，一套2条，尺寸≥190cmx12cm |  |  |  |  | 套 | 1
8 | 大陀螺-注塑 | 尺寸≥81cm*39cm,注塑材质 |  |  |  |  | 套 | 1
9 | 平衡触觉板 | 训练孩子前庭，本体、身体协调能力 、下肢力量及平衡能力。弯道直道触觉板尺寸≥20件 马卡龙色。 |  |  |  |  | 套 | 1
10 | 旋转椅 | 功能：提高学生平衡能力，前庭能力，视觉能力，感官能力的训练。 1、外形尺寸：≥40×48×20cm； 2、材质：采用环保塑料，优质型钢组成； 3、保护性：底座由6个防滑橡胶垫固定； 4、硬质材料的边缘和尖角，有半径大于2.5mm的圆滑过渡； 5、焊接件焊缝表面应均匀平整、不应有漏焊、虚焊、焊瘤、夹渣、裂缝、烧穿和飞溅物等； 6、镀层件表面色泽光亮、均匀、无锈蚀、露底鼓泡和明显的划伤和毛刺等缺陷； 7、金属电镀层抗盐雾：24h，直径≥1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）； 8、整机稳定性要求：应着地平稳，脚底与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动； 9、主要受力位置施加静载荷2000N并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损； 11、正常使用过程时，产生的噪声不大于60dB； 12、环保要求：器械使用的金属制品和金属制品的表面涂层，不应存在感官能察觉到的异味。 |  |  |  |  | 套 | 1
（四）肢体运动辅助类动作训练
1 | 儿童液压踏步器 | 下肢关节活动度及肌力训练。尺寸≥70×56×99.5cm, 扶手杆宽≥45cm,高扶手杆高≥80cm，低扶手杆高≥60cm,额定负载≥80kg，油缸阻力12档可调， |  |  |  |  | 套 | 1
2 | 儿童下肢功率车（骑式） | 尺寸≥55*35*70cm，功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |  |  |  |  | 套 | 1
3 | 可调式沙磨板及附件（儿童） | 功能上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。尺寸≥82×62×73cm，沙磨板面积尺寸≥75×55cm,沙磨板角度调节范围0°～50°mm， 5只附件，每种1只。 |  |  |  |  | 套 | 1
4 | 引导式训练组合 | 综合训练儿童平衡能力、协调性。尺寸≥170*66*57-94cm |  |  |  |  | 套 | 1
5 | 模拟作业训练板 | 用途：通过训练提高上肢活动能力及手眼脑协调性。规格：≥长120cm*高110cm宽53cm.材质：木制。 配引导性智能木插板1套 采用灯光模式，增加训练的趣味性，提高训练者的积极性，将木棒准确插到位，训练提高上肢运动协调性、认知功能、手眼协调功能。 包含三种孔径的面板以及三种直径的插棍，直径分别是25mm，20mm，15mm，长度分别是100mm ，90mm ，80mm，三种不同直径的插棍，训练粗大抓握能力以及精细手指对捏能力 上肢和认知综合双重任务训练，互补效应，加速康复 提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行训练 不少于9种训练内容，包括追踪模式、形状模式、记忆模式、镜像模式、计算模式、五子棋模式、连线模式、点亮模式、填充模式。 光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示 训练过程中提供灯光亮点提示，指引学生按照特定模式进行训练 智能训练模式语音播报引导，训练时有正确与错误的提示音。 三种孔径的插板可随时在同一插板底座更换使用。 |  |  |  |  | 套 | 1
（五）心理类
1 | 个体心理沙盘（600沙具） | 1.沙具数量600个，材质：橡胶、塑料、陶瓷、树脂、天然材料等。 2.沙盘1个，优质无结松木材质，表面光滑不伤手，标准尺寸(≥长72cm*宽57cm*高7cm） 3.支架：实木，尺寸：高≥62cm 4.陈列柜1个，尺寸（≥高160cm宽80cm深30cm）,优质实木，5层9阶。 5.精选安全专用沙，≥10kg。 6、沙盘管理书籍一本、玩沙工具一套、收纳筐1个。 7、沙盘管理系统一套。 |  |  |  |  | 套 | 1
合计：