购置基层特色科室建设设备

| 序号 | 标的名称 |
| --- | --- |
| 1 | 动态血压监测仪 |
| 2 | 全自动生化分析仪 |
| 3 | 全自动五分类血液细胞分析仪 |
| 4 | 超声波治疗仪 |
| 5 | 特定电磁波治疗仪 |
| 6 | 多体位医用诊疗床 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 |
| 8 | 反渗透去离子纯水机 |
| 9 | 中药粉碎机 |
| 10 | 制丸机 |
| 11 | 红外光灸疗机 |
| 12 | 体感音波律动放松系统 |
| 13 | 微波治疗仪 |
| 14 | 经颅磁治疗仪 |
| 15 | 中药熏蒸仪 |
| 16 | 血压电刺激仪 |
| 17 | 前列腺治疗仪 |
| 18 | 智能中医灸疗床 |

动态血压监测仪

- 检测原理：示波法

- *监测时间：大于48小时

- 加压方式：智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度

- 测量范围：收缩压：60-280mmHg   舒张压：40-160mmHg   脉率：30-200bpm  压力显示范围：0-299mmHg

- *测量精度：压力：±2mmHg   脉搏：±5%,

- *袖带：左右臂通用，可免洗袖带，袖带具有医疗器械生产备案凭证。

- 安全系统：多重保护

超压保护：袖带压力超过299mmHg时，放气阀打开自动放气；

特有的常通泄气阀，确保设备更有效的安全放气；

急停保护：测量时，具备急停保护功能；

触碰保护：具备按键锁定功能，防止误触碰。

- 测量模式：手动测量：测量中可根据需要按“S测量键”进行测量；

自动测量：手动间隔模式、自动间隔模式、自动表模式（可在24小时内任意设置6个测量间隔）。

- 自动补测：测量失败，自动补测一次

- 测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟

- 显示屏可显示电量、测量模式、收缩压、舒张压和脉率数值等信息。

- 时钟：公历24小时模式时钟

- 电池：2×LR6（AA）型碱性电池

- 提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；

- 提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、

- 血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等

- 重量：小于125g（不含电池）

- 数据端口：标准USB2.0数据接口

- 软件功能：全中文的分析软件、设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。

- 软件功能：软件具有日志功能，双重密码保护更安全。

- *软件安全：设备软件应符合 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》，提供软件测试报告。

- 性能标准：应符合YY 0670-2008《无创自动测量血压计》的规定、提供证明

- 专用标准：应符合YY 0667-2008《第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》的规定，提供证明

- 电磁兼容：符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》的规定

全自动生化分析仪

技术参数

1、检测速度：生化比色分析恒速：≥400测试/小时,

2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法

3、最大可同时分析项目：>90个

4. 试剂位: >90个， 具备24小时2-8℃冷藏功能

5、样本位：>100个，圆盘式进样，智能灵活

6. 反应位：>90个

7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能

8、试剂针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能

9、最小反应体积≤100ul

10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm, 12波长

11、吸光度线性范围: 0-3.5Abs

▲12、温控方式：采用非水浴恒温装置,控温精度要求达到37°C±0.1°C，控温均匀,无需添加任何耗材，需真正免维护免保养

13、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换

14、清洗系统：全自动温水清洗反应杯

15、交叉污染率：≤0.08%

16、支持HbA1c全血测试功能,无需前处理。

17、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能

18、 支持定时休眠与唤醒功能

▲19、售后：在兴安盟地区具有厂家授权的售后服务公司，配有多名经厂家培训合格有资质的售后服务工程师，以提供完善的售后服务，提供说明。

20、配备水处理设备一套，产水量：≥40L/H，取水速度：3-5L/min

21、水处理设备产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99.6%；总有机碳（TOC）＜10ppb；微颗粒物:(＞0.2um)<1个/ml

全自动五分类血液细胞分析仪

- 1.★为保证检测效率，一台仪器可做血细胞计数、白细胞分类以及C-反应蛋白等项目的检测。

- 2.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 3.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- 4.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 5.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等

- 6.样本添加：可随时添加样本

- 7.进样器容量：≥40个

- 8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 9.▲样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl

- 10.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

- 11.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- 12.▲红细胞血及血小板线性范围需满足： RBC:0～ 8.60×1012/L，PLT：0～5000×109/L

- 13.▲血红蛋白及CRP线性范围需满足HGB：0-260g/L；CRP：0.2~320mg/L

- 14.▲为保证试剂耗量准确性，CRP试剂包装规格按人份数注册（附注册证）

- 15.具有原厂配套的试剂、校准品、并提供校准品溯源性文件

- 16.▲具备同品牌配套经过NMPA注册的质控品，为避免基质效应，质控品应包含人源基质组分。

- 17.所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理

超声波治疗仪

1、输入功率：≤50VA。

2、显示方式：≥5英寸液晶显示。

3、声工作频率：1MHz±10%。

4、最大输出功率≥6W。

▲5、输出模式：≥4种输出模式。

▲6、最大有效声强：≥1.5W/cm2，10档可调。

7、定时范围：1-30min，连续可调，步进1min。

8、有效辐射面积≥4cm²。

9、波束不均匀性系数RBN：≤8.0。

10、波束类型：准直型。

●11、应具有超温报警功能。

●12、应具有治疗头脱落检测功能。

特定电磁波治疗仪

- 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz；

- 2、额定输入功率：≥330VA；

- 3、外形尺寸：高度≥1400mm；

- 4、波长范围：2um～25um；

- 5、档位调节：3档能量调节

- 6、治疗时间：30min、45min、60min、75min、90min可设置；

- 7、温度不均匀度：辐射器表面温度不均匀度≤10%。

多体位医用诊疗床

1、床体尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±5%。

2、人性化设计具有肩孔、海绵扶手。

3、配有患者呼吸孔及海绵堵头。

4、床体最大承载重量≥200kg。

●5、呼吸孔下方配备支撑垫。

6、床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。

彩色多普勒超声诊断仪

- 一、货物名称：彩色多普勒超声系统，最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 二、系统技术规格及概述：

- 1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 1.1 ≥12.1英寸高清晰度医用显示器，显示器可独立于主机上翻90°，整机三段式，立式设计，自带主机一体化提手，方便设备移动。

- 1.2主机背面内置标准化探头接口≥2个，且主机上标配可拆卸探头挂杯，可同时放置≥2把探头。

- 1.3操作面板具有物理按键式文本键盘，方便操作，主机面板按键亮度0-9级可调，按键音量：开/关

- 1.4二维灰阶成像

- 1.5谐波成像单元

- 1.6 M型模式

- 1.7 彩色M型

- 1.8彩色多普勒成像（包括能量多普勒、方向能量多普勒）

- 1.9频谱多普勒（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒）等

- 1.10 空间复合成像≥9条偏转线

- 1.11扩展成像（支持凸阵、线阵、腔内探头）。

- 1.12 组织特征性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（如常规、肌肉、脂肪、液体等）

- 1.13 一键自动快速优化二维、彩色、频谱

- ★1.14穿刺引导功能，支持单线和双线引导，穿刺引导下具有横向标尺，穿刺线角度和位置可调。

- 1.15 支持全局及局部放大功能，最大放大倍数≥10 倍，二维及彩色模式下均可放大。

- 1.16 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，并可自定义名称以文字形式显示

- 1.17 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，再进行增益、TGC、动态范围等参数调节和再测量。

- 2.二维灰阶成像模式

- 2.1 最大显示深度：≥42cm

- 2.2动态范围：30-180 dB

- 2.3斑点噪声抑制：≥6级可调

- 2.4帧相关：≥6级可调

- 2.5灰阶图谱：≥10种

- 2.6伪彩：≥8种

- 2.7 线密度≥4级可调

- 2.8 空间复合成像：≥7级可调

- 3.彩色多普勒成像模式

- 3.1 显示模式：彩色双幅，彩色四幅，B+C双实时显示

- 3.2 壁滤波：≥7级可调

- 3.3 灵敏度：≥4级可调

- 3.4 余晖：≥5级可调

- 3.5 平滑：≥5级可调

- 3.6 血流状态：≥3级可调

- 3.7 彩色优先：≥100级可调

- 3.8 彩色基线：≥17级可调

- 3.9线阵探头彩色取样框偏转: ≥±28度 ，左右各≥4级可调(线阵探头)

- 3.10支持B/C同宽功能

- 3.11高分辨率血流成像技术，能显著提高微小血管的血流显像能力，与普通彩色多普勒成像一键切换

- 4.频谱多普勒成像模式

- 4.1频谱多普勒显示格式：支持V2:3、V3:2、V3:1、H2:3、全屏等≥5种不同的显示格式

- 4.2时频分辨率≥5级可调

- 4.3 取样角度：≥±80°可调，步进≤1

- 4.4 支持线阵探头下自动翻转功能

- 4.5 频谱动态范围独立调节：24-72dB，步进≤2

- 4.6 支持三同步显示

- 4.7多普勒取样容积宽度：0.5-40mm，分级可调

- 4.8零位移动：≥16 级

- 5.测量/分析和报告

- 5.1常规测量：支持距离、描迹、椭圆、角度、体积、比率、双距离、深度、彩色速度、比率、VTI比率、血流量等测量，

- 5.2血管内中膜自动测量，支持前壁和后壁同屏独立测量显示，测量长度及区域自由选择，测量结果包括最大值、最小值、均值、标准差、ROI长度、测量长度等，测量结果项以中文显示

- 5.3彩色模式下具有定点测量血流速度功能，测量角度可视可调

- 5.4具有频谱实时自动包络测量，测量结果数据项≥17项，测量参数可根据医生需求自行增减，自动计算描迹区域可选择上、下和全部≥3种，描迹周期0-2可选，同时支持冻结状态下频谱自动包络测量及手动描记测量功能

- 5.5 产科测量：支持胎儿各项指标的测量，支持≥8胞胎测量，支持胎儿生长曲线及生理评分等分析功能。

- 5.6.支持测量结果框，体标位置任意移动；支持自定义参数保存，并显示在相应探头下

- 6.电影回放及连通性要求

- 6.1 电影回放≥7000帧，支持手动和自动电影回放，可手动设置回放起始帧和结束帧

- 6.2支持逐帧手动回放和速度可调的自动回放，自动回放速度：×1/10、×1/5、×1/4、×1/3、×1/2、×1、×2、×3、OFF可选，可手动选择起始帧、结束帧

- 6.3 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 6.4 硬盘容量：≥500GB

- 7.探头规格

- 7.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段，频率带宽1.0-15.0MHz；

- 7.2探头配置：

- ★7.2.1腹部凸阵探头：频率1.0-7.5MHz

- 7.2.2线阵探头：频率：4.2-15.0MHz

反渗透去离子纯水机

- 全制动生化仪系统智能供水，微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水。可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机

- 纯水指标：

- 电阻率：             10-16MΩ-cm@25℃

- 重金属离子：         <0.1ppb

- TOC(总有机碳)：       <10ppb

- 颗粒物(>0.01μm)      <1/ml

- TDS(RO 水)：        5-10ppm*（脱盐率在97%以上）

- 出水口2个:            RO水；去离子水口

- 自动控制功能:

- 压力供水式全制动生化仪配置压力纯水桶传感系统，时刻保证生化用供应充足，无需专人看管。微电脑全自动控制，人性化操作显示系统背景灯LED液晶屏，实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修状态，并具有声光报警功能。主全自动RO膜防垢冲洗程序，自来水断水自动停机，停机自动断水，所有管路均获NSF认证，采用进口的活性炭、RO膜、抛光核子级树脂等具备水质水量升级功能。配备便携式电导笔，可随时随地检测水质TDS含量，电导率，水温。

- 传统经典方体外观前后开门设计采用蓝白相间的喷塑工艺；机前后磁铁开门设计，开门即可更换滤芯无需任何工具拆卸；机身大气美观超强耐腐蚀，全系统采用一次性使用11寸U型韩式进口滤柱无渗水漏水，避免更换滤芯产生二次污染，滤芯维护更换更简单所有纯水管路符合NSF国际生物体系认证。

- 数显水质监测:

- 可随时随地测试TDS含量，电导，水温。

- 进水要求:

- 城市自来水：TDS<200ppm*，5-40℃，1.0～3.5Kg/cm2

- 出水量（25℃）: 15升/小时*

- 瞬间出水量: 1.5-2升/分(需储水桶)

- 耗材配件：以下配件机器本身一套能供机器正常运行的，额外配置请参考表格。

|  | - 耗材名称 | - 使用时间 | - 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 第一道 | - 11寸快插PP棉滤芯 | - 3－6个月 | - 50元/支 |
| - 第二道 | - 11寸快插活性碳滤芯 | - 3－6个月 | - 80元/支 |
| - 第三道 | - 11寸快插精密碳滤芯 | - 3－6个月 | - 80元/支 |
| - 第四道 | - 100GPDRO膜×1 | - 约2年 | - 600元/支 |
| - 第五道 | - 超纯化柱（进口树脂）×3 | - 约1吨/根 | - 400元/支 |

中药粉碎机

1、结构简单、坚固、运转平稳、易清冼、粉碎效果良好，被粉碎物可直接由主机磨腔中排出。

2、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得。

3、为全不锈钢材料制造。

4、机壳内壁全部经机加工达到表面平滑，使药品、食品、化工等生产更符合国家标准，达到GMP的要求。

设备参数：

型号：WKF-180                        主轴转速：4000 r/min

粉碎细度：8-120目                    理论产量：10-20kg/h

电源：380v                           配用电机：3kw

外形尺寸：660×420×900              方式：风冷

重量：90kg

制丸机

1.小型全自动制丸机，可生产4-中9水丸、水蜜丸、糊丸和食品化工原料丸型产品。

2.工作原理:练好的药粉均匀地投入投料口，喂料叶片内旋，将料压入旋转的螺旋槽内，机口挤出的药条，引入出条口，药条垂入搓丸刀，由双搓轮连续搓丸。

3.整机采用304级不锈钢制造，全铝合金搓丸刀，用料足，经久耐用。

4.机器带有400抛光球，抛光产量大，能满足本系列机型高产量的要求。

5.本机与药物接触部位及整机封闭采用不锈钢材料制作，机壳明亮，易清洗，符合GMP标准规范。

6.具有丸形均匀、剂量准、崩解快、出条光滑、传动平稳、操作容易、故障率极低等优点。

红外光灸疗机

1、额定输入功率：≤1000VA。

2、支架高度调节范围：460～1400mm。

●3、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置。

4、无烟灸疗，自动控温。

5、具备艾灸能量裙。

6、红外光波长范围：580nm～1050nm。

7、输出光功率：≥10W。

8、光疗可调档位：≥3档。

9、光疗频率：≥6档。

10、艾灸加热温度：100℃～160℃可调。

11、工作时间：1min～99min可调，级差1min。

12、具有双重独立的温度保护装置。

●13、输出方式：红光和艾灸可独立控制。

14、具备防倾倒保护功能。

体感音波律动放松系统

工作原理

通过音乐、按摩等同时作用，深入内心调整治疗。1、缓解压力，解除疲劳。2、排解不良情绪，促进良性情绪发展。3、提高人体生理机能协调性。4、提高决策，判断能力等。

技术参数

1、外形尺寸：坐深×座宽×坐高：60×60×63cm。

2、材质：

2.1、加粗木方骨架。

2.2、头等舱设计超纤皮面料（人体接触面）。

2.3、高密度海绵坐垫，靠背、扶手3A公仔棉内胆填充。

2.4、内置碳纤维加热垫。

3、靠垫温度：3挡可调。

●4、亚克力材质睡眠级遮光头罩：电动调节，可随时开合，ABS材质，提供安全无害私密环境。

5、可实现座位卧位动态调节。

●6、具备体感音乐控制与振动增强减弱控制。

7、音源模式：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入及WiFi云端接收。

8、触摸控制，简单便捷易操作。

9、蓝光氛围呼吸灯，整体简约时尚设计。

10、音波律动放松：专业心理音乐文件，包含放松类、激扬类、抒发类、振奋类等类型，可根据自身需求设定放松类音频。

●11、顶级体感音波音频谐振系统，振动频率在16～150赫兹之间，让身体与大脑同时感知音乐，帮助舒缓压力、调节身心、重塑健康心境。

微波治疗仪

1、使用环境要求：

工作环境：5℃～40℃；

相对湿度：≤80%；

大气压力：860hPa～1060hPa；

电源要求：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、输出路数：双通道独立输出；

4、工作频率为：2450±50MHz；

5、标配圆型、方型和马鞍型三种微波辐射器，可选配小圆型、面部微波辐射器；

6、配备的微波辐射器最大加热面积≥164cm2±10%：

7、额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%；

8、在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2；

9、在设备外壳，距外表面5cm的任何处，电缆或波导，及电缆/波导连接器的微波辐射泄漏不超过10mW/cm2；

10、理疗辐射器驻波比：S≤3；

11、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%；

12、设备在任何时间、任何自动控制方式或定时器状态下手动停止微波输出；

13、输出指示：能量输出时发出一个有声信号，在距离前方1m处，声级至少为30dBA；

14、定时时间：0～30min连续可调，级差1min，定时允差±1min；

15、连续工作时间≥4小时；

16、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》

经颅磁治疗仪

1、 工作环境：

a） 环境温度      5℃～40℃；

b） 相对湿度      30%～85%；

c） 大气压范围    860hPa～1060hPa；

d） 电源          AC	220V±22V， 50Hz±1Hz；

e） 功率          200VA

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

▲3、独立四通道磁疗输出，可同时治疗4人；

4、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

5、可选购儿童专用治疗帽，更加贴合儿童头型结构；

6、磁治疗帽治疗头数7个；

7、磁场频率：50Hz±2%；

8、治疗头中心磁感应强度：1档3mT～9mT，2档10mT～17mT；

9、微振功能振频四挡可调：0Hz、2Hz、5Hz、10Hz，±10%；

10、微振功能振幅四挡可调：0V、10V、16V、27V，±10%；

11、治疗时间：1～99min，调节步长为lmin，误差±5%；

12、治疗仪可长时间运行，连续运行8小时以上；

13、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》

中药熏蒸仪

1、工作条件：

a）环境温度：5℃～40℃；

b）相对湿度：10%～80%；

c）大气压力：700hPa～1060hPa；

d）电源要求：AC 220V±10% 50Hz±1%；

e）输入功率：1600VA；

2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

3、容量：1800mL；

▲4、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作；

▲5、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题；

6、治疗结束、预热达到设定温度时及缺液具有声音提示；

7、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调，其中1 档最小，4 档最大；

8、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；

9、药液加热到95℃时间≤15min；

10、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

11、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；

12、在非治疗及预热状态可进行排液操作；

13、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》

血压电刺激仪

1、工作条件：

a）环境温度      5℃～40℃；

b）相对湿度      15%～80%；

c）大气压范围    80khPa～105kPa；

d）电源          AC 220V 50Hz；

e）输入功率      ≦40VA；

2、全触摸屏操作，界面简洁，人机界面友好，优化了临床使用的治疗效率；

3、台式机设计，小巧便携，可选配推车结合使用；

4、输出通道：2通道4路输出+血压检测

降压治疗电刺激性能:

5、脉冲频率：75Hz±5Hz，脉冲周期为：1/脉冲频率；

6、脉冲占空比：50%±5%；

7、输出脉冲幅度

1）负载阻抗为1kΩ时，输出脉冲幅度最大值≤20V。

2）开路测量，输出电压最大值≤500V。

8、治疗模式

脉冲重复率：30s/次，其中30 秒为一个治疗周期，通8秒断22 秒，误差：±5%；

9、强度设定：输出强度分19 档可调，步距增量为1；

10、刺激仪输出电流直流分量为0，允差＜1mA，输出无调制；

11、时间设定

可在1 分钟～60 分钟范围内设定所需时间，步距增量为1 分钟。在时间为60分钟时再增加时间则为无限长。误差为±10％；

12、连续工作时间应≥4h；

血压测量性能:

13、有自动充气系统的血压模块；

14、最大袖带压：血压模块应提供一种限制压力的措施以保证袖带压≤40kPa（300mmHg）；袖带压处在2kPa（15mmHg）以上的时间≤3min；

15、泄气：

a）提供一种简单易懂且清楚标识的措施允许使用者给袖带放气。

b) 在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa（260mmHg）降到2.0kPa（15mmHg）的时间≤10s。；

16、量程：

1）压力：0mmHg～280mmHg 。压力误差±3mmHg 以内。

2）脉率：40～180 次/分钟。脉率误差≤±5%。

3）血压：30～250mmHg 范围内。误差±3mmHg 以内。；

17、分辨率：

a)血压显示分辨率为0.133kPa（1mmHg）；

b)脉搏分辨率为1 次/分。；

18、功能：具有手动控制血压测量模式、存储并实时显示数据功能

19、可重复性：对于一个血压计，在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差≤0.533kPa（4mmHg）；

20、压力传感器准确性：无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差±0.4kPa（±3mmHg）；

21、充气源：充气源应能在10s 内提供足够的空气使得200cm³(12 立方英寸)的容器内的压力达到40kPa（300mmHg）；

22、带气囊的袖带

a) 尺寸

袖带气囊的长度为袖带预期使用范围的正中线位置所丈量的肢体周长的0.8倍，袖带气囊的宽度是长度的一半；

b)耐压力

袖带、一体化气囊以及整个管路能承受的内部压力等于袖带所预期使用的最大压力；

c)袖带接口/结构

在经过1000 次开合循环和10000 次40kPa（300 mmHg）的压力循环后，袖带和一体化气囊的闭合和密封性仍应完好到足以满足本标准的其他要求。

23、系统漏气：血压计整个系统的漏气造成压力下降的速率≤0.133kPa/s（1 mmHg/s）

24、寿命：设备经过10000 次满量程循环以后，仍满足标准中的安全要求和性能要求。满量程循环是指压力从2.67kPa（20mmHg）或更低升高到最大压力值再降到2.67kPa（20mmHg）或更低；

25、设备断电再恢复时，应用部分无任何输出；

26、设备输出时具有指示功能；

27、设备具有手动停止输出的功能；

28、设备具有穴位显示的功能；

29、系统带语音播报功能；

30、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》
前列腺治疗仪

1、工作条件：

1）环境温度：10℃～40℃；

2）相对湿度：30%～75%；

3）大气压范围：860hPa～1060hPa；

4）使用电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz；

5）输入功率：1200VA

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动，外形优化，符合人体功能学；

3、电脑一体机，界面简洁，人机界面友好，优化了临床使用的治疗效率；

4、通道数：单通道；

▲5、产品用于慢性前列腺炎、前列腺增生、精囊炎的辅助治疗

6、治疗仪集热疗、磁疗、振动按摩多种功能于一体；

7、振动激励信号：

1）幅度：5V，波形：方波，频率：115Hz，误差±5%；

2）振动强度：0-11 档可调，档位不同方波的占空比不同，0 档表示停止；

8、治疗头温度：温度范围38℃～47℃可调，前列腺治疗仪治疗头温度与设备温度显示值的偏差不超过±1.5℃；

9、红外光波长范围：治疗仪的红外光波长范围：800nm～1000nm；

10、治疗头内含一个偏心磁块，材料为铁铷硼。直径10mm，高度8mm；内径1mm，内径尺寸为误差+10%；静磁片材料为铁铷硼，直径20mm，高度2mm，尺寸为误差±10%；

11、磁场强度：

1）治疗头最大峰峰值磁感应强度范围：150mT～220mT；

2）偏心磁块最大磁感应强度范围：≥250mT；

3）静磁片最大磁感应强度范围：120mT～200mT；

12、磁场强度安全范围：环境中距磁体20cm以外，磁场强度≤0.5mT；

13、治疗时间：治疗仪定时范围为1-60min，定时误差±10%；

14、连续工作时间不小于4小时；

15、患者病例管理系统：可以添加患者的基本信息，如姓名、年龄、电话等，包括患者目前存在的主要症状；

16、配置打印机；

17、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》

智能中医灸疗床

1、正常工作条件：

1）环境温度：5℃～40℃

2）相对湿度：≤80%

3）大气压力：700hpa～1060hpa

2、灸疗床应能承重150kg；

3、灸疗床排风量≥220m³/h；

4、操作便捷：触摸按键一键开机；

5、可视化参数：信息同步传输，灸疗时间，温度，整体进程数据均可显示在液晶屏上，使病人所有数据可视化；

6、采用一次性床垫，其为已备案或已取得注册证的医疗器械；

7、砭石隔热板：额外防止火星溅射病人，阻断病人与燃烧灸材直接接触的任何可能；

8、智能点火：灸材加热炷12个，可同时点燃12个灸柱，以点带面，覆盖全身；

▲9、砭石理疗：床面高纯度砭石，利用砭石特有的波长补充人体能量，增强灸疗疗效；

10、摇摆循温：使上、下半身艾火往复摆动，连环循温；

11、治疗时间：灸疗治疗时间60min；

12、自动点火：可自动点火，点火后150s±20s后自动断电；

13、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》