## Sheet1
全国基层中医药工作示范县创建项目技术参数表
序号 | 设备 名称 | 技术参数
1 | 多功能牵引床 | 1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 2.额定输入功率：≥240VA 3.腰椎牵引行程：0～200mm，允差≤±10% 4.腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，≤200N时，允差≤±10%；201N～980N时，允差为≤±20% 5.腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为≤±30s 6.牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为≤±30s 7.牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为≤±30s 8.牵引床的腰椎纵向牵引速度：7mm，允差为≤±2mm/s 9.腰椎上下成角：+30°～-10°的范围内设定，级差1°，允差为允差为≤±2° 10.腰椎左右旋转：-25°～+25°的范围内设定，级差1°，允差为允差为≤±2° 11.牵引床腰部加热温度：55℃，允差允差为≤±3℃ 12.颈椎牵引行程：0～300mm，允差允差为≤±10% 13.颈椎牵引力：0～300N（0～30kg）可设定，允差为≤200N时，允差允差为≤±10%；201N～300N时，允差为允差为≤±20% 14.颈椎牵引总时间、持续时间、间歇时间可设置；可调 15.床面额定承载：≥1500N 16.数字显示时间，牵引力 17.腰椎牵引力具备正向自动补偿功能 18.颈椎牵引力具备正向和负向自动补偿功能 19.腰椎牵引功能和颈椎牵引功能均由电脑控制，双机双牵，可单独使用或同时使用 20.微电脑控制腰椎牵引床完成纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引三维功能 21.腰椎牵引时，上下成角牵引和左右旋转牵引具有自动和手动操作功能 22.具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等≥8种牵引模式 23.具有通讯接口 24.具有病历档案的存储功能 25.配有测力传感器，跟踪显示牵引力的变化 26.牵引床的腋窝受力杆长度可多级调节，总调节距离≥10㎝ 27. 腋窝受力杆承受≥400N,持续30min，无松动和变形
2 | 双缸煎药机 | 1采用高硼硅强化玻璃桶。 2、双缸独立操作，防干烧功能。 3、具有预约煎药功能，可设定文火、武火煎药时间，自动煎药完成 4、包装机具有返转功能、自带故障检测显示功能、自动跟踪检测功能、无药液自动停止功能。 5、煎药过程中可先煎后下。 6、外桶采用高温玻璃，内桶采用不锈钢。 7、煎药时无纺布过滤袋，内胆，锅底凹型过滤网，三层过滤。 8、封边温度和封口温度可设定调节 9、包装能力：≥9（袋/min）。 10、包装容量：50-300（ml）。 11、额定电压：220（V）， 12、煎药功率：≥1800（W）×2+包装机功率≥800（W) 13、煎药量:每个煎药锅3-16（付） 14、煎药容量:≥2×20（L）
3 | 单缸煎药机 | 1.煎药包装一体化，外壳采用不锈钢材质，玻璃缸锅体，数字化显示，数字化控制、温控时间自动显示、自动报警，煎药和包装自动操作。 2、无纺布过滤袋，内胆，凹型过滤网三层过滤。 3、文火武火自动转换煎煮，可先煎后下。 4、包装机具有返转功能，无药液自动停机。 5、具有预约煎药功。 6、包装能力：≥7（袋/min）包装容量：50-300（ml）可调 7、额定电压：≥220（V） 8、总功率：≥2650（W） 9、煎药量:3-16（付） 10、煎药容量:≥20（L）
4 | 红外线烤灯 | 1、治疗头直径:≥180mm 2、俯仰角度≥270° 3、输入电压:a.c.220V、50Hz 4、输入功率≥100VA 5、活动臂伸缩范围:0-600mm 6、控制方式:定时及长通 7、辐射波长范围:0.6μm~2.5μm 8、治疗方式：通体发光；可发红光
5 | 超声治疗仪 | 1.超声工作频率：1MHz 3MHz 2.脉冲调制频率：≥100Hz 3.占空比：10%～100%，每步调节10% 4.治疗时间：1～30分钟可调 5.输出功率：≤15W 6.有效辐射面积：有5m²和1m²二种型号可选 7.有效声强：≤3.0W/m² 8.波束不均匀性系数（RBN）：≤8.0
6 | 艾灸烟雾净化器 | 1、输入电压:220V、50Hz 2、额定功率:≥230W 3、调速方式:档位变速 4、净化滤芯:四层滤芯 ，净化效果:≥98% 5、吸气臂:采用ABS材质。进气接口:≥75mm 6、箱体:钢制结构、喷涂防锈处理。
7 | 按摩理疗治疗床 | 1、床体尺寸：≥1900mm×600mm×650mm； 2、床面尺寸：≥1900mm×600mm； 3、呼吸孔尺寸：≥110mm×210mm； 4、最大承重：≥2000N； 5、用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作； 6、具有床面腋窝开口设计 7、具有手臂托架 8、具有床面呼吸孔及堵头； 9、床面材质：皮革 10：床体材质：采用钢质或合金材质
8 | 熏蒸床 | 1 、电源电压：220V, 频率50Hz。 2 、额定输入功率：≥2800W。 3、显示方式：数码显示。 4、外形尺寸：≥长2300mm× 宽600mm× 高00mm( 不 含熏蒸罩)/850mm (含熏蒸罩)。 5、熏蒸罩a. 尺寸：小罩子：≥长850mm× 高400mm; 大罩子：≥长850mm× 高420mm,。b.两段式熏蒸罩：可局部熏蒸,也可全身熏蒸。 6、室温～99℃可调，室温～45℃为熏可调。 7、治疗时间：1～99min 可调， 治疗结束有提示音，自动断电。 8、具有单独停止加热按钮。 9、支持手动加水；加液量≥15L。 10、运行模式：连续运行。 11、熏蒸加热区为单区。 12、具备中药蒸汽自动温控输送功能，位置熏蒸温度稳定。 13、具备双重超温保护功能。 14、全电脑控制，自动漏电保护、过载保护。 15、具备防干烧功能，并有提示信息。 16、多块熏蒸垫可任意组合。 17、隐藏式排水设计，床面设计蒸馏水回收装置。 18、熏蒸防腐相关部件采用304不锈钢制作
9 | 电针治疗仪 | 1、电源:内部电源DC9V;电源适配器 2、输入功率≤15VA 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4、输出脉冲路数：≥6路输出 5、最大输出功率:≥0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为≤±15％
10 | 中频治疗仪 | 1、独立输出通道，支持同步、异步点刺激，配备温热电刺激、离子导入、干扰电治疗模式 2、内置临床处方≥80个专家处方。 3、工作频率：1kHz～12kHz 4、调制频率范围：在0～150Hz范围内 5、差频频率范围：在0～100Hz范围内。 6、多档可调，包括0%-100%区间 7、动态节律可调范围4s～10s。 8、差频变化周期15s～30s可调。 9、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 10、调制波形包含但不限于方波、尖波、三角波、锯齿波、正弦波及组合。 11、温热电极（温控）：25℃～41℃，多挡可调，最高不超过41℃。 12、治疗时间：1min～99min，可调多种常用预设时间 13、电源条件：交流220V/频率50Hz 14、输入功率：≤150VA
11 | 艾灸仪 | 1.尺寸：≥30X30X50（cm） 2.功率：≥10W 3功能：旋转、移动、净烟 4.材质：优质钢材，硅胶软管，铜包电机，净烟滤芯。 5.适用范围：全身各穴位，中医科，康复科，内科，外科，儿科。 6.可随意移动，净烟滤芯净烟，可回旋灸。
12 | 超短波治疗仪 | 1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。 2、结构及组成：柜式主机、连接电缆、电极板组成。 3、最大输出功率：200W±20%。 4、输出模式：连续、断续、脉冲三种输出模式。 5、断续频率： 10～200Hz，可调。 6、脉冲脉宽：200～1000μs，可调。 7、电源条件：220V/50Hz。 8、定时范围：0~30min，误差≤±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示） 9、输入功率：≤1000VA。
13 | 正骨凳 | 1.高度≥65cm、 2.长度≥80cm、 3.宽度≥70cm 4.地面至座椅底部高度≥40cm， 5.座椅长度≥40cm，宽度≥25cm 6.主框架采用加厚钢管，载重≥150kg 7.座面采用高密度海绵。
14 | 颈椎牵引器 | 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 2、输入功率：≥120VA 3、牵引力：0-300N（0-30kg）可设定。 4、牵引总时间：0-99min可设定，级差1min，可调 5、牵引间歇时间：0-90s可设定，级差10s，可调 6、牵引持续时间：0-9min可设定，级差1min，可调 7、尺寸：≥650mm×800mm×2000mm 8、颈椎牵引行程为300mm，允差≤±10% 9、颈椎牵引速度：5mm/s-9mm/s，可调 10、环境温度：10℃-40℃，相对湿度30%～75%； 11、电脑控制颈椎牵引，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引，牵引力自动补偿功能。 12、牵引过程中，具备牵引力正向补偿和负向补偿功能。 13、具备颈部按摩功能，根据患者的身高可调整颈部按摩的位置。 14、具备腰部按摩和红外热疗功能。 15、颈部按摩功能、腰部按摩功能、红外热疗功能，可组合使用，也可单独使用。 16、颈椎牵引曲度可以调节。 17、牵引椅和坐垫均匀承载1≥50kg静负荷。 18、牵引椅的牵引架承受力≥300N,持续拉力30min应无变形。 19、牵引椅的牵引套承受力≥300N，持续拉力30min应无开口、开线和断裂。 20、牵引椅运行噪音≤60dB（A）。 21、牵引椅具有供患者紧急制动装置。
15 | 刮痧板 | 长≥:100mm宽≥50mm板厚≥2mm
16 | 特定电磁波治疗仪 | 1、电源：额定电源：～220V，50Hz； 2、额定输入功率≤330VA。 3、波长范围：2μm-25μm。 4、多档可调，最高温度330℃ 5、 时间控制：升温时间：升温时间应≤20min。定时器：治疗时间多档可调，内置多种常用预设时长 6、具有过热保护功能，声光提示。
17 | 短波治疗仪 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮 ； 2、真彩触摸屏操作 ; 3、用灯排点亮数值直观显示仪器的输出强度； 4、工作频率：27.12MHz±0.6%； 5、 三种治疗模式：连续输出、脉冲-疏、脉冲-密； 6、脉冲调制频率为：70Hz或350Hz，允差≤15%； 7、 额定输出功率（连续波）为：200W±20%； 8、 治疗时间：10min-30min多档可调； 9、输出功率稳定性：输出功率变化≤±10%；
18 | 便携式数字化X射线摄影系统 | 1、X射线主机：▲1.1最大输出功率：≤5.3kW 1.2最高管电压：≥125kV 1.3最大管电流：≥100mA 1.4最大电流时间积：≥300mAs ★1.5曝光ms范围：10ms~10000ms 1.6阳极热容量：≥40kHU 1.7双焦点球管：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.8mm 1.8供电方式：具备内置电池供电，配备充电电池，也可外接电源。 ▲1.9重量：≤14kg（包括电池） 1.10具备控制面板背景灯 1.11具备内置水平仪和垂直仪：具备。 ▲1.12SID快速定位：双激光快速定位SID 1m距离。 1.13X射线机形态：一体化X射线机设计，集高压发生器、球管、束光器、控制电路、内置电池和控制面板于一台整机单体 1.14系统软件升级：内置USB接口，具备接口防护盖，支持系统软件USB升级。 ▲1.15控制面板：全物理按键式 2、数字化无线平板探测器 2.1数字化无线平板探测器，具备内置电池供电。 2.2闪烁体材料：非晶硅+碘化铯。 2.3成像尺寸：≥14×17英寸 2.4像素尺寸：≤140μm 2.5像素矩阵：≥2500×3000 2.6空间分辨率：≥3.4lp/mm 3、影像工作站： ▲3.1工作站形态：笔记本电脑，配置Windows10及以上，显示器屏幕分辨率：≥1920×1080，内存：≥8 GB，硬盘：≥500 GB 中文操作系统 ★3.2曝光方式：≥4种，工作站软件可直接控制X射线机曝光。 3.3操作界面：具有拍片部位示意图及预置各部位拍片条件。 3.4曝光参数调节：工作站与X射线机之间可通过无线联接，具备自动同步曝光参数功能。 3.5系统电量监测：实时监测并显示X线主机、平板探测器和电脑的电量信息 3.6DICOM接口：符合 DICOM3.0标准，实现图像传输、DICOM胶片打印、worklist功能、接入PACS系统。 3.7档案管理：实现检索、比较、病历编辑、图像预览、病历多格式批量导出、xls批量病历信息导入、病历锁定，病例支持单选和任意多选操作。 3.8图像处理：具备采集、多窗格显示及操作、手动自动调节窗宽/窗位,正负像切换、图像翻转、图像旋转、图像放大、裁剪、缩放、标注 4、收纳箱： 5.1箱体带拉杆及滚轮，具备防震、抗摔、防潮、抗氧化的能力，实现箱体包装状态下的长时间存储和运输。 5.2尺寸：≤650mm×500mm×400mm 5.3装箱重量：整套系统及配附件（机架和支架除外）收纳入拉杠箱内总重量≤40kg
19 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1、基波：正弦波，4000Hz, 2、变频波：正弦波，频率变化范围3880Hz～4000Hz， 3、调制波：三角波，频率变化范围0.5Hz～120Hz， 4、差频频率变化范围：0Hz～120Hz， 5、差频变化周期：30s, 6、动态 节律：4s～10s, 7、输出平衡调节最大范围：±50%。 8、双路输出8个吸附式电极。 9、治疗时间6档可调，级差5分钟。 10、吸附模式：≥4种模式连续可调。 11、治疗模式：手动模式+自动模式 11.1手动模式： 调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz 调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz 调制信号频率范围：1Hz-120Hz 刺激持续时间2S、8S、12S、20S可调，允差≤±1S； 刺激间隔时间4S、10S、20S、30S可调，允差≤±1S。 11.3自动模式：多种模式可调。 12、吸附压力10档可调，并有吸附压力指示灯显示。 13、最大输出电压120 Vp-p 14、输出电流 50mA 15、噪声≤60dB 16、具有电极单独输出功能。 17、功能： a、具有两通道单独或同时治疗的功能； b、具有手动模式下治疗参数的存储功能； c、具有手动模式下频率在设定范围内无序变化的功能； d、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能； e、具有输出电流强度超限声音提示并停止输出功能。 f、具有设备治疗输出完毕后，有提醒功能。
20 | 磁振热治疗仪 | 1、额定输入功率：≥330VA 2、磁场强度范围：20mT±7mT 3、振动频率为50Hz±1Hz 4、振动幅度为1mm 5、≥2种治疗模式，周期时间、振动、间歇可调节 6、开机默认为低温工作模式，四级可调。 7、治疗定时时间0-99min，可调 8、具备磁疗、振动、热疗功能，可独立或组合治疗 9、输出通道≥2通道； 10、数码管显示窗口； 11、标配≥2个温热导子。 12、治疗仪治疗完毕，有声音提示。 13、双温保护功能。
21 | 便携彩超 | 1.产品名称： 全数字彩色多普勒超声诊断仪 2.用途说明： 2.1主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器、外周血管及ICU、麻醉科、神经、肌骨等临床科室。 3.系统技术规格及概述： 3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 3.2镁合金外壳设计，超轻机身，给用户提供真正的便携体验 ▲3.3 ≥15英寸高分辨率(1920*1080)彩色液晶显示器，开合倾斜角度: ≥180° ▲3.4 ≥10.0英寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制3.5机器净重量（无电池）≤4.4KG 3.6 A/D转换率：12 bit ▲3.7双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示。 ▲3.8主机内置≥2个探头接口，无需探头扩展器实现。也可配一个探头扩展器，同时连接≥4把探头 3.9屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤35s 关机≤4s 3.10 TAI-组织自适应成像 3.11自适应多普勒成像 3.12自适应空间复合成像 3.13 斑点噪声抑制成像 3.14频率复合成像 3.15谐波成像模式 3.16数字多波束合成 3.17彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.18频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率） 3.19连续波多普勒成像 3.20独立角度偏转 3.21实时三同步（B+C+D） 3.22扩展成像 3.23智能频谱增强技术 3.24一键优化 3.25穿刺增强 4.注释、体位图及测量/分析/报告 4.1.注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成≥300个用户自定义词组，支持词组移动和编辑 支持触摸键盘 4.2. 常规测量软件包 4.2.1 二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等 4.2.2 多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等 4.2.3 M型测量：距离、时间、斜率、心率等 4.2.4 自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等 4.3.全科测量软件包 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等 5.电影回放和图像后处理 5.1.所有模式下可用 5.2.图片回放:B模式 最大: ≥20000帧，Color模式：最大：≥35000帧，M模式：最大≥180秒，PW/CW模式：最大≥220秒 5.3.支持手动、自动回放电影 5.4.电影存储时间长度可预置，≥2分钟 5.5.支持图像后处理 6.数据存储和管理 6.1 所有模式下可用 6.2 ≥120G 内置 SSD硬盘 6.3 可导出PDF格式的病人报告 6.4 支持≥29000张无损压缩静态图片存储 7.连通性要求 7.1 配备≥1个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口 7.2 视频输出：HDMI、S-video 7.3 支持网络连接、WIFI连接 7.4 支持DICOM 3.0 8.系统技术参数及要求 8.1二维灰阶（B） 8.1.1 特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视 8.1.2 TGC分段调节≥8段，通过触摸屏实现操作 8.1.3 二维灰阶：≥256 8.1.4 扫描角度：≥150° 8.1.5 最大探测深度：≥43cm（提供证明图片和并加盖厂家公章） 8.1.6 频率：宽频变频技术，基波≥5组变 频谐波≥5组。 8.1.7 频率范围：1.0-19.0HMz（依赖不同探头） 8.1.8 增益0-260dB 8.1.9 动态范围≥320dB 8.2彩色多普勒（Color） 8.2.1 血流速度：高速、中速、低速一键调节 8.2.2 双实时：B、B+C 8.2.3 扫描角度偏转：±30度 (线阵探头) 8.2.4 彩色增益：≥100dB 步长1dB 8.3脉冲多普勒（PW） 8.3.1 显示方式：1:2 1:1 2:1上下分屏 8.3.2 实时三同步：B+C+PW 8.3.3 增益：0-100dB 步长1dB 8.3.4 HPRF：自动激活 8.3.5 取样容积: 0.5-40mm 分级可调 8.3.6 偏转角度:±20度 (线阵探头) 8.3.7 频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向 8.4连续多普勒（CW） 8.4.1 血流速度：高速/中速/低速一键调节 8.4.2 PRF: ≥100 kHz 8.4.3 增益: 0-100dB 步长1 8.4.4 显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏 8.5 M模 8.5.1 扫描速度: 1-12s 8.5.2 灰阶图谱: ≥11档 8.5.3 显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏 9.探头规格 9.1 标准配置探头两支：凸阵、线阵各一支 9.2 探头频率：频率带宽1.0-19.0 MHz（依赖不同探头） 9.3 穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。
22 | 抽气式拔罐 | 材质：PC 抽气方式：抽气枪 排气方式：提拉
23 | 中药粉碎机 | 征集由粉碎室，甩锤，研磨瓦组成，粉碎仓有两个粉碎锤。 1、粉碎细度:60-200目； 2、生产能力:≥1-25kg/h; 3、电机转速:≥2800r/min; 4、连续投料，锤式粉碎，内设筛网; 5、整机不锈钢 6、全铜双电容电机同时≥2000W; 7、采用触电开关，开盖自动断电; 8、粉碎撞锤由高硬质合金材质整体制作而成，无焊接; 9、内置防高温硅胶密封垫，不锈钢内胆; 10、具有过载保护器 11、进料口可调节; 12、消音布袋。
24 | 药浴缸 | 橡胶木桶 产品尺寸:长度≤160cm 带有扶手
25 | 药浴桶 | 材质：木质。带有上盖可起到保温作用。
26 | 筋膜枪 | 1、主机尺寸：长宽高90mm×46mm×140mm，允差：≤±20mm。 2、转速：最高转速3200rpm，4 档可调。 3、振动幅度：6mm，允差：≤±1mm。 4、工作时间：，10min 自动断电，允差≤±5%。 5、噪声：≤60dB（A）。 6、电池容量：≥2000mAh，续航时间：续航能力≥2 小时 7、具备充电接口。 8、按摩头：≥5个 适用范围 适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。
27 | 上下肢主被动训练器 | 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2、额定输入功率：≥800VA； 3、运行速度：1～9档可调； 4、运行速度调节范围：0-60r/min； 5、运行时间：2-120min可调，级差1min； 6、痉挛力量：无、小、中、大可调； 7、痉挛模式：变向、固定可调； 8、电机输出功率：高、中、低三档可调； 9、可选固定、逆向、定时运行 10、阻力力矩调节范围：0-20Nm，分20档内可调，极差1Nm； 11、高度调节范围：0-250mm； 12、≥8英寸触摸屏使设置更方便； 13、显示屏调节≥270度旋转 14、微电脑控制转速、时间、转向，并根据患者肌张力控制 15、具备自动防肌肉痉挛控制功能； 16、配有康复固定手套； 17、有脚踏绑带； 18、具有评估功能：训练结束后能显示训练时间，主动时间、被动时间、距离、痉挛次数、卡路里等； 19、腿部支架可调； 20、有主动和被动两种运动模式； 21、有上肢和下肢两种训练方式； 22、上肢训练组件可180°旋转。
28 | 平衡杆 | 1、规格：335×112×78～122cm,允差≤±2 高度调节范围78～122cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，杠杆静载荷≥135kg，矫正板坡度≥15° 2、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。3、适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节 4、材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯
29 | 拔罐（火罐） | 材质：铜。功能：配合中医治疗达到舒经活血功能。大号中号小号为一套；大号≤8CM中号≤7CM小号≤6CM
30 | 中药定向透药仪 | 1、输入功率：≥75VA； 2、液晶显示：≥10.0英寸触摸屏，实时显示治疗参数； 3、输出通道：两路输出； 4、载波频率：载波频率1250Hz～4000Hz； 5、载波波形：导入模式下为非对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲波； 6、调制波形：调制波形含有方波、尖波、三角波、梯形波、指数波 、正弦波、锯齿波等； 7、输出幅度：共99档可调，最大输出幅度为50V，允差≤±10%； 8、调幅度：波形调幅度为100%、75%、50%、25%，允差≤±5%； 9、调制频率：调制频率范围为0.5Hz～150Hz； 10、直流分量：在500Ω无感负载电阻最大输出时,导入模式下直流分量＜20V； 11、输出电流：在500Ω无感负载电阻下,按摩模式下输出电流≤80mA(r.m.s)，导入模式下输出电流≤50mA(r.m.s)； 12、连续工作时间：连续工作时间≥4h； 13、定时时间：设定范围5min～60min，默认20min，步进值5min，允差≤±30s； 14、治疗处方：导入处方≥15个，按摩处方≥15个； 15、温度调节：≥13档可调，调节范围40℃～53℃，步进1℃，允差≤±3℃，电极片表面最高温度≤60℃； 16、温度保护：两路温度保护装置；
31 | 盐灸袋 | 外套材质，透气麻布 产品重量≤2KG 产品规格≤30CM*25CM 内胆材质，耐高温布 产品结构，拉链可拆卸式 使用期限≥500次左右
32 | 蜡疗仪 | 1、显示：液晶触摸屏显示，实时监测工作环境温度； 2、 功率：≥1700VA； 3、 蜡饼数量：≥ 8 盘； 4、 具有石蜡清洗功能； 5、 具备预约、融蜡、制饼、消毒的功能； 6、 休假功能：系统可设休假时间，休假时系统待机，休假结束后自动恢复到预约工作状态； 7、具备一键制饼功能；
33 | 擀筋棍 | 材料：木质。长度：≥12cm。直径≥2cm
34 | 欧姆光治疗仪 | 治疗仪由主机、波姆光手持式治疗头、支架式红光治疗头、一次性使用单极 手术电极组成。 1手持式治疗头 1.1光源为15V～150W卤钨灯 1.2光源波长峰值范围在：400nm～3000nm之间 1.3手持式治疗头光输出口径为11.0mm±0.1mm，导线≥1m且≤2m。 1.4照射光斑直径：光斑直径1.5±0.3cm。 1.5治疗头外罩手持部分表面温度≤45℃. 1.6输出光功率0～20档可调 2.支架式红光治疗头 2.1光源为:15V～150W卤钨灯。 2.2照射光斑直径：距离光输出端面12cm，光斑直径50±5cm。 2.3照射温度：输出功率最大，照射距离≥55cm，体表照射温度≤42℃。 2.4光源功率：≤ 150W 2.5支架式治疗头支臂最长伸展距离≥65cm。 2.6支架式治疗头向下可移动角度≥40°，自行固定。 2.7输出光功率0～20档可调 3.电灼功能 3.1一次性使用单极手术电极的输出导线长度：≥1.5m且≤3m 3.2电灼工作频率：220kHz。误差≤±10%。 3.3输出功率0-20档可调。 4液晶显示，触摸屏人机同步界面 4.1≥彩色8寸液晶触摸屏 4.2定时模式，1-99min内可调.步进为1min 4.3启停键操作，具有软件升级功能 主机功能：红光，波姆光，电灼光
35 | 红光治疗仪 | 1、结构组成：红光治疗仪由主机、辐射头、支撑臂架组成。 2、 辐射头：辐射头主要为LED冷光源，设计寿命可以≥8万个小时，辐射深度可以达到≥5CM。都消炎、止痛，对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损失、褥疮、溃疡、手术治疗造成的创伤等有治疗作用。 3、 控制软件组件A、软件名称：红光治疗仪控制软件；B、发布版本：显示方式为数码管的设备，软件发布版本为：V1.0。 4、输出光波:输出为可见红光，光谱波长 620nm~ 640nm。 5、光斑直径:距辐射头输出外表面 100mm 处,光斑直径≥ 90mm。 6、具有时间设置功能 7、红光治疗仪的辐照度：在距离100mm处的中心最大辐照度≥50W/m²且≤2000W/m² 8、有效红光辐照度的均匀性≥0.4。 9、辐照不稳定度 ∆p1：有效红光辐照的不稳定度≤±10%。 10、辐射光谱：600nm～760nm 范围内的辐照度与 200nm～1400nm 范围内的辐照 度的比值应≤ 0.8。 11、紫外辐射：有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从 200nm～400nm）≤ 1×10-4mW/cm²。 12、红外辐射：有效辐照面上任一点的红外辐射（波长从 760nm～1400nm）≤ 10mW/cm²。 13、工作噪声：≤ 60dB（A）。 14、辐射头的铝外壳表面 温度≤ 48℃。 15、强度级别为 0-9可调。
36 | 偏振光治疗仪 | 1,红外光谱范围：集射头：0.7μm-1.6μm，允差≤±0.1μm；散射头：0.4μm-2.5μm，允差≤±0.1μm。集射头输出功率：≥1500mw 2,治疗头表面温度：散射头辐射加热器表面最高温度为220℃ 3,输出光谱类型 集射头为红外偏振光；散射头为红外光。 4,输出强度：10档可调。 5,输出模式 散射头为连续输出；集射头为连续—间歇两种输出模式。间歇输出模式下，输出1s～3s可调，间歇1s～4s可调,步距1s，≥10种模式。 6,治疗时间设置范围1min～30min，步距1min，允差≤±10s。治疗深度≥5cm 7,功能 a）具有输出过程中暂停输出功能； b）具有治疗过程可选择有，无声音提示及输出结束声音提示功能； c）的机械臂能在180°范围内调节高低和方位，并能固定在需要的位置上； d) 应具有显示倒计时时间，实时输出强度及治疗模式的功能。 e）在平坦地面放置时，四个脚轮应同时着地，锁止可靠。移动时脚轮转动灵活。
37 | 体外冲击波治疗仪 | 1、电源要求：AC220V,50Hz 2、 额定输入功率：600VA 3、治疗头5个 14mm 1个 15mm 1个 20mm 1个 6mm 1个 10mm 1个 4、冲击频率：单次、3次/S、5次/S、10次/S 5、冲击能量密度：0.40mJ／mm2, 6、压力范围：Obar～6bar连续可调 7、冲击次数：1000次：2000次：3000次：连续 8、冲击枪内传导子2套 9、采用5.5英寸液晶显示屏 10、复位功能：按复位（reset）后，所有通道计数归零 11、机身整体美观大气，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动，冲击控制手柄符合人体工学设计，轻巧便捷，治疗师操作简单。 12、治疗枪设计符合人体工程学，适合双手、左右手、可防止治疗枪滑落并具备压力减震功能，减少对操作人员手部的冲击力。 13、气压弹道式冲击波治疗仪，采用国际先进的核心技术。 14、核心部件：空气压缩机，动力强，静音设计；SMC电磁阀，输出稳定性高；枪管、子弹体，理论上可以实现200万次冲击输出。 15、高性能微电脑控制系统，保证治疗过程各个环节的控制准确和实时。 16、多重安全冗余设计，最大限度的防止使用的误操作以保证治疗时的安全。 17、适用科室广（康复科、疼痛科、骨科等）。