全自动尿液分析流水线参数

1、设备构成：由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块、样本装载系统构成

2、检测原理和技术：尿液干化学检测采用光电比色原理或同等技术；尿液有形成分分析采用机器视觉成像、流式图像技术或流式细胞术等自动化检测技术；尿液有形成分分析具备自动调焦功能，无需人工调焦操作。

3、检测项目：干化学测试项目≥14项，同时能提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）；有形成分测试项目≥25项，≥3个红细胞位相相关参数（≥9为迈瑞EU-8600独家功能）。

★4、测试速度：单模块干化学检测：≥240测试/小时；单模块有形成分检测: ≥100测试/小时

5、干化学分析样本吸入量：≤ 1.5mL

6、有形成分样本吸入量：≤ 1.5mL

7、有形成分调焦技术：无需调焦操作

8、有形成分假阴性率：检测结果的假阴性率≤3%

9、有形成分检测线性：≥15000个/μL

10、有形成分携带污染率：≤0.01%

11、有形成分重复性：≤5%

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。