附件1：林西县中医蒙医医院医疗设备采购项目技术参数与性能指标

核心产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量 单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 电子胃肠镜系统 | 1.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 1.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 关节镜系统设备 | 1.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 麻醉机 | 2.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 数字化多功能脑电图仪 | 1.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

备注：本表只用于本项目核心产品认定，投标人在填写技术偏离表时无需体现此表内容。

一、彩色多普勒超声诊断仪

⼀、⽤途：主要⽤于腹部、产科、妇科、⼼脏、⼩器官、⾎管、泌尿、⼉科等⽅⾯的临床诊断⼯作，软件在设备⽣命周期内免费升级。

二、技术参数及要求

1、▲显示要求：≥25英寸、≥1980*1400高分辨率彩色液晶显示器，可上下移动、左右旋转、前后移动。

2、液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节。

3、触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，具备一键切换探头及模式。

4、探头阵元数：≥1000阵元。

5、单晶体凸阵探头1把，频率：1.2-6.0MHz。

6、★单晶体线阵探头1把，频率：2.5-11.0MHz。

7、高频肌骨探头1把，频率：4.0-18.0MHz。

8、单晶体相控阵探头1把，频率：1.5-4.5MHz。

9、单晶体腔内探头1把，频率：2.0-9.0MHz。

10、具备探头频率：超宽带探头，最高频率≥22MHz。

11、探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

12、▲仪器配置内置电池，在不连接电源情况下，可以正常完成超声扫查。

13、▲配备中央刹车系统。

14、宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱具备独立变频，探头频率可视可调。

15、具备高分辨率成像，可清晰显示直径≤100μm的血管内膜。

16、斑点噪声抑制技术：具备所有探头，多级可调，具备3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像。

17、多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

18、具备全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，具备≥2种放大模式，放大后图像可全屏显示。

19、一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒以及造影图像。

20、二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。

21、具备高帧率剪切波弹性成像技术，提供更高的剪切波图像帧率。

22、具备超微细血流成像技术或同等级别的微血管成像功能。

23、具备解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）。

24、具备当前实时超声图像与历史保存的DICOM格式CT/MRI/钼靶/X光/超声图像进行比较，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

25、具备内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。

26、造影成像功能具备腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头。

27、造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/秒。线阵探头3.5cm深度，帧率≥100帧/秒。可具备高帧率造影技术。

28、具备造影灌注图像与剪切波弹性图像在同一切面同屏显示。

29、★应变式弹性成像具备：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

30、具有压力补偿技术。

31、具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。

32、具备剪切波弹性成像探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。

33、具备二维实时剪切波弹性成像和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。

34、宽景成像具备凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头。

35、具备实时粘弹性成像、剪切波弹性成像及二维成像多种模式混合显示。

36、具备基于射频数据的肝肾比测量，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。

37、具备多个测量参数联合分析。

38、具备组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像。

39、具备组织多普勒模式下的曲线解剖M成像，同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比。

40、具备血管硬度定量分析，可实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉的弹性和血管硬度。

41、实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部、子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取。

42、具备子宫内膜自动成像与容积分析功能，一键获取子宫内膜冠状面图像并同时获取内膜容积及厚度测量值。

43、具备胎心组织追踪定量分析，使用斑点追踪技术对2D图像进行分析，提供测量胎儿的心肌组织速度、位移、变形、变形率等分析结果。

44、全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等。

45、血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线。

46、全自动左心射血分数的测量，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值。

47、自动工作流协议，检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等。操作协议可用户自定义，并可具备导出协议到其他机器上使用。

48、电影回放所有模式下可用，具备手动、自动回放，具备4D电影回放。

49、具备导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

50、具备3D打印格式文件的导出：STL/OBJ格式。

51、具备后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查。

52、具备高性能固态硬盘存储≥1TB。

53、具备外部USB移动存储。

54、最大显示深度：≥50cm。

55、动态范围：≥350dB。

56、TGC增益补偿：≥8段，LGC侧向增益补偿：≥8段。

57、取样框偏转：≥±30度。

58、频谱多普勒频率≥3段。

59、最大速度：PW血流速度≥20m/s，CW血流速度≥38m/s，最小速度：≤0.1mm/s。

60、PW取样容积：0.5-30mm。

61、PW偏转角度：≥±30度。

62、具备DICOM 3.0，具备DICOM结构化报告。

63、具备网络存储功能，基于TCP/IP协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC端。

64、电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统。

三、配备超声仪器同品牌超声工作站

1、软件套装：加密狗，高清数据线，高清采集卡（1080P），脚踏开关。

2、软件参数：

（1）患者登记页面，具备登记病人信息，包括姓名、性别、年龄、检查类型、检查部位、仪器型号、临床诊断等基本信息。

（2）用户偏好设置，新建病人检查信息默认规则设置。

（3）具备单帧和视频图像采集，具备AFORGEVIDEO，DSHOW，MLWDSHOW，SDK3000API，OKAPI 2这5种方式采集。

（4）具备高清图片采集，最高可具备1920x1080p单帧图像采集和视频录制。

（5）具备采集前台，采集后台功能，采集到后台图库中的图像，具备用户任意挑选部分或者全部图像导入到指定病人。

（6）软件中显示的已采集图像的缩略图大小可自定义调节，具备图像的导入导出功能，具备从外部导入JPG，PNG，DICOM图像。

（7）具备对已采集图像的后处理功能，具备：亮度、对比度调节，放大、缩小、旋转、翻转功能，图像裁剪，箭头标注，圆形、矩形测量功能，测量框的颜色可调。

（8）鼠标挪动到已采集的图像上时，自动放大图像，且放大的倍数和位置可用户自定义。

（9）报告模板树形管理结构，根据检查类型自动锁定模板内容，具备公共模板和个人私有模板,具备报告模板的一键导出和导入功能。

（10）危急值维护和提交，具备随访功能、病理申请单查询功能。

（11）具备报告痕迹，检查记录追踪功能。

（12）具备按病人姓名、登记日期、检查号、诊断医师、申请科室、检查类型、检查部位、申请医师、报告医师、审核医师、显示诊断结论、显示报告状态等查询条件查询患者，并打开患者报告。

二、电子胃、肠镜系统

具备图像处理器和光源分体式设计。

一、内窥镜图像处理器

1、▲视频信号激光传输：内镜与主机实行激光信号传输。

2、具有同时动态显示普通白光模式与特殊光模式图像功能。

3、具有高清接口SDI,DVI≥4个，标清接口video、Y/c、SYNC≥4个。

4、★图像输出：具备4K超高清数字输出图像。

5、具有Hbe血红蛋白增强功能。

6、特殊光或窄波光光学染色功能：≥4种。

7、测光模式：具有自动、平均测光和峰值三种测光模式。测光等级9级。

8、图像强化：具有结构强化、轮廓强化，16档可调。

9、图像增强：可凸显内镜下图像纹理、结构、轮廓、色彩等，4档可调。

10、色彩调节可分别调节红色、绿色、蓝色、色度，15级可调。

11、增益功能：可自动增大或减小电子增益，调节屏幕亮度。

12、冻结：可冻结实时图像、冻结图像还可进行血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理。

13、数字放大功能：≥4倍放大，六档可选。

14、调光模式：具备自动和手动调光，手动调光100级可调。

15、具有USB 存储功能，USB接口≥3个，可在U 盘中存储视频和图片。

16、PIP功能：具备画中画显示功能。

17、内置硬盘：≥1T。

18、▲兼容性：可适配普通胃肠镜、放大镜、十二指肠镜、鼻咽喉 气管镜等。

19、▲内镜和主机通过无线供电。

二、冷光源

1、▲LED光源：≥5 个LED光源。

2、光源：独立LED光源设备。

3、色温：3000K～7000K。

4、气泵:40-90Pa ≥4档可调。

5、流量：具有≥4档可调。

6、设备使用年限：≥10年。

三、高清电子胃镜（检查）

1、全长：≥1410mm。

2、工作长度：≥1100mm。

3、视场角≥145°。

4、头端部外径≤9.2mm。

5、主软管外径≤9.2mm。

6、景深：2-100 mm。

7、弯曲角度上≥210°下≥120° 左/右≥100°。

8、钳道孔径≥2.8mm。

9、采用一体式全防水接头设计装置。

10、具备附送水功能。

11、内镜连接：与主机非辐射式无线供电。具备热插拔。

12、手柄按键：≥5个，非水汽吸引按钮，按键具备自定义。

四、高清电子结肠镜

1、全长：≥1690mm。

2、工作长度：≥1350mm。

3、视场角≥170°。

4、头端部外径≤12mm。

5、主软管外径≤12mm。

6、景深：2-100 mm。

7、弯曲角度上/下≥180° 左/右≥160°。

8、钳道孔径≥3.8mm。

9、采用一体式全防水接头设计装置，无需防水帽。

10、具备前向附送水功能。

11、内镜连接：与主机非辐射式无线供电。具备热插拔。

12、具备强力传导、顺应弯曲功能。

13、▲可变硬度功能：具有5档4级可调功能。

14、手柄按键：≥5个，非水汽吸引按钮，按键具备自定义。

五、液晶显示器

1、≥32英寸医用彩色液晶显示器，分辨率≥3840*2160。

六、内镜专用台车

1、金属台车，坚固耐用，隔板高度可调、可同时悬挂两条内镜。

七、内窥镜送水装置

1、具有语言设置功能，可进行中/英语言切换。

2、流量可视化多挡位调节，10档可调。

3、流量调节范围：0-600ml/min。

4、最长供水持续时间20s。

5、传输压强≤350Kpa。

6、配备≥2400ml大容量水瓶。

7、输入电压：220v 50Hz、功率≥120VA。

八、主要配置需求：

1、负压吸引装置一台。

2、计算机1台，≥四核，≥8G内存，≥512G固态硬盘，≥21.5英寸屏，PCI-E插槽，带九针com口。

3、打印机1台，原装外置彩色喷墨打印机。

4、配备工作站

4.1软件套装：加密狗，高清数据线，高清采集卡（1080P），脚踏开关。

4.2软件参数：

（1）患者登记页面，具备登记病人信息，包括姓名、性别、年龄、检查类型、检查部位、仪器型号、临床诊断等基本信息。

（2）用户偏好设置，新建病人检查信息默认规则设置。

（3）具备单帧和视频图像采集，具备AFORGEVIDEO，DSHOW，MLWDSHOW，SDK3000API，OKAPI 2这5种方式采集。

（4）具备高清图片采集，最高可具备1920x1080p单帧图像采集和视频录制。

（5）具备采集前台，采集后台功能，采集到后台图库中的图像，具备用户任意挑选部分或者全部图像导入到指定病人。

（6）软件中显示的已采集图像的缩略图大小可自定义调节，具备图像的导入导出功能，具备从外部导入JPG，PNG，DICOM图像。

（7）具备对已采集图像的后处理功能，具备：亮度、对比度调节，放大、缩小、旋转、翻转功能，图像裁剪，箭头标注，圆形、矩形测量功能，测量框的颜色可调。

（8）鼠标挪动到已采集的图像上时，自动放大图像，且放大的倍数和位置可用户自定义。

（9）报告模板树形管理结构，根据检查类型自动锁定模板内容，具备公共模板和个人私有模板,具备报告模板的一键导出和导入功能。

（10）危急值维护和提交，具备随访功能、病理申请单查询功能。

（11）具备报告痕迹，检查记录追踪功能。

（12）具备按病人姓名、登记日期、检查号、诊断医师、申请科室、检查类型、检查部位、申请医师、报告医师、审核医师、显示诊断结论、显示报告状态等查询条件查询患者，并打开患者报告。

三、数字化医用X射线摄影系统（DR）

一、总体要求

1、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商。

二、主要技术规格和要求

1、高压发生器

（1）★高压发生器功率≥80kW。

（2）管电压可调范围：40～150kV。

（3）曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s。

（4）最大输出电流≥1000mA。

（5）最大电流时间积≥1000mAs。

（6）★高频高压发生装置逆变频率≥500kHz。

2、X线球管

（1）球管最大功率≥100kW。

（2）球管焦点≤0.6/1.2mm。

（3）阳极热容量≥400kHU。

（4）阳极旋转速度≥9700rpm。

3、球管悬吊支架

（1）井字轨悬吊结构。

（2）吊架运动模式：电动+手动。

（3）球管架垂直运动距离≥150cm。

（4）球管架沿纵轴运动距离≥320cm。

（5）球管架沿横轴运动距离≥200cm。

（6）球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°。

（7）球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°。

（8）▲具备临床常用自动摆位功能≥11种。

（9）卧位（SID）最大≥1300mm。

（10）▲立位（SID）最大≥2500mm。

4、无线平板探测器

（1）探测器尺寸≥425mm×425mm。

（2）▲像素尺寸≤100μm。

（3）▲DQE≥75%。

（4）采集灰阶度≥16bits。

（5）空间分辨率≥5.0lp/mm。

（6）采集矩阵≥4000×4000。

（7）具备自动曝光控制功能。

5、固定平板探测器

（1）探测器尺寸≥1200mm×430mm。

（2）像素尺寸≤139μm。

（3）DQE≥70%。

（4）采集灰阶度≥16bits。

（5）空间分辨率 ≥3.7lp/mm。

（6）采集矩阵≥3000×8000。

（7）成像时间≤10s。

6、胸片架

（1）胸片架垂直运动范围≥120cm。

（2）X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪。

7、近台操控系统

（1）具备近台操控彩色触摸屏。

（2）▲屏幕尺寸≥11英寸。

（3）屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向。

（4）配备患者的详细登记信息显示功能。

（5）配备机架位置信息显示功能。

（6）配备曝光参数（kV，mA，mAs等）调整功能。

（7）配备摄影部位选择功能。

（8）配备体位图引导摆位功能。

（9）配备患者体型选择功能。

（10）配备限束器临床常用照射野快速切换功能≥9种。

（11）配备一键摆位功能。

（12）▲配备摄影后图像显示功能。

8、摄影床

（1）配备固定式摄影床，非移动式。

（2）▲四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥940mm 、横向≥260mm。

（3）▲滤线器纵向范围≥720mm。

（4）床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm。

（5）床面最大承重≥ 250kg。

（6）床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁。

（7）具备平板在线充电。

（8）X射线管组件与探测器可自动跟随。

（9）▲床面升降行程≥400mm。

（10）床面最低距地≤500mm。

（11）实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示。

9、限束器

（1）具备双模式操作，手动和自动。

（2）光源采用LED光点灯。

（3）在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm。

（4）在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm。

（5）具备激光定位线。

10、无线遥控器

（1）可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动。

（2）可实现临床常用拍摄位置自动转换。

（3）可实现探测器和X射线管组件同步跟踪。

（4）可实现限束器照射野的调整与控制。

（5）可控制限束器LED光点灯。

（6）遥控器装置附近具有应急停止控制器。

（7）控制类型：无线射频遥控，非红外式。

11、图像采集工作站

（1）Windows操作系统。

（2）软件采用全中文操作界面。

（3）待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置。

（4）高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示。

（5）具备图像放大及漫游功能。

（6）具备曝光参数记录和显示功能。

（7）具备边缘增强功能。

（8）具备窗宽窗位调节功能。

（9）具备图像翻转及旋转功能。

（10）具备图像正负像翻转功能。

（11）具备图像标注功能。

（12）具备图像LUT曲线调节。

（13）具备病人登记，信息管理功能。

（14）具备辐射剂量的记录和显示功能。

（15）具备统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等。

（16）具备双向对讲系统。

（17）具备用户进行常规的探测器校正功能。

（18）具备儿科摄影的临床协议。

（19）具备DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能。

（20）具备DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能。

（21）具备DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能。

（22）标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明。

（23）具备RIS，具备以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明。

（24）具备自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能。

（25）系统具备远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助。具备远程培训。

（26）具备一键开关机功能。

12、独立诊断工作站

（1）硬盘≥1T，光驱 DVD刻录，显示器要求≥24英寸单色医学专用液晶显示器，分辨率≥1920×1080。

（2）具备图像处理、图像打印、图文报告、提供常用病变影像学描述模板引用及保存功能。

13、具备降噪和边缘增强等图像处理技术取消应用的功能。

14、主要配置需求：配备规格为3M显示器≥3台。

四、关节镜系统设备

一、4K影像及光源一体化系统（4K摄像主机1台、4K摄像头2个、视频耦合器2个、光缆2条、32寸医用4K监视器1台、4K关节镜专用台车1台）

1、▲摄像系统输出分辨率≥3840×2160，同时具备1080P等图像输出。

2、摄像主机具备USB接口，可实时捕捉影像和视频，并通过USB接口进行存储。

3、多种客户定制模式，具备关节镜，腹腔镜，耳鼻喉镜等多种腔镜模式。

4、快门速度达到1/10,000秒。

5、显示色彩数≥10 Bit。

6、可与医院PACS系统连接。

7、光源类型：LED冷光源。

8、光源灯泡使用寿命≥30000小时。

9、光源面板接口可兼容≥3个其他主流品牌导光束。

10、光源亮度≥1200lm(流明)。

11、光缆直径≥5毫米，长度≥3.5米。

12、★4K摄像头：3-CMOS传感器可采集原生态4K图像。

13、摄像头防水级别≥IPX7。

14、电击防护级别：CF级。

15、★摄像头具备高温高压消毒。

16、★摄像头按键≥3个，可设置≥6个自定义功能。

17、耦合器与摄像头分体式设计，可与摄像头分离单独消毒。

18、▲独立式4K医用监视器，屏幕≥32英寸，分辨率≥3840*2160。

19、关节镜专用台车。

二、4K关节内窥镜（关节镜和镜鞘及闭孔器各2套）

1、▲可提供4mm关节内窥镜，视向角为30°，视场角≥105°，工作长度≥175mm，镜身具备4K标识。

2、关节镜显色指数Ra≥90。

3、关节内窥镜需具备高温高压、低温等离子等消毒方式。

4、配套镜鞘采用双活塞与双通道进出水口设计，配备一键式按钮快速卡槽式接口。

三、手术动力设备（主机1台、脚踏开关1个、刨削手柄1个、通用磨钻手柄1个）

1、主机：适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。

2、液晶触摸屏显示，输入功率≥200VA。

3、微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

4、具有手柄/刀具自动识别功能。

5、动力采用脚踏式控制。

6、▲≥3个输出接口，可插手柄、脚踏接口等

7、脚踏：脚踏金属底座，无极调速。防水等级≥IPX8。

8、刨削手柄可通过手控操作或脚踏操作。

9、刨削手柄单向旋转转头转速3000-13000r/min，往复旋转刀头转速500-6000 r/min，噪音≤65dB。

10、分体式刨刀。

11、刨刀刀头1个，直径2.5mm-5.0mm,长度75mm-130mm。

12、具备灭菌或非灭菌刨刀刀头。

13、通用磨钻手柄：用于脊柱开放，UBE,椎间孔镜等手术的电机，转速≥55000 r/min，电机最大功率100W，可高温灭菌。

14、增速磨头1个：一体式刀杆弯曲磨钻头，刀杆内注水设计，刀具转速≥110000r/min。

15、动力骨刀：内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥55000 r/min。

16、微创脊柱钻头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀头直径≤3.5mm，刀杆有效长度≥280mm，刀头工作转速≥55000r/min。

四、等离子手术设备（主机1台，脚踏开关1个）

1、操作控制：等离子手术设备采用LCD触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸。

2、等离子手术设备工作频率为100Hz，工作温度40-70℃。

3、▲可进行术中实时温度监控，在主机面板上显示温度。当温度超过设定值，设备会发出警报。

4、温度监测告警范围≥30℃-60℃。

5、具备关节镜触碰，过流保护功能。

6、主机屏幕具备工作温度显示功能，显示范围≥20℃-80℃。

7、具备工作时间计时功能。

8、电极操作方式：可通过电极手柄或脚踏进行控制。

9、可提供同品牌一次性手术电极，电极具有功能按键≥3个。

- 主要配置需求：

- （一）肩关节手术器械1套，包含：

- 1、穿线钳，22°上翘，1个。

- 2、抓线钳，1个。

- 3、组织抓钳，1个。

- 4、剪线钳，1个。

- 5、推结器，1个。

- 6、剥离器，30°，1个。

- 7、关节镜用锉，1个。

- 8、关节镜用探钩，1个。

- 9、关节镜用交换棒，1个。

- 10、过线索套手柄，1个。

- 11、过线钩，90°直型，1个。

- 12、过线钩，45°左弯型，1个。

- 13、过线钩，45°右弯型，1个。

- （二）膝关节交叉韧带手术器械1套，包含：

- 1、关节镜用探钩，1个。

- 2、闭口取腱器，1个。

- 3、集成量筒，1个。

- 4、骨科用螺丝刀，六角，1个。

- 5、前内入路股骨定位器手柄，1个。

- 6、定位管，偏心距5mm，1个。

- 7、定位管，偏心距6mm，1个。

- 8、定位管，偏心距7mm，1个。

- 9、2.4mm实心三棱钻，长度300mm，1个。

- 10、2.4mm实心麻花钻，2刃，1个。

- 11、2.7mm实心麻花钻，2刃，1个。

- 12、4.5mm空心麻花钻头，内径2.5mm，1个。

- 13、关节镜用导丝，1个。

- 14、胫骨钻头，6mm/7mm/8mm/9mm/10mm，1套。

- 15、股骨钻头，6mm/7mm/8mm/9mm/10mm，1套。

- 16、定位器手柄，1个。

- 17、定位管，内径2.5mm，1个。

- 18、定位钩，点对点，1个。

- 19、定位钩，后叉胫骨，1个。

- 20、定位钩，后叉股骨，1个。

- 21、肌腱整理平台及配套器械盒，1套。

- 22、篮钳，鸭嘴状，直型，1个。

- 23、篮钳，鸭嘴状，左弯，1个。

- 24、篮钳，鸭嘴状，右弯，1个。

- 25、槽缝导向器，半月板用，1个。

- （三）机械助理盐水架1个，包含：

- 1、单个挂钩最大承重≥6kg。

- 2、挂钩高度调节范围≥850mm。

- （四）肩关节牵引架1个，包含：

- 1、通过牵引手臂完成肩关节镜手术。

- 2、配备移动推车。

- 3、可适配任意手术床边轨。

五、麻醉机

- ▲≥12英寸彩色触控屏，多角度旋转调节，可折叠。

2、主机机身正面具备3个模块插槽，具备3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO₂、AG、BIS、O₂等监测。

3、氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

- 具备氧气，笑气，空气机械三气六管流量计，调节范围：0-10L/min。

- 通气模式：VCV、PCV、手动，配备SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC。

6、控制通气模式下：

- 容控模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

（2）▲压控模式下潮气量控制范围：5～1500ml。

（3）▲吸呼比设定范围：4:1～1:10。

- 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

7、重点参数监测范围：

（1）分钟通气量监测范围：0～100L/min。

（2）吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml。

（3）顺应性监测范围：0～250mL/cmH₂O。

- （4）气阻监测范围：0～500 cmH₂O/(s/L)。

8、其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

9、▲呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO₂波形、EEG波形，能够3道波形同屏显示。

10、配备压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

- ★呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方。

- 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒。

- 外部气体出口ACGO。

- 辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

15、▲智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰。

16、配置回路加热功能。

- 回路泄漏量≤65ml/min。

18、高标准蒸发罐，容积≥150ml。

六、数字化多功能脑电图仪

1、≥32通道脑电放大器。

2、采样率：≥10000Hz，具备全通道≥10000Hz采样率数据采集。

3、采样分辨率：≥24bit。

4、▲耐极化电压：≥±750mV。

5、输入阻抗: ≥120MΩ。

6、共模抑制比：≥115dB。

7、噪声电平：≤1.5μV p-p。

8、★具备双阻抗检测功能。

9、具备≥1920×1080@30fps画面输出。

10、▲配备滤光片插槽，具备更换不同滤光片，提供多种颜色或图案的特异性光刺激。

11、灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm。

12、高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz。

13、交流滤波器：50Hz或者60Hz。

14、波形扫描速度： 4 秒、5 秒、6 秒、8 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、

60 秒、5 分/页、3cm/s或自定义 。

15、导联配置：预设≥5套组合，可自定义≥10套组合。

16、校准电压：2、5、10、20、50、100、200、500、1000μV。

17、具备睡眠分期功能。

18、▲过度换气诱发试验语音提示。

19、断电自动保存。