血液透析滤过设备技术参数

1.屏幕：≥12英寸彩色液晶触摸显示屏，中文操作界面。

2.设备使用期限≥10年

3.机身尺寸：宽≤550mm，深≤700mm。

4.供水压力范围至少包含：1-6.0bar，供水温度范围至少包含：5°C~30°C。

5.透析液流速至少包含：300~700mL/min。

6.透析液温度设置范围至少包含：35.0~39.0°C。

7.超滤速度至少包含：0~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h。

8.漏血检测器原理：光学或光电检测。

9.血液流速调节范围至少包含：40~600mL/min，血液流速精度：±10%。

10.肝素泵设置范围至少包含：0.0~10mL/h；注射器类型：（10/20/30/50mL）。

11.气泡检测器：超声波原理。气泡检测器精度：≤0.05mL。

12.动脉压测量范围至少包含：-300~+300mmHg。动脉压力测量精度：±10mmHg。

13.静脉压测量范围至少包含：-100~+400mmHg。静脉压力测量精度：±10mmHg。

14.TMP测量范围至少包含：-100~+400mmHg。TMP测量精度：±10mmHg。

15.透析液电导率监测范围至少包含12.0～16.0mS/cm，精度±0.1mS/cm”。具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯。

16.支持热消毒及化学消毒方式，可使用柠檬酸、次氯酸钠等市售常用消毒剂

17.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥6条曲线，每条曲线均可修改存储。

18.透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥6条曲线，每条曲线均可修改并存储。

19.可预先存储≥6条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

20.具备碳酸氢盐干粉配制功能（标配或选配均可，费用包含在报价中）

★21.液面调整：具备液面调整功能（电动或手动均可）。

★22.具备动脉压，静脉压监测功能，保障治疗安全。

23.标准配置通讯接口。

★24.具备联机预冲功能，预冲废液可按操作规程排放。

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。