血液透析设备技术参数

1.机身尺寸：机身宽度≤550mm，深度≤650mm。

2.设备使用年限：≥10年。

3.机身尺寸：机身宽度≤450mm，深度≤500mm。

4.供水: 压力范围：至少包含1.0-6bar；温度范围：至少包含5 ℃~30 ℃。

5.透析液流速：至少包含300~700mL/min，1mL/min可调。

6.透析液温度：至少包含35.0~39.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

7.超滤速度：至少包含0~4.00L/h，精度：±30ml/h或±0.1%。

8.动脉血泵：至少包含40~600mL/min。

9.肝素泵：设置范围：至少包含0.0~10mL/h；注射器类型：10/20/30/50mL可设定停止时间，单次注入量。

10.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02（0.05）mL。

★11.动脉压：测量范围：至少包含-300~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。

12.静脉压：测量范围：至少包含-300~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

13.TMP：测量范围：至少包含-100~+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。

14.透析液浓度（总电导率）测量范围：至少包含10.0 ~20.0mS/cm。

15.人机交互：≥10.4英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，中文操作系统。

16.消毒模式：具备化学消毒、热消毒或热化学（热水柠檬酸）消毒方式，消毒脱钙可一次完成，消毒程序总时间≤60min；可使用柠檬酸、次氯酸钠等市售常用消毒剂

17.设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，各预存≥6条曲线，支持个性化设置，现个性化透析。

18.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，预存≥6条曲线，实现个性化透析。

★19.液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便。

★20.设备外观可见3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压（具备动脉压、静脉压及跨膜压（TMP）监测功能），保障患者治疗安全。

21.治疗结束后可排出透析器膜内、膜外及管路内残液（自动或按操作提示完成均可）在线清除率监测：配在线清除率监测仪，Kt/V值实时图文显示。在线清除率监测无需额外耗材、无创，不会影响透析。

22.血压计：配套血压计组件。

23.血容计：配套血容计组件。

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。