中药全身熏蒸治疗仪通用技术参数

一、电气环境

★电源：AC220V 50Hz，

工作环境：温度5℃-40℃，湿度10%-80%，可满足常规诊疗场所使用条件。

二、控制系统

★1、微电脑智能控制，时间、温度独立可调。

★2、治疗时间：1-99分钟连续可调，到时自动停机提醒。

★3、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

三、药液蒸汽发生系统

1、药液容器采用耐腐蚀材质，有效容积≥5L，可盛装中药药液。

2、密闭式加热气化结构，蒸汽输出均匀稳定

★3、配备缺水防干烧、超温自动断电双重安全保护装置。

四、舱体结构

1、露头式全身舱体，熏蒸加热区：≥三温区。

★2、舱体具备保温隔热、防水防腐性能，额定承重满足成人使用需求。

★3、配置冷凝水导流、独立排水结构，底部带移动脚轮，便于场地挪动。

五、管路与整体性能

★1、蒸汽输送管路耐高温耐老化，舱内气流分布均匀。

★2、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s。可适配各类合规中药药液熏蒸使用。

六、安全防护

★1、整机集成缺水保护、超温保护、过载保护，多重安全联锁，运行稳定可靠。

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。