红外辐照治疗仪技术参数

1、额定电压:220V;

2、额定频率:50Hz;

★3、输入功率:≥500W;

4、外观形态:需立式形态，便于治疗;

5、治疗光源：卤素光源；

6、安全高能：光源及滤光组件具备防爆安全设计；（提供说明书或检测报告）

7、工作模式:连续模式，支持连续工作模式，单次连续工作时间≥4小时；(提供检测报告)

8、设备可用于成人及儿童（提供说明书）;

9、治疗时表面温度：治疗0-2小时均不超过45℃；(提供检测报告或者产品说明书)

★10、波长范围: 输出光谱覆盖红光至近红外治疗波段（参考范围560nm～1600nm），具备滤除高致热波段的滤光设计提供检测报告或技术白皮书等）；

11、光口表面光功率密度≥500mW/cm²；距光口30cm处光功率密度≥150mW/cm²;

12、持续开机4小时，光功率密度：最大能量不小于220mW/cm²；(距离光口32cm);

13、有效辐照面积:不低于4000ccm²(距离光口32cm);

14、有效辐照直径≥25cm（距光口30cm处）;

★15、治疗深度≥10cm; （提供检测报告或技术白皮书等）

16、过滤系统：水冷滤光片；

17、升降功能: 具备治疗头升降调节功能，调节范围满足临床体位治疗需要;

18、具备热能扩散与聚光保护设计，防止局部过热（提供产品说明书或检测报告）

19、设备具备倾倒防护装置；

★20、滤光介质不含致癌、致敏等有害物质，符合生物相容性要求（提供检测报告或符合性声明）

21、产品适用范围以医疗器械注册证载明为准；

22、治疗主机外壳温度：设备开机持续工作30分钟、60分钟、120分钟、240分钟后均≤48℃

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。