医用钬激光治疗机技术参数

1、适用范围：用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固（以医疗器械注册证载明的适用范围为准）。

2、输出功率：光纤终端最大输出平均功率：≥60W。

3、单脉冲能量：光纤末端最小单脉冲能量：≤0.5J；最大单脉冲能量：≥3.5J。

★4、能量稳定控制：具有能量反馈稳定控制功能，激光输出能量（功率）不稳定度：≤±8%。

★5、功率复现性： 激光输出功率复现性：≤±8%。

6、工作波长：工作激光输出波长：2100nm±100nm。

7、工作方式：激光器工作方式：脉冲。

8、脉冲重复频率：最大脉冲重复频率：≥40Hz，频率可调。

★9、脉冲宽度：脉冲宽度可调，调节范围不窄于300μs～600μs。

10、传输光纤：传输系统提供200μm～1000μm范围内不少于4种规格光纤可选。

★11、整机质保≥3年（承诺函）。

注：★参数需提供佐证材料，产品彩页或技术白皮书或产品注册证或产品使用说明书或检测报告等证明材料。