## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
微生物实验室
准备室
1 | 01B | 全钢实验边台 | 1.名称:全钢实验边台 2.规格:2000*750*800 |  | 组 | 1
2 | 01B003 | 中号水盆 | 1.名称:中号水盆 |  | 套 | 1
3 | 01B004 | 三联水龙头 | 1.名称:三联水龙头 |  | 套 | 1
4 | 01B005 | 洗眼器 | 1.名称:洗眼器 |  | 套 | 1
分部小计
洁净室
5 | 01B006 | 全钢实验边台 | 1.名称:全钢实验边台 2.规格:680*750*800 |  | 组 | 1
6 | 01B007 | 全钢实验边台 | 1.名称:全钢实验边台 2.规格:2200*750*800 |  | 组 | 1
7 | 01B008 | 全钢实验角柜 | 1.名称:全钢实验角柜 2.规格:1000*1000*750 带水 |  | 套 | 1
分部小计
培养室
8 | 01B009 | 全钢实验边台 | 1.名称:全钢实验边台 2.规格:1200*750*800 |  | 组 | 1
分部小计
一更
9 | 01B010 | 304不锈钢三开门更衣柜 | 1.名称:304不锈钢三开门更衣柜 2.规格:1800*900*420 |  | 组 | 1
10 | 01B011 | 304不锈钢鞋柜 | 1.名称:304不锈钢鞋柜 2.规格:300*1000*400 |  | 组 | 1
11 | 01B012 | 304不锈钢洗手池（单冷脚踏） | 1.名称:304不锈钢洗手池（单冷脚踏） 2.规格:500*420*800 |  | 组 | 1
12 | 01B013 | 感应消毒机 | 1.名称:感应消毒机 2.规格:K-3016 |  | 台 | 1
分部小计
二更
13 | 01B014 | 304不锈钢三开门更衣柜 | 1.名称:304不锈钢三开门更衣柜 2.规格:1800*900*420 12加仑/双门 2层板 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 01B015 | 生物危害标识制度牌 | 1.名称:生物危害标识制度牌 2.规格:45*80 |  | 套 | 1
分部小计
HIV实验室部分
洁净室
15 | 01B016 | 全钢实验边台 | 1.名称:全钢实验边台 2.规格:3000*750*800 |  | 组 | 1
16 | 01B017 | 全钢实验边台 | 1.名称:全钢实验边台 2.规格:5000*750*800 |  | 组 | 1
分部小计
一更
17 | 01B018 | 304不锈钢三开门更衣柜 | 1.名称:304不锈钢三开门更衣柜 2.规格:1800*900*420 |  | 组 | 1
18 | 01B019 | 304不锈钢鞋柜 | 1.名称:304不锈钢鞋柜 2.规格:300*1000*400 |  | 组 | 1
19 | 01B020 | 304不锈钢洗手池（单冷脚踏） | 1.名称:304不锈钢洗手池（单冷脚踏） 2.规格:500*420*800 |  | 组 | 1
20 | 01B021 | 感应消毒机 | 1.名称:感应消毒机 2.规格:K-3016 |  | 台 | 1
分部小计
二更
21 | 01B022 | 304不锈钢三开门更衣柜 | 1.名称:304不锈钢三开门更衣柜 2.规格:1800*900*420 12加仑/双门 2层板 |  | 组 | 1
分部小计
实验室仪器部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 01B023 | 50升立式高压蒸汽灭菌器 | 1. 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 3. 自胀式密封圈结构 4. 操作台采用LCD液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机 5. 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 6. 具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间 7. 具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择 8. 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 9. 具有故障自动检测判断系统 10. 具有自动排放冷空气功能 11. 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖 12. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统 13. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 14. 温度偏差修正功能 15. 底部带脚轮，方便移 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
动 16. 具有验证接口 17. 内腔厚度≥2mm 18. 设计使用年限≥10年 19. 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 20. 灭菌时间可调设定范围0-99h 21. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力 22. 可增配USB接口，便于插入U盘，实时导出存储灭菌数据 23. 容积：50升, 电源电压:220V/50Hz， 功率:3.5KW 24. 灭菌室尺寸（直径*高度）：φ350×550（mm），毛重：96kg/100kg 25. 内置网篮*1只，尺寸：335x360（mm） 26. 包装尺寸：790×670×1160（mm），仪器净尺寸：550×620×1070（mm） 27. 本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa 28. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 01B024 | 30升立式高压蒸汽灭菌器 | 1. 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 3. 自胀式密封圈结构 4. 操作台采用LCD液晶窗动态显示，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机 5. 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 6. 具有风冷式快速冷却装置，标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度，从而起到缩短开启锅盖时间 7. 具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择 8. 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 9. 具有故障自动检测判断系统 10. 具有自动排放冷空气功能 11. 采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免腔体内有压力时开启锅盖 12. 具有机械式安全泄压阀和电控式超压保护装置的双套保护系统 13. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统 14. 温度偏差修正功能 15. 底部带脚轮，方便移 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
动 16. 具有验证接口 17. 内腔厚度≥2mm 18. 设计使用年限≥10年 19. 灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 20. 灭菌时间可调设定范围0-99h 21. 可增配打印功能，实时打印灭菌日期、温度、时间与压力 22. 可增配USB接口，便于插入U盘，实时导出存储灭菌数据 23. 容积：30升, 电源电压:220V/50Hz， 功率:3.5KW 24. 灭菌室尺寸（直径*高度）：φ350×400（mm），毛重：92Kg 25. 内置网篮*1只，尺寸：φ335*190（mm） 26. 包装尺寸：790×670×1160（mm），仪器净尺寸：550×620×1070（mm） 27. 本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa 具有国家规定的特种设备压力容器证书 28. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 01B025 | 生物安全柜 | 1.安全柜分类：A2型，30%外排，70%循环，符合中国YY0569标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求。 2.垂直层流负压机型，安全柜外箱体采用钢板静电喷涂，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于安全状态,确保无污染泄漏。 3.工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能；整体式可移动不锈钢SUS304工作台面和容量>4000ml的SUS304集液槽，方便收集泼贱液体和清洗消毒。 4.工作区下设污水排放控制阀、柜内后壁左右配置各一个超载保护功能的防水插座,同时在工作区左右侧壁各预留2个水、气接口。 5.*滑动前窗采用卷簧悬挂结构，前窗玻璃≥6MM厚的钢化玻璃，可任意定位，升降自如，性能可靠、免维护。避免配重结构钢丝断裂砸伤操作人员。 6.回风通道具有一体式格栅设计，防止碎纸屑或其他物体被吸入风道,造成风机故障或高效过滤器损坏。 7.*前窗操作面须倾斜10°角设计，更符合人体工程学设计，使操作者实验更舒适。 8.*移门玻璃可进行全幅无死角清洁，移门可下拉至操作台面下，彻底解决安全柜移门玻璃内侧无法清洗障碍，扫除卫生死 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
角，有效避免细菌滋生。 9.*风机系统：采用国际先进直流无刷节能电机的风机系统，单风机系统，高效节能。自带电压波动补偿功能，在190V～250V宽电压波动范围内保持恒定风速，具有阻力感应补偿功能，确保在高效过滤器阻力增加50%的情况下，风量变化小于10%，使用更安全的同事，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。 10.*送、排风高效过滤系统都设有防泄露技术的超高效过滤器，采用进口滤纸制作而成，滤纸材质为玻璃纤维，制作工艺为铝框无隔板结构。对0.12um的尘埃粒子过滤效率≥99.9995%，保证工作区洁净度能够达到10级。 11.*高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，全程监视设备运行状态： （1）、实时监控、显示流入气流和下降气流风速； （2）、实时监测与显示机组运行时间等； （3）、实时显示过滤器寿命梯度显示（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护与失效报警； （4）、移门过高过低声光报警、风机运行状况和故障报警、紫外灯与移门和照明互锁等安全状态显示及声光、联锁报警；
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
12.*有紫外灯预约定时功能：具备预约紫外灯定时开启时间、关闭时间和手动开启延时关闭功能。 13.*前窗吸入口采用无阻隔回风的特殊技术，保证操作时对气流无阻挡。确保工作前窗口流入风速：≥0.5m/ｓ，工作区下降风速0.2～0.5m/s。 14.*送、排风系统需各配置一组具有温度补偿功能的微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及流入风速，保证负压屏障的稳定运行。 15.*A2型安全柜在运行状态下关闭前窗，3s后可进入ECO模式，低速运行维持操作区的洁净度。一旦需要工作打开移窗，安全柜即刻进入正常运行状态，无需等待自净时间。有效提高操作人员的工作效率，更加节能环保。 16.严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。 17.严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0．01%，不可扫描过滤器漏过率≤0．005% 18.*安全柜须标配可调高度支架，满足搬入和现场操作高度的调整需求。同时支架与上箱体可以分离，便于搬运和就位。 19.设备需标配无源触点信号接口，方便用户监控安全柜的运行状态。 20.外部尺寸（L×D×H）：1800×795×2050（mm×mm×mm） 21.内部尺寸（L×D×H
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
）：1604×630×630（mm×mm×mm） 22.生物安全性： (1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次 狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 (2)产品安全性：菌落数≤5CFU/次 (3)交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 23.洁净等级：ISO4级（10级） 24.噪音等级：≤65dB（A） 25.照度：≥900lux 26.资格证书与技术资料： ISO9001—2015质量管理体系认证 ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证 ISO14001:2015 环境管理体系认证 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证 CE 认证 27. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 01B026 | 生化培养箱 | 1.规格：容积:≧150L；内胆尺寸(cm):≧51×39×76cm；外形尺寸(cm)：≧65×68×140cm； 2.控温范围：0℃～70℃；温度分辨率：0.1℃； 温度波动度：≦±0.5℃（加热），≦±0.7℃（制冷）；温度均匀度：≦±1℃(37℃时)； 3.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； 4.采用PMMA II控制系统，控温精度高，性能稳定，具有超温报警、自我诊断功能；彩色液晶背光显示，背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制；具备屏锁时间、屏保密码设定功能； 5.采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳； 4.具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发；具备预约和定时功能；定时范围：0～9999min/h(可切换)；预约范围：0~9999h； 5.双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动；标配机械锁，防止任意开门； 6.设备内标配有大功率照明灯，设备两侧各有一个Φ3cm检测孔，设备内标配220V防水插座；具备易 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆卸式压缩机冷凝器保养窗口；； 7.彩色液晶背光显示，背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制，便于观察和操作；具备屏锁时间、屏保密码设定功能； 8.采用进口降噪压缩机组，采用变频式制冷系统，环保制冷剂（R134a），高效率，低能耗，全温段持续无霜运行，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 9.可编程程序设计，可设置30段99周期； 10.具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失； 11.电源:220V±10%，50/60Hz；输入功率:≦1.0KW 12.资质:厂商须通过ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证；具有高新新技术企业认证；产品有CE认证； 13.配置:主机1台；载物托架3块；产品使用说明书、保修卡、合格证各1份； 14. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 01B027 | 霉菌培养箱 | 1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节； 2.采用PMMA II操作系统，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； 3.采用离芯风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳； 4.配有玻璃观察内门； 5.箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm； 6.采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； 7.可在密闭环境进行培养； 8.标配机械锁，防止任意开门； 9.集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 10.湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用； 11.可编程程序设计，可设置30段99周期； 12.配RS-485接口； 13.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 14.控温范围：4-60℃(不控湿时），10-60℃（控湿时） 15.分辨率：0.1℃ 16.波动度：± |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.5℃（25℃时） 17.均匀度：±1℃（25℃时） 18.控湿范围：50%-90% 19.湿度波动：±5% 20.输入功率：1300W 21.定时范围：0-9999分钟 22.内胆尺寸(mm)：510×390×760 23.外形尺寸(mm)：650×680×1400 24.载物托架：3块 25.托架承重：15kg 26. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 01B028 | 电热鼓风干燥箱 | 1.规格：容积:≥142L；内胆尺寸(L×D×Hcm)：≧55×47×55cm； 外形尺寸(L×D×Hcm)：≧84×69×70cm； 2.控温范围：RT+5～250℃；温度分辨率：0.1℃； 温度波动度：≦±1℃(105℃)；温度均匀度：≦±2%； 3.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 4.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越； 5.腔体四角采用圆角主设计，搁架容易拆卸，方便清洁； 6.旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性； 7.采用PMMA Ⅱ操作系统，触控式按键，液晶显示各项参数指标，具有控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能； 8.可编程程序设计，可设置10段100周期；具有倒计时预约功能，预约范围：0-999min；定时范围：0-9999min/h； 9.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果； 10.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
粉尘样品扬尘造成样品损耗； 11.具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失；标配RS-485接口1个；可连接电脑； 12.电源：AC 220V±10V/50Hz；输入功率:≦1.75KW； 13.配置：主机1台；载物托架：3块；产品使用说明书、保修卡、合格证各1份； 14.资质：厂商须通过ISO9001认证、14001认证、45001认证，具有高新技术企业认证；产品具有CE认证； 15. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 01B029 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1.规格：容积:≥142L；内胆尺寸(L×D×Hcm)：≧55×47×55cm； 外形尺寸(L×D×Hcm)：≧84×69×70cm； 2.控温范围：RT+5～250℃；温度分辨率：0.1℃； 温度波动度：≦±1℃(105℃)；温度均匀度：≦±2%； 3.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 4.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越； 5.腔体四角采用圆角主设计，搁架容易拆卸，方便清洁； 6.旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性； 7.采用PMMA Ⅱ操作系统，触控式按键，液晶显示各项参数指标，具有控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能； 8.可编程程序设计，可设置10段100周期；具有倒计时预约功能，预约范围：0-999min；定时范围：0-9999min/h； 9.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果； 10.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
粉尘样品扬尘造成样品损耗； 11.具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失；标配RS-485接口1个；可连接电脑； 12.电源：AC 220V±10V/50Hz；输入功率:≦1.75KW； 13.配置：主机1台；载物托架：3块；产品使用说明书、保修卡、合格证各1份； 14.资质：厂商须通过ISO9001认证、14001认证、45001认证，具有高新技术企业认证；产品具有CE认证； 15. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 01B030 | 超纯水机 | 1.进水水源：一般城市自来水;水温 5-40℃; 水压 1.0-5.0kg/c ㎡。 2.随机配件：扳手、PE 管件、球阀三通、4 转 2 接头、机箱钥匙。 3.适用范围：离子色谱、痕量金属分析、原子吸收/发射光谱、质谱分析、定量分析 、气相色谱、HPLC、高纯标准溶液配制、ICP 感应耦合等离子光谱、痕量硼分析、硅分析、高效液相。 4.功能： （1）微电脑全自动控制、智能化显示。 （2）RO 反渗透膜内置定时冲洗程序、冲洗时间间隔设置、温度补偿参数设置。 （3）大屏幕中文菜单，双水质显示：RO 水电导率，超纯水电阻率在线监测显示。 （4）缺水保护/报警、断电保护、水压过高过低保护。 （5）对水源适应性广，采用双泵双膜反渗透的除盐工艺，水质稳定， 非常适用于高盐地区的使用。 （6）两个独立的取水模式设计，可完全满足实验室的各种用水要求，随时任意取纯水、超纯水。 （7）超纯化柱采用双联柱一体模式，密封性好，水质稳定。 （8）开机自检功能、自动/手动排水功能、配备远程连管、具备水质水量升级功能。 5.预处理：PP 滤芯、AC |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
活性炭滤芯，外置软化罐。 6.出水口：两个（实验用水.冲洗用水一机两用，更加节约成本）。 7.出水口一：国家实验室Ⅰ级超纯水质：比电阻达到 18.25MΩ.cm@25℃，颗粒物（小于 0.22μm） 含量：＜1/m1;微生物含量：＜1CFU/m1;总有机碳量 TOC＜10ppb;★金属阳离子含量（单位ppb）:Fe(铁)＜0.002;Cu(铜)＜0.002;A1(铝)＜0.003;Ni(镍)＜0.001;Zn(锌)＜0.005;Cr(铬)＜0.001;Na(钠)＜0.02;K(钾)＜0.02;2.5 阴离子含量（单位 ppb）:C1-(氯)＜0.01;NO2-（亚硝酸根）＜0.02;NO3-（硝酸根）＜0.02;SO42-(硫酸根)＜0.01。 8.出水口二：国家实验室三级出水口水质：符合 ASTM、CAP、NCCLS 和中国 GB6682-2008 的三级水标准。 9.产水量：60 升/小时。 10.主机尺寸：1000（高）×570（宽） ×520（厚），工作电源： 220V/50Hz ，功率：150W。 11.生产厂家需通过 ISO 认证，并提供“实用新型专利证书”，欧盟 CE 证书、3A 证书。 12.（1）自提货之日起计算 12 个月内免费保修，如发生严重质量问题，公司负责免费更换，并负责终身维修。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（2）定期向用户提供售后服务通信服务，或拨打免费服务电话。售后服务通信内容包括：仪器原理、使用常识、最新仪器技术维修常识、公司动态、用户使用仪器经验、仪器使用问题探讨等。 （3）当用户在使用仪器遇到问题时，可拨打 24 小时值班免费服务热线电话售后服务中心，售后服务人员 2 小时内响应，需上门时 24 小时内到位。 13. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 01B031 | 超纯水机 | 1.1进水水源：自来水，可同时制取两种不同水质的水：RO纯水，UP超纯水； 1.2出水水质： RO纯水：电导率≤进水电导率×2%，符合GB6682-2008实验室用水国家三级标准； UP超纯水：18.2MΩ.CM@25°C，水质优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级实验室用水标准，优于多次蒸馏水； 1.3 制水量：纯水30L/H，超纯水30L/H， 瞬间取水量： 1.5-1.8L/min； 1.4重金属离子＜0.1ppb， TOC≤20ppb 1.5重量: 25Kg ； 1.6功率：80W； 1.7标配压力纯水箱； 二、性能: 2.1薄膜式轻触开关控制，LED液晶显示，系统运行状态全中文界面显示（系统自检/保护/制水/设置）：自动制水，无需专人看护，支持系统更新，升级； 2.2采用“实验室纯水器低水压和无水保护信号” 装置，具有低水压报警，停水/停电/水箱满水自动停机保护功能； 2.3 UP超纯水电导在线监测； 2.4超纯水系统自动内循环； 三、配置: 3.1配备加强型预处理,具有“超纯水生产用的预处理检测装置”； |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
*3.2配置大容量两通道注塑型“实验室纯水器一体化超纯化柱”装置，模块化设计，使用寿命长，更换简单快捷，节省运行成本。 四、 厂家资质与售后服务： *4.1厂家资质：产品通过ISO9001国际质量管理体系认证，“ISO14001环境认证”、欧盟CE认证；具有高新技术企业认证、国家AAA级质量守信用企业称号。（可提供证明文件） 4.2自设备安装之日起，提供12个月的产品质保期，若接到设备故障电话或信息后，售后工程师将在1小时内视频指导及时解决问题。 4.3 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 01B032 | 超纯水机 | 1.1进水水源：自来水，可同时制取两种不同水质的水：RO纯水，UP超纯水； 1.2出水水质： RO纯水：电导率≤进水电导率×2%，符合GB6682-2008实验室用水国家三级标准； UP超纯水：18.2MΩ.CM@25°C，水质优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级实验室用水标准，优于多次蒸馏水； 1.3 制水量：纯水30L/H，超纯水30L/H， 瞬间取水量： 1.5-1.8L/min； 1.4重金属离子＜0.1ppb， TOC≤20ppb 1.5重量: 25Kg ； 1.6功率：80W； 1.7标配压力纯水箱； 二、性能: 2.1薄膜式轻触开关控制，LED液晶显示，系统运行状态全中文界面显示（系统自检/保护/制水/设置）：自动制水，无需专人看护，支持系统更新，升级； 2.2采用“实验室纯水器低水压和无水保护信号” 装置，具有低水压报警，停水/停电/水箱满水自动停机保护功能； 2.3 UP超纯水电导在线监测； 2.4超纯水系统自动内循环； 三、配置: 3.1配备加强型预处理,具有“超纯水生产用的预处理检测装置”； |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
*3.2配置大容量两通道注塑型“实验室纯水器一体化超纯化柱”装置，模块化设计，使用寿命长，更换简单快捷，节省运行成本。 四、 厂家资质与售后服务： *4.1厂家资质：产品通过ISO9001国际质量管理体系认证，“ISO14001环境认证”、欧盟CE认证；具有高新技术企业认证、国家AAA级质量守信用企业称号。（可提供证明文件） 4.2自设备安装之日起，提供12个月的产品质保期，若接到设备故障电话或信息后，售后工程师将在1小时内视频指导及时解决问题。 4.3 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 01B033 | 显微镜 | 1.无限远平场消色差物镜和大视野目镜，具有外形美观,成像清晰，视野广阔，操作方便等特点，可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。 2.采用优良的光学系统，可提供卓越的光学性能。 3.流线型的设计理念，与柔和新颖的颜色搭配，使显微镜更具美感。 4.符合人机工程学要求的理想设计，使操作更方便舒适，空间更广阔。 5.目镜:平场无限远目镜WF10X,视场范围22mm, 目镜放大率准确度不超过±2%，目镜筒上有卡槽设计可将目镜锁紧定位防止掉落。双目视度可调，使双目观察更加容易.可选配WF16X,WF25X。 6.转换器:金属四孔转换器 定位稳定性≤0.006mm，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。 7.三目观察头装置：镜筒可360度旋转，瞳距调节范围50-75mm。 8.物镜:无限远平场消色差物镜，4X,10X,40X,100X(oil)。 9.聚光镜:阿贝N.A.1.25摇摆式聚光镜，配可变光栏，蓝色滤色片。 10.双层移动机械金属平台，尺寸175X145mm,移动范围50X75mm。 11.调焦系统: 粗微调同轴，带有手轮松紧调节装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
置及限位定位装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置 ,微调格值最小格值:0.002mm光源。 12.内置投射LED光源5W DC12V2A，亮度可调, 寿命可达10万小时以上集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。 13.目镜：广角目镜WF10X,视场范围22mm,可选配WF16X,WF25X。 14.转换器：金属四孔转换器。 15.物镜：无限远平场消色差物镜，4X,10X,40X,100X(oil)。 16.聚光镜：阿贝N.A.1.25光学球面聚光镜，配可变光栏，蓝色滤色片。 17.平台：双层移动机械金属平台，尺寸175X145mm,移动范围50X75mm 18.调焦系统：粗动、微动、同轴式调焦系统，最小调焦范围0.02mm 19.光源:内置投射LED光源，功率为3W,可充电式，Type C端口 20.附件：防尘袋，Type C电源线 21.超高清5K摄像头，芯片分辨率高达2000万像素，采用USB3.0传输接口，稳定可靠，即插即用，操作简单，可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
22.采用 CMOS传感器的C接口CMOS相机 23.搭配2000万有效像素 24.硬件分辨率横跨6.3M-20M等多种 25.USB3.0接口确保高传输速率 26.专业图像处理ISP，图像效果优异。尤其在色彩、宽动态、降噪和图像细节处理等方面行业领先。 27.对样品可更好的进行观察和对比，真正获得与显微镜下相同的成像效果，显示出真实可靠的效果图像。 28.减少拍摄所用时间，急速提高工作效率，可使实验更有效，快速的进行。 29.可清晰的看清样品的每个的细节。 30.可看明场，也可看荧光，相差，偏光等，达到更全面的应用。 31.随相机提供高级视频与图像处理应用软件SLView。 32.Windows/Linux/macOS/Android多平台标准SDK。 33.传感器类型：sCMOS 34.单帧像素数：2000万 35传感器尺寸：1英寸 36.像元素尺寸：2.4μm x2.4μm 37.色彩增强引擎 ：Ultron Color Engine 38.H.E染色优化：支持 39.消锯齿边优化：支持 40.分辨率/帧率：MJPEG 5440×3648¦20 FPS NV12 5440×3648¦7 FPS , 2688×1824¦30 FPS,
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1792×1216¦60 FPS 41.输出方式：MJPEG\NV12 42.工作温度：-20-70度 43.图像采样精度：色深≥24bit 44.弱光灵敏度：相当于ISO200-6400 45.数据接口：USB3.0高速 46.PACS/API：Dshow、Twain 47.图像采集软件：拍照、录像、白平衡、增益、曝光调节、测量、图片对比等功能、可选择审计追踪等。 48.操作系统：Windows 10、11 49. 提供生产厂家针对本项目的授权书和售后承诺。
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：附属工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 01B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.3
5 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
7 | 011707002001 | 夜间施工增加费
8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：附属工程 |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：附属工程 |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：附属工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：附属工程 |  |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：附属工程 |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：附属工程 |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：附属工程 |  | 标段：阿拉善右旗疾病预防控制中心微生物实验室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13