## 包1 电子产品
电子产品
货物名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 核心产品
计算机 | 1、机型：国产处理器商用品牌台式机； 2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统； 4、内存：≥8GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽； 5、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6、显卡：集成显卡； 7、音频：集成声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1，≥2个M.2；≥3个SATA 3.0接口； 10、I/O扩展接口：≥8个USB接口，≥1个串口、≥2个PS/2接口； 11、键盘鼠标：USB接口防泼溅抗菌键盘；抗菌鼠标； 12、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程； 13、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 14、显示器：≥23.8英寸同品牌显示器，分辨率≥1920x1080、75HZ、VGA+HDMI+DP接口带原厂HDMI 线缆、 VESA标准安装孔； 15、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复，支持多种方式部署、支持多种操作系统备份与恢复； 16、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务，显示器提供三年免费上门换新售后服务。 17、预装国产正版操作系统及常用软件 | 台 | 395 | 4569.6 | 1804992 | △
智慧黑板 | 一．智慧黑板 1.整机需采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角弧形设计，无尖锐边缘或凸起。 2.副板需支持磁性教学器材吸附，需支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。左右副板均带一体化粉笔槽。 3.整机外观尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。 4.采用电容触控技术，整机支持≥20点触控。 5.屏幕尺寸≥86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。 6.液晶屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 7.整机支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 8.同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作。 9.整机具备2.1声道音箱，2个≥20W中高音音箱，1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 10.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能切换，切换响应速度≤2s。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 11.具有触摸悬浮菜单，支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 12.要求设备具有扩展接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽。 13.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 14.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，可对硬件状态提示及故障提示，支持一键优化。 15.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 16.整机可以兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。 17.产品需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU≥8核，RAM≥4G,ROM≥32G。支持蓝牙5.0。 18. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 19.左右两侧具有≥10个快捷键，至少具有白板、批注、主页、截屏、返回等常用教学按键；具有自定义功能，至少包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。 20. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏等功能。 21.设备内置的OPS支持一键还原功能，具备前置针孔还原按键。 22.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，不少于15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能。 23.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，可以设置对应解锁的密码。 24.要求整机具有纸质护眼模式。 25.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。 26.设备需支持NFC传输功能：能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 27.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 28.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间。 29.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 30.在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 31.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置：基础频率≥3.0GHz，最大睿频≥4.6GHz，核心/线程≥6核12线程；≥8G内存，≥256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 备课 1. 支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。 2. 支持对课件执行多项管理操作，包括但不限于分享、下载、重命名、移动及删除。在分享课件时，可以选择通过手机号码或生成链接的方式进行。链接形式分享支持设置文件的有效期。 3. 支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，课件将被自动保存至云端。 4. 新建课件可选择学科主题、创意主题，在编辑课件过程中支持修改主题。 5. 支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面；支持课件页面切换不少于7种形式的特效，包含淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等；支持顺序调整，支持应用到全部。 6. 支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7. 支持动画设置并控制播放顺序，不少于20种元素动画形式可供选择。 8. 支持文件的导入和导出功能，可以将创建的课件保存为课件、图片或PDF格式。支持文本的插入，并允许对文本进行多种编辑，如修改字体、字号、颜色、对齐方式和缩进等。支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9. 支持插入网页，可搜索选择网页内容，插入后可点击链接直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 10.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 11. 支持教学工具调用，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。 12. 支持课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 授课 1. 通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。支持交换底部索引栏的功能，教师可以根据自己授课时所站立的位置，选择将一侧的按钮与另一侧的按钮互换，支持软件最小化功能，可以将正在使用的软件缩小到状态栏。云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 2. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能。 3. 支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4. 支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空笔迹。 5. 提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具。 6. 支持不少于14种学科教学工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等。 7. 数学画板功能，提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类；支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开。 三、投屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 2. 支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持至少6个画面同时显示。 3. 支持对移动端、电脑端设备推送至智慧黑板的音视频文件 ,进行播放和调节音量。 4. 支持模拟鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能，支持遥控器功能。 5. 通过两个手指对同步到移动端的智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作。 6. 电脑端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，支持对应控制页面点击切换；支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。 四、微课软件 1. 支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风对录制音源设置；支持分辨率、录制区域进行设置。 2. 支持打开录课列表窗口，查看文件列表，快速搜索文件或文件夹，支持预览播放录课列表中的视频文件。 3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。 4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。 5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端。 6. 支持对录制完成的视频进行后期编辑，包括合并多个视频文件、剪切视频片段以及预览编辑后的视频效果；支持在视频中加入不少于24个文字水印。在添加水印时，可以选择字体大小、字体颜色、透明度等设置，可以自由设定水印在视频中的显示位置。 7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。 8. 在云端文件列表中，支持新建、搜索、查看、分享、下载、重命名云微课文件或文件夹；支持包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。 五、智慧教学桌面 1. 支持组件及应用，包含课表、日历、时钟、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、展台。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。 2. 支持打开、查看资源中心及个人云盘；不少于50G个人云存储空间，支持查看、上传、下载。 3. 支持以日历的形式呈现常规课程、互动课程、直播课程等列表；可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。 4. 常规课程：支持新建和设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。 5. 远程互动课程：支持新建和设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。 6. 文件快传功能：支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。 7. 桌面应用：支持查看多个桌面列表，可任意增加、删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面。 8. 个性化设置：支持设置欢迎语，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。支持设置在开机时自动启动教学桌面 9. 数据同步：支持个人定制化教学桌面，并自动同步到云端存储，支持跨大屏端实时同步数据应用。 | 块 | 14 | 28000 | 392000
视频展示台 | 一、硬件参数： 1.箱体冷轧钢板，整机无锐角无利边设计。 2.文稿展示区域采用折叠式开合托板。 3.≥1600万像素，影像区域≥A4面积，支持白平衡自动调节，传输速度≥30帧率/秒。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现数据传输和供电。 5.最高分辨率支持4640x3480，向下兼容。 二、软件功能： 1.界面与功能图标采用中文标识。 2.支持预设选择、批注、橡皮等工具，提供笔的粗细及多种颜色选择，可调整橡皮大小，手动擦除或一键清除笔迹；支持对实物展示画面进行批注，画面与批注内容可同步放缩、移动、旋转、保存。 3.支持对实物展示画面包括但不限于如下操作：拍照、锁定、黑白、增强锐化、镜像、清空、保存、删除、右旋、放大/缩小。 4.支持普通拍照、连续拍照、延迟拍照等拍照模式；可任意设置拍照模式，支持设置连续拍照的时间间隔。 5.软件自带虚拟黑板功能，可截取实物展示的某些重点内容进行单独批注讲解；批注后的内容支持保存和二次打开。 6.支持画面调节，可调整实物展示画面的亮度、饱和度、对比度和分辨率。 7.支持同屏对比，可将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比，同时可支持≥9个画面。 8.支持多种图像特效：增强锐化、黑白、镜像、锁定、多屏对比、缩放、屏幕录制。 | 台 | 5 | 1580 | 7900
互联黑板 | 一．记忆黑板 1.整机采用三拼接平面一体化设计，整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，主屏采用3.2mm防眩钢化玻璃；(副屏尺寸及功能要求：单块副屏尺寸不低于1100mm*1100mm，副屏采用黑色烤漆钢板，支持多种书写媒介)，配备≥1300万像素摄像头及8阵列麦克风； 2.外部无任何可见内部功能模块的连接线，无任何滑动结构；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3.屏幕尺寸≥86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率≥60Hz画面无闪烁。 液晶屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能。 4.要求中屏采用电容触控技术，主屏支持≥20点触控。 5.整机外观尺寸宽度≥4500mm，高度≥1200mm。 6.在关机状态下，设备支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下，设备支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，设备支持设备在无信号的情况下，自动跳转至其他通道。 7.整机具备2.1声道音箱，2个≥20W中高音音箱，1个≥20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 8.设备在任意信号下，需支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。需支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用。 9.具有触摸悬浮菜单，支持手指罗盘跟随功能，可通过多指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 10.接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口。侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。 11.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 12.设备需支持NFC传输功能：能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 13.支持实体按键≥8个，功能至少包括开关、音量+、主页、音量-、信号源、菜单、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。 14.同一电源物理按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、节能的操作；关机状态下轻按按键可开机；开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机。 15.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。 16.无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 17.整机可以兼容第三方中控系统，通过控制接口实现远程开关机功能。 18.需内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本≥14.0，CPU≥8核，RAM≥4G,ROM≥32G，支持蓝牙≥5.0版本。 19.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。 20.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，至少具有主页、截屏、白板、批注、聚光灯、幕布、返回等常用教学按键；具有自定义功能，至少包含：计时器、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。 21.在任意信号源下，通过手势操作可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏具有跟随功能涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏等功能。 22.设备内置的OPS支持一键还原功能，具备针孔还原按键。 23.设备支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，≥15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板 24.要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 25.要求整机具有纸质护眼模式， 26.内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 27.内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 28.支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到黑板。 39.在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 30.支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写；同时具备防潮、防锈、防眩光、防冲击、耐酒精、耐酸碱、耐高低温等优良特性； 31.黑板支持板书记忆功能，侧板支持各类书写笔，可将侧板上的笔记实时同步至黑板显示区域，并可保存至本地或分享到远端。 32.两侧副板均自带快捷键功能。 33.副板采用内凹设计，红外框与主屏水平对齐。同时副板具有一体化笔槽。 34.OPS插拔式电脑：采用插拔式电脑模块架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置：基础频率：≥3.0GHz，最大睿频：≥4.6GHz，核心/线程：≥6核12线程；≥8G内存，≥256G-SSD固态硬盘；具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1、Mic in≥1、LINE-out≥1、USB口≥6，Rj45≥1；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、删除等操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期可设置、私密和公开的设置。 3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供≥5种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 7.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、动作、退出等≥20种元素动画形式。 8.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 9.支持插入网页，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图等形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 10.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 11.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。 12.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 3.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 5.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。 6.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等≥14种学科教学工具。 7.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。 8.画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解；提供≥500个画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。 | 个 | 7 | 30000 | 210000
计算机（学生用） | 1、机型：国产处理器品牌台式机； 2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统， 4、内存：≥8GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽； 5、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6、显卡：集成显卡； 7、音频：集成声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术； 8、网卡：集成千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1，≥2个M.2；≥3个SATA 3.0接口；； 10、I/O扩展接口：≥8个USB接口，≥1个串口、≥2个PS/2接口； 11、键盘鼠标：USB接口防泼溅抗菌键盘；抗菌鼠标； 12、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程； 13、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 14、显示器：≥23.8英寸同品牌显示器，分辨率≥1920x1080、75HZ、VGA+HDMI+DP接口带原厂HDMI 线缆、 VESA标准安装孔； 15、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复，支持多种方式部署、支持多种操作系统备份与恢复； 16、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务，显示器提供三年免费上门换新售后服务 17、预装国产正版操作系统及常用软件 | 台 | 50 | 4569.6 | 228480
计算机（教师用） | 1、机型：国产处理器品牌台式机； 2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、缓存≥8MB； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统； 4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽； 5、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘，预留3.5英寸SATA硬盘仓位； 6、光驱：内置DVDRW光驱； 7、显卡：集成显卡； 8、音频：集成声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16, ≥2个PCIe x1，≥2个M.2；≥3个SATA 3.0接口；； 11、I/O扩展接口：≥8个USB接口，≥1个串口、≥2个PS/2接口； 12、键盘鼠标：USB接口防泼溅抗菌键盘；抗菌鼠标； 13、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程； 14、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积≤10L； 15、显示器：≥23.8英寸同品牌显示器，分辨率≥1920x1080、75HZ、VGA+HDMI+DP接口带原厂HDMI 线缆、 VESA标准安装孔； 16、一键恢复：独立操作系统之外的基于BIOS层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复，支持多种方式部署、支持多种操作系统备份与恢复； 17、保修服务：三年第二工作日上门免费保修服务，显示器提供三年免费上门换新售后服务 18、预装国产正版操作系统及常用软件 | 台 | 7 | 5040 | 35280
便携式计算机 | 1、机型：国产处理器便携式计算机； 2、处理器：主频≥2.7GHz、核心≥8个、末级缓存≥8MB； 3、内存：≥2*8GB DDR4内存,≥2个内存插槽； 4、硬盘：≥512GB SSD 硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、音频：双扬声器（功率2W*2）、双麦克风阵列； 7、网络：集成千兆网卡（RJ45接口）+ WiFi6无线网卡； 8、USB接口：≥5个USB接口，其中USB Type C接口数量≥3 ； 9、摄像头：≥720P物理防窥网络高清摄像头； 10、键盘：防泼溅背光键盘、高精度一体式触摸板； 11、电池：≥65Whr电池； 12、电源适配器：≥65W USB Type C电源适配器； 13、屏幕： ≥14英寸全高清IPS屏幕，色域≥100%sRGB、亮度≥300nits； 14、机身：铝合金金属机身，最厚处≤17mm； 15、固件：国产固件 16、重量（含电池）：≤1.5kg； 17、可靠性要求：平均无故障时间MTBF（m1）≥80万小时； 18、保修服务：三年上门免费保修服务（电池一年）。 19、预装国产正版操作系统及常用软件。 | 台 | 18 | 5040 | 90720
平板电脑 | 1、屏幕：≥11英寸护眼全面屏，屏占比85%，≥1920*1200分辨率，400尼特亮度，100%sRGB 色域，4096级亮度调节。 2、内存: ≥6GB 3、硬盘：≥128GB 4、机身：全金属机身 5、电池：≥7700mAh 容量电池 | 台 | 26 | 3200 | 83200
网络接入设备 | 4GE LAN/WAN, 云简平台管理，适用带宽1Gbps 端口2*GE（1个WAN口支持切换为LAN）；3*GE(2个LAN口支持切换为WAN)，带机量≥250，内置电源，额定范围：100～240V 50/60Hz | 台 | 12 | 784 | 9408
教师高清摄像机 | 1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素。 2.教师特写镜头水平视场角≥26°。全景镜头水平视场角≥43°。 3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。 4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：≥32Kbps ~ 16384Kbps。 5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。 6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。 7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。 8.摄像机接口：支持≥1路SDI，≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。 9.需支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。 10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器。 12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。 14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。 15配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。 16.需支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 台 | 3 | 5040 | 15120
常态化录播系统 | 1.录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置八核处理器主频≥2.4GHz、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。 2.录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 3.配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 4.具有多指智能手势识别息屏功能。 5.≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。 6.≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。 7.≥2路RS232控制接口。 8.≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘，可对主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。 9.录播主机内置≥2个5W的扬声器。 10.支持≥5路RJ45网口，其中≥4路为POE网口，支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。 11.支持H.265和H.264两种视频编码协议，，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。 12.支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13.主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 软件： 1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。 2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。 3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，≥6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。 4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。 5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的多种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置多种字体大小、字体颜色、字体背景颜色选择。 6.系统界面自带虚拟软键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。 7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。 8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。 9.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。 10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。 11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。 12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。 13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。 14.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 15.可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 16.采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。 17.系统需支持录制倒计时和循环记录功能，支持录制到U盘。 18.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。 19.需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能。 20.系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，可自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，支持自定义时长。 21.具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。 22.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。 23.内置微课制作功能，支持前景、人像、背景多层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。 24.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式。 25.支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差。 26.支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小； 27.具有抠像画面合成功能，内置≥5种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定多种画面布局样式； 28.不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。 29.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。 30.内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。 31.可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号等。 32.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。 33.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。 34.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 35.支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。 36.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 套 | 3 | 20000 | 60000
拾音器 | .指向性：心型指向性 .频率响应：20Hz~20KHz .灵敏度：12mV/Pa .阻抗：≤150Ω .负载阻抗：≥1kΩ .信噪比：65dB,1kHz at 1Pa .最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL .电流耗量：≤3mA 连接方式：Type XLR-3 | 台 | 6 | 1008 | 6048
交换机 | 交换容量≥88Gbps，MAC地址表：≥16K；24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X SFP+ 光口 | 台 | 6 | 952 | 5712
有源音箱 | 壁挂式有源音箱：额定功率2-30W/只。阻抗8欧姆，频响55Hz-18kHz，灵敏度85-92dB，信噪比>75dB. | 对 | 6 | 448 | 2688
服务器 | 1.处理器性能：核心数≥14；线程数≥28；主频≥2.4GHz。 2.内存大小：≥64G DDR4。 3.硬盘空间：≥4T 3.5寸SATA硬盘。 4.网络控制器：RJ45 千兆自适应以太网口。 5.需采用1U机架式安装。 | 台 | 3 | 22400 | 67200
资源管理平台 | 一、基础功能 1.系统架构：平台需采用B/S架构设计，支持主流浏览器访问。 2.用户管理：用户需支持通过手机号、微信扫码进行注册，通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录，根据不同的角色分配相应权限，需支持个人信息查看，在线修改密码，上传个性化头像。 3.平台布局：需支持自定义平台名称、LOGO，首页具有快速导航，至少包括新闻公告、直播活动、课程资源、教研活动等，支持自定义导航栏名称、顺序等，支持创建二级导航菜单。 4.新闻公告：可通过滚动播报方式显示新闻公告，支持标题检索，支持查看新闻公告详情，支持自定义公告类型，支持预编辑公告内容和定时发送。 5.设备管理：需支持录播设备管理，可远程预览录播画面、设备信息查看、设备状态监测、数量统计等。 6.后台管理：需支持查看存储空间使用情况，支持课程永久权限开启/关闭，支持个性化设置脚链。 7.一键置灰：需支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 8.强制播放：需支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源。 9.空间管理：需支持个人空间管理，至少包括教师空间、学生空间；支持查看个人课表信息，按照周课表显示，至少显示上课时间、节次、教室位置等信息，教室可通过课表快速创建直播课或远程互动课。 10.教师空间： （1）需支持查看教师个人创建的全部课程，至少包括普通课程、直播课程、教研活动、互动课程、收藏课程等。 （2）需支持查看我的课程列表，跳转至创建课程界面，具有课程管理调整接口。 （3）需支持查看直播课程列表，包括直播中、未开始、已结束的个人直播课程信息，具有快速创建直播活动和直播管理跳转接口。 （4）需支持查看教研活动列表，包括课例评课、直播教研、互动教研等所有个人教研活动，具有快速发起教研活动跳转接口。 （5）需支持查看互动课程列表，具有快速创建互动课程跳转接口。 （6）需支持查看教师个人收藏的所有活动/课程列表，可快速定位到详情。 11.学生空间：需支持查看学生个人的收藏列表，包含课程列表和直播列表。 12.班级群管理：需支持查看教师和学生所在的班级，可在班级群内发送文件和消息，支持查看班级公告，可在公告列表中查看历史公告内容。 二、资源管理 1.需支持查看录播资源列表，支持按资源名称/主讲人快速搜索，至少支持按教室、年级、学科、时间、使用情况、资源大小查询录播的视频资源。 2.需支持远程管理录播主机上的课程资源，支持批量删除、手动上传等，支持查看录播主机录制完成的通道画面和合成画面，并支持单个视频资源的播放、删除、上传和下载。 3.创建课程资源时，可自定义课程名称、封面、简介等；支持关联视频资源或手动上传；支持按主讲人、年级、学科、教材章节、知识点分类；支持指定可见范围； 4.需支持用户创建各类视频专辑，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整、便捷查询和统一管理。支持自定义系列课名称和封面，支持按照学科、年级等不同方式进行分类，支持设置观看权限。 5.课程资源至少包含精品课程、校园广播、专题课等，支持按名称、主讲人快速搜索课程资源，支持按模块、年级、学科筛选课程资源，支持手动新建、批量删除课程资源。 6.需支持Word、Excel、PPT、pdf、PNG、jpg等课件资源上传。 7.需支持精品课程视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持热度排行榜、播放排行榜、知识点菜单等展示优质课程资源。 三、直播点播 1.需基于HTML5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播、直播观看。 2.直播活动：可预览当前的直播活动，包含正在直播、即将开始和已经结束的直播活动，可通过快捷按钮跳转至直播活动主页，直播界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享。 3.直播分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享方式。 4.直播观看：观看过程中可发送文字聊天，需支持全屏播放和一键静音，支持高清和超清两个清晰度选择，方便用户在不同的带宽环境下观看直播。 5.语音转写：需支持直播活动语音转写功能，支持实时分析师生课堂中的语音并即时转译成文字，具有高频词功能，支持实时统计分析课中的高频词，并根据频次自动排序。 6.直播回放：支持预览已结束的直播活动，并根据播放量自动排行，回放界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享，至少包括海报分享、二维码分享、链接分享方式。 7.回放视频过程中可发送文字聊天，需支持全屏播放和一键静音，支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 8.精品课筛选：支持按年级、学科、时间日期筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持热度排行、播放量排行和知识点菜单展示优质课程资源。 9.系列课筛选：支持按年级、学科筛选所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持按播放量和发布时间排序，支持查看系列课简介、播放次数、关联资源数量、老师姓名等信息，支持课程资源列表，支持系列课收藏。 10.课程点播：可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、3倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 11.视频打点：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。 12.回放视频过程可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档，支持查看高频词云统计情况。 四、教研评课 1.至少支持课例评课、直播教研、互动教研三种教研模式，支持创建各年级、各学科的教研活动,支持自定义教研活动的封面、主题、内容、时间，支持上传教研相关的视频、图片、文档附件。 2.教研组管理：按学校要求自由可创建各年级、各学科的教研组，支持自定义教研组的名称、展示封面和内容简介，支持设置加入权限，支持邀请指定人员加入教研组。支持统一管理本校教研组，支持分享、编辑、解散和批量删除。 3.评课表管理：支持编辑和批量删除评课表，支持按学科要求自定义评课表，至少包含标题、引导语、评分项、主观意见，支持自定义每个评价指标的分值。 4.教研权限管理：支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持签到设置、评论开启、评课表模版设置，支持根据不同的学科选择指定的评课表。 5.课例评课管理：支持对指定的授课视频进行教研评价，首页可快速跳转至课例评课界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。 6.直播教研管理： （1）需支持对直播的课程进行在线评课教研，创建直播教研时可根据课表选择指定教室、指定时间段，支持设置直播人数上限，支持预制暖场素材。 （2）首页可快速跳转至直播教研界面，支持按年级、学科、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。 7.互动教研管理： （1）需支持对“互动课堂”进行教研评价，创建互动教研时可根据课表选择教师、主讲教室和听讲教室，支持预制暖场素材。默认互动教研视频为主讲教室合成画面，支持自由选择是否加入教师全景、学生全景画面。 （2）首页可快速跳转至互动教研界面，支持按年级、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人、时间快速搜索。 8.边看边评：教研人员在观看视频的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价，支持实时显示评价进度和得分情况，可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，至少支持0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、3倍速播放，支持自由拖动播放进度条。 五、数据统计 1.平台具有独立的数据看板界面，至少显示直播总量、录播资源、课程资源、教研活动等数据统计。 2.直播活动数据：具有播放量排行榜，支持查看直播总量和本月直播数，观看总数和本月观看量，支持查看各学科直播数据，包含今天、近7天、近30天的数据图表，可滚动播报直播动态，便于客户实时了解最新直播活动。 3.课程资源数据：支持查看课程资源数据统计、年级课程资源统计、课程播放排行榜、教师课程/学科课程统计等数据。 4.教研活动数据：具有热门教研和教研组课程排行榜，支持查看教研活动总数、观看人次、评课次数、教研教师数量、教研组总数等数据信息，实时显示近1周的动态。通过图表形式呈现人均教研活动学科分布、教研类型、教研组学科占比等数据信息，可滚动播报实时教研动态。 5.资源管理数据：以图表的形式呈现各学科录播资源数量、资源使用率、存储空间使用情况和不同视频时长的分布情况。 六、课堂教情分析 1.课堂教学行为分析：系统能自动识别的教师行为，至少包括讲授、巡视、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等；可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻； 2.展示模型：需支持以秒为颗粒度对教师讲授、师生互动、指导学生、教师提问、书写板书等教学行为进行分析。 3.教师巡视分析：需支持对教师巡视停留占比情况进行AI分析，可自动生成教师巡视停留模型热力图，要求轨迹图以教室3D模型形式直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。 4.课堂问题汇总：需支持对课堂中的问题类型和数量进行AI分析，可识别类型至少包括创新型、评价型、分析型、应用型、理解型、记忆型、非思维等，点击详情时间戳中对应的实时AI转写字幕可自动跳转到对应的视频节点。 5.学生回答情况分析：需支持按照肯定性回答、解释性回答、无回答等维度对学生回答情况进行分析，可汇总不同维度的回答次数和所占百分比，并可查看整堂课程中的回答问题情况详细分布。 6.支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T）：需支持根据图像识别全自动跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估，支持分别以学生行为时间和教师行为时间轴方式展示。 7.RT-CH教学模型：需采用RT-CH教学分析模型，自动生成矩阵图并判定授课类型属于对话型、练习型、混合型、讲授型课堂。 七、课堂学情分析 1.学生学习分析：系统能自动识别的学生行为，至少包括听讲、举手、读写、学生汇报、生生互动等，可统计每个维度的学习用时占比和时长，根据不同的学生行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻。 2.学生表情分析：需支持对学生的表情进行AI分析，至少包括消极、平静、开心、难过、生气、反感、害怕等，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点。 3.学生动作分析：需支持对学生的动作进行AI分析，至少包括趴桌子、举手、站立、回头等，可统计不同维度的人员数量、所占百分比和峰值时间，点击峰值时间可自动跳转到对应的视频节点。 4.课堂纪律分析：以班级维度进行班级出勤人数统计，至少包括应出席人数、迟到人数、早退人数等。 5.学生参与度和专注度分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的参与度和专注度进行分析统计，形成学生观课专注度和参与度曲线变化数据统计。 八、语音智能分析 1.语速分析：支持按照时间轴对整堂课程中的语速进行AI分析，可自动统计讲述字数和课程时长。支持查看每分钟节点的语速。 2.词汇分析：支持对整堂课程中的高频词和语气词进行AI分析，可自动统计教师在授课过程中的高频词和语气词，以及使用次数。 3.语音转写回看：观看视频过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持手动纠错，通过编辑功能，可手动修改语音转写的内容。 九、课程报告 1.AI课堂报告：能实现用户查阅并下载课堂的AI分析报告，报告至少包含课堂信息简介、课堂分析概括、教师行为时序、S-T教学行为分析、RT-CH教学分析、课堂问题详情、学生行为占比、学生参与度和专注度、课堂纪律、学生表情动作峰值、语速分析、高频词分布。 2.评课报告：能实现用户查阅并下载课堂的评课报告，报告至少包括针对该课程的点评次数、平均分、评课人数、观看人数、收藏数，详细查看评课表各评分项，评价教师和评价内容。 | 套 | 2 | 28000 | 56000
翻页笔 | 激光翻页笔 产品尺寸：(140*18*13)mm 激光距离：100米（空旷） 供电情况：1节7号电池 遥控技术：2.4GHz 系统支持：Win 11/10/8/7 国产操作系统 Andriod7.0及以上 | 个 | 8 | 140 | 1120
移动存储器 | 移动硬盘Micro USB (不低于USB3.2 Gen1) 写速130~150MB/s 读速130~150MB/s 系统兼容Windows / Mac/Android /Harmony 容量≥2TB | 个 | 8 | 627.2 | 5017.6
录音笔 | 存储内存：≥8G 内置电池容量：≥300mAh 充电接口：5V/1A Type - C 接口 音频格式：MP3、 WAV录音模式 一键录音 内置麦克风 | 个 | 10 | 357.28 | 3572.8
触控一体机 | 一、整机设计 1.整体采用合金边框包边设计，四角圆弧，安全抗冲击。产品具有两个笔槽，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。 2.屏幕尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、钢化玻璃。 3.整机具备2.1声道音箱，≥2个20W中高音音箱，≥1个20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。 4.红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（≥20点触控），触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。 5.设备需支持NFC传输功能：能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。 6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。 7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。 8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。 9.要求整机具有纸质护眼模式。 10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 11.处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。 12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。 15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单； 16.具有≥8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。 17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。 18.需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。 19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G,存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。 20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。 21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 22.需支持网络共享功能。 23.内置无线网络模块，支持无线网络连接。 24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持≥12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。 25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。 27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 28.OPS插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数≥80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置：基础频率≥3.0GHz，最大睿频≥4.6GHz，核心/线程≥6核12线程；内存不低于8G；硬盘不低于256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1个 、Mic in≥1个、 LINE-out≥1个、USB口≥6个，Rj45≥1个；内置有线网卡和无线网卡。 二、白板软件 备课 1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。 2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期、私密和公开的设置。 3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间。 4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。 5.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。 6.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 7.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。 8.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等≥7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。 9.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。 10.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。 11.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入、动作、退出等≥20种元素动画形式。 12.支持创建课堂活动，提供多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。 授课 1.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。 2.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。 3.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏等通用工具。 4.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。 5.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 6.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等≥14种学科教学工具。 7.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。 8.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开；提供≥500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。 三、同屏软件 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。 2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 3.支持≥6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。 4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作。 5.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。 6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。 | 套 | 1 | 31360 | 31360
合计 |  |  |  |  | 3115818.4

## 包2 物理、生物、化学实验室设备及仪器
物理实验室仪器
货物名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 核心产品
实验教学与管理信息系统 | 一、开放平台 1、统一认证管理 （1）支持用户的集中化和统一的管理，对各类应用进行认证集成，对用户提供统一的电子身份，支持统一的用户认证方式。 （2）支持单点登录，用户登录平台后，可直接访问已授权的应用系统或模块，。 （3）基于分级授权可有效控制用户对不同系统的访问操作权限，统一认证服务通过提供统一的认证服务、授权服务、集中管理用户信息、集中审计。 （4）支持与省平台对接，实现用户、资源、应用的互联互通。 2、统一数据标准 （1）支持建立各应用系统沟通和对外服务的统一接口标准和服务标准，实现数据格式定义、数据映射、数据转换、业务流程定义与运行、消息封装、路由、传输等具体服务。 （2）提供开放的接口程序：接口程序应开放，满足多种软件开发工具及不同操作系统通过接口程序进行数据交换需求。 3、统一数据： （1）平台采用B/S架构； （2）支持多级部署，区级和校级可根据具体功能分配，共同完成考务安排功能。 （3）支持通过权限分配和功能调配实现市-区-校三级部署，系统预留可对接的数据接口。 二、系统管理 1、用户管理 （1）支持对接人平台的用户账号统一管理，支持管理市级、区县级、校级用户账号信息。 （2）支持对各级账号的操作，包括创建、删除、修改、查询等。支持单个创建和批量导入。 （3）支持超级管理员创建、删除、修改、查询区域，创建区域时绑定区域管理员账号，用以满足区域管理者对下属学校的管理需求。 （4）支持账号查询功能，系统支持按学科、年级、班级、身份角色等多维度查询；支持关键字搜索查询。 2、角色管理 （1）支持对角色数据的操作，包括创建、删除、修改、查询等。可为每个角色赋予不同权限。 （2）支持对超级管理员、市级管理员、区级管理员、校级管理员等多个角色分配不同的权限。 （3）支持机构查询功能，所有接入平台的机构以树形结构的方式呈现，支持机构名称搜索功能，可快速定位机构名称。 3、菜单管理 支持对系统菜单统一管理，包含菜单名称、显示级别、数据存储路径等。 4、平台管理 （1）支持管理接入平台的各个子系统，支持新增、查询和快捷搜索功能。 （2）支持显示各子系统的名称、LOGO、禁用/开启等内容。 （3）支持编辑和删除已创建的子系统，支持修改子系统平台名称、logo等内容。Logo格式支持.jpg、.jpeg、.gif、.png等文件。 5、机构管理 （1）支持对各机构数据进行操作，包括创建、删除、修改、查询等。支持设置辖区内教育局、直管校、下级学校等组织结构。 （2）支持显示组织机构的名称、标识、LOGO、学段、状态和创建时间等信息。 （3）支持多种格式文件的LOGO上传，至少包含：.jpg、.jpeg、.gif、.png等格式。 三、基础数据管理 1、学段管理 支持对各学段信息的增、删、改、查，如初中、高中。支持查看各学段的标识信息、学段名称、创建时间等内容； 2、学科管理 （1）支持初中、高中学段的学科信息增、删、改、查，如：物理、生物、化学等； （2）支持查看各学科的详细信息，包含：标识信息、学科名称、创建时间等； （3）支持关联学段功能； （4）支持快捷搜索功能。 3、年级管理 （1）支持各年级信息的增、删、改、查功能，可根据各学校的实际情况自由创建年级名称； （2）支持查看各年级的详细信息，包含：年级标识、年级名称、创建时间等； （3）支持关联学段功能； （4）支持快捷搜索功能。 4、教学楼管理 （1）支持根据已创建的组织架构罗列详细的教学楼信息，支持以树形结构展示组织架构信息； （2）支持对辖区任意学校的教学楼信息进行管理，包括新增、查询、删除、修改； （3）支持自定义教学楼名称； （4）支持查看教学楼的详细信息，包含：所属学校、教学楼标识、教学楼名称、创建时间等。 （5）支持关键字搜索功能，当教育局下辖多所学校，且所管理的教学楼较多时，可通过查询功能快速定位教学楼信息。 5、教室管理 （1）支持对学校的各类教室进行统一管理，包括新增、查询、删除和修改； （2）具有教室类型管理功能：可根据实际需要自由设置教室类型，如：常规教室、实验室、创客室等；便于学校更精细化管理。 （3）支持查看各类型教室的详细信息，包含：所属学校、教室标识、教室名称、创建时间等。 （4）支持关键字搜索功能，当管理的教室数量较多时，可通过查询功能快速定位教室信息。 6、班级管理 （1）支持对学校的各个班级进行统一管理，包括新增、查询、删除和修改； （2）为了更行细化管理，在新增班级时需关联教室类型、教室名称、所属年级等信息，支持自由编辑班级名称。 （3）支持查看各个班级的详细信息，包含：所属学校、班级标识、班级名称、创建时间等。 （4）支持关键字搜索功能，当管理的班级数量较多时，可通过查询功能快速定位班级信息。 | 套 | 2 | 100000 | 200000 | △
数据采集器 | 1、支持多种（包括模拟接口和数字接口）传感器接口通道； 2、一体化设计，内含状态、电源指示灯； 3、内置有16路传感器采集通道； 4、有2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频不低于48Mhz； 7、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、内置蓝牙，支持八通道有线、无线数据采集； 9、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能包括：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； 10、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间，并记录每次使用的时长； 11、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 12、内置存储空间可记录≥1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 13、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口； 14、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 | 台 | 52 | 840 | 43680
实验数据采集处理软件 | 包含探究式分析及实验管理软件、物理辅助实验采集软件： 一、探究式分析及实验管理软件： 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，自主输入公式； 5、数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集； 二、物理辅助实验采集软件：自带实验模板，≥60个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。 | 套 | 50 | 300 | 15000
传感器用显示屏 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立采集功能、显示和无线功能： 1、内置≥1.8英寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。 2、内置大容量锂离子电池，电池可拆卸，可以通过内置USB接口充电； 3、内置无线传输模块，通过无线方式连接； 4、具有功能按键，可以实现开关、开始/暂停、蓝牙开关、调零、待机等功能； 5、屏幕要求具备电量提示、暂停提示和无线连接状态提示功能； 6、自带≥2个不同方位螺纹孔，用于与铁架台等传统设备固定； 7、支持在Windows、Android、Linux、鸿蒙、麒麟等系统平台进行实验应用。 | 台 | 50 | 780 | 39000
力传感器 | 1、量程：-50N~+50N；分辨率：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2、挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 4、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 6、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 7、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 261.25 | 13062.5
微力传感器 | 1、量程：-2N~+2N；分辨率：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 2、挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接； 3、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 4、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 6、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 7、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 266.2 | 13310
光电门传感器 | 1、分辨率：10μS；用于测量物体通过光电门的挡光时间、速度等，测量灵敏、精确 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 310 | 15500
加速度传感器 | 1、量程：-50m/s2~+50m/s2 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳，上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 229.35 | 11467.5
分体式位移传感器 | 1、量程：0cm ~200cm，分辨率：0.1cm; 可测量物体间的位移; 2、分为发射端和接收端，发射端内置可充电电池供电和开关； 3、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 4、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器。 | 只 | 50 | 441.1 | 22055
一体式位移传感器 | 1、量程：0.15m~6m，分辨率：0.01m; 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 250.25 | 12512.5
小量程位移传感器 | 1、量程：0.15mm~40mm，分辨率：0.1mm; 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 269.5 | 7007
旋转运动传感器 | 1、分辨率：0.2°； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 463.1 | 12040.6
温度传感器 | 1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 247.5 | 12375
表面温度传感器 | 1、量程：0℃~80℃，分辨率：0.1℃ 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 211.2 | 5491.2
热辐射传感器 | 1、量程 0 W/m2～1100W/m2 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 337.15 | 8765.9
声波传感器 | 1、量程：20Hz~10kHz 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 239.25 | 6220.5
相对光照度分布传感器 | 1、总长29mm 125点/mm， 分辨率：8μm 2、可以通过USB连接线直接与终端通讯；在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器。 | 只 | 26 | 397.1 | 10324.6
静电传感器 | 1、量程：-100nC~+100 nC，分辨率：1 nC； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 273.35 | 13667.5
磁感应强度传感器 | 1、量程：-100mT~+100mT 分辨率：0.01 mT； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 241.45 | 12072.5
压强传感器 | 1、量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个≥60ml注射器； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 484 | 24200
相对压强传感器 | 1、量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 509.3 | 25465
电流传感器 | 1、量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流； 2、鳄鱼夹导线，用于与多种电学仪器连接； 3、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 4、具有≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 6、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 7、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 268.4 | 6978.4
小计 |  |  |  |  | 530195.7
生物实验室仪器
货物名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价（元）
实验数据采集处理软件 | 包含探究式分析及实验管理软件、生物辅助实验采集软件： 一、探究式分析及实验管理软件： 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集； 二、生物辅助实验采集软件：自带实验模板，≥30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。 | 套 | 50 | 300 | 15000
数据采集器 | 1、支持多种传感器接口通道； 2、一体化设计，内含状态、电源指示灯； 3、内置有16路传感器采集通道； 4、有2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、内置蓝牙，支持八通道有线、无线数据采集； 9、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能分别为：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； 10、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间，并记录每次使用的时长； 11、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 12、内置存储空间可记录≥1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 13、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口； 14、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度，可以根据环境以及学生的生理情况实现科学用眼。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 | 只 | 50 | 840 | 42000
温度传感器 | 1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃；探头采用长度≥15cm金属杆2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 247.5 | 12375
溶解氧传感器 | 1、量程：0~20mg/L，分辨率：0.01mg/L2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 729.3 | 36465
溶解二氧化碳传感器 | 1、量程：0~20mg/L，分辨率：0.01mg/L2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 994.4 | 25854.4
光照度传感器 | 1、量程：0~8,000 lux，分辨率：1 lux ；2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、接口为RJ45接口，具有方向性和自锁功能；4、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； | 只 | 50 | 220 | 11000
二氧化碳传感器 | 1、量程：0~10000ppm， 分辨率：1ppm2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 536.25 | 13942.5
氧气传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 731.5 | 19019
相对湿度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 255.2 | 12760
pH 传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 50 | 401.5 | 20075
乙醇传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 269.5 | 7007
电导率传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 420.75 | 10939.5
色度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿；2、具有红、绿、蓝三种光可选择；3、也可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出；4、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯。 | 只 | 26 | 403.15 | 10481.9
相对压强传感器 | 1、量程：-100kPa~+100kPa，分辨率：0.01kPa；2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙小，灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 只 | 26 | 509.3 | 13241.8
浊度传感器 | 1、量程：0NTU~1000NTU，分辨率：1NTU；配比色皿；2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定。 | 只 | 26 | 403.15 | 10481.9
学生健康指标测量系统 | 内置采集板集成心电图传感器、脉率传感器、血氧传感器，配置电源适配器、数据线等。可同时测量心电图、血氧、脉率等人体生理指标。 | 套 | 2 | 5440 | 10880
紧急喷淋器 | 不锈钢，喷淋流量 120 L/min～180 L/min | 个 | 2 | 870 | 1740
洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，≥1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量≥12L/min～18L/min。 | 个 | 10 | 390 | 3900
灭火毯 | 玻璃纤维材质，≥1200 mm×1800 mm | 件 | 5 | 48.4 | 242
实验服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求。 | 件 | 120 | 33 | 3960
护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 120 | 2.5 | 300
乳胶手套 | 乳胶，一次性 | 副 | 200 | 1.6115 | 322.3
一次性PE手套 | PE材质 | 包 | 500 | 4.95 | 2475
一次性鞋套 | 100只/包，采用PE优质原料。 | 包 | 500 | 3.3 | 1650
小计 |  |  |  |  | 286112.3
化学实验室仪器
货物名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
危险化学品储存柜 | 1、规格≥900×500×1840（mm)。 2、外壳体全部采用≥1.0mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底侧部设置≥Φ120mm的进风口，进风口设有不锈钢可调风阀；柜体的底板中设有≥Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮；前轮后有2个手动调节罗杆。 4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂固定搁板；下层搁板外沿镶（警示红 ，警示蓝，警示黄），可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板有两排导风口，阶梯高度50mm。 5、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 6、隔热材料柜体应填充具有保温隔热作用的材料，材料应符合国家最新GB/T 1183的要求，（密度150㎏/m3，厚度：40mm）。 7、密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合国家最新GB16807的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5。） 8、机械锁存储柜上安装的机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 9、电子锁应符合国家最新GB 10409中5.3.3的要求。 10、电源应符合国家最新GB10409中5.5的要求。 11、附加装置应符合国家最新GB 10409中5.7的要求。 12、柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s。 13、通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。符合《中小学学生活动场所设施设备安全管理规范》的要求。 | 个 | 10 | 2581.15 | 25811.5
洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，≥1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量≥12L/min～18L/min。 | 个 | 5 | 390 | 1950
灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm。 | 件 | 10 | 48.4 | 484
实验服 | 可分为大、中、小号。1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求。 | 件 | 150 | 33 | 4950
护目镜 | 防护部分的材料应满足其功能的需要，且耐热、耐磨及耐酸碱腐蚀。镜片无屈光度，侧面完全遮挡。镜片表面应光滑、无划痕、波纹、气泡、杂质或其他可能有损视力的明显缺陷。镜架具有一定的强度，且佩戴舒适。用于抗冲击的镜片及眼护具，都应经受直径为22mm、重约45g钢球从1300mm高度自由落下的冲击。配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。其它性能指标应符合国家最新GB14866标准的规定。 | 个 | 150 | 4.95 | 742.5
防毒口罩 | 防毒口罩为E型（标色：黄）直接式半面罩，能防止吸入二氧化硫和其他酸性气体或蒸气。半面罩的泄漏率不应大于2%。半面罩头带应能够经受50N的拉力持续时间10s不发生破断。面罩应与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节，面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。其它性能指标应符合国家最新GB2890准的规定。 | 个 | 10 | 80.85 | 808.5
防毒口罩 | 防毒口罩为CO型（标色：白）直接式半面罩，能防止吸入一氧化碳气体气体。半面罩的泄漏率不应大于2%。半面罩头带应能够经受50N的拉力持续时间10s不发生破断。面罩应与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节，面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷。其它性能指标应符合国家最新GB2890-2009标准的规定。 | 个 | 10 | 24.2 | 242
耐酸手套 | 手套应无伤痕、气泡、斑点、污渍及其他有碍使用的缺陷。手套防护长度是在手套与酸碱液接触时，能起到有效隔离作用的长度应≥GB/T12624中表2所列出的对应号型手套的最短长度。进行不泄露性试验后，应无气泡逸出现象。进行耐渗透性试验后，应无渗透、龟裂、剥离、溶解，无明显膨胀、收缩和硬化等其化异域常现象发生。耐酸碱手套的机械性能中耐磨性、抗切割性、抗撕裂性和抗穿刺性等级必须达到3级以上。其它性能指标应符合AQ6102标准的规定。 | 副 | 10 | 8.25 | 82.5
一次性乳胶手套 | 耐酸碱：中号、小号、大号按4：3：3比例，厚度≥0.08mm（指尖厚度），符合GB10213标准。 | 盒 | 250 | 56.65 | 14162.5
化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量≥6L/次。 | 套 | 3 | 645.15 | 1935.45
废液分类回收桶 | 塑料制，25L。 | 个 | 25 | 25.85 | 646.25
电动离心机 | 转速≥4000r/min，容量5mL、10mL离心管各12支，无刷电机，带电锁，有定时器。 | 台 | 2 | 338.8 | 677.6
电加热器 | 密封式。 | 个 | 5 | 56.65 | 283.25
蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置。 | 台 | 2 | 774.4 | 1548.8
列管式烘干器 | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2、金属制作，防锈处理； 3、列管上端16个、Φ3mm的出风孔； 4、有良好接地装置； 5、性能：工作电压：AC220V、50Hz，电机（风扇）：30W，加热器：800W干燥气流温度50℃～60℃绝缘电阻大于20MΩ； 6、工作温度：-20℃～40℃相对温度：≤80%。 7、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下3项要求： 7-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 7-2、电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕； 7-3、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 8、参照国家最新GB21027《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。 | 台 | 5 | 242 | 1210
烘干箱 | 电热鼓风型。控温范围不大于250℃，温度均匀度限值为最高工作温度的±2.5%，温度波动度±1.0℃，24h内的温度稳定度不应大于最高工作温度的1.0%，功率≥600W。干燥箱工作空间的温度从35℃升至最高工作温度的时间不应大于120min。干燥箱应设有独立的超温保护装置。内胆尺寸≥350mm×350mm×350mm。其它性能指标应符合国家最新GB/T30435标准的规定。 | 台 | 5 | 952.05 | 4760.25
学生电源 | 1、输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（1％U标＋0.1V）； 2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程≥4mm的铜接线柱； 3、有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断； 4、连续工作时间≥8h。 5、参照JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 5-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 5-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 6、参照国家最新GB21027《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料均未检出。 | 台 | 50 | 96.8 | 4840
教学电源 | 交流输出2V～12V，额定电流5A，每2V为一档；直流稳压输出为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档，额定电流2A；直流大电流短时输出40A、8s自动关断；各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V；直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V）；电压稳定性不大于2％U标＋0.1V；负载稳定度不大于2％U标＋0.1V；电源电压保持220V，满载时纹波电压不大于0.1％U标；除直流大电流短时输出外，交流输出和直流稳压输出有过载保护；其它性能指标应符合现行JY/T0361标准的规定。 | 台 | 5 | 274.45 | 1372.25
磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，搅拌速度0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃。 | 个 | 18 | 169.4 | 3049.2
仪器车 | ≥600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg。 | 辆 | 15 | 387.2 | 5808
试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm。 | 个 | 50 | 45.1 | 2255
实验用品提篮 | 木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm。 | 个 | 15 | 169.4 | 2541
一字螺丝刀 | 规格Φ6mm，长150mm。工作部件带磁性，硬度不低于48HRC。旋杆采用GB/T1298规定的碳素工具钢或同等以上的材料制造，长度≥100mm，应经镀铬防锈处理。手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。螺钉旋具旋柄不应有裂纹、缩孔、气泡、漆膜流痕等影响外观和使用性能的缺陷。其它性能指标应符合国家标准GB/T10635的规定。 | 支 | 5 | 2.42 | 12.1
十字螺丝刀 | 规格Φ6mm，长150mm。工作部件带磁性，硬度不低于48HRC。旋杆采用GB/T1298规定的碳素工具钢或同等以上的材料制造，长度≥100mm，应经镀铬防锈处理。手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。螺钉旋具旋柄不应有裂纹、缩孔、气泡、漆膜、流痕等影响外观和使用性能的缺陷。其它性能指标应符合国家标准GB/T10635的规定。 | 支 | 5 | 2.42 | 12.1
钢丝钳 | 规格160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m扭转角15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，剪切力580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度≥22°；嘴顶缝隙不大于0.4mm。钢丝钳的硬度等其他技术要求应符合GB/T6290的各项规定。其它性能指标应符合QB/T2442.1标准的规定。 | 把 | 5 | 12 | 60
钢锤 | 规格0.25kg羊角锤。全长不大于305mm，锤头长不大于105mm，最大开口7mm，其他技术要求应符合GB/T13473的相关规定。其它性能指标应符合QB/T1290.8标准的规定。 | 把 | 5 | 12.65 | 63.25
三角锉 | 规格长250mm，带柄，直线度：宽面0.08mm，狭面0.10mm，齿高应≥法向齿距的35％，硬度62HRC以上，锉柄部硬度，从柄尖起全长五分之三区域不得高于38HRC。其它性能指标应符合GB/T5806标准的规定。 | 个 | 5 | 8.8 | 44
民用剪刀 | 规格3号，A型，全长153mm±4mm，剪头长73mm±3mm。剪头刃口材料含碳量大于0.35%，材料质量应符合GB/T699规定。剪刀刃口硬度≥52HRC；两片刃口对应点硬度差不大于4HRC。剪刀剪切性能应手感轻松、均匀，剪布锋利，不咬口、崩口、变形。其它性能指标应符合QB/T1966标准的规定。 | 把 | 15 | 4.95 | 74.25
玻璃瓶盖开启器 | 钢制。 | 套 | 2 | 3 | 6
玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管。 | 个 | 2 | 20.9 | 41.8
打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组≥4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦。 | 套 | 10 | 8.8 | 88
打孔夹板 | 硬木或硬塑料制。 | 个 | 5 | 13.75 | 68.75
打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm。 | 个 | 6 | 10.45 | 62.7
电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头。工作电压＜36V | 台 | 5 | 480 | 2400
托盘天平 | 规格100g，分度值为0.1g。天平的结构应坚固耐用。天平无论是否装配秤盘均能达到平衡。天平的左右两秤盘质量差不应大于0.5倍检定分度值。天平处于平衡状态时，施加一个等于所加载荷下最大允许误差绝对值的额外载荷，指针由此引起的恒定位移不应小于1个分度。在重复性条件下，对同一载荷多次称量所得的结果之差，不应大于天平在该秤量最大允许误差的绝对值。其它性能指标应符合QB/T2087标准的规定。 | 台 | 25 | 45.1 | 1127.5
托盘天平 | 规格500g，分度值为0.5g。天平的结构应坚固耐用。天平无论是否装配秤盘均能达到平衡。天平的左右两秤盘质量差不应大于0.5倍检定分度值。天平处于平衡状态时，施加一个等于所加载荷下最大允许误差绝对值的额外载荷，指针由此引起的恒定位移不应小于1个分度。在重复性条件下，对同一载荷多次称量所得的结果之差，不应大于天平在该秤量最大允许误差的绝对值。其它性能指标应符合QB/T2087标准的规定。 | 台 | 5 | 72.6 | 363
电子天平 | 规格100g，分度值0.0001g。天平表面镀层或涂层应色泽均匀，不应有显见露底、起层、起泡、起皱、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。数字读数显示器应亮度均匀，数字显示应完整清晰，无显见的歪斜现象。被测物体在秤盘上应平稳，不应产生滑落的现象。同一载荷多次称量结果之间的差值，不应大于天平在该载荷下示值的最大允许误差的绝对值。同一载荷在不同位置的示值误差，不应大于天平在该载荷下示值的最大允许误差。其它性能指标应符合国家最新GB/T26497标准的规定。 | 台 | 2 | 2420 | 4840
电子天平 | 规格200g，分度值0.01g。天平表面镀层或涂层应色泽均匀，不应有显见露底、起层、起泡、起皱、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。数字读数显示器应亮度均匀，数字显示应完整清晰，无显见的歪斜现象。被测物体在秤盘上应平稳，不应产生滑落的现象。同一载荷多次称量结果之间的差值，不应大于天平在该载荷下示值的最大允许误差的绝对值。同一载荷在不同位置的示值误差，不应大于天平在该载荷下示值的最大允许误差。其它性能指标应符合国家最新GB/T26497标准的规定。 | 台 | 50 | 209.55 | 10477.5
电子天平 | 规格1000g，分度值0.1g。天平表面镀层或涂层应色泽均匀，不应有显见露底、起层、起泡、起皱、斑痕或擦伤、划痕等缺陷。数字读数显示器应亮度均匀，数字显示应完整清晰，无显见的歪斜现象。被测物体在秤盘上应平稳，不应产生滑落的现象。同一载荷多次称量结果之间的差值，不应大于天平在该载荷下示值的最大允许误差的绝对值。同一载荷在不同位置的示值误差，不应大于天平在该载荷下示值的最大允许误差。其它性能指标应符合国家最新GB/T26497标准的规定。 | 台 | 5 | 177.65 | 888.25
红液温度计 | 规格0℃～100℃，分度值1℃，示值误差±1.5℃，局部浸没式。温度计的刻度线应与毛细管的中心线垂直。刻度线、刻度值和其他标志应清晰。在温度计上、下限温度的刻度线以外，应标有≥该温度计最大允许误差的展刻线。感温液柱上升时不应有明显的停滞或跳跃现象，下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。有机液体的液柱应显示清晰、无沉淀。玻璃棒和玻璃套管应平直，无明显的弯曲现象。其它性能指标应符合JB/T9262标准的规定。 | 支 | 30 | 2.42 | 72.6
水银温度计 | 规格0℃～200℃，分度值1℃，示值误差±1.5℃，局部浸没式，有保护套。温度计应选用符合标准要求的玻璃制造，各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。温度计用汞应符合GB913中的要求；感温液应纯洁、干燥；在常压下，在测量范围内，所充感温液应不蒸发和凝结。在上下限之外应有展刻线，其值≥允许示值误差。其它性能指标应符合JB/T9262标准的规定。 | 支 | 5 | 3.85 | 19.25
数字测温计 | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏。 | 台 | 2 | 26.5 | 53
电子秒表 | 电子秒表为专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥ 1.5 年。秒表盘面应清洁，液晶屏显示清晰、表玻璃透明、无划痕，各种字符图案应准确、清晰，不应有明显缺陷和瑕疵。石英秒表的玻璃、后盖、按键及镶嵌的装饰件与表壳体配合应牢固。其它性能指标应符合 国家最新GB/T 22778标准的规定。 | 个 | 30 | 13.5 | 405
多用电表 | 1、整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 9、参照JY0001《教学仪器设备产品的一般质量要求》标准，满足以下2项要求： 9-1、教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 9-2、塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。且其检测结果均为与标准要求一致。 10、参照GB21027《学生用品的安全通用要求》标准，可迁移元素mg/kg（锑、钡、铬、汞、砷、镉、铅、硒）其检测结果为黑色塑料钡：9（技术标准要求：钡≤1000mg/kg），其他均未检出。 | 只 | 5 | 64.35 | 321.75
直流电流表 | 直流电流表为 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％。指针长度不短于 45 mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的 1/2，指针与表盘的距离不超过 1.6 mm。表壳的结构造型和所有的材质应有足够的强度。其它性能指标应符合 JY/T 0330-1993 标准的规定。 | 只 | 50 | 22.5 | 1125
灵敏电流计 | 规格 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω。指针长度不短于 45 mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的 1/2，指针与表盘的距离不超过 1.6 mm。表壳的结构造型和所有的材质应有足够的强度。其它性能指标应符合 JY/T 0330-1993 标准的规定。 | 个 | 50 | 22.5 | 1125
演示电流电压表 | 2.5级，检流高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。共有十四档测量量程。 主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、重量：≤1Kg | 台 | 5 | 345 | 1725
酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，仪器基本误差±0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂。其它性能指标应符合JB/T9283标准的规定。 | 台 | 40 | 56.65 | 2266
教学支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸≥210mm×135mm；立杆长610mm，直径11.3mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。2、附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，垂直夹二只，烧瓶夹一只构成。整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 50 | 36 | 1800
试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm。 | 个 | 20 | 12.1 | 242
漏斗架 | 木制或塑料制。 | 个 | 5 | 15 | 75
滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚。 | 个 | 50 | 24.2 | 1210
滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽。 | 个 | 50 | 12.65 | 632.5
多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽。 | 个 | 50 | 3.85 | 192.5
移液管架 | 塑料制 | 个 | 50 | 27 | 1350
比色管架 | 塑料制，6 孔 | 个 | 50 | 18 | 900
升降台 | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm。 | 个 | 50 | 60 | 3000
量筒 | 标称容量 10 mL，容量允差 ±0.10 mL，最小分度 0.2 mL。量筒全高 135 mm，最高标线到内底最小距离 70 mm，最高标线到筒顶最小距离 25 mm，最小壁厚 1.0 mm。分度线宽不大于 0.3 mm。口边应熔光，应与量筒轴线相垂直。量简的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。耐水等级达到 GB/T 6582 的 HGB 3 级。其它性能指标应符合国家最新 GB/T 12804标准的规定。 | 个 | 50 | 2.2 | 110
量筒 | 标称容量 25 mL，容量允差 ±0.25 mL，最小分度 0.5 mL。量筒全高 160 mm，最高标线到内底最小距离 85 mm，最高标线到筒顶最小距离 25 mm，最小壁厚 1.0 mm。分度线宽不大于 0.4 mm。口边应熔光，应与量筒轴线相垂直。量简的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。耐水等级达到 GB/T 6582 的 HGB 3 级。其它性能指标应符合 国家最新GB/T 12804标准的规定。 | 个 | 60 | 3 | 180
量筒 | 标称容量 50 mL，容量允差 ±0.25 mL，最小分度 1.0 mL。量筒全高 195 mm，最高标线到内底最小距离 110 mm，最高标线到筒顶最小距离 30 mm，最小壁厚 1.0 mm。分度线宽不大于 0.4 mm。口边应熔光，应与量筒轴线相垂直。量简的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。耐水等级达到 GB/T 6582 的 HGB 3 级。其它性能指标应符合国家最新 GB/T 12804标准的规定。 | 个 | 50 | 3 | 150
容量瓶 | 规格：100mL。1.瓶全高160±10㎜，瓶身最大径60±5mm，瓶颈高100±10㎜，瓶颈外径16±1mm，壁厚≥0.9mm。2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。4.容量允差：≤±0.24ml（标准温度20℃时）。5.底部无结石、节瘤存在。6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 50 | 9 | 450
容量瓶 | 规格：250ml。1.瓶全高220±10㎜，瓶身最大径80±5mm，瓶颈高130±10㎜，瓶颈外径19±1mm，壁厚≥0.9mm。2.刻线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm。3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。4.容量允差：≤±0.24ml（标准温度20℃时）。5.底部无结石、节瘤存在。6.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 20 | 12 | 240
容量瓶 | 规格：500ml。1.瓶全高280±15㎜，瓶身最大径95±8mm，瓶颈高160±10㎜，瓶颈外径24±1.5mm，壁厚≥0.9mm；2.刻度线清晰、完整。造型规整，壁厚偏差小于0.6mm；3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性；4.容量允差：≤±0.4ml（标准温度20℃时）；5.底部无结石、节瘤存在。6、应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 30 | 18.7 | 561
滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 4 | 53.35 | 213.4
移液管 | 1mL，移液管是一种量出式仪器，只用来测量它所放出溶液的体积。它是一根中间有一膨大部分的细长玻璃管。其下端为尖嘴状，上端管颈处刻有一条标线，是所移取的准确体积的标志。尺寸：全长280±1mm，管径3.8±0.5mm；膨大部分长度35±1mm，管径5.8±0.5mm；移线刻度长22±1mm；精确度0.01ml。 | 支 | 60 | 4.95 | 297
移液管 | 2mL，尺寸：全长320±1mm，管径4.8±0.5mm；膨大部分长度48±1mm，管径8±0.5mm；移线刻度长20±1mm；精确度0.01ml。 | 支 | 60 | 4.95 | 297
移液管 | 5mL，尺寸：全长400±1mm，管径5.4±0.5mm；膨大部分长度48±1mm，管径12±0.5mm；移线刻度长26±1mm；精确度0.01ml。 | 支 | 60 | 4.95 | 297
移液管 | 10mL，尺寸：全长470±1mm，管径6.5±0.5mm；膨大部分长度60±1mm，管径15±0.5mm；移线刻度长37±1mm；精确度0.01ml。 | 支 | 60 | 6.6 | 396
具支试管 | φ18mm×180mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 50 | 1.6115 | 80.575
具支试管 | Ф20mm×200mm1．规格：试管外径Φ20mm；试管高200mm；壁厚1.2mm；支管距口高30mm；支管长35mm；支管外径7mm。2．管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象。3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 50 | 1.7765 | 88.825
硬质玻璃管 | Ф15mm×150mm1.外形尺寸：全管长150±5mm，壁厚≥1.2mm。2.热稳定性≥200℃。3.用料：钠钙玻璃。4.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 50 | 1.2925 | 64.625
硬质玻璃管 | Ф20mm×250mm1.外形尺寸：全管长250±5mm，壁厚≥1.2mm。2.热稳定性≥200℃。3.用料：钠钙或硅硼玻璃。4.外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。5.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 50 | 1.936 | 96.8
烧杯 | 5mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 100 | 2.4 | 240
烧杯 | 10mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 100 | 2.42 | 242
烧杯 | 25ml 1.壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。2.急冷温差≥200℃。3.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 100 | 2.75 | 275
烧杯 | 1.规格：50ml。2.尺寸：杯身外径：42±1mm；杯身高：55±2mm；壁厚：≥0.8mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 120 | 3.3 | 396
烧杯 | 1．规格：100ml。2．尺寸：杯身外径：50±1mm；杯身长：60±2mm；壁厚：≥0.9mm。3．底部不允许有结石、节瘤存在。4．产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 150 | 3.9 | 585
烧杯 | 1．规格：500ml。2．尺寸：杯身外径：88.5±1.5mm；杯身长：117±2mm；壁厚：≥1.4mm。3．底部不允许有结石、节瘤存在。4．产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 6.5 | 325
烧杯 | 1．规格：1000ml。2．尺寸：杯身外径：112±2mm；杯身长：152±4mm；壁厚：≥1.6mm。3．底部不允许有结石、节瘤存在。4．产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 50 | 9.9 | 495
烧瓶 | 圆底，长颈，250mL．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 50 | 4.5 | 225
烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 50 | 4.5 | 225
烧瓶 | 圆底，长颈，500mL．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 50 | 10.5 | 525
烧瓶 | 平底，长颈，250mL．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 25 | 4.5 | 112.5
锥形瓶 | 100ml1.规格：锥形，100ml。2．尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 100 | 3.6 | 360
锥形瓶 | 250ml1．规格：锥形，250ml。2．尺寸：瓶底直径：82±1mm；瓶全高：144±3mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1mm；瓶颈内径：30±2mm；颈高：34±2mm；壁厚：≥1.2mm。3．底部不允许有结石、节瘤存在。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50 | 4.5 | 225
蒸馏烧瓶 | 1．规格：250ml2.全高：220mm；瓶体外径：88mm；瓶颈外径：25mm；支管外径：8mm；3.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 100 | 9 | 900
三口烧瓶 | 250mL．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 20 | 17.6 | 352
集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片。1. 外形尺寸要求：全高100±2mm，瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈直径34±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。2. 毛玻片：边长50×50mm，厚2～3 mm。3. 玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。4. 玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 | 个 | 150 | 2.75 | 412.5
集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片1. 外形尺寸要求：全高130±6mm，瓶身高77±5mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径40±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。2. 瓶盖边长60×60mm，盖厚2～3mm。3. 瓶盖毛玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。4. 玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 3.3 | 330
集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 25 | 4 | 100
液封除毒气集气瓶 | 1．规格：250ml。2.液封除毒气集气瓶由长颈集气瓶，开瓶口盖和配胶塞燃烧匙配成一套。做氯气、氧气的部分性质实验。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 25 | 22.5 | 562.5
广口瓶 | 60ml1.外形尺寸要求：瓶身高52±4mm，瓶肩高13±2mm，瓶颈高15±2mm，瓶身径42±1mm，瓶颈径25±2mm，壁厚≥1mm，底厚≥1.5mm2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 3 | 300
广口瓶 | 125ml1.外形尺寸要求：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高23±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 3.3 | 330
广口瓶 | 250ml1.外形尺寸要求：瓶身高77±4mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径34±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 4 | 400
广口瓶 | 500ml1.外形尺寸要求：瓶身高98±8mm，瓶肩高32±2mm，瓶颈高30±3mm，瓶身径84±3mm，瓶颈径40±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过5个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积4×8mm；透明疙瘩不超过3个，最大允许直径3mm。 | 个 | 50 | 5.4 | 270
茶色广口瓶 | 60ml1.瓶色为茶色（或棕色）。2.外形尺寸要求：瓶身高52±4mm，瓶肩高13±2mm，瓶颈高15±2mm，瓶身径42±1mm，瓶颈径25±3mm。壁厚≥1mm，底厚≥1.5mm。3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。4.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。5.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。 | 个 | 100 | 3 | 300
茶色广口瓶 | 125ml1.瓶色为茶色（或棕色）。2.外形尺寸：瓶身高61±4mm，瓶肩高21±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径56±2mm，瓶颈径29±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。4.允许玻璃缺陷：1mm直径一下的砂粒不超过3个；面积在3mm×6mm以下的气泡不超过2个；直径在2mm以下的透明疙瘩不超过2个。5.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。 | 个 | 100 | 3.6 | 360
茶色广口瓶 | 250ml1.瓶色为茶色（或棕色）。2.外形尺寸：全高130±5mm，体高105±4mm，瓶身直径70±2mm，瓶口直径34±2mm。壁厚1.3mm，底厚2.0mm，塞高23±2mm。3.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。4.允许玻璃缺陷：1mm直径一下的砂粒不超过3个；面积在3mm×6mm以下的气泡不超过2个；直径在2mm以下的透明疙瘩不超过2个。5.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。 | 个 | 100 | 5.4 | 540
细口瓶 | 60ml1.外形尺寸要求：全高85±5mm，瓶体高60±4mm，瓶身径44±2mm，壁厚1mm，瓶底厚1.5mm，瓶口直径18±1mm，瓶塞高24±2mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 2.7 | 270
细口瓶 | 125ml1.外形尺寸要求：瓶身高60±4mm，瓶肩高18±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径54±2mm，瓶颈径20±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.无严重玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 | 个 | 200 | 3 | 600
细口瓶 | 250ml1.外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.无严重玻璃缺陷：砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 3.9 | 390
细口瓶 | 500ml1.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。2.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.无严重玻璃缺陷。砂粒不超过3个，最大允许直径1mm；气泡不超过2个，最大允许面积3×6mm；透明疙瘩不超过2个，最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 5 | 500
细口瓶 | 1000ml1.全高200±8mm，瓶体高162±6mm，瓶身径106±3mm，壁厚1.7mm，瓶底厚2.5mm，瓶口直径29±1mm，瓶塞高32±2mm。2.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过5个；最大允许直径1.5mm，气泡不超过2个；最大允许面积6×10mm，透明疙瘩不超过4个；最大允许直径5mm。 | 个 | 100 | 8 | 800
细口瓶 | 3000mL1.全高260±8mm，瓶体高250±6mm，瓶身径130±3mm，壁厚2mm，瓶底厚3mm，瓶口直径44±1mm，瓶塞高38±2mm。2.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过5个；最大允许直径1.5mm，气泡不超过2个；最大允许面积6×10mm，透明疙瘩不超过4个；最大允许直径5mm。 | 个 | 15 | 27 | 405
茶色细口瓶 | 茶，60ml1.外形尺寸要求：全高85±5mm，瓶体高60±4mm，瓶身经44±2mm，壁厚1mm，瓶底厚1.5mm，瓶口直径18±1mm，瓶塞高24±2mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过3个；最大允许直径1mm，气泡不超过2个；最大允许面积3×6mm，透明疙瘩不超过2个；最大允许直径2mm。 | 个 | 100 | 3 | 300
茶色细口瓶 | 茶，125ml1.瓶色为茶色（或棕色）。2.外形尺寸要求：瓶身高60±4mm，瓶肩高18±2mm，瓶颈高22±2mm，瓶身径54±4mm，瓶颈径20±2mm。壁厚≥1.2mm，底厚≥1.8mm。3.瓶口圆正，刻度清晰，造型规整，无毛刺、无歪斜。磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。4.无严重玻璃缺陷。 | 个 | 100 | 3.6 | 360
茶色细口瓶 | 茶，250ml1.外形尺寸要求：瓶身高77±6mm，瓶肩高25±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。2.瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.无严重玻璃缺陷。 | 个 | 100 | 5.4 | 540
茶色细口瓶 | 茶，500ml1.外形尺寸要求：瓶身高100±6mm，瓶肩高30±2mm，瓶颈高28±2mm，瓶身径70±2mm，瓶颈径25±2mm。壁厚≥1.3mm，底厚≥2mm。2.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.无严重玻璃缺陷。 | 个 | 10 | 6.5 | 65
茶色细口瓶 | 茶，1000ml1.全高200±8mm，瓶体高162±6mm，瓶身经106±3mm，壁厚1.7mm，瓶底厚2.5mm，瓶口直径29±1mm，瓶塞高32±2mm。2.瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。3.玻璃缺陷：砂粒不超过5个；最大允许直径1.5mm，气泡不超过2个；最大允许面积6×10mm，透明疙瘩不超过4个；最大允许直径5mm。 | 个 | 10 | 9 | 90
茶色细口瓶 | 茶，3000ml，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5 | 33 | 165
下口瓶 | 5000mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 101.75 | 1017.5
滴瓶 | 30ml1．规格：30ml。2．滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3．滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。4．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 120 | 2.75 | 330
滴瓶 | 60ml1．规格：60ml。2．滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。3．滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。4．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 120 | 2.75 | 330
茶色滴瓶 | 茶，30ml1．规格：茶色，30ml。2．滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3．滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。4．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 150 | 2.75 | 412.5
茶色滴瓶 | 茶，60ml1．规格：茶色，60ml。2．滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。3．滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2－5mm。4．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 150 | 2.16 | 324
称量瓶 | φ25mm×40mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10 | 5.4 | 54
酒精灯 | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5.灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。9．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 50 | 3 | 150
酒精灯 | 250mL，单头，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 10 | 3.5 | 35
酒精灯 | 250mL，双头，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 10 | 22.55 | 225.5
抽滤瓶 | 规格：500ml。1.瓶全高200±5mm，瓶身高160±5mm，瓶颈高40±3mm，瓶底外径115±5mm，支管外径10±2mm，支管长55±15mm，壁厚≥2mm，底厚≥4mm。2.仪器形状规整，在工作台面上放置平稳。3.瓶身存在气泡最大尺寸不超过8mm，2mm以上气泡不超过3个。存在沙粒最大尺寸不超过1mm，数量少于2个。透明疙瘩最大尺寸不超过3mm，数量少于3个。4.应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 10 | 19.25 | 192.5
干燥器 | 规格：白色、160ml。1.应选用钠钙玻璃制备，干燥器成型规整，在台面放置平稳、可靠。2.盖与器身结合处磨砂处理，砂面宽≥20mm。3.气密性良好。4.器身：高80±6mm，内径150±5mm，器底直径140±5mm，底高60±6mm。壁厚5±2mm，底厚6±2mm。5.器盖：全高75±5mm，边高10±2mm。6.瓷板直径：135mm。7.理化性能符合GB6579，GB6580规定。 | 个 | 10 | 45 | 450
气体发生器 | 规格：250ml。1.产品由底部带孔、颈部为圆球状的磨口试管（附胶塞）及具支、磨口锥形烧瓶构成。2.外形尺寸：试管及烧瓶壁厚均大于9mm。试管口直径24mm，颈部球径38mm，全长180±5mm。烧瓶底径80mm，高140mm，支管外径8mm，支管长30mm。4#胶塞。3.理化性能符合GB6579，GB6580标准的规定。4.仪器外观无明显的结石、节瘤、气泡等玻璃缺陷。 | 个 | 10 | 87 | 870
冷凝管 | 规格：直固，300mm。1.外形尺寸：外套管长300±10mm，外径33±1.5mm，上管长80±10mm，外径23±1mm，下管长100±10mm，下管外径12±0.5mm，进出水管口径4±1mm，内芯外径11±0.5mm，内芯、外套管厚＞1.2mm，下管厚＞1.5mm。2.造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 60 | 13.2 | 792
冷凝管 | 球形，300mm，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 5 | 20.35 | 101.75
牛角管 | 规格：弯形，Φ18mm×150mm。1.外形尺寸：套厚＞1.3mm，上管外径18±1mm,下管外径9±1mm。2.造型规整，弯角处不得偏瘪，无严重玻璃缺陷。3.内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 50 | 3 | 150
漏斗 | 1.规格：60mm。2.漏斗口径：60mm±2mm；厚度：约2mm。3.漏斗：50mm±1mm；斗柄外径：Φ9mm－10mm；斗柄长60mm±5mm；漏斗角度：60º。4.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。5.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。6.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 100 | 3.6 | 360
漏斗 | 1．规格：90mm。2．漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm。3．漏斗：72mm±1mm；斗柄外径：Φ10mm－11mm；斗柄长90mm±5mm；漏斗角度：60º。4．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。5．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3－5mm。6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 30 | 4.5 | 135
安全漏斗 | 1.直形。2.漏斗口径：40mm±2mm。3.口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。4.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 25 | 4.4 | 110
安全漏斗 | 1．双球。2．漏斗口径：40mm±2mm。3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 个 | 10 | 7.5 | 75
分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 100 | 24.2 | 2420
分液漏斗 | 球形，50mL，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 100 | 22.5 | 2250
三通连接管 | T 形，Φ 7 mm ～ Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 125 | 0.968 | 121
三通连接管 | Y 形，Φ 7 mm ～ Φ8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 125 | 0.968 | 121
滴管 | 100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 100 | 0.6435 | 64.35
滴管 | 150 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 支 | 100 | 1.2 | 120
离心管 | 1.离心管容量10ml。2.外形尺寸：全长110±5mm，圆柱管径17mm，壁厚0.7mm。3.成型规整。4.应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。5.产品应无严重玻璃缺陷。外观符合JY0001标准的要求。 | 支 | 50 | 2.0955 | 104.775
干燥管 | 单球，150mm1.外形尺寸：长度150±5㎜，壁厚1±0.2㎜，球径35±3㎜。2.无严重玻璃缺陷。3.应力：在偏光仪下呈紫红色或扩散淡蓝色。 | 支 | 150 | 3.5 | 525
干燥管 | U型，Ф15mm×150mm1.外形尺寸：全长150±8㎜，外径15±1.8㎜，两管距60㎜，管厚1.2㎜，支管长25±3㎜，支管外径5.5±0.5㎜，支管位置距上口25±3㎜。2.U形管弯度正确平行，无明显膨大或扁瘪，两管无过分歪斜。3.无严重玻璃缺陷。4.应力：在偏光仪下呈紫红色或扩散淡蓝色。 | 支 | 150 | 3 | 450
干燥管 | U型，φ20mm×200mm，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 15 | 3.6 | 54
干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 15 | 3.5 | 52.5
干燥塔 | 250mL，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 10 | 33 | 330
比色管 | 25mL1、外形尺寸：全长170±2mm，外径20±1mm。刻度线长100mm。2、管口磨砂，配六角玻璃塞，底部平正，厚薄均匀，不得有刺手现象。3.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。4.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 150 | 6.6 | 990
玻璃活塞 | 1．直形。2．活塞芯孔径2mm；活塞芯中心径12mm；活塞壳长30mm；活塞接管长120mm；活塞接管外径Φ7－8mm；活塞接管厚1.2mm。3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以≥芯孔直径。4．管口烘光不得有缺损块口。5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准。6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口。7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 | 支 | 25 | 12.6 | 315
玻璃活塞 | T形，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 10 | 25 | 250
圆水槽 | φ200mm×100mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 40 | 18 | 720
圆水槽 | φ270mm×140mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20 | 34 | 680
钴玻璃片 | 焰色反应玻璃片。 | 个 | 100 | 5.5 | 550
结晶皿 | 80mm1.由硼硅玻璃制造。2.器口直径80±3mm，皿高45±3mm，皿厚1—1.5mm。3.皿壁厚薄均匀，造形规整。4.无严重玻璃缺陷。其中气泡不超过3个，最大允许直径2.0mm，透明疙瘩不超过3个，其中最大允许直径1.0mm，砂粒不超过1个，最大允许直径1.0mm。5.应力：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 10 | 5.4 | 54
表面皿 | 60mm1.外形尺寸：皿口直径60±3mm。2.由钠钙玻璃制造。3.皿口平光、无缺口，皿面圆度正确，无凹凸不平现象。4.玻璃缺陷：其中气泡不超过3个，最大允许直径1.5mm，透明疙瘩不超过2个，其中最大允许直径1.0mm，砂粒不超过1个，最大允许直径0.5mm。5.应力：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 100 | 1.6115 | 161.15
表面皿 | 100mm1.外形尺寸：皿口直径100±3mm。2.由钠钙玻璃制造。3.皿口平光、无缺口，皿面圆度正确，无凹凸不平现象。4.玻璃缺陷：其中气泡不超过3个，最大允许直径2.0mm，透明疙瘩不超过3个，其中最大允许直径1.0mm，砂粒不超过1个，最大允许直径1.0mm。5.应力：在偏光仪下呈紫红色。 | 个 | 20 | 3.3 | 66
坩埚 | 瓷，30mL1. 外形尺寸：口径60±5㎜。2. 产品为白色瓷质材料制作。3. 皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象。 | 个 | 100 | 2.5 | 250
坩埚钳 | 1. 坩埚钳张、合自如，夹持牢靠。2. 钳长200mm。3. 表面涂镀层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损。 | 个 | 50 | 4.2 | 210
烧杯夹 | 1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。3. 夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 20 | 5.4 | 108
镊子 | 1.产品用铁质或不锈钢制成，表面作镀铬处理。表面无锈蚀，无漏底，无气泡。2.夹持端为尖嘴形，两夹片弹性适宜，夹持物品方便可靠。3.长度为100±5mm。 | 个 | 100 | 1.6115 | 161.15
试管夹 | 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 250 | 1.5 | 375
止水皮管夹 | 1．产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。3．产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 150 | 1 | 150
螺旋皮管夹 | 1．产品用钢材制成，应作防锈处理。2．产品制作应光滑、平整、无缺陷。3．产品的夹持范围最大应≥20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 25 | 1.6 | 40
石棉网 | 1.产品由金属网和附在网上的石棉组成。2.金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长≥125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。3.金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ90㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。4.整体应平整、不翘角。 | 个 | 100 | 1.1275 | 112.75
陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 100 | 1.1275 | 112.75
二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 10 | 17.6 | 176
燃烧匙 | 由半圆面和金属丝结合制成 | 个 | 100 | 1 | 100
药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 150 | 0.6435 | 96.525
玻璃棒 | Ф3mm~Ф4mm1.玻璃棒直径φ3～4mm。2.玻璃棒长度：300±30mm。3.玻璃缺陷要求：节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 | 只 | 100 | 1 | 100
玻璃棒 | Ф5mm~Ф6mm1.玻璃棒直径φ5～6mm。2.玻璃棒长度：300±30mm。3.玻璃缺陷要求：节瘤最大直径小于2mm，结石最大直径小于1.5mm。4.应力消除：在偏光应力仪下呈紫红色。 | 只 | 100 | 1 | 100
橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 200 | 3 | 600
乳胶管 | 外径 6 mm，内径 4 mm | m | 200 | 3 | 600
乳胶管 | 外径 7 mm，内径 5 mm | m | 200 | 3 | 600
乳胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm | m | 200 | 3 | 600
洗耳球 | 60 mL | 个 | 100 | 4.5 | 450
试管刷 | 直径 12 mm | 个 | 60 | 0.968 | 58.08
试管刷 | 直径 18 mm | 个 | 50 | 1.1275 | 56.375
试管刷 | 直径 32 mm | 个 | 25 | 1.6115 | 40.2875
烧瓶刷 | 250 mL 烧瓶用 | 个 | 125 | 2 | 250
烧瓶刷 | 500 mL 烧瓶用 | 个 | 125 | 2.7 | 337.5
滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 125 | 2.4 | 300
研钵 | 瓷或玻璃制，60 mm | 个 | 120 | 3.5 | 420
研钵 | 瓷或玻璃制，100 mm | 个 | 10 | 6.6 | 66
蒸发皿 | 瓷制，60 mm | 个 | 120 | 1.8 | 216
蒸发皿 | 瓷制，120 mm | 个 | 25 | 3.5 | 87.5
布氏漏斗 | 瓷制，80 mm | 个 | 4 | 12.65 | 50.6
反应板 | 白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 120 | 2 | 240
井穴板 | 透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，环保材料，可以重复使用 | 个 | 120 | 1.1275 | 135.3
井穴板 | 透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 120 | 2.8 | 336
塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，弹性好 | 支 | 5000 | 0.3245 | 1622.5
塑料洗瓶 | 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜,口径 1mm～2 mm,瓶口紧实不漏气 | 个 | 100 | 3.6 | 360
透明塑料水槽 | 250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 125 | 9.9 | 1237.5
集气瓶挂扣器 | 适合 125 mL 集气瓶，塑料制 | 个 | 125 | 6.6 | 825
集气瓶挂扣器 | 适合 250 mL 集气瓶，塑料制 | 个 | 25 | 6.6 | 165
水浴锅 | 铜制 | 个 | 5 | 84.15 | 420.75
酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰温度≥1000 ℃ | 个 | 10 | 64.35 | 643.5
储气装置 | 容积≥2 L | 台 | 10 | 51 | 510
铝条 | 性状：银白色金属，溶于盐酸、浓硫酸及碱溶液。 | g | 1250 | 0.1596 | 199.5
铝片 | 性状：银白色金属，溶于盐酸、浓硫酸及碱溶液，100g/瓶。 | g | 1250 | 0.0825 | 103.125
铝箔 | 性状：银白色金属，溶于盐酸、浓硫酸及碱溶液，100g/瓶。 | g | 251 | 0.3245 | 81.4495
锌片（锌花） | 工业 | g | 5000 | 0.1265 | 632.5
铁片 | 性状：银灰色质硬线状金属，富延展性。溶于稀酸漏置空气中或水中易氧化。防潮、密封保存。 | g | 2500 | 0.0495 | 123.75
铁丝 | 性状：银灰色质硬线状金属，富延展性。溶于稀酸漏置空气中或水中易氧化。防潮、密封保存。 | g | 2500 | 0.0495 | 123.75
紫铜片 | 性状：棕色有光泽、延展性较好的金属，密度8.92。 | g | 5000 | 0.2255 | 1127.5
铜丝 | 性状：棕红色有光泽的金属，密度8.92，在潮湿空气中表面生成铜绿。 | g | 5000 | 0.275 | 1375
活性炭 | 性状：黑色粉末，具有强烈的吸附能力，可燃。 | g | 2500 | 0.033 | 82.5
植物油 | 食用级 | mL | 2500 | 0.055 | 137.5
蓝石蕊试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 | 本 | 75 | 1.375 | 103.125
红石蕊试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 | 本 | 75 | 1.375 | 103.125
淀粉碘化钾试纸 | 10 mm×75 mm，100 条/本 | 本 | 50 | 1.375 | 68.75
亚甲基蓝 | 染料 | g | 25 | 0.99 | 24.75
定性滤纸 | 快速，9 cm，100 张/盒 | 盒 | 75 | 3.63 | 272.25
定性滤纸 | 快速，15 cm，100 张/盒 | 盒 | 15 | 9.9 | 148.5
实验数据采集处理软件 | 包含探究式分析及实验管理软件、化学辅助实验采集软件： 一、探究式分析及实验管理软件： 1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式； 2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节； 3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能； 4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，自主输入公式； 5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能； 6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析； 7、可将实验数据输出到WORD等格式； 8、支持12个以上传感器同步采集； 二、化学辅助实验采集软件：自带实验模板，≥30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材等。 | 套 | 50 | 300 | 15000
数据采集器 | 1、支持多种（包括模拟接口和数字接口）传感器接口通道； 2、一体化设计，内含状态、电源指示灯； 3、内置有16路传感器采集通道； 4、有2个拨动开关，用于控制电源和传感器接口； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频不低于48Mhz； 7、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、内置蓝牙，支持八通道有线、无线数据采集； 9、内置≥8个按键和≥8个状态指示灯；按键功能包括：日期设置、使用记录、返回、确定、上、下、左、右； 10、内置实时时钟并具备不断电日期功能，可以准确记录使用时间，并记录每次使用的时长； 11、内置彩色显示屏，可同时显示实验教与学行为的跟踪记录，和传感器通道状态，也可初始化日期时间； 12、内置存储空间可记录≥1年的实验教与学行为记录；记录型拓展器可以一键进入查看1年内分月实验使用统计情况； 13、内置USB接口，用于导出记录、与PC/PAD/一体化数据采集器数据交换，同时提供额外的供电接口； 14、护眼滚动调节器，无极调节屏幕亮度。内置报警蜂鸣器，传感器接入时提示。 | 套 | 52 | 840 | 43680
温度传感器 | 1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.01℃； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 52 | 247.5 | 12870
电导率传感器 | 1、量程：0μS/cm~60000μS/cm，分辨率：0.1μS/cm； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 420.75 | 10939.5
氧气传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 731.5 | 19019
二氧化碳传感器 | 1、量程：0ppm~10000ppm， 分辨率：1ppm； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 536.25 | 13942.5
气体压强传感器 | 1、量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个≥60ml注射器；2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定；6、两侧防滑设计。 | 支 | 52 | 484 | 25168
浑浊度传感器 | 1、量程：0NTU~1000NTU，分辨率：1NTU；配比色皿；2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯；3、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定。 | 支 | 26 | 403.15 | 10481.9
相对湿度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.1%； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 255.2 | 6635.2
溶解氧传感器 | 1、量程：0mg/L~20mg/L，分辨率：0.01mg/L； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 729.3 | 18961.8
溶解二氧化碳传感器 | 1、量程：4.4 ppm ~1800ppm，分辨率：1 ppm； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 994.4 | 25854.4
pH 传感器 | 1、量程：0~14，分辨率：0.01； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入 ；5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计 | 支 | 50 | 570.35 | 28517.5
滴数传感器 | 1、分辨率：1滴； 2、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 3、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 4、外壳上下盖缝隙灰尘不易进入； 5、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 6、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 218.35 | 5677.1
色度传感器 | 1、量程：0~100%，分辨率：0.01%；配比色皿； 2、具有红、绿、蓝三种光可选择； 3、可以选择红绿蓝三色光进行混合调色为黄色、青色等颜色输出； 4、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯。 | 支 | 26 | 403.15 | 10481.9
电压传感器 | 1、量程：-20V~+20V，分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压： 2、鳄鱼夹导线； 3、可以通过RJ45连接线直接与采集器通讯； 4、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器； 5、外壳上下盖缝隙肉眼不可见； 6、传感器通道接口连接紧密，保证数据传输稳定； 7、两侧防滑设计。 | 支 | 26 | 244.75 | 6363.5
小计 |  |  |  |  | 422832.042
合计 |  |  |  |  | 1239140.042

## 包3 化学实验室试剂
化学实验室试剂
货物名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 核心产品
铁粉 | 试剂 | g | 2500 | 0.066 | 165
碘 | 试剂，250g/瓶 | g | 125 | 1.2925 | 161.5625
二氧化锰 | 试剂 | g | 10000 | 0.2 | 2000
三氧化二铁 | 试剂 | g | 500 | 0.0715 | 35.75
氧化铜 | 工业 | g | 500 | 0.2255 | 112.75
氧化铝 | 试剂 | g | 500 | 0.05 | 25
氯化铝 | 试剂 | g | 500 | 0.0825 | 41.25
氯化钾 | 试剂 | g | 2500 | 0.055 | 137.5
氯化钠 | 试剂 | g | 10000 | 0.0275 | 275
氯化钠 | 工业 | g | 15000 | 0.0165 | 247.5
无水氯化钙 | 工业 | g | 5000 | 0.0276 | 138
氯化镁 | 试剂，500g/瓶 | g | 250 | 0.275 | 68.75
三氯化铁 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
氯化铵 | 工业 | g | 7500 | 0.11 | 825
氯化亚铁 | 试剂，500g/瓶 | g | 250 | 0.55 | 137.5
氯化亚锡 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
溴化钠 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.165 | 206.25
溴化钾 | 试剂，500g/瓶 | g | 250 | 0.275 | 68.75
溴化铜 | 试剂，500g/瓶 | g | 250 | 0.55 | 137.5
碘化铅 | 试剂 | g | 500 | 0.55 | 275
碘化钾 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.825 | 1031.25
无水亚硫酸钠 | 试剂 | g | 5000 | 0.11 | 550
硫酸亚铁 | 试剂 | g | 5000 | 0.11 | 550
硫酸亚铁铵 | 试剂 | g | 2500 | 0.055 | 137.5
硫酸钾 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.165 | 206.25
硫酸钠 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.165 | 206.25
硫酸铝 | 试剂 | g | 2500 | 0.165 | 412.5
硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | g | 10000 | 0.165 | 1650
无水硫酸铜 | 试剂 | g | 2500 | 0.275 | 687.5
硫酸铵 | 工业 | g | 500 | 0.11 | 55
硫酸铝钾(明矾) | 工业 | g | 5000 | 0.011 | 55
硫酸铁 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.165 | 206.25
硫酸锰 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
硫酸锌 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
硫化亚铁 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
碳酸钠 | 工业 | g | 12500 | 0.11 | 1375
碳酸氢钠 | 工业 | g | 10000 | 0.11 | 1100
大理石 | 块状，试剂 | g | 10000 | 0.11 | 1100
碳酸钙 | 粉末，试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
碳酸氢铵 | 工业 | g | 2500 | 0.165 | 412.5
乙酸铅 | 试剂，500g/瓶 | g | 250 | 0.275 | 68.75
硫氰酸钾 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.165 | 206.25
硫代硫酸钠 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
硼酸 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
氢氧化钡 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
氨水 | 试剂 | mL | 5000 | 0.11 | 550
氧化钙 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
氢氧化钙 | 试剂 | g | 5000 | 0.11 | 550
碱石灰 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
氢氧化铝 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
葡萄糖 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
蔗糖 | 试剂 | g | 2500 | 0.11 | 275
可溶性淀粉 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
琼脂 | 试剂 | g | 2500 | 0.55 | 1375
酒精 | 95%，工业，1000g/瓶 | mL | 250 | 0.11 | 27.5
煤油 | 试剂 | mL | 7500 | 0.055 | 412.5
石蜡 | 试剂 | g | 2500 | 0.055 | 137.5
石蜡油 | 试剂 | mL | 2500 | 0.055 | 137.5
苯甲酸 | 试剂 | g | 2500 | 0.118 | 295
硬脂酸 | 试剂 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
硬脂酸丁酯 | 试剂 | g | 1250 | 0.165 | 206.25
石蕊 | 指示剂 | g | 50 | 4.125 | 206.25
酚酞 | 指示剂 | g | 25 | 2.475 | 61.875
品红 | 染料 | g | 25 | 4.125 | 103.125
甲基橙 | 指示剂 | g | 25 | 4.125 | 103.125
乙醛 | 试剂 | mL | 2500 | 0.11 | 275
无水乙醇 | 试剂 | mL | 10000 | 0.055 | 550
碳化钙 | 试剂 | g | 1500 | 0.11 | 165
草酸 | 试剂 | g | 500 | 0.11 | 55
氯化钡 | 试剂 | g | 500 | 0.11 | 55
四氯化碳 | 试剂 | mL | 7500 | 0.55 | 4125 | △
苯酚 | 试剂，500g/瓶 | g | 1250 | 0.11 | 137.5
乙酸 | 试剂，36% | mL | 10000 | 0.11 | 1100
乙酸 | 试剂，含量大于 98% | mL | 2500 | 0.11 | 275
氢氧化钾 | 试剂 | g | 5000 | 0.11 | 550
氢氧化钠 | 试剂 | g | 10000 | 0.055 | 550
氢氧化钠 | 工业 | g | 10000 | 0.055 | 550
甲醛 | 试剂，500ml/瓶 | mL | 1250 | 0.055 | 68.75
合计 |  |  |  |  | 31127.4375

## 包4 实验室仪器设备（配套
（需医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证）
货物名称 | 规格参数/技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 核心产品
注射器 | 10 mL，塑料，符合医用器具卫生标准 | 只 | 125 | 0.8085 | 101.0625
一次性口罩 | 一次性医用口罩，10只/包 | 包 | 500 | 4.95 | 2475
注射器 | 50 mL，玻璃制 | 只 | 125 | 3.3 | 412.5
简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质。 | 个 | 5 | 193.6 | 968
简易急救箱 | 箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等 | 个 | 10 | 193.6 | 1936
脱脂棉 | 医用 | g | 2500 | 0.275 | 687.5
光学显微镜 | 1、目镜：大视野广角目镜WF10/18mm，单目观察筒30°倾斜，可以360°旋转，配目镜内定位锁定。 2、物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7.5mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7.4mm，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.8mm。 3、放大倍率：40X-640X 4、转换器：三孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025； 5、载物台：双层移动载物台≥115×125mm，平台移动范围60mm（X）×30（Y）mm，精度0.1mm，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移≤0.020，不可重复性≤0.003 6、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=0.65、光栏：五孔转盘光栏 7、显微镜内置高亮3W LED可充电式底光源，亮度可调，充电后可以连续使用50小时以上。（电池容量≥2000Ah） | 台 | 100 | 953.15 | 95315
学生用数码显微镜 | 1、观察头：30°倾斜，铰链式观察头，带目镜锁紧机构。 2、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7%，双目系统左右视场像面方位差≤30′；双目系统左右视场中心偏差：上下、左右外侧、左右内侧均≤0.1㎜。 3、目镜：大视野平场目镜 PL10X/18mm，带指针；倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.3mm。 4、物镜：消色差物镜4倍、10倍、40倍，100倍,40X，100X物镜采用弹簧镜头，各物镜齐焦；物镜清晰圆直径：4X物镜≥17㎜、10X物镜≥17㎜、40X物镜≥17㎜、100X物镜≥17㎜。 5、显微镜物镜放大率允差不超过±1.2%， 显微镜目镜放大率允差不超过±0.6%。 6、齐焦性：10→4倍≤±0.13㎜、10→40倍≤±0.008㎜、40→100倍≤±0.007mm； 7、转换器：内倾式四孔转换器；转换器稳定性≤0.003mm； 8、物镜变换后像面中心位移：不应该越出现场； 9、机架组：低手位粗微动同轴，微调精度 0.002mm，带松紧调节装置，机械式上限位机构； 10、照明：0.2W LED 照明，亮度连续可调，含可充电电池，可在不接通电源线的情况下开机使用； 11、载物台：双层复合式机械移动平台，阿贝聚光镜，数值孔径N.A.=0.65；带可变光阑； 12、数码显示：外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照500万像素，录像分辨率720p 13、视场质量：质量：与目镜视场内的图像的中心、方位应基本一致，视场质量应洁净、亮度均匀、无影响观察的阴影、斑点、条纹等现现象。 14、摄影摄像视场清晰范围≥85%。 | 台 | 100 | 2890 | 289000 | △
学生用数码液晶显微镜 | 1、目镜：大视野广角目镜WF10/18mm，单目观察筒30°倾斜，可以360°旋转，当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.35mm。配目镜内定位锁定。 2、物镜：消色差物镜4X/0.10成像清晰圆直径≧7mm，消色差物镜10X/0.25成像清晰圆直径≧7mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm，消色差物镜40X/0.65成像清晰圆直径≧6.5mm。 3、显微镜物镜放大率允差不超过±3%， 显微镜目镜放大率允差不超过±3%。 4、齐焦性：10→4倍≤±0.12㎜、10→40倍≤±0.05㎜； 5、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A=0.65 6、转换器：三孔物镜转换器，转换器稳定性≤0.025㎜； 7、物镜变换后像面中心位移不应越出视场； 8载物台：双层移动载物台≥115×125mm，机械移动尺，移动范围60mm（X）×30（Y）mm，精度0.1mm，载物台侧向守5N水平方向作用力最大位移不大于0.02mm，不可重复性≤0.003mm； 9、显微镜内置高亮3W LED可充电式底光源，亮度可调，充电后可以连续使用50小时以上。 10、照明系统与观察系统光轴应一致，聚光镜上升到最高位置，0.03mm≤顶端低于载物台表面的距离≤0.4mm。 11、显示屏≥7.0寸，支持拍照、录像、回放，视频分辨率1080P/720P/VGA，内置电池（电池容量≥3000Ah），带32G TF储存卡。 | 台 | 100 | 2376.85 | 237685
防护面罩 | 1、产品由透明有机玻璃组成；能屏蔽和吸收放射性的α射线和低能量β射线，能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤；2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 | 个 | 71 | 15.95 | 1132.45
防护面罩 | 防冲击面屏，光洁，透明度高，表面应光滑、无划痕、波纹、气泡、杂质或其他可能有损视力的明显缺陷，面屏通过弹簧箍与安全帽相连，起到头部与面部双重保护作用，面屏可更换，可调零件或结构部件应易于调节和替换。防护部分的材料应满足其功能的需要，且耐热、耐磨及耐酸碱腐蚀。能经受不低于45m/s粒子冲击，其它性能指标应符合国家最新GB14866标准的规定。 | 个 | 5 | 15.95 | 79.75
合计 |  |  |  |  | 629792.2625