## Sheet2
| 数据参数 | 数量
便携式打印机黑白+彩色墨盒 | 1.适用于HP OfficeJet 200移动打印机 2.颜色C/Y/M 3.打印量165/200页,平均覆盖率基于ISO/IEC24711 | 52
便携式执法终端 | 1.执法系统包含卫生监督管理云平台，并能够与执法终端数据对接。 2.▲内置自2012年12月1日起施行的37种最新卫生行政执法文书模版。同时具有2025年6月增加的新行政执法文书。 3.对有特殊要求的地区可对应添加地方性执法文书模版。 4.现场能够快速打印A4标准纸质执法文书，符合案件卷宗存档要求。 5.支持执法文书的电子公章打印和套打。 6.执法终端与管理平台实时联网，现场检查结果和执法文书实时上报管理平台。 7.系统对卫生部要求的卫生规范用语进行逐条拆分。 8.系统自动关联规范用语及法律条款，生成笔录、意见书、处罚决定等成套执法文书，并可以自动生成文书编号。 9.▲执法文书的内容能够根据违法事实自动匹配相应的监督意见、违反法律条款、处罚依据条款，并将其自动填充到内容中。 10.▲系统支持执法文书的自定义模版，可添加地方性常用规范用语。 11.系统支持拍照、录音、录像、执法记录现场取证和保存，支持离线本地存储和联网无缝上报平台。 12.▲系统支持检查现场照片证据带时间水印彩色打印。 13.系统地图包含矢量地图和遥感影像，支持地图查看、定位、导航、放大、缩小等功能，具备卫生领域地理信息相关软件著作权。 14.系统地图能够根据类别查看管理相对人的地理分布，并能够查看指定相对人的档案。 15.▲系统要求有卫生监督法律法规查阅功能，包含21部法律、46部法规、92部规章、530部规范文件、447部批复性文件、739部标准。且能够保持持续更新。 16.系统支持添加地方性法规。 17.系统支持在线更新，系统更新时可以自动进行升级。 18.系统支持Android、HarmonyOS和Windows操作系统。 19.▲系统具备基本的卫生监督检查及行政处罚功能。 20.▲系统具备投诉举报处理功能，实现投诉举报的基本受理、处理、回执等。 21.▲系统具备基本的卫生许可审核，实现卫生许可现场审查。 22.▲系统能够与甲方现有卫生监督执法系统数据实现对接。 | 12
便携式执法平板 | 1.外观设计：直板，全金属机身； 2.电池类型：锂聚合物电池； 3.屏幕：触摸屏；多点触控；防指纹膜； 4.存储空间：运行内存8GB；机身内存256GB； 5.扩展接口：耳机接口：USB Type-C立体声耳机接口；数据接口：USB Type-C ；Pogopin接口：3pin； 6.感应器：重力传感器；陀螺仪；环境光传感器；霍尔传感器； 7.电源：输入：100~240V，50/60Hz，0.75A；输出：10V/2.25A，9V/2A，5V/2A； 8.多媒体播放：音频文件格式：mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi视频文件格式：3gp、mp4图片格式：png、gif 、jpg、bmp、webp、wbmp； 9.视频拍摄：后置主摄像头：支持1080P视频录制，前置摄像头：支持1080P视频录制； 10.对焦方式：后置主摄像头：自动对焦；前置摄像头：固定焦距； 11.办公软件：内置WPS Office，支持OFFICE文档查看和编辑，支持pdf文档查看，支持zip解压等； 12.安全功能：工信部信息安全一级； | 50
执法记录仪采集站 | 1.显示组件：液晶显示屏 2.触控组件：四点红外触摸屏 3.主芯片组：兆芯8核 2.5GHz 4.内存容量：4G DDR4 5.系统硬盘：120G SSD 6.存储容量：4T SSD 7.采集接口：Mini USB *标配20口,可定制/Micro/type-C 8.▲操作系统：UOS（统信操作系统官方正版授权） 9.采集软件：移动执法电子证据管理系统 10.▲采集管理：当执法记录仪接入数据采集工作站时，数据采集工作站能获取执法记录仪的设备号和用户号，并查验该设备号与用户号是否进行了关联配置，如未关联，能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。 能显示每台接入的执法记录仪的设备信息(包括但不限于执法记录仪设备号、用户号、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等)和数据采集工作站的网络状态、IP地址、存储总容量、剩余容量、采集接口编号等信息，未接入执法记录仪的接口，应显示当前接口状态为空闲。 物理采集接口与采集软件界面显示位置一一对应。 能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、 日、时、分、秒”。 能自动采集已注册的执法记录仪的视频、音频、照片、定位文件和日志等数据，采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。 具备数据优先采集接口，并可自定义优先口位置，当此接口接入执法记录仪后，可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据，优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集 数据处理 采集的数据文件无压缩原始画质，并能浏览已采集的视频、音频、图片和定位等数据。 数据采集工作站能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪设备号、用户号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。 能自动或手动上传视频、音频、图片、定位文件、日志或索引等数据至指定服务器，并能设置自动上传时间。 能对视频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。 能在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。 能对接入数据采集工作站的执法记录仪的使用者信息(包括但不限于使用者姓名、用户号、单位名称、单位编号)进行编辑。 自动校验采集完成状态，自动清空已完成上传的执法仪内部数据。 轨迹回放，支持播放视频的同时播放对应的轨迹信息。 存储管理 支持依据执法记录仪设备号、用户号、时间、文件类型等中的一种或多种条件对数据进行分类保存。 能设置存储周期，能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被自动删除。 能设置数据库备份周期，实现数据库自动定时备份。 定位数据轨迹回放，支持播放视频的同时播放对应的定位信息 任务管理 用户可根据不同的使用场景，创建不同的任务类型。 用户可选择一个任务类型创建一个任务，自动生成任务编号，任务编号以二维码的形式显示。 执法记录仪通过扫描任务二维码，将任务编号与摄录数据进行关联后，执法数据采集设备在数据采集过程中将数据与任务自动关联。 11.数据完整性：在数据采集过程中保证数据完整性，要求如下： a)数据采集工作站在数据采集过程中可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和执法数据采集设备中存储的数据应不丢失。 b)支持采集过程断点续传：数据采集工作站出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和数据采集工作站中存储数据及配置信息应不丢失，且在下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集。 数据接口：能与其他公安业务系统进行对接，数据接口符合GA/T947.4-2015 中5.3的要求 用户权限：通过管理软件能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限 数据统计：能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、警号、单位名称、单位编号、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视频、音频、照片和日志等数据进行统计，并自动生成报表或相关图表 12.工作考核：支持设置考核阈值，按人员、单位分类进行统计分析并考核，并自动生成报表或相关图表。 13.日志管理：能自动对数据采集工作站的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移出、执法记录仪数据采集等 14.软件升级：可通过管理软件实现本地升级和远程升级，也可通过管理平台远程升级 15.异常报警：当数据采集工作站产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压介于65dB(A)~90dB(A)范围内，持续时间不小于5min,报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失。 16.网络接口：RJ45*1 17.数据接口：USB-A母*2 18.电源：AC电源适配器100~240V;60/50Hz 过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护。 19.外壳材质：全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 20.▲环保标准：所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | 4
执法记录仪 | 1.镜头视角：140度广角镜头 2.存储介质：支持内置 64G 3.显示器：高清晰彩色显示屏（主副屏可切换显示） 4.照片分辨率：拍摄的照片分辨率5000至5800万像素；图片格式：JPEG 5.视频分辨率：摄像视频像素1920x1080（1080P）至2560x1440 (1440P/30FPS)；视频格式：MOV 6.电子名片：文明执法：可根据客户需求定制单位信息 7.密码保护：执法记录仪通过本机密码保护及上位机管理软件分级授权 8.抓拍功能：记录仪在摄录过程中按下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不影响正常的摄录 9.预录延录：能预录触发前60S，延录触发后5min的视音频信息。延时录像可设置延时时间为5s、30s、1min、5min。 10.补光灯：可通过按键开启/关闭白光灯和红蓝爆闪预警灯 11.红外功能：设备具备夜视功能，后置式红外切换，拍摄的图片不存在偏色。 12.电池工作时间：电摄录时间可达8小时以上。 | 14
微小气体检测仪 | 1.检测气体:覆盖有毒气体（如CO、H₂S、NH₃）、可燃气体（Ex）、氧气（O₂）及特定气体（如臭氧O₃、VOC）。 2.浓度单位：μmol/mol ,ppm，mg/m3 等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算。1μmol/mol=1ppm 3.显示界面：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等 4.数据记录：USB接口高速数据传输，可下载打印数据 5.操作语言：支持中英文操作界面，并可一键切换显示 6.报警方式：声、光报警，高低报警值可以任意设置 7.电 池：大容量可充锂电池，满足工作时间约15小时。 8.工作温度：温度范围-40℃～70℃ 9.工作湿度：0-95%RH(无凝露) 10.防 爆：生产厂商需取得防爆认证并提供防爆认证证书 | 5
甲醛检测仪 | 1.检测气体：甲醛 2.检测范围：0-50mg/m3,0-1.250mg/m3都可测量 3.分辨率：0.01mg/m3 4.检测方式：内置泵吸式，流量500毫升/分钟 5.显示方式：高清彩屏显示,按键操作 6.检测精度：≤±3%（F.S） 7.线性度：≤±2% 8.重复性：≤±2% 9.响应时间：T90≤20秒 10.恢复时间：≤30秒 11.工作电源：DC3.6V 12.报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 13.电池容量：3.6VDC，≥4500mA可充电高分子聚合物电池,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 14.使用环境：温度-40℃~+70℃；相对湿度≤0-99%RH（内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用） 15.样气温度：-40℃~+70℃，选配高温采样降温过滤手柄，可检测600度或更高温度的烟气浓度 16.温度测量：-40℃~+120℃精度0.5℃ 17.湿度测量：0-100%RH精度3%RH 18.数据存储：标配10万条数据容量，支持本机实时查看、删除或数据导出，免费上位机通讯软件存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置 19.通讯接口：USB（充电与通讯） 20.防爆类型：本质安全型 21.防护等级：IP65，防尘、防水溅 | 5
便携式多参数水质测定仪 | 1.比色方式：预制比色试管16mm；比色皿50mm（含）以下； 2.操作系统：安卓智能操作系统； 3.屏幕显示：高清触摸屏； 4.示值误差：≤±5%； 5.重复性：＜0.5%； 6.稳定性：＜0.5%； 7.分辨率：0.001； 8.光学稳定性：≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）； 9.自动校准：仪器具有自动校准功能； 10.打印方式：微型热敏打印机； 11.上传功能：可无线联网上传数据至云平台，可在手机及电脑端实时查看； 13.满电使用时间：大容量锂电池可连续使用6小时以上； 14.数据传输：USB、RJ45、WIFI； 15.消解数量：8个，双温区独立控制； 16.加热速度：10min内升至165℃； 17.消解温度：室温-200℃可调； 18.消解容量：0-10ml； 19.控温模式：智能PID温控； 20.控温精度：±0.5℃； 21.预设消解模式：COD、总磷、总氮、高锰酸盐、硫酸盐、甲醛； 22.自定义消解模式：4条； 23.▲拥有取证模块功能：用于现场取证拍摄，所拍摄的图片附于报告；（需提供图片证明） 24.数据储存：1000万组，可自由调用查看； | 5
噪音仪 | 1.校准音源：94dB@1KHz 2.测量范围：30~130dBA、35~130dBC 3.准确度：±1.5dB(参考音压标准，94dB@1KHz) 4.频率响应：31.5Hz~8.5KHz 5.解析度：0.1dB30~80、50~100、60~110、80~130、 6.测量档位：30~130 7.动态范围：50dB/100dB 8.频率加权特性：A和C 9.数位显示：4位数 10.类比刻画显示：一刻画代表1dB 11.取样率：快速8次/秒，慢速2次/秒 12.AC信号输出：4Vrms/满刻度，输出阻抗约600 ohm 13.时间加权特性：FAST(快速)/SLOW(慢速) 14.数据存储量：≥4700笔 | 4
测距仪 | 1.理想条件下的精度：1mm/0.04" 2.不理想条件下的精度：2mm/0.08" 3.理想条件下的测程：0.05-150m/0.16-500ft 4.不理想条件下的测程：0.05-80m/0.16-260ft 5.显示的最小单位：0.1mm/1/32in 6.激光等级：2 7.激光类型：635nm,<1mW 8.ø 激光点：¦距离6/30/60mm¦10/50/100m 9.激光束倾斜测量公差：±0.2° 10.外壳倾斜测量公差：±0.2° 11.倾斜测量范围：360° 12.防护等级：Ip65(防尘和防溅水) 13.工作温度范围：-25 至 70°C/ -13至158°F -10至50°C/ 14至122°F | 4
数字温湿度计 | 1.测温范围：-50℃±110℃；测湿范围：20%/99% 2.温度准确度：±1%（-20%/60%）±2% 3.湿度准确度：±5%（-20%/99%） 4.分辨率：0.1℃/1℃ 5.储藏条件：-20%/60% # 20%RH/99%RH | 5
便携式紫外线强度计 | 1.光谱响应范围：宽范围或多探头‌：230-475 nm或支持更换不同探头。 2.峰值波长：254±1nm 3.波长范围：230~290nm 4.半宽度：10nm 5.测量范围：0.1-1999×102μw/cm2 6.准确度：≤±4%（符合国家一级照度计标准） 7.对背景杂散辐射的截止能力：优于10-4 8.非线性：±1% 9.余弦特征：±1.5%（±10°以内） 10.定标光源：低压汞灯 11.使用环境：温度0~40℃；湿度：＜85% 12.功耗：<0.1VA。 | 4
新风量测定仪 | 1.采样风量范围：100-3500m3/h 2.采样风量精度：读数的±5% 3.采样风量/风速分辨率：1m3/h；1m/s 4.温度测量范围：0-60℃ 5.温度测量精度：±0.5℃ 6.温度测量分辨率：0.1℃ 7.湿度测量范围：0-100%RH 8.湿度测量分辨率：0.1%RH 9.电池续航时间：连续待机12小时 10.风速：可通过风量直接读取风速 11.数据内存容量：1-5000组测量数据，可查询 12.测试方向设置：A向、B向 13.屏幕显示：触摸屏 14.数据通讯接口：USB | 5
天平（万分之一） | 1.提供稳定可靠的称重结果； 2.紧凑而坚固的结构和良好抗过载、抗冲击性能，保证天平的长期使用； 3.量程单位可选择mg、g、ct等多种称量单位； 4.分体式结构设计，可拉伸高清触摸显示屏设计，支持戴实验室手套的操作使用； 5.可拆卸防静电防风罩设计，避免散料样品的腐蚀； 6.标配内置USB接口和RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序； 7.具有基本称重、百分比称量、计件称量、动物称量、移液器校准等功能； 8.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录； 9.外置砝码校准方式（外部校准）； 10.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性； 11.温度漂移：±3ppm/℃或20±2.5℃； 12.最大称量：≥220g 13.可读性：≤0.1mg 14.重复性：±0.1mg 15.线性误差：±0.2mg 16.秤盘尺寸：≥Φ90mm 17.外型尺寸：≤410×210×315mm 18.稳定时间：约3至2秒 | 2
天平（千分之一） | 1.提供稳定可靠的称重结果； 2.金属铸铝防化防撞击特殊机架，紧凑而坚固的结构和良好抗过载、抗冲击性能，保证天平的长期使用； 3.可选择mg、g、ct等多种称量单位，以及根据需求进行定制单位； 4.分体式结构设计，可拉伸高清显示屏设计，支持戴实验室手套的操作使用； 5.可拆卸防静电防风罩设计，避免散料样品的腐蚀； 6.标配内置USB接口和RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序； 7.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录； 8.具有基本称重、百分比称量、计件称量、动物称量、移液器校准等功能； 9.外置砝码校准方式（外部校准）； 10.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性； 11.温度漂移：±3ppm/℃或20±2.5℃； 12.最大称量：≥520g 13.可读性：≤1mg 14.重复性：±1mg 15.线性误差：±2mg 16.秤盘尺寸：≥Φ90mm 17.外型尺寸：≤410×210×315mm 18.稳定时间：约3至2秒 | 1
天平（百分之一） | 1.铝合金底座结构，ABS上盖，抗渗漏、抗静电、抗腐蚀； 2.超清液晶背光显示屏，称重结果显示清晰； 3.前置水平泡调节，直观方便； 4.多级防震滤波可调； 5.内置高精度的湿度和温度传感器； 6.称重结果稳定时间、反应速度可调，反应时间<2s； 7.外置砝码校准方式（外部校准）； 8.传感器保护装置，保护天平在运输途中传感器的安全性； 9.多种称量单位：g/ct/oz/ozt/dwt/kg/等多种单位； 10.多种称量模式：基本称重、计件称量、动态称量（选配）等； 11.标配RS232接口，可以连接打印机和电脑，也可将称量结果传至其他开放程序； 12.可调输出模式：自动输出、手动输出、稳定后输出，可自动换行、自动记录； 13.最大称量：≥2200g 14.可读性：≤0.01g 15.重复性：±0.01g 16.线性误差：±0.02g | 1
智能粉尘监测仪 | 1.采样流量：测量精度高，精度到1ug/m³即0.001mg/m³。 2.延时时间：测量时间99h59min59s设置更加随意。 3.采样时间：可定时启动、多次间隔测量，和多次连续测量。 4.环境温度: （-40～85）℃ 0.1 ℃ 优于±1℃。 5.流量计前压力：（-35～35）kPa 0.01 kPa 优于±2.5%。 6.流量计前温度：（-55～125）℃ 0.1 ℃ 优于±2.0%。 7.大气压：（60～120）kPa 0.1 kPa 优于±0.5kPa。 8.工作温度:（-20～70）℃。 9.工作湿度:（0～95）%RH无凝结。 10.存储数据：≥500组. 11.预热时间：小于2分钟。 12.电池工作时间大于8小时。 13.噪声：＜55dB。 | 4
氡子体检测仪 | 1.▲满足标准：GF/R458-2025《地下空间空气中氡及其子体测量方法》中规定的马尔科夫法和库斯尼茨法； 2.探测器：不小于φ28mm PIPS（离子注入硅平面探测器）； 3.▲测量方式：α能谱测量（仪器界面显示或打印α能谱图证明）； 4.检测对象：空气中氡子体潜能和平衡当量氡浓度； 5.其它参数：温度、湿度同步测量； 6.▲自带氡子体测量模式： 马尔科夫法； 库斯尼茨法； 三段法； 7.取样泵流量：≥3.0L/min； 8.流量修正：流量传感器实时测量，测量数据流量自动修正； 9.取样方式：微孔滤膜取样； 10.重复性（相对标准差）：≤10%；承诺供货时需按照《氡子体测量仪校准规范》完成校准； 11.校准系数：0.8~1.2（首次校准除外）；承诺供货时需按照《氡子体测量仪校准规范》完成校准； 12.扩展不确定度：≤20%；承诺供货时需按照《氡子体测量仪校准规范》完成校准； 13.测量范围：0.01~100.00uJ/m3（氡子体潜能）； 1~65535Bq/m3（平衡当量氡浓度）； 14.显示操作：触控屏显示操作，并可现场打印测量结果； 15.通信接口：USB接口； 16.电源续航：连续工作≥200小时； | 1
便携式恒流双路大气采样器 | 1.仪器用途：环境空气中有毒有害气体样品的采集 2.▲采用高精度质量流量计，恒流采样 3.即时采样、定时采样、定容采样、间隔采样多种采样模式 4.▲内置高效锂电池，一次充电工作时间大于4小时 5.内置2微米双重过滤器，有效保护仪器不受粉尘影响，使用寿命更长 6.具有掉电保护功能，采样中掉电采样数据不丢失 7.自动测量环境温度、气压，同时显示刻度流量、标况流量，自动累计标况体积 8.内置蓝牙模块，可选配蓝牙打印机进行采样数据打印 9.重量小于0.8kg，功率<10W 10.▲采样流量（0.1-1.0）L/min 11.负载能力：流量0.5L/min时，克服-20kPa以上阻力 12.仪器配置：仪器主机 1台，主机充电器 1个，防护箱1个，三脚架 1个、吸收瓶挂架1个、干燥瓶2个。 | 1
便携式大流量生物气溶胶采样器 | 1.采集原理：气旋式采样法，将空气中的生物气溶胶直接采集到水、细胞培养液、病毒保存液等液体中； 2.采集对象：包括细菌、病毒、真菌、霉菌、花粉和噬菌体等； 3.采样介质：无菌生理盐水、细胞培养液、病毒保存液、PBS缓冲液等； 4.▲采集效率：1μm粒径颗粒物采集效率≥90%（提供相关证明材料）； 5.▲采样流量：≥400L/min，30分钟可采集≥12000L空气（提供相关证明材料）； 6.▲样品液量：2-3ml； 7.▲补液功能：配备自动补液模块，可实时监测采集管和补液瓶中的采样液量，采集管中采样液不足自动补充，可适用于长时间采样场景。（提供补液模块实物图相关证明材料）； 8.补液模块与主机分模块设计，输液管路和控制线路快插设计，采样器可单独使用，也可与补液模块配套使用； 9.采样控制：配置液晶触控屏，可设置采样时间和预约启动时间；采样过程中可暂停和继续采样；采样时间结束后自动停止采样；采样过程中和采样完成后，实时显示设置的采样时间和已运行的采样时间。 10.污染防控：可现场快速拆卸更换污染的采样管路，避免连续采样的交叉污染； 11.样品收集管：一次性灭菌5ml冻存管，口径15mm，螺旋接口，可直接安装至采样模块接口，可现场拆卸及更换； 12.电源：可适配220v交流电或外接12v直流电源； 13.可充电电池：电池组可快速插拔更换，单个电池组续航时间≥3小时； 14.采样环境温度-15至45℃，湿度0至80%； 15.▲重量：≤3.5kg，要求轻巧便携； 16.配置要求：大流量生物气溶胶采样器主机1台，补液模块1套，采样模块3套，样品收集管100个，过滤罩1个，电源适配器1个，仪器箱 1套。 | 1
手传振动测定仪 | 1.频率范围：4Hz～2000 Hz； 2.测量范围：0.06 m/s2~2000 m/s2； 3.检波特性：真有效值，数字检波； 4.显示器：1.3英寸TFT液晶屏LCD屏、分辨率：240*240； 5.▲主要显示内容：可实时测量及显示3个以上测量指标； 6.▲主要测量功能：手传振动、1/3 OCT分析； 7.▲主要测量指标：手传振动：VL,1、VLmax、VLmin、VLeq,T、aRMS,1、aRMS,T、amax、amin、apeak,T、A（4）、A（8）等；可设置不同的频率计权，频率计权包括a、Wh。 8.数据存储：配置64G TF卡； 9.输出接口：USB接口与蓝牙； 10.▲测量时间：1s到99 h任意设置； 11.▲工作温度：-10℃～50℃； 12.▲相对湿度：20%～90%； 13.▲存贮温度：-40℃～70℃； | 1
微压计 | 1.防护等级：IP 40 2.皮托管系数：1 3.工作环境：温度范围 0至50℃ ，湿度≤80%RH 。 4.存放/运输温度：(-40至+70) °C 5.测量范围：0至3000Pa 6.分辨力：0.01PA,0.01mmH2O; 7.仪器测量最大允许误差：±0.3Pa | 1
声级计校准器 | 1.符合标准：GB/T 15173-2010和IEC 60942:2017接轨； 2.声压级：114.0 dB和94.0 dB（以2×10-5 Pa为参考）； 3.声压级允差：±0.4 dB； 4.频率：1 kHz；允差：±0.7 %； 5.谐波失真：≤1.0 %； 6.总失真：≤3.0 %； 7.电池：最长连续使用时间7小时； 8.稳定时间：大于15 s； 9.相对湿度：25 %～90 %； 10.大气压力：65 kPa～108 kPa； | 1
个体噪声剂量计 | 1.▲符合标准：GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017；GB/T 3785.1—2023/IEC 61672-1:2013 2级；GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014 2级。安全性能符合GB/T 3836.1—2021、GB/T 3836.4—2021、MT 209—1990的有关规定。 2.▲声压级测量范围：54～142 dBA 3.▲防爆类型：本安型，Ex ia I Ma;安全标志编号（煤矿）：MFA240154;安全标志编号（金属与非金属矿山）：KFA240028 4.频率范围：20 Hz～12.5 kHz 5.频率计权： A、C、Z 6.时间计权： F、S、I 7.积分时间：1秒到99小时任意设置 8.采样频率：48 kHz； 9.主要功能：声暴露级测量、48K采样录音功能；数据记录功能 10.▲测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140、 gravityX/Y/Z等； 11.显示器：TFT液晶屏LCD显示 12.▲数据存贮：大于50G存储空间 13.▲外壳防护等级：IP65 14.风罩：防脱落设计 | 2
数字皂膜流量计 | 1.微机电脑程序控制，数据自动处理，可完整显示气压、温度、容积、时间、 流量（包括体积流量和质量流量）、上下传感器状态等信息 2.故障自检，可同时对上下传感器光通量进行测量，用户可通过对内部电位器阻值进行调整，以达到最佳使用灵敏度。 3.对电池电量进行实时监控，并显示仪器电量即时指示充电信息。 4.集传感器、皂膜管、电路系统与一体。 5.测量精度：△Q＜±1% 6.重 复 性：＜0.5% 7.流量精度：0.1ml/min 8.时间精度：0.1S（内部计算精确到0.01S）。 9.标称量程：1ml/min～1000ml/min 10.内装充电电池，充满电后待机＞24h,充电次数＞500次 11.外接9V直流电源，当电池耗尽时可将此电源由流量计后面板插入替代使用，同时通过内部充电电路对电池进行充电，仪器充电后自动进入浮充状态。 | 1
智能医用身高体重称 | ‌1.身高测量‌：范围 ‌60-200cm‌，分度值多为 ‌0.1cm‌ 或 ‌0.5cm‌。 ‌2.体重测量‌：范围 ‌8-200kg‌，分度值多为 ‌0.1kg‌ 或 ‌0.05kg‌。 3.测量方式‌：超声波测高、精密压力传感器称重。 ‌4.显示与输出‌：LED屏显示，支持语音播报，数据可RS-232、蓝牙输出。 ‌5.电源‌：多支持交流（110V-220V）和直流（如12V蓄电池）供电。 | 2
多功能摄像机 | 1.通用触控屏：分辨率：≥314×556；亮度：700尼特； 2.支持存储卡类型：microSD 卡（最大支持1TB） 3.可控转动范围:平移：-235°至 58°；俯仰：-120°至70°；横滚：-45°至45°； 4.结构转动范围：平移：-240°至63°；俯仰：-180°至 98°；横滚：-220°至63°； 5.最大控制转速：180.0°/秒； 6.镜头：等效焦距：20mm；光圈：f/2.0； 7.ISO 范围：拍照：50至6400；录像：50至6400；低光视频：50至16000；慢动作：50至6400； 8.电子快门速度：拍照：1/8000秒至1秒；录像：1/8000 秒至帧率限制快门； 9.照片最大分辨率：16:9，3840×2160；1:1，3072×3072； 10.变焦：数码变焦；拍照：3840×2160，2倍；录像：1080p，4倍；2.7K，3倍；4K，2倍；UVC&直播：1080p，4倍； 11.照片拍摄模式：单张照片：约940万像素；倒计时拍照：关闭/3/5/7秒；全景模式：180°，3×3； 12.低光视频：4K（16:9）：3840×2160@24/25/30fps；1080p：1920×1080@24/25/30fps； 13.视频存储最大码流：130Mbps； 14.图片格式：JPEG/JPEG + DNG； 15.视频格式：MP4（H.264/HEVC）； 16.音频输出：48 kHz 16-bit；AAC； | 1